采购需求
采购清单

	标项
	设备名称
	技术要求
	数量
	备注

	1
	高效液相色谱仪
	1. 超高压二元梯度泵

★1.1具有连续20-100µl自动可变冲程功能；（提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

1.2流量范围：0.001 mL/min~5.0 mL/min，递增率0.001 mL/min

1.3流量精度：≤ 0.07%RSD

1.4压力范围：0~1300 bar

1.5梯度洗脱：0~100 %，最小递增率为0.1%

1.6混合精度：< 0.15 % RSD 

1.7混合准确度：± 0.35%

1.8延迟体积最小可达45µL（包含混合器）

1.9含真空在线脱气装置，每一通路内部体积1.5 mL

1.10具有溶剂选择阀，并可拓展至12路流动相

2. 超大容量温控柱箱

★2.1结构：带有两个独立帕尔贴单元，可实现双温区不同温度控温；（提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

2.2柱温范围：具有降温功能，4~110˚C (室温以下20˚C) 

2.3温度稳定性和准确度：± 0.05℃和± 0.5℃

2.4柱容量：可同时放置4根色谱柱

3. 超低残留自动进样器

3.1样品容量：不少于132位

3.2进样范围：0.1~20μL，增量为0.1μL

3.3进样精度：< 0.25 % RSD

3.4交叉污染度：< 0.004% 

3.5控制：进样体积，自动洗针程序 

4. 二极管阵列检测器

4.1 检测器类型：1024 个二极管元件；

4.2 光源：氘灯；

4.3 漂移：≤0.5 * 10-3 AU/小时；

4.4 线性吸收范围：≥2.0 AU (5 %)； 

4.5 波长范围：190 ~ 640 nm；  

4.6 噪声： ≤3* 10-6AU； 

4.7波长准确度：± 1 nm

4.8 二极管宽度：0.5nm

4.9 光谱分辨率≤0.44 nm

5.智能化面板

★5.1可提供5个不同的用户角色登录，并具备不同操作权限；（提供智能化面板设置截图证明满足该项内容，未提供智能化面板设置截图或者提供的智能化面板设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

★5.2可设定不少于50个任务程序且可根据分析项目名称命名（非method 1, method 2命名），每个任务程序中包含至少3项不同工作，如：purge, 预冲洗，平衡，后冲洗等；（提供智能化面板设置截图证明满足该项内容，未提供智能化面板设置截图或者提供的智能化面板设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

★5.3至少2种判定仪器Purge和色谱柱平衡终点的方式；（提供智能化面板设置截图证明满足该项内容，未提供智能化面板设置截图或者提供的智能化面板设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

★5.4至少3种以上任务开启模式：实时开启，定时开启，循环定时开启，并能在面板显示未来开启的具体日期和时间；（提供智能化面板设置截图证明满足该项内容，未提供智能化面板设置截图或者提供的智能化面板设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

5.5锁屏界面提供不少于8种仪器状态显示供使用人员监控仪器；

5.6面板操作不会干扰样品分析过程。

6. 三重串联四极杆质谱仪

6.1检测性能：

★6.1.1质量范围：可设置上限m/z 3,000（提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

6.1.2分辨率：单位质量分辨率 

★6.1.3最大扫描速率：不低于18,000 Da/sec（提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

6.1.4动态范围：> 6.0×106 

6.1.5 ESI+灵敏度：液质联用柱上进样1 fg 利血平，离子对 m/z 609.3>195.1，所测得IDL (仪器检测下限) 小于0.3fg；柱上进样1 pg利血平，离子对m/z 609.3>195.1，S/N>6,000,000:1

6.1.6 ESI-灵敏度：液质联用柱上进样1 fg 氯霉素，离子对m/z 321.0>152.0，所测得IDL (仪器检测下限) 小于0.3fg；柱上进样1 pg氯霉素，离子对m/z 321.0>152.0，S/N>6,000,000:1

6.1.7质量稳定性：< 0.1 Da (24 h)

6.1.8质量准确度：< 0.1 Da

6.1.9  MRM分时段采集每个时间段可同时监测500个MRM通道，单个方法可采集33,000个MRM通道

★6.1.10 MRM最小驻留时间：不高于0.5 ms （提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

6.1.11碰撞反应池离子清除时间：<1 ms

6.2离子源：独立ESI源

6.2.1喷雾针位置免调，可适应不同的HPLC流速，耐盐溶液，抗污染

6.2.2为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气设计，以最大程度去除中性粒子干扰

6.3碰撞反应池：采用弯曲降噪设计，具有高压线性加速碰撞反应池

6.4四极杆质量过滤器：双曲面四极杆

6.4.1四极杆可通过加热控温等设计提高其的抗污染能力，实现四极杆免维护（提供操作软件设置截图证明满足该项内容，未提供操作软件设置截图或者提供的操作软件设置截图不足以证明满足此项参数要求的视为不满足此项要求）

6.5气体要求：采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需额外氩气

6.6检测器系统：20 kV高能打拿极加电子倍增器设计

6.7真空系统

6.7.1带有差动抽气真空系统（真空度≤6*10-5 Torr），分子涡轮泵抽速大于800升/秒和前级机械泵。

6.7.2具有自动断电保护功能

6.8扫描方式: 全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM (用于定量分析)、触发式MRM (用于二级离子定性)、选择离子监测、手动时间编程MRM、动态MRM (自动时间编程)、正/负极性快速切换

7. 工作站软件

7.1单点控制所有的液相色谱部分和质谱部分，可以实现液相和质谱同步控制、在线监测、反馈显示、序列采集和数据分析

7.2仪器参数的检测及校正功能：仪器内置传输泵及切换阀系统，可通过软件进行控制，实现自动调谐及周期性的计划调谐，无需通过外置蠕动泵等方式完成，系统参数的检测并能够进行自动参数调谐

7.3自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压、MS/MS的碰撞能量等

7.4自动时间编程功能: 多化合物同时监测时，能根据保留时间和峰宽自动分配每个离子驻留时间，无需手动设定时间窗口，采用该方法一次可同时监测4000个MRM。并且可以根据样品运行结果，自动更新、添加保留时间，无须手动输入。

7.5同时定量和定性确认：MRM自动触发二级离子定性检测的同时，MRM定量检测灵敏度不低于单独检测时灵敏度的90%，获得的二级离子谱图同时可以进行谱图库检索

 7.6 智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准；（提供针对该功能的官方彩页或公开可查的资料作为证明文件）

8. 工作站硬件：服务器级工作站，Intel 4核CPU, 8GB内存， 2×500GB硬盘，独立显卡，DVD/CD-RW，Microsoft Windows 10操作系统，24存液晶显示器

9. 氮气发生器

7.1氮气产量：≥60 L/min

7.2操作温度：5℃ - 35℃

二、配置要求：

1、超高压二元梯度泵 1套

2、超低残留自动进样器  1套

3、超大容量温控柱箱1套 

4、二极管阵列检测器1套

5、三重串联四极杆质谱主机（含ESI源和APCI源） 1套

6、peek接头，10/包，1包；

7、peek管线，1.5m；

8、快速连接接头2套；

9、在线过滤器1套；

10、滤芯2套；

11、样品瓶套装，100/包，5包；

12、过滤白头，5/包，2包；

13、溶剂瓶玻璃滤芯2个；

14、C18色谱柱3根；

15、泵油2L；

16、调谐液1瓶；

17、氮气发生器（60L/min）1套；

18、UPS不间断电源（6KVA，1小时）；

19、工作站 1套。
	1台
	允许进口，免税


二、投标报价
1、投标报价应为人民币报价且应在项目预算之内，不符合此要求的投标文件按无效标处理。

①、不管是否为进口产品，投标人均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。 

②、中标商与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。 

③、如需采购方办理进口及减免税手续，由采购方指定外贸代理机构办理，代理费包含在中标商人民币报价中，如不能办理免税，相关税费由投标人承担。代理费相关事宜详细说明如下:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均包含在中标商人民币报价中。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额按下表费率包干计算：

	代理金额(单票)
	招标代理公司所有项目

	1.4万USD以下
	

	［1.4-5)万USD
	2.0%

	［5-10)万USD
	1.5%

	［10-20)万USD
	1.2%

	［20-50)万USD
	0.7%

	50万USD及以上
	0.5%


以上费率不含额外代收费。额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）、将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）、货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）、海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。 

4）、特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）、因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用包含在中标商人民币报价中，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。 

三、付款方式

（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：第一期，签订合同后，供方开具30%总额的保函后，支付至30%总额的费用；第二期，货到经安装调试完，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付到90%货款；第三期，验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%货款。注：如供应商支付10%履约保证金，付全款。保证金在验收后无息退还。
货款由需方负责支付，需要供方开具对应金额的发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19 0422 0104 0000 014

行号：103331004223

（2）境外供货的设备：

境外供货的设备，在外贸公司签订外贸合同、办出免表后，如外贸公司已开出信用证或境外公司出具一个月内发货说明后，由需方向外贸公司付全款；外贸公司凭装运单支付境外公司90%货款；验收合格后凭用户出具的验收报告支付尾款。
需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同按合同付款。

履约保证金账户：

帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行

银行账号：19 0422 0104 0000 014
履约保证金
无
五、服务要求

1、交付时间 

合同签订后 2 个月内交货。

2、交付地点

采购人指定地点。

3、质保期

整机保修1年（项目验收合格后开始计算）。 

4、服务标准

4.1
质量保证：所供货物为符合国家技术规范和质量标准的合格产品且未曾使用，制造标准、安装标准及技术规范要求必须符合我国相关标准和采购人认可的有关国际标准并符合采购人的采购需求。

4.2
保修期内免费提供至少每年2次的上门维修保养服务。质保期内因不能排除的故障而影响工作的情况每发生一次，其质保期相应延长90天，质保期内因合同商品本身缺陷造成各种故障应由中标人免费技术服务和维修，否则将扣除履约保证金作为对采购人的补偿。

4.3
质保期满后，免费终身维修(只收配件成本费)，保证零配件供应时间不少于8年。 

4.4
服务效率：7x24小时电话支持，维修响应时间≤2小时，24小时内上门维修，提供24小时维修电话，若五个工作日内不能修复，需免费提供备用机，以保证采购人的正常工作。

4.5软件产品在质保期内免费维修、维护，免费提供软件升级；免费提供人员技术培训和提供与软件使用相关的文档资料。
5
其他技术、服务要求

5.1
技术支持

中标人应及时免费提供合同商品软件的升级，免费提供合同商品新功能和应用的资料；

5.2
培训

免费提供操作和维修培训。培训完成后，卖方须提供详细培训记录，培训记录应有培训内容、参加人员（签字）、培训地点、培训时间以及操作人员考核情况。
5.3
安装调试（若需要安装调试）

（1）安装地点：采购人指定地点；

（2）安装完成时间：接到采购人通知后在规定时间内完成安装和调试，如在规定的时间内由于中标人的原因不能完成安装和调试，中标人应承担由此给采购人造成的损失；

（3）如中标人委托国内代理（或其他机构）负责安装或配合安装应在签约时指明，但中标人仍要对合同货物及其安装质量负全部责任；

（4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准，所有的软件和硬件必须保证同时安装到位；

（5）中标人免费提供合同货物的安装服务，安装调试过程所产生的所有费用（包括但不限于安装调试工程师的交通、住宿费用等）由供应商承担；

（6）投标人在投标文件中应提供安装调试计划、对安装场地和环境的要求。

（7）投标人应提供质保期满后主要零部件报价单、质保期满后维护费、软件升级及其相关服务内容；

（8）中标人应提供与设备交付、质检、使用、安装调试等相关的必要文档资料，如：设备交付清单、用户手册、测试报告证明、系统硬件清单、信号列表、硬件板卡说明文档、软件清单、软件技术说明文档、软件安装与操作手册、系统各部件合格证书、售后保修单，等。所述资料的费用包含在投标费用当中，资料应完整、清楚，足够支持现场安装调试、技术培训、用户操作及基本的运维。

6
交货、验收要求

6.1
到货验收：中标人依据用户方要求将设备运至指定地点，并提交软硬件清单，用户方按照软硬件清单对所到货物进行清点，并进行硬件外观检查。检查完毕后，用户方出具“到货验收单”。若货物有缺失，用户方有权要求延期验收，当中标人补齐货物后，进行到货验收。 

6.2
终验收：试验大纲由采购方提供，具体验收试验的内容和方案由中标人提供；按用户方与中标人最终协商达成的验收条件和方法作为标准进行验收；中标人需要保证验收技术资料的完整性，全部技术资料在归档后组织验收；投标人提供测试报告证明，提供的产品符合技术协议规定的各项要求，并由买卖双方签署验收报告后，验收方告完毕。

6.3
验收依据

（1）合同、招标文件文件、投标文件；

（2）中标人提供的技术规格、经采购人认可的合同货物的有效检验文件；

（3）中标人投标文件中提供的经采购人认可的合同货物的验收标准（符合中国有关的国家、地方、行业标准）和检测办法及相应检测手段。

6.4
验收合格的条件

（1）所供货物符合产品标准和及合同的要求；

（2）在进行测试和验收过程中发现的问题已被解决并得到采购人的认可；

（3）合同中规定的所有货物和材料均已交付；

（4）所供货物已通过使用单位组织的验收；

（5）所有相关的技术文件及资料均已提交并得到接受。




