第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫描电镜仪 | 1 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。如因乙方原因使仪器不能正常使用，乙方应承担全部责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

4.4  乙方需要配合甲方完成学校组织技术专家在场的验收,并出具验收报告。最终验收以学校验收为准。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

- 如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 扫描电镜仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1 电源：110~240伏, 50/60赫兹,≤300瓦

1.2 温度：操作环境15℃ - 30℃

1.3 湿度：<80%RH

1.4 总体要求：科研组样品表面形貌快速检测。要求科研技术人员自己可以上手操作测试自己的样品，以加快实验进度。因此要求设备在满足分辨率的前提下，成像快速，放置环境要求低，可随意搬动。

- 设备用途：

用于采集致密砂、页岩等非常规岩石样品的微区形貌、结构及成分的观察和分析。

- 技术规格：

#3.1 内置集成可调焦彩色光学显微镜，具备明场、暗场相。光学放大最低倍数：≤5×，最高放大：≥15×，电子放大：≥150000×(响应文件中需要提供最低放大倍数低于5倍，最高放大倍数高于15倍、光学导航明场、暗场相的软件截图)；

3.2 仪器分辨率：二次电子探测器分辨率：≤7nm@10KV；

#3.3 加速电压：5~15kV连续可调，高级模式加速电压4.8~20kV连续可调，电压设置步进间隔：≤0.1kV，≥100种电压选择；

#3.4 束斑直径选择：普通模式可选择四种模式，高级模式束斑直径0～5.1连续可调；

*3.5 灯丝材料：采用高亮度CeB6、LaB6或场发射灯丝；

#3.6 单根灯丝寿命：>1400h，灯丝使用时间在软件中实时显示（需提供单根灯丝使用时间>1400h截图证明文件）；

*3.7 抽真空时间：每次换样抽真空时间：<35s；从开始载样到呈现扫描电镜图像时间：<45s；

3.8 支持样品实时观测分辨率质量选择功能：图像像素可选456×456、684×684、912×912、1024×1024；图像质量可选从低到高的至少四种模式；图像像素和图像质量两个参数可以任意搭配成至少16种组合；

#3.9 样品台移动控制方式：样品台采用步进马达全自动控制，配合样品光学、电子双重导航。需支持光学全景导航、电子图像局部导航与扫描实时成像在同一操作界面显示，以便于快速确定样品位置；

3.10 真空系统：配置涡轮分子泵和无油隔膜干泵；

3.11 观察模式：至少支持具备全面(形貌和成份)模式BSD Full、形貌模式A、形貌模式B、二次电子模式SED等四种模式，二次电子和背散射混合模式。5种模式在同一个操作界面任意切换；

#3.12 图像分辨率：960 x 600，1920 x 1200，3840 x 2400和7680 x 4800像素；

#3.13 探测器：需配备高真空二次电子探测器和四分割背散射电子探测器；

*3.14 最大样品尺寸：≥95mm，可容纳≥36个直径12mm的样品；

*3.15 样品台行程：X≥90mm，Y≥90mm，Z≥35mm；

3.16 支持远程检测功能，可远程诊断设备状况，以便维修工程师快速判断响应。

#3.17 避震及移动性：仪器可移动，以摆放于普通实验室桌面使用。应具有较好的防震设计，不需要建立专用的抗震实验室或独立的抗震台来防止，不需减震装置即可放置在二楼以上楼层实验室；

#3.18 全景图像拼合功能：可自动连续扫描指定大小区域，采集速率：≥100张/分钟(1024×1024分辨率图像)，所得图像应自动拼合为一幅全景图像，最大分辨率≥1亿像素（需提供一张扫描视野范围大于长度10mm，宽度大于7mm照片以及全景拼图软件操作界面截图。）

- 产品配置要求

| 序号 | 项目 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机系统 | 1套 |
| 3 | 内置涡轮分子泵 | 1套 |
| 4 | 外置隔膜真空泵 | 1套 |
| 5 | 带芯片识别的标准样品杯 | 1套 |
| 7 | 内置带全景导航自动马达样品台 | 1套 |
| 8 | 电镜控制和图像分析软件 | 1套 |
| 10 | 操作培训手册 | 1套 |
| 11 | 背散射电子探测器（内置） | 1套 |
| 12 | 二次电子探测器（内置） | 1套 |
| 13 | 全景拼图软件 | 1套 |

（二）质保及售后服务：

1. 仪器安装调试：

安装调试由供货方免费提供，仪器到达用户所在地后，在接到用户通知后7天内执行安装调试。

2. 人员培训：

供货方对操作人员进行技术培训，使操作人员能够掌握有关系统设备的使用、维护和管理技能，达到能独立进行管理、故障处理、日常测试维护等工作的目的，保障设备能够正常、安全地运行。培训内容包含：扫描电镜的基本原理；仪器各项功能及操作方法；样品制备及注意事项；如何拍摄高质量图片；各项选配软硬件的操作使用；设备的日常简单保养等。

3. 仪器验收:

仪器安装调试和人员培训结束后，需在操作现场进行最终验收，其验收标准满足技术指标相关要求。仪器分辨率指标通过Image软件测试得出，采用金颗粒或锡球标样在最高放大倍数下测试。

4. 维护保修:

4.1 保修期：自设备验收合格之日起12个月

4.2 供货方需提供成交货物齐全的资料，包括CE证书，安装使用手册，常见故障排除手册等。

4.3 供货方需提供及时优质的服务，保证采购人能够及时买到货物所需的备品备件和易损件。

4.4 货物出现故障后，供货方8小时给出初步反馈，如有必要到现场，工程师在8小时内到现场进行维修，尽快排除故障。

4.5 在用户方提供外部网络的前提下，供货方将提供终身免费远程诊断检修服务。

4.6 供货方对电镜系统运行的软件提供终身免费升级服务。

（三） 订货数量：

1套

（四） 交货地点：

中国石油大学（北京）

（五）交货日期：

合同签订后2个月内交货