[bookmark: _Toc129880039]第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	液相色谱高灵敏三重四级杆串联质谱仪
	1台
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 液相色谱高灵敏三重四级杆串联质谱仪


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 环境温度：15 -30℃，温度波动小于±2℃。要求安装冷暖空调。相对湿度为35%到80%不凝露。应保持操作环境洁净无尘，工作中产生的化学废气及油气应排出室外。

2. 设备用途：
2.1 液相色谱高灵敏三重四级杆串联质谱仪，包含液相分离系统和质谱检测系统，广泛应用于代谢组学、脂质组学、药物代谢等科学研究，对复杂基质中痕量目标物进行高特异性、高灵敏度定量分析。 

3. 技术规格：
3.1 高效液相色谱仪
3.1.1 输液泵及脱气机系统
3.1.1.1 流速范围：0.0001 mL/min – 3.0000 mL/min
★3.1.1.2 最高耐压：≥100 MPa
3.1.1.3 具备在线脱气机 
3.1.1.4 梯度形成：高压二元混合
3.1.2	自动进样器
#3.1.2.1 最高耐压：≥100 MPa
3.1.2.2 进样量设定范围：0.1 µL – 40 µL
3.1.3 柱温箱
3.1.3.1 温度设定范围：4℃－70℃
3.1.3.2 温度控制精确度：± 0.2℃

3.2 串联四级杆质谱
3.2.1 质谱仪离子源：
3.2.1.1	配有电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)；更换离子源时无需放空质谱真空系统，清洗、维护方便；
3.2.1.2	离子源最高温度＞700 ℃；
3.2.1.3	离子源可接受流速范围：1ul/min～3ml/min；
#3.2.1.4 离子源和质谱的接口部分采用锥孔技术，以保证高灵敏度和优异的抗污染能力，提供仪器厂商产品彩页证明；
#3.2.1.5 离子源锥孔后端的离子传输通道为直线型设计，而非90°转角设计，减少离子源内污染，提高检测灵敏度；
3.2.2 质谱仪预四极杆采用高压聚焦技术，有效提高灵敏度；
3.2.3 质谱仪质量分析器：串联三重四极杆系统；
3.2.3.1	质量数范围(m/z) : 5～2000 amu；
3.2.3.2	扫描速度≥ 12,000 amu/sec；
★3.2.3.3 ESI正离子灵敏度（峰/峰比）：1pg 利血平过柱S/N ≥2,000,000:1；
# 3.2.3.4连续6次色谱进样，ESI正离子模式下柱上1pg利血平609.3-195.1的S/N均可达到2000000：1(RMS)，且6次峰面积RSD≤5%，提供厂家原始谱图证明或者第三方检测原始谱图检测报告；
# 3.2.3.5连续6次色谱进样，ESI正离子模式下利血平609.3-195.1,S/N在3:1（RMS）时：柱上量≤0.06fg；且6次峰面积的RSD≤15%，提供厂家原始谱图证明或者第三方检测原始谱图检测报告。
#3.2.3.6 ESI负离子灵敏度（峰/峰比）：1pg 氯霉素过柱S/N ≥2,000,000:1；
#3.2.3.7连续6次色谱进样，ESI负离子模式下柱上1pg氯霉素321.0-151.9的S/N均可达到300000：1(RMS)，且6次峰面积的RSD≤5%，提供厂家原始谱图证明或者第三方检测原始谱图检测报告；
#3.2.3.8连续6次色谱进样，ESI负离子模式下氯霉素321.0-151.9，S/N在3:1（RMS）时：柱上量≤0.05fg，且6次峰面积的RSD≤15%，提供厂家原始谱图证明或者第三方检测原始谱图检测报告。
★3.2.3.9正负极性切换时间：≤6ms；
3.2.3.10	动态线性范围: ＞1×106；
3.2.3.11	定量重复性: 连续5针进样，RSD＜6%；
3.2.3.12	扫描功能：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、多反应监测扫描(MRM)、混合扫描(Mixed Scan Mode) 等；
3.2.4 质谱仪碰撞室：
3.2.4.1	MRM最小离子驻留时间≤1ms；
3.2.4.2	碰撞室采用高压聚焦技术, 压力＞7mtor；
★3.2.4.3 碰撞室具有线性加速技术, 采用非直线型设计，弯曲角度≥90°，以提高检测灵敏度，提供仪器厂商产品彩页证明；
#3.2.4.4 碰撞气：高纯氮气，无需使用稀有气体，节省日常仪器使用成本；
3.2.5 质谱仪检测器：
3.2.5.1	偏轴高能电子倍增器，±3KV连续可调，±15KV转换电极设计，以保证高质量数的灵敏度；
3.2.6 质谱仪数据系统：
3.2.6.1	软件: Windows操作系统，配备能够进行数据采集、处理、定性分析和定量分析等软件，具备自动分析、自动定量、数据审计追踪等功能。
3.2.6.2	硬件：工作站硬件 配置 CPU≥Intel 4 , 内存≥8GB, 硬盘≥2×500GB，DVD/CD-RW，操作系统Microsoft Windows 及以上的电脑主机；显示器。
3.2.7 质谱方法及其他：
# 3.2.7.1在高覆盖靶向脂质组学分析方法中，可以定性和定量不少于2000种脂质分子，提供厂家方法和谱图证明文件。

4. 产品配置要求
a) 产品主体部分说明
	


主机
	配置
	数量
	配置描述

	
	质谱主机
	1
	包含
1.离子源部件
2.机械泵
3.电脑工作站和显示器

	
	液相主机
	1
	包含
1.高压二元泵
2.在线脱气机
3.自动进样器
4.柱温箱

	
	软件包
	1
	用于数据采集和处理

	
	Office软件
	1
	Office2021正版软件



4.2  要求的附件、专用工具和消耗品
	
	配置
	数量
	配置描述

	
附件
	泵油
	2
	机械泵泵油   

	
	质谱调试系统化学品
	1
	不同浓度的聚丙二醇溶液，用于系统调试。

	
	质谱系统性能测试试剂包
	1
	质谱系统性能测试试剂包（三嗪测试标准品）

	
	色谱配套耗材
	1
	组学方法开发色谱柱

	
	喷针
	1
	ESI源、APCI源各一套



b) 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。
	
	配置
	数量
	配置描述

	附件
	UPS不间断电源
	1
	UPS不间断电源（10KV，1H）

	
	品牌激光打印机
	1
	具有网络打印功能

	
	组学数据处理工作站
	1
	【图形工作站台式机】GPU服务器主机 2个金牌6230R丨256G内存丨2T固态+16T硬盘丨RTXA4000-16G显卡，32英寸4K超高清显示器，Windows正版专业操作系统，正版Office软件。或同等配置的其他品牌工作站台式机。



5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
	
	配置
	配置描述

	5.1附件
	泵油
	机械泵泵油



5.2  投标人推荐的其它选件 
5.3 询价延长保修期半年、1年、2年、3年的价格。且如需延长质保服务，此报价将写进合同，所产生费用以此价格为准。               
[bookmark: _GoBack]   
（二）质保及售后服务：
1 设备安装调试
1.1  厂商应提供详细设备安装条件和要求；
1.2  厂商负责设备的免费安装和调试；
2. 技术培训
2.1技术培训及支持：对用户进行仪器的技术原理，操作，数据处理，基本维护等培训服务，同时提供相关研究检测项目的技术支持
3. 保修期
3.1设备保修期至少2年，终身维修。
3.2 在中国设有备件仓库，并保证十年以上的供应期。
4. 维修响应时间
4.1 应在4小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题应在2个工作日内解决，其他无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案。
5. 要求卖方提供的其它技术服务内容（如软、硬件升级要求等）
质谱系统数据采集软件与数据处理软件，提供长期免费升级服务。
6. 承诺自装机之日起为用户免费移机一次，包括移机过程中所产生的用户指定点对点设备的运输、搬运、安装、调试等所有费用。

（三） 订货数量：
1台。

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
   交货日期：签订合同后3个月内
   交货地点：用户指定地点。

（五）付款方式：                                         
   合同签订后，乙方须开具合同金额50%银行保函，甲方凭银行保函预付90%货款；到货安装完成退回银行保函；技术验收合格后支付10%尾款。

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准。


