采购内容及项目要求

一、说明

1.本次招标的货物，投标人不得对所投内容分解后进行响应。

2.本项目报价范围包括货物到达用户指定地点的卸车交货、供货安装及相应的技术咨询服务和售后服务等全部费用。

3.本技术部分如果涉及到品牌、型号，设备独有的参数等，并不表明该标的被指定，而是仅供投标人参考，投标人所投报的货物只要性能达到或超过都将被视为对招标文件作出了实质性的响应。

4.投标人所报价格应该包括项目设备及其他配件，投标人应按照生产厂家的出厂标准供货，投标人所提供的货物均应为质量完全符合国家或行业标准的全新产品，并以此标准进行验收；投标人在提供验收报告的同时必须提供该设备的合格证。

5.招标文件所列出的货物配置及技术、性能要求为招标人正常使用必需的配置和要求，各投标人在投标时所报方案，必须满足上述要求。

二、基本要求

1.交货期及交货地点

1.1签订合同后按招标人要求供货，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的交货期，投标人可根据自身情况自报最快交货时间。

1.2招标人指定地点。

2.质量保证期

2.1质量保证期：国产设备自验收合格之日起3年，进口设备自验收合格之日起1年，技术要求中有明确要求的执行技术要求中的质保期。国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

2.2质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

3.付款方式

内贸货物安装调试运行正常，验收合格后，投标人向招标人缴纳合同金额的5%作为质保金，招标人向投标人支付100%项目款。质保期满后，招标人返还质保金。投标人必须向招标人开具增值税专用发票，并向招标人提供抵扣联。

外贸货物签订外贸合同后支付80%，验收合格后支付20%。

4.安装调试验收

4.1中标人须保证所提供的产品能满足主管部门的验收要求，并保证通过验收。

4.2招标人将对货物数量、质量、规格等进行检验。如发现货物和规格或者两者都与招标文件、投标文件、合同不符，招标人有权限根据检验结果要求中标人立即更换或者提出索赔要求。

5.售后服务培训

5.1质保期内，如果证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

5.2质保期内中标人应提供及时周到的售后服务，在接到招标人通知2小时内做出响应并到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。

5.3中标人免费为招标人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。

三、采购内容

第一包 多功能可视化合成纯化与定量分析系统

一、高效液相色谱分析系统 1.工作环境 1.1 电压范围：220V+5%，电源频率48-66HZ 1.2 实验室温度：4-55℃ 1.3 相对湿度：<95% 2.四元高压泵 2.1 液压系统：双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞 2.2 四元梯度泵通过高速比例阀控制形成四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机 2.3 可设定流量范围：0.001 ~ 5mL/min *2.4 压力操作范围：≥780bar 2.5 梯度精度：＜0.2% RSD 2.6 可设置梯度范围：0 ~ 100 % 2.7 流量精度：≤ 0.072 % RSD 3. 样品瓶进样器 *3.1自动进样器采用高压、阀进样技术。使用微型计量泵准确控制取样体积，进样后， 进样针始终置于流路中，保证最小样品残留量； 3.2 进样范围：0.1~100uL 3.3 精度：以峰面积计 <0.25 % RSD，范围 5 µL 到100 µL *3.4压力范围：≥600bar 3.5 样品容量：≥130个2ml样品瓶 4. 高容量柱温箱 *4.1操作原理： 带有两个独立帕尔帖单元的柱温箱。 4.2温度范围：低于环境温度 10 ℃，（最低为 4 ℃）到 85 ℃ 4.3温度稳定性：±0.1 ℃ 4.4温度精度：0.05 ℃ 4.5独立温度区：2 个（单个设备中） 5.紫外检测器 5.1 检测类型：全谱扫描和单/双波长检测。 5.2 光源：氘灯 5.3 波长范围：190 ~ 600 nm 5.4 波长准确度：±1 nm，使用氘灯自校准，使用氧化钬滤光片验证 5.5 最大采样速率：不低于100Hz（单波长检测） 6.化学工作站 6.1 全中文操作软件：操作环境：图形界面液相色谱软件，中文版工作站 6.2 软件能够仪器控制，数据采集，数据分析，可进行色谱操作定性，定量分析 7 配置要求 7.1 主机（含高压四元梯度泵（含在线真空脱气机），柱塞清洗装置，自动进样器，半导体柱温箱，紫外检测器），1套 7.2 安装工具包和必备消耗品，1套 7.3 原厂C18色谱柱，1根 7.4 工作站1台 8.质保1年 - 超灵敏多功能成像仪系统 1. 工作条件 1.1电力供应：100-240VAC±10%，50/60 Hz 1.2工作温度：18°C - 28°C 1.3相对湿度：20 - 70%，没有冷凝水 2. 设备用途及功能 用于灵敏的定量成像凝胶、膜和菌落，包括可见光、化学发光、紫外成像,可升级红/绿/蓝荧光反射、双通道近红外荧光western等高级成像。 - 技术规格 *3.1 科研级定焦镜头：F≤0.75，焦距≤40mm； 3.2 镜头使用特殊光学玻璃材料，透光率提高一倍； 3.3 聚焦和光圈调节：光圈按照光源类型全自动调节；自动聚焦或记忆聚焦，手动调焦时全程可视，随时调整样品位置； *3.4 CCD物理像素：≥800万； 3.5 CCD冷却时间≤3分钟，可达到绝对温度≤–25ºC； *3.6 多种像素合并方式：1×1、2×2、3×3、4×4、5×5、8×8及16×16，7种及以上像素合并方式，以实现高分辨率和最佳灵敏度。 3.7 动态范围16-bit，≥4.8个数量级； *3.8 多种捕获图像模式 ：全自动、手动、累加、化学发光预览功能及SNOW等4种以上模式，每种模式下都可以自动获取真彩色的Marker条带，展示并保存重叠的结果； *3.9具备SNOW信噪比优化模式：对图像进行实时叠加处理，平均背景噪音以提高信噪比，提升弱信号检测能力，避免长时间曝光造成的图像过饱和； 3.10 可自动转换光源、调节光圈、切换滤光片，获取真彩色Marker 图像，合并成像结果并保存，拍照结束即可对比目标条带； *3.11 累加模式可连续拍照50张图片，结果图可以自动叠加真彩色Marker，全自动切换光源和计算曝光时间； *3.12 最大成像面积 ≥16×22cm，成像面积多种可选，保存时可优化图像范围； 3.13 图像校正方式：暗场校正、平场校正、变形校正及蓝光切换校正； *3.14 配有12英寸以上大尺寸高分辨率内置触摸屏，触屏控制机器，亦可使用鼠标、键盘控制仪器。 *3.15一体机设计：配置Windows® 10 或Pro系统迷你电脑，256G硬盘，16G内存以上； 3.16 所有成像过程均保持自动对焦； 3.17 图像输出格式：.tif、.jpg，保存的.tif、.jpg图像无需借助其他软件，可随时调用重新分析； *3.18 光源：有白光反射LED光源、紫外反射光源、6种LED光源：白光透射光源、红、绿、蓝三色可见光反射光源及双通道近红外反射光源，可灵活选择光源配置 3.20 标配Cy3/EtBr: 605BP40滤光片，可选配Cy2: 525BP20、Cy5: 705BP40、IR short：715BP30、IR long：836BP46等滤光片 * 3.218位滤光片轮设计，包含两个定制滤光片放置位置，可通过打开机器侧门，轻松放置定制滤光片，实现定制染料成像； 3.22 数据输出方式：USB、WAN广域网口、远程传输、打印机等； 4. 配置 4.1主机（含触摸屏及迷你电脑、CCD、白光光源、紫外反射光源、滤光片轮及样品盘）、控制软件、电源线、数据线、中英文操作手册 4.2配件：分析软件1套 4.3 Western Blotting耗材启动包1套：PVDF低荧光背景印迹膜1盒；ECL Prime化学发光检测试剂1盒；GB005滤纸1盒 5. 质保1年 三、超微量分光光度计 1.应用范围： 1.1 具有核酸、蛋白，浓度、纯度测定功能 1.2 具有样品成像功能，能够对样品实时监测拍照 *1.3 样品污染物定量功能：能够剔除污染物OD值，准确检测含有污染物的样品 2. 性能参数 2.1 检测dsDNA范围为2～27500ng/µl； 2.2 检测BSA含量范围为0.06～820mg/ml， 2.3 检测荧光标记效率IgG范围0.03～400mg/ml； 2.4 波长扫描范围190～850nm，连续波长全光谱分析； *2.5 光程：光程数量≥5个。要求至少含有0.03,0.05,0.1,0.2,1mm 5个固定光程； 2.6 光吸收范围最大不低于550A； 2.7 检测重复性：0.002A1.0mm光程) 或1%CV； 2.8 具有光程自动选择调整功能，光程根据样品浓度自动匹配，无需手工设置； 2.9 染料检测范围最低可达0.12pmol/µl,最高215pmol/µl（Cy5\CY3\Alexa Fluor\Lw等）； 2.10 要求具有污染物定量功能：能精确定量样品中污染物，剔污染物影响，直接获得准确的样品浓度； *2.11 有污染物的情况下，要求样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值； 2.12 有独立的多肽检测模块，测量纯化肽、无Trp（色氨酸）, Tyr（酪氨酸）及含有肽键的蛋白质等； 2.13 细胞浓度检测，OD600 应用，输入换算因子将OD600的值转换成 #cells/mLnew)； *2.14 要求具有样品实时成像功能，载样点具有传感器CCD，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像； 2.15仪器操作：操作系统内存≥32GB。7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏Wt，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统支持的语言≥8种，支持中文界面； 2.16 具有PC端软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；仪器具有3个 USB-A 接口 ，通过Wi-Fi 、以太网连接到网络，可以通过蓝牙连接鼠标和键盘； 3.质保1年 四、小分子制备系统 1.旋转蒸发仪部分 - 1.1转速范围：10-280rpm； - 1.2高度调节范围0-155mm； - 1.3蒸发瓶角度连续可调，调节范围：20-80度； *1.4 加热及旋转独立控制，且操作旋钮具有LED环形灯高亮提示功能，实时提醒，方便随时中断蒸馏过程，操作安全； *1.5 控制面板可拆卸，可通过延长电缆置于通风橱外，进行远程控制，可同时显示转速、设定温度及实际温度； 1.6 控制面板位于加热锅左下方，充分避免蒸汽烫伤或液体喷溅至面板上造成污染腐蚀；面板采用加强玻璃材质，具有出色的机械、化学和热稳定性； 1.7 断电或待机状态下，蒸发瓶会自动抬升，离开加热锅，以免受热不均造成暴沸或样品损坏； 1.8 加热锅加热功率1300W，温度范围：20-210℃，数字显示，控温精度可达± 1℃； *1.9 加热锅容积4.5L，可适用于0-5L蒸发瓶操作； *1.10 加热锅采用AISI316L不锈钢材质，双层绝热设计预防热损耗和烫伤，并配有安全把手，排液口及防护等级IP67的电缆接口，可有效预防短路和漏电等意外情况的发生，避免酸碱腐蚀； - 1.11 加热锅内置过温保护功能，温度高于设定温度5℃或温度高于250℃，加热锅自动停止加热； - 1.12 加热锅水平移动距离：0-200mm； *1.13蒸发管轴套设计，方便安装及拆卸蒸发管，同时避免蒸发管粘连在驱动轴上，易于清洁； 1.14便捷地退瓶夹具设计，可轻松安装及移除蒸发瓶，并防止玻璃碎裂； 1.15密封圈采用抗腐蚀性PTFE和FKM材质制成，密封性能好，使用寿命长； *1.16有多种型号的冷凝器可选，最大冷凝面积可达2200cm2，极大地提高了蒸馏效率； *1.17 放气阀设计，可有效防止玻璃管放气阀卡住或油脂堵塞； - 真空泵 2.1 输入功率：80W； 2.2 50/60 Hz下的最大抽速：2.0 - 2.3m3/h； 2.3 极限真空（不使用气镇）：7mbar； 2.4 极限真空（使用气镇）：12mbar； 2.5 噪音水平在50赫茲，典型值：45 dBA 2.6 可耐强化学腐蚀； 3. 低温冷却液循环泵部分 3.1 冷却功率：495W； 3.2 控温范围：-20至常温，温度控制精度：±1℃； 3.3流量：额定流量20L/min 最大流量40L/min； 3.4 冷凝器腔体体积：5L； 4. 配置 4.1 旋转蒸发仪主机，2台 4.2 垂直玻璃冷凝管组件（含1L蒸发瓶，1L收集瓶），2套 4.3 隔膜真空泵，2台 4.4 低温冷却液循环泵，1台 5. 质保1年 五、蛋白分离转印仪 1. 基础电泳仪电源 1.1输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大) 1.2输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 1.3有暂停/继续功能 1.4有断电后自动恢复功能 1.5输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 1.6安全标准：通过EN-61010, CE标准 2. 小型垂直电泳槽: 2.1同一槽内可同时进行4块SDS-PAGE凝胶的电泳实验 2.2 胶面积：8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：10.1 x 7.3 cm；长玻璃板：10.1 x 8.2 cm 2.3玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 2.4灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性 2.5上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样 2.6电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合 2.7 模块化：可换置转印（western blot）等模块 2.8 配置：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳 - 3.半干转印仪 - 3.1 通量：1-2块中型/1-4块小型凝胶 3.2 便利性：预组装的印迹夹，无需附加试剂 3.3 电源：集成电源 3.4 电极设计：阳极镀铂，阴极不锈钢 3.5 转印速度：7分钟 - 3.6质保1年

第二包 体式-正置显微镜系统

1.组成 该系统由体视显微镜和正置级显微镜，两件设备组成。能完成从8X-1000X放大的全倍数显微观察。 2.技术参数： 1）体视显微镜：（带CCD） 1.1 连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：16.4:1（0.7×-11.5×时）；备有内装式孔径光阑。 1.2 聚焦机构：粗微调聚焦装置：备有内装式配重和聚焦机构轴粗、微调旋钮，粗调旋钮行程为80mm（粗调行程每一圈为36.8mm），微调旋钮行程为80mm，（微调行程每一圈为0.77mm） 1.3 倾角为30°的三目镜筒：光瞳间距调节范围为52-76mm，备有目镜固定钮，视场数≥22 1.4 物镜：复消色差1X物镜，数值孔径≥0.15；工作距离≥60mm 1.5 目镜：10×，视场数≥22 1.6 四位LED透射光镜座。 1.6.1 光源：LED光源（寿命约6万小时） 1.6.2 有效照明面积：直径35mm。 1.6.3 照明方式：明场、斜射高反差和暗场照明。 1.7 同品牌高分辨率制冷显微专用图像采集系统 *1.7.1 像素：2000万像素（最高分辨率5760 × 3600） 1.7.2感光度：0.5X/1X/2X/4X/8X/16X (ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400) 1.7.3相机类型：单芯片彩色 1.7.4实时帧速：1920 × 1200 (1×1): 60 fps×2, 1920 × 1080 (1×1): 60 fps×2 1.7.5静态图像传输时间：5760×3600 (3×3): 大约4 s； 1920×1200 (1×1): 大约0.3 s *1.8 显微图像控制及分析软件 1.8.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 1.8.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 1.8.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 1.8.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 1.8.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 1.8.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 1.8.7 支持反转滤镜，能够更好的比较色彩变化； 1.8.8 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 1.8.9 可以做离线白平衡，便于后期图像色彩修正； 1.8.10 可以执行简单的手动测量功能，如长度测量和面积测量。 2）正置显微镜：（双CCD） 用途：可作普通染色切片的明场观察，用于临床诊断和科研工作。 2.1 研究级正置显微镜 2.1.1 研究级正置显微镜，可作明场观察 *2.1.2 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm 2.1.3 调焦系统：载物台垂直运动方向距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米 2.1.4 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30° *2.1.5 照明装置：内置透射光柯勒照明器，具有光强预设按钮、第二代光强管理按钮，高亮度LED(强度大于12V100W卤素灯)，可选配加装色温调整滤光片。 *2.1.6 物镜： 10X万能平场半复消色差物镜, NA 0.3, 工作距离10mm 20X万能平场半复消色差物镜, NA 0.5, 工作距离2.1mm 40X万能超平场超级复消色差物镜, NA 0.95, 工作距离0.18mm 60X万能超平场超级复消色差油浸物镜, NA 1.42, 工作距离0.15mm 100X万能超平场超级复消色差油浸物镜, NA 1.45, 工作距离0.13mm 2.1.7 载物台：人机工程学、右手、低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 2.1.8 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准 2.1.9 物镜转盘：六孔物镜转盘 2.1.10 8孔位万能聚光镜，可用于明场、暗场、相差、DIC等观察方式 2.1.11 微分干涉系统：10X、20X、40X、60X、100X附件 2.2同品牌高分辨率制冷显微专用图像采集系统2套 *2.2.1 像素：2070万像素（最高分辨率5760×3600） 2.2.2感光度：0.5X/1X/2X/4X/8X/16X (ISO 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400) 2.2.3相机类型：单芯片彩色 2.2.4实时帧速：1920×1200 (1 × 1): 60 fps×2, 1920×1080 (1×1): 60 fps× 2.2.5静态图像传输时间：5760 x 3600 (3×3): 大约4 s； 1920×1200 (1×1): 大约0.3 s 2.3显微图像控制及分析软件 *2.3.1显微图像控制及分析软件 2.3.2 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程； 2.3.3 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性； 2.3.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位； 2.3.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果； 2.3.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像； 2.3.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像； 2.3.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系； 2.3.8 可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理； 2.3.9 可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像； 2.3.10 可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，并于后期分析处理； 2.3.11 可以从之前软件获取的图像中再次调入设备和采集参数的信息，以便重复用相同的参数进行成像； 2.3.12 手动计数功能，支持分组功能，数据可输出到Excel。

第三包 快速纯化液相色谱系统

一、快速纯化液相色谱系统 - 工作条件 电力供应：100-240 V, ~50-60 Hz 工作温度： 4℃-35℃ 相对湿度： 20% - 95%，无冷凝水 - 技术规格 1）系统泵 1.1全自动微量柱塞泵，双泵四泵头，每个泵头都有独立除气阀 *1.2流速：0.001-25ml/min(单泵)。兼容到直径25mm的柱子； 1.3装柱可以双泵模式运行，达到0.1–50ml/min，流速的变化只需要通过软件简单设置，不需要泵头的更换； 1.4压力范围：0–20 MPa (200bar，2900 psi)； *1.5流速重复性：条件：0.25–25 ml/min, ≤3 MPa, 0.8–2 cP，流速准确度：±1.3%，流速精度：RSD ≤0.5%； 1.6梯度准确度: ±0.6%,（条件：5~95%B，梯度流速范围：0.5-25ml/min，压力0.2~2MPa，黏度0.8~2cP）； 1.7粘度：0.35-10 cp (流速大于12.5ml/min时，5cp)。 2）检测器 2.1 紫外可见检测器 2.1.1 使用单一氙灯光源，紫外/可见光切换时无需换灯，无需预热；不使用时自动关闭光源，灯源寿命长。 2.1.2 波长范围：190 -700 nm； 2.1.3 检测波长：通过单色器可以连续选择、同时检测波长范围内任意3个波长，波长调节范围1nm； *2.1.4 检测范围：不低于-5.5 到 +5.5 AU，线性：2%，在0–2 AU之间； *2.1.5 光源和流动池分开设计，避免光源过热对样品的影响，测定准确度高； 2.2 电导检测器 2.2.1 检测范围：0.01－999.99 ms/cm，宽广的电导检测范围，易于做疏水和离子交换层析。 2.2.2 电导精确度：±0.02mS/cm，实时自动检测，内置温度检测器，电脑利用校正因子做自动校正。 *2.2.3 紫外检测器和电导检测器分开设计，可以在两者之间添加任何模块。 2.3 pH检测器 2.3.1 检测范围: 0-14 (有效使用范围3-11)； 2.3.2 精度: ±0.2 pH单位，温度补偿； 2.4 压力传感器 2.4.1 数目：最多可配置4个； 2.4.2 检测范围：0~20MPa(2900psi)； 2.4.3 精确度：±0.03MPa或者±2%。 3）阀门 3.1单入口缓冲液切换阀：1个； 3.2自动进样阀：1个，无需更改管线连接方式，轻松实现上样方式之间的转换； 3.3单出口阀组件：1个，可自动切换收集位置。 3.4 pH计阀：1个。pH计固定在阀门上，无需移动，即可实现pH计的储存或校正。 4）其他部分 4.1 混合器 4.1.1 混合腔体积：0.6ml，1.4ml和5ml可选； 4.1.2 电动混合器，在线溶液搅拌。 4.1.3 在线过滤器，整合入混合池内，保护层析柱，防止细小微粒堵塞。 4.2 柱架： 固定层析柱。 4.3 限压器：使系统保持一定压力，保证不同溶液梯度混合时不产生气泡。 4.4 流动池：紫外、电导检测池均为外置，便于管路连接并使死体积最小。 5）收集器 5.1 可接2个组分收集器； 5.2 可根据体积或峰自动收集：试管容量320管以上，收集范围从0.1ml-50ml； 5.3 兼容3，8和50ml的收集管； *5.4具有滴感应器，防滴漏功能； 5.5 流路：PEEK惰性材料（以保持蛋白活性）；耐受有机溶剂 6）控制软件 *6.1完整OPC 协议支持，自带警告功能的维护管理； 6.2符合GMP/GLP要求，软件具有21 CFR Part 11认证，硬件可以提供相应的IQ/OQ服务； 6.3内置完备的层析柱和凝胶的信息，可直接选择层析柱、智能编程，无需担心超过层析柱或填料的报警压； *6.4 具备层析柱logbook功能，追踪层析柱使用历史：如使用次数和柱效变化等，同时配有在位清洗和柱效测定提醒功能。（可选）。 6.5具有节电模式：可以在方法、方法序列，以及手动运行后自动切换到节电模式，更加节省资源环保。符合人体功效学的仪器设计，所有流路面向操作者，易于操作 - 配置要求 1）快速蛋白纯化工艺优化工作站：1台（包括标配所有阀门和收集器的主机） 2）保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品 3）高分辨率离子交换柱1套；高分辨率凝胶过滤柱1套； 二、化学发光成像分析系统 1.工作环境 1.1 工作温度：10-28°C； 1.2 工作和存储湿度：10-85%； 1.3 工作电源：100-250V； 2.用途 采集化学发光（chemiluminescence）、荧光（fluorescence）及Stain-Free免染成像等核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜等的数字图像，并对获得的图像进行数据分析；并可升级至全能型成像系统，使其具备RGB+2IR多通道荧光成像功能。 3.性能与技术要求 3.1 硬件性能 3.1.1 功能涵盖：化学发光，光密度成像，荧光成像，免染成像等，应用范围包括但不仅限为： - 核酸凝胶：Ethidium bromide、SYBR Green、SYBR Safe、SYBR Gold、GelGreen、GelRed、Fast Blast、Texas Red、Fluorescein、Oligreen、Picogreen、GelStar - 蛋白凝胶：Coomassie Blue、Copper stain、Zinc stain、Flamingo、Oriole、Silver stain、Coomassie Fluor Orange、SYPRO Ruby、Krypton - 印迹膜：Chemiluminescent、Colorimetric、SYPRO Ruby、Coomassie Fluor Orange、Alexa Fluor 488、DyLight 488、Qdot 525、Qdot 565、Qdot 625 *3.1.2 CCD检测器：增强型超冷CCD检测器，分辨率≥6.1M pixel（2,758x2,208） *3.1.3 12.1英寸触摸屏控制，支持多点触控功能（2点） 3.1.4 425nm处绝对Q/E（光电转化率）值：≥70％，绝对Q/E峰值：≥75%@525nm 3.1.5 CCD暗电流：≤0.002 e/p/s；CCD读出噪音：≤6 e-rms，提供弱光成像所需 3.1.6 16bit数据采集（65,536灰度级，4.8OD），所有样品动力学范围>4个数量级 *3.1.7 智能样品托盘技术，自动识别插入的样品盘类型，选择成像功能 *3.1.8 三种样品托盘设计：Chemi/UV/Stain-Free样品盘（化学发光、紫外和免染样品成像）；白光样品盘（将透射紫外转换为透射白光，考染、银染及其他蛋白成像）；蓝光样品盘（SYBR等荧光染料） 3.1.9 光源：反射白光，透射紫外，透射白光（可选），透射蓝光（可选） *3.1.10滤光片转轮位置：8位（5色荧光、标准滤光片、平场校正、化学发光） 3.1.11 紫外光源：302nm 3.1.12 最大成像面积 16.8 x 21 cm 3.1.13 UV防护板：方便直接用紫外平台进行样品肉眼观察或切胶 3.1.14 自动模式，手动模式， 累积曝光模式，化学发光预览模式 3.1.15 累积曝光多次成像：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最中意的图像保存。 *3.1.16成像功能：可以实现样品蛋白质条带电泳结束之后直接成像，无需固定、染色和脱色。 *3.1.17主机内置电脑硬盘：≥120G 3.2 软件功能 3.2.1 显示过饱和像素保证精确定量 3.2.2 电脑分析软件可对数据进行优化、定量、分析图像及报告输出 3.2.3 添加各种格式的文字注释 3.2.4 自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算 3.2.5 相对含量百分数分析 3.2.6 绝对浓度、密度计算 3.2.7 12种预设染料颜色标记显示及输出 3.2.8 多幅图像合并显示并分析功能 3.2.9 图像输出格式：.tif、.bmp、.png、.jpg、.mscn

注：

★投标人所投产品须提供彩页（须包含技术参数）或产品说明书或厂家出具的技术支撑材料（须加盖厂商公章）或有资质的第三方检测机构出具的产品检测报告，否则属于无效投标。