招标内容及要求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

1.采购标的需实现的功能或者目标：昆明市儿童医院药剂科液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）采购项目。

2.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。

（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，符合条件的为监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受政策。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据实际需求，编制采购标准，满足使用需求。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- （1）液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）主要技术参数及要求：

| 序号 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本要求和工作条件 |  |  |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| *1.1 | 液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的兼容性及稳定性。 |  |  |
| 1.2 | 应具备10年以上生产经验，并经过临床实际验证。 |  |  |
| 二 | 主要技术指标 |  |  |
| 1 | 质谱仪部分 |  |  |
| 1.1 | 离子源及进样系统 |  |  |
| 1.1.1 | 具有电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)双离子或复合型离子模式，无需进行硬件更换，可实现ESI+、ESI－、APCI+、APCI－四种电离方式快速切换并可同时得到每一种电离方式（四个通道）的图谱数据。 |  |  |
| 1.1.2 | ESI和APCI采集切换时间≤20ms。 |  |  |
| *1.1.3 | 离子传输通道采用锥孔结构；离子源采用非毛细管离子导入技术。 |  |  |
| 1.1.4 | 离子源独立喷雾加热温度≥550℃。 |  |  |
| 1.2 | 真空系统 |  |  |
| 1.2.1 | 高真空无油分子涡轮泵系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。泵无需维护和更换泵油。（提供证明材料及承诺函） |  |  |
| 1.3 | 碰撞池 |  |  |
| 1.3.1 | 碰撞室采用直线型非弯曲带角度碰撞池设计，降低碰撞池清洗频次。（提供碰撞池的结构图佐证） |  |  |
| 1.3.2 | 采用碰撞能量更高的氩气作为碰撞气。 |  |  |
| 1.4 | 检测器 |  |  |
| 1.4.1 | 光电倍增器或电子倍增器。若为光电倍增器，需密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；若为电子倍增器，需额外配置10个原厂货号的电子倍增器。（提供证明材料） |  |  |
| 1.5 | 质量分析器 |  |  |
| 1.5.1 | 四极杆采用金属钼材质。带有前后过滤器。（提供证明材料） |  |  |
| 1.6 | 四极杆串联质谱仪性能指标 |  |  |
| *1.6.1 | 质量范围：下限≤2 m/z，上限2000-2500 m/z。（提供证明材料） |  |  |
| 1.6.2 | 分辨率：可通过软件自动调节至0.5 Da（≤0.5Da）。（提供证明材料） |  |  |
| 1.6.3 | 质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr |  |  |
| *1.6.4 | 灵敏度：ESI：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥1500,000：1，连续6针RSD≤3%；ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152, S/N≥1500,000：1，连续6针RSD≤3%，（提供检测报告证明） |  |  |
| 1.6.5 | 扫描速率≥20000 Da/s |  |  |
| 1.6.6 | 最小驻留时间≤0.8ms |  |  |
| 1.6.7 | 正负离子切换≤15ms |  |  |
| 1.6.8 | 扫描方式：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描(Mixed Scan Mode)等。 |  |  |
| *1.6.9 | 运算终端软件： 运算终端具备数据采集、数据处理、定量定性分析、建立数据库，谱库检索、条件优化等功能配置。软件可同时控制液相、质谱。 液相色谱与质谱仪相对应的工作软件须为同一厂家，以保证使用过程可提供服务的一致性。 具备智能系统，能通过生成化合物明确的质谱方法和优化针对特定分析环境的API源条件下达到最佳检测限，能检查液相色谱、质谱系统性能，确保分析结果准确，并可通过系统参数和解析系统报警。 软件应配置检测数据质量监测，可实现质控自动化。 |  |  |
| 2 | 超高效液相色谱仪部分 |  |  |
| 2.1 | 二元高压梯度泵 |  |  |
| 2.1.1 | 流速范围：0.001-2mL/min，以 0.001ml/min 为增量。 |  |  |
| 2.1.2 | 最高操作压力：≥15000psi。 |  |  |
| 2.1.3 | 色谱泵压力传感器数量：≥2。 |  |  |
| 2.1.4 | 延迟体积：<100µL，含50uL混合器，不随反压变化。 |  |  |
| *2.1.5 | 不少于五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两对进样清洗液脱气。 |  |  |
| 2.1.6 | 流量精度：≤0.075%RSD。 |  |  |
| 2.1.7 | 梯度精度：≤±0.15%，不随反压变化。 |  |  |
| 2.1.8 | 梯度准确度：≤± 0.5%，不随反压变化。 |  |  |
| 2.2 | 自动进样器 |  |  |
| 2.2.1 | 2.2.1样品管理器耐压：≥15000psi |  |  |
| 2.2.2 | 2.2.2样品数量：≥96位2ml样品瓶 |  |  |
| 2.2.3 | 2.2.3进样范围：0.1-100µL |  |  |
| 2.2.4 | 2.2.4进样精度：≤0.25%RSD |  |  |
| 2.2.5 | 2.2.5样品控制温度：4-40℃ |  |  |
| 2.2.6 | 2.2.6样品污染度：≤0.001% |  |  |
| 2.3 | 柱温箱 |  |  |
| 2.3.1 | 控温范围：室温以上5-90℃ |  |  |
| 2.3.2 | 控温精度：≤±0.3℃ |  |  |
| 2.3.3 | 色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。 |  |  |
| 三 | 配置清单 |  |  |
| 序号 | 配置名称 |  | 数量 |
| 1 | 质谱主机 |  | 1台 |
| 2 | 超高效液相色谱仪主机 |  | 1台 |
| 3 | 全套安装包及软件 |  | 1套 |
| 4 | 运算终端 | 含质谱工作软件、分析软件、配套运算终端PC机等 | 1套 |
| 5 | 配套色谱柱等相应耗材 | 2ml棕色样品瓶 | 1000个 |
|  |  | 1L/500ml/200ml原装溶剂瓶 | 12/12/12个 |
|  |  | 超高压色谱柱（2.1*50mm，1.7μm） | 10根 |
|  |  | 4ACQUITY在线色谱柱过滤器组件 | 20件 |
|  |  | 在线过滤器滤芯 | 10包 |
|  |  | 0.2μm滤芯 | 20包 |
|  |  | 超高压Peek管线 | 9m |
| 6 | 氮气发生器 |  | 1套 |
| 7 | 氩气钢瓶及减压阀 |  | 1套 |
| 8 | 专用供电设备 |  | 1台 |
| 9 | 彩色报告输出设备 |  | 2套 |
| 10 | 设备操作指南 |  | 1套 |
| 11 | 使用说明书 |  | 1套 |

（2）售后服务

1.仪器厂家协助昆明市儿童医院进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。

2.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，建立目前医院已经开展和即将开展项目方法学。同时，对软件操作、数据处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方可认定验收完毕。

3.应用支持：仪器厂家有应用研发实验室，能够为用户提供新方法学的开发与建立及优化方面提供支持及协助，提供相关技术标准和文献，提供方案开发数据。

4.提供每年不少于两次的仪器检查。

5.整个系统的验收以及售后服务均由同一厂家负责。

6.使用年限≥7年，所提供产品的生产日期至少在合同签订日内六个月内。

- 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

采购数量：

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高单价限价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相色谱-质谱联用仪（LC-MS） | 台 | 1 | 2500000.00 | 2500000.00 | 本项目不接受进口产品参与投标 |

合同履行期限：合同签订后的30个日历日内乙方交付全部货物,交付3个工作日内乙方负责完成安装调试。

交货方式：现场交货

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1.交货期：合同签订后的30个日历日内乙方交付全部货物,交付3个工作日内乙方负责完成安装调试。

2.质保期：≥2年，投标人提供质保承诺，签订合同时同步提供与应标年限一致的原厂质保函。

3.交货地点：昆明市儿童医院，采购人指定地点。

4.服务标准：采购标的需满足国家、行业相关标准以及采购要求。

六、采购标的的验收标准：

按照合同约定交付仪器设备，需要交付仪器设备的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明和海关报关手续及相关资料（包括但不限于操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配套附属设备、配件、必要消耗品等。

七、采购标的的其他技术、服务等要求：

★中标后在本地有常驻原厂设备维修工程师，接到设备报修电话后，应在2小时内对用户的服务要求做出响应或协助远程解决，24小时内到达现场处理，其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。