招标内容及要求
一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：
1.采购标的需实现的功能或者目标：昆明市儿童医院药剂科液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）采购项目。
2.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，在货物采购项目中，货物由中小企业制造,应对提交的中小企业声明函的真实性负责,提交的中小企业声明函不真实的,应承担相应的法律责任。
[bookmark: _GoBack]（2）监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，符合条件的为监狱企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
（3）促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复享受政策。
二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
依据《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、财库〔2019〕38号《财政部关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》等相关法律法规，根据实际需求，编制采购标准，满足使用需求。
3、 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
（1）液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）主要技术参数及要求：
	序号
	主要技术参数

	一
	基本要求和工作条件

	1
	基本要求

	*1.1
	液相色谱与串联四极杆质谱仪均为同一厂家生产，保证联机技术的兼容性及稳定性。

	1.2
	应具备10年以上生产经验，并经过临床实际验证。

	二
	主要技术指标

	1
	质谱仪部分

	1.1
	离子源及进样系统

	1.1.1
	具有电喷雾离子源(ESI)、大气压化学电离源(APCI)双离子或复合型离子模式，无需进行硬件更换，可实现ESI+、ESI－、APCI+、APCI－四种电离方式快速切换并可同时得到每一种电离方式（四个通道）的图谱数据。

	1.1.2
	ESI和APCI采集切换时间≤20ms。

	*1.1.3
	离子传输通道采用锥孔结构；离子源采用非毛细管离子导入技术。

	1.1.4
	离子源独立喷雾加热温度≥550℃。

	1.2
	真空系统

	1.2.1
	高真空无油分子涡轮泵系统，无需额外水冷却系统，自动断电保护功能。泵无需维护和更换泵油。（提供证明材料及承诺函）

	1.3
	碰撞池

	1.3.1
	碰撞室采用直线型非弯曲带角度碰撞池设计，降低碰撞池清洗频次。（提供碰撞池的结构图佐证）

	1.3.2
	采用碰撞能量更高的氩气作为碰撞气。

	1.4
	检测器

	1.4.1
	光电倍增器或电子倍增器。若为光电倍增器，需密封在真空玻璃内，满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；若为电子倍增器，需额外配置10个原厂货号的电子倍增器。（提供证明材料）

	1.5
	质量分析器

	1.5.1
	四极杆采用金属钼材质。带有前后过滤器。（提供证明材料）

	1.6
	四极杆串联质谱仪性能指标

	*1.6.1
	质量范围：下限≤2 m/z，上限2000-2500 m/z。（提供证明材料）

	1.6.2
	分辨率：可通过软件自动调节至0.5 Da（≤0.5Da）。（提供证明材料）

	1.6.3
	质量数稳定性：平均标准偏差≤0.1Da /24Hr

	*1.6.4
	灵敏度：ESI：1pg利血平柱上进样，m/z 609>195，S/N≥1500,000：1，连续6针RSD≤3%；ESI-：1pg氯霉素柱上进样，m/z 321>152, S/N≥1500,000：1，连续6针RSD≤3%，（提供检测报告证明）

	1.6.5
	扫描速率≥20000 Da/s

	1.6.6
	最小驻留时间≤0.8ms

	1.6.7
	正负离子切换≤15ms

	1.6.8
	扫描方式：具有全扫描(Full Scan)、选择离子扫描(SIM)、子离子扫描（Product Ion Scan）、母离子扫描（Precursor Ion Scan）、中性丢失扫描（Neutral Loss Scan）、多反应监测扫描（MRM）、混合扫描(Mixed Scan Mode)等。

	*1.6.9
	运算终端软件：
运算终端具备数据采集、数据处理、定量定性分析、建立数据库，谱库检索、条件优化等功能配置。软件可同时控制液相、质谱。
液相色谱与质谱仪相对应的工作软件须为同一厂家，以保证使用过程可提供服务的一致性。
具备智能系统，能通过生成化合物明确的质谱方法和优化针对特定分析环境的API源条件下达到最佳检测限，能检查液相色谱、质谱系统性能，确保分析结果准确，并可通过系统参数和解析系统报警。
软件应配置检测数据质量监测，可实现质控自动化。

	2
	超高效液相色谱仪部分

	2.1
	二元高压梯度泵

	2.1.1
	流速范围：0.001-2mL/min，以 0.001ml/min 为增量。

	2.1.2
	最高操作压力：≥15000psi。

	2.1.3
	色谱泵压力传感器数量：≥2。

	2.1.4
	延迟体积：<100µL，含50uL混合器，不随反压变化。

	*2.1.5
	不少于五通道在线脱气机：在线真空脱气，其中两对进样清洗液脱气。

	2.1.6
	流量精度：≤0.075%RSD。

	2.1.7
	梯度精度：≤±0.15%，不随反压变化。

	2.1.8
	梯度准确度：≤± 0.5%，不随反压变化。

	2.2
	自动进样器

	2.2.1
	2.2.1样品管理器耐压：≥15000psi

	2.2.2
	2.2.2样品数量：≥96位2ml样品瓶

	2.2.3
	2.2.3进样范围：0.1-100µL

	2.2.4
	2.2.4进样精度：≤0.25%RSD

	2.2.5
	2.2.5样品控制温度：4-40℃

	2.2.6
	2.2.6样品污染度：≤0.001%

	2.3
	柱温箱

	2.3.1
	控温范围：室温以上5-90℃

	2.3.2
	控温精度：≤±0.3℃

	2.3.3
	色谱柱信息跟踪记录：在线记录色谱柱使用信息。

	三
	配置清单

	序号
	配置名称
	数量

	1
	质谱主机
	1台

	2
	超高效液相色谱仪主机
	1台

	3
	全套安装包及软件
	1套

	4
	运算终端
	含质谱工作软件、分析软件、配套运算终端PC机等
	1套

	5
	配套色谱柱等相应耗材
	2ml棕色样品瓶
	1000个

	
	
	1L/500ml/200ml原装溶剂瓶
	12/12/12个

	
	
	超高压色谱柱（2.1*50mm，1.7μm）
	10根

	
	
	4ACQUITY在线色谱柱过滤器组件
	20件

	
	
	在线过滤器滤芯
	10包

	
	
	0.2μm滤芯
	20包

	
	
	超高压Peek管线
	9m

	6
	氮气发生器
	1套

	7
	氩气钢瓶及减压阀
	1套

	8
	专用供电设备
	1台

	9
	彩色报告输出设备
	2套

	10
	设备操作指南
	1套

	11
	使用说明书
	1套


（2）售后服务
1.仪器厂家协助昆明市儿童医院进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求，提供实验室建设安装资料并作相应的指导，仪器到货后，并由仪器工程师安装并为使用人员进行现场培训。
2.安装完成后，专职应用工程师上门进行培训，建立目前医院已经开展和即将开展项目方法学。同时，对软件操作、数据处理进行系统培训，教会使用人员能够独立完成该项目，方可认定验收完毕。
3.应用支持：仪器厂家有应用研发实验室，能够为用户提供新方法学的开发与建立及优化方面提供支持及协助，提供相关技术标准和文献，提供方案开发数据。
4.提供每年不少于两次的仪器检查。
5.整个系统的验收以及售后服务均由同一厂家负责。
6.使用年限≥7年，所提供产品的生产日期至少在合同签订日内六个月内。
4、 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：
采购数量：
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	最高单价限价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	液相色谱-质谱联用仪（LC-MS）
	台
	1
	2500000.00
	2500000.00
	本项目不接受进口产品参与投标


合同履行期限：合同签订后的30个日历日内乙方交付全部货物,交付3个工作日内乙方负责完成安装调试。
交货方式：现场交货
五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1.交货期：合同签订后的30个日历日内乙方交付全部货物,交付3个工作日内乙方负责完成安装调试。
2.质保期：≥2年，投标人提供质保承诺，签订合同时同步提供与应标年限一致的原厂质保函。
3.交货地点：昆明市儿童医院，采购人指定地点。
4.服务标准：采购标的需满足国家、行业相关标准以及采购要求。
六、采购标的的验收标准：
按照合同约定交付仪器设备，需要交付仪器设备的合格证、保修卡、装箱清单、商检部门出具的商检合格证明和海关报关手续及相关资料（包括但不限于操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等）及配套附属设备、配件、必要消耗品等。
七、采购标的的其他技术、服务等要求：
★中标后在本地有常驻原厂设备维修工程师，接到设备报修电话后，应在2小时内对用户的服务要求做出响应或协助远程解决，24小时内到达现场处理，其他无法迅速解决的问题应在48小时内解决或提出明确解决方案。
