中国科学院上海有机化学研究所超高效液相色谱仪及网络版软件采购项目

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：OITC-G240300913

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2024年9月

第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱仪及网络版软件 | 4套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 超高效液相色谱仪及网络版软件

- 技术要求：

- 工作条件：

  - 工作电压：10-240V，±10%；

1.2 操作温度：4-40℃；

1.3 湿度：<95%。

- 设备用途：

超高效液相色谱仪搭以二维液相形式，包含耐高压梯度泵、多功能自动进样器、大容量柱温箱、柱切换阀和紫外检测器等模块。经过两个极性不同的维度分离后，可对复杂有机合成反应体系中的关注组分进行快速分离和检测。同时通过网络版软件，配合自动化软件操作系统实现双向命令交互，完成数据的接受和反馈，是智能有机合成工作流的关键一环。

- 技术规格：

3.1溶剂输送系统一套（含第一维和第二维）

#3.1.1泵驱动方式：串联双柱塞，可变伺服冲程

#3.1.2可设置的流速范围：≥0.001-3mL/min，增量为0.001 mL/min

3.1.3流速精度：≤0.07 % RSD

*3.1.4压力范围：0-1300 bar或更宽范围

*3.1.5可支持同时混合的溶剂路数：≥3

*3.1.6组分准确度：≤±0.4 %

#3.1.7 pH范围不窄于1-12.5

3.2自动进样器一套（含第一维和第二维）

3.2.1压力范围：0-1300 bar或更宽范围

3.2.2进样量范围：0.1-20 uL，以0.1 uL步进

3.2.3样品容量：≥108位2mL样品瓶；支持多孔板如96孔板、384孔板进样

3.2.4进样精度：<0.25% RSD

3.2.5交叉污染：<0.004%

3.3大容量柱温箱一套（含第一维和第二维）

*3.3.1温控单元数量：≥2，在单个设备中，不支持多个设备叠加

3.3.2半导体单元控温

*3.3.3最高温度不低于110℃，且可降温

*3.3.4单个柱温箱可同时容纳不少于4根30 cm长度的色谱柱，不支持多个设备叠加

3.3.5温度稳定性：≤±0.03℃

3.3.6温度准确度：≤±0.5℃

3.3.7内置柱切换阀，单阀条件即可实现六柱切换

3.4二极管阵列检测器一套（含第一维和第二维）

3.4.1检测器类型：≥1024个二极管元件

3.4.2光源：氘灯

3.4.3信号数量：≥8

3.4.4最大采样速率：≥120 Hz

3.4.5波长范围：190-640 nm或更宽范围

3.4.6漂移：<0.5×10-3 AU/h

3.4.7信噪比：<±3×10-6 AU

3.5网络版软件一套

3.5.1网络构架为采用C/S三层网络架构或类似架构

3.5.2数据库类型可兼容主流数据库，至少支持Oracle和SQL Server，PostgreSQL多种数据库

3.5.3系统属于科学数据管理系统

#3.5.4用户账户数量应没有限制，工作站支持同时在线使用账户不低于200个

3.5.5网络版工作系统可提供自动化接口，与自动化控制系统进行双向命令交互，实现智能化合成工作流

- 产品配置要求

4.1超高效液相色谱仪及网络版软件4套，每套的配置要求详见技术规格

4.2网络版软件配套的服务器1套、域控1套、SQL SERVER数据库1套、交换机和网线等耗材若干

4.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5. 选购附件、备件及消耗品

无

6.  技术文件：

6.1 请参考总则第1.2条。

6.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

2.仪器在安装、调试通过后享有1年的免费保修期。

3.正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。供应零备件和正常的售后服务,在国内的技术服务中心（包括维修中心）或消耗品代理商应当提供所有的服务,包括备用零配件及消耗品。

4.在中国境内有专门负责的经验丰富的维修工程师和在中国境内应有专门的技术应用支持工程师，在国内设有应用开发实验室。

5.保修期内提供全免费保修，所有服务及配件全部免费（不包括耗材）。响应时间为接到报修后2小时以内，并在3个工作日内到设备使用现场进行维修工作。

（三） 订货数量：

4套

（四） 交货地：

CIP上海空港

- 交货日期：

合同生效且免表办理好后60天内

- 执行的相关标准：

产品应满足相关国家标准及行业标准。