
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海药物研究所

高通量流式拉曼分选仪采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250303017
采购人：中国科学院上海药物研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年11月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

12

第三部分 投标人须知

27

第四部分 合同一般条款及格式

38

第五部分 合同特殊条款

39

第六部分 附件

77

第七部分 资格审查和评标办法

82

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	高通量流式拉曼分选仪
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 高通量流式拉曼分选仪

（一）技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。

2.  设备用途：

利用单细胞拉曼光谱技术，通过在高速液流中基于介电迟滞来精确捕获和采集单细胞拉曼信号，克服单细胞拉曼分选的通量限制，实现单细胞拉曼信号高效采集与单细胞高速自动化分选，用于单细胞层面的代谢表型快检、种质资源挖掘和功能机制研究。

3.  技术规格：

3.1．自动流式上样系统

3.1.1适用样品尺寸：1-40 μm各种微生物、植物及哺乳动物细胞等

3.1.2样品浓度：10^2-10^5 cells/mL 

3.1.3双泵驱动自动连续上样，样品流量控制精度≤1 μL/min，流量范围可设置1-80 μL/min

3.1.4单细胞自动聚焦形成单细胞流，单细胞流宽度控制在10-50 μm

3.1.5配备高速和低速流阻模块，保证样品单细胞流持续稳定

3.2．拉曼检测系统

3.2.1激光器：波长532 nm，激光线宽≤1 MHz，功率0-300 mW，功率连续可调，调节精度≤0.1 mW

★3.2.2空间光真共聚焦耦合，激发光通量：≥90%

3.2.3固定式针孔：125 μm

3.2.5多光栅切换：标配600 g/mm，1200 g/mm两款光栅，可控制切换

3.2.6光谱探测范围：300-4000 cm^-1

#3.2.7灵敏度：硅三阶峰的信噪比≥70:1

3.2.8深制冷检测器：芯片尺寸≥2000★256，像素/像元尺寸≥15 μm，真空密封，制冷温度≤-70℃

3.2.9单细胞检测：分选芯片内嵌聚焦、捕获电极，能够在宽场通道中迅速聚焦及操控单细胞，确保单细胞流经检测点可获得高质量的拉曼图谱信息

#3.2.10检测速度：最高不小于1800 events/min

3.3．显微成像系统

#3.3.1彩色摄像机：1200万像素大视场CCD

3.3.2高精密自动平台：扫描范围XY轴≥70×20 mm，Z轴≥30 mm；最小步进≤20 nm，重复定位精度≤0.7 μm

3.3.3显微物镜：10×物镜、50×物镜、100×物镜

3.4．流式拉曼分选系统

3.4.1细胞分离：分选芯片同时内嵌分选电极和扩大分离电极，可实现靶标细胞与非靶标细胞的精确高速分离

3.4.2防粘附分选：配置1064 nm激光器，光压效应防止细胞粘附

3.4.3细胞可在宽场芯片中实现高速流动，并设置收集口和废液口两个通路

3.4.4样品接收装置：可匹配1.5 mL、2 mL离心管

★3.4.5拉曼分选速度：最高不小于900 events/min

3.4.6非一次性封闭式微流控分选芯片，配套芯片夹具，垫片密封毛细管周围与芯片进出口，保证无漏液 

3.5．自动化控制软件

3.5.1专业软件包：具有自动化系统控制及智能化数据分析功能

3.5.2光谱校准：全自动光谱校准

3.5.3自动采集及分选功能：可实现细胞自动捕获/释放，并完成单细胞拉曼光谱的自动采集，依据单细胞拉曼光谱判别结果，实现一键式自动分选

3.5.4实时监控样品采集数据分布，统计分选细胞数量

3.6．免费数据分析平台

★3.6.1云端数据分析：不限制终端设备，随时随地，只需联网，一键分析

3.6.2云端数据判别模型可智能导入，实现一键式自动分选

3.6.3内置光谱数据预处理控制单元，云端实现基线校正、宇宙射线剔除、归一化、噪声校正、背景校正、波段选择、平滑处理

3.6.4内置光谱数据质量控制单元，数据清理、背景处理

3.6.5内置光谱数据特征分析单元，特征峰位分析（多峰分析实现简易的自定义）、特征重要度分析、特征峰位偏移

3.6.6内置光谱数据建模单元，分类鉴定、含量预测、降维分析等

3.6.7具备智能问答及智能引导构成的专家系统，提供专业免费分析支持，一键式问答拉曼知识和分析常识

#3.6.8集中数据管理：能够上传不同设备和地点收集的数据，≥15G云端存储空间

#3.6.9云端数据模型服务：允许共享数据集、数据模型、数据建模项目，内置≥5种典型应用场景，一键应用，无需探索参数

3.7．规格参数

3.7.1重量：≤150 kg

3.7.2尺寸：≤1200×800×800 mm（长宽高）

3.7.3温度：24-26℃

3.7.4湿度：小于65% 

3.7.5电源：AC220V±10%，50Hz±10%，整机功率≤800W，接地良好，产品配备5kVA稳压电源。

3.7.6实验平台：设备应配备符合尺寸的光学平台，确保安装桌面足够水平、坚固、稳定。

4.  产品配置要求：

4.1 高通量流式拉曼分选仪主机 1台（配置光镊；支持2种分选模式，分别针对细胞和微生物）

4.1.1 气压进样模块 2台

4.1.2 芯片适配器 2个

4.1.3 流阻模块 1套

4.1.4 计算机 1台

4.1.5 高通量流式拉曼分析仪软件 1 套

4.1.6 数据分析平台（支持多账号登录） 1 套

4.1.7 稳压电源 1个

4.1.8 光学平台 1个

4.2  其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1 见总则第1.2条。

6.2 见总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1．质保期：仪器整机保修期不短于5年（保修期以验收日期开始计算）。

2．定期检修和培训：10年内提供每年免费检修和培训2次。

3. 维修响应时间：接到用户维修通知4小时内给予答复，并在用户无法在工程师指导下排除故障时，安排工程师到达用户现场进行维修。

4．技术支持：免费提供操作手册，并在用户现场提供免费的安装、调试和培训。

（三） 订货数量：

 高通量流式拉曼分选仪 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：自合同签署生效起，合同签订后60个日历日内交货。厂家应在设备发运前 5 个工作日内通知发运情况（发运时间、件数等）。
   2. 交货地点：用户指定实验室。
（五）付款方式：                                         
到货后凭用户签字的送货单支付90%；
技术验收通过后凭用户签字盖章的验收报告支付10%。

（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
62
86

