项目名称：中国科学院生物物理研究所通用台式离心机和低温高速离心机采购项目

项目编号：HSZT2026HG/178


第一部分  投标邀请

北京华盛中天咨询有限责任公司（以下简称“采购代理机构”）受中国科学院生物物理研究所（以下简称“采购人”）委托，就中国科学院生物物理研究所通用台式离心机和低温高速离心机采购项目组织国内公开招标，欢迎合格的投标人前来进行密封投标。

1.1 招标项目情况

1.1.1项目名称：中国科学院生物物理研究所通用台式离心机和低温高速离心机采购项目

1.1.2 采购编号：HSZT2026HG/178

1.1.3 项目资金来源：财政性资金

      项目预算：人民币69万元

最高投标限价：人民币69万元

1.1.4 招标内容：

本项目分不分包，通过公开招标的方式确定1家供应商为采购人提供如下设备采购：

	序号
	采购设备名称
	数量
（台/套）
	是否允许采购进口产品
	最高投标限价（万元/台套）
	预算

（万元）
	用途
	是否

核心产品

	1
	通用台式离心机
	1
	否
	17
	17
	科研
	是

	2
	低温高速离心机
	4
	否
	13
	52
	科研
	否


具体内容及要求详见招标文件第三部分“采购内容及要求”。

1.2 投标人资格

1.2.1 《政府采购法》第22条规定的必须具备如下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
1.2.2 截至投标文件递交截止时间前，供应商不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、以及“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被禁止参加1-3年政府采购活动的供应商（处罚期限尚未届满的）。

1.2.3 法定代表人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得共同参加本招标项目的投标。为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

1.2.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.2.4.1 中小企业政策
☑本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向 □中小 □小微企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____/______。
1.2.4.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____/______。

1.2.5 本项目不接受联合体投标，不允许转包。

1.2.6 本项目是否属于政府购买服务

☑否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

1.3 招标文件发售
1.3.1 投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，未向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加投标。

1.3.2 集中发售时间：自2026年10月08日至2026年10月14日，每天（法定节假日除外）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00。

1.3.3 集中发售地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）。

1.3.4 招标文件售价：人民币800元；招标文件售后不退。

1.3.5 投标人在购买招标文件时须向采购代理机构提供以下材料：（1）法人授权委托书原件1份（须附法定代表人和授权代表身份证件复印件并加盖投标人公章）；（2）营业执照或法人证书复印件1份并加盖投标人公章。
投标人通过邮件方式报名的，除在邮件中提交前款要求提交的相关资料扫描件，还须在邮件中注明采购项目名称（包号）、采购编号、报名单位名称、纳税人识别号、联系人、联系电话、电子邮箱、由报名单位公司账户汇出的加盖公章的汇款凭证扫描件或网上转账截图（网上报名项目适用）和填写完整的报名登记表，将上述资料在招标文件集中发售截止时间前发送至hsztzbdl@126.com邮箱。

1.4 公告期限

公告期限为5个工作日。

1.5 开标

1.5.1 投标文件递交、截止的时间和地点

1.5.1.1 递交时间：2026年10月29日上午09:00-09:30。

1.5.1.2 截止时间：2026年10月29日上午09:30，超过截止时间递交投标文件将不予受理。

1.5.1.3 递交地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103第一会议室。

1.5.2 开标时间和地点

1.5.2.1 开标时间：2026年10月29日上午09:30，届时请各投标人派代表出席开标会议。

1.5.2.2 开标地点：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103第一会议室。
1.6 采购人相关情况
采购人名称：中国科学院生物物理研究所

采购人地址：北京市朝阳区大屯路15号
采购人联系方式：高老师，010-64888443
1.7 采购代理机构相关情况

开户名称：北京华盛中天咨询有限责任公司

开户银行：中国民生银行北京西直门支行

银行账户：0123014170005724

邮政编码：100044

联 系 人：孙丽丽 张静超 周爽
电    话：010-62278948-627/628

传    真：010-62277461

电子邮箱：hsztzbdl@126.com

地    址：北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座1103室（西直门文慧桥西南角）

1.8 采购项目需要落实的政府采购政策

1.8.1 促进中小企业发展有关政策
若投标人属于中小微企业，可按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定享受优惠政策。
投标人根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）确定企业类型；也可在工业和信息化部网站（https://www.miit.gov.cn/）的“中小企业规模类型自测小程序”自助查询到企业类型。
享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
1.8.2 促进残疾人就业、监狱企业有关政策

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定属于残疾人福利性单位的，或根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定属于监狱企业的（由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件），视同为小型、微型企业。

1.8.3 节能环保要求

1.8.3.1严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如属于政府强制采购节能产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；如属于政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
1.8.3.2 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.3.3 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。

1.8.4 网络安全专用产品要求

网络安全专用产品投标应符合《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年 第1号）要求。

1.8.5 支持乡村产业振兴政策

根据《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）要求，支持乡村产业振兴。

1.8.6 商品包装和快递包装要求

商品包装和快递包装要求应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。

1.8.7 政府采购进口产品管理要求

根据《政府采购进口产品管理办法》第十五条的规定，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

1.8.8 本国产品标准及相关政策

本项目中涉及的产品符合在中国境内生产；在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例；特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求，应当按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）执行。

第三部分  采购内容及要求

3.1通用台式离心机

3.1.1.技术参数要求

★3.1.1.1 转速≥15000转/分；

3.1.1.2.转速设定精度≤5转/分;

★3.1.1.3 离心力≥25000×g;

3.1.1.4 离心容量≥4*400ml;

3.1.1.5 驱动系统：无碳刷电机直接驱动；

3.1.1.6 控制系统：微电脑控制,数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

#3.1.1.7 运行时间控制：0-9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式；

3.1.1.8 可选择启动计时或定速计时模式；

3.1.1.9 温度控制范围：从-10到+40度；

#3.1.1.10 加/减速选择：9加速/10减速；

#3.1.1.11 程序：6个快捷程序可一键调用，并具有1个快捷预冷程序；

3.1.1.12 具有转头自动锁定装置，在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换；3.1.1.13 离心结束之后，压缩机继续工作，提供样品低温保护，直至腔门开启。

3.1.2 配置要求：

3.1.2.1  4×1000ml水平转子，转速≥4000转/分，离心力≥4100×g，防生物污染密封盖；50ml尖底管适配器。15ml尖底管适配器。

3.1.2.2  6×100ml角转子，转速≥13000转/分，离心力≥18000×g，50ml尖底管适配器。15ml尖底管适配器。
3.2 低温高速离心机

3.2.1 技术参数要求

★3.2.1.1 最大相对离心力（rcf）：20913×g（14000 rpm）；

★3.2.1.2 最大容量：4×750mL（水平转子），6×85mL、48×1.5/2.0mL、20×5mL ；

#3.2.1.3 噪音水平：≤59dB(A)（角转），≤56dB(A)（水平）；

#3.2.1.4 具备自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，确保离心安全；

3.2.1.5 快速锁定转子盖，仅需旋转1/4圈即可快速、可靠地锁紧或打开转子盖；

3.2.1.6 铝合金材质转子,导热性好，保护温度敏感性样品，转子使用寿命可高达100000次；

3.2.1.7 工作板转子，最大承载高度≥89 mm；

★3.2.1.8 温度范围：-9℃至40℃；

★3.2.1.9 转子在最高转速下，仍可以保持4℃；

3.2.1.10 内置冷凝水槽，避免水珠积聚，防止腐蚀。

3.2.2 配置要求：

3.2.2.1  6×100ml角转子，转速≥13000转/分，离心力≥18000×g，50ml尖底管适配器。15ml尖底管适配器。

3.3 配置清单

3.3.1 通用台式离心机1套
3.3.2 低速高温离心机4套
3.4 技术资料

要求提供完整的技术资料，包括说明书、质量保证书、保修卡及本合同约定的其他资料，并随附全部应附配套零部件、工具等（如有）等。

3.5 技术售后服务要求

3.5.1设备安装调试服务

3.5.1.1设备运输

无论在何种运输方式下，供应商应保证货物包装完好无锈蚀，安全运抵目的地。供应商应对由于包装不适当所招致的任何损坏和费用负责，包括供应商在包装时使用的不良包装或所采取的防护性措施不适当所造成的锈蚀。

3.5.1.2设备检查和清点

供应商负责将设备运至采购人的使用现场，设备到达现场后，由供应商与采购人一起根据合同清单对设备进行开箱检查和清点，并形成经双方认可的记录；供应商和采购人双方如发现所提供设备的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，采购人有权向生产厂商或供应商提出退、换和索赔。供应商负责将设备以精密搬运的方式运至采购人的使用现场，并对设备的搬运过程购买保险。

3.5.1.3设备现场安装

现场安装应在设备检查、清点合格后开始。设备安装调试前，供应商应配备售后服务专业工程师准备专业实验室仪器设备安装调试准备资料并提前给采购人，以便采购人了解仪器设备安装前准备工作，同时专业工程师到采购人实验室现场提供专业建议，并经采购人认可。采购人派相关人员给与配合，并负责提供设备安装过程所需的配套条件。

如设备安装有特殊要求，供应商或生产厂商应在设备安装之前15天以书面形式向采购人提出安装场地环境要求，并对采购人就安装场地环境的咨询提供技术支持。

3.5.1.4设备现场调试

供应商或生产厂商应向采购人提交调试测试内容、方法和计划。测试内容由供应商或生产厂商拟定并包括采购人需要的验收指标。在测试过程中如有任何软、硬件故障发生，供应商或生产厂商必须更换不合格的部件，并重新进行安装测试，由此引起的全部费用由供应商承担。关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后7天内内向采购人提出详细的要求或计划。

在安装、调试过程中，供应商或生产厂商应对采购人专业实验室技术人员所提出的技术问题给予满意的答复，并向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作方法和维护方法。

3.5.1.5设备现场验收

在仪器设备到达采购人指定专业实验室后，供应商或生产厂商应尽快组织完成整套设备的安装调试，每台仪器的安装调试期不应长于7个工作日，安装调试完毕并通过采购人最终验收后，供应商可向采购人提出验收申请，由采购人组织有关人员进行验收，采购人根据测试结果提交验收报告，并在验收报告上签字确认。

3.5.2人员配置和技术培训服务

3.5.2.1人员配置服务

3.5.2.1.1配置人员：供应商配备专门工程师负责该产品的维修服务工作。需提供3人（含）以上经过生产厂家直接培训的售后技术人员名单及联系方式。供应商配备专门工程师负责该产品线的维修服务工作。

3.5.2.1.2响应服务：若仪器出现故障，供应商应2小时内电话做出维修方案决定，如2小时内无法通过电话解决问题，维修人员必须在接到故障报告后4小时到达现场（法定节假日除外）了解故障情况，排除故障，恢复仪器正常使用。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案；供应商维修时间不得超过15天，因设备故障耽搁的时间，质保期顺延。全年365天，每周7天，每天24小时服务热线，提供生产厂家热线电话号码。

3.5.2.2技术培训服务

3.5.2.2.1培训时间：设备验收合格后，供应商配备的售后服务安装工程师到采购人指定现场提供该仪器设备基础原理介绍并对采购人专业实验室人员进行仪器设备基本操作的免费培训。

3.5.2.2.2培训内容：包括该仪器设备基础知识及原理、软硬件基本操作、数据处理、硬件的日常维护等。最终使采购人专业实验室人员能掌握有关该仪器设备的使用、维护和管理，达到能独立进行操作、日常测试维护等工作的目的。

3.5.2.2.3培训费用：培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。

3.6.质量保修服务

3.6.1质保期：提供≥5年的免费质保，其中碳纤维角转子质保10年，质保期自双方最终验收合格签字之日起计算，如因供货方原因导致仪器未能及时验收，则顺延质保期。质保期满前1个月内供应商应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除，此次仪器设备全面检查费用包含在投标报价中。质保期内，由于非采购人为因素，造成仪器故障及损坏，概由供应商无偿负责解决（消耗品除外）。被维修更换零部件的质保期自维修验收之日起免费质保24个月，质保期内如因供应商或生产厂家原因导致仪器未能及时修复，则顺延质保期。

3.6.2质保期满：供应商或生产厂家应向采购人提供优惠维修服务，收取相应的部件工本费，终身免除上门维修工时费、往返交通费及住宿费等相关费用。

3.6.3终身免费巡检服务：供应商每年至少为采购人提供一次免费维护仪器设备的保养及校准服务，包括设备日常维护，耗材免费更换，标准样校准等，预防仪器故障的发生，同时保证实验数据的准确性。

3.7.后期售后服务

3.7.1维修响应时间：供应商应在2-4小时内对采购人的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失。供应商应保证每天二十四小时每周七天（包含节假日）接受采购人维修申请。

3.7.2国内零配件及消耗品供应：质保期期满后，生产厂商应保证长期供应该仪器设备零备件和正常的售后服务，仪器设备生产厂商在国内配有技术服务中心（包括维修中心）并提供所有的售后服务，包括该仪器设备备用零配件及消耗品。生产厂商需在在中国具备零配件仓库（因零配件供应所产生的运输费用由设备供应商承担），并提供办公地址信息及备品、备件报价表；在设备使用寿命内，供应商保证零配件、易损件及耗材的供应。

3.7.3软、硬件升级：供应商或生产厂商应免费向采购人提供自验收之后仪器软件免费升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

3.8 交货地点

中国科学院生物物理研究所用户指定地点。

3.9 交货日期

自合同签订之日90天内完成交货、安装、调试和验收。



