采购需求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
1.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 2,240,000.00
采购包最高限价（元）: 2,170,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02101800 水文仪器设备
	翻斗式雨量计
	110.00（套）
	220,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	2
	A02101800 水文仪器设备
	压力水位计
	30.00（套）
	48,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	3
	A02101800 水文仪器设备
	电容水位计
	30.00（套）
	78,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	4
	A02101800 水文仪器设备
	遥测终端RTU
	30.00（台）
	261,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	5
	A02080499 其他卫星通信设备
	通信模块(含SIM卡)
	110.00（台）
	110,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	6
	A02080499 其他卫星通信设备
	4G通信数据租赁费(3年)
	110.00（套）
	99,000.00
	软件和信息技术服务业
	否
	否
	否
	否
	否

	7
	A02080499 其他卫星通信设备
	定制型机箱
	30.00（个）
	30,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	8
	A02080499 其他卫星通信设备
	立杆
	30.00（套）
	66,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	9
	A02101800 水文仪器设备
	设备水泥底座
	30.00（套）
	36,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	10
	A02101800 水文仪器设备
	蓄电池1
	30.00（块）
	15,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	11
	A02101800 水文仪器设备
	太阳能板1
	30.00（套）
	9,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	12
	A02101800 水文仪器设备
	太阳能充电控制器1
	30.00（套）
	6,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	13
	A02101800 水文仪器设备
	室外型功放
	80.00（台）
	80,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	14
	A02101800 水文仪器设备
	一体化喇叭报警单元
	80.00（套）
	80,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	15
	A02101800 水文仪器设备
	一体式立杆及机箱
	80.00（套）
	160,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	16
	A02101800 水文仪器设备
	水泥底座
	80.00（套）
	80,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	是

	17
	A02101800 水文仪器设备
	蓄电池2
	80.00（块）
	32,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	18
	A02101800 水文仪器设备
	太阳能板2
	80.00（套）
	24,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	19
	A02101800 水文仪器设备
	太阳能充电控制器2
	80.00（台）
	40,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否

	20
	A02080499 其他卫星通信设备
	物联预警终端(核心产品）
	80.00（台）
	696,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	翻斗式雨量计
	110.00（套）
	220,000.00
	总价
	无

	2
	压力水位计
	30.00（套）
	48,000.00
	总价
	无

	3
	电容水位计
	30.00（套）
	78,000.00
	总价
	无

	4
	遥测终端RTU
	30.00（台）
	261,000.00
	总价
	无

	5
	通信模块(含SIM卡)
	110.00（台）
	110,000.00
	总价
	无

	6
	4G通信数据租赁费(3年)
	110.00（套）
	99,000.00
	总价
	无

	7
	定制型机箱
	30.00（个）
	30,000.00
	总价
	无

	8
	立杆
	30.00（套）
	66,000.00
	总价
	无

	9
	设备水泥底座
	30.00（套）
	36,000.00
	总价
	无

	10
	蓄电池1
	30.00（块）
	15,000.00
	总价
	无

	11
	太阳能板1
	30.00（套）
	9,000.00
	总价
	无

	12
	太阳能充电控制器1
	30.00（套）
	6,000.00
	总价
	无

	13
	室外型功放
	80.00（台）
	80,000.00
	总价
	无

	14
	一体化喇叭报警单元
	80.00（套）
	80,000.00
	总价
	无

	15
	一体式立杆及机箱
	80.00（套）
	160,000.00
	总价
	无

	16
	水泥底座
	80.00（套）
	80,000.00
	总价
	无

	17
	蓄电池2
	80.00（块）
	32,000.00
	总价
	无

	18
	太阳能板2
	80.00（套）
	24,000.00
	总价
	无

	19
	太阳能充电控制器2
	80.00（台）
	40,000.00
	总价
	无

	20
	物联预警终端(核心产品）
	80.00（台）
	696,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02080499 其他卫星通信设备
	物联预警终端(核心产品）
	物联预警终端(核心产品）


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02101800 水文仪器设备
	设备水泥底座
	水泥

	2
	A02101800 水文仪器设备
	水泥底座
	水泥


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
1.2.技术要求
采购包1：
标的名称：翻斗式雨量计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	翻斗式雨量计
	●1、承雨口内径：Φ200±0.6mm；刃口角度：45°～50°；
●2、分辨率:0.5mm（固定值）；雨强测量范围：0～4mm/min；
●3、测量误差（E）：≤±4%;准确度等级：Ⅲ；
●4、输出信号方式：磁钢—干簧管式接点开关通断信号； 开关接点容量：DC V≤12V，I≤120mA；
●5、工作环境温度：-10℃～ +50℃；工作环境湿度：95%RH，40℃（凝露）平均无故障工作时间（MTBF）： ≥50000h；
●6、传感器的输出特性为增量输出，即接点通断信号输出，要求接点允许承受的最大电压≥15V，允许通过电流≥50mA，输出端绝缘电阻≥1MΩ，导通电阻≤10Ω，接点工作寿命应≥100000 次以上；
●7、可提供双触点通断信号输出，具备防堵、防虫、防尘措施；信号输入输出接口具有防雷电和抗干扰措施；
●8、材质：不锈钢外壳与承雨口，防抖；采用2*1.0RVV 通讯信号线缆；


标的名称：压力水位计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	压力水位计
	●1、量程：0～10m；精度：±0.05%FS，分辨率：水位分辨率1mm；
●2、供电电源：8～30V；
●3、输出信号：RS485；
●4、绝缘电阻：＞5MΩ；
●5、壳体：304不锈钢；
●6、防护等级：≥IP68；
●7、工作温度：-40℃～+80℃，补偿温度：-10℃～+70℃；


标的名称：电容水位计
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	电容水位计
	●1、输入电压：DC 5V～12V/DC24V；
●2、电源纹波要求：≤200mV；耗电流：≤10mA；
●3、响应时间：≤500mS；
●4、防水等级：≥IP67；承受压力：≤0.3MPA；
●5、环保参考标准：ROHS-2.0；
●6、输出电流：≤100MA；
●7、液位精度：±10mm；


标的名称：遥测终端RTU
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	遥测终端RTU
	●1、支持水文/水资源数据的采集、存储、控制、报警及传输；支持 4G（全网通）/有线网络等通信功能；可外接卫星通信、超短波等通信方式；支持 485 接口透传，远程配置传感器参数；支持位移、振动监测并上传数据；
●2、多协议上报，同时支持至少2中心数据上报，满足《四川省水文数据通信传输指南》(DB51/T 2997-2023)相关技术要求；内置≥16M大容量数据存储且支持外部 TF 卡数据存储；
●3、支持中心站远程补数，远程下载数据，远程设置所有参数等；支持设备断网后，网络恢复数据自动补传功能；支持本地串口配置升级和中心站远程配置升级；
●4、具备双电源供电接口，适配DC 电源供电或直插式 KF 免螺丝接线端子供电；
●5、具备≥1 路RS-485 接口波特率范围为 300bps～115200bps、≥1 路开关量接口、具有≥3路DI输入接口；
●6、供电范围：DC9-36V；工作电流：≤12V@100mA；工作温度：-35～75℃；工作湿度：≤95%RH；


标的名称：通信模块(含SIM卡)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	通信模块(含SIM卡)
	●1、4G全网通，支持FDD LTE，TDD LTE，DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/WCDMA，TD-SCDMA，GSM/GPRS/EDGE；


标的名称：4G通信数据租赁费(3年)
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	4G通信数据租赁费(3年)
	●1、与通讯模块兼容；支持每月不小于30M流量；支持4G移动通信网络；


标的名称：定制型机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	定制型机箱
	●1、PLA材质；厚度δ≥2mm；高度≥180mm，最大机箱半径≥φ55mm；


标的名称：立杆
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	立杆
	●1、采用壁厚≥3mm的热镀锌管，高度≥2200mm，管外径≥φ114mm；


标的名称：设备水泥底座
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	设备水泥底座
	●1、尺寸：矩形体(长*宽*高：≥600mm*600mm*300mm)；采用地笼+混凝土现浇C25基座；


标的名称：蓄电池1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	蓄电池1
	●1、蓄电池选用聚合物锂电池；标称电压：DC3.7V；容量：≥4000mAH；工作电压：4.2V～2.75V；充电电压：4.2V；放电截止电压：2.75V；保护电流：2.5A～2.8A;用于雨量水位站；


标的名称：太阳能板1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	太阳能板1
	●1、太阳能板需带安装支架，便于安装；采用单晶硅太阳能组件，免维护；
●2、最大工作电压：5.5V；额定电流：130mA；峰值功率：1.2W ;用于雨量水位站；


标的名称：太阳能充电控制器1
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	太阳能充电控制器1
	●1、内部集成有充电电流自适应模块，能根据输入电压源的电流输出能力自动调整充电电流；可利用太阳能板等输出电流能力有限的电压源供电的锂电池充电应用；
●2、输入电压范围:4.4V～6V；恒压充电电压4.2V；可作为电压源使用；内部软启动电路；电源电压掉电时自动进入低功耗的睡眠模式；


标的名称：室外型功放
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	室外型功放
	●1、材质：铝合金；功率：≥400W；输出：≥2路；


标的名称：一体化喇叭报警单元
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	一体化喇叭报警单元
	●1、一体化喇叭报警单元与一体化立杆组装配套使用，组装结构牢固、防松脱、防拆盗，满足户外露天杆载安装的防雨、防尘及防盗要求；喇叭额定功率≥400W，户外报警声有效传播距离≥500 m；内置≥20颗LED灯珠，具备强光爆闪警示功能，白天可视距离≥200 m；外壳及结构件具备抗紫外线能力，长期暴晒不脆化、不变色、不开裂；


标的名称：一体式立杆及机箱
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	一体式立杆及机箱
	●1、采用厚度≥ 3mm 的热镀锌管，高度≥2200mm，管外径≥ 114mm。支架根据安装的设备尺寸加工制作。机箱镀锌板材质；厚度≥ 1.5mm；高*宽*厚：400*190*210mm(±2mm)； 


标的名称：水泥底座
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	水泥底座
	●1、尺寸：矩形体(长*宽*高：≥450mm*450mm*200mm)；采用地笼+现浇C25基座；


标的名称：蓄电池2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	蓄电池2
	●1、蓄电池选用阀控式全密封免维护铅酸电池；标称电压：DC12V；电池容量：≥12AH；最大通电电流：≥6A；工作温度：-10℃～60℃；使用寿命：3年以上；用于自动雨量站;


标的名称：太阳能板2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	太阳能板2
	●1、太阳能板需带安装支架，便于安装；太阳能硅晶体：单晶硅；正常工作寿命大于15年，免维护；采用单晶硅太阳能组件；最大工作电压：18V；开路电压：21V≥30W；最佳工作电流：2.1A；短路电流：2.3A；工作温度：-40℃～85℃；相对湿度：＜90%；用于自动雨量站；


标的名称：太阳能充电控制器2
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	太阳能充电控制器2
	●1、最大充电电流：≥10A；最终充电电压：13.7V；最大自消耗电流：＜5mA；具备防电源线反接、反充保护；具备过载、过充、过放、短路保护；具备自动解除过充保护恢复充电功能；蓄电池过充电断开电压：14.4V±0.2V；蓄电池过充电恢复点电压：13.8V±0.2V；低压保护电压：11V；负载重新连接电压：12.5V；环境温度：－40℃～＋60℃；环境湿度：≤95%RH（40℃）；独立安装；用于自动雨量站；
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	物联预警终端(核心产品）
	●1、支持中心平台自定义次数的远程预警、短临预报预警、天气预报播报；具备自定义时段(1h、3h、4h)与自定义三级降雨预警阈值相结合的边缘自动预警；具备自定义三级水位预警阈值的边缘自动预警；
●2、可定制预警播报音频；支持支持开关量输出功能；串口配置、管理及维护；远程配置、管理及维护；设备状态自动上报功能；远程平台数据预警和远程管理；支持大功率喇叭广播；可设置预警优先级；
●3、支持4G、卫星通讯；具有电源、卫星通信、传感器、在线指示灯；SIM/UIM 卡接口：标准的抽屉式用户卡接口，支持 1.8V/3VSIM/UIM 卡，内置15KVESD 保护；音频输出接口：3.5mm 标准音频接口；天线接口：标准 SMA 阴头天线接口，特性阻抗 50 欧，GSM/GPRS 天线接口；控制电压：报警灯、功放、卫星通信；
●4、采用金属外壳和系统安全隔离；支持多级休眠和唤醒模式，物联预警终端部署于野外太阳能供电环境，需满足野外无人值守长期运行要求；终端功耗特性应与标的名称太阳能板2、标的名称蓄电池2相匹配，确保在标准运行条件下连续稳定工作；
[bookmark: _GoBack]●5、支持备电充放电管理及过冲/过放保护；WDT 看门狗设计，保证系统稳定，采用完备的防掉线机制，保证终端持续在线；SIM/UIM 卡接口内置 15KVESD 保护；供电：12V～24VDC。



