# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 否 | 是 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效之日起60天内交货并完成安装调试；

交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人于合同生效后30日内向成交供应商预付50%的货款，货物到货后经采购人初步验收合格后30日内支付成交供应商30%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余20%的货款。

3. 售后服务（质保期）

3.1售后服务：

制造商原厂免费质保期2年，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与中标人签订产品维护协议（符合采购人采购制度要求的前提下），确保仪器的正常运转。需提供由制造商出具的售后服务承诺函。

保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，中标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场。

3.2安装调试与培训

提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用中标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足教学科研需要。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

（一）光学系统

1.1光学系统：火焰：光学双光束；石墨炉：高通量单光束

1.2测定波长范围：至少包含185～900nm

# 1.3单色器：象差校正型切尼尔-特纳结构，光栅刻线数≥1800线/mm，焦距≥300mm，光栅面积≥40x40mm

1.4光谱带宽：支持0.1，0.2，0.4，0.7，1.0，2.0nm六档自动切换

# 1.5灯座数：支持自动切换型8灯座

# 1.6高性能空心阴极灯：两个灯座可兼容高性能空心阴极灯，仪器内置高性能空心阴极灯电源，无需外接

1.7点灯方式：支持发射，NON-BGC，BGC-SR，BGC-D2

1.8检测器：高灵敏度光电倍增管

1.9背景校正方式：火焰和石墨炉分析都具备全波长范围内背景校正功能。高速自吸收法（BGC-SR）和氘灯法（BGC-D2）两种方式均可用于火焰和石墨炉分析。背景校正能力不小于100倍

★1.10火焰/石墨炉切换：火焰石墨炉一体机，可自动切换

1.11测定方式：支持火焰连续法、火焰微量进样法、石墨炉法、火焰发射法

（二）火焰分析

2.1燃烧头类型：气冷预混合型

2.2燃烧头：10cm钛制（用于N2O-C2H2火焰的5cm燃烧头可选）

2.3雾化器：Pt-Ir毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷撞击球（可用于氢氟酸）

2.4雾化室：聚丙烯材料制，耐腐蚀

2.5位置调节：支持最佳燃烧器高度自动检索；上下位置、前后位置均自动调节

2.6气体控制：燃气/助燃气自动流量设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索

2.7具有微量进样功能

（三）石墨炉分析

3.1加热温度范围：至少包含室温～3000℃

3.2升温速率：最大升温速度≥3000℃/秒

3.3加热控制：干燥阶段：数字电流控制（带温度自动校正功能）；灰化/原子化阶段：光学温度控制（光学传感器）

3.4加热级数：可达到20级

3.5加热方式：支持斜坡/阶梯

3.6炉内气体控制：支持2路自动切换

3.7灵敏度设定：具备高灵敏度模式设置

3.8炉内富集：可达到20次

3.9炉内气流量：0～1.50L/min, 0.01L/min可调

3.10升温程序最优化功能：具备升温程序自动最优化功能

# 3.11石墨炉位置调节：支持前后/上下自动调节，燃烧头/石墨炉自动切换。

（四）自动进样器

★4.1火焰和石墨炉通用规格：一台自动进样器即可用于火焰分析也可用于石墨炉分析

4.2功能：支持原点检测功能；自动清洗功能；自诊断功能；随机编排

4.3最大样品个数：试剂可达到8位，样品可达到60位

# 4.4采样功能：稀释功能；试剂添加功能

4.5注射器：≥250μL

4.6进样量：至少包含2～90μL

4.7重复性：不低于1%RSD（20μL时）

4.8交叉污染：清洗口0.00001以下；混合口0.00001以下

# 4.9自动稀释再测定：根据工作曲线，自动计算可进入工作曲线范围内的稀释倍率进行稀释

（五）配置清单：

5.1配置清单包含

1）主机一台，火焰燃烧头高度自动调节

2）石墨炉系统一个

3）自动进样器一个

4）氢化物发生器一个

5）启动套件，水溶液和有机溶液各一个

6）空压机一台

7）冷却循环水一台

8）耗材：石墨帽10个，石墨锥10个，高密度石墨管5根，热解石墨管5根，平台石墨管5根。元素灯：Fe空心阴极灯、Hg空心阴极灯、K空心阴极灯Mn空心阴极灯、Mg空心阴极灯各2支。

3. 验收标准

由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。