第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆二色光谱仪 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 圆二色光谱仪

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作电压：单相AC 220V（10％），50Hz（±1%）

1.2 环境温度：17C~ 27C

1.3 相对湿度：< 80% 无冷凝

- 设备用途：

用于手性光学活性物质的研究，能够对生物大分子、有机小分子的结构、分子构象进行表征、能够对分子的构象变化和分子间的相互作用进行检测。可用于有机立体化学研究、光学活性物质纯度测试、药物定量分析、天然有机化学、生物化学与宏观大分子、金属配合物化学、聚合物化学、蛋白质折叠研究、蛋白质热稳定性测量、蛋白质构象研究等。广泛应用于材料学、化学、物理学、电子学和生物医学等领域。

- 技术规格：

#3.1 光源:氙灯和汞灯，光源自动切换

3.2 分光原理：双偏振棱镜的分光系统

3.3 波长范围: 不小于165-950nm

3.4 波长准确度: 优于±0.2nm

3.5 波长重现性：优于±0.1nm

3.6 测量范围：不小于±7500mdeg

*3.7 具有CD圆二色谱和LD线二色谱同步扫描功能

3.8 响应速度：至少包括0.5msec～20sec

3.9 扫描方式：具有连续扫描和步进扫描的功能

3.10 最大扫描速度：不小于9000 nm/min

*3.11 噪音水平（带宽1nm，响应时间2sec）

≤0.007 mdeg (185 nm)   ≤0.008 mdeg (200 nm&500nm)

#3.12 吹扫气体用量：不大于3升/分钟 (在185 nm 检测并获取有效数据时)

#3.13 校正光源汞灯：用于检证仪器的波长正确性和波长重复准确性，确保得到高准确度的光谱

3.14 波长扩展装置

3.14.1 20瓦钨灯和铟镓砷检测器；

3.14.2 使用波长范围：不小于800-1600nm

3.15 定制样品仓，可以适配CPL-300的帕尔贴控温附件、永磁铁附件、液氮低温附件、固体附件、单晶测量附件等

3.16 专用样品池光程长10mm、1mm、0.5mm、0.1mm各2个

3.17 台式电脑（配置不低于i7处理器，16G内存，1T硬盘，24寸显示）

- 产品配置要求

4.1 圆二色光谱仪     1台

4.2 波长扩展装置    1套

4.3 石英样品池   1套

4.4 台式电脑    1套

5.  技术文件：

5.1 请参考总则第1.2条。

5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.1 供货期：供货周期4个月。

1.2 质保期：质量保证期壹年。

1.3 故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知3日内派维修人员到达用户现场维修。

1.4为了保证服务质量，供应商投标需提供具有厂家盖章针对本项目的售后服务承诺书。

1.5主机要求原装进口。带“*”项为重要参数，必须满足或优于的指标，并作为验收标准，不合格不予验收。预中标期内签合同前，供应商需要向采购用户提供该设备制造商或其国内总代理出具的包含“*”号核心指标的盖章相关技术资料。

（三） 订货数量：

圆二色光谱仪1套

（四） 目的港：

福州机场

（五）交货日期：

签订合同后4个月内。