# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境扫描电镜 | 1套 | 否 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

| 项目名称 | 环境扫描电镜（ESEM） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目需求与用途 | 干旱区生态系统的脆弱性和异质性要求从微观尺度揭示土壤-植物-微生物的相互作用机制，而传统扫描电镜因需真空干燥样品，无法保持自然状态观测，严重限制了对含水、多孔或动态过程（如盐碱结晶、水分迁移）的研究。ESEM凭借其低真空/可变压力模式、动态环境模拟（温湿度、气体调控）及多模态联用分析（EDS、EBSD），可原位表征土壤修复材料的孔隙结构、耐旱植物气孔动态、微生物定殖过程等关键问题，直接支撑生物炭优化、固沙技术研发等国家重大课题。此次采购将补齐实验室“原位动态表征”技术短板，并通过共享机制服务全国干旱区研究网络，对突破生态修复的微观机制瓶颈具有不可替代的意义。 |  |  |
| 预算金额（万元） | ¥ 118.55 万元 |  |  |
| 采购数量 | 1套 | 交货期 | 招标完成，合同签订后 1 个月 |
| 拟采购项目的 配置要求 |  |  |  |
|  | 钨灯丝扫描电镜、电动插入式背散射电子探测器、低真空二次电子探测器（配套大图拼接软件）、低温冷台、磁控溅射仪、临界点干燥仪、UPS |  |  |
| 拟采购项目的 技术指标 |  |  |  |
|  | - 电子光学系统 - #电子枪：预对中型发叉式钨灯丝电子枪（一体化灯丝）； - #高真空分辨率： ≥3 nm @ 30 kV，SE； ≥5 nm @ 10kV，SE； ≥7 nm @ 3 kV，SE； ≥4 nm @ 30 kV，BSE； - #低真空分辨率：≥3 nm @ 30 kV，SE； ≥4 nm @ 30 kV，BSE； - 加速电压范围：0.2 kV～30 kV ； - 放大倍数范围：1 x～300000 x（底片放大倍数，1～16x光学放大）； - 电子束束流：0.5 pA～3uA； - #中间阳极，采用双阳极结构，提升了低电压下的分辨率和成像质量； - 真空系统 - 涡轮分子泵1台； - 机械泵1台； - #真空控制：全自动，具有真空互锁功能，有效避免误操作；舱内安装的真空电机，定位精度高、气密性好，后期维护少； - 样品仓真空度：≤5×10-4 Pa； - 低真空范围：5 Pa~1000 Pa; - 样品仓及样品台 - 样品台：5轴全自动样品台，全真空电机驱动； - #样品台行程：X≥125 mm，Y≥125 mm，Z≥50 mm，T：-10°~ +90°，R：360°连续可调； - #样品仓容积：宽≥340 mm，高≥274 mm，深≥295 mm; - #最大样品尺寸：直径≥270 mm，高≥145mm； - 样品台承重：≥3kg； - 附件 - 旁侧二次电子探测器一套； - 电动插入式背散射电子探测器一套； - 旋钮控制板一套； - 样品仓监控CCD一套； - 导航相机一套； - 低真空模块一套； - #低真空二次电子探测器LVD一套； - 低温冷台一套；温度稳定性±1℃，温度范围-50℃到室温。 - 磁控溅射仪一台； - 临界点干燥仪一台； - UPS（续航2小时）一台； - 空调一台； - 软件和图像显示 - 图像显示：768x512或1536x1024； - #图像保存：最大48kx32k； - 可进行多通道成像，分屏上可同时进行不同信号成像； - MIX模式，各个探测器分别接收纯净的 SE 或 BSE 信号，如根据需求将ETD和BSED两种探测器的信号进行自动混合，比例可调； - #标配光学导航功能；特色功能：大图拼接； - 显示方式：全屏显示、分屏显示 ； - 图像存储格式：TIFF、JPG、PNG、BMP格式； - 扫描速度：预设四种扫描模式（快扫、中扫、慢扫、选区扫描），扫描速度可自由配置，同时也支持感兴趣区域扫描模式； - 测量功能：支持多种测量标记工具，如长度、角度、直径等； - 图像注释与数据区：提供标准数据区，可在图片上显示各种电镜参数； - 状态菜单：显示各种工作参数； - 操作设备：键盘、鼠标； - 自动调整功能：自动聚焦、自动像散、自动亮度对比度等； - 配套计算机配置不低于：windows 10专业版；专用工作站；CPU不低于I5；内存≥16G；硬盘 ≥500G； - 显示器：24寸（专业图像显示器，分辨率1920×1200）； - 耗材 - 12.5 mm样品钉台1盒（20个）； - 钉型样品台存储盒，1盒（5个）； - 导电碳胶带1卷（宽8 mm，长20 m）； - 预对中钨灯丝1盒（6支）； |  |  |
| 服务需求 |  |  |  |
|  | 1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 2、质保期 1 年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。 3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。 |  |  |