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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	24
	冷冻聚焦离子束-扫描电子显微镜
	1套
	是


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
冷冻聚焦离子束-扫描电子显微镜

（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1 适于在气温为摄氏18℃～23℃的环境条件下运输和储存
1.2 适用于在电源单相 /220-VAC/50Hz

2. 设备用途：
用于原位结构生物学领域细胞组织样品的冷冻聚焦离子束减薄制样技术，主要包括细胞样品的高通量薄片样品制备和组织样品的高通量样品制备。自动化的实验方法可实现连续24小时自动切割，荧光导航技术可以实现荧光定位的冷冻聚焦离子束加工技术，配置的冷冻微操机械手可以实现组织样品的提取减薄、高通量cryo-FIB减薄加工技术。

3. 技术规格：
3.1. 电子源：
3.1.1肖特基场发射电子枪；
3.1.2使用寿命：≥ 1年；
3.1.3束流范围：≥2.0pA–30nA；
3.1.4加速电压范围：≥ 500V–30kV；
#3.1.5电子束分辨率（冷冻状态下）优于≤6nm @ 2kV
3.1.6 配备背散射和二次电子探测器、镜筒内背散射和二次电子探测器。
3.2. 离子源
3.2.1离子源种类：Ga+ 离子源
3.2.2 离子源寿命：≥1000小时；
3.2.3加速电压范围：≥ 500V - 30kV；
#3.2.4离子束流：1.5pA - 45nA ，不少于15步可调；
3.2.5具有针对非导电样品标配漂移抑制模式；
3.2.6 离子束分辨率（冷冻状态）优于7.0 nm @ 30 kV
#3.2.7 配置有原位金属蒸镀部件，可进行Pt原位镀膜；
3.2.8 配置GIS气体微注入沉积系统，可进行原位Pt沉积；
#3.2.9 配置Pt喷镀时对电子束镜筒保护的挡板。
3.3. 真空系统
3.3.1完全无油真空系统；
3.3.2腔室真空度（室温）：＜ 8×10-4 Pa；
3.3.3腔室真空度（冷冻）：＜ 8×10-5 Pa；
3.4. 冷冻样品台
3.4.1冷冻可旋转冷台；
#3.4.2冷冻条件下旋转范围：≥360°；
#3.4.3冷冻降温时间：＜ 40 min；
3.4.4 XY轴行程：≥100 mm；
3.4.5 Z轴行程：≥ 20mm；
3.4.6 冷冻状态下倾斜角范围：-15°至 +50°；
3.4.7冷冻温度：≤ -170℃；
#3.4.8 离子束冷冻减薄样品过程一次加满液氮可以保证持续工作时间≥10小时。
3.5. 图像处理
3.5.1 图像存储格式：TIFF（8bit, 16bit 或24bit）、BMP、JPG；
3.5.2 图像存储分辨率：≥ 6144×4096像素；
3.5.3 电子扫描旋转：360°
3.5.4 驻留时间范围（扫描）：≥50 ns/pixel 至20 ms/pixel；
3.5.5  图形匹配软件来进行冷冻光镜数据和cryo-FIB数据间相关性叠加。
3.6 冷冻机械臂
3.6.1 配备有冷冻样品微操机械臂；
3.6.2 机械臂针尖温度：≤ -160°
#3.6.3 机械臂漂移：优于250nm/min
3.7 内置荧光显微镜
3.7.1配置有荧光成像系统，可以实现三通道冷冻荧光成像。
3.8 软件
#3.8.1 配置自动离子束制备冷冻切片软件；
#3.8.2 具有电子束、离子束、样品台等控制接口，方便第三方软件编程控制；

（二）质保及售后服务：
1. 保修期自验收之日起一年。
2. 售后服务要求：24小时响应，48小时到现场。

（三） 订货数量：
1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货日期：合同签订后6个月内
交货地点：中国科学院生物物理研究所或用户指定地点

（五）付款方式：
1. 对于国产产品，签订合同后中标人支付合同金额10%的履约保证金后，采购人支付合同金额的100%；10%的履约保证金在验收通过后无息退还。
2. 对于进口产品，1）合同金额的90%在货到用户现场后，买方收到卖方按规定的装运文件单后，以电汇方式支付；2） 合同金额的10%凭最终用户签字盖章的验收报告电汇支付。                                         

（六）执行的相关标准
   产品应满足相关国家标准及行业标准
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