# 第七部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 目的港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高分辨电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 合同签订后12个月内交货 | CIP 广州机场 | 中国科学院广州地球化学研究所内甲方指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

详见具体技术规格

4、验收标准

除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求

第2包  高分辨电感耦合等离子体质谱仪

（一）技术部分

一、系统配置组成：

高分辨电感耦合等离子体质谱仪整套设备主要包含：样品引入系统、等离子体（ICP）离子源、ICP接口、离子透镜、双聚焦质量分析器、检测系统、高真空系统、数据采集和处理系统、循环水冷系统、安全保护系统以及其他仪器正常工作的标准组件。

二、技术要求

1、工作条件

1.1电源电压：独立的动力电源AC 220V（± 10%），50Hz

1.2工作环境温度：18–24℃（1℃/小时）

1.3环境相对湿度：≤50–60%

2、设备用途

2.1 ICP离子源和ICP接口

2.1.1 采用27.12 MHz固态射频发生器，功率500W-2000W可调，自动功率匹配，全保护

2.1.2 ICP炬管X/Y/Z三维台，高稳定性，位置精确可移动调节（移动精度≤±0.1mm）；ICP炬管的X/Y/Z位置、点火和RF输出功率完全由计算机调控

2.1.3等离子体接口使用安全，易于和各进样系统联接及切换；点火操作中即可进行各外设之间的切换（如湿法转换至干法）；

▲2.1.4 高灵敏度接口系统（含100m3/h大抽速干泵），确保超高灵敏度

2.2 真空系统：由五级差分真空系统，四个涡轮分子泵、一个无油大抽速接口泵和一个机械真空泵，真空系统能自动保护

2.3离子透镜系统：低背景、低噪音，免清洗

2.4 质量分析器

2.4.1采用双聚焦质量分析系统，包括静电场分析器和扇形磁场分析器，提高了质量分辨率和丰度灵敏度；

2.4.2分析器处于加热屏蔽环境中，精密控温保证拥有最佳的质量轴稳定性；

▲2.4.3磁铁采用水冷或风冷控温方式；

2.4.4 入射狭缝和检测器狭缝都有三个固定宽度狭缝，可自由切换，提供分别为300、4000、10000的质量分辨率（10%峰谷定义）

▲2.4.5单次分析可对不同元素采用不同分辨率组合，分辨率切换时间小于1秒；

2.4.6根据测试元素不同，单一分析中不同元素可以设定不同扫描参数。

2.5 检测系统：采用计数模式、模拟模式和法拉第杯模式的检测系统，可同时测定常量元素（mg/ml）、痕量元素（ppm）、超痕量元素（ppb）；三种检测模式之间自动选择、自动切换、自动交叉校正

2.6 数据系统和控制：包括仪器控制软件，数据采集和报告软件，支持远程控制与诊断等

3、技术规格

★3.1 质量分析范围 ≥ 6–250amu

★3.2 灵敏度：> 1×109 cps/ppm 铟（玻璃同心雾化器）

★3.3 分辨率定义为10%峰谷，三段固定狭缝满足低中高分辨率，分别为：≥ 300, ≥ 4000, ≥8000RP

▲3.4 分辨率切换时间：≤ 1 s

▲3.5 质量稳定性：≤ 25ppm/8小时，不会因分辨率变化而变化

▲3.6 动态范围: ≥1012 线性范围, 自动增益校准

3.7暗流噪音: ≤0.2 cps

▲3.8信号稳定性：在不同锥情况下，信号稳定性均满足短期RSD ≤ 1%/ (10 min)；长期RSD ≤ 2%/h

3.9扫描速度(磁场)：m/z = 7到240到7 < 150ms

3.10 离子加速电压：≥ 7 kV

3.11 丰度灵敏度（m-1）：≤7 ppm

3.12 检出限：≤2ppq，无核素干扰

3.13 氧化物产率CeO＋/Ce≤0.3%，双电荷产率Ba++/Ba＋≤3%

4、产品配置要求：

★4.1高分辨率ICPMS主机1套（配置高灵敏度接口接口系统（含100m3/h大抽速干泵））1台

4.2零备件包及消耗品包各1包：三年常规零备件和消耗品包（包括蠕动泵管、矩管、采样锥和截取锥、雾化器、狭缝、石墨垫片、真空脂等）和备件（各种备用螺丝、垫片、铜垫圈、保险丝、O形密封圈、气路接头、水路接头、气管等）各一套

★4.3 40位以上液体自动进样器1台

★4.4高精度测量同位素进样系统1套

★4.5 PFA雾化器（100 µL/min）、石英旋流雾化室各1个

★4.6矩管、石英中心管各2个

★4.7镍样品锥、镍截取锥、Jet型样品锥和X型镍截取锥各2个

★4.8插入式狭缝1个

4.9不间断电源1套，优于15KVA 三进三出工业UPS电源（一线品牌），内含完全隔离逆变器（零地电压<1V），输出电压400 V/220 V，稳定度≤±2%，配备电池延时1个小时或以上

4.10 必配备用消耗品和配件

标准配置之外备用配件包括：标准锥（含采样锥和截取锥）2套，高灵敏度锥（含采样锥和截取锥）2套，铝锥2套，标准石英炬管（含外管和中心管）2套，旋流双通道石英雾化室1个， 200 µL/min石英雾化器1个，含碳纤维进样针PFA-100 µL/min雾化器1个，含碳纤维进样针PFA-50 µL/min雾化器1个，低分辨源狭缝1个，中高分辨狭缝2个，提取透镜2个，石墨垫片2包，水冷滤芯6个。

（二）商务部分

三、售后服务

1、技术服务

1.1 设备安装调试

1.1.1 合同签定后，仪器公司协助我单位进行安装前的准备工作，提供相关的布局图和设计要求；

1.1.2供应商在接到用户安装通知后，须在15天内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在60天内安装调试完毕；仪器公司免费提供全面安装工具，安装工程师费用由仪器公司承担；

1.1.3 安装调试过程中，安装工程师有义务对用户讲解仪器操作及注意事项，对用户提出的问题安装工程师须认真讲解和回答。

1.2  技术培训

1.2.1 仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供为期不少于一周现场免费培训，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。仪器使用6–8周后，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，所有费用由公司承担。

1.3  验收：

在用户和仪器厂家技术人员双方确认仪器的各项功能均已达到技术指标要求后方可对仪器进行验收，验收按照相关规定及标书要求进行。整机自安装之日起1个月内，如果系统不能正常工作或不能达到仪器分析指标，在卖方尽快、尽力排除故障的前提下，仍不能解决问题，买方有权要求卖方更换部件或全部新品以解决问题。卖方应在接到买方书面申请（邮件和传真均有效）后，应在2个月内免费从原厂运出更换部件或更换新品。新品或新部件到货后3个月内，仍不能正常工作或不能满足仪器验收指标要求，买方有权利要求退换货。安装之日起4个月内，如果卖方没有更换部分或全部新品，仪器也没有明显的性能改善，系统仍不能正常工作或不能满足仪器验收指标要求的，买方可以提出要求卖方退货和返还全部预付款。

2、保修期：

2.1  提供2年或2年以上的免费保修，保修期自买方进行技术验收完成之日起计算。

2.2  维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

3、软、硬件升级：

3.1 卖方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

4、其他技术服务

4.1  中标仪器公司应具有正规注册的办事处、维修站及零备件保税库。在中国境内应有专门负责的经验丰富的维修工程师和专门的技术应用支持工程师。

4.2  投标人提供给买方的货物，必须完整无缺，其所有部件都必须是原厂生产的最新、全新优质产品，且在中国境内买方拥有合法的产权和使用权。

4.3  为方便买方设备的正常接收及顺利开展安装前期准备工作，中标人须在合同生效后30天内向购方提供一套完整的产品资料，包括使用说明书、操作手册、安装要求，本项资料的提供不影响随机资料、投标资料的提供。

四、订货数量：

一台

五、目的港：

CIP 广州机场

六、交货地点：中国科学院广州地球化学研究所内甲方指定地点

七、交货日期：

合同签订后12个月内交货

★八、付款方式

1、对于境内采购的产品，全部货物交货到采购人指定地点，并完成安装、调试及验收合格后30日内支付100%货款。

2、对于进口产品，合同签订后开具100%信用证（L/C），发货后凭厂商出具的产品合格证、发货单据及中国海关进口货物报关单议付30%，货物开箱清点后凭用户签字确认的开箱记录表议付30%，技术验收后凭技术验收合格报告议付40%。