# 第五章   采购需求

- 采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品投标 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱质谱联用仪 | 1台 | 否 | 是 |

- 商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订并生效之日起60天内交货并完成安装调试；

交付（实施）的地点（范围）：北京师范大学。

2. 付款条件（进度和方式）

采购人于合同生效后30日内向成交供应商预付50%的货款，货物到货后经采购人初步验收合格后30日内支付成交供应商30%的货款，产品安装调试完毕且验收合格后30日内支付剩余20%的货款。

3. 售后服务（质保期）

3.1售后服务：

设备自验收合格之日起至少提供三年制造商原厂免费售后质保，质保内容包括整机及所有相关用品；质保期内所有服务（包括更换配件等）免费；质保期外，采购人可根据需要重新与中标人签订产品维护协议（符合采购人采购制度要求的前提下），确保仪器的正常运转。需提供由制造商出具的售后服务承诺函。

保证售后维修的及时、快捷：在接到采购人的服务申请后，中标人应在2小时内电话响应，需到现场解决的，维修工程师应在24小时内到达现场。

3.2安装调试与培训

提供仪器的现场安装调试，提供仪器及操作软件中文说明书，并同时在现场对用户进行免费操作培训，培训时间根据采购人实际情况来定，内容包括仪器的基本原理、结构、基本操作、维护知识及实验方法的应用与开发，并指导采购人进行样品分析检测，前期使用中标人派专业技术人员培训采购人技术人员共同操作仪器，直到采购人使用人员可独立进行操作为止。

- 技术要求

1. 基本要求

1.1 采购标的需实现的功能或者目标

满足教学科研需要。气相色谱质谱联用仪是将气相色谱和质谱的特点结合起来的一种用于确定测试样品中不同物质的定性定量分析设备。该设备利用气相色谱的分离能力将混合物中的组分分离，并利用质谱鉴定分离出来的组分（定性分析）以及其精确含量（定量分析），兼具气相色谱的高分辨率和质谱的高灵敏度。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

需符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2. 货物技术要求

1.工作条件

1.1温度：15˚C~35˚C或更宽；

1.2湿度：5~95%或更宽；

1.3电压：220V±10%

2.基本性能

2.1质量数范围：1.5~1090u或更宽；

#2.2灵敏度：EI Scan(氦气）：1pg，八氟萘OFN，m/z272，S/N≥2000；

EI Scan（氢气）：1pg，八氟萘OFN，m/z272，S/N≥300；

#2.3最大扫描速度：可达到20,000u/sec

3.柱温箱

3.1温度：2℃~450℃或更宽

#3.2程序升温：支持32阶33平台，可程序降温

3.3柱箱最高升温速率：可达到±250℃/min，支持程序降温

3.4温度设定精度：可达到0.1℃

3.5控温精度：可达到0.01℃

3.6温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃

3.7冷却速度：从450降到50℃≤3.4min

3.8最大运行时间：可达到9999.99分钟

3.9气相色谱主机采用不小于7英寸的彩色触摸屏进行操控

3.10主机具有“参数锁定”和“显示屏锁定功能”，并可在主机触摸屏上进行设置

3.11主机具有载气漏气检查功能，可在主机显示屏上显示漏气检查的结果

3.12主机触摸屏支持显示配置3条流路通道

3.13柱温箱可升级配置氢气传感器，其具有氢气漏气报警功能，可实时监控泄漏

3.14具有一键设置柱温箱降温速率功能，可依据不同色谱柱自由设置降温速率

#3.15柱温箱内置耐高温智能灯，柱箱门开启时自动点亮

3.16气相色谱与所投质谱检测器可兼容使用。

4.流路系统

4.1具有恒线速度控制功能

4.2柱流量控制系统采用流量控制单元

4.3具有室温补偿和自动环境补偿功能

5.分流/不分流进样口

5.1最高温度可达到450°C

5.2压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定

5.3配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能

5.4支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压等操作模式，同时具有恒线速度控制功能

5.5压力设定范围：0~1035 kPa或更宽

5.6压力控制精度：可达到0.001 psi

5.7压力程序的阶数：不少于7

5.8分流比设定范围：0 ~ 9999.9或更宽

5.9流量设定范围：0 ~ 1300 mL/min或更宽

5.10仪器主机可同时安装使用不少于3个SPL进样口。

6.液体自动进样器

6.1样品位：≥12位样品盘

6.2交叉污染：小于10-4(使用4种溶剂清洗,测定正己烷中1%联苯)

#6.3进样量范围：0.01~250uL或更宽，10uL注射器支持以0.1uL步进

6.4具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定。

6.5保留时间重复性：≤0.0008min

6.6峰面积重复性：<1%RSD

7.质谱检测器

7.1离子源材质：整体惰性化高灵敏度离子源

7.2离子化能量：10~200eV或更宽

7.3离子源温度：140~350˚C或更宽；

7.4双灯丝设计，灯丝电流：5~250μA（发射电流）或更宽

7.5 GCMS接口温度：50~350℃或更宽

7.6质量分析器：配备预四极的高精度全金属四极杆

#7.7预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨。如果不能清洗，需提供一套备用四级杆。

7.8四极杆具有自动优化加速功能：对于高质量端离子的自动电场补偿技术，提升离子通过四极杆的速度，以提升全质量范围的信号质量，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性

7.9扫描功能：支持全扫描模式(Scan)、选择离子扫描模式(SIM)以及Scan/SIM同时扫描模

7.10 IDL（高速扫描Scan）：IDL ≤500fg（1pg，OFN，8次连续进样，m/z272，扫描速度可达到20,000u/sec）

7.11分辨率：单位分辨率

7.12质量稳定性：≤±0.1u/48小时(恒温)

7.13最大扫描速度：可达到20000 u/sec

7.14二次电子倍增管，配备偏转透镜（Overdrive Lens）和±10kV转换打拿极

7.15动态范围：8×106或更宽

#7.16真空系统高真空：双入口差动式涡轮分子泵排气系统，不小于200L/sec+200L/sec

7.17柱流量最大可达15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱

7.18支持使用氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件

8.工作站软件及其他性能

8.1具有相似度检索，指定条件的相似度检索，反检索，索引查询等功能。

8.2具有高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，JCAMP，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出，自建谱库也可转换为JCAMP格式。

8.3具有高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能

8.4可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作

8.5具有安全性策略、系统策略、用户权限和用户管理、审核追踪等功能

8.6支持用户无需停止真空系统即可进行进样口的维护，支持图标式导引功能，引导用户进行仪器的使用和维护等操作

8.7快速进样口维护功能：配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行

8.8支持智能钟功能。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作序列运行、维护时间直观显示。

3. 验收标准

由学校组织人员按照招标文件及投标人响应文件对设备进行验收。