# 第四章   采购需求

一．需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 多维分离解析系统 | 1套 |

★1.1如果投标人所投产品为进口产品，须出具制造厂家的资格声明或者提供制造厂家针对本项目的授权。

二．技术规格

1．用途

目标分析物以及复杂基质成分分离及定性定量解析。

2．工作条件

2.1工作电压：220V ±10%，单相

2.2工作温度：4-35℃

2.3相对湿度：小于80%工作温度和湿度：

3．配置要求

3.1 输液单元   1套

3.2 自动进样器 1套

3.3 柱温箱 1套

3.4 检测器 1套

3.5 色谱柱 1根

4．技术要求

4.1 在线脱气机

4.1.1 真空脱气流路数：≥3路

4.1.2 最大操作流速：每个流路10 mL/min

4.1.3 内部容量：每个流路400ul

4.2 输液单元：

★4.2.1 泵型：微体积（柱塞体积10µL）双柱塞往复并联泵

4.2.2 传动机制：皮带传动

★4.2.3 流速范围：0.0001-5.0000 ml/min

4.2.4 流速精确度：≤0.062％

4.2.5 流速准确度：1%

★4.2.6 工作压力：最大耐压66Mpa

4.2.7 溶剂压缩性补偿：可自动, 连续进行

4.2.8 安全机制：高压、低压报警、漏液报警等。

4.2.9 时间程序：流量、压力、事件、LOOP（程序反复）、10文件、合计320段

4.2.10 物理双泵头 ：便于维护

4.2.11 输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液  （可通过工作站实现切换）

4.2.12 独立控制面板 ：可脱离工作站独立操作。

4.3 自动进样器：

4.3.1 进样方式：全量进样, 环路进样

4.3.2 进样量设定范围: 0.1L ~ 100L(标准值), 可以增加至2000uL

4.3.3 样品瓶数目：100个 (1.5mL样品瓶)等可选

4.3.4 进样精度: <0.3%RSD

4.3.5 进样量准确度: 1%以下

★4.3.6 交叉污染: ≦ 0.0025%  (典型值)

4.3.7 进样速度： 11秒 完成10mL进样

4.3.8 进样针清洗：在进样前后任意设定；内壁 /外壁清洗功能；清洗液有在线自动脱气

4.3.9 进样线性: >0.999

4.3.10 使用pH范围: pH1 ~ pH14

4.3.11 独立控制面板 ：可脱离工作站独立操作。

4.3.12 自动purging ：无需打开purge阀，可自动冲洗系统

4.4 柱温箱

4.4.1 容量：可放置5根 4.6x 300mm的色谱和两个手动进样器、梯度混合器、柱切换阀等

4.4.2 温度控制范围: (室温+10)℃~80℃

4.4.3 控温方式：强制空气循环式

4.4.4 温度稳定性:±0.1℃ （典型值0.04℃）

4.4.5 安全措施：

a.为防止过热，可设定使用最高温度保护

b.内装温度保险丝；

c.内装可燃溶剂漏夜传感器

4.4.6 时间程序功能：温度设定变更，温度控制启动、停止。320段，0.1-999.9分

4.4.7 控制方式：软件控制、面板控制

4.4.8 独立控制面板 ：可脱离工作站独立操作。

4.5 紫外检测器：

4.5.1 光源：氘灯，汞灯

★4.5.2 波长范围： 190－700nm

4.5.3 波长校正：氘灯自校正；低压汞灯

4.5.4 波长准确度：≤1nm

4.5.5 波长精密度： < 0.1nm

★4.5.6 噪音：±0.25×10－5

4.5.7 飘移： 1×10－4AU/h

4.5.8 流通池温控：支持

★4.5.9 流通池温设置范围：工作站设置，9～50℃

4.5.10 停泵扫描：可停泵作UV光谱图扫描

4.5.11 波长时间程序：支持

4.5.12 双波长检测： 支持

4.5.12 比例色谱 ：支持样速率）

4.5.2 Web控制功能：可实现以太网远程控制功能