第五部分：货物需求一览表及技术规范书
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	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	低温环境辐照靶室
	1套
	合同签订后    180日内交货并安装完毕
	兰州机场
	甘肃省兰州市城关区南昌路509号中国科学院近代物理研究所或研究所指定地点
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技 术 规 格
一、采购项目用途说明：
低温环境辐照靶室是中科院近代物理研究所低能量强流高电荷态重离子研究装置LEAF装置提供开展低温环境下材料辐照效应研究的平台。由于在极低温环境下热扰动等因素的干扰极小，更多本征的物理现象能够被观测到，这对于开展全面材料性能评价以及新材料的本征特性研究都十分重要。通过开展离线、在线多种方式研究材料在重离子辐照后其电学性质在不同温区的变化规律，揭示离子束辐照引起材料结构变化及相应的物理性质变化，找出内在规律，为新型材料的研制提供基础数据和参考。同时，该靶室兼具全自动快速传样系统，可将样品从大气环境快速送入高真空系统进行离子束辐照。
此次采购项目为非标定制产品，包括能提供低温环境的真空靶室系统一套，快速传样系统装置一套、低温系统一套以及相应的束流观测系统和转接口。
1. 工作条件：
1.1. 该仪器依托低能量强流高电荷态重离子研究装置（LEAF），主要进行模拟多物理场耦合环境，创造混合双/三束辐照、温度、大面积辐照等精确实验条件，离子辐射环境，离子种类为H-U,能量为0.1-100 MeV，流强为100 enA- 2 emA，束流宽度2—25 cm。
1.2. 安装位置为LEAF装置实验大厅，束流中心线高度为150 mm。
2. 规格、技术要求及参数：
（需实现的功能或者目标、需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等，非标产品提供技术方案和设计草图）
2.1. 低温环境辐照靶室一套，靶室腔体材质为不锈钢，内径>=350 mm，真空度好于5×10-5 Pa，外表面电抛光处理。
2.2.# 配备快速传样系统，可在60秒内将尺寸为70 mm×70 mm×10 mm的样品从大气环境传入到靶室，传样到位后真空度好于5×10-4 Pa。
2.3. 快速传样系统具有全程自动控制功能（包括真空监测、实验参数读取），可给20组样品(尺寸为70 mm×70 mm×10 mm)预设辐照条件，样品依次自动传送至靶室，完成所预设辐照条件后再依次返回大气环境。快速传样系统可以在靶室内±180度旋转，传动轴放置样品架部分需要倒角45度。传动轴上用于辐照的窗口尺寸>50 mm×50 mm。
2.4.# 利用制冷机提供低温环境，空载时冷头(带温度探头，真空好于5×10-4 Pa)最低温度为4.8 K，并在4.8 K-300 K范围可调，温度稳定性10分钟内好于0.1K@5 K，冷头上用于离子辐照的区域面积>20 mm×20 mm，冷屏需在相应位置开口>22 mm×22 mm。在辐照区域需要配有4根电学测试线从冷头接至外置源表。冷头具有上下移动功能，可移动范围为0-200 mm，0点位置为束流辐照位置。
2.5. 配有束流观察和诊断系统，自靶室前端开始依次配有镂空法拉第筒(固定，镂空面积50 mm×50 mm，探测区域均分为四个),可上下移动式法拉第筒（有效面积Ф30 mm），荧光靶，镂空法拉第筒(固定镂空面积150 mm×150 mm，探测区域均分为四个)。
2.6. 主腔室后方配有内径为200 mm的小腔室一个，可与主腔室通过自动插板阀隔开，并在小腔室内留有真空和实验数据获取接口。
2.6. 智能控制系统一套，该控制系统集成泵组控制、真空读取、阀门控制、传样系统、冷头控温及运动控制、束流参数读取等。
2.7. 由用户根据需求自备真空泵和真空计。
设计草图如下：
[image: ]
3.技术服务条款：
3.1.设计方案确认及预验收：
	采购方和厂家共同协商，最终确定设计方案。按照最终设计方案，开展仪器设备加工，加工完成后，在厂家进行仪器调试、完成预验收。
3.2.安装、试运行及最终验收：
	经得采购方许可，进行设备托运、卸装，由厂家指排专业工程师进行现场安装、调试，提供培训服务，试运行正常后，进行最终验收。最终验收时需要加工方提供全套加工图纸和相应软件。
3.3.培训：
针对仪器的正常使用及日常维护，由厂家专业工程师现场提供系统的使用培训服务。
2、 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
按照真空部件相关标准执行
3、 [bookmark: _Toc258264687][bookmark: _Toc289948435][bookmark: _Toc403258042][bookmark: _Toc230357439]售后服务要求：（其他）
（应包括采购标的需满足的技术服务条款中所涉要求、标准、期限、效率等要求)：
3.1. 质保期要求，自安装调试验收后2年内。质保期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂商负责免费维修或更换。质保期自验收完成后签字之日起计算。
3.2.维修响应时间：
维修响应时间：1-3天
3.3.到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购相关人员熟练掌握为止。
四、验收标准：
4.1.设备到货：由采购人协助厂家进行货物卸运、场地协调等事宜。
4.3.设备安装调试：设备的性能应符合供货方应答文件中承诺的技术指标，所有指标验收必须由用户确认。
5、 交货地点：
甘肃省兰州市城关区南昌路509号中国科学院近代物理研究所或研究所指定地点。
六、交货期：合同签订后180日内交货并安装完毕。
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