第八章  采购需求

一、采购一览表

| 包号 | 品目 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 | 交货期 | 预算金额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01包 | 1-1 | 高分辨固液界面力谱仪 | 1台 | 是 | 合同签订后3个月内。 | 人民币162万元 | 人民币159.57万元 |

备注：本项目共一个包，投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

二、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本（如技术文件、官方彩页等），必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人提供的货物、配件等应符合国家相关标准，如所供货物或其配件等被列为《强制性产品认证目录》内产品，则必须获得指定认证机构的认证证书。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标总价中。

2.2  对于招标文件技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标总价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标总价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统，均应适合以下条件：

3.1  工作电压：220V(±10％)/50Hz, 或者三相交流电380V(±10%)/50Hz(±10%)/五线；

3.2  工作环境温度：18℃～25℃；

3.3  工作环境湿度：<75%，非冷凝；

3.4  仪器运行的持久性：长时间连续运行；

3.5  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.6  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标文件中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格：

分包叙述如下（详见下页）。

★号为实质性要求，不满足将被视为无效投标。

第一包：高分辨固液界面力谱仪

品目1-1：高分辨固液界面力谱仪

- 用途

用于研究膜材料与污染物之间的相互作用，以及膜材料在环境污染控制中的作用；分析污染物在不同材料表面的吸附行为，包括吸附力的大小、吸附过程的动力学以及特定污染物与传感器表面的相互作用。

- 技术要求

1、工作条件

1.1环境温度：18-30℃

1.2环境湿度：＜75%，非冷凝

1.3电源：220V±5%，50-60HZ

- 主要核心技术要求、指标参数和规格

2.1 功能模式

系统需要具有以下工作模式：

2.1.1、轻敲模式

2.1.2、接触模式

2.1.3、相位成像模式

2.1.4、侧向力模式

2.1.5、智能扫描模式

2.1.6、定量纳米力学模式

2.1.7、液体成像模式

2.1.8 扫描开尔文探针显微镜模式

2.1.9 接触共振压电力模式

  - 详细技术要求

2.2.1★扫描方式：扫描器：采用平板闭环扫描器，保证三轴运动方向正交；

    - 三轴闭环扫描器，扫描范围：XY方向≥100μm×100μm；Z方向≥15μm。

2.2.3 XY轴闭环传感器噪音≤90pm RMS值，Z轴闭环噪音≤30pm RMS值。

    - 采用低相干性激光光源，激光波长≥830nm，不影响可见光波段的光学系统观察。

    - ★智能进针模式：扫描头上高精度电机马达与Z轴压电扫描器协同进针且速度可调。Z轴进针位置连续可调，调节高度范围：0-22mm。

    - #样品台功能：电动 XY 样品定位平台，位移范围≥105mm×40mm，样品台程序控制，并可以由软件控制自动移动，步进定位精度1μm；样品台可程序化控制实现多点自动测试。

    - #嵌入式数字信号处理功能,  弹簧常数校正（热测法和Sander法）; 数字Q控制。

    - #控制器：控制器为一个全数字、高速电子单元，能够确保成像精度和速度。具有低噪声设计和高速处理单元；23个DAC用于信号生成，4个高速16位DAC；18个ADC用于信号采集，4个高速16位ADC。

    - 2.2.9液体环境成像：具备液体成像功能，可以通过液体池实现液下成像。

    - 2.2.10# 定量纳米力学功能: 扫描过程同步测量力曲线，间歇接触样品表面，自动调整反馈参数。适用于大气和溶液环境。在扫描过程中，系统可自动调整反馈参数。要求此功能既可工作在大气下，也可工作在溶液下。

    - 2.2.11 最大样品尺寸≥40×40mm，最大样品厚度≥22mm。

    - 2.2.12 自动识别探针，自动更换探针。

    - 2.2.13 #激光光斑自动调整。

2.2.14 # 主动减振台: 主动减震带宽0.6Hz-200Hz，隔振效果 10Hz 以上≤40dB。专用环境隔音罩，环境密封隔音罩。

2.2.15 温控加热样品台：室温-250℃。

- 产品配置要求

  - 产品主体部分说明

  - 高分辨固液界面力谱仪主机    一套。

    - 控制单元                  一套。

    - 操作软件以及数据分析软件   一套。

    - 专用主动式防震平台和落地式隔音罩    一套。

3.2 要求的附件、专用工具和消耗品

探针不少于100根

3.3 其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件。

数据处理系统一套（CPU：Intel处理器，内存≥16GB，硬盘容量≥2TB，两台显示器尺寸≥23英寸）。

三、质保及售后服务

1. 质保期

质保期1年，自验收合格双方签字之日起计算12个月。

2. 设备安装调试

仪器到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

3. 技术培训

安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

4. 维修响应时间

在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后4小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。

5. 要求卖方提供的其它技术服务内容

在不增加模块的情况下，终身免费进行软件升级。

6. 技术支持

有专职维修工程师和技术支持工程师，保证仪器的正常使用和技术咨询。4小时响应。

四、交货时间及地点：

合同签订后3个月内。

中国科学院大学雁栖湖校区环境材料与污染控制技术研究中心学园四五楼实验室

五、需满足的标准

无

六、验收标准

1.仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损，买方有权要求卖方负责更换。

2.验收标准以成交供应商提供的响应文件中所列的指标为准(该指标应不低于竞争性磋商文件所要求的指标)。任何虚假指标响应-经发现，卖方必须承担由此给买方带来的-切经济损失和其它相关责任。

3.验收由采购人、成交供应商及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及成交供应商在验收报告上签名。