
第三部分 用户需求书

一、投标报价
（一）本项目预算人民币168.0000万元,投标报价应为人民币报价且应在项目最高限价之内，不符合此要求的投标文件按无效标处理。
①、不管是否为进口产品，供应商均应以人民币报价，人民币报价直接作为价格分计算依据。 

②、中标商与境外供应商约定外币计价的，汇率风险由中标商自行承担。 

③、如需采购方办理进口及减免税手续，由采购方指定外贸代理机构办理，代理费包含在中标商人民币报价中。代理费相关事宜详细说明如下:

外贸代理费用包括外贸代理公司的服务费和代收费用，均包含在中标商人民币报价中。为规范计费，将代收费用分为常规代收费和额外代收费两类。杭州进港杭州地区安装及约定的常规方式产生的代收费特指为常规代收费，服务费和常规代收费根据单个外贸合同的金额(人民币金额)按下表费率包干计算：
	外贸合同金额
	费率报价
	备注

	10万以下
	2450人民币元
	固定金额收费

	［10-35)万
	2.00%
	

	［35-70)万
	1.60%
	

	［70-140)万
	1.30%
	

	［140-350)万
	0.80%
	

	350万及以上
	0.70%
	


以上费率不含额外代收费。额外代收费指在办理进口及减免税过程中因故不能按约定的常规方式办理导致的额外支出，如以下费用：

1）、将一次性支付变更为多次付费的，由提出方承担增加的银行费用。如一个成交项目需要分开签署多份外贸合同的，每个合同根据合同金额所处区间确定代理费率。

2）、货物到港地为杭州以外的异地目的港，或者货物最终目的地为杭州以外的异地地点时，需要产生的额外运费、保险费和搬卸费。

3）、海运进口换单费超出 300元/票的部分 (此条款针对个别海运进口的供应商，在发货当地选择价格特别低廉甚至0成本运费的方式，从而把物流成本转嫁到国内段，以换单费等形式向国内客户收取的情况)。 

4）、特种设备检测费、能效检测费、最终用户和最终用途说明办理费用；特殊物品生物卫生检验备案费等其它特殊收费；因特殊原因导致额外增加的仓储费，如入冷冻仓库和危险品仓库的仓储费；需要使用特殊运输车辆（如避震车、冷链运输等）的费用；试剂类产品额外增加费用。

5）、因供应商指定货代导致的额外费用。

如遇以上未涉及的收费，参照以上协商处理。

额外代收费用包含在中标商人民币报价中，外贸代理公司在结算时需向收费人列出明细及单据，并接受浙江大学采购中心的监督。

二、付款方式

（1）国产设备及境内直接供货的进口设备：货到经安装调试，用户认定合格后，凭用户出具的安装调试报告支付90%货款（如供应商支付10%质量保证金，付全款。质保金在验收后无息退还）；验收合格后凭用户出具的验收报告支付10%。

货款由需方负责支付，需要供方开具等额正规发票，开票信息如下；

抬头：浙江大学

纳税人识别号：12100000470095016Q

地址：杭州市余杭塘路866号，电话88981919

开户行：农行杭州市浙大支行紫金港支行

账号：19042201040000014

行号：103331004223

（2） 境外供货的设备：签订合同时交纳5%履约保证金，凭装运单据支付100%的货款，履约保证金在验收合格后无息退回。保证金退还请联系浙江大学采购中心刘老师：0571-88981170。保证金帐户：
帐户名称：浙江大学

开户银行：中国农业银行杭州市浙大支行紫金港支行
银行账号：19 0422 0104 0000 014

需采购方办理进口手续的进口设备货款，由采购方委托指定的外贸代理公司与中标商指定的境外公司签订外贸合同后按合同付款。

二、技术要求：

（1） 单套仪器配置(共10套，除野外运输箱外供货均为以下配置×10，野外运输箱为14个)

(1)一台宽频带地震计；

(2)一台24位数字采集器；

(3)一张工业级SD存储卡，32GB大小；

(4)一根采集器电源电缆，长度3米；

 (5)一根低温信号电缆，长度10米；

 (6)一台GPS天线及一根长度20米电缆；

 (7)一台野外运输箱，可容纳一整套仪器 

 (8)一套配套的太阳能供电系统，包含太阳能板（总功率≥200W）、支架，光伏电缆(30米)，汽车蓄电池（12V，容量大于等于190AH）及具有电路保护功能的智能充电管理器（交流直流充电一体）。

（2） 设备技术指标和性能要求:

1. 宽频带地震计技术指标

	序号
	内容
	技术指标

	1
	▲传感器类型
	对称斜三轴, 电容换能, 力平衡反馈式地震计

	2
	▲观测频带
	BB: 120s~150Hz (-3dB) 速度平坦

	3
	▲自噪声
	≤-185dB@0.01Hz, ≤-165dB@10Hz 

	4
	▲灵敏度
	1200V•S/M

	5
	一致性
	灵敏度、幅频和相频的差异性≤±1%

	6
	电压工作范围
	9-36V DC

	7
	最大输出信号
	40Vpp(差分)

	8
	功耗
	≤350mW

	9
	动态范围
	大于 140 dB @ 1 Hz

	10
	限幅电平
	10Hz 以下>16mm/s，10Hz 以上 0.15g

	11
	标定
	支持单道或多道信号标定

	12
	寄生共振
	最低寄生共振频率大于 100Hz

	13
	▲开解锁方式
	搬运、操作过程不须开锁摆

	14
	▲安装方式
	同时支持简易坑式安装(posthole)和摆墩式安装(vault

pier)两种方式

	15
	▲对中
	自动机械对中，监视每个分向的水平度和机械零位，可遥控初始化

	16
	电缆要求
	采用低温电缆(-40°C以上野外可正常弯折使用)，

长度10 米

	17
	工作温度和湿度
	-20°C~60°C内可正常工作；±40°C温度变化范围内机械零位正常，不须调零；工作湿度： 0-100%

	18
	▲防水性
	密封符合 IP68 标准, 长期置于水下(6m)为NEMA6P

	19
	自保护功能
	防电源反接保护；防浪涌保护

	20
	监控与控制
	内置自动调平功能，可远程指令调平和调零

	21
	抗冲击性能
	可承受20g半正弦冲击， 5 ms不会损坏

	22
	运输包装
	符合 GB/T 6587 对野外流动类型仪器的要求


2. 数据采集器技术指标

	序号
	内容
	技术指标

	1
	▲ 通道
	3通道

	2
	▲通道和分辨率
	3通道均为24位，同步采样

	3
	输出电压范围
	40V，峰峰值

	4
	▲ 动态范围
	≥140 dB@100sps

	5
	▲可输出采样率
	1-5000sps可选

	6
	增益
	1，2，4，8可选或更高

	7
	▲数据格式
	MiniSEED格式

	8
	数据输出
	以太网文件传输，USB，WiFi无线网或移动网传输，存储卡更换

	9
	记录方式
	支持连续记录，时段触发记录和事件触发记录

	10
	通讯接口
	10/100 Base-T以太网，WiFi无线网

	11
	传感器控制
	可控制同时投标的宽频带地震计，监控传感器质心位置，按要求对中，监控传感器水平倾斜辅助调平

	12
	▲存储器
	内置8G闪存，外置SD卡（卡槽最大可扩充至128 G），可热插拔

	13
	标定信号
	16位DAC，30ksps输出，回放标准波形文件（阶跃和正弦波）

	14
	时钟精度
	内置DCXO时钟，授时精度＜100μsec

	15
	校时模式
	支持GPS持续打开，循环打开，关闭3种模式

	16
	▲用户界面
	网络用户界面，支持标准PC，平板电脑和移动终端

	17
	供电电源
	9-36 V直流，过流及浪涌保护；以太网开启，功耗<1.4W；以太网关闭，功耗<1 W；

	18
	输入电源保护
	对输入电源有极性反接、短路等保护；可配置输入电源切断及重启电压门限

	19
	工作温度
	-20°C~60°C

	20
	工作湿度
	0-100%

	21
	▲ 封装
	地震计与数采分开独立封装，IP68防水

	22
	环境适应
	符合 GB/T 6587 对野外流动类型仪器的要求，并可在海拔从 0 至 6000 米的地区布设和运行


（3） 交货、质保期、售后服务及培训要求:

1． 交货期：采购合同签订后3 个月内将全部中标设备交货至用户指定地点。

2． 交货地点：采购人所在地。

3． 安装调试要求：供货方提供安装与调试的培训与技术支持，并负责进行整机调试。

4． 验收标准：以本招标文件技术指标为准。投标商提供的设备需是近 1 年内生产的全新仪器，仪器内部无损坏，外表无磨损，外部包装无破损，并通过采购人的试运行测试。

5． 培训要求

(1)培训内容

a.投标人所能提供的培训至少包括仪器的基本原理、操作、软件和硬件安装使用与维护等方面的内容；

b.提供免费上门培训，供应商食宿自理。

(2)技术文档要求

投标人须提供完整的中英文对照设备技术文档资料及相关备件，包括软硬件操作手册、软硬件技术说明书工作原理图等。使用说明书应包括以下内容：

a.用途与适用范围及主要技术指标；

b.工作原理、整机结构及装配图、机械部件和原理图；

c.安装指南、系统连接框图及接口定义；

d.使用与维护；

e.常见故障及排除方法；

f.投标人应提供系统售后服务相关文件，包括售后服务协议书、通信联系单、质量服务回访单及技术培训材料。

6． 售后服务要求:

(1)投标人应存有同品牌同型号的备机，发生故障的设备如果24小时内无法修复，投标人须保证发生故障的设备在维修期间，为采购人免费更换相同的设备使用。

(2)采购方签署验收合格证书后设备质保期3年， 1 年包换，质保期内免费维修及更换无法修复的故障设备，并承担返厂维修的往返运保费、相关税费及其它所有费用。 质保期外适当收取零配件费和维修成本费用，免收人工费、服务费等。

(3)在仪器安装过程中出现技术问题，供货商须提供技术支持。投标人对设备终身提供配件和技术支持服务，终身提供工作软件的免费升级。
注：除磋商文件中所明确的技术规格和品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当于或高于所明确品牌的产品参加响应，同时在需求偏离表中作出详细对比说明。  
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