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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	多功能进样系统
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-20℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 多功能进样系统

（一）技术要求：
1.设备名称：
多功能进样系统

2.设备用途：
解决温室气体检测中多手段的自动化进样要求，通过气密针的形式从多类型样品瓶和气袋中取样，并自动触发多达两套气相色谱质谱联用仪，完成整套流程自动化。

[bookmark: _Hlk215335407]3.技术规格：
投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。
全自动多功能进样平台，挂载长度1.6米，具备顶空瓶气体自动化进样，实现18位气袋自动化进样功能。样品支架含45位20ml顶空瓶托盘或36位40ml样品瓶托盘，具备功能模块扩展、一带二功能，全平台色谱品牌支持。
3.1 总体指标
#3.1.1 采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长度≥160cm，精度0.1mm；
3.1.2 在同一个平台上可扩展实现实现液体进样模块、顶空进样模块、固相微萃取、箭形固相微萃取、动态顶空、热脱附、液氮/电子冷阱、气袋进样、低温控温槽、涡旋混合、在线超声、自动配标、自动衍生化、自动微固相萃取、在线离心、在线SPE、在线氮吹浓缩、仪器状态在线监测、分层液面自动识别、吹扫捕集自动进样、一带二自动进样等功能，自动更换10支以上固相微萃取头等功能。
3.1.3 最新版的IL SII智能主机系统，运行更稳定快捷，可智能识别和追溯进样针、萃取头等消耗品的使用信息，兼容安捷伦、岛津、赛默飞、Waters、SCIEX和禾信等不同品牌的色谱仪器。
3.2 一带二自动进样模块
★3.2.1 同步信号控制模块，包含2路TTL输入信号，4路闭合信号输出
3.2.2 同步信号控制模块，供电电压12V，24v 功率48w 长宽高 170mm*75mm*130mm,可挂载到x轴上实现2套色谱系统的预运行、就绪和进样的协同触发。
3.2.3 2套控制软件，可同时独立控制多功能自动进样及前处理平台。
#3.2.4 两个色谱工作站使用者可以同时独立编辑各自样品表并上传至各自色谱系统，系统可自行根据两台色谱进样方法进行时间重叠优化运行。
3.3 气袋进样模块
★3.3.1 采样气袋：气袋固定托盘可固定铝箔复合膜采样气袋和透明采样气袋，容积0.5L，1L和3L可选。
3.3.2 固定位： 12(6)个，可固定12(6)个0.5L和1L的采样气袋，或4(2)个3L的铝箔复合膜采样气袋。
3.3.3 托盘上固定位可留空，用户放置1-12个采样气袋，均可进行实验。
3.3.4 特殊设计的气袋进样口导针器，保证进样针扎入气袋进样口不会偏移。
★3.3.5 用户在软件中设定的气袋采样顺序，自动顺序完成采样和进样，气袋进样支持顶空/固相微萃取/动态顶空等等进样方式。
3.4 软件控制
★3.4.1 系统所配置的所有功能只需一套控制软件，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制；
#3.4.2 可同时兼容安捷伦、赛默飞、岛津、SCIEX、沃特世与禾信等不同品牌色谱质谱仪器的工作站，通过升级一带二自动进样功能，可实现两个不同品牌的色谱仪器工作站的同步通信。
3.4.3 支持宏命令，具有可扩展的功能模块开发空间，可对控制过程进行自定义，可根据用户要求进行二次开发，为以后添加新的模块提供足可能性。
3.4.4 控制软件具备操作员、主管、管理员三级权限管理功能；
3.4.5 仪器运行日志文件可自动存档，存档日期1天~1年可设置，并且日志可被其它系统抓取，便于审计追踪。

4、配置清单
	序号
	产品
	数量
	单位

	1、
	160cm气相版主机
	1
	套

	2、
	一带二安装套装
	1
	套

	3、
	初始安装包
	1
	套

	4、
	在线前处理进样平台控制软件
	1
	套

	5、
	顶装支架
	1
	套

	6、
	2.5mL顶空针座
	1
	个

	7、
	2.5mL顶空进样针
	1
	支

	8、
	标准样品盘支架
	1
	个

	9、
	12位40mL样品盘
	3
	个

	10、
	15位20mL样品盘
	3
	个

	11、
	12位气袋进样支架
	2
	个

	12、
	6位气袋进样支架
	1
	个

	13、
	40mL棕色样品瓶
	1
	包

	14、
	40mL螺口样品瓶盖垫
	1
	包

	15、
	20ml螺纹透明样品瓶
	1
	包

	16、
	20ml螺纹透明样品瓶盖垫
	1
	包



（二）质保及售后服务：
1. 安装调试的要求
1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。
1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。

2. 技术培训
2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。
2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。

3. 质保期
提供2年的免费质保服务。包含维修工时费及维修所需的基本耗材，制造商在国内的技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。

4.售后服务
4.1 供应商在中国境内有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。
质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。
4.2 后期更换配件及易耗品成本价提供。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括易耗品）供应。

（三） 订货数量：
1套

（四）交货地：
用户指定地点

（五）交货日期：
合同生效后2个月

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。

（七）验收要求：
★1. 设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2. 技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。

（八）付款方式：
100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。
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