                                                 项目编号：ZHJS-QT-HW-2025035

太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目
招 标 文 件

项目编号：ZHJS-QT-HW-2025035
采购单位：太原海关技术中心
代理机构：山西中鸿建设项目管理有限公司
2025年09月

目  录
2

第一部分  招标公告

9

第二部分  投标人须知

32

第三部分  评标标准和评标方法

40

第四部分  商务技术要求

144

第五部分  合同原则

151

第六部分  投标文件格式



第一部分  招标公告

项目概况
太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目 招标项目的潜在投标人应在山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层；获取招标文件，并于2025年10月21日 09点00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：ZHJS-QT-HW-2025035
项目名称：太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目

预算金额：261.000000 万元（人民币）

最高限价（如有）：261.000000 万元（人民币）

采购需求：

本次采购内容共2个包，投标人所投包内项目必须完全响应招标文件所列内容；

第一包： 
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求或性能描述
	是否进口
	最高限价

	1
	全自动纤维测定仪
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	16万元

	2
	#紫外可见光分光光度计
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	20万元

	3
	测汞仪
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	48万元

	4
	#自动电位滴定仪
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	48万元


第二包： 
	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求或性能描述
	是否进口
	最高限价

	1
	纯水机
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	20万元

	2
	超纯水机
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	20万元

	3
	高速冷冻离心机
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	10万元

	4
	平行蒸发仪
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	20万元

	5
	#实验室自动清洗机
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	35万元

	6
	过氧化氢汽化消毒机
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	11万元

	7
	全自动均质器
	1
	台
	详见商务、技术要求
	否
	13万元



注：名称前加注“#”号的为核心产品。

交货时间：合同签订后30日历天内；

交货地点：太原海关技术中心指定地点；

本项目不接受联合体投标。

合同履行期限：合同签订后30日历天内

本项目(不接受)联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

第一包专门面向中小企业采购、第二包专门面向中小企业采购；

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件
时间：2025年09月30日  至 2025年10月13日，每天上午8:00至12:00，下午12:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）
地点：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层；

方式：现场获取；

售价：￥500.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2025年10月21日 09点00分（北京时间）
开标时间：2025年10月21日 09点00分（北京时间）

地点：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.招标文件售价：人民币￥500元/包；
2.潜在投标人对招标公告有异议时，应当在法律、法规规定的期限内，以书面形式提出质疑，并将质疑函递交给代理机构；

3.招标文件的澄清和修改（如有）将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。以澄清公告/变更公告的形式予以公布，投标人有义务自行查看。

4.未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，以“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）查询结果为准；未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体，以“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名称：太原海关技术中心
地址：太原市长风商务区谐园路1号
联系方式：高先生  0351-6160617
2.采购代理机构信息
山西中鸿建设项目管理有限公司

联系地址：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层

联 系 人：班帅、史伟、郝世芳
联系电话：15235112114

3.项目联系方式
项目联系人：班帅
电　话： 15235112114
第二部分  投标人须知

一、投标人须知前附表

	序号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目

	2
	项目编号
	ZHJS-QT-HW-2025035

	3
	合同履行期限

（供货时间）
	合同签订后30日历天内

	4
	交货地点
	太原海关技术中心指定地点

	5
	质量标准
	合格，满足国家规范及行业标准要求

	6
	是否允许代理商参加
	是

	7
	是否允许联合体参加
	否

	8
	投标人应提交的

资格部分文件
	投标人应按下列顺序提交资格证明文件：

1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

6.对投标人提交的投标保证金凭证进行审查

注：资格证明文件若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在投标截止时间后补正。

资格评审小组在评审开始后对投标人的信用信息进行查询，通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询相关主体信用记录或违规处罚情况，截止时间为开启当日；查询内容为“信用中国”网未被人民法院列入失信被执行人名单、未被列入重大税收违法失信主体情况；中国政府采购网上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单情况。查询后存在问题的将对投标文件做无效投标处理。（此项资格证明文件无需投标人提供）。

	9
	投标人应提交的

商务技术部分文件
	投标人应按下列顺序提交商务技术部分文件（格式见第六部分）：

1、*法定代表人（负责人）身份证明书（格式见第六部分）；

2、*法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第六部分）；

3、*投标函（格式见第六部分）；

4、*开标一览表（格式见第六部分）

5、投标货物主要技术指标和运行性能的的详细描述

6、*商务条款响应表

7、*技术规范偏离表

8、投标人近三年内承担过类似项目业绩的证明材料
9、项目方案

10、投标人认为需要提供的其他商务技术材料

11、政策性因素

注：加*项目若有缺失或无效，将导致投标无效且不允许在投标截止时间后补正。

	10
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	11
	联合体投标
	不接受

	12
	投标保证金
	投标保证金的金额：

第一包：¥19000.00、第二包：¥19000.00
招标代理机构接收投标保证金账户：
账户名称：山西中鸿建设项目管理有限公司
开户银行：晋商银行股份有限公司太原和平南路支行
账号：35117013000001753
注意事项：

1.投标保证金在投标文件有效期内保持有效；

2.投标保证金的形式应当以支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交；

3.应由投标人基本账户缴纳投标保证金（以到账时间为准），并须注明“项目编号及包号”，投标人须确保投标保证金在投标截止时间前到账；

4.在中标结果公告后5个工作日内，招标代理机构财务部门向未中标的投标人退还投标保证金（不计利息）；

5.中标人的投标保证金，在中标人与招标人签订的合同生效后5个工作日内退还（不计利息）；

6.未按前述各款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

	13
	投标文件递交的

截止时间及地点
	时间：2025年10月21日上午9:00 （北京时间）
地点：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层

	14
	开标时间及地点
	时间：2025年10月21日上午9:00 （北京时间）
地点：山西省太原市小店区晋阳街84号宏安世纪大厦A座14层

	15
	采购方式
	公开招标

	16
	评标办法
	综合评分法

	17
	最高限价
	投标报价高于最高限价的，其报价予以拒绝。

	18
	评标委员会组成
	评标委员会共5人，其中，招标人代表1人，评标专家4人。

评标专家确定方式：专家库中随机抽取。

	19
	中标人的确定
	授权评标委员会直接确定

	20
	其他事项
	获取招标文件后如对招标文件中认为有不合理、不清楚以及有疑义并需要修正的地方，请在招标规定日期前以书面形式告知，以便统一上网公告更正，如不提交书面材料视同完全同意招标文件所有条款。

	21
	采购代理服务费
	投标人在投标时应考虑采购代理服务费。参照原《国家发展计划委员会发布的计价格【2002】1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》文件、及[发改办价格[2003]857号]文件和[发改价格[2011]534号]文件规定的收费标准向中标人计取代理服务费，取费基数为中标金额。

	22
	中小企业划分标准

所属行业
	根据中小企业划型标准，本项目所属行业：第一包、制造业，第二包、制造业
（行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。）


二、投标人须知

一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2.定义

2.1招标人：指依法进行本次招标活动的采购单位，即：太原海关技术中心。

2.2招标代理机构：指在招标人委托的范围内依法开展采购活动，组织本次招标活动的执行机构，即“山西中鸿建设项目管理有限公司”。

2.3投标人：指响应本招标文件规定并按期提供投标文件参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4潜在投标人：指符合本招标文件各项规定的投标人。

2.5货物：指投标人按招标文件商务技术要求，向招标人有偿提供的各种物品及其他有关技术资料和材料。

2.6服务：指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。如按要求完成货物供货、安装、调试、验收、履行售后服务、提供信息资料、组织相关培训及本招标文件和合同中规定由投标人承担的其他义务。

2.7招标文件：是招标代理机构根据国家相关法律法规政策和招标人采购需求制定的向潜在投标人发出并告知项目需求、招标投标活动规则和合同条件等信息的要约文件，是本项目招标投标活动的主要依据，对招标投标活动各方均具有法律约束力。

2.8投标文件：是指投标人应招标文件的条件和要求，按规定编制并按时递交的文件。

3.合格投标人的条件

3.1具有本项目生产、制造、加工、供应及/或实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内投标人均可参加投标。

3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于投标人的规定，有能力提供采购货物/服务/工程的投标人。

4.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购机构和招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

5.招标文件的构成

5.1招标文件由下列六部分内容组成：

第一部分 招标公告

第二部分 投标人须知

第三部分 评标标准和评标方法

第四部分 商务、技术要求

第五部分 合同原则

第六部分 投标文件格式

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的条款、事项、格式和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6.招标文件的澄清和修改

6.1澄清、修改时间：递交投标文件截止日之前，招标代理机构或者招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，其内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标代理机构或招标人应当在投标截止时间至少15日前，招标代理机构将在中国政府采购网发布更正公告；不足15日的，招标代理机构或招标人应当顺延提交投标文件的截止时间。

6.2澄清修改的补充文件中包括原提出的问题及问题的说明意见，但不包括问题的来源。

6.3投标人澄清要求的提交：投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或应当知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑和询问。投标人提出的询问，招标代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问做出答复。投标人提出的质疑，招标代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内，做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

6.4澄清、修改及其它答复的效力：招标代理机构或者招标人一旦对招标文件做出澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，有关的补充文件，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。

三、投标文件

7.投标文件的语言和计量单位

7.1投标人提交的投标文件（包括资格证明文件、商务技术文件和资料中的说明等）以及投标人与招标代理机构就有关投标的所有往来函电均应使用中文简体字。

7.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

7.3原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。否则，产生的不利后果由投标人承担。

原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

8.投标文件的组成及相关要求

8.1投标文件分为商务部分、技术部分。

商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。

技术部分指投标人提交的能够证明投标人提供的服务/货物符合招标文件要求的文件。

本次招标，投标人应按本招标文件要求提交商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝（具体填写要求及格式详见招标文件第六部分）。

8.2投标文件要求内容及编排顺序

（1）资格部分
（2）商务技术部分

8.3投标文件份数为壹份正本、伍份副本及电子版响应文件（U盘，word格式）壹份
投标文件规格幅面（A4）；按照招标文件第六部分要求和编排顺序，统一编目、正序编排页码（投标文件中扫描件或影印件及彩色宣传资料等均须与投标文件正文一起逐页编排页码）。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担。

本招标文件第六部分已提供“投标文件格式”的，应按照格式要求编制（投标人可以对所提供的格式进行扩展，但不得减少格式中要求的内容，否则投标无效），没有提供格式的，投标人自拟。
投标文件应密封包装。未密封的投标文件，招标人将拒绝接受

投标文件封套上应载明项目名称、项目编号、在   年   月   日   时   分（北京时间）前不得开启等内容。
8.4投标保证金：详见投标人须知前附表。

（1）投标人须在开标前提交投标保证金。

因银行结算，不可抗力等非招标人/采购代理原因造成的投标保证金不能及时到账，后果由投标人自行承担。

（2）投标保证金的形式应当以支票（或网银转账）、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

    （3）未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。
（4）自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的保证金；自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的保证金。

   （5）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按相应条款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

8.5投标报价

8.5.1所有投标报价均以人民币“元”为单位（保留两位小数）。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于货物价格、将中标货物送到招标人指定地点所发生的运费及安装、调试、验收、技术培训、保险、售后服务以及相关税费等所有费用。由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

8.5.2投标人应按报价要求的内容及其他事项认真填报开标一览表。

8.5.3投标人投报多包的，应对每包内容分别填报，不得拆包分项投标。

8.5.4本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

8.5.5本项目采用综合评分法，最低报价不能作为中标的保证。

8.5.6进口货物在进口过程中，若需向海关提交报关等手续，招标人负责提供相关材料。

9.投标内容填写说明

9.1投标人应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对本招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

9.2投标文件应按招标文件第七部分提供的统一格式逐项填写；不准有空项、缺项；无相应内容可填的项，填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”、“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标文件有可能被拒绝。

9.3开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求统一填写，除不得自行增减表头内容外，可根据填报情况变换表格格式（指横排或竖排）和增减行。

9.4投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。

9.5因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由投标人承担。

9.6为提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信原则，在本次投标文件的偏离表中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其它偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并附于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在重大偏离或被认定为属于重大偏离，则评委会有权决定对该投标予以拒绝。

10.投标有效期

10.1本项目投标有效期为90日历天，有效期未响应该规定期限的投标将被拒绝。

10.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

10.3如果出现特殊情况，招标人可要求投标人将投标有效期延长一段时间，这种要求和投标人的答复以书面形式进行。投标人可以拒绝这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期时，本须知关于投标保证金的退还与没收规定仍适用。

11.投标文件的签署及规定

11.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条规定。

11.2投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章，否则按无效投标处理。投标文件副本可由投标文件正本复印。
11.3投标人应在投标文件中按照招标文件要求，在指定的位置进行签署，否则作为无效投标处理。

11.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须加盖投标人公章或法定代表人或其授权的投标人授权代表签署。

11.5因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

四、投标文件递交截止时间、地点及其他

12.投标文件递交截止时间

见投标人须知前附表
13.投标文件递交地点
见投标人须知前附表
14.投标文件的补充、修改和撤回

14.1投标人在投标文件递交截止时间前，可以对投标文件进行补充、修改，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。

14.2补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，否则，按无效处理。

14.3在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件（含补充、修改文件）进行撤回。

五、开标

15.开标及其有关事项

14.1递交投标文件截止时间后，由招标代理机构组织开标仪式，并对开标现场活动进行全程录音录像。录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。

14.2评标委员会成员和参与评标的招标人代表不得参加开标活动。

14.3开标结束后，投标人对其报价进行确认，招标代理机构打印报价结果。

14.4“开标一览表”中内容存在空白的；未按招标文件格式要求进行填报的；存在缺项、漏项的；存在投标报价超过本包最高限价的；存在报价标的与采购标的不一致的等情形，均将导致投标无效。

14.5投标人未对投标报价进行确认的，视同认可开标结果。

14.6“报价结果”随采购文件一并存档。

六、评标程序和要求

16.评标委员会的组成和职责

16.1代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对3家及以上明确响应招标文件商务技术要求的投标文件进行评估和比较。评标委员会由招标人代表和评审专家组成五人以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

16.2评审专家对本单位的采购项目只能作为招标人代表参与评标，法律规定的情形除外。代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

16.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

16.4评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

16.5无法及时补足评标委员会成员的，代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

16.6代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

17.初步评审

17.1资格性评审

招标人或采购代理公司将依据投标人提交的投标文件，对其资格证明文件进行审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的，其投标将被拒绝。

招标人或代理机构对资格审查进行记录，并签字确认，与采购文件一并存档。

招标人或代理机构对模糊不清的或存在疑问的资格性证明文件，在不影响投标是否有效的前提下，须经投标人进行澄清或说明。

为保证投标的公开、公正、公平，投标人资格证明文件若有缺失或不符，开标后不允许补正或修正，且投标无效。

资格审查内容及标准详见第三部分评标标准及评标办法。

17.2符合性评审

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标人或者招标代理机构沟通并作书面记录。代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
（1）评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。系统按照少数服从多数的原则自动判定结果。符合性审查内容及标准详见第三部分评标标准及评标办法。

（2）实质上响应的投标是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离。

重大偏离（主要技术、商务要求）系指投标货物的质量、数量和交货期等明显不能满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了招标人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

    （3）重大偏离不允许在开标后修正。

（4）如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

（5）投标文件的细微偏差（一般技术、商务要求）是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

17.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.4政府采购政策性要求内容认定(如适用)
17.4.1本招标文件涉及的采购货物及软件服务，未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，采购产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。特别注明“进口产品”字样的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品，如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

17.4.2采购货物中如含“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，提供获得国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书。

投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，且提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的。

17.4.3采购项目中如含有计算机，必须预装正版操作系统软件产品；项目中所采购的其它软件必须为正版软件。

17.4.4中小微企业参加本项目（包）评审标准

（1）中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

（2）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，招标人、招标代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（3）联合体价格折扣：接受大中型企业与小微企业组成联合体采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对联合体的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

（4）大中型企业向小型、微型企业分包的价格折扣：允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、招标代理机构应当对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

17.4.5支持残疾人福利单位：《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。在本项目中满足采购需求、质量和货物相等的情况下，对属于残疾人福利性单位的货物/服务价格给予15％的扣除，用扣除后的价格参与评审；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

17.4.6依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目投标人属于监狱企业的，货物/服务价格给15％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：1、监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。2、监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

17.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

注：本项目（包）如属于专门面向中小企业采购的采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
17.6投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会主任当众采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.7本项目如为非单一产品采购，其中货物名称前标注‘#’为核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按17.6规定处理。
18. 投标的澄清

18.1评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。该要求应当采用书面形式，并由评标委员会专家共同签字。

18.2投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（或负责人）或投标人代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。

18.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在1小时内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

18.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.详细评审

19.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标文件进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和中标条件详见招标文件第三部分“评标标准和评标办法”。

20. 确定中标人

20.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。 

20.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。评标报告由全体评标成员共同签字确认。

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序推荐三名中标候选人或根据授权直接确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人或中标人。

20.4由评标委员会组长主持，确定中标人。

21.评标过程保密

21.1招标人、招标代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员、监督人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

21.2开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

22.重新评审及关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，招标人或者招标代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，招标人或代理机构均有权依法决定取消该投标人的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

23.采购项目废标、终止与处理

23.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1） 符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2） 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3） 所有投标人的报价均超过了项目最高限价，招标人不能支付的； 

（4） 因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

23.2废标后，采购机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

23.3招标人、招标代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，招标人或者招标代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

23.4公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（一）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

（二）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告。采购项目终止后，代理机构应当将废标原因通知所有投标人，并依法重新组织采购活动。

23.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与招标代理机构沟通并作书面记录。招标代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

七、签订合同

24.中标

24.1评标委员会按照评标报告中推荐的第一中标候选人为中标人。

24.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

24.3代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告，中标结果公告内容应当包括招标人及其委托的代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。
中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。

24.4对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。招标代理机构（或招标人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

25. 采购代理服务费：详见投标人须知前附表

26. 签订合同

26.1招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。

26.2在合同履行中，招标人如需追加与合同标的相同的项目，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与招标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

26.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

26.4中标人一旦中标，未经招标人事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让。或招标人有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。

八、保密和披露

27.保密

27.1投标人自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

27.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
28.披露

28.1招标代理机构（或招标人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

28.2在招标代理机构（或招标人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，招标代理机构（或招标人）无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

29.投标人有权就招标事宜提出询问和质疑

29.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和中标、中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构提出质疑。

应知其权益受到损害之日指：

（1） 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2） 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3） 对中标或者中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑应当以书面形式向招标代理机构（或招标人）提出，经法定代表人（或负责人）签字并加盖公章。

29.4质疑书应当包括以下主要内容：被质疑项目名称、项目编号、包号、招标公告发布时间、质疑事项、法律依据（具体条款）、质疑人全称、法定代表人（或负责人）签字、盖章、有效联系方式（包括手机、传真号码）。

29.5质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

29.6有下列情形之一的，属于无效质疑，招标代理机构（或招标人）可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

    （4）质疑书没有法定代表人（或负责人）签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（或负责人）特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

    （8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且投标人已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

29.7招标代理机构将在收到书面质疑后3个工作日内对投标人依法提出的询问或质疑作出答复。但答复的内容不涉及商业秘密。

29.8质疑投标人对招标代理机构的答复不满意以及招标代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、违约处罚

30.违约处罚

30.1发生下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标代理机构工作人员行贿或者提供其他不正益的；

（5）在采购过程中与招标人进行协商谈判的；

（6）向评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

（7）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（8）中标后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；

（9）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

（10）将政府采购合同转包；

（11）提供假冒伪劣产品；

（12）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。

有第（1）-（6）项规定情形的，中标无效。投标人的保证金将不予退还。

30.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（二）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询招标人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）记录、复制或者带走任何评标资料；

（七）其他不遵守评标纪律的行为。

 评标委员会成员有前款第一至五项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

30.4招标人有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正；情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员由其行政主管部门或者有关机关依法给予处分，并予以通报；涉嫌犯罪的，移送司法机关处理：

（一）未按照本办法的规定编制采购需求的；

（二）招标人向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务的；

（三）向中标人提出不合理要求作为签订合同条件的。

30.5招标人、代理机构有下列情形之一的，由财政部门责令限期改正，情节严重的，给予警告，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，由其行政主管部门或者有关机关给予处分，并予通报；代理机构有违法所得的，没收违法所得，并可以处以不超过违法所得3倍、最高不超过3万元的罚款，没有违法所得的，可以处以1万元以下的罚款：

（一）代理机构及其分支机构在所代理的采购项目中投标或者代理投标，为所代理的采购项目的投标人参加本项目提供投标咨询的；

（二）设定最低限价的；

（三）未按照规定进行资格预审或者资格审查的；

（四）违反本办法规定确定招标文件售价的；

（五）未按规定对开标、评标活动进行全程录音录像的；

（六）擅自终止招投标活动的；

（七）未按照规定进行开标和组织评标的；

（八）未按照规定退还投标保证金的；

（九）违反本办法规定进行重新评审或者重新组建评标委员会进行评标的；

（十）开标前泄露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者其他可能影响公平竞争的有关招标投标情况的； 

（十一）未妥善保存采购文件的；

（十二）其他违反本办法规定的情形。

第三部分  评标标准和评标方法
一、资格审查内容及标准

	序号
	类型
	审查要求
	要求说明

	1
	营业执照
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	财务报告
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	基本资质
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	基本资质
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	基本资质
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书。

以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	保证金
	对投标人提交的投标保证金凭证进行审查
	保证金金额须符合招标文件要求。不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	7
	采购政策
	对本项目有政府采购政策扶持和要求的内容进行审查
	证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。


说明：以上资格证明材料须符合要求、有效、完整。否则，投标无效。除上述内容外，投标人提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

二、符合性审查内容及标准

	序号
	类型
	要求
	要求说明

	1
	商务资信
	对投标人投标文件的有效期进行审查
	1.1投标文件有效期是否响应招标文件要求。

1.2不符合以上要求的，投标无效。

	2
	技术
	对投标人提供的投标文件进行审查
	2.1投标文件须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、真实、有效。

2.2投标文件须按招标文件要求签字、盖章。

2.3不符合以上要求的或未提供的，投标无效。

	3
	报价
	对投标人提供的投标函、开标一览表的符合性、完整性进行审查
	3.1投标函、开标一览表须按招标文件中提供的格式填写，且内容完整、准确、无漏项、无缺项、无可选择或可调整报价。

3.2投标函、开标一览表须按招标文件要求签字、盖章。

3.3不符合以上要求的，投标无效。

	4
	商务资信
	对投标人提供的商务技术的响应情况进行审查
	4.1商务条款响应表、技术规范偏离表须按招标文件中提供的格式填写，且响应内容完整、准确、真实、有效，无空项、漏项。

4.2对招标文件第四部分的技术要求中的参数指标为主要技术指标的进行审查，不符合的按投标无效处理。
4.3不符合以上要求的，或负偏离响应内容经评标委员会共同认定属重大负偏离的，或未提供偏离表的，响应均无效。

	5
	商务资信
	对投标人的其他内容响应情况进行审查
	对其他内容响应情况进行审查，如政策性因素、特定资格要求等，经评标委员会共同认定属有重大偏差或不满足的，按投标无效处理。


说明：1.符合性审查的内容，经评标委员会成员共同认定没有做出实质性、符合性响应的，将导致投标无效。2.投标文件中项目名称、项目编号等存在前后不一致情形的，可按照招标文件要求做出澄清；如投标文件中所涉及内容全部与招标文件不一致，按无效响应处理。

三、评分细则

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评分细则的量化指标进行评审（具体评分见综合评分法评分细则），得分最高的投标人为中标人或中标第一候选人。

评审方式： 综合评分法
总分：100
报价分：30分；计算公式= 自动计算报价得分
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重

	1
	报价
	满足招标文件要求且最终投标价格最低的投标报价为评审基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= (评审基准价/投标报价）×30%×100 
	0~30


商务资信、服务、技术分：70分
	序号
	类型
	评分标准
	分值权重
	打分类型

	1
	商务资信
	投标人业绩（10分）
近三年同类项目案例，一个案例得（2分），满分（10分）。 
同类项目合同案例是以投标人提供的自身合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货清单页作为证明。
注：合同案例的投标人/供货方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件。
	0~10
	客观分

	2
	商务资信
	投标人企业认证（3分）
投标人具有第三方认证机构出具的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有一项证书得（1分），满分（3分）。未提供不得分。
	0~3
	客观分

	3
	服务
	服务承诺（2分）
（1）承诺如采购人发现所供货物及配件有任何质量问题，无条件退换货，由此所产生的损失由中标人全部承担的得（1分），未承诺的不得分。
（2）承诺质保期内免费附带必要附件及易耗品，如因货物质量问题负责免费更换并从货物正常运转起重新计算质保期的得（1分），未承诺的不得分。
	0~2
	客观分

	4
	服务
	提供针对本项目的售后服务保障措施（5分）
针对项目特点结合采购人需求制定包括但不限于故障应急响应时间及速度；售后服务体系；售后服务响应机制；定期回访；定期检修保养等内容，评标委员会结合项目需求情况进行综合比较与评价、打分。
服务保障措施与本项目紧密结合，内容全面，体系完善、符合用户实际需求的，每有一项的得（1分）；
服务保障措施内容描述简单的，不完全符合项目实际需求的每有一项的得（0.5分）；
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供或缺项的不得分。
	0~5
	主观分

	5
	技术
	项目团队的构成情况（5分）
A.根据项目团队的组成结构，项目总负责人、主要技术人员等的整体素质配备齐全，人员岗位职责信息，设置合理，分工明确（5分）；
B.人员配置基本满足项目需要，专业性，可实施性一般（2分）；
C.未提供信息的不得分。
	0~5
	主观分

	6
	技术
	技术参数的性能指标（15分）
评标委员会参照招标文件中货物的参数及配置要求与投标文件中货物的参数及配置要求进行对比后打分，完全满足或优于招标文件要求的参数及配置要求得（15分），除“★”号外的其他参数每有一项存在负偏离的扣3分，最低扣至0分。“▲”为重要技术指标，超过2项不符合，技术参数性能指标得0分。
注：须提供设备原厂彩页或网站截图等相关证明材料扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
	0~15
	主观分

	7
	技术
	提供针对本项目的供货方案（12分）
包括但不限于具体实施计划；交货流程说明；交货时间、人员安排；配送、运输计划；安全保障；安装、 调试方案等内容，评标委员会结合项目需求情况评审，切合项目实际、与本项目切实相关、没有套用其他项目信息、符合逻辑、不存在瑕疵、表述完整、阐述清晰的得12分。
每缺少一项要求的方案内容扣2 分，扣完为止。每有一项要求的方案内容有一处描述不切合项目实际的或与本项目无关的或套用其他项目信息的或不符合逻辑的或存在瑕疵的或表述不完整或阐述不清晰的，一处扣1分，扣完为止。
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供的不得分。
	0~12
	主观分

	8
	技术
	提供针对本项目的质量保障措施（5分）
评标委员会结合项目需求情况进行综合比较与评价、打分。
质量保障措施完善，与本项目切实相关、没有套用其他项目信息、符合逻辑、不存在瑕疵、表述完整、阐述清晰的得（5分）； 
质量保障措施较为完善、没有套用其他项目信息、符合逻辑、表述完整、阐述清晰的得（2分）；
质量保障措施简单、描述不符合逻辑的或存在瑕疵的或表述不完整或阐述不清晰的得（1分）； 
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供的不得分。
	0~5
	主观分

	9
	技术
	提供针对本项目的实施进度保障措施（5分）
根据项目实施进度保障措施以及实施时间进度表评定，综合进度安排、时序节点、措施，进度控制规划方案等内容进行打分。
进度安排紧凑、时序节点完整、措施内容全面，有合理的进度控制规划方案的得（5分）；
进度安排一般、时序节点较完整、措施内容一般的得（2分）；
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供的不得分。
	0~5
	主观分

	10
	技术
	提供针对本项目全过程应急保障方案（4分）
包括但不限于产品出现故障时设备维修、响应时间、备品备件等应急保障方案，评标委员会结合项目需求情况进行综合比较与评价、打分。
应急保障与本项目紧密结合，针对性强，保障方案有效、全面、切实可行、符合逻辑、表述完整、阐述清晰的得（4分）；
应急保障方案较完善，结构较清晰、没有套用其他项目信息的得（2分）；
应急保障方案简单、存在瑕疵的或表述不完整或阐述不清晰的得（1分）；
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供的不得分。
	0~4
	主观分

	11
	技术
	提供针对本项目的培训方案（4分）
根据供应商提供的培训方案,包括但不限于：培训目标及培训时间安排；培训组织方式；培训内容；培训费用等内容，评标委员会结合项目需求情况从全面性、合理性、技术水平进行综合比较与评价、打分。
培训方案措施完善，切合项目实际、与本项目切实相关、没有套用其他项目信息、符合逻辑、不存在瑕疵、表述完整、阐述清晰的得（4分）； 
培训方案较完善、没有套用其他项目信息、符合逻辑、不存在瑕疵、表述完整、阐述清晰的得（2分）；
培训方案简单、不符合逻辑的或存在瑕疵的或表述不完整或阐述不清晰的得（1分）； 
非专门面向本项目或不适用本项目的描述或无描述及未提供的不得分。
	0~4
	主观分


由评标委员会根据各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人打分。然后汇总计算，确定最后综合得分，评标委员会将按综合得分由高到低确定本项目中标候选人。

注：

（1）招标文件内没有规定的评标标准不得作为评审的依据；

（2）所有打分分值小数位按四舍五入保留2位计算。
第四部分  商务技术要求

一、项目名称：太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目
二、预算金额：261万元
三、最高限价：不得超过各设备最高限价。
四、质量要求：合格，满足国家规范及行业标准要求
五、质保期： 1年（技术要求中有明确规定的，按技术要求中质保期响应）
六、货物发运
1.交货承诺
1.1.交货时间：合同签订后30日历天内所有货物交付到指定地点并安装调试完毕。
1.2.交货地点：太原海关技术中心指定地点。
2．货物发运时间及要求
2.1中标人负责将货物运抵货物指定地点，一切运输事项由中标人负责。
2.2中标人须在发货前24小时通知采购人，以便及时安排人员进行接收。中标人要将货物送达指定地点并负责卸货。
七、售后服务要求
（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，4小时内响应，保证24小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务
八、验  收
（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后2个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后2个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。
九、履约保证金
（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的  5 %向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。
（三）履约保证金有效期：质量保证期开始之日起3个月内。
（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。
十、付款方式
（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：
1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 30 %合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价60%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 10 %合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

十一、技术参数
第一包

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求或性能描述
	是否进口

	1
	全自动纤维测定仪
	1
	台
	1、取样量：0.5-1g
2、纤维测试范围：0-100%；
3、每阶段消煮时间设置：0-999min；
4、样品批处理量：1-24个；
5、日处理量：≥4批（96个）；
6、重复性：≤0.5%；
★7、控温精度：±0.1℃
8、全自动加液、全自动消煮、全自动清洗，整个过程无需人员值守；
9、采用7寸彩色触摸屏；
10、采用高分子滤袋技术，滤袋孔隙为25μm，适用于 CF、NDF、ADF、ADL 等指标分析；
★11、内置 CF、NDF、ADF 、ADL及自定义实验模式方法库，用于各种不同测试方法的使用；
★12、仪器可内置100种以上实验方案，用户可根据实际实验自行编辑各种不同的试验方案，清洗次数可设置5次及以上；
★13、一体式合金反应装置，可耐受高温、高压和化学腐蚀；一体式搅拌，带搅拌装置； 
★14、 仪器内置预热水箱，具有自动补水、预热等功能；
15 、仪器溶剂桶独立放置；
16 、消煮罐盖具有安全锁设置，实验过程防止误操作；
17、采用两种以上安全防护设置，具有超温、超压报警装置；
★18、 仪器具有分级管理功能，用户可根据需求设置独立账户设置；
19 、缺液报警功能，规定时间内溶液未加至固定水位，仪器自动报警，并停止运行
设备配置要求：主机1台、封口机1台、盒装滤袋5盒（200个、盒）、试剂桶A 1个，试剂桶B 1个、纯水桶1个、排液杯组件1套。
	否

	2
	紫外可见光分光光度计
	1
	台
	1.主要用途主机功能：吸收、透射、反射、漫反射、漫透射测量
2.特殊资质要求：无
3.1工作条件：
3.1.1工作环境温度： 10-35℃
3.1.2工作环境湿度： 20-80%
3.1.3电源：AC 220V ±10%，50Hz
3.2技术参数：
3.2.1波长范围：190-900nm
3.2.2波长准确性：≤±0.1nm（656.1nm）
3.2.3波长精度：≤±0.05nm
3.2.4杂散光：≤±0.015%T
3.2.5光度计的检测模式：Abs, %T, %R, E(s), E(R)
★3.2.6紫外扫描速度具有精细的步进改变功能，而且在紫外区和可见光区扫描速度可改
3.2.7测光的准确性：≤±0.002abs（0~0.5abs）
▲3.2.8光谱带宽可调：0.1,0.5,1,2,4,5nm
3.2.9光度计的重复性（采用NIST SRM9300 标准）：≤±0.001abs（0~0.5abs）
3.2.10光源：氘灯（快速安装），卤钨灯，相应波长可自动切换
3.2.11单色器：机刻衍射光栅分光，单个单色器，Seya-Namioka安装

▲3.2.12检测器：光电倍增管R928，具有智能的自动增益功能
3.2.13基线稳定性：≤±0.0002abs/h
3.2.14基线平坦度：≤±0.0003abs
3.2.15光度计的测试范围：-3.8~3.8 abs
▲3.2.16基线记忆：多通道
3.2.17数据图的坐标轴单位：nm,kcm-1,eV，THZ; Abs, %T,e, F(R), LogF®
主要配置1.仪器主机1台及与主机相匹配的使用终端和操作系统2.比色皿5套（1cm）
	否

	3
	测汞仪
	1
	台
	1. 设备用途：适用于食品、环境、农业等实验室，对食品、粮食作物、沉积物、土壤、废水以及城市废弃物等各种固、液体样品的汞含量的直接检测分析。
2. 技术及功能要求：
2.1检出限：DL≤0.005ng
2.1.2 重复性：RSD≤1.0%
2.1.3 测量范围：0.005ng-1500ng，高低量程可自动切换
2.2工作原理：利用催化热解-冷原子吸收原理进行汞的检测。
★2.3设备检测无需任何样品化学消解前处理。
2.4设备无需进样模块切换就可直接自动测定固体、液体或气体样品。
2.5设备可以和带有通讯功能的天平连接，样品称量数据自动导入操作软件，无需手工输入。
★2.6通道检测：根据样品中汞含量高低通道自动切换。
2.7 具备高纯金材质的齐化管，并可实现在线富集功能。
★2.8自动进样器：内置，圆盘自动进样器≥60位。
2.9检测器：硅-UV光电检测器。
2.10 光学系统：非反射式双光束设计，实现对汞（253.7nm）谱线进行测量，可实时校正光源漂移对测量的影响。
2.11 吸收池：具备恒温加热型长、短吸收池。检测样品根据浓度自动匹配检测曲线。
★2.12 脱水处理方式:加热除水，保证气态样品随载气运送过程中水蒸气不冷凝。
2.13 设备通讯系统：WIFI/LAN/USB/RS232任选。
2.14 气路装置采用质量流量计气路控制。2.15操作系统
2.15.1 具有储存标准的应用方法，也可以随意的调用、增加和删除方法，并对每种方法进行编辑。
2.15.2 操作应具备全过程温度控制显示功能。
2.15.3操作软件应具有自动清洗运行功能。2.15.4 数据处理需具备一次曲线拟合、二次曲线拟合和强制过零点拟合等多种拟合校正方式。
2.15.5检测数据支持报表模板编辑功能，可输出Excel、PDF、Word等多种格式电子文档。
2.16  设备应具备完善的尾气净化功能。
设备配置要求：测汞仪主机(含≥60自动进样器) 1台
数据处理系统1套
陶瓷舟60支3.4 尾气净化装置（含滤芯）1套
	否

	4
	自动电位滴定仪
	1
	台
	1、主机：
1.1、工作模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定、MEAS测量、CAL校正，MEAS Conc离子浓度测量等模式
1.2、通用滴定平台：可支持酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、极化滴定、光度滴定、电导滴定相关实验。
★1.3、主机带有平行滴定功能。
1.4、计算机软件工作站软件可以自动识别已经连接的软硬件设备（包括主机、搅拌台、智能化滴定管单元、智能化电极和电极连接线缆等），具有完备的电极管理、滴定剂管理、文件管理、用户分级管理和电子签名等功能。
★1.5、方法中有If ... then逻辑判断功能
1.6、可执行具有6个以上内部循环loop的滴定方法，至少可在一个方法中整合全自动执行pH校正、滴定剂标定、溶剂空白、样品检测四种子方法。
1.7、可运行30种以上的多任务处理方法。
2、滴定单元：
2.1、滴定管活塞驱动器：下压式滴定管活塞驱动器
▲2.2、滴定管：四通路结构设计，滴定容积：2、5、10、20、50ml任选
2.3、滴定管加液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式滴定管加液精度的相关要求。20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1%
2.4、主机可控制的活塞式滴定管个数：≥8个，每个活塞式滴定管都可以进行滴定或辅助配液，在各试验间转换无需滴定管的插拔转换
3、测量输入单元
3.1、测量电位范围：-1000…+1000 mV，分辨率：0.1mv，准确度：± 0.2 mV
3.2、pH测量范围：0…14，分辨率：0.001pH，准确度: ±0.003 pH
4、搅拌器：
4.1、分体式设计，可根据实验要求自由更换滴定杯体系，不受空间限制。
4.2、磁力搅拌：搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制。
5、自动进样器
5.1包括一个工作站和隔膜泵或蠕动泵，用于自动处理常规样品系列。还可再连接一台泵（隔膜泵或蠕动泵）和多达三台加液单元用来进行 LQH 加液处理。
5.2样品盘规格：可容纳≥145mL滴定杯的个数不小于16个
二、主要配置
1、滴定仪主机          1台
2、滴定管驱动器        1套
3、滴定管（20ml）      3支
4、指示电缆            1条
5、自动进样器          1套
6、搅拌器              1套
7、加液单元            3台
8、ph电极             1支
9、氧化还原电极       1支
10、银电极            1支
	否


第二包

	序号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求或性能描述
	是否进口

	1
	纯水机
	1
	台
	1技术参数
1.1产水量：5L/小时

1.2产水电阻率：>5 MΩ·cm@；通常10‒15 MΩ·cm@25 °C

1.3总有机碳（TOC）：≤30 ppb

1.4微粒：无>0.22 μm的微粒

1.5细菌：≤10 cfu/L

1.6热原质（内毒素）：≤0.001 EU/mL

1.7RNases：≤1 pg/mL

1.8DNASes：≤5 pg/mL

1.9蛋白酶:≤<0.15 μg/mL                            

2.主机

2.1智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。

2.2系统采用高效预处理柱，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书。预处理柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。

2.3采用反渗透(RO)技术，去除95-99％的污染物，包括离子、微粒、细菌和有机分子（MW > 200 kDa），减少耗水量，降低用水成本，确保恒定的流速。
2.4连续电去离子（EDI）模块生产稳定可靠的优质纯水。
2.5标配杀菌紫外灯。

2.6自动维护功能（包括RO、EDI冲洗、再循环回路和水箱紫外毒）使系统易于维护。

5.储水系统：

5.1 配备50L液位控制水箱，在产水之前，系统会自动冲洗RO膜和EDI模块

6.配置清单：
6.1纯水主机1台
6.2独立取水手臂1个
6.3 50L水箱1个
6.4纯化柱1个
6.5终端过滤器1个
6.6自来水预处理组件1套
	否

	2
	超纯水机
	1
	台
	1 工作条件
1.1 供给电压：100 ~ 240 V ± 10%；50 ~ 60 Hz ± 2Hz
1.2 环境温度：5℃～ 35 ℃
1.3 相对湿度：20 ～ 80%
1.4 进水条件：经EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水
2 实验应用
2.1 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。
3 整体描述
3.1 系统以经过EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。
3.2超纯水产水速度为逐滴至最大2 L/min，可以选择8种不同的取水流速，也可以通过脚踏辅助取水。
4技术参数
4.1 产水电阻率18.2 MΩ.cm
4.2 TOC含量≤2 ppb 
4.3典型值≤ 5 ppb
4.4微生物<0.01CFU/mL
4.5直径大于0.2 μm的颗粒物数量<1/mL
4.6热源含量<0.001 Eu/mLRNases<1 pg/mLDNases<5 pg/mL
4.7蛋白酶<0.15 μg/mL    
5 主机
5.1智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。
5.2 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装。
5.3★标配172nm氧化紫外灯，采用无汞环保设计，有效降低TOC水平至2ppb以下。
5.4★内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb。
6 取水装置
6.1★ 独立的取水手臂集成5寸彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。系统最多可以连接4个取水臂，提供2米或5米的管路和数据线。
6.2 同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。
6.3★有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并可随货提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。
7 监控系统
7.1 系统水质监测采用在线电阻率仪。
7.2 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb,，符合USP和EP系统适应性测试。
8 软件系统
8.1独立的取水臂集成4.7寸以上彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。
8.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。
9. 基本配置:
9.1超纯水主机系统1台
9.2独立取水器                         1 个9.3带芯片超纯化前柱                   1 个9.4带芯片低有机物型超纯化后柱         1个9.5终端过滤器                         1 个
	否

	3
	高速冷冻离心机
	1
	台
	1技术要求
★1.1 最高转速：≥15,000 rpm，精度±1 rpm; 
1.2最大容量(ml)：角转子6 x 94ml /水平转子4×200ml*

★1.3最大离心力(x g)：＞21900
1.4时间控制范围：0-9小时 59分钟 / 连续运转 / 短时加速
1.5 噪音(dBA)：≤ 66dBA （最大转速时）

1.6内置10种线性加速/减速曲线和10种超柔二次方加速/减速曲线及10个程序记忆功能；
★1.7温度控制范围：-20~40℃
1.6 磁性转头识别，防止转头过速；
1.8免维护无碳刷变频电机;
1.9微控制器可预设离心力、速度、转头、时间和温度
2. 配置要求
2.1台式冷冻离心机主机     1套
2.2角转子30*1.5/2.0ml（最高转速≥14000rpm，最大离心力＞21900 xg） 1套
2.3 角转子6*50ml（最高转速≥12000rpm，最大离心力≥15000 xg） 1套
2.4 适配器6*15 ml  1套
	否

	4
	平行蒸发仪
	1
	台
	1、技术指标
1.1平行蒸发过程：在抽真空（压力控制）/加热/旋涡振荡三种方式同时作用下，自动将批量样品蒸发至干,蒸发完成后蒸发过程自动停止；
1.2 12位蒸发单元模块
1.2.1 蒸发单元: ≥12个单元
1.2.2单元蒸发样品量:1-120ml
1.2.3压力范围：1mbar-常压
★1.3 20位蒸发单元模块
1.3.1 蒸发单元: ≥20个单元
1.3.2单元蒸发样品量:0-60ml
1.3.3压力范围：1mbar-常压
1.4加热单元
1.4.1 加热单元: 整体单元加热
★1.4.2加热方式:水浴或铝块加热
1.4.3最高加热温度:100℃
1.4.4升温时间：＜4min
1.5转速
★1.5.1转速：0-400 rpm；
★1.5.2离心率：0-10 mm
1.6程序控制系统
1.6.1蒸发程序：抽真空、加热和涡旋
★1.6.2存储程序≥50个方法程序，≥9个梯度方式
1.7冷却循环水机
1.7.1 显示：数显，精度0.1K；显示设定温度和实际温度；
1.7.2 温度范围：零上5度到零上25度；
1.8隔膜真空泵
1.8.1精度：1mbar
1.8.2最低真空度：5mbar
2仪器配置
2.1主机：有加热、温度程序控制和震荡速度控制功能；数字显示温度、时间和转速；带有S型冷凝器和溶剂接收瓶
2.2  12位真空盖1个，12位试管架1个，120毫升样品管200支
2.3  24位真空盖1个，24位试管架1个，60毫升样品管 500支
2.4  真空泵、真空控制器 1套
2.5  冷却循环水机 1台
	否

	5
	实验室自动清洗机
	1
	台
	1 设备用途：用于实验室玻璃器皿或塑料等实验用具的灰尘、油脂等物理性污染物、无机残留物和有机残留物等化学性污染物的清洗，包括容量瓶、锥形瓶、蓝盖瓶、色谱自动进样瓶、烧杯、比色管、试管、圆底烧瓶、量筒、漏斗等。

2 主机技术参数：2.1 清洗效果：

2.1.1清洗后的有机残留≤0.000003% 

2.2 结构

2.2.1 设备结构，双层可拆卸隔热隔音外壳设计，便于维护。

2.2.2 总高度（含盖板及地脚）≤850mm，可内嵌实验台下安装，节约空间，也可配套底座单独安装。
2.2.3 ★清洗机的内腔都是由整片的不锈钢板经过弯曲、冲压加工而成，无焊接，无死角，防腐蚀，圆角和底面斜坡设计，不残留污染，不会出现涨裂漏水现象。外部材质:白色珐琅瓷表面或304不锈钢；内腔材质：AISI 316L镜面抛光不锈钢；

2.2.4 后部进水，进水口为插拔式设计，具有两个进水口，自动开启和关闭。

2.2.5 清洗剂分配泵:内置型≥2个。

2.2.6  清洗内腔无死角设计，腔内无加热元件。

2.2.7  32位及以下的注射式喷嘴无需调节高低，即使喷嘴顶端顶住器皿底部也能保证彻底清洁，并配有相应的横向固定框架。

2.2.8采用双层隔热不锈钢实心门板，避免中空玻璃门密封材料对器皿造成污染；

2.2.9  可自动开门和关门。

2.3 控制系统

2.3.1 控制系统可设置全中文操作界面，内置多种清洗程序，包括大于10个标准程序及一个用户自定义程序，所有程序步骤均可调整，同时可以设定延时启动和延时关机（1-12h），可设置用户密码权限。

2.3.2 温度控制精确，有独立的温度监测系统。

2.3.3 喷淋臂监测系统，可对喷淋臂实施运行监测和喷淋水压监测，防止喷淋臂被器皿阻挡或循环管路阻塞，保证清洗效果。
2.4 循环泵系统

2.4.1 采用加热变速一体泵，最高转速≥3000转/分钟。每分钟流量≥500升；循环泵功率≥800W，进水管路配有流量计，可精确控制进水。

2.4.2 仪器内置可控的水软化系统。

2.5 加热系统

2.5.1 电源380V-400V，加热功率≥8.5KW，极大缩短清洗时间。

2.5.3 设备配有蒸汽冷凝装置，防止工作过程中向实验室内排放热蒸汽污染实验环境。

2.5.4 清洗温度可调，温度最高为93度，可根据客户要求进行调整，调整精度为1度。水槽中的双重温度感测器可以保证清洗温度与漂清温度达到要求，确保清洗结果的标准性。
2.6 过滤系统：内腔配有四层水过滤系统，保证清洗水的清洁度，同时保护玻璃器皿及加热元件不易受损。

2.7 配给系统：液体清洁剂和液体中和剂均可由内置的泵自动进行配给。

2.8 防水系统：设备进水连接处具有自动电磁阀，设备通过监控水管和滴水盘以防渗漏，有助于确保实验室的安全。如果检测到渗漏，当前程式将被取消，进水阀自动关闭，排水泵自动被启动，具有防回流功能。

2.9  清洗能力，多种清洗篮架组合。

2.10配置1、主机一台，包含控制系统、内置水循环泵和排水泵、内置式分配泵、内置水质软化系统、内置蒸汽冷凝系统等。2、清洁剂5升1桶，液体中和剂5升1桶。
	否

	6
	过氧化氢汽化消毒机
	1
	台
	1. 主要用于生物安全柜灭菌，1.尺寸：≤300*200*200mm；重量：≤9kg；
2. 电源：220V/52HZ；功率：≤220W消毒剂浓度：
3. 30~35%食品级过氧化氢溶液；
4. 灭菌效果：对铜绿假单胞菌、嗜热脂肪地芽孢杆菌和枯草杆菌黑色变种芽孢可达到6个对数以上。
5. 配置：主机一台、电源线、合格证、过氧化氢溶液。
	否

	7
	全自动均质器
	1
	台
	1. 全自动操作模式：一键式启动，从均质处理到清洗刀头全自动完成，清除了人为操作的差异，提高样品处理效率。

2. 智能操作系统：可根据方法需求设定均质速度、均质时间、刀头插入深度等参数。屏幕实时显示运行状态，并可自定义设置、保存、调用多个程序。

3. 清洗方法：设置了独立的超声波纯水清洗池和有机溶剂清洗池，可根据处理基质的类型分别选择不同的清洗池，避免样品间交叉污染。

4. 防滴液盘：独特的防滴液盘设置，防止刀头提起后液体下滴造成样品间交叉污染。

5. 安全环保：全密闭设计有效降低噪音，主动排风系统能将挥发的有机试剂通过通风管道排出到室外，净化实验室环境，降低对实验操作人员的身体影响。

6. ★自动化程度：全自动化

7. ★样品盘位数：12/16/24/36转盘式

8. ★均质速度：3000-30000rpm连续可调）
9. 试管容积：10ml-200ml可选

10. 低噪音：采用高速静音电机，噪音小于60分贝

11. 外型尺寸：小于等于615*420*880mm

12. 带一次性均质杯，可用一次性均质杯耗材。

13.配置：均质器主机；50mL和200mL的均质杯各10个。
	否


第五部分  合同原则

甲方（采购人）:太原海关技术中心

乙方（供应商）:                                  

根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，甲方对太原海关技术中心2025年实验室仪器设备更新项目采购项目以公开招标方式进行采购（采购项目编号：       ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件、投标文件（响应文件）等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单
	货物名称
	品牌
	规格型号
	产地
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	                                                设备总价
	

	                                              运保费
	

	                                               安装调试费
	

	                                制造商维保服务费（    年）
	

	                                                  合同总价                                                    
	


第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。
第三条 付款条件
（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：
1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 30 %合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价60%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价 10 %合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

	乙方全称
	

	开户银行
	

	账号
	


第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的  5 %向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

	收款单位全称
	太原海关技术中心/保健中心

	开户银行
	

	账号
	


（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。
（三）履约保证金有效期：质量保证期开始之日起3个月内。
（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。
（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。
（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。
第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）
（一）交货时间：合同签订后30日内完成交货或安装调试。
（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。
第七条 货物验收
（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后2个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后2个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。
第八条 质量保证
（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。
（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算 1 年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。
第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7*24小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，4小时内响应，保证24小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。
第十一条 违约责任
（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1. 对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2. 如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3. 对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1. 在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2. 除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。
3. 出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。
4. 如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。
（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。
第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决
（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交太原仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。
（二）因破产而解除合同

1. 如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2. 该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1. 若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2. 乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3. 甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1. 本合同正常履行完毕；

2. 合同双方协议终止本合同的履行；

3. 不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4. 任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。
第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。
第二十四条 合同生效

（一）本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由太原海关技术中心/保健中心执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单
附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案
附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：             乙方（公章或合同章）：

法定代表人                        法定代表人
或授权签字人（签字）：             或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                 日期：   年   月   日    

联系人:                           联系人：

电话:                             电话：
地址：                            地址：
第六部分  投标文件格式

一、投标人提交投标文件须知

投标人应严格按照本招标文件的相关要求编制及提交投标文件，未按要求编制及提交投标文件的，其投标文件将有可能被按无效处理，并须承担由此带来的相应后果。

二、投标文件格式

（格式）

 

                                    (项目名称）

 

                      

投 标 文 件

项目编号：                            

包号：
投标人名称：                                （加盖公章）

法定代表人（负责人）或投标人代表：        （签字或盖章）

年   月   日

目  录

格式自拟
资格证明文件
1．具有独立承担民事责任的能力的承诺函
投标人具有独立承担民事责任的能力的承诺函
                      （招标人名称）：
我方现参与贵方组织的           项目（项目编号：    ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有有效的营业执照或事业单位法人证书或自然人身份证明或其他非企业组织证明文件及有效的开户许可证，能独立承担民事责任的能力。
基本信息如下：
名称为：                           ，
统一社会信用代码为：                ；
法定代表人（负责人）为：                    ；
营业期限为:                   ；
基本开户银行为：               ；
账号为：                       。
以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 
特此承诺。
投标人名称：（盖章）
法定代表人（负责人）或投标人代表：（签字或盖章）  
日      期：
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺函
                       （招标人名称）：

本投标人现参与                    项目（项目编号：           ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方具有通过具备审计资格的第三方出具的上年度合格且有效的财务审计报告或在基本户开户银行出具的无不良记录资信证明等文件。商业信誉良好，财务制度健全。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日

3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函
投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

                        （招标人名称）：
本投标人现参与                        项目（项目编号：          ）的政府采购活动，现承诺具备履行合同所必需的设备及专业技术能力。

如上述承诺不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此承诺。
投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日

4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的承诺函

                       （招标人名称）：

本投标人现参与                            项目（项目编号：            包号：        ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前严格依法缴纳税收或依法享受国家免税优惠政策，并依法给单位职工缴纳社会保障金或依法不需要缴纳社会保障资金的证明文件。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺。

投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺函

投标人参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺函

                       （招标人名称）：

本投标人现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动。依据招标文件相关规定，现郑重承诺：我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）；经查证，本公司在信用中国网（http://www.creditchina.gov.cn）的信用信息中失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单均为0记录；在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）中的政府采购严重违法失信行为信息记录也为0记录；在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中的失信被执行人记录也为0记录。

以上承诺信息如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。 

特此承诺

投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日

6.对投标人提交的投标保证金凭证进行审查
商务、技术文件
1、法定代表人（负责人）身份证明书
    单位名称：                      
    单位性质：                      
    地    址：                      
    成立时间：     年     月     日

    经营期限：                      
    姓    名：                   性  别：             
    年    龄：                   职  务：             
    系       （投标人名称）  的法定代表人（负责人）。

  附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面复印件。

	 
	 


 

 特此证明。

 

   

投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）：                      (签字或盖章)


                  日　期：           年         月          日

2、法定代表人（负责人）授权委托书

 

                       （招标人名称）：

本授权委托书声明：注册于           （投标人住址）的        （投标人名称）法定代表人（负责人）                （法定代表人（负责人）姓名、职务、身份证号）代表本公司授权          （投标人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的              项目，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年      月      日生效，特此声明。

附法定代表人（负责人）、投标人代表有效的身份证正反两面复印件：

	 
	 

	
	


            投标人：                           (盖公章)

             法定代表人（负责人）：          (签字或盖章)

                                     投标人代表：             (签字或盖章)
                     

日　期：           年         月          日

3、投 标 函

致：           （招标人名称）
                          (投标人全称)授权          (投标人代表姓名)            (职务或职称)为我方代表，参加贵方组织的                        (项目名称、项目编号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意遵守本投标文件中的承诺；     
2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的全部条件；

3、提供投标须知规定的全部投标文件；

4、按招标文件要求提供和交付的货物/服务的报价详见开标一览表；

5、我方承诺：完全理解投标报价超过最高限价时，报价将被拒绝；

6、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

7、承诺完全满足和响应招标文件中的各项要求，若有偏差，已在投标文件技术偏离表中予以明确特别说明；

8、保证遵守招标文件的规定，投标有效期90日历天；

9、如果在投标有效期内撤回报价，我方的保证金可被贵方没收；

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价；

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料；

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误；

13、我方承诺：招标人若需追加采购本项目招标文件所列相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证服务；

14、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其他投标人恶意串通的；

（4）公开报价后撤回报价的；

（5）在投标期间，影响招标代理机构或评标委员会的任何活动的；

（6）中标后未按本招标文件要求签约或与招标人订立背离合同实质性内容的其它协议的；

（7）投标人未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

（8）违反法律法规规定的其它行为。

 

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                           

投标人代表姓名：

投标人代表联系电话：                （办公）                （移动）

E-mail：

 


投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日
  

备注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应报价，从而导致该报价被拒绝。

4、（1）开标一览表
项目名称：                                       
项目编号：                                       
包号：
                                                                       货币：人民币/元                                                                          
	序号
	品名
	品牌
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单位
	综合单价（元）
	总价(元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总报价
	（大写）                                 

	
	（小写）¥                        

	合同履行期限（供货时间）
	

	交货地点
	

	质保期
	


注：投标人所报的价格应为包工包料价含材料费、装卸运杂费、材料税金、质保期保修费，安装使用水电费、税金等至安装完毕并合格验收的费用。

投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日
4、（2）分项报价表

项目名称：                                       
项目编号：                                       
包号：

                                                                       货币：人民币/元                                                                          
	序号
	品名
	分项报价

	1
	
	主机报价：大写：              小写：              
配件报价：大写：              小写：

维保服务报价：大写：              小写：

培训服务报价：大写：              小写：

耗材报价：大写：              小写：

其他报价：大写：              小写：

	2
	
	主机报价：大写：              小写：              
配件报价：大写：              小写：

维保服务报价：大写：              小写：

培训服务报价：大写：              小写：

耗材报价：大写：              小写：

其他报价：大写：              小写：

	…
	
	…

	…
	
	…

	…
	
	…


注：投标人应根据所投设备报出每台设备的主机、配件、维保服务、培训服务、耗材、其他的报价组成，每个设备的报价组成的总价应当与开标一览表中相应设备的单价一致。如该设备无相应报价可在大写和小写处填写“/”。例如其他报价：大写：“/”，小写：“/”。
投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日
5、投标货物主要技术指标和运行性能的的详细描述

6、商务条款响应表
商务条款响应表
项目名称：
项目编号：
	序号
	项目
	招标文件商务要求条款
	投标文件的对应响应条款
	响应情况                  

	1
	交货时间
	第四部分、商务要求
	
	

	2
	交货地点
	第四部分、商务要求
	
	

	3
	售后服务
	第四部分、商务要求
	
	

	4
	质保期
	第四部分、商务要求
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	


投标人：                            (盖公章)

法定代表人（负责人）或投标人代表：        (签字或盖章)


                     日　期：           年         月          日
7、技术规范偏离表
项目名称：                                                                

项目编号：                                                                  

 
	序号
	标的名称
	招标文件技术要求条款
	投标文件对应规范条款
	偏离情况
	备注

	 1
	 
	
	 
	 
	 

	... 
	 
	 
	 
	 
	 


投标人 :                                    (公章)
法定代表人（负责人）或投标人代表：         （签字或盖章）

日
 期：                                       
8、投标人近三年内承担过类似项目业绩的证明材料

	序号
	委托人名称
	采购项目名称
	合同金额
	联系人
	联系电话
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	


备注：本表后附近三年内承担过类似项目的证明材料。

9、项目方案

10、投标人认为需要提供的其他商务技术材料

11、政策性因素

（一）环保节能产品证明材料（如不涉及，此函可不提供）
（1）强制节能产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及强制节能产品，此表可不提供）
强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。
注：
1．投标货物中如含有强制节能产品的，须如实填写强制节能产品明细表；
2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。
（2）非强制节能产品、环保标志产品明细表格式（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及非强制节能产品、环保标志产品，此表可不提供）
非强制节能产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	节能产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投报节能产品政府采购品目清单中强制性采购产品以外的其它节能产品，将给予适当加分。
环境标志产品明细表
	包号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	环境标志产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名称

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


投报环境标志产品政府采购品目清单中的产品，将给予适当加分。
注：
1．投标货物中如含有非强制节能、环境标志产品的，请如实填写产品明细表；
2. 提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。
3．所投报信息安全产品属于《信息安全产品强制性认证目录》中的产品，有效认证证书复印件附后。
（二）正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）
正版软件承诺
招标代理机构名称  ：
本投标人现参与     项目（项目编号：   ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人名称：       （盖章）
日     期：
（三）中小企业声明函（如不涉及，此函可不提供）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员          人，营业收入为        万元，资产总额为         万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 

……

 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：提供制造商上年度数据。
企业名称（盖章）：

日 期：

（四）残疾人福利性单位声明函格式（如不涉及，此函可不提供）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目（项目编号：__________________）采购活动由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 投标人名称：（盖章）

日 期：
注：中标人为残疾人福利性单位的，代理机构随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》
（五）属于监狱企业的证明文件（如不涉及，可不提供）
监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人（公章）：
日  期：
附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件（或扫描件）。
注：中标人为监狱企业的，招标代理机构随中标结果同时公告其性质。
（六）联合体资格证明文件（如允许联合体参加）
（1）资质等级证明文件
（2）联合体协议格式
《联合体协议书》格式
联合各方：

甲方：

法定代表人：

住所：

乙方：

法定代表人：

住所：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁…序列增加）

根据《政府采购法》第二十四条之规定，为响应组织实施的项目（项目名称、项目编号）的采购活动，各方经协商，就联合参加本项目投标事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以 为主办人进行投标，并按照投标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中，主办人法定代表人或授权代理人根据投标文件规定及报价内容而对招标人所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合各方将共同履行对招标人所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

三、联合其余各方保证对主办人为响应本次投标而提供的货物和相关服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和义务为:

乙方承担的工作和义务为：

五、本协议提交招标人后，联合体各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

六、本协议一式三份，甲、乙双方各持一份，另一份作为投标文件的组成部分。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：
法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：
20  年  月  日                               20  年  月  日
（七）创新产品或创新服务明细表（如不涉及，可不提供）
创新产品或创新服务明细表
项目名称：
项目编号：
                                                     货币：人民币/元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	产地及厂家
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	创新产品或创新服务价格合计：


注：投标人投报创新产品或创新服务的，需填写此表后，提供《山西省创新产品和服务推荐清单》。
投标人（公章）：
日  期：
（八）商品包装和快递包装承诺格式（如不涉及，可不提供）
商品包装和快递包装承诺
本公司现参与____________项目（项目编号：____________）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。
特此声明
投标人名称：（盖章）

日 期：
相关附件
附件1：质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址： 邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购方名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字(签章)：  

公章：
日      期：
质疑函制作说明
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件2：投诉书范本
一、投诉相关主体基本情况
投诉人：
地     址：邮编：
法定代表人/主要负责人：
联系电话：
授权代表：联系电话：                  
地     址：邮编：
被投诉人1：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
被投诉人2
……
相关投标人：
地     址：邮编：
联系人：联系电话：
二、投诉项目基本情况
采购项目名称：
采购项目编号：包号：
采购方名称：
代理机构名称：
采购文件公告:是/否 公告期限：
采购结果公告:是/否 公告期限：
三、质疑基本情况
投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：
采购方/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。
四、投诉事项具体内容
投诉事项 1：
事实依据：
法律依据：
投诉事项2
……
五、与投诉事项相关的投诉请求
请求：
签字(签章)： 公章：
日       期：
投诉书制作说明
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。
4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
附件3：专业担保机构出具的投标担保函（参考格式）：
投标担保函
（招标人或招标代理机构）：
鉴于某公司（以下简称”投标人“）拟参加  （项目名称）  编号  （项目编号）   （以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向你方提交投标保证金，且可以投标担保函的形式提交投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：
一、保证责任的情形及保证金额：
（1） 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：
1． 中标后投标人无正当理由不与招标人或者招标代理机构签订《采购合同》；
2． 招标文件规定的投标人应当提交保证金的其他情形。
（2） 我方承担保证责任的最高金额为人民币X元（大写X），即本项目的投标保证金金额。
2、 保证的方式及保证期间
我方保证的方式为：连带责任保证。
我方的保证期间为：自本保函生效之日起至投标截止日期开始后3个月止。
3、 承担保证责任的程序
1． 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。
2． 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在X个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。
4、 保证责任的终止
1． 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。
2． 我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。
3． 按照相关规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。
5、 免责条款
1．依照相关规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。
2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。
3． 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。
4． 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。
6、 争议的解决
因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为法院。
7、 保函的生效
本保函自我方加盖公章之日起生效。
保证人：（公章）
年   月   日
3

