    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2、CH4碳同位素分析仪 | 1套 | 合同签订后的3个月交货 | 中国科学院青藏高原研究所用户指定地点 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非投标性投标予以拒绝。

## 二、总则

1、投标要求

1.1  供应商在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  供应商提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合采购文件的要求。如与采购文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如供应商有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  供应商提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  供应商的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对供应商的投标产品有强制性规定或要求的，则供应商的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除采购文件中指定的附件和专用工具外，供应商应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。供应商在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。供应商也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为采购人用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，供应商应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，供应商应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由供应商支付。

2.6  在评标过程中，采购人有权向供应商索取任何与评标有关的资料，供应商务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的供应商，采购人有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，供应商应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）供应商应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在具体要求中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收, 如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求供应商负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本具体要求中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体要求中有本总则不一致之处，以具体要求中的要求内容为准。

## 三、具体要求

第1包：CO2、CH4碳同位素分析仪

（一）技术要求：

1、工作条件

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

1.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、工作温度在-10℃～＋45℃和相对湿度小于99％的环境条件下运行。能够在野外24小时连续正常工作。

1.3  配置符合中国有关标准要求的插头。

2、设备用途说明：

主要用来野外在线原位测量CO2、CH4碳同位素及浓度。

3、技术要求及参数：

★3.1系统采用光谱扫描技术和光腔衰荡光谱技术(WS-CRDS)，应用三面高放射率的镜面对红外激光进行连续反射，有效路径可达20千米，通过计算衰荡时间差进行痕量气体和同位素的检测。

3.2.稳定的温度控制：精度为≤0.005 ℃；温控目标同时包含被测气体、测量腔室和主机单元三部分，确保在外界不断变化的温度条件下获得最准确的测量结果。

3.3稳定的气压控制：精度≤0.0002 标准大气压；确保在外界不断变化的压力条件下获得最准确的测量结果。

3.4检测室物理长度≤25cm，容积≤35ml, 确保低的样品需求和更快的转换速率，满足土壤、植物或微生物呼吸测量需求。

3.5对外界温度和压力变化不敏感，对震动不敏感：符合抗震抗冲击和震动检测标准，震动测试：2 axis, 25 Hz, 1gp-p加速，15min/轴线。

3.6供电中断试验：> 5 AC循环启动，确保设备长时间运行。

3.7激光扩展通道：≥3个激光扩展通道，方便以后设备升级，以便测量更多组分。

★3.8 CO2+CH4同步模式，即一个主机同时分析CO2+CH4浓度和CO2+CH4碳同位素比率，确保样品分析的同步性，非串联或并联的两个分析仪。

3.9 CH4同位素测量模式(单一CH4模式)

确保精度δ13C比率（1σ）：低浓度测量模式<0.8‰；高浓度测量模式 < 0.4 ‰ 。

3.10 CO2同位素测量模式(单一CO2模式)

确保精度δ13C比率（1σ）：确保精度<0.12‰ 。

★3.11 CO2+CH4同步模式

确保精度δ13C比率（1σ）：CO2<0.16‰；CH4低浓度测量模式<1.15‰；CH4高浓度测量模式< 0.55‰。

3.12 CH4低浓度精度（30s，1σ）：5ppb+0.05%读数(12C)；1ppb+0.05%读数(13C)。

3.13 CO2浓度精度（30s，1σ）：200ppb + 0.05 % 读数 (12C)；10ppb + 0.05 % 读数 (13C)。

3.14最大漂移（＞24 hrs，1h平均）：CO2<0.6 ‰；CH4<1.15 ‰@10ppm CH4。

3.15 环境温度依赖性：确保< ± 0.06 ‰ / ºC， 典型< ± 0.025 ‰ /ºC。

3.16 取样压力：300~1000托（40~133 kPa）

3.17 输出：RS-232，网卡，USB, 模拟输出（可选）0~10V。

3.18 主机流速<50ml/min，典型<25ml/min满足低流速产品测试需要。

3.19 样品温度：-10℃～45℃。

3.20样品湿度：<99%相对湿度。

3.21 尺寸要求：为了满足便携需要，主机需<44x18x45cm（宽x高x长），重量不超过26kg。

3.22电源要求：100–240 伏交流电，总功率<300瓦。

4、配置清单及零配件（包括专用工具）：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2、CH4碳同位素分析仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 外置泵 | 台 | 1 |
| 3 | 小样品进样模块 | 台 | 1 |
| 4 | 野外全自动便携式呼吸叶室 | 个 | 1 |
| 5 | 逆控一体机（含充电器） | 套 | 1 |
| 6 | 野外小推车（含缓震支架） | 套 | 1 |
| 7 | CO2 CH4同位素标气8L | 瓶 | 1 |
| 8 | 干燥剂 | 瓶 | 1 |
| 9 | 减压阀 | 个 | 1 |
| 10 | PVC测量管路 | 米 | 20 |
| 11 | 液晶显示器 | 台 | 1 |
| 12 | 供电系统满足8h供电（包括电池组及机柜） | 套 | 1 |

（二）商务要求：

1、技术服务条款：

售后服务要求：

1)免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。供应商售后服务响应时间：提供24小时专线技术咨询服务，若电话咨询无法解决故障，则5个工作日内现场解决，重特大故障二周内现场解决。

2)供应商免费提供技术支持热线电话。

3)提供货物两年免费保修服务（保修期内免备件费和人工费）。质保期内正常使用中出现的何故障，均可保证负责无偿调试及维修，所更换的部件可享受顺延保修期优惠，质保期后可享受优惠价格的零配件供应。

培训要求：

免费提供技术工程师上门安装、调试及现场培训，培训涉及机器使用的各个方面：系统操作，机器维护等，根据客户的特殊需要，可以个性化定制课程内容，确保用户能熟练掌握设备使用、数据分析及日常维护保养。

2、包装要求：

应使用崭新坚固的包装（标准包装），适合于空运、或陆运等长途运输方式；适合气候变化；投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、费用增长等后果负责。

3、交货日期：

合同签订后的3个月交货；

4、到货口岸及交货地点：

北京国际机场口岸/中国科学院青藏高原研究所用户指定地点

5、验收标准：

1）设备运抵安装现场后，采购人将与供应商共同开箱验收,如供应商届时不派人来, 则验收结果应以采购人和当地商检人员的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损,采购人有权要求供应商立即补发和负责更换。

2）供应商应提出设备测试方案给采购人确认,供应商有责任对采购人的技术人员提出的问题作出解答。设备安装测试应进行详细记录,安装调试完成后,由供应商技术人员签字后交给采购人验收。

3）保修期自最终安装验收合格后开始，保修期内供应商要保修除消耗品以外的所有部件。在保修期内，如果设备发生故障，供应商要调查故障原因并修复直至满足最终验收指标和性能的要求，或者更换整个或部分有缺陷的材料，以上都应是免费的。

4）验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于采购文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，供应商必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

5）验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

6、执行的相关标准

无

7、其它

对设备生产厂家要求：

1）厂家应具备一定规模的科研、生产、技术支持及售后服务能力。

2）厂家在国内设有技术支持中心及维修中心 。

8、付款方式：

对于国产产品，100%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付；

对于进口产品，采用即期不可撤销信用证国际贸易支付条件支付：

90%凭合同要求单据支付；

10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。

★9、投标报价要求：

（1）本项目允许采购进口产品，进口产品与服务报项目现场交货人民币免税价。（包含外贸代理费，清关杂费等所有费用）

价格包括：

1）CIP价

2）其他伴随服务费用：

①货物从进口口岸至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。

②安装与调试、验收、检验、培训、技术文件的移交、质保期服务、技术服务、卸货费及采购文件要求提供的其它服务。

③外贸进口有关的一切费用（如外贸公司代理费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等）。

④按照采购文件要求的除以上费用外的其他相关费用。

（2）国产产品与服务报项目现场交货人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。采购人不再另行支付其他任何费用。

关境内供货的国外产品与服务报项目现场交货人民币含税价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。采购人不再另行支付其他任何费用。

（3）如投标产品中既有进口产品又有国产产品或者国内供货的国外货物应采用人民币免税价加人民币含税价的报价方式。

（4）上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

（5）对原产于美国的产品，进口时在正常科创免税之外，中国政府加征的特殊关税由中标人承担。

（6）如因国家相关免税政策变动，无法办理进口仪器免税事宜，所产生的税费需由中标人承担。

10、是否允许采购进口产品：是

11、预算金额：140万元

最高限价（如有）：140万元