第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 桌上型扫描电子显微镜 | 1套 | 详见具体技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第1包 桌上型扫描电子显微镜

（一）技术要求：

- 工作条件：

1.1 见总则第3条。

- 设备用途：

2.1设备用途：通过检测电子束激发样品产生的二次电子和背散射电子等信号对材料的微观形貌、结构等进行表征分析。设备体积小巧，可直接放置于桌面，系统更灵活、更方便使用，样品测试时间短，同时可避免复杂的系统维护。

2.2 设备组成：该设备由主机（包含真空系统、电子光学系统、电子镜筒和透镜和光阑等）、二次电子及背散射电子探测器及控制附件、样品台、专用工作站等组成。

- 技术规格：

3.1整体技术性规定

#3.1.1 最高放大倍数达200,000X，分辨率达10nm

* 3.1.2 BSE探测器、SED探测器

3.1.3 加速电压5 kV~30 kV范围可调

*3.1.4 低-中-高多种真空模式

*3.1.5 光学导航可实现快速准确样品定位与追溯

#3.1.6 可选配加载EDX系统

3.2 显微基本指标

3.2.1 光学放大倍率：3-16倍

3.2.2 电子放大80-200,000倍

3.2.3 电子光学分辨率：≤7nm

3.3 照明系统指标

*3.3.1 光学照明：内部集成彩色光学显微镜

3.3.2 电子光学照明：CeB6灯丝

*3.3.3 电子枪灯丝寿命：单根灯丝寿命≥1500小时

3.3.4 电子枪加速电压： 5kV-20kV连续可调

3.3.5 电子枪灯丝更换对中方式：软件自动对中

3.4 探测器系统

3.4.1 光学探测器类型：内部集成彩色光学显微镜

*3.4.2 电子光学探测器类型：高灵敏四分割背散射电子探测器，高灵敏低真空度二次电子探测器

3.5 真空系统

#3.5.1 真空系统：低噪音无油隔膜泵，涡轮分子泵

3.5.2 载样抽真空时间：不大于30 秒

3.6 自动样品台系统

#3.6.1 样品台移动方式：软件控制的马达驱动，通过鼠标点击目标区域后，样品台自动移动至目标区域画面居中，可实现电镜图像即点即得功能

3.6.2 XY坐标定位还原：通过在保存的图片中记录该位置的X、Y坐标信息，选中保存的图片，即可一键还原到原来的位置

3.6.3 样品台尺寸：不小于100mm×100mm

3.7 操作软件和图像处理系统

*3.7.1 软件平台：应具有样品台图像导航功能、数据显示功能（加速电压、放大倍数、微标尺、日期、时间、探头种类等）

3.7.2 图像观测导航界面：彩色光学全景导航和电子图像局部导航同时显示

3.7.3 图像格式：jpg，tiff，bmp

#3.7.4 图像分辨率： 960×600，1920×1200，3840×2400和7680×4800

*3.7.5 自动图像调整功能：自动对焦、自动调节对比度和亮度

#3.7.6 观察模式：全面模式(形貌和成份)、形貌模式

- 产品配置要求

4.1 主机系统											 1套

4.2 电镜控制计算机工作站								        1套

4.3 电镜专用显示器							               1套

4.4 样品室低真空二次电子检测器						        1个

4.5 样品室背散射电子检测器							        1个

4.6 样品室光学导航相机								        1个

4.7多功能样品台										    1个

4.8真空系统							                      1套

- 质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

设备在制造厂制造完成、检验合格并经当地监检部门确认后运至甲方指定的项目现场，在收到甲方安装调试通知后，乙方应于72小时内到达指定的安装调试点，直至安装调试合格格。

1.2 技术培训：乙方需要提供用户所在地现场培训。

1.3 保修期：质保期2年，自验收合格双方签字之日起计算。

在正常操作条件下，系统设备的使用寿命应满足设备工程图纸上要求的设计使用年限，并且系统在正常情况下至少连续运转2年。

1.4 维修响应时间

乙方应在收到甲方维修通知后24小时内做出响应，需要到现场维修的，应在72小时内到达甲方指定的现场。由此产生的差旅等费用有乙方承担，因乙方原因照成的维修费用由乙方自行承担，由甲方原因照成的维修费用由甲方承担，乙方收取成本费，或有双方协商解决。

（三）订货数量：

桌上型扫描电子显微镜1台套。

（四）交货地点：

北京市昌平区府学路18号中国石油大学（北京）

（五）交货日期：

合同签订之日起90天内。