公开招标文件

项 目 编 号：JC-HG20250079

项 目 名 称：海关总署2025年缉私实验室设备（理化）采购项目

公 安 部 警 用 装 备 采 购 中 心

二〇二五年九月

目  录

1	投标邀请	1

2	投标人须知前附表	3

3	投标人须知	9

3.1	总则	9

3.2	招标文件	10

3.3	投标文件	11

3.4	开标、评标	12

3.5	中标和合同	15

3.6	中标服务费	16

3.7	询问、质疑、投诉	16

3.8	保密义务和信息披露	17

4	评分办法和评审标准	19

4.1	评分办法	19

4.2	初步评审	19

4.3	评分细则	19

5	采购需求	22

5.1	项目概述（不作为评分项）	22

5.2	技术要求	23

5.3	服务要求	33

6	海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）	35

7	投标材料格式	43

7.1	*承诺函	44

7.2	*投标函	45

7.3	*法定代表人授权委托书	46

7.4	*投标人资质声明	47

7.5	*企业法人营业执照/事业单位法人证书	47

7.6	*纳税证明	47

7.7	*社保缴费记录	48

7.8	*企业审计报告	48

7.9	*商务条款偏离表	48

7.10	*中小企业文件（仅针对第1包）	48

7.11	体系认证证书	49

7.12	与评审相关的其他商务资料	49

7.13	*开标一览表	49

7.14	*投标货物技术规范偏离表	50

7.15	*投标人服务项目偏离表	51

7.16	检验报告	51

7.17	*服务部分实质性要求（承诺函）	51

7.18	相关材料	51

7.19	自行编写的技术文件（加盖投标人公章）	51

7.20	与评审相关的其他技术文件	51

8	附件	52

投标邀请

公安部警用装备采购中心（以下或简称“警采中心”）就本次采购项目的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人进行投标。

  - 项目编号：JC-HG20250079

  - 项目名称：海关总署2025年缉私实验室设备（理化）采购项目

  - 招标内容：

本次招标共2包，总预算：1026.6万元，详见下表：

| 包号 | 标的序号 | 标的名称 | 品目分类代码 | 计量 单位 | 数量 | 单项最高限价（万元/台套） | 分包预算（万元） | 分包最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 气相色谱仪Ⅰ | A02370300 | 台/套 | 4 | 40 | 904.7 | 860 |
|  | 2 | 气相色谱仪Ⅱ | A02370300 | 台/套 | 2 | 60 |  |  |
|  | 3 | 气相色谱质谱联用仪Ⅰ | A02370300 | 台/套 | 5 | 85 |  |  |
|  | 4 | 气相色谱质谱联用仪Ⅱ | A02370300 | 台/套 | 1 | 75 |  |  |
|  | 5 | 液相色谱仪 | A02370300 | 台/套 | 1 | 80 |  |  |
| 2 | 6 | 电子天平 | A02370300 | 台/套 | 3 | 10 | 121.9 | 76.3 |
|  | 7 | 超纯水净化装置 | A02370300 | 台/套 | 2 | 20 |  |  |
|  | 8 | 摇床 | A02370300 | 台/套 | 1 | 6.3 |  |  |
| 合计：预算金额：1026.6万元 大写：壹仟零贰拾陆万陆仟元整 最高限价：936.3万元 大写：九百三十六万叁仟元整 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本次招标范围包括：上述招标货物的生产供应、运输及伴随服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本招标文件中商务、技术和服务的相应规定为准（详见第五部分“采购需求”）。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，由此导致的任何不利后果均由投标人自行承担。

  - 履约时间：合同签订后30个日历日内交货，并完成安装调试

  - 履约地点：采购人指定地点

  - 预算金额：1026.6万元

  - 最高限价：936.3万元

  - 投标人应具备的特殊要求：无

  - 招标文件获取时间、地点和办法

即日起至投标截止时间，登录中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）免费下载招标文件。

  - 报名方式

投标人须在2025年10月21日17:00前，在电子招投标平台进行网上报名（报名函格式详见8附件）

  - 接受投标文件时间、投标文件提交截止时间及开启时间

接受投标文件时间：即日起至2025年10月22日9时00分（北京时间）。

投标文件提交截止时间及开启时间：2025年10月22日9时00分（北京时间）。

投标截止时间后提交的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

  - 投标文件提交及开标

本项目采用电子招投标平台进行网上响应，请符合条件的投标人注册、报名，编制完成后加密上传投标文件等相关文件。除上述方式之外，不接受投标人以纸质文件或其他任何方式提交的投标文件。投标文件采用网上“不见面”方式开启。

2025年10月22日0:00分到9时00分，投标人须登录电子招投标平台办理签到；

2025年10月22日9时00分到10时00分，投标人须登录电子招投标平台解密投标文件。

  - 投标注意事项

（1）投标人进行投标，须提前办理CA数字证书和电子签章（CA数字证书办理联系方式：021-33292991）；CA证书电子认证办法详见：

https://jcyun-b.pcpe.cn/jcFile/szrz/gysDzrz.docx 已办理数字证书请确保证书还在有效期内，如已过期或即将过期，须联系电子招投标平台技术支持更新。请各投标人及时申请办理，充分考虑邮寄时间等因素，若因未及时办理导致无法投标的，后果由投标人自负。

（2）投标人在电子招投标平台报名及上传投标文件等相关文件方法详见电子招投标平台操作手册。电子招投标平台网址：https://gpztb.pcpe.cn/，登录界面下载操作手册。

（3）电子招投标平台技术支持联系方式：021-33292983。

  - 本项目其余相关信息均在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”等媒体上发布。

  - 联系方式

采购人名称：海关总署缉私局

联系人：王力

联系电话：010-65194681

地址：北京市东城区建国门内大街6号

采购代理机构名称：公安部警用装备采购中心

项目负责人：联系代表

联系电话：021-33292999

地址：上海市闵行区浦江镇三达路299号

  - 投标注意事项

以上如有变更，将在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”等媒体上通知，请各投标人关注。

投标人须知前附表

| 序号 | 对应须知条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 采购人名称 | 见采购需求 |
|  |  | 项目预算 | 本项目预算为人民币1026.6万元； 第1包预算金额：904.7万元 第2包预算金额：121.9万元 *投标人应有明确报价，超过总预算或分包预算，或者无投标报价的，投标无效。 |
|  |  | 是否有最高限价 | 本项目最高限价为936.3万元； 第1包最高限价：860万元 第2包最高限价：76.3万元 *投标人应有明确报价，超过最高限价或分包最高限价，或者无投标报价的，投标无效。 |
|  | 3.1.3 | 投标人应具备的特殊要求 | 无 |
|  |  | 投标产品应具备的资质要求 | 无 |
|  |  | 核心产品 | 第1包：气相色谱质谱联用仪Ⅰ 第2包：电子天平 |
|  |  | 不同投标人提供同一品牌产品，或者在非单一产品采购项目中提供的核心产品品牌相同时的处理规则 | 该项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格。 评审得分相同时，技术得分高的供应商获得中标供应商推荐资格； 评审得分、技术得分均相同时，价格得分高的供应商获得中标供应商推荐资格； 评审得分、技术都分、价格得分均相同时，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。 |
|  |  | 是否允许代理 | 允许代理 |
|  |  | 是否专门 面向中小企业 | 第1包：是 第2包：否 |
|  | 3.1.3 | 是否允许 联合体投标 | 否 |
|  | 3.1.4 | 是否允许 进口产品投标 | 否 |
|  | 3.3.2.1 | 投标人应提交的商务文件 | （一）商务文件 - *投标函； - *法定代表人授权委托书（须同时提供法定代表人和被授权人的身份证扫描件，若法定代表人直接参与投标，则仅须提供法定代表人的身份证扫描件）； - *投标人资质声明； - *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本扫描件，并加盖投标人公章； - *投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的社保缴费记录证明文件扫描件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供会计师事务所出具的2024年度的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供扫描件加盖投标人公章）； - *商务条款偏离表（须分包填写）； - *中小企业文件：投标人须提供以下三项材料中的任一项（仅针对第1包）： ①《中小企业声明函》（格式详见第7部分）； ②由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件； ③《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第7部分）。 - 其它商务文件 - 提供有效的体系认证文件：质量管理体系（ISO9001或GB/T 19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）（扫描件加盖投标人公章）； - 与评审相关的其他商务资料。 |
|  | 3.3.2.1 | 投标人应提交的技术文件 | - *开标一览表（须分包填写）； - *投标货物技术规范偏离表（须分包填写）； - *投标人服务项目偏离表（须分包填写）； - 检验报告：按照采购需求5.2技术要求，所投产品技术要求中提及需要提供检验报告的，应提供由具有国家认监委或省级市场监督管理部门（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认可的，且具有所检同类物资相关检验能力范围认可的检验检测机构出具的所投产品的合格检验报告(复印件加盖投标人公章) （http://cma.cnca.cn/cma/solr/tBzAbilitySearch/list） - *服务部分实质性要求（承诺函）； - 按照采购需求结合评分部分，提供详细的相关材料； - 自行编写的技术文件（加盖投标人公章），包括但不限于以下内容： （1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述； （2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）； （3）货物安装验收标准； - 与评审相关的其他技术文件。 |
|  |  | 是否允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成 | 否 |
|  | 3.2.2 | 是否组织 现场考察 （标前答疑会） | 否 |
|  | 3.3.3 | 投标文件 有效期 | *120个日历日（投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。有效期短于该规定期限的投标无效） |
|  |  | 报名方式 | 投标人须在2025年10月21日17:00前，在政府采购一体化云平台进行网上报名。（报名函格式详见8.1） |
|  | 3.3.2.2 | 是否收取 投标保证金 | 是，分包收取，第1包投标保证金为180940元；第2包投标保证金金额：24380元，投标保证金须在投标截止时间之前提交。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。不予退还投标保证金的情形详见投标人须知对应条款。 投标人须在投标函（详见第7部分7.2）中明确投标保证金退还账户信息：开户名称、开户行、银行账号。 如投标保证金以银行转账形式提交的，投标人应先登录电子招投标平台，选择本采购项目进行报名登记后，进入我参与的--具体项目--办理，按照招标文件和系统提示要求提交投标保证金（汇款须附注具体“包组编码”），系统将自动识别投标保证金及其归属。 如投标人在投标保证金汇款时未附注具体“包组编码”，可在上述步骤下，进行自助绑款，输入银行账号进行查询绑定（与汇款时间存在约10分钟延迟）。 银行账户信息维护说明：投标人可在登录系统后，首页界面右上角点击公司名称--我的银行卡，维护本公司银行账户信息。 |
|  | 3.3.2.3 | 是否收取 履约保证金 | 1.履约保证金收取金额：深圳海关缉私局、拱北海关缉私局、收取合同金额的5%，北京海关缉私局、广州海关缉私局、昆明海关缉私局收取合同金额的10%； 2.履约保证金收取方式：合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的约定比例向甲方缴纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。 |
|  | 3.3.2.3 | 是否允许履约担保 | 是 |
|  |  | 中小企业 有关政策 | 1.根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》（详见招标文件第7部分）。 2.根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业产品的投标价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 3.根据财政部和工业和信息化部发布的关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。对允许大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 4.提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 5.符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 对应的中小企业划分标准所属行业：工业。 |
|  |  | 节能环保要求 | 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品类别如为政府强制采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则投标无效；如为政府优先采购产品类别的，须按照要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，否则不予认定。 |
|  |  | 网络安全要求 | 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会联合发布的2023年第2号关于调整《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的公告相关文件要求，所投标设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 |
|  |  | 信用记录查询 | *资格审查时，通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，经查询列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，截至本项目开标前三年内因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照较大数额罚款等行政处罚的，其投标无效，无效投标人的信用记录查询结果截图将作为项目材料的组成部分。 较大数额罚款认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款’标准高于 200 万元的，从其规定。 |
|  |  | 投标人的资格要求和应提交的资格审查材料 | - *符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供相应的承诺函（详见第7部分）； - *有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本扫描件，并加盖投标人公章； - *投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的社保缴费记录证明文件扫描件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）； - *投标人提供会计师事务所出具的2024年度的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供扫描件加盖投标人公章）； - *中小企业文件：投标人须提供以下三项材料中的任一项（仅针对第1包）：①《中小企业声明函》（格式详见第7部分）；②由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；③《残疾人福利性单位声明函》（格式详见第7部分）。 上述“*”项目若有缺失、虚假或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；投标人将上述资料签字盖章，投标文件中仍需提供上述文件。 |
|  |  | 采购资金的支付 方式、时间、条件 | 北京海关缉私局：1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价20%合同款（金额）。乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。 拱北海关缉私局、昆明海关缉私局：1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价30%合同款（金额）。乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。 广州海关缉私局、深圳海关缉私局：1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价50%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价40%合同款（金额）。乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价10%合同款（金额）。乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。 |
|  |  | 其他 | 本项目由北京海关缉私局、广州海关缉私局、深圳海关缉私局、拱北海关缉私局、昆明海关缉私局分别与相应中标供应商签订政府采购合同。 - 采购人不接受供应商恶意低价竞争。根据财政部令第87号第六十条：“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。” - 采购人提出的所有要求以投标人实际响应为准。 - 投标文件中若有虚假材料，将按照政府采购相关规定予以处罚。 |

注：1. 上表中加“*”项目若有缺失或无效，投标将被拒绝或投标无效且不允许在开标后补正；

2. 投标人须知前附表内容如与招标文件其他部分不一致，以投标人须知前附表为准。

3. 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步原件审查的要求。

投标人须知

  - 总则

    - 基本要求

      - 本招标文件适用于本文件第五部分中所述货物及相关服务的招标投标。

      - 投标人若存在任何理解上无法确定之处，均应当按照招标文件所规定的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

    - 定义

      - “采购人”指本项目的具体采购单位，名称详见投标人须知前附表第1条。

      - “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及实现货物功能价值所必须的配套技术和服务。

      - “服务”指本招标文件第五部分所述投标人应该履行的承诺和义务。

      - “投标人”指符合本招标文件规定并参加投标的供应商。

      - “潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

      - 本招标文件规定按日计算期间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限的最后一日是国家法定节假日的，顺延到节假日后的次日为期限的最后一日。

    - 合格投标人的条件

      - 具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

      - 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》规定的条件：

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的其他采购活动。

      - 本次招标是否允许两个（含）以上投标人组成一个联合体以一个投标人身份共同投标，详见投标人须知前附表要求。如果允许联合体投标，联合体各方应符合下列要求：

        - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件，并按照投标人须知前附表要求提交相关文件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

        - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

        - 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。若该等情形被发现，其单独的投标和与此有关的联合体的投标均将被拒绝。

        - 联合体必须确定其中一方为投标的全权代表参加投标活动，并承担投标及履约活动中的全部责任与义务，且联合体各方无论是否实际参加、发生的情形怎样，一旦该联合体实际开始投标，联合体各方均应当就本次采购所引起或相关的任何或所有事项、义务、责任、损失等承担连带责任。

      - 联合体中标后，合同应由各成员的合法授权代表签字并加盖各成员公章，以便对联合体成员作为整体和他们各自作为独立体均具有法律约束力，但若该等签字或公章不齐全或缺乏，该联合体的全权代表方的签署或类似的意思表示具有代表该联合体的签署或意思表示的法律效力，并且据此各成员为履行合同应向警采中心与采购人承担连带责任。

      - 投标人应按照招标公告规定的方式获取招标文件。

    - 进口产品规定

      - 如采购涉及进口产品，应当遵守《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的相关规定。

    - 分包、转包

      - 本项目是否允许投标人将项目的非主体、非关键性工作交由他人完成，详见前附表要求。如果允许，投标人须根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

    - 投标费用

      - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，采购人和警采中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

    - 通知

      - 对与本项目有关的通知，采购人或警采中心将以书面形式（包括信函、邮件等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上发布公告的一种或多种形式发出。

  - 招标文件

    - 招标文件包括下述内容

第一部分 投标邀请

第二部分 投标人须知前附表

第三部分 投标人须知

第四部分 评分办法和评审标准

第五部分 采购需求

第六部分 合同（参考文本）

第七部分 投标材料格式

第八部分 附件

    - 投标前招标文件的澄清和修改

      - 任何已获得招标文件的潜在投标人，均可要求对招标文件进行澄清或修改，通过第一部分投标邀请中的联系方式以书面形式送达警采中心。

      - 按照责权利相一致原则，招标文件的主要商务、技术指标的提出方负责解释投标人提出的相关澄清、修改要求，并应当视情况作出澄清或修改的决定。

      - 警采中心对澄清、修改要求的处理：警采中心根据项目实际对澄清、修改要求进行处理，并通过邮寄、电子邮件、网站披露等其中至少一种方式，统一向全体，或分别或向每一位（但不可以只向其中一部分）潜在投标人发出澄清、修改或进行其它答复的内容。

      - 警采中心主动进行的澄清、修改：警采中心无论出于何种原因，均可主动对招标文件中的相关事项，进行澄清和修改。

      - 采购人或者警采中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者警采中心应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者警采中心应当顺延提交投标文件的截止时间。

      - 警采中心澄清、修改、其它答复的效力：无论是否根据潜在投标人的澄清、修改或进行其它答复的要求，警采中心一旦对招标文件作出了澄清、修改或进行其它答复，即刻发生效力，警采中心有关的补充内容，应当作为招标文件的组成部分，对所有潜在投标人均具有约束力。同时，警采中心和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

      - 警采中心将视情况确定是否有必要召开标前答疑会。如果召开标前会，警采中心将通过公告方式向潜在投标人发出通知。

  - 投标文件

    - 投标文件的语言和计量单位

      - 投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与采购人或警采中心就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

      - 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件（可以是复印件）并加盖投标人公章。

      - 原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其他实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

      - 投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

    - 投标文件内容要求

      - 投标文件编写

按照招标文件中第七部分对投标材料格式部分规定的顺序，统一编目编码并编制目录。  由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将被视为投标文件完整性有缺陷。

投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未检测”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

      - 投标保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。如收取，收取及退还投标保证金的要求如下：

投标人应提供的投标保证金额详见投标人须知前附表，投标保证金不得超过本项目预算金额的2%。

投标保证金可以以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

投标保证金以支票、汇票、本票或者保函形式提交的，投标时应与投标文件同时提交。

投标保证金以银行转账形式提交的，须在汇款单上注明采购项目编号，并在投标截止前汇款至下述账号：

开户名称：公安部警用装备采购中心投标保证金

开户行：农行上海市分行营业部

银行帐号：033322000400415730000000001

未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

警采中心应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第二十条规定，投标保证金不予退还的情形如下：

（一）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（二）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力或法律规定的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（五）至投标截止时间，未正式递交投标文件且未递交撤标函的；

（六）采购文件规定的其他情形。

      - 履约保证金：保证金是否收取按投标人须知前附表规定。

本项目如收取履约保证金，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

      - 投标报价

所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其保管、运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税、费。在其他情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其他任何失误，所导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担。

        - 投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报开标一览表等内容。

        - 开标一览表中价格填报处不应有空白，如无费用可填报“/”。

        - 投标人对投标报价若有说明应在开标一览表显著处注明。

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人或警采中心以其他条款签订合同的权利。

        - 最低报价不能作为中标的保证。

    - 投标文件的有效期

      - 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

      - 在特殊情况下，采购人或警采中心可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。同意延长有效期的投标人除按照采购人或警采中心要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。

    - 投标文件的签署及其他规定

      - 投标文件签署要求如下：

投标人在“投标函”、“法定代表人授权委托书”上应当按格式要求加盖与投标人名称全称相一致的标准公章，并签署法定代表人或投标人代表的全名；

如投标人为联合体，上述文件联合体全权代表方应盖章，并签署联合体全权代表方法定代表人或投标人代表的全名；

      - 因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

  - 开标、评标

    - 开标

      - 警采中心按招标文件规定的时间、地点主持开标。

      - 投标人不足3家，不进入后续程序。

      - 超过项目预算（分包预算）或最高限价的投标将被拒绝。

    - 资格审查

      - 开标结束后，采购人或警采中心依法按照招标文件规定，对照投标文件资格审查材料对投标人的资格进行审查。资格审查材料要求详见前附表。

      - 投标人提交的资格审查材料若有缺失、虚假或无效，则不允许投标人进入下一阶段的评审。审查通过了则允许投标人进入下一阶段的评审。

      - 资格审查后的合格投标人不足3家的，不进入评标程序。

    - 组建评标委员会

      - 警采中心根据有关法律法规和相关规定，结合本招标项目专业要求组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人（含）以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。采购数额在1000万元以上、技术复杂、社会影响较大的项目，评标委员会成员人数应当为7人（含）以上单数。

      - 评标委员会成员与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，不能参加评标：

与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

        - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

      - 采购人、警采中心就本项目招标文件征询过意见的专家，不能参加评标。

      - 采购人只能以采购人代表的身份参与评标，警采中心工作人员不得参加评标。

      - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

        - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的实质性要求；

        - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

        - 对投标文件进行比较和评价；

        - 确定中标候选供应商名单；

        - 向采购人、警采中心或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

    - 评标准备与初步评审

      - 在详细评标之前，评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，符合性审查合格投标人不足3家的，不进入详细评审环节。

      - 符合性审查中，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

        - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

        - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

        - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。投标人不确认修正后报价的，其投标无效。

      - 招标文件内容违反国家有关强制性规定或者招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，评标委员会应当停止评审并向警采中心书面说明情况。

      - 投标人有下列情形之一的，评标委员会认定为投标人串通投标，其投标无效，书面报告财政部门：

        - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

        - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

        - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

        - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

        - 不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

        - 在评标期间，投标人企图影响采购人、警采中心或评标委员会评审公正性的任何活动。

    - 投标的澄清

      - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

      - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 对投标文件的详细评审

      - 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行详细评审；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行，评委会不得擅自改动、细化招标文件及评分细则；具体评审原则、方法和中标条件详见评标方法和标准。

      - 除评标标准和评标办法另有规定外，评标采用综合评分法，将投标主体资质、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标人案。每一投标人的最终得分为所有评委给其评分的算数平均值。

      - 货物项目的价格分值占总分值的比重不得低于30%；服务项目的价格分值占总分值的比重不得低于10%。执行国家统一定价标准和采用固定价格采购的项目，其价格不列为评审因素。

      - 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

#### 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

#### 评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

#### F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

#### A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

#### 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

#### 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》等相关规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予10-20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除的比例详见投标人须知前附表。

      - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选供应商。

      - 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

    - 评标过程要求

      - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

      - 评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

    - 关于重新评审及投标人瑕疵滞后发现的处理规则

      - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

        - 分值汇总计算错误的；

        - 分项评分超出评分标准范围的；

        - 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

        - 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

##### 评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者警采中心发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

      - 无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入符合性审查、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，将按照招标文件、相关法律法规的规定进行处理，必要时将提请监管部门进行处理。

    - 确定中标供应商

      - 警采中心应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

      - 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选供应商名单中按顺序确定中标供应商。中标候选供应商并列的，采取随机抽取的方式确定。

      - 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

    - 采购项目废标

      - 在开标、评标过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

        - 投标人不足三家；

        - 通过资格审查的投标人不足三家；

        - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商数量不足，导致进入实质性评审、打分阶段的供应商不足3家的；

        - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

      - 因上述原因导致采购项目废标后，评标委员会应作出书面报告。

      - 废标后，警采中心应当将废标结果在刊登本次招标公告的媒体上发布。

  - 中标和合同

    - 中标通知

      - 中标供应商确定后，采购人或警采中心应于2个工作日内，在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，同时以书面形式向中标供应商发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否已经收到该通知。

      - 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的警采中心的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

      - 中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任，出现争议的，报财政部门处理。

      - 中标通知书是合同的组成部分。

    - 签订合同

      - 中标供应商应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件、投标文件确定的事项与采购人签订中标合同。

      - 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。

      - 采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的10%。

      - 投标人中标及签订合同后，不得擅自转包。

  - 中标服务费

    - 中标服务费

按照以下规定执行（见下表）：

| 中标金额（元） | 服务费率 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| 0-100万 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万-500万 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万-1000万 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万-5000万 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万-10000万 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿-5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿-10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿-50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿-100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：招标代理服务收费以本项目中标总金额为准，按差额定率累进法计算。

中标企业在收到中标通知书5个工作日内将服务费汇至以下账户（汇款时需注明项目编号、项目名称、服务费）：

开户名称：公安部警用装备采购中心中标（成交）服务费；

开户行：农行上海市分行营业部；

帐号：033322000400415730000000003

  - 询问、质疑、投诉

    - 询问

      - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或警采中心提出询问。询问可以采取电话、当面询问或书面等形式。

      - 采购人或者警采中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

    - 质疑、投诉

      - 投标人（潜在投标人）认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、警采中心提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

        - 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

        - 对招标过程提出质疑的，为各招标程序环节结束之日；

        - 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 投标人（潜在投标人）针对同一采购程序环节的质疑须一次性提出。

      - 提出质疑的投标人（潜在投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

      - 投标人（潜在投标人）提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

        - 投标人（潜在投标人）的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

        - 质疑项目的名称、编号；

        - 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

        - 事实依据；

        - 必要的法律依据；

        - 提出质疑的日期。

##### 投标人（潜在投标人）为自然人的，应当由本人签字；投标人（潜在投标人）为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函内容有缺失的，警采中心、采购人应当一次性告知质疑人需补全的材料及补交的截止时间。补交的截止时间与法定质疑期的截止时间一致。质疑人于截止时间后递交补充材料的，将被拒绝。

      - 质疑事项如无实质内容，仅为询问质疑人得分情况或质疑人未中标原因等的，警采中心、采购人可将此类质疑函作为书面询问接收，警采中心按询问程序处理。

      - 质疑函标准格式要求参见招标文件第八部分。

      - 质疑函应递交原件到警采中心，地址：上海市闵行区三达路299号，联系电话：021-33292999。

      - 采购人、警采中心不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

      - 质疑人对采购人、警采中心的答复不满意，或者采购人、警采中心未在规定时间内作出答复的，质疑人可以在答复期满后15个工作日内依法向相关财政部门提起投诉。

  - 保密义务和信息披露

      - 投标人自获取招标文件日起，须履行本招标项目下保密义务，不得将本次招标获得的信息向第三人外传。

      - 采购人或警采中心有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审委员会披露。

在采购人或警采中心认为适当时，国家机关在调查、审查、审计以及其他符合法律规定的情形下，采购人或警采中心无须事先征求投标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人的名称及地址、投标文件的有关信息及补充条款等，但应在合理的范围内。对任何已公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人已经泄露或公开的，采购人或警采中心无须再承担保密责任。

评分办法和评审标准

评分办法

本次评标分为初步评审和评分两部分。评分采用综合评分法，将投标人资质条件、投标产品质量、售后服务、价格等各项因素作为评价的基础，综合评选出最佳投标方案。每一位投标人的最终得分为所有评委会成员给其评分的算数平均值（结果四舍五入，保留两位小数）。评标委员会共同认定的客观分评审部分，需评委会成员共同讨论、独立打分，存在不同意见的，评委会成员分别作出书面说明。

| 评分因素 | 第1包分值分配 | 第2包分值分配 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分 | 6分 | 6分 |
| 技术部分 | 52分 | 52分 |
| 服务部分 | 12分 | 12分 |
| 价格分 | 30分 | 30分 |
| 合计 | 100分 | 100分 |

根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对于非专门面向中小企业的采购包，对小型和微型企业产品的价格给予一定的扣除，用扣除后的价格参与评审，折扣比例参见投标人须知前附表。

初步评审

招标文件规定未实质性响应招标文件要求可被判定为投标无效的项目。

| 评审标准 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| *投标函 |  |  |
| *法定代表人授权委托书 |  |  |
| *投标人的资质声明 |  |  |
| *企业营业执照/事业单位法人证书 |  |  |
| *企业纳税证明材料 |  |  |
| *社保缴费记录 |  |  |
| *审计报告 |  |  |
| *商务条款偏离表 |  |  |
| *中小企业文件（仅针对第1包） |  |  |
| *开标一览表 |  |  |
| *投标货物技术规范偏离表 |  |  |
| *投标人服务项目偏离表 |  |  |
| *服务部分实质性要求（承诺函） |  |  |

评分细则

| 1. 商务部分（6分） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客观分 | 1.1体系认证（0-6分） | 投标人提供质量管理体系（ISO9001或GB/T19001或GJB9001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）。每提供1种有效认证证书复印件得2分，未提供或提供的不符合要求不得分。满分为6分，最低为0分。 |
| 2. 技术部分（52分） 技术要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |  |
| 第1包客观分 | 2.1技术指标响应情况（0-52分） | 根据投标人提供的证明材料，对照招标文件“技术要求”进行响应情况的客观打分，以技术规范偏离表及证明材料佐证。 1、满足全部技术指标最低要求的，得52分； 2、“★”代表关键指标项，有20项，每有一项不满足扣1.51分，共30.2分； 3、“▲”为重要指标项，有24项，每有一项不满足扣0.5分，共12分； 4、无标识项代表一般指标项，有98项，每有一项不满足扣0.1分，共9.8分。 （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 第2包客观分 | 2.1技术指标响应情况（0-52分） | 根据投标人提供的证明材料，对照招标文件“技术要求”进行响应情况的客观打分，以技术规范偏离表及证明材料佐证。 1、满足全部技术指标最低要求的，得52分； 2、“★”代表关键指标项，有5项，每有一项不满足扣5.7分，共28.5分； 3、“▲”为重要指标项，有6项，每有一项不满足扣2.5分，共15分。 4、无标识项代表一般指标项，有17项，每有一项不满足扣0.5分，共8.5分。 （注：被发现有虚假投标则投标人的投标将被拒绝） |
| 3. 服务部分（12分） 服务要求中“*”项为实质性要求，有一项不满足，投标将被拒绝。 |  |  |
| 主观分 | 3.1售后服务方案（0-6分） | 评标委员会根据投标人提供的售后服务方案内容进行综合评分： 1、售后服务方案充分考虑实际需求，服务内容全面，服务流程制度健全、服务人员安排合理得6分； 2、售后服务方案考虑实际需求，服务内容全面，服务流程制度健全、服务人员安排不够合理得3分； 3、售后服务方案考虑实际需求，服务内容全面，服务流程制度不够健全、服务人员安排不够合理得1分。 4、未提供售后服务方案，得0分。 |
| 主观分 | 3.2培训方案（0-6分） | 根据投标人提供的培训方案内容进行综合评分： 1、培训目标明确、培训时间和人数安排合理、培训课程和培训方式满足本项目需求的得6分； 2、培训目标较明确、培训时间和人数安排较合理、培训课程和培训方式基本满足本项目需求的得3分； 3、培训目标不够明确、培训时间和人数安排不够合理、培训课程和培训方式不能满足本项目需求的得1分； 4、未提供培训方案得0分。 |
| 4. 价格部分（30分） |  |  |
| 客观分 | 4.1价格分（0-30分） | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。 |
| 总分 |  | 100分 |

采购需求

项目概述（不作为评分项）

本项目通过对现有缉私实验室老旧理化设备更新，解决目前理化实验室设备存在的型号老旧、技术落后、性能不稳定等问题；推动优化设备结构、改进设备质量、提升设备性能，有效提升专业设备对缉私实战的支撑能力；提高缉私执法效能和规范化水平，为支撑缉私警察“专业+机制+大数据”警务运行模式提供设备保障。具体采购清单详见下表：

采购清单一览表

| 序号 | 采购单位 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北京海关缉私局 | 气相色谱仪Ⅰ | 1 |
|  |  | 气相色谱质谱联用仪Ⅰ | 1 |
|  |  | 电子天平 | 1 |
|  | 拱北海关缉私局 | 气相色谱仪Ⅰ | 1 |
|  |  | 气相色谱质谱联用仪II | 1 |
|  | 广州海关缉私局 | 气相色谱仪Ⅰ | 2 |
|  |  | 气相色谱质谱联用仪Ⅰ | 2 |
|  |  | 超纯水净化装置 | 1 |
|  | 昆明海关 | 气相色谱仪II | 2 |
|  |  | 气相色谱质谱联用仪I | 2 |
|  |  | 液相色谱仪 | 1 |
|  |  | 超纯水净化装置 | 1 |
|  |  | 电子天平 | 1 |
|  |  | 摇床 | 1 |
|  | 深圳海关缉私局 | 电子天平 | 1 |

| 包号 | 标的序号 | 标的名称 | 品目分类代码 | 计量单位 | 数量 | 是否进口 | 是否创新产品 | 预留中小企业 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 气相色谱仪Ⅰ | A02370300 | 台/套 | 4 | 否 | 否 | 904.7 | 860 |
| 1 | 2 | 气相色谱仪Ⅱ | A02370300 | 台/套 | 2 | 否 | 否 |  |  |
| 1 | 3 | 气相色谱质谱联用仪Ⅰ | A02370300 | 台/套 | 5 | 否 | 否 |  |  |
| 1 | 4 | 气相色谱质谱联用仪Ⅱ | A02370300 | 台/套 | 1 | 否 | 否 |  |  |
| 1 | 5 | 液相色谱仪 | A02370300 | 台/套 | 1 | 否 | 否 |  |  |
| 2 | 6 | 电子天平 | A02370300 | 台/套 | 3 | 否 | 否 | 0 | 76.3 |
| 2 | 7 | 超纯水净化装置 | A02370300 | 台/套 | 2 | 否 | 否 |  |  |
| 2 | 8 | 摇床 | A02370300 | 台/套 | 1 | 否 | 否 |  |  |

技术要求

投标人须按“证明材料要求”提供包含相关指标项的证明材料（加盖投标人公章），未按要求提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理：

①证明材料要求原厂证明材料的，可提供产品合格证或官方网站截图或白皮书等原厂证明材料；

②证明材料要求检验报告的，投标人须提供由具有国家认监委或省级市场监督管理部门（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认可的，且具有所检同类物资相关检验能力范围认可的检验检测机构（http://cma.cnca.cn/cma/solr/tBzAbilitySearch/list）出具的所投产品的合格检验报告(复印件加盖投标人公章)。

③其他证明材料依据“证明材料要求”提供；证明材料无具体要求的，以技术规范偏离表为准。

下述技术参数要求为最低技术要求，投标时提供的所投产品的技术参数应等于或优于下述技术参数要求。

*实质性要求（实质性要求，不满足将导致投标被拒绝）

第1包 气相色谱仪Ⅰ

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 气相色谱仪主机1台套 配备EPC的惰性分流/不分流进样口1套 安装工具包1套 氧气/水分捕集阱、氮气大容量通用捕集阱各1套 自动进样器1套 不少于150位（2mL样品瓶容量）样品盘1套 FID检测器1台套 中文操作软件1套 消耗品包 1套（含进样口衬管，ALS 进样针，隔垫，样品瓶等） 色谱柱4根 专用工作站 1套（含打印模块） 氢气发生器、空气生器、高纯氮气钢瓶及减压阀各1台套 | 承诺函 |

第1包 气相色谱仪Ⅱ

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 最低配置 | 至少包含： 气相色谱仪主机1台套 配备EPC的惰性分流/不分流进样口2套 安装工具包1套 氧气/水分捕集阱，氮气大容量通用捕集阱各1套 自动进样器1套 不少于150位（2mL样品瓶容量）样品盘1套 FID检测器2台套 中文操作软件1套 消耗品包 1套（含进样口衬管，ALS 进样针，隔垫，样品瓶等） 色谱柱4根 专用工作站 1套（含打印模块） 氢气发生器、空气生器、高纯氮气钢瓶及减压阀各1台套 | 承诺函 |

第1包 气相色谱质谱联用仪Ⅰ

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 质谱仪主机1台套（含EI源） 分子涡轮泵1套 气质接口1套 同品牌气相色谱仪1套 配备EPC的惰性分流/不分流进样口1套 自动进样器1套 不少于150位（2mL样品瓶容量）样品盘1套 同品牌不少于48位顶空自动进样器1套 安装工具包1套 氦气大容量通用捕集阱2个 消耗品包1套（包括：进样口衬管、O 形圈、密封垫、隔垫、样品瓶等） 中文操作软件：1套 最新版NIST谱库1套 色谱柱4根 专用工作站 1套（含打印模块） 高纯氦气钢瓶及减压阀1套 UPS电源6KV1h1套 | 承诺函 |

第1包 气相色谱质谱联用仪Ⅱ

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 质谱主机1台（含EI源） 分子涡轮泵1套 气质接口1套 同品牌气相色谱仪1套 配备EPC的惰性分流/不分流毛细管进样口1套 自动进样器1套 不少于150位（2mL样品瓶容量）样品盘1套 仪器维护工具包1套 色谱柱1根 中文操作软件：1套 最新版NIST谱库1套 消耗品包（包括：进样口衬管、O 形圈、密封垫、隔垫、样品瓶等） 1套 专用工作站 1套（含打印模块） | 承诺函 |

第1包 液相色谱仪

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 高效液相色谱二元泵 1套 在线脱气机 1套 自动进样器（流通针式进样模式） 1套 柱温箱 1套 样品冷却装置 1套 二极管阵列检测器 1套 中文操作软件 1套 消耗品包：（包括在线过滤器、滤芯、样品瓶等）1套 色谱柱 4根 专用工作站 1套（含打印模块） | 承诺函 |

第2包 电子天平

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 电子天平主机（带中文显示触摸屏）1台套 同品牌除静电装置1套 电子天平配防风罩 电子天平能实现自动内部校准 | 承诺函 |

第2包 超纯水净化装置

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 超纯水仪主机（带中文显示触摸屏）1台套 超纯水仪柱（RO进水）1根 超纯水仪柱（低TOC）1根 I级水远程取水站 1套 终端除菌过滤器 1套 配备5年耗材包 | 承诺函 |

第2包 摇床

| 序号 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最低配置 | 至少包含： 水平往复式振荡摇床主机 1台 通用型夹具 1套 | 承诺函 |

其他指标要求

指标按重要性分为 “★”、“▲”和一般无标示指标。“★”代表关键指标， “▲”代表重要指标，无标识则表示一般指标项。

第1包 气相色谱仪Ⅰ/气相色谱仪Ⅱ/气相色谱质谱联用仪Ⅰ

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气相色谱部分（气相色谱仪Ⅰ/气相色谱仪Ⅱ/气相色谱质谱联用仪Ⅰ） | 保留时间重现性：＜0.01%或＜0.001分钟 | / |
|  |  |  | 峰面积重现性：＜1%(1pg八氟奈进样量1µL时峰面积RSD) | / |
|  |  |  | 主机显示屏：气相色谱主机采用不少于7英寸彩色触摸屏 | / |
|  |  |  | 功能要求：具有浏览器用户界面功能，可通过不少于3种设备直接连接气相主机，至少包含手机，平板电脑，台式电脑等；具有连接从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能。 | / |
|  | ▲ |  | 监测气相色谱性能：可监测的内容包括空白评估，能够在内部评估不少于3种信号，至少包含 GC空白运行数据文件的峰面积、峰高基线噪音以及检测器的信号强度 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 早期维护反馈功能：不少于40个计数器，可以跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 | / |
|  | ▲ |  | 记录分析载气消耗功能:支持智能记录、分析日常载气消耗量功能，至少能记录7天数据。 | 软件功能截图 |
|  | ▲ |  | 记录分析电力消耗功能:支持智能记录、分析日常电力消耗量功能，至少能记录7天数据。 | 软件功能截图 |
|  | ★ |  | 色谱柱接口：支持色谱柱参数自动识别和管理，仪器可以自动记录色谱柱信息，当色谱柱连接后，仪器可自动读取色谱柱使用信息，包括但不限于色谱柱规格，使用次数等。 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 补偿功能：支持不少于2种补偿功能，包含大气压补偿和温度补偿等 | / |
|  | ▲ |  | 气体过滤器：内置智能感应装置的气体过滤器，可以根据过滤器使用情况自动改变指示灯颜色。指示灯颜色不少于2种 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 载气和尾吹气：支持多种载气和尾吹气类型，至少包含He、H2、N2和AR/CH4。 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 液体进样量范围：（0.2～10）ul | / |
|  |  |  | 进样速度模式：不少于3种模式，包括但不限于：高速、低速、自定义速度，吸取样品深度可调。 | / |
|  |  |  | 进样器功能：不少于4种功能，包括但不限于：加热、制冷、震摇、标签自动识别功能 | / |
|  |  |  | 进样口最高温度：≥400℃ | / |
|  |  |  | 进样口功能：不少于5种功能，包括但不限于：恒流、恒压、程序增加流速、程序升压及压力脉冲 | / |
|  |  |  | 载气节省模式：配置载气节省模式，节省气量不少于20% | / |
|  |  |  | 压力设定范围：（0～100）psi或（0～689.5）Kpa | / |
|  |  |  | 控制精度：≤0.001psi或0.006895 Kpa | / |
|  |  |  | 分流比设定范围：1～ 12300：1 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 流量设定范围：（0～1250）mL/min | / |
|  | ▲ |  | 进样口密封系统：配置进样口密封系统，支持无需工具支持在30秒内更换进样口衬管 | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 进样口温度控制偏差：不超过0.1℃ | 检验报告 |
|  | ▲ |  | 程序升温：不低于32阶 | 检验报告 |
|  |  |  | 升温速率：最大升温速度不低于120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加。 | / |
|  | ★ |  | 升温速率准确性：升温速率设定值与实测值偏差不超过0.01℃ | 检验报告 |
|  |  |  | 冷却速度：从 450℃ 降到 50℃，≤4 min | / |
|  |  |  | 控温准确性：≤0.01℃ | / |
|  |  |  | 温度稳定性: ≤0.01˚C /1˚C环境变化 | / |
|  | ★ |  | 加热控温区域:除柱箱外，可加热控温区域不少于8个，可以通过设置辅助加热类型和选择阀类型及阀位置进行设置 | 软件功能截图 |
|  |  | FID检测器部分（气相色谱仪Ⅰ/气相色谱仪Ⅱ） | 最高使用温度：≥450℃ | / |
|  |  |  | 最低检测限（十三烷）：< 1.4 pg C/s | / |
|  |  |  | 动态范围：>107 | / |
|  | ★ |  | 数据采集速率：≥950 Hz | 软件功能截图 |
|  |  |  | 功能：支持熄火检测和自动重新点火功能，出现故障后1分钟内自动反应 | / |
|  |  |  | 气路控制设置范围：（0～780）ml/min | / |
|  |  |  | 尾吹气设置范围：（0～90）ml/min | / |
|  |  | 软件系统（气相色谱仪Ⅰ/气相色谱仪Ⅱ） | 功能：包含不限于计算功能、数据比较功能，保留时间自动校正功能。支持显示保留时间，可针对工作流程灵活设定软件操作界面。 | / |
|  | ▲ |  | 功能：支持具有解卷积功能，消除干扰能力提升不少于20%。 | 软件功能截图 |
|  | ★ | 质谱部分（气相色谱质谱联用仪Ⅰ） | 灵敏度：不大于10 fg （100fg 八氟萘 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m （长度）× 0.25 mm（内径）× 0.25 μm（膜厚）） | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 信噪比：大于 5000:1 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 离子源温度：独立控温，最高温度不小于350˚C | / |
|  |  |  | 最大离子化能量：不少于240eV， | 软件功能截图 |
|  |  |  | 灯丝：双灯丝，灯丝电流：0～315uA | / |
|  |  |  | 气质接口温度: 独立控温，最高温度不小于350˚C | / |
|  | ★ |  | 质量分析器：四极杆，独立温控，最高不小于 190˚C，非预四极杆加热 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 质量数范围：（10～1050）u | / |
|  | ▲ |  | 质量准确度：八氟萘单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 谱图准确度：不低于99.0%， | 软件功能截图 |
|  |  |  | 质量稳定性：优于 0.10 u/48 小时 | / |
|  |  |  | 扫描速率：最高不小于 19000 u/s | / |
|  |  |  | 扫描功能：不少于4种扫描功能，至少包含全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile） | 软件功能截图 |
|  |  | 软件系统（气相色谱质谱联用仪Ⅰ） | 智能预警功能：内置智能预警软件，监控仪器运行状况包括但不限于：早期维护提醒、监控仪器运行状况、提醒更换关键耗材，并提供基于电子邮件的警报 | 软件功能截图 |
|  |  |  | 软件功能：至少支持全扫描数据自动生成SIM方法，并能实现时间分组。 | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 谱库：支持通用谱库和自建谱库功能，内置不少于4个其他谱库，至少包含毒物库、挥发性有机化合物库、脂肪酸甲酯库、香精香料库。 | 软件功能截图 |
|  |  | 顶空自动进样器（气相色谱质谱联用仪Ⅰ） | 样品瓶规格：10mL或20mL | / |
|  |  |  | 峰面积重现性：<1.5%RSD | / |
|  |  |  | 电子压力控制进度：0.001psi | / |
|  |  |  | 温度：（35～210）℃，0.1分钟为步进 | / |
|  |  |  | 阀和定量环温度：（35～210）℃ | / |
|  |  |  | 与气相的连接线温度：（35～250）℃ | / |
|  |  |  | 加热方式：不少于2种加热方式，包含单独加热、叠加加热等。 | / |
|  | ▲ |  | 加热位：不少于12个 | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 条码阅读器功能：支持条码阅读器功能，可以直接读取条形码或二维码，无需人工输入 | 软件功能截图 |

第1包 气相色谱质谱联用仪Ⅱ

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 气相色谱部分 | 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃ | / |
|  |  |  | 冷却速度：从 450 降到 50℃≤4min | / |
|  |  |  | 气相色谱主机显示屏：不小于7英寸的彩色触摸屏 | / |
|  | ▲ |  | 主机功能：包括但不限于：参数锁定功能、显示屏锁定功能、载气漏气检查功能，支持在主机彩色触摸屏上进行设置并显示漏气检查的结果 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ |  | 流路显示：主机触摸屏支持显示不少于3条流路通道 | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 柱温箱功能：包括但不限于一键设置柱温箱降温速率功能和柱箱门开启时自动点亮功能。 | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 流路系统功能：包括但不限于恒线速度控制功能、室温补偿功能、自动环境补偿功能 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 进样口操作模式：支持不少于5种操作模式，至少包含恒流、恒压、程序增加流速、程序升压及压力脉冲等。 | / |
|  | ▲ |  | 进样口功能：包括但不限于室温补偿功能、自动环境补偿功能、恒线速度控制功能。同时进样口支持徒手打开或关闭，仪器可以自动感知最佳气密位置 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 进样口压力设定范围：（0 ～ 1035）kPa（相当于0～150psi） | / |
|  |  |  | 进样口压力控制精度：≤0.001psi | / |
|  |  |  | 进样口压力程序比率设定范围：（-400 ～ 400）kPa/min | / |
|  | ★ |  | 进样口数量：仪器主机可同时安装不少于3个SPL进样口 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 交叉污染：＜10-4 | / |
|  |  |  | 进样保留时间重复性：＜0.001min | / |
|  |  |  | 进样峰面积重复性：＜1% RSD | / |
|  |  |  | 进样口最高温度：不小于450℃ | / |
|  |  |  | 流量设定范围：（0 ～ 1300）mL/min | / |
|  |  |  | 可设定升温速率：（0 ～250）℃/min | / |
|  |  | 质谱部分 | 质量数范围: （10～ 1050）u | / |
|  | ★ |  | 信噪比S/N：≥ 2000（EI Scan(氦气)：1pg，八氟萘 ，m/z 272，须采用30米毛细柱进行验收） | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 分辨率：（0.4～2.0）u | / |
|  |  |  | 质量稳定性：≤±0.1u/48小时 (恒温) | / |
|  | ★ |  | 最大扫描速度：不小于20,000 u/sec | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 离子源温度：独立控温，（140 ～ 300）℃ | / |
|  |  |  | 离子化能量：（10 ～ 200）eV | / |
|  |  |  | 灯丝： 双灯丝，灯丝电流： （5 ～ 250）μA（发射电流） | / |
|  |  |  | GCMS 接口温度：（50 ～ 350）℃ | / |
|  | ★ |  | 质量分析器：配备预四极的四极杆，无须控温。预四极可转动可清洗打磨，主四极杆可清洗打磨。 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 质量分析器稳定性:不大于0.1amu/48h稳定 | / |
|  |  |  | 扫描功能：至少支持全扫描模式、选择离子扫描模式以及同时扫描模式。在选择离子扫描模式下，支持不少于64通道 ×128 组 | / |
|  |  |  | 柱流量：不小于15mL/min（He），可直接连接最大0.53mm内径的色谱柱。支持双柱双流路系统 | / |
|  |  |  | 检测系统：内置离轴连续打拿电子倍增器，检测系统动态范围：≥8×106 | / |
|  | ★ |  | 真空系统：内置双入口差动式涡轮分子泵排气系统，排气速度≥190L/sec +170L/sec | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 载气种类：至少包含氢气、氮气作为载气，无需更换任何部件。 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ | 软件系统 | 分析方法包：内置不少于3个版本的Smart SIM分析方法包 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ |  | 谱库：谱库支持带保留指数的相似度检索，支持通用谱库和自建谱库功能 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ |  | 软件功能：至少包含快速进样口维护功能和智能时间管理功能。与质谱联机时可以在不卸真空的情况下更换进样垫和衬管，进行进样口维护。系统启动后真空状态、调谐结果自动判定，无需人为确认即可直接开始分析工作，序列运行、维护时间直观显示 | 原厂证明材料 |

第1包 液相色谱仪

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 二元溶剂管理系统 | pH范围：1~12.5 | / |
|  |  |  | 溶剂脱气机：不少于5通道独立脱气机，其中1通道分配给灌注溶剂 | / |
|  |  |  | 流速范围：（0.001~2.000）mL/min | / |
|  | ★ |  | 最大操作压力：≥1200 bar | 原厂证明材料 |
|  | ★ |  | 流速精度：≤0.08% RSD | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 流速准确度：±1.0% | / |
|  |  |  | 梯度准确度（混合准确度）：±0.5% | / |
|  |  |  | 梯度精度（混合精度）：≤0.15% | / |
|  | ▲ |  | 梯度模式：不少于9种梯度曲线，至少包含线性、步进、凹线、凸线四种类型 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ |  | 系统总延迟体积：≤100 μL，不随反压变化 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ |  | 梯度延迟体积：≤80 μL | 原厂证明材料 |
|  |  | 自动进样器管理系统 | 进样体积：（0.1~10）μL，增量：0.1μL | / |
|  |  |  | 最大样品容量：≥100 个 | / |
|  |  |  | 准确度（吸样）：± 0.2 μL | / |
|  |  |  | 进样线性度：>0.999 | / |
|  |  |  | 进样精度：≤0.25% RSD | / |
|  |  |  | 样品交叉污染度（样品残留）：≤0.002% (UV) | / |
|  |  |  | 进样次数：每个样品1～99次进样 | / |
|  |  |  | 自动进样循环时间：≤15 s | / |
|  | ★ |  | 样品室温度范围：（4~40）℃，增量：0.1℃ | 原厂证明材料 |
|  |  | 柱温箱 | 色谱柱容量：可容纳单根色谱柱，最大内径 4.6 mm，最长150 mm（带在线过滤器或保护柱） | / |
|  |  |  | 温度范围：环境温度（5.0~90.0）℃，增量：0.1℃ | / |
|  | ▲ |  | 色谱柱追踪功能：支持色谱柱追踪功能，记录信息类型≥18项，至少包括色谱柱测试报告及填料特性、样品组、使用过程中最小最大柱压力、温度、操作者、进样次数等信息。 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ | 二极管阵列检测器 | 波长范围：190~800nm | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 波长准确度：±1 nm | / |
|  |  |  | 带宽：≤1.2 nm | / |
|  |  |  | 二极管数：≤512 | / |
|  |  |  | 采样频率：≥80 Hz | / |
|  |  |  | 基线噪音：±3×10-6 AU | / |
|  |  |  | 基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr | / |
|  |  |  | 线性范围：≥2.0 AU | / |
|  |  |  | 光源：氘灯，寿命≥2000小时 | / |
|  |  |  | 流通池：内置光导全反射流通池, 池长不大于10mm, 池体积不大于500nL | / |
|  | ▲ |  | 流通池耐压：≥1000 psi | 原厂证明材料 |
|  | ▲ | 色谱数据管理系统 | 大型数据库：软件系统内置大型数据库。 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 系统登录：登录时输入用户名和密码，提供不少于4个用户账号，使用者可以使用各自的用户名，密码和权限，相互之间的数据互相独立，互不干扰。具有数据安全性，具有电子记录，电子签名之功能。具有分配用户使用权限之功能。 | / |
|  | ▲ |  | 系统功能：支持不少于3种系统功能，包含：不少于16种校正拟合定量计算方式、不少于10种数据检索模式、不少于2种积分模式 | 原厂证明材料 |
|  |  |  | 系统功能：结果可以有单个报告和综合报告。原始数据和结果可通过不少于2种方式输出到其它软件中（如Excel） | / |
|  | ▲ |  | 系统功能：可以自定义样品信息和编辑计算公式：样品信息类型不少于6种；数据类型不少于6种。 | 原厂证明材料 |

第2包 电子天平

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 量程与可读性 | 量程：≥80g（分辨率0.01 mg），量程：≥220g（分辨率0.1 mg）， 双量程自动切换，无需手动调整，自动适应不同样品重量 | 原厂证明材料 |
|  | ★ | 重复性 | 5%载荷下≤0.02 mg | 原厂证明材料 |
|  |  | 最小称量值 | ≤25mg | / |
|  |  | 稳定时间 | ≤2 s | / |
|  |  | 触摸屏 | 不小于7英寸彩色TFT触摸屏 | / |
|  |  | 管理权限 | 支持用户管理权限功能,不少于4级用户管理，支持多个用户密码登陆 | / |
|  | ▲ | 水平调节 | 配置天平状态指示灯，能通过颜色直观的显示天平的状态，表示状态颜色不少于3种。同时在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明 | 原厂证明材料 |
|  | ▲ | 秤盘 | 配置智能化秤盘和快速锁定背光防风罩，天平在动荡的环境中也能快速稳定，稳定时间缩短50%以上 | 原厂证明材料 |
|  |  | 接口 | 配置至少3个接口，包含USB-A接口、USB-C接口以太网接口 | / |

第2包 超纯水净化装置

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ★ | 电阻率（25℃） | ≥18.2 MΩ.cm | 原厂证明材料 |
|  | ★ | 总有机碳（TOC）含量 | ≤5 ppb，内置TOC实时连续在线指示仪，检测精度+/- 0.1 ppb。TOC实时连续在线指示仪必须在超纯水取水的流路上进行检测，不能安装在旁路进行取样式检测 | 原厂证明材料 |
|  |  | 微生物含量 | ≤0.01 cfu/mL | / |
|  |  | 产水速度 | 不小于5种产水速度可选，从逐滴到最大2 L/min连续可调 | / |
|  |  | 取水方式 | 配置至少2种取水方式，包含定量和定速取水，支持两种取水臂连接脚踏开关 | / |
|  |  | 紫外灯 | 配置至少2种波长的紫外灯，包含185nm和254nm | / |
|  |  | 取水手臂 | 取水手柄配置不小于2英寸彩色显示屏，实时显示出水水质指标（温度，电阻率，TOC）、取水速度、水箱液位和报警信息 | / |
|  | ▲ | 电导率 | 支持出水电导池常数不大于0.01 cm-1，温度灵敏度不大于0.1℃，可显示非温度补偿与温度补偿两种测量结果 | 原厂证明材料 |
|  |  | 显示屏 | 配置不小于6.5英寸彩色触摸显示屏，实时显示出水信息，包括三种产水水质参数（电阻率、TOC和温度），系统状态、水箱液位和报警信息；监控界面提供所有耗材使用状态信息 | / |
|  |  | 接口 | 配置至少两个接口，包含RS232接口和USB接口 | / |

第2包 摇床

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 振荡直径 | ≥30mm | / |
|  | ★ | 最大载荷 | ≥15kg | 原厂证明材料 |
|  |  | 连续运转 | 设备在极端负荷情况下能最大转速连续不停运转 | / |
|  | ▲ | 转速调节范围 | 不小于0～300 rpm，旋钮无级调速 | 原厂证明材料 |
|  |  | 运行方式 | 至少包含定时运转和连续运转两种运行方式，可根据实际使用需求自由切换 | / |
|  |  | 定时范围 | 不小于1～55min | / |
|  | ▲ | 夹具 | 支持同时兼容不少于5种实验室常用样品容器，至少包含离心管、试管、试管架、分液漏斗和三角瓶，且可同时批量振荡上述多种不同容器组合 | 原厂证明材料 |
|  |  | 夹具托盘 | 工作面≥ 480mm×500mm | / |
|  | ▲ | 数据通信接口 | 配置至少2个接口，包含RS232接口和USB接口 | 原厂证明材料 |

服务要求

“*”代表实质性要求，每有一项不满足，投标将被拒绝。

售后服务

*1、质量保证期（简称“质保期”）为1年, 质保期内，出现故障，须派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用。（提供承诺函加盖投标人公章）

*2、供应商需明确本项目的联系人，保证联系人手机、邮箱24小时畅通，以接收采购人的服务请求。（提供承诺函加盖投标人公章）

*3、在质保期内，如设备出现使用故障，中标供应商工程师须在15分钟内电话响应，如能够通过远程方式的，工程师应在最短时间通过远程解决。如无法远程解决的，应立即启动现场服务模式。如果需要现场服务，中标供应商工程师将在接到用户电话后48小时内到达现场进行维护。（提供承诺函加盖投标人公章）

*4、中标供应商每年须提供不低于5次的现场技术支持服务，需提供承诺函加盖投标人公章。（提供承诺函加盖投标人公章）

*5、质保期满后，中标供应商应以优惠价格提供长期的维保服务。（提供承诺函加盖投标人公章）

6、投标人提供售后服务书面方案，包括但不限于以下内容：服务内容、服务流程制度、服务人员安排。

培训

*1、投标人承诺提供满足本项目要求的培训服务，提供集中培训及驻地跟班培训服务。（提供承诺函加盖投标人公章）

*2、投标人承诺为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关用品。所有资料需要中文书写。（提供承诺函加盖投标人公章）

*3、投标人承诺培训内容包括：本项目软件的使用、故障处理、操作培训以及相关的知识等，用户经过培训后，可熟练的使用、维护、故障判断、应急处置。（提供承诺函加盖投标人公章）

4、投标人均应详细制定人员培训方案，培训方案应包括培训目标、培训时间和人数安排、人数、培训课程和培训方式等。

*验收要求

按照政府采购有关规定，采购人相关部门人员组织统一验收。中标供应商所投产品经采购人验收合格后，方可签署验收报告，具体事项如下：

（1）中标供应商须与采购人共同完成货物验收工作，采购人有权核查产品检验报告原件或委托具有相应检验能力、检验资质的第三方检验机构对产品进行检验；中标供应商须承诺中标公告发布后至合同签订前2个工作日内向采购人提供投标文件中响应“技术要求”的所有检验报告原件。

（2）检验须以中标供应商对技术要求的实际响应为准；

（3）检验样品数量、抽检方法、技术指标选定范围及数量由采购人确定；

（4）检验所需的样品和产生的相关费用均由中标供应商承担（抽检样品数量不包含在采购数量内，由中标供应商另外提供）；

（5）若中标供应商交付的产品与招标时实际响应不符，采购人有权追究中标供应商因提供虚假材料等造成的一切损失。

投标人应承诺中标后配合采购人做好上述验收相关工作。

（提供承诺函加盖投标人公章）

海关总署货物类政府采购项目合同书（范本）

甲方（采购人）:**海关缉私局

乙方（供应商）:

经海关总署授权，海关总署（缉私局）委托公安部警用装备采购中心根据《中华人民共和国民法典（合同编）》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律规定，对海关总署2025年缉私实验室设备采购项目以公开招标方式进行采购（采购项目编号：________ ），确定乙方为中标人（成交商），现依照招标文件、投标文件等相关文件的内容，双方达成如下协议：

第一条 采购货物清单

货物清单

| 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 运保费 |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 制造商维保服务费（ 年） |  |  |  |  |  |  |
| 合同总价 |  |  |  |  |  |  |

第二条 合同总价款

甲方以支付总价款（人民币大写） __________元，接受乙方对上述货物的供货和伴随服务。包括乙方提供货物、包装、运输、货物的保险和储存、检测、验收、安装调试、保修服务、培训、资料及提供的伴随服务等所有成本、费用及税费，甲方（用户）无需再向乙方支付其他任何费用。详见附件分项报价表、设备配置清单和技术偏离表。

第三条 付款条件

（一）本合同以人民币付款。

（二）付款办法：

1.乙方向甲方交付履约保证金，并提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、履约保证金单据。

2.设备全部到货并经甲方（用户）签收后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同(正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、设备到货验收合格签收单（须装订成册）（复印件）。

3.设备全部安装调试，并经甲方（用户）验收合格后，乙方向甲方提交下列单据之日起10个工作日内，甲方向乙方支付合同总价____%合同款（金额）。

乙方提交单据：合同（正文部分复印件）、中标通知书（或成交通知书）、发票（原件）、安装调试验收合格报告（须装订成册）（复印件）。

4.因财政集中支付延误时间不计算在内，乙方提交付款单据延迟、缺失及账户信息错误的，甲方有权相应顺延付款期限，且甲方不承担延误付款责任。

乙方收取货款账户为：

| 乙方全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

第四条 履约保证金

（一）合同签订之日起10个工作日内，乙方须按合同金额的____%向甲方交纳履约保证金。如果乙方未按照约定时间交付履约保证金的，甲方有权单方面解除合同。

甲方指定履约保证金收款账户为：

| 收款单位全称 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |

（二）履约保证金以银行保函、银行电汇向甲方提供。

（三）履约保证金有效期：（根据招标文件要求填写）。

（四）如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权按照本合同的约定从履约保证金中进行相应扣除。乙方应在甲方扣除履约保证金之日起10个工作日内，及时补充扣除部分金额。

（五）如乙方不履行合同，或履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还。

（六）履约保证金在有效期满后，甲方凭乙方提交退款申请，10个工作日内无息退还。

第五条 包装

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定交货地点。

（二）乙方应在包装箱外标明合同名称、合同编号、产品名称、型号，包装箱内随附一份详细装箱单和质量证书。

（三）乙方应承担由于其包装或防护措施不当而引起的货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

第六条 交货时间、地点、交货方法（运输方式）

（一）交货时间：合同签订后_____日内完成交货或安装调试。

（二）交货地点：分配清单指定地点，详见附件。

（三）交货方法：由乙方负责采用适合的交通工具将采购货物及其附件运至交货现场并按甲方要求完成卸货，以双方签署设备到货验收签收单为准，交货时应一并交付货物的有关单证。货物从生产厂运至海关指定地点的运输、劳务及相关保险的办理由乙方负责并承担相应费用。

（四）风险责任承担：货物的风险责任和所有权在双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告后由甲方承担和享有，此前的风险责任由乙方承担。

第七条 货物验收

（一）货物运至甲方（用户）指定地点后，由甲乙双方指派人员按照本合同规定对货物进行验收，乙方应提供交货清单等文件供甲方（用户）审查，甲方（用户）将按合同清单进行规格、数量、外观的检查。

（二）收货后__个工作日内甲乙双方进行到货验收工作。如验收合格，甲方（用户）应及时履行验收手续，双方签署设备到货验收签收单；如验收不合格，甲方（用户）应以书面形式通知乙方原因，乙方收到通知后__个工作日内提供解决方案。

（三）在验收工作中，发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应按照合同要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

（四）涉及设备安装调试的，乙方负责在甲方（用户）配合下完成所供设备安装调试并保证与用户原有设备互联互通，有关技术问题由乙方和制造商协同解决。安装调试后，双方签署设备安装调试验收报告。有关安装调试服务详见附件实施方案。

（五）合同项下货物生产期间，甲方（用户）有权派工作人员到生产厂进行监造、现场抽样和出厂前验核。此次验核不代表甲方（用户）对货物的最终验收。期间相关费用，包括技术交流和技术材料费等由乙方负担。

（六）为验核货物内在功能是否完备，甲方（用户）有权组织对货物进行随机抽样，并委托有关检测单位进行检测，该检测结果将作为货物质量的评判依据，相关送检和检测费用由乙方承担。如检测指标不符合招标文件（谈判文件、询价通知书、磋商文件、单一来源）、投标（响应）文件要求的，甲方有权拒收全部此类货物，乙方应按照甲方要求无条件对拒收货物进行更换，并承担由此给甲方造成的工期延误等损失。对乙方可能涉嫌提供虚假材料或虚假响应的行为，甲方有权依法向监管部门反映并追究乙方法律责任。

（七）甲方（用户）认为必要时，对大型或者复杂的货物采购项目，可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，相关验收意见作为验收报告的参考资料，相关费用由乙方承担。

（八）验收标准以双方达成的对质量和技术标准的约定、乙方承诺的质量和技术标准、国家或行业规定的相关质量和技术标准中最高者为准，且应充分满足甲方使用要求。

第八条 质量保证

（一）乙方应保证所供货物为______公司制造生产、原包装、全新未使用过的产品，与投标文件/应答文件承诺一致，并完全符合或高于合同要求的质量、规格和技术性能。

（二）乙方应保证所供货物没有因乙方的行为或疏忽而产生材料或工艺上的缺陷，并保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于合同规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（三）如果乙方所供货物质量与合同不符，或证实所供货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，由此引起的全部损失及费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方（用户）损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

（四）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方（用户）应尽快以书面形式通知乙方。乙方收到通知后应10日内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（五）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方（用户）可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方（用户）根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

（六）本合同项目所有货物质量保证期为：自双方签署设备到货验收签收单/安装调试验收合格报告之日起计算年。

第九条 培训

本合同所包括的培训详见附件培训方案。

第十条 售后服务

（一）供应商（制造商）在质量保证期内免费提供7（5）*24（8）小时的技术支持与售后服务，提供专线电话支持服务，__小时内响应，保证___小时内到达现场并解决故障。

（二）本合同所包含的售后服务，包含制造商售后服务和代理商售后服务，具体见附件技术支持及售后服务方案。

第十一条 违约责任

（一）因乙方原因未能按照本合同要求交付合格的货物或提供相关服务的违约责任。

1.对于货物被证实存在缺陷（包括潜在的缺陷）或者不符合合同要求的，或原材料、技术标准、尺寸、颜色等存在质量问题，在合同条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，甲方有权要求退货、退货重新制作、新货替换。乙方应按照甲方意见，用以下一种或几种方式结合解决：

（1）退货：甲方将货物退回乙方，乙方将合同货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）退货重新制作：甲方将货物退回乙方，乙方按照技术标准要求重新制作，并承担由此发生的一切损失和费用。

（3）新货替换：乙方用满足技术标准要求的货物替换存在缺陷的产品，承担甲方蒙受的全部损失和费用，并承担由此引发的一切风险，且相应延长所换货物的质量保证期。

2.如果乙方未在甲方要求的10日内或甲方同意的期限内，按照上述任何一种方式采取补救措施，甲方有权解除合同，扣除全部履约保证金并要求乙方退回甲方已支付的货款，并视损失情况根据《中华人民共和国民法典（合同编）》有关规定追究其相关责任，赔偿甲方（用户）的全部损失。

3.对于未能按合同要求提供服务或被证实未提供应当承担的服务的，甲方有权要求限期整改。无合理理由不进行整改的视为根本违约。

（二）乙方未按照本合同规定的时间交货和提供服务的违约责任。

1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将延迟的事实、可能延迟的期限和理由通知甲方（用户）。甲方（用户）在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延迟交货时间或延期提供服务，如甲方（用户）不同意延期，乙方仍应当按照约定的时间完成交货义务，如甲方（用户）同意延期，必须以双方签订的补充协议为准。

2.除甲乙双方另有约定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权在不影响合同项下其他补救措施的情况下，要求乙方支付误期赔偿费，或从合同货款、履约保证金中扣除误期赔偿费。赔偿费按每周迟交货物价格或未提供服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直到交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过误期货物或服务合同价格的百分之十（10%）。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。

3.出现上述没有按照合同规定的时间交货和提供服务的情形时，甲方也可以选择解除合同，要求乙方退回甲方已支付货款、扣除履约保证金并追究乙方相应违约责任、赔偿甲方（用户）的全部损失。

4.如合同被全部或部分解除，甲方可依其认为适当的条款和方法购买与未交货类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。如乙方违约并经同意延期仍不能履行合同时，甲方有权解除合同，扣除履约保证金，且乙方应赔偿由此给甲方造成的损失。

（三）因乙方或乙方工作人员或乙方相关方的作为或不作为行为致使甲方或第三方遭受人员人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部赔偿责任，赔偿全部损失，且甲方有权以全部履约保证金作为违约金，解除本合同。

（四）在本合同履行过程中，如果有证据证明乙方根本无法履行合同的，甲方可以行使不安抗辩权，有权解除合同，并扣除履约保证金，如因乙方不能履行给甲方造成其他损失的，乙方应继续承担赔偿责任。

第十二条 异议的期限和方法

（一）异议期限自质量保证期开始之日起3个月内。如果属于产品设计、材料、工艺或其他潜在的质量缺陷，甲方（用户）以书面形式提出异议及其处理意见。

（二）乙方接到甲方（用户）书面异议及其处理意见后，应在10日内到甲方（用户）项目现场处理，否则即视为默认甲方（用户）提出的异议和处理意见。

第十三条 使用合同文件和资料

（一）没有甲方（用户）事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格或资料等提供给乙方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行本合同必须的范围。

（二）没有甲方（用户）事先书面同意，除了履行本合同之外，乙方不应使用、传播与本合同相关的任何文件、资料。

第十四条 知识产权

（一）乙方应保证所提供的货物及服务不侵犯任何第三方的知识产权(专利权、商标权、版权等)及其他任何合法权益。如果甲方（用户）在使用乙方货物或服务的任何一部分过程中，遭致第三方索赔或主张权利的，乙方应当修正以避免侵权。

（二）如果甲方（用户）在使用乙方货物或货物的任何一部分过程中，因侵犯第三方合法权益（包括但不限于知识产权）而遭致第三方索赔或主张权利的，乙方将自费为甲方（用户）应诉，并支付法院最终判决的甲方（用户）应支付第三方的一切费用、并赔偿甲方（用户）由此遭受的全部损失及支出的合理费用。

（三）如乙方提供的货物或服务确实侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权）的，甲方有权解除合同，没收履约保证金，要求乙方退回已支付的全部货款，并赔偿甲方的全部损失及支出的合理费用。

第十五条 权利瑕疵担保

（一）乙方保证对其所提供的货物享有完全的所有权等合法权利，不存在任何未曾向甲方（用户）透露的担保物权（如抵押权、质押权、留置权等）或其他任何权利负担或争议。

（二）乙方应保证所提供的货物免受第三方提出的任何权利主张，如因第三方提出权利主张给甲方（用户）造成损失的，乙方应予以赔偿。

（三）如乙方所提供的货物存在前述担保货物或权利负担，甲方（用户）有权解除合同、没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）的全部损失及支出的合理费用。

第十六条 不可抗力及其免责

（一）如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务时，在不可抗力影响的范围内不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

（二）在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，除甲方（用户）书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

（三）乙方在延迟履行合同期间由于不可抗力而不能履行合同的，不能被免除责任。

（四）甲方（用户）如遇不可抗力，应尽快以书面形式通知乙方，并尽实际可能履行不受不可抗力影响的其他事项。甲方（用户）不承担因不可抗力不能履行合同所造成的损失。

（五）本条所述的“不可抗力”指那些不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于战争、动乱、严重火灾、洪水、台风、地震等及其他双方同意的情况，但不包括违约或疏忽。

第十七条 争议的解决

（一）合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始六十天内还不能解决，争议应提交仲裁。

（二）仲裁应提交北京仲裁委员会进行，其仲裁裁决为最终裁决，对双方均有约束力。

（三）仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。

（四）在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十八条 合同修改或变更

（一）如无重大变故，甲乙双方不得擅自变更合同。

（二）如确需变更合同，甲乙双方应签署书面变更协议。变更协议为本合同不可分割的一部分。

（三）在不改变合同其他条款的前提下，甲方（用户）有权在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

第十九条 合同中止

（一）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方（用户）可以要求中止履行，待计划确定后继续履行。

（二）合同签订或履行过程中因其他供应商就采购过程或结果提起质疑、投诉、行政复议、行政诉讼的，甲方（用户）认为有必要或财政部责令中止的，应当中止合同的履行。

第二十条 合同解除

由于合同一方不履行合同或严重违反合同，造成合同部分或全部无法履行时，对方除有权向违约方索赔外，并有权部分或全部解除合同。对于部分解除的合同，违约方除应承担规定的责任外，还应继续履行合同的剩余部分。

（一）因违约解除合同

1.在甲方（用户）对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方（用户）可向乙方发出书面违约通知书，提出解除部分或全部合同：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限或甲方（用户）根据合同条款的规定同意延长的限期内提供部分或全部的货物或服务，达到合同所规定的要求；

（2）如果甲方（用户）发现乙方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。

2.如果甲方（用户）根据上述规定与乙方全部或部分解除合同，甲方（用户）可以依其认为适当的条件和方法购买乙方未能提供的货物或服务，乙方应对甲方购买类似货物或服务所超出的费用负责。同时，乙方应继续执行合同中未解除的部分。

（二）因破产而解除合同

1.如果乙方破产或无清偿能力，甲方（用户）可在任何时候以书面形式通知乙方，提出解除合同而不给乙方补偿，并有权要求乙方退回甲方（用户）已支付的合同货款。

2.该解除合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

（三）其他解除合同情况

1.若合同继续履行将给甲方造成重大损失的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

2.乙方在执行合同的过程中发生重大变故，对履行合同有影响的，甲方（用户）可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

3.甲方（用户）因重大变故取消或部分取消原来的采购任务，导致合同全部或部分内容无需继续履行的，可以解除合同而不给予乙方任何补偿。

第二十一条 合同终止

（一）本合同因下列原因而终止：

1.本合同正常履行完毕；

2.合同双方协议终止本合同的履行；

3.不可抗力事件导致本合同无法履行或履行不必要；

4.任何一方行使解除权，解除本合同；

（二）对本合同终止有过错的一方应赔偿另一方因合同终止而受到的损失。

第二十二条 合同转让和分包

（一）乙方不得以任何形式将合同转包，或部分或全部转让其应履行的合同义务。

（二）除经甲方（用户）事先书面同意外，乙方不得以任何形式将合同分包。

乙方擅自转包或分包的，甲方有权解除本合同，没收履约保证金，并要求乙方退还已支付的全部货款，赔偿甲方（用户）全部损失及支出的合理费用。

第二十三条 其他

中标通知书（成交通知书）、中标人的投标文件/应答文件、招标文件/谈判文件/询价通知书/磋商文件/单一来源、合同条款、合同附件（协商、变更的，明确双方权利义务的，以书面形式而表现出来的协议或书面通知或确认书等）是本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。

第二十四条 合同生效

（一）本合同一式___份，甲方执___份，乙方执___份；自甲乙双方签字盖章之日起生效。对本合同的任何更改及补充，均需双方共同协商，并以书面形式盖章确认。

（二）本合同签订后，由海关总署（内设部门名称）执行资金支付、履约保证金收退、货物或项目验收等合同履约一切事宜。（适用于采购中心与乙方签订合同的情形）

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四：货物分配清单

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持及售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

（附件一、二、三、五、六、七内容与投标/响应文件一致。）

甲方（公章或合同章）：           乙方（公章或合同章）：

法定代表人                       法定代表人

或授权签字人（签字）：           或授权签字人（签字）：

日期： 年  月  日                日期：   年   月   日

联系人:                           联系人：

电话:                             电话：

地址：                            地址：

附件一：分项报价表

附件二：设备配置清单

附件三：技术偏离表

附件四 ：货物分配清单

附表4-1：货物分配清单

| 序号 | 分配 单位 | 分配数量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设备1名称 | 设备2名称 | 设备3名称 | …… | …… |
|  |  | 设备1 品牌型号 | 设备2 品牌型号 | 设备3 品牌型号 | …… | …… |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 合计数量 |  |  |  |  |  |  |

附表4-2：收货联系人

| 序号 | 单位名称 | 部门 | 收货联系人姓名 | 地址 | 联系电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |

附件五：项目实施方案

附件六：技术培训方案

附件七：技术支持与原厂售后服务方案

附件八：设备到货验收报告

| 项目名称 |  | 项目合同编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节点验收单位 |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 采购设备名称 | 设备描述及说明 |  | 数量 | 序列号 |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |
| 验收内容：对设备包装、外观进行检查后，双方一致认为设备包装 □完好 / □破损 |  |  |  |  |  |
| 开箱验货：检查设备型号、数量、外观及相关资料等是否正确、齐全 □齐全 / □不齐全 |  |  |  |  |  |
| 验收意见：□同意 / □不同意验收。 |  |  |  |  |  |
| 甲方验收代表签字： 甲方盖章： 日期： |  | 乙方验收代表签字： |  |  |  |
|  |  | 乙方盖章： |  |  |  |
|  |  | 日期： |  |  |  |

投标材料格式

投标人提交文件须知

对投标人须知前附表中涉及“*”的格式文件，除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标无效。投标人提交的材料不予退还。

本部分内容仅提供格式要求，并不代表所有列出格式的文件本项目全部必须提交。本项目需提交的商务、技术文件应以投标人须知前附表为准。

投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料。

全部文件应按投标人须知以及前附表中规定的语言和份数提交。

投标文件应按照招标文件的格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

*承诺函

承诺函

公安部警用装备采购中心：

我公司承诺在参加贵中心组织的项目（项目编号：）的公开招标中，遵守《中华人民共和国政府采购法》第二十二、七十七条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条之规定，如有违反，依法接受相应处罚。我公司承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的如下规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

若我公司经审查，被发现有任何违反上述规定的记录，愿意承担因此产生的一切责任。

投标人名称（全称并加盖公章）：____

法定代表人签字或盖章：_________________

投标人代表签字或盖章：_________________

日     期：年月日

说明：

1、投标人须作出书面承诺，否则投标无效。

2、采购人或警采中心可以查询投标人的承诺事项，若投标人的承诺和查询结果不一致的，以查询结果为准。

3、须盖投标人公章、法定代表人签字或盖章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

*投标函

公安部警用装备采购中心：

我方参与贵方组织的（项目名称、项目编号、包号）公开招标活动，现郑重承诺如下：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的开标之日起120日历日内遵守本投标文件中的所有承诺，且在此期限内承诺具有约束力。

2、我方对所提交的投标文件及相关资料的真实性、准确性和完整性负责，并愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、技术资料和相关证明材料。

3、我方承诺完全接受招标文件中《合同》的全部条款，且无任何异议。我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并严格履行合同规定的责任和义务。

4、若采购人需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方愿意签订补充合同，并按相同或更优惠的折扣率保证供货。

5、我方保证在投标全过程中，杜绝以下不廉洁的行为：

（1）串通相关人员进行招标、投标、围标和竞价；

（2）以他人名义进行投标、竞价或者以提供虚假材料等方式谋取中标（成交）；

（3）违反招标文件规定，擅自将中标（成交）项目转让给他人；

（4）向警采中心工作人员提供好处费、感谢费、礼品、礼金、消费卡等财物；

（5）接受或向警采中心工作人员提供可能影响公平公正的宴请、旅游、健身、娱乐消费等活动安排；

（6）为谋取私利与警采中心工作人员就有关采购项目问题进行私下商谈或达成默契；

（7）接受或向警采中心工作人员提供其他不正当利益；

（8）其他违反廉洁自律的行为。

如发现工作人员有不廉洁行为，我方承诺及时向贵方举报，并通过现场或邮寄方式提交举报材料。

6、我方已于 年月日（投标截止时间之前）以银行转账的形式提交共计XXXX元的投标保证金。投标保证金明细见下表：

| 所投包号 | 金额（元） | 提交时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 年 月 日 |
| 2 |  | 年 月 日 |

投标保证金退还账户信息如下：

开户名称：

开户行：

银行账户：

7、我司中标（成交）后将按采购文件要求交纳中标（成交）服务费，如未按时交纳，我司同意投标保证金到期后直接抵扣代理服务费，剩余部分再归还我司。

如果我方违反上述承诺，或承诺内容不属实，我方愿意承担一切不利的法律后果。

除可填报内容外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

与本投标有关的联系方式：

投标人代表姓名：____________

地址：____________

邮编：____________

投标人名称（公章）：____________

投标人代表（签字或盖章）：____________

日 期：____________

说明：须盖投标人公章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

*法定代表人授权委托书

公安部警用装备采购中心：

兹有注册于（注册地址）的（投标人名称），法定代表人（法定代表人姓名、职务），身份证号：         ，现代表本公司授权（投标人代表姓名、职务），身份证号：，联系电话：作为本公司的合法代理人，就贵方组织的项目（项目编号：），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章：

投标人代表签字或盖章：

投标人全称及公章：

附：法定代表人身份证扫描件

投标人代表身份证扫描件

须盖投标人公章、法定代表人签字或盖章、投标人代表签字或盖章，如无公章、签字或盖章，投标无效。

*投标人资质声明

投标人资质声明

1、投标人名称及概况

（1）供应商名称：；

（2）总部地址：；

传真/电话：，邮编：；

（3）成立日期或注册日期：；

（4）实收资本或股本：；

（5）最近资产负债表（到时止）

1）固定资产：；

2）流动资产：；

3）长期债务：；

4）流动债务：；

5）所有者权益：；

（6）主要负责人姓名：；

2、与投标提供货物有关情况

关于制造商所提供货物的生产设施及其它情况：

工厂名称和地址

正在生产的货物

年生产能力

职工（雇员）人数

投标人名称（公章）：

日期：

*企业法人营业执照/事业单位法人证书

*有效的企业法人营业执照/事业单位法人证书副本扫描件，并加盖投标人公章；

*纳税证明

*投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的纳税证明材料并加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法纳税的声明承诺函加盖投标人公章）；

承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的（项目名称：   ，项目编号：   ，包号：  ）项目，因我单位成立于    年    月    日，暂无法提供    年    月至    年     月的纳税证明。

现我单位郑重承诺：

1、依法纳税：我单位将严格遵守国家税收法律法规，依法履行纳税义务。

2、责任承担：如因违反本承诺而引发的任何风险或责任，均由我单位自行承担。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

*社保缴费记录

*投标人提供自2025年3月1日起至开标之日连续3个月的社保缴费记录证明文件扫描件加盖投标人公章（如至开标之日成立不足三个月的新企业，应出具本企业将依法缴纳社保的声明承诺函加盖投标人公章）；

承诺函

公安部警用装备采购中心：

我单位参加贵中心组织的（项目名称：   ，项目编号：   ，包号：  ）项目，因我单位成立于    年    月    日，暂无法提供    年    月至    年     月的社保缴费记录证明。

现我单位郑重承诺：

1、依法缴纳社保：我单位将严格按照社会保险法及相关规定为员工缴纳社保，严格履行企业责任。

2、责任承担：如因违反本承诺而引发的任何风险或责任，均由我单位自行承担。

特此承诺。

投标人名称（公章）：

日期：   年   月   日

*企业审计报告

*投标人提供会计师事务所出具的2024年度的审计报告（审计报告、财务报表及附注）；开业不足一年的可出具其基本开户银行出具的资信证明。（上述资料须提供扫描件加盖投标人公章）

*商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件商务文件要求 | 投标文件的应答 | 正偏离或 负偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 满足/不满足 |  |  |

说明：投标人提交的投标文件商务条款与招标文件的要求，如完全满足招标文件全部要求的，投标人只需在本表“正偏离或负偏离说明”列应答“完全满足招标文件的全部要求”；如存在偏离，需逐项填写。

*中小企业文件（仅针对第1包）

投标人须提供以下三项材料中的任一项

①《中小企业声明函》；

②由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件；

③《残疾人福利性单位声明函》。

中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（注：符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。）

体系认证证书

提供有效的体系认证文件：质量管理体系（ISO9001或GB/T 19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康与安全管理体系（GB/T45001或ISO45001）（扫描件加盖投标人公章）；

与评审相关的其他商务资料

*开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

开标一览表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 小计（元） | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：小写：（元）；大写：（圆） 投标总价是投标货物及相关服务等全部费用的报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特别说明事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（公章）：

日期：

注：除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

*投标货物技术规范偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 产品名称 | 招标文件技术 要求 | 投标文件 应答 | 偏离情况 | 证明材料所在页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标货物技术规范偏离表

说明：

1、投标人所提供的货物，应按照招标文件第五部分采购需求-技术要求中提出的指标要求逐项应答；

2、“投标文件应答”栏应当填写投标具体参数；

3、“偏离情况”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

4、实质性要求不允许有负偏离，若有任意一项实质性要求发生负偏离，投标被拒绝；

5、招标文件第五部分要求提供证明材料的，应按照要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据；

6、除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

*投标人服务项目偏离表

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件的应答 | 偏离情况 | 证明材料所在页 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

说明：

1、投标人所提供的服务，应按照招标文件第五部分采购需求-服务要求中提出的要求逐项应答；

2、“投标文件应答”栏应当填写提供的相应服务内容；如对招标文件服务内容提出合理建议或更改，可在偏离表中备注说明；

3、“偏离情况”栏只能填写“正”、“无”或“负”；

4、实质性要求不允许有负偏离，若有任意一项实质性要求发生负偏离，投标被拒绝；

5、招标文件第五部分要求提供证明材料的，应按照要求附上相应证明材料，只填写“满足”而不能提供相关证明材料的或证明材料不符合要求的，不作为评审依据；

6、除可填报项目外，任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

检验报告

按照采购需求5.2技术要求，所投产品技术要求中提及需要提供检验报告的，应提供由具有国家认监委或省级市场监督管理部门（CMA）或中国合格评定国家认可委员会（CNAS）资质认可的，且具有所检同类物资相关检验能力范围认可的检验检测机构（http://cma.cnca.cn/cma/solr/tBzAbilitySearch/list）出具的所投产品的合格检验报告(复印件加盖投标人公章).

*服务部分实质性要求（承诺函）

提供相应的服务部分实质性要求承诺函加盖投标人公章。

相关材料

按照采购需求结合评分部分，提供详细的相关材料；

自行编写的技术文件（加盖投标人公章）

（1）货物主要技术指标和运行性能的详细描述；

（2）关键部件明细表（包括品牌、制造厂家名称和国别）；

（3）货物安装验收标准；

与评审相关的其他技术文件

附件

报名函

公安部警用装备采购中心：

我公司，确认于xx年xx月xx日参加贵中心组织的_______采购项目（项目编号：）的第包，并承诺严格遵守采购文件的有关要求。如有变动，我公司将去函告知。联系人：_______，联系电话：_______。

投标人名称（全称并加盖公章）：_ _ _

投标人代表签名：_________________

投标人联系方式：_________________

日          期：年月日