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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	总有机碳分析仪
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
	货物名称
	总有机碳分析仪

	项目需求与用途
	尽管干旱区生态系统植被覆盖稀疏，其土壤有机碳库总量相对较小，但该区域面积广阔且碳循环过程受气候变异与人为扰动的影响极为敏感，因此其在全球碳平衡中的角色不容忽视。传统评估方法往往难以精确量化干旱环境下有机碳的微小但关键的通量变化，尤其在分辨不同来源碳的贡献及转化路径方面存在局限。总有机碳（TOC）分析仪能够快速、准确、批量地测定土壤、水体及植物样品中的有机碳含量，为厘清干旱区碳循环过程提供了不可替代的技术手段。该仪器通过高温催化氧化法将有机碳彻底转化为二氧化碳并进行高精度检测，具备分析灵敏度高、重现性好、抗干扰能力强的特点，可有效应对干旱区样品基体复杂、含盐量高、有机碳浓度低的分析挑战。应用TOC分析技术，不仅可系统评估不同土地利用、植被恢复措施下的土壤碳固存效应，还能够结合同位素手段进一步解析有机碳的来源组成与稳定性机制。因此，引入高性能全自动总有机碳分析仪，将显著推动干旱区碳循环研究从“碳库大小估算”向“碳过程与驱动力解析”的深化，为准确评估荒漠生态系统的碳汇功能、优化生态恢复策略、实现区域碳中和目标提供坚实的数据支撑和科学依据。

	预算金额（万元）
	¥24.71 万元

	采购数量
	1台
	交货期
	招标完成，合同签订后 2 个月

	拟采购项目的
配置要求
	1、总有机碳分析仪主机(含总氮TN检测模块)：1台
2、固体燃烧进样模块：1套
3、24位固体自动进样器1套
4、40位液体自动进样器1套
5、原装操作软件：1套
6、品牌原装电脑：1套
7、减压阀：1套
8、常用消耗品包：1个

	拟采购项目的
技术指标
	

	
	1、主机技术参数要求：
1.1、操作方式：电脑联机控制
1.2、应用样品：水样、固体
1.3、检测项目：TC、TIC、NPOC、TOC、TN
*1.4、TC消解原理：高温催化氧化及紫外过硫酸盐可切换
1.5、燃烧温度：680-1000℃可调
1.6、催化剂：铂金催化剂或氧化铈
1.7、检测器：高性能NDIR
1.8、测量范围：TOC：0-30000mg/l
#1.9、液体进样量：100-5000ul
#1.10固体进样量：0-200mg
#1.11最低检出限：小于20ppb
1.12、重复性：3%
1.13、检测精度：5%
1.14、氧气耗氧量：小于150ml/min
#1.15、进样泵：采用注射泵进样，精度高，重复性好，可根据样品测量列表控制不同的进样量
#1.16、进样器位数：固体24位、液体40位
#1.17、固体检测时间：<10min
#1.18、固体燃烧采用横向燃烧炉进样，维护简单
1.19、液体燃烧炉前置，更加方便使用和维护
#1.20、长管程拔插式除卤素器，去除卤素对检测器的影响，无需手动装填除卤素剂
#1.21、采用Nafion管进行水汽隔离，无需普通脱水膜， 
*1.22、具有总氮检测模块
1.23、总氮检测器：化学发光检测器
1.24、总氮检测范围：0-10000mg/l
2、软件要求：
2.1、具有分级权限管理、审计追踪功能
2.2、软件可同时显示实时积分曲线和测量结果，数据测量一目了然，设备工作状态实时查看
#2.3、多进样方式设置，可选择离线/自动进样器/在线装置/稀释模块
2.4、多种测量类型选择，具有样品测量、单点校准、线性校准-等体积、线性校准-分体积
#2.5、数据查询功能可根据数据测量起始和结束时间快速查找并计算平均测量结果
。

	服务需求
	1、供应商免费安排工程师上门安装、调试，免费为用户进行操作及维护培训。 
2、质保期  1  年，质保期内免费维修或更换部件，维修2次仍无法正常使用应整体更换。质保期后，供应商以优惠价格负责后续维修保养，提供全周期技术支持。
3、供应商应在接到售后服务要求后4小时内响应、24小时内安排技术人员解决或提供解决方案。出现重大紧急故障，应在接到通知后48小时内赶赴现场排除故障。
4、为确保仪器投资的长期价值与技术前瞻性，供应商应保障其产品具备足够的可扩展性。供应商须提供持续的软硬件升级支持与服务，并确保仪器架构预留了标准化的硬件接口与开放的软件接口，以保障实验室未来根据科研或检测需求，对仪器功能进行灵活扩展与升级改造。请对该项提供印有公章的承诺函。

	其他说明事项
	合同签订后预付30%，设备开箱并验收合格后付剩余70%
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