第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单纳米形态元素分析电感耦合串接质谱仪 | 1 | 签订合同后3个月内交付 | 北京 | 中国科学院大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

采购货物名称：单纳米形态元素分析电感耦合串接质谱仪购置项目

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作电压：220 ± 5% V

1.2操作温度：15 – 27 ℃

1.3湿度：< 85 %

- 设备用途：

单纳米形态元素分析电感耦合串接质谱仪具有通过离子的荷质比以及同位素比指纹进行定性分析的能力，可选择特定母离子进入碰撞反应池，再进行子离子扫描，杜绝副反应对分析结果的影响，无视基体的多元素准确定量分析能力，可与液相联机使用。

- 技术规格：

3.1雾化室: 配置半导体控温的石英雾化室，降低溶剂挥发，使氧化物干扰产率降低至：CeO/Ce不大于2.0%。

★3.2离子源：数控式固态射频发生器，射频频率不高于27.12 MHz，最高功率不小于1600W。纯有机溶剂可以直接点火，具有有机溶剂专用点火模式。

3.3接口：采样锥孔径≤1.0mm，截取锥孔径≤0.45mm ；

#3.4炬管可进行沿中心轴方向的采样深度调节，自动范围5-28mm, 能够适配冷焰模式18mm以上采样深度。

3.5离子提取和噪音去除系统：

3.5.1离子偏转透镜可不卸真空情况下，进行拆卸和更换

3.5.2在接口和第一级四极杆质量分析器之间配备90度或离轴偏转离子透镜；在碰撞反应池后和第二级四极杆质量分析器之间配备离轴偏转透镜；2次偏转以消除中性噪音，在JJF-1159校准规范要求的质量数位置噪音：9Be<0.20cps

3.6配备独立的有机加氧混合气引入气路：具有不与稀释气公用的独立有机加氧混合气质量流量计，加氧气和稀释气可同时通入。

#3.7工作气体控制：仪器配置由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路不少于9路，至少包括：4路氩气等离子体气、辅助气、载气、氩气稀释气、氩氧混合气；4路碰撞反应池气体,配备气体净化捕集阱。

3.8碰撞反应池：

#3.8.1配置多极杆碰撞反应池。碰撞反应池驱动频率≥12MHz。（需提供软件界面碰撞反应池驱动频率调谐至12MHz或以上的截图证明）

#3.8.2碰撞反应池具有独立涡轮分子泵支持的真空系统，不同气体模式切换，抽空和平衡所需切换时间小于5秒。

3.9耐受腐蚀性气体，氧气及氨气气体流量可设定至≥1.5 mL/min；

#3.10碰撞反应池恒温加热至不低于80摄氏度。（需提供软件界面碰撞反应池温度功能设定的截图证明）

3.11串联四极杆精确质量分析器：

3.11.1具有2个独立的相同尺寸、相同驱动频率、同轴设置的共轭双曲面形状四极杆，分别位于碰撞反应池之前和碰撞反应池之后，从而进行一级和二级质谱分析。

3.11.2碰撞反应池前和池后两级四极杆质量分析器：均可以进行分辨率不低于0.3 amu的精确单位质量数筛选。

3.11.3碰撞反应池前和池后两级四极杆质量分析器：均为共轭双曲面物理形状四极杆，驱动频率不低于2.8MHz。

★3.11.4质量数范围：第一级、第二级四极杆质量分析器的质量上限均不低于238U16O+离子的质量数254amu；（需提供软件界面内两级四极杆设定至254amu以上的截图作为证明）

3.11.5第一级、第二级四极杆质均有预四极杆。

3.11.6两组四极杆质量分析器组合的总丰度灵敏度：高、低质量端:  1 x 10-14；检测器线性范围内可演示丰度灵敏度：高、低质量端:  1 x 10-10

3.11.7 Q1,Q2四极杆质量分析器可进行高速扫描，扫描速度不低于4500amu/s（Li-U之间40个质量数）。

#3.12检测器：电子倍增器本体计数范围不小于11个数量级，检测器最短积分时间≤0.1ms。

3.13真空系统：

    - Q1, 碰撞反应池，Q2三部分别位于独立的真空腔体。

★3.13.2碰撞反应池和四极杆腔分别有独立的涡轮分子泵支持，仪器主机内应设置有2个或以上独立的涡轮分子泵。

#3.14具有色谱联机扩展能力，ICP-MS软件可以扩展直接控制气相、离子色谱、毛细管电泳四种设备（提供四种软件截图证明）。

  - ICP-MS/MS性能指标

3.15.1背景噪音 Be9<0.20cps

3.15.2灵敏度，在CeO+/Ce+≤2 %条件下测定：

低质量数: 7Li 280 Mcps/ppm

中质量数: 115In 960 Mcps/ppm

高质量数: 238U 640 Mcps/ppm

3.15.3氧化物干扰产率：CeO+/Ce+:  2.0 %

3.15.4单杆模式检测限：

Be(9):	 0.04 ppt

In(115):  0.01 ppt

U(238):  0.01 ppt

3.15.5串接模式检测限：

S(SO+)检出限40 ppt

P(PO+)检出限20 ppt

Se检出限1 ppt

3.16液相色谱四元梯度泵：

3.16.1采用串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程20-100ul，主动电磁阀控制，配置柱塞清洗附件，依靠齿轮传动非皮带轮。

3.16.2流量范围：	0.001ml/min~10.0ml/min，递增率0.001ml/min

3.16.3流量精度：<0.070%RSD

3.16.4压力范围：	0-400bar

3.17智能化柱温箱

3.17.1柱温范围：室温以下10-85˚C，温控精度为0.05 ℃；

3.17.2柱容量：30cm长色谱柱至少3根

4产品配置要求

4.1 ICP-MS/MS主机1套（包括石英进样系统，镍接口锥，9路气体质量流量计，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套涡轮分子泵及其他必备工具和备件。）

4.2在线氩气稀释系统雾化室和气路1路；独立有机加氧气MFC 1路；

4.3铂铱合金屏蔽炬系统1套，如无此配置可提供RF线圈5套替代。

4.4电脑工作站（Win11,CPU四核，单主频不低于8G内存、500G硬盘或以上）及仪器控制软件一套；

4.5元素内标混合溶液一瓶和多元素调谐溶液一瓶；

4.6循环冷却水系统1台（压缩机制冷，水箱容积12L）；

  - 240位或以上自动进样器及防尘密封罩，1000个样品管，自动进样器备用进样针1个。

4.8氩气加湿器1套

4.9纳米颗粒进样系统软件，以及1.0mm中心管炬管一套。

4.10色谱联机软件以及色谱联机接口。

4.11符合参数的液相四元泵，柱温箱及手动进样器各1套

  - 10KVA UPS稳压电源（延迟60 min）一台

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

仪器到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

1.2 技术培训

安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

1.3 质保期

硬件和软件均是质量保证期为验收合格后 1 年，质保期内外软件均免费升级。

1.4 维修响应时间

在质保期内或质保期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后三个工作日内抵达现场维修。

（三） 订货数量：

单纳米形态元素分析电感耦合串接质谱仪1套

（四）交货日期：

合同签订后三个月内，运送至用户指定地点。

（五）执行的相关标准

无

六、验收标准

1. 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2. 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

3. 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。