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第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	气相吸脱附原位表征系统
	1套
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格
第1包 气相吸脱附原位表征系统

（1） 技术要求：

1.工作条件
1.1 工作电压：单相AC 220V (±2%)，50Hz； 
1.2 环境温度：16-27℃；
1.3 相对湿度：＜70%；
1.4 洁净度：无要求。

2.仪器用途  
通过将重量法吸脱附分析仪器与显微红外光谱仪、显微拉曼光谱仪结合，实现原位联合表征，原位实时获取气体分子在功能材料表面吸脱附过程中，材料结构、化学键、组成成分等的变化过程，并得到如焓变、熵变、吉布斯自由能变、活化能等热力学、动力学参数，打破传统测试方法的局限性，深入到微观世界的核心，捕捉那些稍纵即逝的变化，为材料科学和化学反应机理的研究提供强有力的支持。

3.技术指标
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]3.1、显微红外模块
[bookmark: _Hlk183205043]3.1.1、吸附分离重量分析系统
#3.1.1.1 称重分辨率：1.0 pg
[bookmark: OLE_LINK5]3.1.1.2称重范围：0~100 ng
★3.1.1.3温度控制范围：室温~1200℃ 
3.1.1.4温度测量分辨率：0.1℃
#3.1.1.5升降温速率：1℃/min~60000℃/min
3.1.2、配气系统
3.1.2.1配气模式：动态、静态
#3.1.2.2最大稀释倍数：动态2万倍，静态20万倍
3.1.2.3湿度控制：0-90%RH
3.1.2.4温度控制：室温~100℃
#3.1.2.5最大真空度：10-5 Pa
3.1.3、红外系统
3.1.3.1光谱范围：7800-350 cm-1
3.1.3.2光谱分辨率：≤0.25 cm-1
3.1.3.3标准线性度：优于0.1%T
3.1.3.4灵敏度：在达到全光谱线性准确度≤0.1%T的条件下， 1分钟4 cm-1测量，≥60,000:1；
3.1.3.5波数精度：≤0.001 cm-1
3.1.3.6具备超快成像能力，基本功能每秒40张光谱以上（@16 cm-1）
3.1.3.7空间分辨率：10 μm以下（ATR分辨率小于3μm）
#3.1.3.8干涉仪：研究型磁浮式干涉仪，三维激光控制自动调整，每秒10万次高速扫描动态准直控制。
★3.1.3.9显微镜检测器：三个独立的显微专用检测器，必须同时安装在显微系统内，软件控制自动切换。包含MCT检测器；DTGS检测器及阵列MCT检测器。
3.1.3.10独立光学设计：显微部分具有独立红外光源、干涉仪、检测器
#3.1.3.11物镜：15倍物镜和15倍聚焦镜，N.A.值不小于0.7
★3.1.3.12 Ge晶体ATR物镜：光通量>50%，采集与观测同时进行，无需升降晶体；带有压力显示全自动操作ATR接触数字设计。
3.1.3.13全自动化设计：软件控制调节光阑，“全视”设计；全自动切换反射/透射模式；全自动操作透射聚焦和定位；全自动操作反射聚焦；软件控制独立反射、透射照明。
3.1.3.14自动平台：配置快速断路锁定功能的2" x 5"高精度自动平台。
3.1.3.15驱动软件：控制红外主机及相关部件，实现光路、检测器自动准直
3.1.3.16红外专用分析软件：1. 基础功能：实时数据采集、实验记录本 / 报告生成、谱图预览、智能附件支持2. 质量控制：光谱质量检查、光学台状态诊断、全方位多媒体系统诊断3. 数据处理：基线校正、标峰、差谱、平滑、ATR校正、K-K校正、曲线拟合、解卷积、求导等4. 智能辅助：谱图解析专家系统、自建谱库功能
3.1.3.17谱图库：多组分谱库检索，包含15万张以上高清谱库
#3.1.3.18 双屏显示功能，便于舒适、高效地进行查看

3.2、显微拉曼模块
3.2.1光谱分析系统
3.2.1.1光谱分辨率：<1 cm-1
3.2.1.2光谱重复性：优于±0.1 cm-1
3.2.1.3拉曼光谱测量范围：
532 nm激光激发：50 cm-1-6000 cm-1拉曼位移
785 nm激光激发: 50 cm-1-3350 cm-1拉曼位移
3.2.1.4全谱采集：一次宽范围直接取谱50 cm-1-3000 cm-1
3.2.1.5灵敏度：单晶硅一阶峰的信噪比优于150:1；单晶硅三阶峰的信噪比优于40:1，可观察到四阶峰
3.2.2光学设计系统
3.2.2.1光路与结构设计：三反射镜无色差消像差光路（禁用透射式光路），全光谱范围无色差，系统通光效率>30%
3.2.2.2共聚焦技术：软件控制机械式针孔式真共聚焦，以保证层析测量的精度
#3.2.2.3光学设计：双光阑共轭设计（针孔与狭缝同共轭位置），计算机控制自动切换
3.2.2.4空间分辨率：横向＜1 μm，光轴方向纵向＜2 μm
3.2.2.5样品点激光功率控调节：100级
3.2.2.6研究级显微镜、高分辨率光栅、高性能CCD探测器等核心部件与浇铸合金基座整体结合
3.2.3 EMCCD探测器系统
#3.2.3.1真空密封致冷型EMCCD
3.2.3.2致冷温度：≤-70℃；量子效率：500-700nm＞90%，700-800nm＞80%；
3.2.3.3暗噪声：≤0.00007e⁻/pixel/sec；读出噪声：＜1电子/像元（EM模式）。
3.2.4共聚焦显微镜系统
3.2.4.1基础配置：研究级显微镜，10X目镜
3.2.4.2物镜系统：10X、20X、50XLWD、100X物镜
3.2.4.3照明系统：明暗场照明，原装反射+透射光源
3.2.4.5成像功能：彩色摄像系统，计算机图像显示与存储
3.2.5拉曼快速成像系统
3.2.5.1自动平台：驱动控制：XY方向磁悬浮驱动，10nm精度光学encoder闭环控制。运动参数：XY最小步长0.1μm，Z最小步长0.2μm；XY行程4×3英寸。控制方式：软件+操纵杆双重控制，支持图像联接与大面积成像。
★3.2.5.2成像能力：光谱采集速度：＞550张/秒；
3.2.5.3成像范围：最大100mm×75mm，支持XY/XZ/YZ二维及XYZ三维成像
3.2.5.4特色功能：软件自动统计微塑料数量、种类、大小尺寸
3.2.6智能控制系统
★3.2.6.1全光路自动准直（激光激发、拉曼信号传递、白光光路共轴与能量优化），针孔与狭缝自动切换，拉曼/白光模式自动切换，自动曝光采集（无需摸索参数，获取最佳光谱）
#3.2.6.2实时校准：新型X轴后台自动校标（无外置校标源，无需人工操作）
3.2.6.3系统校准：白光强度校准、氖灯波数校准、聚苯乙烯激光频率校准（无信号干扰）
3.2.6.4背景扣除：多波长适配自动荧光背景扣除（无光谱变形失真）
3.2.6.5具有双屏显示技术，进行拉曼成像与数据分析

4.产品配置要求
4.1、显微红外模块（包含吸附分离重量分析系统，配气系统）1套；
4.2、显微拉曼模块，1套；
4.3、其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

5.选购附件、备件及消耗品 
5.1 投标人推荐的其它选件。

6.技术文件
6.1 投标人应提供仪器电子版说明书。
6.2 投标人应提供仪器使用软件的备份。
6.3 提供电子版操作手册。

（二）质保及售后服务：
1技术保障：货物供应商或制造商需要设有应用实验室，在应用实验室有同型号仪器供测试样品，方便、快捷的进行技术对比。同时设有培训中心，可以随时为用户提初级和高级培训。仪器发生故障后，电话报修4小时内响应、48小时上门服务、120小时内排除故障。
2安装、调试保证：收到用户安装仪器通知后，在两周之内，厂方安排安装工程师前往现场免费安装调试仪器，时间约为3天。仪器安装后，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训。仪器使用6-8周后，如用户未能完全掌握仪器使用，仪器公司应再派应用工程师提供现场解决疑难问题，所有费用由公司承担。
3培训：
3.1在用户现场进行安装调试时，仪器公司安装工程师为用户提供现场培训，直至用户掌握仪器原理和使用。
3.2在仪器安装调试结束后，供应商免费为用户提供定期（每年一次）对服务情况进行回访和设备检查，并提供免费培训一次。
3.3质保期内额外免费提供一次系统主要测试服务，并提供全套仪器操作说明书。
4保修期：仪器整机质保期5年。

（三） 订货数量：
气相吸脱附原位表征系统，1套。

（四）交货日期：
合同生效后6个月内。

（五）交货地点（项目现场）：
中国科学院福建物质结构研究所指定实验室

（六）付款方式：
合同签属后付30%，到货付60%，验收后付10%
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