    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激光剥蚀-三重四级杆电感耦合等离子体质谱联用设备 | 1套 | 国产产品：合同签订后4个月内 进口产品：收到IVL license和100%L/C后4个月内。 | 北京机场 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号, 中国科学院大学雁栖湖东校区学园四。 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包：激光剥蚀-三重四级杆电感耦合等离子体质谱联用设备

品目1-1：激光剥蚀系统

- 用途

激光剥蚀系统与电感耦合等离子体质谱仪联用，用于岩石矿物固体样品微区元素含量的点分析和线/面扫描成像以及副矿物原位定年等分析。

二、 技术要求（*代表实质性指标，#代表重要指标，无标识则代表一般指标项）

1、工作条件

1.1电源：220V（10％）/50Hz，配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

1.2环境温度：15℃～30℃

1.3相对湿度：10~60%

2、主要核心技术要求、指标参数和规格

2.1 激光源

#2.1.1准分子脉冲激光器，输出波长193nm；脉冲寿命≥30亿次，能量稳定性≤2%RSD，最大能量密度@样品表面≥15 J/cm2。

2.1.2 仪器内置能量计，可实时检测能量，并在软件实时显示样品表面能量值mJ和能量密度J/cm2。且需外置相干能量计和探头。

2.1.3 激光脉冲宽度≤5 ns

2.1.4 脉冲重复频率：1-200 Hz，且可连续或分档软件设置，最小调节间距1Hz。

2.1.5 激光器采用风冷系统，无需外置水冷机。

2.2 光路系统

2.2.1 光路传输简单精确准直，全光路封闭，N2惰性气体保护；

2.2.2 具有光束能量衰减器，软件控制。0-100%可“连续线性”调节激光能量，不同能量输出时光斑质量保持稳定。

2.2.3 光斑范围：1μm-150μm；

#2.2.4 配置无级可调圆形光斑，尺寸在1μm-150μm范围内可连续可调，调节精度为1μm，全部软件控制。(提供软件操作截图或制造商证明文件)

#2.2.5 配置连续可调边长的矩形光斑，X和Y边长在范围内连续可调，X和Y调节精度均为1µm；且矩形光斑带有旋转功能，可360度任意旋转，旋转角度调节精度为1度。任意矩形光斑和圆形光斑切换全部软件控制。适用于Mapping成像分析和沿生长带剥蚀分析，可自定义任意剥蚀路径。(提供软件操作截图或制造商证明文件)

2.2.6 样品表面光斑为光栅的真实成像，剥蚀坑轮廓清晰底部平坦。

2.2.7 具有光束匀化器，光束不是高斯分布，而是经光学匀化器匀化之后的平顶坑，光斑的能量分布在不同位置完全一致。保证激光能量均匀稳定作用于目标，获得平整的剥蚀坑，适用于高精度分析和Mapping应用。

2.3 显微观察及照明系统

2.3.1 5MP彩色高清晰显微观察系统，光学放大15-60倍，放大倍数可连续调节；光学分辨率≤1µm。

2.3.2 具有透射光、反射光等多种照明方式，高亮度LED光源，各种模式的光线亮度0-100%独立调节，由软件控制。

2.3.3 具有十字交叉偏振偏光功能，由软件控制。

2.3.4 观察系统和激光聚焦为同轴，无需经常校准，便于样品观察及操作。

2.4 双模式双体积样品池

2.4.1 配置双模式双体积样品池，尺寸≥100X100mm，双体积样品池的小体积样品杯绝对固定，不会跟移动平台一起移动。

#2.4.2 样品池配置两种小样品杯，可切换两种分析模式，且用户可自行切换两种模式，操作简单。

1）超快速成像模式，最佳冲洗时间≤5ms；

2）高精度分析模式，最佳空间位置重复性≤1.5% 相对标准差。

# 2.4.3移动台为闭环反馈式高精度X-Y-Z三轴移动台（Z轴动态可调），X-Y-Z三轴步进分辨率均≤10nm。样品台移动及定位由软件控制。(提供制造商证明文件)

2.4.4 样品池采用“台风”式吹扫方式：样品池两侧两路匀化气流进气，底部一个出口出气设计；可高效除样品池中的空气，从而降低对易氧化元素的干扰，提高测试精度。吹扫稳定时间≤5min。

2.4.5 样品池配置双同心超快速样品引入装置，为定制式矩管设计（与所投质谱适配），可实现超快速冲洗，用于Mapping超快速成像分析。

2.5 气路系统

2.5.1 软件控制载气流向，至少具有bypass，purge和online 三种气流模式；具有密闭光路氮气保护系统。

2.5.2 高精度氦气流量控制器和氮气流量控制器，流量连续可调，软件控制。

2.5.3 软件控制样品池出口载气流向，可左可右，软件控制，方便与实验室多台质谱联用。

2.6 控制及操作系统

2.6.1 内置式工作站，预装正版Windows10系统及最新版激光操作软件，RAM不小于16GB, 固态硬盘容量不小于500G。软件显示实时剥蚀过程，显示激光能量密度、频率、载物台位置、载气流量和照明强度等参数。

2.6.2 具有单点分析、深度分析、多点矩阵、光栅扫描、单线扫描、多线扫描、3D轮廓跟踪扫描、字符扫描和Bezier曲线扫描功能.

2.6.3 具有广角导航画面和Sample Mapping画面切换功能；Sample Mapping的范围和尺寸可在软件中设置，适合各种尺寸的样品。

2.6.4 可分组批量编辑剥蚀对象的参数设置；实验过程可预先编程，在操作过程中可随时更改扫描顺序和参数。

2.6.5 可直接导入图片以快速定位查找样品；仪器在剥蚀样品时，操作者可以同时操作软件查找样品、定位样品、编辑剥蚀条件等，提高样品查找及剥蚀工作效率。

2.6.6 激光剥蚀软件自带图像自动识别定位矫正功能，1000次连续打点分析的位移累计偏差小于1μm。

2.6.7 软件自带漫游模式，激光在剥蚀打样时，用户可以同时观察（可放大缩小）和选择其他位置的样品，并设置下一批打样的条件序列，提高选样和剥蚀效率。(提供软件截图或制造商证明文件)

2.6.8软件终身免费升级。

#2.6.9 激光剥蚀软件和市面主流品牌质谱的操作软件内置Plug-in，可实现双向触发通讯，通过操作质谱软件即可控制激光剥蚀，适用于Mapping分析和连续锆石定年等。

（至少提供与两家不同品牌质谱软件内置的软件截图或制造商证明文件）。

3、配置要求

3.1 主体部分

（1）准分子脉冲激光器，输出波长193nm。1套

（2）高稳定强化移动平台，内置式工作站，预装正版Win10系统和最新版的激光操作软件。1套

（3）光束优化和传导系统，内置光学匀化器、内置能量计和连续可调节光斑附件(无级可调圆形光斑和矩形光斑)。1套

（4）双模式双体积样品池及X-Y-Z闭环反馈式高精度纳米级移动台。1套

（5）样品支架3个（圆形靶支架、薄片支架及其他任意形状支架，规格尺寸应按采购人要求定制）

（6）显微及照明系统：高清彩色数字摄像机；透射和反射照明系统，360度正交交叉偏振光

（7）气体控制系统，高精度氦气流量控制器及高精度氮气流量控制器。1套。

（8）双同心样品引入装置，定制炬管（与投标产品适配）。1套。

3.2 附件、专用工具和消耗品

（1）信号平滑器。1个。

（2）火焰探测器。1个。

（3）除汞过滤器。1个。

（4）Iolite4软件，用于定年、微量和Mapping成像等数据处理。1套。

（5）激光质谱连接触发线、气路软管、三通及必要的接口等套装。1套。

（6）仪器安装调试专用工具包（含NIST 610，612各一块，91500和Plesovice标样各一块）。1个。

（7）面扫描激光成像应用培训名额。2个。

3.3 订货数量： 1台

品目1-2：电感耦合等离子体质谱系统

一、用途

主要用于：1）岩石矿物固体样品微区元素含量的点分析和线/面扫描成像分析；2）锆石、斜锆石、金红石等富U矿物的微区原位U-Pb定年，云母、钾长石等富Rb矿物的微区原位Rb-Sr定年，石榴石等矿物的微区原位Lu-Hf定年，磷灰石等单矿物原位微区Sr-Nd同位素分析等；3）溶液样品中元素含量和同位素比值的高精度测定。

二、 技术要求（*代表实质性指标，#代表重要指标，无标识则代表一般指标项）

1、工作条件

1.1 工作温度：15～30℃，＜2℃/h（最大变化：5℃）

1.2 湿度： 20～80％（无冷凝）

2、主要核心技术要求、指标参数和规格

2.1 雾化室: 具有半导体控温装置的石英雾化室。

*2.2 ICP发生器: 数字式驱动的固态ICP发生器，最大功率不小于1.6 kw, 频率≤27 .12MHz，使得氧化物产率CeO/Ce≤2.0%。

2.3 超高耐盐接口：配置气溶胶在线氩气稀释系统，可直接分析25%高盐样品，软件直接可调在线稀释倍数，不小于100倍。（提供软件截图证明）

#2.4 炬管可进行沿中心轴方向的采样深度调节，调节范围不小于5-25mm。（提供软件截图证明）

2.5工作气体控制：仪器配置由可由仪器软件控制的高精度气体质量流量控制器控制各个工作气体，可计算机控制的质量流量控制气体流路不少于9个。

*2.6 具有2个独立的相同尺寸、相同驱动频率、同轴设置的相同质量分辨率共轭双曲面形状四极杆质量分析器，分别位于碰撞反应池之前和碰撞反应池之后，从而进行一级和二级质谱分析。

2.7 四极杆质量分析器Q1：在碰撞反应池之前具有四极杆Q1， Q1质量分辨率≤0.3amu。

#2.8 四极杆Q1:四极杆驱动射频≥2.8 MHz，软件可显示四极杆驱动频率。（提供ICP-MS软件截图证明）

2.9 碰撞反应池：具备多极杆碰撞反应池技术，碰撞反应池驱动频率≥13MHz。

#2.10 碰撞反应池可同时使用4路不同的碰撞/反应气体。He碰撞气流速上限可达12 mL/min，可以使用高能碰撞模式；（提供软件截图证明）

2.11 碰撞反应池具有控温功能，温度控制范围不小于50~95℃，0.1℃可调。以提高设备稳定性；

2.12 四极杆质量分析器Q2： 在碰撞反应池之后具有四极杆Q2，Q2质量分辨率≤0.3amu，

2.13 四极杆质量分析器Q2: 驱动射频≥2.8 MHz，软件可显示四极杆驱动频率。

2.14 质量范围不小于：Q1: 2 - 260 amu Q2: 2-270amu

#2.15 检测器：同时双通道模式的高速检测器; 具有10个数量级线性动态范围；

*2.16 检测器：最小积分时间不大于0.1ms，以适用激光剥蚀TRA分析。

#2.17两套独立的涡轮分子泵系统，保证理想的真空度，从而提高反应模式灵敏度。

*2.18 激光剥蚀联机接口：ICP-MS工作站软件通过内嵌插件能够直接控制激光剥蚀，提供ICP-MS工作站软件内嵌激光剥蚀控制界面的截图作为证明。

2.19 性能指标

2.20 灵敏度（在CeO+/Ce+: ≤2.0%条件下）：

2.20.1 低质量数:   7Li 280 Mcps/ppm

2.20.2 中质量数:	115In 960 Mcps/ppm

2.20.3 高质量数: 	238U 640 Mcps/ppm

2.21 检测限：

2.21.1 Be(9): ≤0.1 ppt

2.21.2 In(115): ≤ 0.05 ppt

2.21.3 Bi(209): ≤0.05 ppt

2.22 氧化物：CeO+/Ce+: ≤2.0 %

2.23 双电荷离子(Ce2+/Ce+): ≤3.0 %

2.24 短期稳定性(RSD):  2 % (20 min)

2.25 背景噪音 <0.2cps

2.26 操作软件及应用软件:

1）操作系统: Windows 10或以上操作系统

2）具备MSMS串接模式智能设置向导功能，能够根据用户所测元素和样品类型，自动设定MSMS的质量对和气体模式。(提供自动设定MSMS的质量对和气体模式功能的软件截图)

3）用户自定义报告格式功能

4）配套工作站一套。

3、产品配置要求

3.1 三重四级杆ICP-MS主机（包括石英进样系统，镍接口锥，MFC气路控制系统，数字控制固态射频发生器，离轴离子透镜，两个完整的双曲面四极杆，碰撞反应池，同时双通道模式检测器，机械泵和2套分子涡轮泵及其他必备工具和备件）一台。

3.2 除主机标配的锥后离子透镜外，额外配备一套高灵敏度离子提取透镜及偏转透镜组，以备更换。

3.3 碰撞反应气不锈钢管4根；

3.4 在线氩气稀释系统雾化室及三通和管路;

3.5 ICP-MS/MS工作站及软件（包括配套工作站）一套；

3.6 ICP-MS/MS仪器安装及验收的必备附件（包括验收溶液包；仪器专用的工具等）；

3.7 半导体制冷装置（用于冷却雾化室）一套；

3.8 多元素内标混合溶液一瓶

3.9 多元素调谐溶液一瓶；

3.10 循环冷却水系统1台；

3.11 除主机标准配置外需包含以下进样系统：蠕动泵进样管、内标管、废液管各12根， PFA进样管5米，RF线圈一根, 镍采样锥1个，截取锥2个，石英炬管1支，石英雾化器1支。清洗锥的氧化铝粉1份，砂纸1套（涵盖粗细砂纸）。带稀释气接口雾室1个，石墨垫圈3片，泵油5升；

（三）、质保及售后服务

1. 质保期

品目1-1：激光剥蚀系统，质保期3年；品目1-2：电感耦合等离子体质谱系统，质保期1年，二者均自验收合格双方签字之日起计算。在保修期内，除了不可抗拒的自然原因和需方技术人员使用明显操作不当外，一切故障都由供方为需方免费修复，包括维修所需的所有部件和消耗品。如供方所交付仪器主机和配件与协议规定的仪器名称、型号、数量不符或性能指标达不到要求，影响仪器正常运转，供方需在一个月内更换或补充。

2. 设备安装调试

仪器到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

3. 技术培训

3.1 安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

3.2 联机及应用培训：免费提供面扫描激光成像应用现场培训名额2个，可协助激光成像面扫描方法开发。

4. 维修响应时间

在保修期内或保修期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后两个工作日内抵达现场维修。

5. 要求卖方提供的其它技术服务内容

在不增加硬件模块的情况下，软件终身免费升级；如需增加硬件模块，硬件部分只收取成本费。

6. 技术支持

供应商为中国境内的专业稳定的产品供应商，在国内设有制造厂家认证授权的维修工作站，拥有6个及以上具有制造商工厂培训证书的工程师。（需提供证据）。

（四）、交货时间及地点：

国产产品：合同签订后4个月内

进口产品：收到IVL license和100%L/C后4个月内。。

北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号, 中国科学院大学雁栖湖东校区学园四。

（五）、需满足的标准

符合国家现行相关标准及行业标准。

（六）、验收标准

- 仪器到货：仪器到货前应将安装环境要求书面通知给用户，并与用户协商足够准备时间。到货时需按用户要求免费将设备在双方商定的时间运到指定安装位置，并由仪器安装工程师当场进行开箱检查。

- 仪器安装验收：设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须现场验收并提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案。