第三章 技术、服务及其他要求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,040,000.00
采购包最高限价（元）: 1,040,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	A02320500 医用超声波仪器及设备
	彩色多普勒超声诊断仪
	1.00（台）
	900,000.00
	工业
	是
	否
	否
	否
	否

	2
	A02320500 医用超声波仪器及设备
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1.00（台）
	140,000.00
	工业
	否
	否
	否
	否
	否


是否适用本国产品标准：是
报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	彩色多普勒超声诊断仪
	1.00（台）
	900,000.00
	总价
	无

	2
	便携式彩色多普勒超声诊断仪
	1.00（台）
	140,000.00
	总价
	无


★注：投标人响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	1
	A02320500 医用超声波仪器及设备
	彩色多普勒超声诊断仪
	彩色多普勒超声诊断仪


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，投标人不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，投标人应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效投标处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，投标人提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：彩色多普勒超声诊断仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数
	一、总体要求
1.1 用途：主要用于腹部、心脏、泌尿、新生儿、小儿心脏、血管（外周、颅脑、腹部）、小器官、骨骼肌肉、神经、术中、造影、介入等方面的临床诊断和教学工作，具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。
1.2 结构形式：台式（推车式）全数字化结构。
1.3 基本工作条件：适用电源220V±10%、50Hz；整机可连续工作时间≥8小时。
二、技术参数
2.1 主机系统
	序号
	参数项
	技术要求

	2.1.1
	显示器
	医用显示器≥20英寸，无闪烁，不间断逐行扫描，可上下左右进行旋转

	2.1.2
	触摸屏
	操作面板具备角度可调液晶触摸屏≥15英寸，可通过手指滑动触摸屏进行翻页，支持手势操作及手势操作自定义

	2.1.3
	探头接口
	主机内置探头接口数量≥5个，全激活互通互用

	★2.1.4
	物理通道
	物理通道数≥256

	2.1.5
	无线传输
	具备WIFI无线数据传输功能：通过移动终端应用软件（APP）扫描超声设备中的二维码，可将实时扫查图像同步共享至移动终端；也可将超声设备中影像数据发送至移动终端进行浏览查阅、存储，实现设备与移动终端的互联交互

	▲2.1.6
	探头自动感应
	探头自动感应设计：拿起探头无需任何按键即可完成探头切换过程

	2.1.7
	图像优化
	智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像，具备独立按键

	2.1.8
	空间复合成像
	支持档位调节和参数联合应用，与彩色和其他成像模式兼容

	2.1.9
	局部增强
	支持局部ROI区域图像的分辨率增强显示，支持实时显示取样框，取样框大小可调节

	2.1.10
	解剖M型
	解剖M型技术≥3条取样线，可360度任意旋转M型取样线角度准确地进行测量，支持曲线解剖M型


2.2 高级成像技术
	序号
	参数项
	技术要求

	2.2.1
	造影成像
	可支持造影成像技术；具有实时双幅造影对比成像模式，造影参数与二维参数可独立调节

	2.2.2
	造影存储
	支持造影动态图像向后存储，连续采集时间 ≥5 分钟，时间长度可预置，具备造影计时功能，支持 ≥2 个独立计时器

	▲2.2.3
	肝脏造影报告
	支持肝脏造影LI-RADS术语自定义报告模板

	2.2.4
	超分辨造影
	支持超分辨造影成像及定量分析

	2.2.5
	弹性成像
	支持压力应变式弹性成像，支持剪切波弹性成像

	2.2.6
	心血管检查技术
	具备心血管检查技术，包含：负荷超声心动图分析（支持牛眼图分析）；心肌运动定量分析（支持应变、应变率、速度、位移、容量曲线分析，支持局部及整体心肌运动定量分析，支持牛眼图分析）；组织多普勒成像及分析技术（TDI，具有组织速度图、能量图、频谱图、M型多种模式）；


2.3 智能识别与自动测量
	序号
	参数项
	技术要求

	▲2.3.1
	肝肾比测量
	支持自动肝肾比测量：基于B图像自动计算肾皮质和肝脏的灰阶比值进行肝脂肪变性评估，一键完成肝肾皮质识别，实现肝脂肪变性评估

	▲2.3.2
	乳腺测量
	支持乳腺自动测量

	▲2.3.3
	甲状腺测量
	支持甲状腺自动测量

	▲2.3.4
	子宫肌瘤检测
	支持子宫肌瘤实时检测，结果分型

	2.3.5
	肌骨测量
	支持肌骨自动测量

	▲2.3.6
	肌骨切面识别
	肌骨二维成像实时模式下，支持一键自动识别肌骨标准切面，并自动用不同颜色和名称标注切面中的软组织、骨骼等组织结构，辅助医生至少取肩关节等标准切面≥3个

	2.3.7
	教学软件
	内置超声教学软件，提供解剖示意图、标准超声图像、扫查手法图和操作者实时检查图像，指导操作者进行标准切面的正确扫查，包含肝脏、心脏、乳腺、甲状腺、肾脏、脾脏、子宫切面


2.4 测量与分析（B型、M型、D型、彩色模式）
	序号
	参数项
	技术要求

	2.4.1
	常规测量
	常规测量软件包；基础测量包，B模式下支持双幅跨幅测量

	2.4.2
	专科测量
	专科测量软件包支持腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管，自动生成报告

	2.4.3
	产科测量
	产科测量软件包：≥4胞胎对比测量分析，支持NT自动测量，胎儿生长曲线显示、胎儿解剖结构描述、胎儿生理评分

	2.4.4
	心脏测量
	心脏测量软件包：心肌功能指数，支持心内膜自动描迹

	▲2.4.5
	心脏切面识别
	支持心脏≥10个二维切面自动识别及教学演示，≥10个小结构质控评分

	2.4.6
	左心功能
	全自动左心射血分数测量，自动识别左心室的舒张末期和收缩末期，自动得出至少包含EF、SV测量数值

	2.4.7
	一键心功能评估
	支持PW模式、TDI模式、M模式，一键实现至少2个定位点识别，自动评估左心收缩功能、左心舒张功能、右心收缩功能、右心舒张功能

	2.4.8
	瓣膜反流
	支持心脏二尖瓣、三尖瓣反流面积自动包络


2.5 探头规格
	序号
	参数项
	技术要求

	★2.5.1
	单晶体探头
	支持单晶体探头≥3种，包括凸阵、相控阵、线阵探头

	2.5.2
	单晶腹部凸阵探头
	频率范围1.0MHz-8.0MHz，配置1把

	2.5.3
	高频线阵探头
	频率范围4.0MHz-17.0MHz，配置1把

	2.5.4
	单晶心脏相控阵探头
	频率范围1.0MHz-6MHz，配置1把

	2.5.5
	单晶体低频线阵探头
	频率范围2.0MHz-13.0MHz，配置1把

	2.5.6
	腔内探头
	频率范围3MHz-14MHz，配置1把

	▲2.5.7
	腔内探头视野与温控
	腔内探头不使用扩展成像技术情况下角度≥190°，扩展成像后角度≥210°；具备实时温控技术，温度值实时显示在显示屏，支持2种以上探头


2.6 二维显像主要参数
	序号
	参数项
	技术要求

	2.6.1
	增益调节
	物理及电子TGC，TGC增益补偿≥8段，LGC侧向增益补偿≥8段

	2.6.2
	显示深度
	最大显示深度≥39cm

	2.6.3
	动态范围
	直观显示可视可调动态范围≥300dB


2.7 频谱多普勒
	序号
	参数项
	技术要求

	2.7.1
	最大测量速度
	PWD正或反向血流速度≥10.0m/s；CWD血流速度≥28.0m/s

	2.7.2
	最低测量速度
	≤0.9mm/s（非噪音信号）


2.8 彩色多普勒
	序号
	参数项
	技术要求

	2.8.1
	定点测速
	具备定点测速功能，彩色多普勒模式下可同屏测量血管腔内两个以上意位置的血流速度

	2.8.2
	高分辨率血流成像
	提供高空间分辨率和时间分辨率的彩色血流图像，更细微地显示末梢血流的动态情况，具备独立按键

	2.8.3
	微细血流成像
	可有效滤除软组织和噪声信号，最大限度保留超低速微细血流的信号，提升超微细血流信号的敏感性和成束性，有别于能量血流和高分辨率血流，具备独立按键

	2.8.4
	高帧率血流成像
	在传统血流的基础上，优化扫查和算法策略提炼红细胞运动信息，得到速度更快、分辨率更高的血流信号


2.9 图像存储、回放与连通
	序号
	参数项
	技术要求

	2.9.1
	一体化工作站
	内置一体化超声工作站：数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输；动态图像及静态图像以AVI、WMV、TIF、BMP或JPG等PC通用格式直接储存

	2.9.2
	存储介质
	内置双硬盘（非外接硬盘）：机械硬盘HDD≥1600G，固态硬盘SSD≥200G；支持DVD-RW或USB图像存储

	2.9.3
	USB接口
	内置USB接口≥5个，用于图像传输

	2.9.4
	数据接口
	具备医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件


 
★2.10 随机附件（1套）：交货时，供应商需提供至少包含电源线、探头架、说明书、合格证、保修卡。（提供承诺函，格式自拟）


标的名称：便携式彩色多普勒超声诊断仪
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	技术参数
	一、总体要求
1.1 适用范围与用途
设备用于采购人院区床旁检查、家庭医生上门随访等移动超声诊疗场景，要求开机即用、可在无固定场地条件下灵活部署。
1.2 设备结构形式
便携式彩色多普勒超声诊断仪，整机可手提转运，并支持台车方式使用。
二、技术参数
2.1 系统通用
	序号
	技术要求

	▲2.1.1
	≥15英寸显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，亮度可独立手动调节，可视角度≥170°

	2.1.2
	主机内置相同大小探头接口≥2个

	2.1.3
	整机重量≤4kg（含电池）

	2.1.4
	支持内置电池供电，满足移动场景下无外接电源使用


2.2 二维灰阶成像
	序号
	技术要求

	2.2.1
	支持组织谐波成像

	2.2.2
	支持组织特异性成像

	2.2.3
	支持多角度空间复合成像，≥3档可调

	2.2.4
	支持斑点噪声抑制成像，≥7档可调

	2.2.5
	支持B图像偏转，≥5档可调

	2.2.6
	支持TGC 至少8段增益调节


2.3 M型成像
	序号
	技术要求

	2.3.1
	支持M型成像模式

	2.3.2
	支持彩色M型

	▲2.3.3
	解剖M型：取样线≥3条，可360度任意旋转


2.4 彩色多普勒成像
	序号
	技术要求

	2.4.1
	彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

	2.4.2
	高分辨率血流成像

	2.4.3
	双实时同屏对比显示

	2.4.4
	自动调节取样框的角度及位置

	▲2.4.5
	血流立体成像显示功能：支持彩色模式和能量模式，血流呈现立体显示效果

	2.4.6
	取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节


2.5 频谱多普勒成像
	序号
	技术要求

	2.5.1
	脉冲多普勒（PW）、连续多普勒（CW）

	2.5.2
	自动计算心动周期

	2.5.3
	PW最大测量速度≥720cm/s；CW最大测量速度≥3800cm/s


2.6 智能优化与穿刺辅助
	序号
	技术要求

	2.6.1
	一键自动优化（可至少应用于二维、彩色、频谱模式、造影）

	2.6.2
	穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示（增强前后效果），并支持自适应校正角度


2.7 测量分析与报告
	序号
	技术要求

	2.7.1
	常规测量软件包

	▲2.7.2
	血管内中膜自动测量：可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记，自动生成测量数据结果

	2.7.3
	产科自动测量：支持BPD、HC、OFD、FL、AC、HUM，自动测量≥6项胎儿发育评估指标

	2.7.4
	胎儿颈项透明层（NT）自动检测与测量


2.8 电影回放与原始数据处理
	序号
	技术要求

	2.8.1
	电影回放：所有模式下支持手动、自动回放

	2.8.2
	支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

	2.8.3
	支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）

	2.8.4
	原始数据处理：可对回放图像进行≥20个参数调节


2.9 信息管理与存储
	序号
	技术要求

	2.9.1
	固态硬盘（SSD）容量≥512GB

	2.9.2
	内置超声工作站，支持同步存储：后台存储或导出图像数据的同时，前台可完成实时扫描，不影响检查操作

	2.9.3
	动态图像、静态图像以PC格式直接导出（单帧图像文件支持：TIFF、BMP、JPG；电影文件支持：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像

	2.9.4
	可通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备

	2.9.5
	至少支持通过扫描二维码方式实现图像分享

	2.9.6
	支持隐藏病人信息


2.10 连通性与配套部件
	序号
	技术要求

	2.10.1
	主机内置HDMI、USB 3.0、Type-C、网络接口

	2.10.2
	支持DICOM 3.0标准

	2.10.3
	多功能台车：配备可拆卸储物篮、电源缆线放置架、防撞支架

	2.10.4
	配备便携运输箱：可装载主机、探头及相关备件


★三、配置清单（单台配置）
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	凸阵探头
	2把
	频率范围：1.5MHz-6.0MHz

	2
	随机附件
	1套
	交货时，供应商需提供至少包括电源适配器、电源线、探头架、说明书、合格证、保修卡。（提供承诺函，格式自拟）





3.3.服务要求
3.3.1.服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	★
	产品要求
	本次采购产品均属于医疗器械的，须符合《医疗器械注册与备案管理办法》要求并提供产品的注册/备案证明材料。

	2
	★
	售后服务要求
	1.故障响应：质保期内提供电话及远程技术支持，响应时间≤4小时；需现场处理的，维修人员≤24小时到达现场；设备停机且短期内无法修复的，投标人须提供备用设备或替代检查方案。
2.预防性维护：质保期内每年上门预防性维护≥2次，并出具巡检报告。
3. 培训：提供设备操作及日常保养培训，装机时现场培训不少于2人次，直至使用人员能独立完成常规操作；后续新增操作人员可申请补充培训，培训费用包含在本次报价中。
4.软件升级：质保期内主机系统软件升级，升级费用包含在本次报价中。
5. 备件保障：质保期内因非人为损坏产生的维修、更换（含探头）不另行收费；设备停产后备件供应不少于5年。


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	交货时间
	合同签订之日起60日历天内完成供货、安装及调试。

	2
	★
	交货地点
	成都市龙泉驿区龙泉平安社区卫生服务中心龙平院区

	3
	★
	支付方式
	分期付款

	4
	★
	付款进度安排
	1付款条件：合同签订后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的40.00%
2付款条件：验收合格后，达到该付款条件起10个工作日内，支付合同总金额的60.00%

	5
	★
	验收、交付标准和方法
	详见第二章2.6.6.履约验收方案（以供应商提供的《投标（响应）函》中“我单位完全接受和理解本项目采购文件规定的实质性要求”即视为响应。）

	6
	★
	包装方式及运输
	涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

	7
	★
	质量保修范围和保修期
	整机（含探头及随机软件）质保期≥5年。 设备质保期自验收合格之日起计算，质保期内提供维修及人工服务，此费用包含在本次报价中。

	8
	★
	违约责任与解决争议的方法
	（1）采购人违约责任 ①采购人无正当理由拒收货物的，采购人应偿付合同总价百分之一的违约金。 ②因采购人过错逾期支付货款的，除应及时付足货款外，应向中标供应商偿付欠款总额万分之一/天的违约金；逾期付款超过30天的，中标供应商有权解除合同； ③采购人偿付的违约金不足以弥补中标供应商直接损失的，还应该对不足部分进行赔偿。 （2）中标供应商违约责任 ①中标供应商交付的货物质量不符合合同规定的，中标供应商应向采购人支付合同总价的百分之五的违约金，并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给采购人，否则，视作中标供应商不能交付货物而违约，同时应按本条本款下述第“②”项规定由中标供应商偿付违约金给采购人。 ②中标供应商逾期交付货物而违约的，除应及时交足货物外，应向采购人偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金；逾期交货超过30天，采购人有权解除合同，中标供应商则应按合同总价的百分之十向采购人偿付违约金，并须全额退还采购人已经付给中标供应商的货款。 ③中标供应商货物经采购人送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后，如检测结果认定货物质量不符合合同规定标准的，则视为中标供应商没有按时交货而违约，中标供应商须在7天内无条件更换合格的货物，如逾期不能更换合格的货物，采购人有权解除合同，中标供应商应另付合同总价的百分之十的违约金给采购人。 ④中标供应商保证合同货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。否则采购人有权解除合同，中标供应商除应向采购人返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之十向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失。 ⑤如中标供应商交付的货物不符合国家标准、行业标准或者不符合合同约定，导致采购人被行政处罚的，中标供应商应当赔偿采购人由此产生的损失，并退还采购人支付的货款。 ⑥中标供应商偿付的违约金不足以弥补采购人损失的，还应按采购人损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给采购人。 解决争议的办法 （1）因产品的质量问题发生争议，由相关质量鉴定机构进行质量鉴定。产品符合标准的，鉴定费由采购人承担；产品不符合质量标准的，鉴定费由中标供应商承担。 （2）中标供应商供应的产品被监督管理部门抽检的，应送采购人所在地有资质的检测部门检验。送检产品存在质量问题的，检验费用由中标供应商承担，并按国家相关法律法规要求及时召回，采购人有权据此终止该品牌规格产品的采购，退回剩余未使用的产品，由此给采购人、第三方造成的人身、经济损失应由中标供应商全部承担。 （3）中标供应商供应的产品因质量问题，产生的不良后果或医疗纠纷，采购人应及时通知中标供应商解决处理，由此造成的医疗损害、经济损失赔偿费用由中标供应商全部承担。采购人为此承担赔偿费用后有权向中标供应商全额追偿。 （4）双方因履行合同发生争议的，可友好协商解决；协商不成的，双方均有权向采购人所在地成都市龙泉驿区人民法院起诉。


3.4.其他要求
3.4.1.（因系统固化，本条仅作告知说明，供应商无需单独应答）未载明或者载明的标的名称、数量、计量单位及其他政府采购合同实质性内容与采购文件要求不一致，且采购单位无法接受的，属于无效响应。 3.4.2.（本条要求无需供应商单独在《技术、服务要求应答表》中进行应答，供应商按本条要求编制响应文件即可）非特定美国企业生产产品（实质性要求）：根据《关于在政府采购活动中对有关美国企业采取相关措施的通知》（财库〔2026〕10号）规定，供应商不得提供该通知中所列46家美国企业（不包括在华美资企业）生产的产品，否则投标（响应）无效。 3.4.3.方案要求： 1.供应商需针对本项目提供的项目实施方案，包括：①产品质量保障措施②供货进度保障措施③安装调试技术措施④应急保障措施；2.供应商需针对本项目提供的售后服务方案，包括：①售后服务人员计划安排②售后响应时间保障措施③产品使用培训及故障处理培训计划④售后备品备件的保障措施； 注：所提供的内容将作为本项目方案评审依据，也将作为中标后履约过程中的监督及验收依据。
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