1、产品类型：卡型，单窗口，同时测三种毒品只需加一次样；

2、检测原理：荧光免疫层析法；

3、包装规格：≤25人份/盒，铝箔袋单人份包装；

★4、毒品检测出限：将滴注有75ul浓度为1ng/mL的吗啡/甲基安非他明/氯胺酮1:1:1混合溶液的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发专用联合测定试剂卡插入毒品检测仪进行检测，检测结果应显示为吗啡阳性、甲基安非他明阳性和氯胺酮阳性（需提供第三方检测报告复印件）；

★5、为保证检测结果准确性对同一批次的10张吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差吗啡≤1%、甲基安非他明≤1%、氯胺酮≤1.5%（需提供第三方检测报告复印件）；

★6、试剂卡不同批次结果测试，对不少于3批不同批次的吗啡、甲基安非他明、氯胺酮毛发联合测定试剂卡进行检测，检测结果重复性偏差，吗啡≤1%、甲基安非他明≤2%、氯胺酮≤2%（需提供第三方检测报告复印件）；

★7、所投入使用的毛发三合一试剂符合相关质量标准，需提供检测报告复印件，报告需证明吗啡、甲基安非他、氯胺酮与以下药物不产生交叉干扰；

①吗啡检测试剂分别测定含0.5μg /mg的甲基安非他明、氯胺酮、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、麻黄碱、加替沙星、四氢大麻酚酸、纳曲酮、丁丙诺啡以及≥2.5μg /mg的纳洛酮对照的样品结果应为阴性；

②甲基安非他明分别测定含量为0.5μg /mg的吗啡、氯胺酮、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、加替沙星、四氢大麻酚酸对照品的样品检测结果应为阴性；

③氯胺酮检测试剂分别测定含0.5μg /mg的吗啡、甲基安非他明、伪麻黄碱、苯甲酰爱康宁、地西泮、苯巴比妥、美沙酮、雷尼替丁、普鲁卡因、曲马多、麻黄碱、加替沙星、四氢大麻酚酸、对照品的样品检测结果应为阴性；