医疗设备采购项目需求
（一）供应商须提供全新、原装，并符合质量标准的货物。
（二）所响应货物须提供壹年及以上的质保期（另有超过壹年规定的按要求执行）。
（三）货物如为某单位的专利或特有产品，请供应商在答疑期内告知采购代理机构。
（四）所有货物的知识产权问题，由各供应商自行负责。
（五）本询价通知书提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本询价通知书要求，且符合国家有关标准和规范要求。
成交供应商在实施合同过程中不能达到询价通知书质量要求和在询价通知书作出承诺要求不能实施响应的，采购人将不予验收，责任及后果自负。并按提供虚假材料应标，报本级财政部门按《政府采购法》及相关法律、法规处理。如产品质量不能满足采购人要求，供应商必须免费更换产品，直至达到采购人使用要求。
（六）医疗设备采购项目技术规格参数及要求：
	名称
	质量技术标准
	计量单位
	采购数量
	预算单价（元）
	预算金额（元）
	交货地点

	台式便携中频治疗仪
	1.具备镇痛、锻炼肌肉、改善血液循环、软化瘢痕、松解粘连等功能，用于治疗软组织损伤、缓解肌肉疲劳、缓解偏头痛等
2.使用交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz
3.显示方式：数码显示
4.输出通道：具备中频加透热输出、离子导入直流输出、干扰电输出
5.中频调节范围不小于2-5kHz，多档/连续可调
6.中频载多种波形，如：双向方波、正弦波、方波、锯齿波等
7.针对不同使用对象部位，预置多套处方，便于操作
8.处方包含治疗时间参数，治疗结束有声音提示并自动停止输出
9.具有漏电、过载、短路保护，可连续工作4小时以上
	台
	1
	2500
	2500
	赣州市章贡区

	台式便携低频治疗仪
	1.通过皮肤电极将适当强度频率电流作用于人体，连续、轻柔刺激，主要用于辅助治疗各种急、慢性疼痛
2.使用交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz
3.低频调节范围不小于2Hz-160Hz，多档/连续可调
4.具有连续输出、慢速断续输出及快速断续输出等多种模式
5.具备定时功能
	台
	1
	2500
	2500
	赣州市章贡区

	柜式超短波治疗仪
	1.用于肌纤维织炎、扭挫伤、骨性关节炎、肩关节周围炎等治疗，促进骨折及伤口愈合
2.工作频率为40.68MHz，允差±1.5%
3.输出功率、治疗时间多档可调，功率连续稳定，工作30min输出功率变化不大于±10%
4.具备连续和脉冲等多种工作模式
5.配套多型号成套电极，适合不同治疗部位使用
6.配套滑轮或推车，方便移动
	台
	2
	25000
	50000
	赣州市章贡区

	台式超声波治疗仪
	1.通过产生超声波进行物理治疗，可用于镇痛、肌腱炎、肌肉挛缩、关节病、血肿等
2.使用交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz
3.具备连续和断续等多种输出模式
4.有效声强范围不小于0-1.5W/cm2
5.有效辐射面积不小于4cm2
	台
	1
	30000
	30000
	赣州市章贡区

	深层肌肉电刺激治疗仪
	1.促进血液循环和淋巴流动，缓解痉挛、减轻肌肉疼痛，消散瘢痕，减少乳酸堆积，加速损伤后修复等
2.配套多种规格探头，满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求
3.治疗头最大震动频率不小于50Hz可调，振幅不小于5mm
4.具备定时功能
5.工作噪音≤65dB
	台
	2
	7500
	15000
	赣州市章贡区

	柜式磁振热治疗仪
	1.适用于慢性软组织损伤和颈肩腰腿痛的辅助治疗，能够减轻肿胀、缓解疼痛、改善功能
2.温度控制40℃-55℃多档/连续可调，最低温度不低于37℃，最高温度不高于60℃，具备超温保护
3.具备定时功能（1-60min），步长1min
4.输出通道：不少于双通道
5.针对不同病种具备不少于15种处方
6.配套滑轮或推车，方便移动
	台
	1
	40000
	40000
	赣州市章贡区

	主被动康复治疗仪
	1.适用于上下肢有疾患人员康复治疗，具备主动、被动两种模式
2.工作环境温度范围5℃-40℃，湿度范围5%-90%，220V交流电源，额定频率50Hz
3.触摸显示屏，0°-180°可调，允差±10%
4.产品立杆可伸缩调节，可调节范围不小于10cm
5.助力扭矩调节范围不小于上肢1-10Nm、下肢1-15Nm，步进为1Nm或连续可调，训练过程中屏幕可显示当前速度、训练时间和阻力等
6.被动模式可定时，最长不少于60min，步进1min；训练速度可调，范围不小于5rpm-55rpm，阻力扭矩调节范围不小于0-15Nm；运动方向具备正、逆两种；具备痉挛功能，可选择开启关闭，方向固定及变向两种模式
7.训练结束自动生成训练结果并显示，显示锻炼时间、主被动时间、左右平衡情况、痉挛次数、卡路里、距离等
	台
	1
	150000
	150000
	赣州市章贡区

	预算总价：贰拾玖万元整（￥290000.00）


1、质保期内服务要求：成交供应商在验收合格后，提供至少1年的质量保修服务及技术支持。在质保期内出现任何问题，均必须由成交供应商免费提供或更换。
2、售后服务：
1）在质保期内，因为产品质量问题造成故障和零部件损坏，成交供应商应无条件免费维修。
2）质保期过后，出现任何问题，应由成交供应商提供或更换（供应商在此次投标报价中，应提供质保期后售后服务收费标准，并承诺以不高于该价格为采购人提供服务。供应商须在响应文件中提供质保期后售后服务收费标准承诺函，未提供或提供的经询价小组认定无效的作无效响应处理。）
3）在质保期内，免费保修期内提供24小时应急服务，接采购人维修通知（含电话）后到场时间不超过24小时，免费提供维修和更换零部件等服务。
3、质量保证：
1）成交供应商需提供全新未使用过的产品，并完全符合询价通知书规定的质量、规格和性能的要求。成交供应商应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期之内，成交供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
2）如成交供应商提供的货物数量、质量或规格与询价通知书不符，或证实货物确有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购单位将以书面形式通知成交供应商，限期整改并提出索赔。
4、交货期：在采购代理机构发放的成交通知书规定的时间内和采购人签订合同，签订合同后30日内交货并完成安装、调试及验收和培训等工作。
（七）保密要求
供应商应保证采购人在使用该货物或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，供应商保证不向第三方泄露采购机构提供的技术文件等资料（供应商须在响应文件中提供保密承诺函，未提供或提供的经询价小组认定无效的作无效响应处理。）。
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