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西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目







招 标 文 件
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005







采购人：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
采购代理机构：西双版纳谦和工程咨询有限公司
二〇二六年七月

温馨提示
1.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。
   （1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。
   （2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。
   （3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－系统管理-ca管理-ca绑定。
   （4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。
   （5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list
    编制电子投标文件供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。 
提交电子投标文件供应商应于提交投标文件截止时间前在云南省政府采购电子交易平台（政采云）提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。 
 （6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。
   2.请各供应商认真阅读关于云南省政府采购电子交易平台（政采云）的相关办理及操作流程，以免影响投标。
3.投标期间，如有技术问题可致电云南省政府采购电子交易平台（政采云）进行咨询。
云南省政府采购电子交易平台（政采云）技术支持电话：95763（客服热线）。
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[bookmark: _Toc28195][bookmark: _Toc210921064]第一章 公开招标公告
[bookmark: _Toc28359001][bookmark: _Toc35393789][bookmark: _Hlk205299061]西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目公开招标公告
	项目概况
西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目的潜在投标人应在云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年8月24日09点00分（北京时间）前递交投标文件。


[bookmark: _Toc18266][bookmark: _Toc11598][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc11961][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc26274][bookmark: _Toc4351][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc27363][bookmark: _Toc17446][bookmark: _Toc19952][bookmark: _Toc16873][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc210921057][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005
项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目
预算金额（元）：4400000
最高限价（元）：4400000
采购需求：
标项名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目
数量：7 
预算金额（元）：4400000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：
1.交货（安装、调试）时间：合同签订后60日历天内交货、安装、调试完毕并达到验收条件。
2.质保期：按招标文件第五章“采购需求”中质保期要求响应质保期。
3.交货（安装、调试）地点：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心；
4.质量要求：（1）投标人提供的产品须符合国家及行业现行标准，由采购人组织验收并依据验收标准验收。（2）投标人应保证货物是全新、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格、性能和技术规范的要求；具有生产产品质量合格证，国家有关质量检测部门检测合格、手续齐全且合法的产品；保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。（3）货物到达指定交货地点后，由采购人和投标人进行集中验货，若开箱发现不合格的产品，投标人必须在5日内予以更换。（4）在货物最终验收后的质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人承担。
5.采购清单如下：
	序号
	产品（项目）名称
	是否接受进口产品
	数量
	计量单位

	1
	全自动游离二氧化硅前处理工作站
	否
	1
	套

	2
	双通道离子色谱仪
	否
	1
	台

	3
	原子荧光分光光度计
	否
	1
	台

	4
	气相色谱仪
	否
	1
	台

	5
	气相色谱三重四级杆质谱联用仪
	否
	1
	套

	6
	智能样品前处理及进样平台
	否
	1
	套

	7
	全自动微生物药敏分析仪
	否
	1
	台


合同履行期限：合同签订后60日历天内交货、安装、调试完毕并达到验收条件。
本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc19439][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc31935][bookmark: _Toc25383][bookmark: _Toc210921058][bookmark: _Toc8395][bookmark: _Toc27819][bookmark: _Toc15291][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc7327][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策；
3.本项目的特定资格要求：无；
[bookmark: _Toc210921059][bookmark: _Toc26561][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc5746][bookmark: _Toc13554][bookmark: _Toc20160][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc32208][bookmark: _Toc14958][bookmark: _Toc17665]三、获取招标文件
时间：2026年7月30日至2026年8月6日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）
方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys  2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc15601][bookmark: _Toc16676][bookmark: _Toc26866][bookmark: _Toc22276][bookmark: _Toc20744][bookmark: _Toc210921060][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc8233][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年8月24日09点00分（北京时间）
投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
开标时间：2026年8月24日09点00分
开标地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨港国际7栋2单元402室西双版纳谦和工程咨询有限公司开评标室
[bookmark: _Toc210921062][bookmark: _Toc16360][bookmark: _Toc12458][bookmark: _Toc10423][bookmark: _Toc9752][bookmark: _Toc6676][bookmark: _Toc28033][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]五、投标保证金信息
[bookmark: _Toc210921061][bookmark: _Toc7374][bookmark: _Toc30663][bookmark: _Toc10825][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc26032][bookmark: _Toc24019][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc31053]是否需要缴纳投标保证金：是
缴纳形式：
保函
供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南省西双版纳州景洪市滨港国际7幢2单元402室。
银行转账
开户银行：中国建设银行股份有限公司景洪西路支行
收款户名：西双版纳谦和工程咨询有限公司
收款账号：53050169873600002045
支票、本票、汇票
送达地址：云南省西双版纳州景洪市滨港国际7幢2单元402室。
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc17817]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc21909][bookmark: _Toc396408414]开标方式：网上开标。
其他：1.本次公开招标公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－业务支持－用户注册－供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－－获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、未安装相关驱动、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台－我的工作台－项目采购－开标评标－进入开标大厅。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc9618][bookmark: _Toc31003][bookmark: _Toc210921063][bookmark: _Toc16234][bookmark: _Toc16][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc2154][bookmark: _Toc14122][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc22871]八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息        
名    称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
地    址：云南省西双版纳州景洪市曼弄枫片区庄匡路南1号
联系方式：0691-2123541
2.采购代理机构信息        
名    称： 西双版纳谦和工程咨询有限公司                   
地    址：云南省西双版纳州景洪市滨港国际7幢2单元402室
联系方式：0691-2191889 13988158501
项目联系人：徐启仁
3.项目联系方式
项目联系人：徐启仁
电    话：0691-2191889 13988158501
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[bookmark: _Toc9996]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc17451935][bookmark: _Toc5387][bookmark: _Toc32153][bookmark: _Toc23005][bookmark: _Toc131][bookmark: _Toc23390][bookmark: _Toc13201][bookmark: _Toc6473][bookmark: _Toc12699][bookmark: _Toc396408417][bookmark: _Toc8603][bookmark: _Toc13346][bookmark: _Toc21058][bookmark: _Toc23552][bookmark: _Toc31775][bookmark: _Toc23267][bookmark: _Toc1611]投标人须知前附表

	[bookmark: _Toc12527][bookmark: _Toc11802][bookmark: _Toc6651][bookmark: _Toc7477][bookmark: _Toc2238][bookmark: _Toc396408418][bookmark: _Toc20993][bookmark: _Toc6677][bookmark: _Toc26648][bookmark: _Toc25989][bookmark: _Toc7524][bookmark: _Toc17391][bookmark: _Toc5496][bookmark: _Toc25041][bookmark: _Toc17451936][bookmark: _Toc28042][bookmark: _Toc26151]条款号
	条款名称
	编列内容

	1
	采购人
	西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心

	
	采购代理机构
	西双版纳谦和工程咨询有限公司

	
	项目名称、项目编号
	项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005

	2.1
	资金来源
	公共财政预算

	2.2
	采购预算
	4400000.00元

	
	最高限价
	4400000.00元

	3.1
	招标范围
	详见招标文件“第五章 采购需求”

	3.2
	交货（安装、调试）时间、质保期、交货（安装、调试）地点、质量要求
	详见招标文件“第一章 公开招标公告”

	4.1
	申请人的资格要求
	详见招标文件“第一章 公开招标公告”

	4.3
	是否接受联合体投标
	□是
☑否

	7.1
	招标文件澄清要求递交的截止时间
	开标时间15日前。

	12.2
	备选方案
	不接受

	15.1
	投标有效期
	递交投标文件的截止日期后90天。

	16.1
	投标保证金
	投标保证金金额：¥44000.00元（大写：人民币肆万肆仟元整）
1.采用支票、汇票、本票、银行转账方式
账户信息：详见招标文件“第一章 公开招标公告”中的“五、投标保证金信息”。
保证金交纳截止时间：到账截止时间为提交投标文件截止时间、开标时间，保证金到账时间以实际到账时间为准，未按时到账的投标保证金视为未提交。
应以投标人自身的名义提交。
支票、本票、汇票
送达地址：云南省西双版纳州景洪市滨港国际7幢2单元402室。
2.采用保函方式
办理程序：详见招标文件“第一章 公开招标公告”中的“五、投标保证金信息”。投标人也可自行到有相关业务的金融机构、担保机构办理。
（1）当投标人未能按照招标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保金融机构、担保机构按照要求对采购人的损失承担代偿责任。
（2）在投标担保中，投标人为投保人，采购人为被保人。
注：提交保证金的截止时间为：同提交投标文件截止时间。保证金有效期与投标有效期一致。
投标保证金的退还要求：
1.采用支票、汇票、本票、银行转账方式交纳投标保证金的退还要求：
（1）未中标投标人的投标保证金在中标通知书发出之日起5个工作日内退还；由采购代理机构直接办理投标保证金的退还事宜，未中标投标人无需到采购代理机构现场办理；
（2）中标人的投标保证金自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金；中标人与采购人签订合同之日起5个工作日内联系采购代理机构，由采购代理机构直接办理投标保证金的退还事宜，中标人无需到采购代理机构现场办理。
注：
①保证金退还时，不退现钞、不退个人。采购代理机构以网上银行的方式将保证金退还至供应商账户。
②保证金利息计算方式从保证金到账之日起计息，止息日为退还保证金当日，利率为退还保证金当日银行的活期利率。
2.采用金融机构、担保机构出具的保函方式办理投标保证金的采购代理机构不办理投标保证金的退还事宜。

	17.1
	投标文件的编制
	（1）电子投标文件应使用云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn）中下载的政采云电子投标客户端制作，并进行电子签章及加密后上传至云南省政府采购电子交易平台。
（2）如投标人提交的电子标书不符合（1）要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。

	17.8
	投标文件的份数和签署
	通过云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往云南省政府采购电子交易平台进行下载），并按照本项目采购文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至云南省政府采购电子交易平台，投标人在云南省政府采购电子交易平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
供应商对网上递交的投标文件必须加密，如果供应商使用某个数字证书（CA）对投标文件进行了数字证书（CA）加密，需要在开标过程中使用该数字证书（CA）进行解密，才能读取或导入投标文件，因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。

	18.1
	提交投标文件截止时间（投标截止时间）
	2026年8月24日09点00分（北京时间）

	18.2
	提交投标文件地点
	提交投标文件地点：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标。
通过云南省政府采购电子交易平台（https://www.zcygov.cn）实行在线电子响应，投标人应先安装“政采云电子交易客户端”（请自行前往云南省政府采购电子交易平台进行下载），并按照本项目招标文件和云南省政府采购电子交易平台的要求编制、加密后在提交投标文件截止时间前通过网络上传至云南省政府采购电子交易平台，投标人在云南省政府采购电子交易平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。
未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应尽早完成电子交易平台上的CA数字证书办理，并在首次提交投标文件截止时间前提交投标文件。
为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子响应过程中能够对相关数据进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：投标人应当在首次提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，在提交投标文件截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。提交投标文件截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。提交投标文件截止时间以后上传递交的投标文件的，云南省政府采购电子交易平台将予以拒收。
CA 证书在线解密：首次投标文件开启时，需要供应商登录云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。
投标人需要在具备摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录云南省政府采购电子交易平台远程开标大厅参与，否则后果自负。

	18.3
	是否退还投标文件
	□是
☑否

	19.1
	开标时间和地点
	开标时间：2026年8月24日09点00分（北京时间）
开标地点：云南省西双版纳傣族自治州景洪市滨港国际7栋2单元402室西双版纳谦和工程咨询有限公司开评标室。

	19.3
	开标方式
	网上开标。
采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到云南省政府采购电子交易平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子投标文件在线解密。投标文件未按时解密的，视为投标文件无效。

	21.2
	评标委员会
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。从云南省政府采购专家库中随机抽取专家。

	24.1
	评标方法
	综合评分法

	27.1
	付款方式
	项目终验合格后支付至采购合同金额的100%。

	28.1
	履约保证金
	不收取。

	29.1
	招标代理服务费
	参照《云南省建设工程及政府采购代理服务收费参考意见》（云建招协〔2026〕11号）规定，以中标价为计费基数，下浮20%向中标人收取。

	31.3
	需要补充的其他内容

	(1)
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与政府采购活动。
信用信息查询渠道：中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn）、“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。
信用信息查询的查询截止时点：投标文件提交截止时间以后、资格审查阶段前采购人或采购代理机构的实际查询时间；无需供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。
信息的使用规则：采购人或者采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购人或者采购代理机构采取纸质文档和电子文档方式将各供应商的信用信息查询记录和证据留存。




[bookmark: _Toc213248483][bookmark: _Toc210921065][bookmark: _Toc32665]一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称、项目编号：见“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1 资金来源：见“投标人须知前附表”。
2.2 采购预算、最高限价：见“投标人须知前附表”。
3. 招标范围
3.1 招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 交货（安装、调试）时间、质保期、交货（安装、调试）地点、质量要求：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1 投标人应符合招标文件“投标人须知前附表”中规定的条件。
4.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
4.3 是否接受联合体投标：见“投标人须知前附表”。“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.2项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
（1）采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应有一方符合采购人规定的特定条件；
（2）联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。
4.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用（包括但不限于CA办理费用、投标文件制作费用等）。
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6. 招标文件构成
6.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
第五章  采购需求
第六章  资格审查
第七章  评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc12666][bookmark: _Toc396408420][bookmark: _Toc17813][bookmark: _Toc14389][bookmark: _Toc2098][bookmark: _Toc3593]7. 招标文件的澄清或修改
7.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。投标人还应认真审核招标文件中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件后到“投标人须知前附表”规定截止时间前以书面形式要求采购代理机构澄清，否则，由此产生的后果由投标人负责。
7.2 采购代理机构以书面形式答复，（答复中不包含问题的来源）要求澄清的问题，其他澄清方式为无效。
    7.3 招标文件的修改
7.3.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，于招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）发布更正公告，更正内容以电子公告为准。不再用其他方式另行通知，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.3.2上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
7.3.3澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
7.3.4采购代理机构和采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8. 实质性要求
本项目实质性要求包含以下内容：
•  满足资格审查条件； 
•  满足符合性审查条件； 
•  符合招标文件中规定的其他实质性要求。
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9. 投标文件编写注意事项
9.1 投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求（详见“采购需求”）和商务条件后，编写投标文件。如果没有按照招标文件要求提交全部投标文件或者资料，没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应是投标人的风险，并可能导致该投标被拒绝。
10. 投标的语言及计量单位
10.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
10.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
11. 投标文件构成
11.1 投标人编写的投标文件应按“第四章 投标文件格式”要求填写。有关文件的提交如未特别注明需提供原件的，可提供复印件或扫描件。
12. 投标文件的格式要求
12.1 投标人应按 “第四章 投标文件格式”提供的格式完整地填写，未提供格式的各投标人自拟。
12.2 备选方案：不接受。
13. 投标报价
13.1 所有投标均以人民币报价。
13.2 投标人应就本项目招标所需采购的货物作完整唯一报价。
13.3 投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的报价，应包括为完成本项目所发生的一切费用，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，“投标人须知前附表”中有特殊规定的，从其规定。
13.3.1投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
13.3.2按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。
13.4采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
13.5投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。
13.6 投标人应按招标文件“第四章 投标文件格式”要求的相应报价表格填写产品（项目）名称、所属行业、规格型号、品牌、制造商、单价、数量、单位、总价、备注。
13.7采购人不承诺最低报价一定中标。
13.8异常低价审查
13.8.1政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
13.8.2评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
14. 投标货币
14.1 所有投标均以人民币报价。
15. 投标有效期
15.1投标文件有效期必须按“投标人须知前附表”规定的时间保持有效。
15.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式通知。
16. 投标保证金
16.1 投标保证金为人民币。投标人应按“投标人须知前附表”规定的金额、方式、账户信息交纳，并在规定的时间内保持有效。
16.2 采购人或者采购代理机构自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。
16.3 下列情况发生时，投标保证金将由采购代理机构全部扣除：
（1）投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金；
（2）由于中标人的原因未按规定的时间、地点与采购人签订合同的。
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[bookmark: _Toc24759][bookmark: _Toc25311][bookmark: _Toc8817][bookmark: _Toc17451942]17.投标文件的编制
17.1投标文件的编制：见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc27446]17.2 投标文件全部采用电子文档，供应商应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
[bookmark: _Toc32606]17.3如供应商提交的投标文件开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
17.4投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖企业电子印章或单位公章或由供应商的法定代表人签字或签章确认。
[bookmark: _Toc4974]17.5关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
[bookmark: _Toc18604]17.6电子投标文件的签章和签名要求：对照投标文件格式，要求加盖公章的地方须加盖供应商单位电子印章或单位公章，要求法定代表人或其委托代理人签字或签章的地方须加盖个人电子签名章或电子印章或签字或盖私章。投标文件由委托代理人签署的，须提供法定代表人签署的《法定代表人授权委托书》。
[bookmark: _Toc3030]17.7投标文件中提供的资料（复印件或扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
[bookmark: _Toc1306]17.8投标文件的份数和签署：详见“投标人须知前附表”。
18. 提交投标文件截止时间（投标截止时间）和地点
18.1提交投标文件截止时间（投标截止时间）：投标文件的提交不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。
[bookmark: _Toc17115][bookmark: _Toc6079][bookmark: _Toc15202][bookmark: _Toc28052][bookmark: _Toc17451941][bookmark: _Toc18471][bookmark: _Toc15136][bookmark: _Toc8197][bookmark: _Toc24397][bookmark: _Toc11506][bookmark: _Toc13236][bookmark: _Toc30758][bookmark: _Toc396408422]18.2提交投标文件地点：详见“投标人须知前附表”。
18.3是否退还投标文件：详见“投标人须知前附表”。
[bookmark: _Toc24196][bookmark: _Toc213248487][bookmark: _Toc8639][bookmark: _Toc14572][bookmark: _Toc18105][bookmark: _Toc210921069][bookmark: _Toc22618]五、开标与评标
19.开标
19.1 采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
19.2 投标人不足3家的，不得开标。
19.3 开标方式：见“投标人须知前附表”。
19.4 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出异议或确认一览表的，视同认可开标结果。
19.5 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
20.资格审查
[bookmark: _Toc17451943][bookmark: _Toc2805][bookmark: _Toc23564][bookmark: _Toc30329]20.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
[bookmark: _Toc4809][bookmark: _Toc23179][bookmark: _Toc1750][bookmark: _Toc17451944]20.2 提交资格审查报告。
20.3 合格投标人不足3家的，不得评标。
21.评标
21.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（三）对投标文件进行比较和评价；
（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
21.2评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。从云南省政府采购专家库中随机抽取专家。
21.3采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：
（一）采购预算金额在1000万元以上；
（二）技术复杂；
（三）社会影响较大。
21.4评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，21.7规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。
21.5评标委员会成员名单在评标结果公告前保密。
21.6采购人或者采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
21.7对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。
21.8评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。
21.9无法及时补足评标委员会成员的，采购人或者采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。
21.10本项目采用电子评标方式进行评标。
[bookmark: _Toc191374422]21.11评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
21.12评标工作程序
评标委员会按照“第七章 评标程序、评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“第七章 评标程序、评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
（1）符合性审查。
（2）详细评审。
（3）澄清、说明或者补正。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或委托代理人签字或盖章确认。投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。
（4）比较与评价。
（5）推荐中标候选人名单。
（6）编写评标报告。
21.13评标过程的保密。开标后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评审和比较的有关资料以及授标建议等均不得向投标人或其他无关的人员透露。投标人在评标过程中，所进行的力图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
22. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
22.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
22.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
22.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
22.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）》第五十一条第二款的规定（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
23. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
24. 评标办法
24.1评标办法：本项目的具体评标办法详见“第七章 评标程序、评标方法和评标标准”。
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25. 确定中标人
25.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
25.2采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
25.3采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
26. 中标结果公告与中标通知书
26.1中标人确定后，采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在云南省政府采购网（http://www.yngp.com/）公告中标结果，并向中标人发出中标通知书，中标结果公告公示期限为1个工作日。
26.2中标通知书是合同的一个组成部分。
26.3中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
27. 签订合同
27.1付款方式：见“投标人须知前附表”。
27.2采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
27.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。
27.4政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
   27.5违约要求：
①若中标供应商逾期交付，每逾期1日，中标供应商应向采购人支付逾期交货部分货款总额5‰的违约金，违约金总额上限为合同总货款的10%，同时采购人有权选择解除合同，解除合同的通知自到达中标供应商时生效。
②在中标供应商承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），若产品经中标供应商两次更换后仍不能达到合同约定的质量标准，采购人有权退货，中标供应商应退回全部货款。
③服务期内若中标供应商未履行“售后服务方案及保障措施、培训服务方案及保障措施”中的相关承诺，采购人除追究其法律责任外，还可将相关情况上报上级主管部门。
投标人须在投标文件中提供违约要求承诺书。此条为其他实质性要求，不满足其他实质性要求作无效标处理。
27.6验收要求：
投标人须在投标文件中提供验收承诺书，承诺对所投产品因非人为因素导致验收不合格，或其他采购人认定验收不合格的情形予以免费退换，并承诺在不违反法律法规的前提下，按照采购人的验收标准和要求执行验收。此条为其他实质性要求，不满足其他实质性要求作无效标处理。
28.履约保证金
28.1履约保证金：详见“投标人须知前附表”。
若“投标人须知前附表”规定提交履约保证金，在签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”上确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，视为放弃中标项目，采购代理机构将没收中标人的投标保证金。
28.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
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29. 招标代理服务费
29.1招标代理服务费向中标人收取，收费标准见“投标人须知前附表”。
29.2中标人应在接收“中标通知书”前向采购代理机构一次付清招标代理服务费。
30. 解释权
30.1本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制，解释权属于采购代理机构。
31.需要补充的其他内容
31.1供应商瑕疵滞后的处理
31.1.1无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入初审、综合评标或其他后续程序，包括已经签订合同的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，则政府采购代理机构将此情况报政府采购主管部门，政府采购主管部门均有权视情形决定是否取消该供应商的此前评议结果，或视情形决定是否对该投标予以拒绝，并有权决定采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消该供应商的此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代，相关的一切损失均由该供应商承担。
31.1.2若已经超过质疑期限而没有被发现且已经签订了相关的合同，之后才发现存在上述情形，经评标（复审）委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，且若一旦取消该供应商的此前评议结果或采取类似效果的处理措施将对本次采购更为不利，在此情形下准备考虑维持结果，采购主管部门有权要求该存在瑕疵的供应商提供特别担保金用以承担可能产生的赔偿责任，若其拒绝提供该等担保或所实际提供的担保金额不足要求金额，采购主管部门有权并且应当决定取消供应商的此前评议结果或采取类似效果的措施。
[bookmark: _Toc321836356]31.2质疑
31.2.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
31.2.2提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
31.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
31.2.4采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
31.2.5供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织评标委员会协助答复质疑。
31.2.6质疑答复应当包括下列内容：
（一）质疑供应商的姓名或者名称；
（二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（四）告知质疑供应商依法投诉的权利；
（五）质疑答复人名称；
（六）答复质疑的日期。
质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
31.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.2.8质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向西双版纳州财政局提起投诉。
31.3需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。
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政府采购货物买卖合同
（试行）



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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甲方（全称）：                       （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                  （供应商）
乙方2（全称）：        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：
1. 项目信息
（1） 采购项目名称：                                          
     采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                          
（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：     
         否
    （4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
     询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
                                                           
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 大型企业  中型企业  小微型企业  
 残疾人福利性单位 监狱企业 其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
     外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：        
 否
    （10）是否涉及节能产品：
         是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购
         否
          是否涉及环境标志产品：
         是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购
         否
          是否涉及绿色产品： 
     是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                强制采购       优先采购
     否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
2. 合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）  
成本补偿：   （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）  
绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）  
3. 合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                                     
（5）风险处置措施和替代方案：                                                           
4. 合同验收
（1） 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
5. 组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
6. 合同生效
本合同自                             生效。
7. 合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
2. 合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
6. 合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
16. 合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
23. 合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。第三
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1.具有独立承担民事责任的能力
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
6.法律、行政法规规定的其他条件
二、商务报价文件
1.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
2.投标保证金
3.其他实质性要求
4.售后服务方案及保障措施
5.培训服务方案及保障措施
6.投标函
7.开标（唱标）一览表
8.投标报价明细表
9.落实政府采购政策需满足的资格要求
10.本国产品标准证明文件
11.投标人认为可提供的其他材料
三、技术文件
1.质量保证书
2.技术规格偏离表
3.所投产品技术参数佐证证明材料	
4.节能、环境标志产品认证证书
5.项目实施方案
6.维保方案与技术支持方案
7.产品质量保障
8.投标人认为可提供的其他材料

注：投标人在政采云电子交易客户端编制投标文件时，“投标文件封面”和“目录”与“1.具有独立承担民事责任的能力”一起上传。

[bookmark: _Toc13611][bookmark: _Toc12906][bookmark: _Toc12950][bookmark: _Toc24226][bookmark: _Toc1210][bookmark: _Toc17240][bookmark: _Toc13287][bookmark: _Toc5335][bookmark: _Toc272421899][bookmark: _Toc506][bookmark: _Toc21061][bookmark: _Toc17451959][bookmark: _Toc30086][bookmark: _Toc894][bookmark: _Toc396408444][bookmark: _Toc32696][bookmark: _Toc19198][bookmark: _Toc31756]
[bookmark: _Toc213248495][bookmark: _Toc210921077][bookmark: _Toc15142]一、资格文件
[bookmark: _Toc25912][bookmark: _Toc8740][bookmark: _Toc210921078][bookmark: _Toc213248496][bookmark: _Toc11627][bookmark: _Toc12647]1.具有独立承担民事责任的能力
供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供自然人身份证明。

[bookmark: _Toc22208][bookmark: _Toc6151]
[bookmark: _Toc213248497][bookmark: _Toc210921079][bookmark: _Toc17220]2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具时间应为近3个月内）或财政部门认可政府采购专业担保机构出具的投标担保函。若为工商登记注册之日起至投标文件提交截止时间止不满1年的作出说明即可，无需提供以上证明材料。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）的规定，供应商提供的2025年度经审计的财务审计报告须附验证码。

[bookmark: _Toc10865][bookmark: _Toc6904]
[bookmark: _Toc7944][bookmark: _Toc213248498][bookmark: _Toc210921080]3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
我公司    （此处填写“具备”或者“不具备”）履行合同所必需的设备和专业技术能力。



投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc26689][bookmark: _Toc8323]
[bookmark: _Toc213248499][bookmark: _Toc18932][bookmark: _Toc210921081]4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
 ①提供2025年7月至今任意1个月缴纳税收（增值税或者企业所得税等税）的凭据或由税务局出具的纳税情况相关证明，依法免税的供应商或者上税为零，应该提供2025年7月至今任意1个月税收为零的《增值税或者企业所得税等税款申报表》或者《增值税或者企业所得税等税款网上办税受理通知单》或者其他相应的免税文件证明资料，否则，依据不齐全（若公司成立不足1个月的作出说明即可，无需提供以上证明材料）；
②提供2025年7月至今任意1个月缴纳社会保障资金的缴款凭证，不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应证明文件，否则，依据不齐全（若公司成立不足1个月的作出说明即可，无需提供以上证明材料）。

[bookmark: _Toc7130][bookmark: _Toc8376]
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[bookmark: _Toc213248500][bookmark: _Toc28338][bookmark: _Toc210921082]5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
我公司在参加政府采购活动前3年内在经营活动中    （此处填写“有”或者“没有”）重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。



投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc31177][bookmark: _Toc13028]
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[bookmark: _Toc213248501][bookmark: _Toc12134][bookmark: _Toc210921083]6.法律、行政法规规定的其他条件
[bookmark: _Toc16135][bookmark: _Toc13824]
声明书
致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
1.我公司    （此处填写“存在”或者“不存在”）“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动”的情形；
2.我公司    （此处填写“存在”或者“不存在”）“除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动”的情形。


投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

说明：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
2.投标人声明不实的，依据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

[bookmark: _Toc28389][bookmark: _Toc30433][bookmark: _Toc210921085][bookmark: _Toc16948][bookmark: _Toc213248503][bookmark: _Toc22209][bookmark: _Toc16249][bookmark: _Toc17451964][bookmark: _Toc23352][bookmark: _Toc32482][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc20169][bookmark: _Toc13676][bookmark: _Toc27470]二、商务报价文件
[bookmark: _Toc213248504][bookmark: _Toc210921086][bookmark: _Toc9723][bookmark: _Toc17975][bookmark: _Toc22804]1.法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
[bookmark: _Toc14529][bookmark: _Toc5440][bookmark: _Toc213248505][bookmark: _Toc32210]1.1法定代表人身份证明书
投标人名称：                      
单位性质：                        
成立时间：      年     月       日
经营期限：                        
姓    名：        性别：        年龄：        职务：        
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：有效的法定代表人身份证双面。
	
	



投标人名称（加盖公章）：                 
法定代表人联系方式：                     
法定代表人（签字或签章）：               
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc396408447][bookmark: _Toc205017031][bookmark: _Toc204749336][bookmark: _Toc13810][bookmark: _Toc8873][bookmark: _Toc272421902]
[bookmark: _Toc213248506][bookmark: _Toc27154]1.2法定代表人授权委托书

致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
本授权书声明：（投标人全称）的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目（项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005）的投标，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
   授权期限：   年   月   日至   年   月   日

投标人名称（加盖公章）：                 
法定代表人（签字或签章）：               
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人（签字或签章）：               
代理人身份证号码：                       
代理人职务：                             
代理人联系方式：                         
日期：    年  月  日

附：有效的委托代理人身份证双面。
	
	




[bookmark: _Toc213248508][bookmark: _Toc1056][bookmark: _Toc7329][bookmark: _Toc27750][bookmark: _Toc210921088]2.投标保证金
项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目       
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005 
	项目
	内容

	投标保证金金额
	小写：¥                  元
大写：人民币             

	交纳方式
	

	投标人交纳保证金账户信息
	户名：
账号：
开户行名称：

	备注
	


注：后附投标保证金交纳凭证。


[bookmark: _Toc12780][bookmark: _Toc11373]
[bookmark: _Toc15079][bookmark: _Toc31511][bookmark: _Toc12285][bookmark: _Toc18276][bookmark: _Toc26881][bookmark: _Toc13583][bookmark: _Toc5766][bookmark: _Toc29733][bookmark: _Toc32046][bookmark: _Toc210921089][bookmark: _Toc213248509]3.其他实质性要求
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

[bookmark: _Toc5789]4.售后服务方案及保障措施
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。


[bookmark: _Toc210921090][bookmark: _Toc22675][bookmark: _Toc213248510][bookmark: _Toc22765][bookmark: _Toc6765]5.培训服务方案及保障措施
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

6.投标函
致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
根据贵方西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目（项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005）招标文件的全部内容，正式授权下述签字人（姓名和职务）全权代表投标人（投标人全称）参加投标。
据此函，（投标人全称）宣布同意如下：
1.交货（安装、调试）时间：         。
2.质保期：         。
3.交货（安装、调试）地点：         。
4.质量要求承诺：         。
5.我方同意在投标人须知规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知前附表规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。如果我方投标被接受，则至合同履行完、质保期满为止，本投标函保持有效。
6.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。
7.如我方投标被接受，将保证忠实地执行买卖双方所签经济合同，并承担合同规定的责任义务。
8.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
9.如果在投标文件有效期内撤回投标或者有其他违约行为，我方的投标保证金可被贵方全部或部分没收。
10.同意应贵方要求提供与本次投标有关的任何数据或资料。
11.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标人的行为。
12.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
13.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：　　　　　　　　　        邮政编码：　　　　　　　　　    
电话：　　　　　　　　　        传真：　　　　　　　　　        
投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc12956][bookmark: _Toc27590][bookmark: _Toc9285]
[bookmark: _Toc20546][bookmark: _Toc210921091][bookmark: _Toc213248511]7.开标（唱标）一览表
项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目       
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005
	项目
	内容

	投标总报价
	小写：¥                  元
大写：人民币             

	备注
	



投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日
注：
1.此表中 “投标总报价”应与“投标报价明细表”中 “合计”一致。

[bookmark: _Toc1980][bookmark: _Toc15890][bookmark: _Toc24725][bookmark: _Toc6122]
[bookmark: _Toc4200][bookmark: _Toc213248512][bookmark: _Toc210921092]8.投标报价明细表
项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目                     
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005
	序号
	产品（项目）名称
	所属行业
	规格型号
	品牌
	制造商
	数量
	单位
	单价
（元）
	总价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	


注：
1.供应商必须对本项目内所有内容作出完整唯一的投标报价，且分项报价中不得出现缺项、漏项或无报价情况，否则投标文件将按无效处理。
投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc31414][bookmark: _Toc213248513][bookmark: _Toc210921093][bookmark: _Toc6872][bookmark: _Toc21278][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Toc24765]9.落实政府采购政策需满足的资格要求
投标人根据实际情况按照附件中的要求填写或提供证明材料附于此项，属于小微企业的提供《中小企业声明函》，属于监狱企业的提供监狱企业证明文件，属于残疾人福利性单位的提供《残疾人福利性单位声明函》。

附件：
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：
1.投标人提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定的小微企业扶持政策。
2.投标人希望获得《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。
3.投标人对企业类型（中型企业、小型企业、微型企业）判断有困难的，可以登录工业和信息化部官方网站，在“公共服务平台”模块中，使用“中小企业规模类型自测小程序”进行测定。
4.《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中小企业划型标准规定节选：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
5.标的名称、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业如下：
	序号
	标的名称
	所属行业

	1
	全自动游离二氧化硅前处理工作站
	工业

	2
	双通道离子色谱仪
	工业

	3
	原子荧光分光光度计
	工业

	4
	气相色谱仪
	工业

	5
	气相色谱三重四级杆质谱联用仪
	工业

	6
	智能样品前处理及进样平台
	工业

	7
	全自动微生物药敏分析仪
	工业




监狱企业的证明文件

根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。


注：投标人若非上述企业，则不需提供证明文件。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


注：
1.投标人若非上述企业，则不需提供此函。
2.中标供应商为残疾人福利性单位的，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

[bookmark: _Toc346][bookmark: _Toc9212][bookmark: _Toc213248514][bookmark: _Toc30277][bookmark: _Toc210921094]10.本国产品标准证明文件
投标人请根据实际情况按照附件要求填写或提供证明材料附于此处：提供《关于符合本国产品标准的声明函》《产品成本占比承诺函》的，无须出具财政部会同有关部门规定的相关证明文件；提供相关证明文件的，无须出具《关于符合本国产品标准的声明函》。

附件：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下： 
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。 
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
…… 
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。 
 
公司（单位）名称（盖章）：
日期：  年  月  日
_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：
为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为______%。

公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　  年　 月　 日     

注：
1.本承诺函应按包分别提供。
2.单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3.当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。


财政部会同有关部门规定的有关证明文件
投标人对其提供的产品出具财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合有关证明文件的，该产品视为本国产品。

11.投标人认为可提供的其他材料
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

[bookmark: _Toc21871][bookmark: _Toc13339][bookmark: _Toc27931][bookmark: _Toc272421895][bookmark: _Toc396408439][bookmark: _Toc205017035][bookmark: _Toc204749340][bookmark: _Toc7116]
[bookmark: _Toc16653][bookmark: _Toc213248515][bookmark: _Toc210921095]三、技术文件
[bookmark: _Toc31478][bookmark: _Toc173678359][bookmark: _Toc210921096][bookmark: _Toc22529][bookmark: _Toc173678217][bookmark: _Toc24922][bookmark: _Toc213248516]1.质量保证书
致：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心
本书作为（投标人名称）对西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目（项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005）公开招标提供的质量和服务的保证。
我方承诺提供以下质量保证并承担相应的法律责任：
1.提供的产品是全新的、符合国家质量标准、具有生产厂家质量保证书（或合格证书）的产品；
2.提供的产品符合投标文件承诺和所签合同规定的技术要求和性能参数及配套范围；
[bookmark: _Toc7720][bookmark: _Toc14098][bookmark: _Toc7527][bookmark: _Toc553][bookmark: _Toc2436]3.保证“售后服务方案及保障措施、培训服务方案及保障措施”全部内容的满足。
本保证书自投标之日起90天内有效，如我方中标则按照招标文件要求执行。


投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日
[bookmark: _Toc7563][bookmark: _Toc1184]
[bookmark: _Toc14511][bookmark: _Toc210921097][bookmark: _Toc213248517]2.技术规格偏离表
项目名称：西双版纳傣族自治州疾病预防控制中心2026年医疗服务与保障能力提升（实验室检验检测设备）项目 
项目编号：XSBNZC2026-G1-00396-XSBN-0005
	序号
	产品（项目）名称
	招标文件技术规范、要求
	投标人提供产品的技术参数及配置
	偏离情况
	所投产品技术参数佐证证明材料条目号（页码）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


说明：
1.投标人应按所投产品的实际技术参数，对应招标文件的 “第五章  采购需求”中要求的技术规范如实、完整、准确地填写该表，该表不能作为所投产品的技术文件。
2.表格中“产品（项目）名称”及“招标文件技术规范、要求”可按“第五章  采购需求”内容复制。
3.表格中“投标人提供产品的技术参数及配置”，请投标人根据实际投标情况如实、完整、准确地填写。若由于投标人的疏忽大意或未能完整、如实填写，导致的一切后果由投标人自行承担。
4.表格中“偏离情况”根据实际情况填写“正偏离”“无偏离”或“负偏离”。
[bookmark: _Toc17331]5.表格中“所投产品技术参数佐证证明材料条目号（页码）”，请投标人对照“3.所投产品技术参数佐证证明材料”，填写对应技术参数佐证证明材料索引的条目号及页码。
[bookmark: _Toc16914][bookmark: _Toc21424][bookmark: _Toc3237][bookmark: _Toc22424][bookmark: _Toc31708][bookmark: _Toc24746]
投标人名称（加盖公章）：                 
日期：    年  月  日

[bookmark: _Toc12541][bookmark: _Toc213248518][bookmark: _Toc173678370][bookmark: _Toc210921098][bookmark: _Toc23822][bookmark: _Toc623][bookmark: _Toc173678228][bookmark: _Toc10450][bookmark: _Toc15681][bookmark: _Toc8111]3.所投产品技术参数佐证证明材料
由投标人根据招标文件自行提供所投产品技术参数佐证证明材料。

[bookmark: _Toc12816][bookmark: _Toc1676][bookmark: _Toc31575][bookmark: _Toc13181206][bookmark: _Toc173678229][bookmark: _Toc213248519][bookmark: _Toc5168][bookmark: _Toc173678371][bookmark: _Toc1554][bookmark: _Toc210921099]4.节能、环境标志产品认证证书
[bookmark: _Toc9179][bookmark: _Toc4341]产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

[bookmark: _Toc28113][bookmark: _Toc32286][bookmark: _Toc210921100][bookmark: _Toc213248520]5.项目实施方案
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

6.维保方案与技术支持方案
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

[bookmark: _Toc13588]7.产品质量保障
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。

[bookmark: _Toc210921102][bookmark: _Toc9830][bookmark: _Toc213248522]8.投标人认为可提供的其他材料
投标人根据招标文件要求结合本项目与自身情况自行编写。


[bookmark: _Toc7826][bookmark: _Toc210921103]第五章 采购需求
（一）采购需求一览表
	序号
	产品（项目）名称
	规格（技术参数、性能要求）
	是否接受进口产品
	数量
	计量单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	全自动游离二氧化硅前处理工作站
	1、 功能与原理：全自动游离二氧化硅前处理仪，依据国家职业卫生标准《GBZ/T 192.4-2007 工作场所空气中粉尘测定 第4部分 游离二氧化硅含量》中规定的前处理步骤设计，自动加磷酸试剂，自动控温在245-250℃，自动搅拌样品，自动给样品冷却降温并过滤，实现了游离二氧化硅分离前处理的自动化。
2、性能要求
2.1、样品位≥12位，过滤清洗位≥12位。
2.2、仪器具备自动搅拌和实时监测样本溶液温度的功能，控温准确可靠。
2.3、仪器界面能实时监控样品温度，样品温度精度±1℃以内。
2.4、内置高精度自动进样系统，进样器需采用耐高温、耐磨、耐酸碱材质；自动设置加液体积，开启自动搅拌功能。进样误差＜0.1mL；实验过程自动添加。
★2.5、仪器具备独立仿真机械手系统，全程模拟人手操作，机械手系统能完成夹取、移动、摆放加热杯和漏斗。（提供仪器机械手抓取加热杯和机械手抓取漏斗悬空的实物图片）
2.6、仪器内置样品转移系统，机械手抓取带溶液的加热杯放置于转移系统中，转移系统全程模拟手工倾倒方式直接将样本转移至漏斗滤纸上。
★2.7、仪器内置样品架，样品架包含≥12套鹰嘴接触式定位装置（提供放入样品杯的样品架实物图片和样品架上≥12套鹰嘴接触式定位装置实物图片）；包含≥12位过滤清洗位，过滤位上漏斗能通过机械手夹取移动（提供机械手在过滤位夹取漏斗实物图片）。
2.8、仪器具备过滤状态监测功能，能够保障过滤过程的安全与效率。
2.9、仪器配备专用耐高温样品杯，容量≥150ml，杯体结构设计合理，能够有效配合仪器的自动转移系统，减少样本转移过程中的损耗。2.10、仪器配备智能清洗系统，能够对反应容器、搅拌棒及管路进行全方位清洗，避免交叉污染。
★2.11、仪器为全自动一体机，人工加入样品后，可自动完成添加试剂、加热控温、搅拌、样品转移、过滤及清洗等全流程，无需人工干预。仪器需配备蒸馏水自动加热及补水系统，满足实验过程中的高温冲洗需求。（提供内置蒸馏水加热装置实物图片）。
★2.12、设备具备智能自清洁功能，能够对搅拌棒、温度探头及管路进行有效清洗，支持用户自定义清洗程序，避免样品交叉污染。（提供搅拌棒和温度棒等自清洁的实物图片和软件截图）。
2.13、准确度：高中低浓度质控符合标准。数据在确定度范围内。
2.14、精密度：按标准灰化干燥后，高、中、低浓度质控数据的相对标准偏差RSD＜4%，平行样品≥8个。
2.15、仪器自带试剂用量提醒功能。
2.16、验收要求：由厂家工程师进行性能测试，测试合格后，再根据招投标文件及合同进行验收。高中低浓度质控符合标准，数据在确定度范围内，RSD<5%。否则不予验收。
3、样品盘和试剂位
3.1、玻璃烧杯：配备专用耐高温玻璃样品杯，容量满足实验用量要求。
3.2、试剂开放，可使用原厂试剂，也可自行配备。
4、清洗站
4.1、实验结束后自动清洗所有管路。
4.2、可根据实验需要，设定清洗方法。
5、数据控制与输出：智能触屏控制，可选多种模式进行实验。
6、碳化灰化性能特点：
6.1一键运行：只需放入样品，仪器按照设定流程自动化完成实验，自动记录数据，生成报告。
6.2批量测试：仪器内置高温陶瓷转盘，单次可处理样品位数≥20位。
6.3炉膛保温材料：采用优质保温材料的高温炉，炉温分布均匀、稳定，具备快速恢复温度的能力。
6.4接口方式：设备具备良好的抗干扰能力，具备防雷、防电磁干扰等保护电路设计，运行稳定可靠。
6.5控温方式：采用PID算法，防过冲升温，安全，控温精确，升温速度快。
6.6供气组件：配备静音供气组件，支持通入氮气或氧气。
6.7控制方式：位机控制。更有效的控制主机操作并不受电脑单方面原因造成不可控。故障报警自我保护。并配用独特的微间技术对功能部件移位做出精确定位。
6.8内置电子天平具有自动校正功能，可在高温下连续称量样品，自动判断恒重，可保证每次称量结果准确、可靠。
6.9炉门具备缓冲或缓慢开启机制，避免骤冷骤热对炉体造成损伤。
6.10配有自动冷却模块，缩短降温时间，提高测试效率。
7、技术参数：
7.1样品位数：≥20位；
7.2坩埚：刚玉材质；
7.3天平：最小分度值0.1mg；
7.4炉温范围：室温~1000℃；控温精度：±1℃，
7.5电压：220±22VAC 50±1HZ、大功率：＜5Kw；
8.配置清单：设备主机2套、自动控温加热器1套、自动加液搅拌系统1套、自动过滤清洗系统1套、可编程二次过滤系统1套、自动样品转移模块1套、多功能样品架1套、工控触屏1套、控制系统软件1套、样品杯36个、漏斗杯36个、慢性定量滤纸1盒、漏斗架2套、烧杯架2套、排风装置1套、在线液位监测系统1套、内置恒温水浴系统1套、仿真机械手系统2套、智能温度监测系统2套、内置品牌天平一台、刚玉坩埚20个、品牌台式电脑一台、品牌黑白激光打印机一台。
9.质保期：整机质保3年以上，保证设备停产后至少10年的零配件供应。
	否
	1
	套
	300,000.00
	

	2
	双通道离子色谱仪
	1.用途
离子色谱仪应用GB/T5750标准，分别对饮用水中阴离子分析检测。如：F-、Cl-、Br-、BrO3-、NO3-、NO2-、SO42- 、PO43-等的检测分析。食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖等的测定。
2.工作条件
工作电源：220V，50HZ。环境温度：10-40℃。相对湿度：20-85%。
3技术参数
3.1仪器整体通过EMC电磁兼容环境认证（提供相关认证资料）
3.2整机要求：所有的离子色谱流路均标配采用原厂提供的PEEK及PTFE材质，包括分析泵本身、六通阀、色谱柱、抑制器及检测器之间的所有管路；
3.3内置式四元比例阀，实现四元梯度泵；（提供仪器真实内部图片，设计结构图，软件截图，证明内置四元泵）。
3.4输液泵具备内置式独立体主辅泵头（提供仪器真实内部图片）。
4色谱泵系统
★4.1高性能/低脉冲低压双柱塞泵，泵所有部件含泵外壳、单向阀外壳、单向阀阀芯、管路为PEEK非金属材质；适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。（提供图片）
4.2基于两级悬浮传动技术的高压恒流泵。
4.3 泵头耐压：0～35MPa；
[bookmark: OLE_LINK6]4.4全PEEK泵流量：0.001～12.000mL/min（或更宽）。
4.5流量设定误差：≤0.2%；
4.6流量稳定性：≤0.2%；
4.7 压力脉动：≤0.25%；
5.电导检测器
5.1基线噪声：≤0.0005μS/cm；
5.2基线漂移：≤0.005μS·cm-1/30min；
5.3最小检出浓度（Cl）：≤0.0005ug/mL；
5.4最小检出浓度（Li）：≤0.0002ug/mL；
5.5最小检测浓度（NO3-）≤0.001μg/mL；
5.6最小检出浓度（Na+）≤0.001μg/mL；
5.7最小检出浓度（Ca2+）≤0.005μg/mL；
5.8数字电导检测器，自动量程，输出值为电导率值；
5.9电导池体积：≤0.4μL；
5.10电导检测范围：0-45000μS/cm（或更宽）；
5.11检测器分辨率：≤0.0024nS/cm；
5.12电导池温度设定误差：±0.01℃；
5.13电导池温度显示分辨率：0.01℃
5.14具有温度补偿功能，温度补偿范围：0-3.0%；
5.15具有基于DSP离子色谱仪数字电导检测装置；
5.16电导池温控范围：检测器温区温度+5℃–65℃（或更宽）；
5.17电导池控温稳定性：0.5℃；
5.18电导池温度设定值误差：0.1℃/h；
5.19电导池耐压：＞14MPa.
6.安培检测器
6.1类型：薄层式结构，自动量程；
6.2驱动电压范围：-2.048V---2.048V
6.3驱动电压分辨率：0.001V；
6.4输出信号范围：积分模式：50pc---200uC;
6.5直流模式：1pA---74uA；
6.6噪声：积分模式＜30pC；直流模式＜5pA；直流模式静态噪声＜1pA；
6.7参比电极：饱和氯化钾Ag/AgCl参比电极；
6.8 内置插拔式，保证检测器温控均匀性。
★6.9具有直流安培，脉冲安培，脉冲积分安培三种工作模式，软件自由切换；（提供软件证明文件）
6.10最小检出浓度：≤0.001μg/mL；
★6.11电导检测器和安培检测器以及抑制器同时安装在一个机箱内。（提供实物图片，验收依据）
7.抑制器
7.1抑制器类型：原厂生产的电解自动再生膜抑制器，无需外加硫酸进行轮流再生。具有高容量，免维护，低背景电导，低背景噪声和稳定的基线，无需蠕动泵等其他辅助设备。
7.2可配置阴、阳离子电解自再生膜抑制器
7.3恒流源范围：0-500mA，增量0.1mA
7.4抑制容量：170ueq/min
7.5耐压：3MPa 
8.柱温箱
★8.1风浴热循环加热柱温箱，具有淋洗液预加热功能，可使淋洗液的温度在进入色谱柱前已和色谱柱的柱温保持一致，保证了待测离子的分离效果，同时可获得更平稳的基线，有效的缩短了开机平衡的时间，提高重复性和分析效率；
8.2温度范围：室温＋5℃~70℃；
8.3控温度稳定性：≤0.1℃；
8.4温度设定值误差：0.05℃；
8.5可兼容长度为250mm和150mm色谱柱
9.离子色谱柱
9.1阴离子色谱柱，色谱填料为聚合物材料，可用于食品、药品、环境、水质等样品中常规阴离子和的检测。
自动进样器
9.2工作方式：极坐标定位方式，注射泵定量取样方式，具有满环进样、部分进样及无损进样等可选模式；
9.3样品位数：>119位；
9.4具有缺瓶报警、漏液报警开关门感应灯自动化智能化功能，保证设备可靠运行；
9.5重复性：满环进样≤0.3%RSD（进样体积>5uL）；
9.6注射器规格：标配：500ul，1000ul，2500ul；
[bookmark: OLE_LINK7]9.7定量环规格：标配：25ul，50ul，100uL，250uL，500ul；
9.8进样针清洗：具有独立清洗内/外壁洗针位，不限次数内外针清洗并具有吹干功能，可在样8本间或每一针之间选择是否清洗；
9.9线性：>0.999；
9.10交叉污染：≤0.01%；
10.氮气加压装置
10.1保护淋洗液，避免吸收空气中的CO2，确保淋洗液流量的稳定性；
10.2隔绝空气，避免淋洗液中滋生细菌；
10.3防止意外进入的气泡导致泵异常；
11.淋洗液发生器
11.1流速范围:0.001～3.000ml/min（或更宽）； 
11.2 KOH淋洗液浓度范围: 0.1～100.0mM； 
11.3浓度准确度:0.1mM；
11.4电解液原始浓度:25% KOH；
11.5电解液体积:≥1000mL；
11.6最大工作压强:21MPa（3000psi）；
11.7兼容有机溶剂最大浓度:25%甲醇；
11.8梯度准确度：1.5%；
11.9梯度精度：＜0.2%；
12.软件
★12.1实现系统部件的有效集成和控制，软件与仪器为同一品牌，软件可以实现系统部件的有效集成和控制，对同一品牌提供气相色谱、液相色谱及各类检测器，自动进样器等部件可无缝式增加，可以轻松的完成多维色谱（柱切换）的功能、多检测联用检测的功能等功能的建立。（提供软件截图）
12.2图形化全反控界面，提供实时分析条件参数和分析结果、在线修改和采集各部件工作参数、自动进行快速数据采集和处理、具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。（提供软件截图）
★12.3智能抑制器保护系统，梯度分析时抑制器电流随淋洗液浓度变化，使抑制器电流处于最佳使用范围，延长抑制器使用寿命。（提供软件截图）
12.4具有多通道缩略图功能，样品列表中已采集数据的样品具有压力、温度、色谱图等多通道缩略显示功能，不用打开具体谱图即可看到样品大概组成及含量信息。（提供软件截图）
12.5工作站界面简单、直观，操作流程便捷，具有完善的审计追踪（包含采集，数据处理，报告打印等）及多级权限管理（≥3级权限管理）功能。（提供软件截图）
★12.6具有多通道采集的功能，可在线监视温度、压力、色谱图情况，可离线查看已完成分析样品的压力、温度、色谱图情况，便于仪器故障排查及方法开发。（提供软件截图）。
12.7软件具备新增积分方法向导功能，增加注释和图形示意的比重。（提供软件截图）。
12.8仪器在检测序列中新增进样行，不影响序列当前针运行。（提供软件截图）
12.9软件通过综合性模型成熟度评估（提供软件评估证书）
13.培训要求
仪器到达现场需要专业售后工程师到达现场安装、调试、培训，达到采购人要求为准。
14.配置
14.1全PEEK材质色谱泵主机（等度泵1套；四元梯度泵1套；在线6路脱气1套，漏液传感器或压力传感器1套)。
14.2自动淋洗液发生器（含阴离子淋洗液罐2套，阴离子捕获装置1套，高压在线脱气装置1套，4L淋洗液瓶组件4套）。
14.3自动进样系统器（含清洗瓶1个，高压PEEK六通阀1个，规格每包100个样品瓶包含盖垫5包）。
14.4分离系统（含柱温箱1套；阴离子色谱柱1根；阴离子保护柱1根，糖类专用色谱柱1根，糖类专用保护柱1根，氢氧根多聚磷酸盐专用柱1根，氢氧根多聚磷酸盐专用柱保护柱1根）。
14.5检测系统模块（含电导检测器模块1套，安培检测器模块1套，金电极组件1套，阴离子抑制器1套）。
14.6双路氮气加压模块（含淋洗液瓶（强化厚壁带接头）2套，减压阀2套，氮气减压阀2套）。
14.7色谱工作站系统（含色谱工作站软件1套，培训视频教材1套，数据输出台式电脑1台，打印机1套，远程输出数据平板1台）。
14.8前处理每个品类各5盒（包含RP前处理小柱，1cc，50pk/包，Ba/Ag/H预处理柱2.5cc，50支/盒，H型预处理柱1cc，50支/盒，Na型预处理柱1cc，50支/盒，Ag型预处理柱1cc，50支/盒，Ba型预处理柱1cc，50支/盒，C18型预处理柱1cc，50支/盒，Ag型预处理柱2.5cc，50支/盒，H型预处理柱2.5cc，50支/盒，RP型预处理柱2.5cc，50支/盒，Ag/Na型预处理柱2.5cc，50支/盒）
15.售后服务要求：
整机质保4年以上，保证设备停产后至少10年的零配件供应。
	否
	1
	台
	500,000.00
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	原子荧光分光光度计
	1. 项目用途与工作条件
1.1 用途：适用于样品中砷（As）、汞（Hg）、硒（Se）、锑（Sb）、铋（Bi）、铅（Pb）、碲（Te）、锗（Ge）、镉（Cd）、锡（Sn）、锌（Zn）、金（Au）等痕量元素的定量分析。
1.2 工作电源：220V ± 10%，50 Hz。
1.3 环境温度：15℃～30℃；相对湿度：≤80%。                                                                                                                                                      2. 技术指标与性能要求
2.1 通道数与光源系统
2.1.1 通道数：仪器支持多通道同时测定。通道数应不少于2通道，可实现双元素同时测量；为提升检测效率，后期可升级配置四通道，实现四元素同时测定。
★2.1.2 光源系统：采用特制高性能空心阴极灯，仪器应能自动识别元素灯，并具备监测灯使用状态及累计运行时间的功能。光源系统应具备免调节功能，即插即用，无需手动对光。
2.1.3 汞灯漂移校正：针对汞元素灯不易起辉及信号易漂移的行业难题，仪器需内置汞灯自动激发起辉装置和光源连续监测扣除漂移系统，以保障长期测量稳定性，无需人工辅助激发。
2.2 光学系统
2.2.1 光路设计：采用短焦距无色散光路系统，具备低背景高信号的特点，以提高灵敏度。
★2.2.2 双光束扣除系统：为实时校正光源强度漂移或波动对荧光信号的影响，全通道需支持参比光束漂移扣除功能，确保测量结果的准确性和稳定性。
2.3 进样与蒸汽发生系统
2.3.1 进样方式：可采用注射泵-蠕动泵联用技术，或双顺序注射泵进样系统，或气动注射装置。
★2.3.2 自动进样器：标配极坐标式全自动进样器。样品位数至少为160位（使用10mL或15mL样品管），以满足大批量样品检测需求。自动进样器需具备自动稀释、单点配制标准曲线功能。
2.3.3 进样针：为防止交叉污染和针体折断，进样针应采用特殊材质（如碳纤骨架PTFE材质或石英材质搭配液面探测技术），确保仅针尖部分接触液面。
2.4 原子化器
2.4.1 原子化器类型：采用屏蔽式石英炉低温原子化器，通过载气和屏蔽气双路气体设计，有效减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。
2.4.2 温度控制：原子化器应具备温控功能，可根据所测元素自动匹配最佳原子化温度。                                                                                                  2.5 气路系统
★2.5.1 流量控制：气路系统需采用电子流量控制（如EFC或阵列式气路），实现载气、屏蔽气流量的精确控制和实时监测，具备欠压、断气等报警保护功能。
2.6 性能参数
2.6.1 检出限：典型元素（As、Sb、Bi、Hg）检出限 ≤ 0.01 µg/L；冷原子测汞检出限 ≤ 0.001 µg/L。
2.6.2 精密度（RSD）：双通道（或四通道）同时测定，RSD ≤ 0.6%。
2.6.3 线性范围：大于三个数量级。
2.7 软件与数据处理
2.7.1 操作系统：软件需兼容Windows 10/11等操作系统，具备权限管理、审计追踪、电子签名等功能，满足实验室数据完整性要求。
2.7.2 自动化功能：具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。可实现在线稀释、自动配制标准曲线、测量数据快速导入Excel等功能。                                                                                   3. 仪器配置要求
3.1原子荧光光度计主机1台
3.2双光束光源漂移校准系统1套
3.3全自动顺序注射泵进样系统或气动注射进样装置1套
3.4全自动断续流动进样系统1套
3.5不低于160位（单盘）自动进样器1台
3.6高效涌流式化学气相发生气液分离装置1套
3.7配有用于形态分析接口1套
3.8仪器操作及数据处理软件1套
3.9数据输出和输入系统1套
3.10高强度空芯阴极灯3支（汞、砷、硒各1支）
3.11进样管不少于200个                                                                                                                                                        
4.质保期：整机质保3年以上，保证设备停产后至少10年的零配件供应。
	否
	1
	台
	270,000.00
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	气相色谱仪
	一、工作条件
1.1 电源：220V，50Hz电源
1.2 环境温度：15-35˚C
1.3 环境湿度：<90%
二、性能参数
气相色谱部分
2.1 色谱性能：
2.1.1 保留时间重现性< 0.008% 或< 0.0008 min
★2.1.2 峰面积重现性＜0.5%RSD，提供实际检测计算结果作为证明文件，至少包含10次连续进样的保留时间、峰面积数值、计算结果，以及显示原始色谱图保留时间的谱图文件
2.1.3 用户界面：具备网络化用户界面功能，支持通过电脑或移动终端远程连接主机，实现状态检查、诊断、方法编辑和日志访问等功能。
2.1.4 触摸屏用户界面：配备高分辨率电容式触摸屏，屏幕尺寸不小于7英寸，支持触控操作，无需额外校准。
2.1.5 进样口及检测器均采用电子压力控制，具备防污染设计，可以防止颗粒、水汽和油等污染物损坏
★2.1.6 仪器可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。提供软件截图证明
2.1.7 仪器具备智能待机或节能模式，可有效降低日常电力消耗。
2.1.8可选用多种载气和尾吹气类型，方便用户根据使用场景和检测目的进行更换。至少包含He、H2、N2和AR/CH4。
2.2 分流/不分流进样口
2.2.1 可同时安装2个独立控温的进样单元，由先进的电子流量控制系统控制
2.2.2 支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲，恒线速度控制等功能
2.2.3 压力设定范围：大于等于0-100 psi; 控制精度：小于等于0.001psi
2.2.4 最高使用温度：不低于400℃
2.2.5 进样口温度控制偏差：不超过0.1℃
2.2.6分流比设定范围：不少于1～ 12500：1，提供体现最大分流比的软件截图
2.2.7流量设定范围：0-1250mL/min
2.3 柱温箱
2.3.1 温度：室温+5℃～450℃. 
2.3.2 温度设定值精度：0.1℃
2.3.3 温度稳定性：≤0.01˚C/1˚C环境变化
2.3.4 升温速率：最大升温速度≥120˚C/min。
2.3.5 程序升温：不低于32阶，提供工作站软件截图
2.3.6 冷却速度：从450℃降到50℃，≤4.5 min
2.3.7待机模式：仪器做样结束后，自动进入待机模式，柱温箱温度可自动调节至预设温度，无需单独设立程序升降温方法。提供仪器软件截图
2.3.8 柱温箱体积：≥10L；
2.4  FID检测器
2.4.1 最低检测限：≤1.3 pg C/s
2.4.2 最高使用温度：≥450℃
2.4.3 电子压力/流量控制,压力控制精度:≤0.001psi
2.4.4 线性动态范围：≥107（±10%）
2.4.5 灭火自动检测和自动再点火
2.4.6最大数据采集速率：不低于1000Hz。提供采集速率可选择1000Hz的软件截图
2.5 电子捕获检测器（ECD）
2.5.1 所有气路均为电子压力/流量控制
2.5.2 最高操作温度；≥400°C
2.5.3 尾吹气类型为氩气/5% 甲烷或氮气
2.5.4 最低检测限：≤5.0 fg/mL 林丹
2.5.5 动态范围：≥5×104
2.5.6 数据采集速度：不低于500Hz。
2.6 火焰光度检测器（FPD）
★2.6.1 带电子气路控制，控制精度：0.001Psi
2.6.2 最低检测限：≤50 fg P/s，≤3.0 pg S/s
2.6.3 动态范围：≥103 S，104 P
2.6.4 选择性：105  gS/gC，106  gP/gC
2.6.5 数据采集速率：500 Hz
2.6.8 标准EPC用于三类气体：空气：0 ~200 mL/min；H2：0 ~250mL/min；尾吹气：0 ~130 mL/min
2.6.9 最高使用温度：400 ℃
2.7 化学工作站
2.7.1 时间编程
2.7.2 仪器故障和维护情况可由内置电子跟踪系统自动记录
2.7.3 早期维护反馈功能，能持续跟踪进样系统、垫圈、衬管、和色谱柱等信息，并直观显示。
2.7.4 独特的远程诊断功能、错误检查和显示功能
2.7.5 软件图像化，灵活简单，操作易学
★2.7.6具备保留时间锁定/校正功能，使得不同仪器之间、不同长度的色谱柱之间，同一物质的保留时间误差保持在极小范围内。用户可据此自建保留时间谱库。提供保留时间锁定功能的技术说明文件
[bookmark: OLE_LINK5]★2.7.7智能诊断功能：仪器需具备智能化自我诊断与预测性维护功能。用户可通过仪器本地界面或数据系统软件界面，实时查看系统健康状态报告。系统需具备早期维护预警机制，能够根据运行数据提前提示关键部件（如进样口、检测器等）的维护需求，并提供可视化的故障排查与分步维护指导。仪器需具备进样口状态自动监测功能。系统应能对分流/多模式进样口的关键运行状态（包括但不限于气路密封性/漏气检测、流量/压力稳定性、隔垫及衬管污染趋势等）进行自动评估与诊断，确保进样精度和重现性。仪器需具备检测器（如FID）性能自动评估功能。系统应能自动执行检测器点火状态确认、基线稳定性（噪声与漂移）监测及信号响应等关键性能测试，以验证检测器是否处于正常工作状态。早期维护预警功能需覆盖进样口及检测器等核心消耗品与关键部件。系统应能基于历史数据和实时运行参数，对进样口耗材（如隔垫、衬管、密封圈等）及检测器核心组件（如喷嘴、收集极等）的寿命或污染程度进行趋势分析，并在性能下降前主动推送维护提醒，以降低非计划停机风险。提供显示屏截屏图片
三、配置要求
3.1 气相色谱仪主机 1台，分流不分流进样口2套，FID、ECD、FPD检测器各1套，色谱软件工作站 1套，安装工具包1套
3.2 氧水捕集阱1套，
3.3 配套：高纯氮气（含瓶、气、阀）1瓶、氢气、空气发生器各1台，品牌计算机1套，激光打印机1套
四、售后服务 
4.1供应商负责仪器的现场安装与调试，并确保其符合投标文件中“投标人提供产品的技术参数及配置”，并同时在现场对采购人进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，采购人有权要求退货并要求赔偿损失。
4.2质保期：自验收合格之日起12个月。
4.3仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商能及时地为采购人提供备品备件。
[bookmark: _GoBack]4.4供应商为采购人提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为采购人提供上机培训。
4.5厂商具有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助采购人进行方法开发。
4.6厂商为采购人提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程。
	否
	1
	台
	390,000.00
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	气相色谱三重四级杆质谱联用仪
	[bookmark: OLE_LINK4]一、具体用途：能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。能够满足食品中痕量和超痕量农药残留、非法添加等样品的筛查和定量分析，环境样品中污染物的分析，水质、大气、土壤中有机物分析等，并符合国际、国内相关标准和法规的要求。
二、技术规格和性能要求
1. 工作条件
1.1 电源:220V，50Hz；
1.2 温度:操作环境20˚C -35˚C；
1.3 湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%； 
1.4 仪器具备节能模式或低功耗设计，符合实验室绿色环保要求。
2. 性能指标
2.1气相色谱仪：
2.1.1气相色谱仪整体性能：
2.1.1.1气相和质谱必须是同一品牌；
2.1.1.2 保留时间重复性<0.008% 或<0.0008 分钟；
2.1.1.3 峰面积重现性<0.5% RSD；
2.1.2 柱温箱：
2.1.2.1 柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C（或更宽），不低于19梯度/20平台程序升温；
2.1.2.2 升温速率：最大升温速度≥120˚C/min，以0.01 ˚C /min增加；
2.1.2.3 降温速率：从450˚C降至50˚C≤270秒 ；
2.1.2.4 控温准确性：≤0.01℃/环境温度变化1℃；
2.1.3 分流/不分流进样口：
2.1.3.1 最大压力设定范围：0-100psi；
2.1.3.2 压力设定精度：0.001 psi；
2.1.3.3 流量设定范围：0-1250mL/min；
2.1.3.4 最大分流比：≥12000:1，提供软件截图；
[bookmark: _Hlk211342248]2.1.4 气相主机具有≥7英寸彩色触摸屏操作界面，采用电容式触摸屏技术，无需手写笔来执行触摸屏功能，触摸屏能够同时显示进样系统（如顶空进样器，液体进样器），同时可显示质谱参数；
2.1.5气相主机具备载气气路自动核查功能，可以智能判断所连接的载气与所需要的载气是否一致；
2.1.6气相主机具备气体净化器状态监控功能，可通过净化器指示材料变色或内置传感器等方式自动判断载气纯化器是否失效，并可通过仪器自带显示屏或工作站界面进行主动的报警及更换提醒，提供仪器自带显示器或工作站界面对气体纯化器状态/饱和/更换等状态截屏作为佐证资料；
[bookmark: _Hlk211342274]2.1.7 工作站软件或设备官网应有常用消耗品数据库，用户可通过型号、规格或货号快速检索并选择匹配的进样口衬管、色谱柱等耗材，便于方法设置与耗材管理。
★2.1.8 仪器/工作站具备色谱柱使用信息记录功能，可记录当前安装色谱柱的型号、序列号（或生产信息）、累计进样次数、累计使用时长、最高使用温度等关键使用参数，便于色谱柱寿命管理与数据追溯。提供软件截图证明；
[bookmark: _Hlk211342297]★2.1.9 具有保留时间自动校准功能，该功能需具有使待测物保留时间保持一致的保留时间锁定效果，保留时间偏差控制在±0.001 min以内；
[bookmark: OLE_LINK3]2.1.10 具有不卸真空换色谱柱功能；
2.1.11 多载气智能管理功能，支持在两种或以上不同载气（如氦气、氮气、氢气）之间进行自动或半自动切换，以实现载气成本优化与灵活应用。（提供软件界面截图）；
[bookmark: _Hlk211342342]2.1.12 气相主机可同时支持四个检测器；
2.2 质谱部分：
2.2.1 基本性能：
2.2.1.1质量数范围：10-1050 m/z或 1.2~1100 m/z 区间；
2.2.1.2验收指标：仪器检测限指标及灵敏度，以30 m × 0.25 mm, 0.25 µm色谱柱为标准，氦气做载气，IDL(MRM): ≤0.5fg ，2fg 八氟萘 连续8次进样，99%置信区间，提供计量单位出具的计量报告；
EI MRM 信噪比：1 µL 100 fg/µL 八氟萘对 m/z 272 → 222 离子对的信噪比大于40000:1 (RMS)；
2.2.1.3 分辨率：0.4~4amu分辨可调（提供软件截图）；
2.2.1.4 MRM速率：≥500个MRM/秒，最小MRM扫描时间：0.5ms，提供MRM速率软件截图；
2.2.1.5质量稳定性：±0.1u/24h；
2.2.2 离子源：
2.2.2.1惰性材质EI源，非陶瓷材质，独立控温，最高温度可到350˚C； 
2.2.2.2 双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，具备灯丝电流/发射电流的宽范围调节能力，最大调节范围不低于250μA（提供软件界面截图）；
★2.2.2.3 最大离子化能量：200eV（提供软件界面截图，软件显示必须是正数），提供计量单位出具的计量报告，并作为验收指标。 
2.2.3 质量分析器：
★2.2.3.1质量分析器采用低热膨胀系数材质制成的四极杆，具备独立加热温控功能，最高可控温度不低于190℃，可通过加热方式实现离子源和四极杆系统的热清洁维护，减少人工拆卸维护频率。如不满足该指标需额外提供三套四极杆质量分析器以供维护时更换使用。分别提供Q1和Q2加热的软件界面截图
2.2.4 碰撞池：
★2.2.4.1碰撞池碰撞气可采用氮气或其他惰性气体，优先选用实验室常用气体（如氮气）以降低运行成本；碰撞气流量应采用流量控制或等效方式进行精确控制，而非依赖压力控制，最大流量不低于5 mL/min。提供流量控制软件界面截图；
2.2.4.2碰撞能量可选择，最高至 60 eV；
2.2.4.3碰撞池采用线性加速高压碰撞，可消除“记忆效应”和“交叉污染”；
[bookmark: _Hlk211341705][bookmark: _Hlk212055949][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK1]★2.2.4.4具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，最大氦气流量不低于6ml/min，提供软件界面截图）；
2.2.5 检测系统：
2.2.5.1采用离轴检测器或等效技术，消除中性分子引起的背景噪声；
2.2.5.2电子倍增器通道：≥3，提高到达检测器的有效信号；
2.2.5.3增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度；
2.2.6 真空系统：
2.2.6.1 高真空：采用涡轮分子泵提供高真空，抽速不小于300L/s；
2.2.6.2低真空：≥5.5 m3/h（50 Hz）；
2.2.6.3标配真空规，可实时监测真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄漏等安全事故及实验误判；
2.2.7 扫描功能：
★2.2.7.1扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM）等多种扫描模式。（提供多种扫描模式软件界面截图）；
2.2.7.2支持多模式同时扫描功能（如dMRM与SCAN同时采集，或等效的多模式同时采集技术）；
2.2.8 质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营；
2.2.9质谱泄漏测试：可在样品采集过程中执行空气泄漏和水渗漏的检查，监测泄漏测试的响应，保证仪器处于正常的工作状态；
2.3 数据处理系统：
2.3.1工作站包含基础的采集、定性分析、定量分析软件部分，中英文软件操作系统。 
[bookmark: _Hlk208951719]★2.3.2 定性分析软件标配谱图解卷积功能，可对复杂基质中的共流出组分进行质谱图分离提取，支持靶向与非靶向定性分析工作流程；软件界面应支持中文操作环境。提供中文版定性分析软件实际数据解卷积处理软件截图，提供计量单位出具的计量报告。
★2.3.3 质谱工作站可一键进行自动水和空气检查，并自动生成具备漏气判定结果的检测报告，无需人工手动判定结果。（提供可一键执行水和空气检测的软件截图证明和空气水检测报告），提供计量单位出具的计量报告。
2.3.4 定量分析软件采用批处理分析模式，详细显示数据分析结果，软件应支持以批处理方式对多样品数据进行统一处理和再分析。批处理中所有样品谱图结果集中显示，快速对海量数据进行检查，并根据保留时间、定性离子丰度比偏差范围等对离群值进行标记。具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能；提供化合物批处理功能的软件截图并作为验收指标。
2.3.5质谱数据处理软件可依据保留时间锁定谱库当中标准保留时间和质谱信息对样品当中可能存在的目标化合物进行自动搜寻，并显示搜引结果。搜寻结果应显示每个化合物的实测保留时间与谱库当中其标准保留时间的偏差,定量及定性离子之间的标准丰度比与实测丰度比偏差等以供使用准确定性，防止假阳性或假阴性结果。
2.3.6数据可追溯，包括活动日志、审核跟踪等，新的活动日志跟踪用户登录、登录失败、注销、登录失败、报告生成、仪器故障、复制到剪贴板以及分析人员执行的许多其他未记录在审计跟踪中的操作；
三、售后服务
3.1 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。
3.2质保期：仪器保修期自验收合格日期起12个月；
3.3仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。
3.4供应商应为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训；
3.5厂商具有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。
四、配置要求
4.1、气相色谱仪主机（含触摸屏）1套
4.2、惰性分流/不分流进样口1套
4.3、三重四极杆质谱仪主机1套
4.4、质谱接口1套
4.5、质谱工作站1套
4.6、气相色谱柱1只
4.7、备品备件（石墨密封垫圈1包、O型圈1包、分流衬管1包、不分流衬管1包、进样隔垫1包、氦气捕集阱1包） 数量1套
4.8、稳压电源一套，功率不小于6KW，蓄电工作时间不小于1小时1套
4.9、氦气钢瓶及不锈钢减压阀1套
4.10、配套电脑及打印机1套
	否
	1
	套
	1360,000.00
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	智能样品前处理及进样平台
	1. 总体指标
1.  总体指标及参数明细
1.1  采用伺服马达控制运动单元的运动，主轴长度≥160cm，精度≤0.1mm；
★1.2在同一个平台上实现一带二进样(配备一带二自动进样功能，即一台进样器同时协调控制两台色谱仪器，不少于4个进样口完成重叠自动进样，并非一台停止一台运行)、自动配制标准溶液、二硫化碳解析进样、吹扫捕集进样、物联网推送及针座收纳模块（位数：≥4）等功能。 配置至少三位进样工具切换模块及至少四位进样针座收纳模块，以确保各功能模块之间可实现自动切换；（提供一带二进样模块和针座收纳模块照片）
1.3仪器平台应具有良好的可扩展性，后期可根据用户需求升级以下自动化前处理功能模块（不限于）：液液萃取、在线固相萃取（Online SPE）、自动衍生化、在线氮吹浓缩、动态顶空、固相微萃取（SPME）进样头自动更换，以及固体样品直接进样等模块。后续升级扩展模块，验收时根据采购人需求提供模块进行现场验证，以保证后期升级的真实性，提供承诺函。（提供后期可升级应用资料）
★1.4  最新版的智能主机系统，运行更稳定快捷，可智能识别和追溯进样针、萃取头等消耗品的使用信息，兼容市面上不同品牌的色谱仪器。
2.  物联推送模块
2.1  工作温度：-25°C~ +75°C；
2.2  工作湿度：5%~95%（无冷凝）；
2.3  工作电压电流：12V，81mA—234mA；
2.4 内置无线通信模块（如eSIM卡或等效的嵌入式无线通信模块）；
2.5  通讯接口：具备RS232、RS485、USB、4G、GPS等接口；
2.6 支持TCP等标准协议，支持加密传输及双向证书校验；
2.7 仪器控制电脑可不直接连接互联网，数据通过独立的物联推送模块向外传输，确保采集数据的安全性与保密性；
2.8 推送接收端，支持微信/短信/LIMS系统等端口；
2.9 可推送仪器状态和报错信息等，信息推送到指定接收端口。（提供截图）
3.  一带二模块
★3.1 具备一带二自动进样功能，即一台进样器同时协调控制两台色谱仪器完成自动进样。可同时由两台色谱系统共享，包括GC-GC、GC-LC、LC-LC等的不同组合，且不受色谱仪器品牌限制；两台色谱系统可实现通讯信号同步协调；两个色谱工作站使用者可以同时独立编辑各自样品表并上传至各自色谱系统，系统可自行根据两台色谱进样方法进行时间重叠优化运行；样品表编辑可做样品序列插队运行；可以实现不同进样方式的重叠运行；
★3.2 配备一带二同步信号控制模块，包含至少2路输入信号，至少4路闭合信号输出，同步信号控制模块，可挂载到进样器运动轴上，实现2套色谱系统的预运行、就绪和进样的协同触发。（提供一带二进样模块和≥4位针座收纳模块照片）
3.3 样品表编辑可做样品序列插队运行。
4.自动配标及职业卫生二硫化碳解析
4.1  软件设定自动配制通过软件设定操作即可实现7个点位以上标准曲线系列溶液的全自动配制，具体点位可自定义，自动选择判定逐级稀释点位，配制完成后在线自动进样，同时自动触发色谱或者色谱质谱的软件工作站开始工作，进行数据收集等工作。
★4.2  可自动完成多种混合标样的配置，可快速完成配置混合标样方法文件的软件程序编写。混标的样品数据可通过表格模板（如Excel）导入，实现混标配制方法的建立和编辑。
★4.3  可选配控温样品槽模块，控温范围应覆盖-4℃ ～ +90℃（或更宽），适用于2mL、6mL、10mL、20mL等多种规格样品瓶。 
4.4  通过软件可以设定相应原液的位置、浓度和制备的标准液的瓶位及目标浓度等相关参数，并可自动预算所需试剂的用量并作出提示，方便用户根据使用量适度准备相关的试剂量。
5  吹扫捕集模块
★5.1 多功能自动进样平台可以兼容吹扫捕集软件，完成吹扫捕集的全自动进样；全自动添加多组内标、全自动加热水清洗等功能。（提供技术白皮书和图片）
5.2  采用高温切换阀，最高使用温度不低于350℃，避免高沸点物质残留以及污染；
5.3  采用螺旋型捕集阱，保证捕集效果，充分去除活性位点，多种填料种类可选；
★5.4  具备常温捕集功能，室温捕集下灵敏度和重复性满足国家标准要求，避免低温带入过量甲醇和水至分析仪器，影响前端物质出峰；
5.5  捕集阱加热方式为直接电阻加热或等效的高效加热方式，无外部缠绕包裹，控温精准，升降温快。最高加热温度≥350℃，最大升温速率≥1000℃/min；降温速率：从250℃降至40℃的冷却时间≤40秒；
★5.6  具备高效除水方式（如螺旋离心式物理除水或膜除水等），常温下除水，不采用低温。捕集阱捕集VOCs之后除水，非捕集前除水，避免待测目标物损失。除水率：≥96%；
5.7 除湿阱温度范围：室温~250ºC；
5.8 加热传输线采用高分子阻燃隔热保温层，最高使用温度≥350℃，避免高沸点物质残留以及污染；
5.9  标配5mLU型吹扫管和25mL U型吹扫管各一套（或同等规格），以兼容适用不同的检测标准需求；
5.10  吹扫管底座可进行控温，温度范围为室温至200℃，避免冷点；
★5.11 标配吹扫管光辐射加热模块（或等效的均匀加热方式），样品受热均匀一致，浸入式测温探头，直接测量样品温度，温度控制最高≥200℃；
5.12 标配光学泡沫传感器和在线滤芯，可防止样品泡沫造成系统污染，检测到泡沫时可选停止序列或继续运行下一样品；
5.13 流量控制：标配气体质量流量控制器，电子流量自动精准控制，气体流速控制在5mL/min至500mL/min；
5.14 全部可更换的PEEK和SilcoNert硅烷化等惰性管路，保证管路具有最大的化学惰性，减少目标物吸附；
5.15 压力监控功能：能够实时显示并记录每个样品的吹扫和烘烤压力，便于异常检测结果的溯源和分析。
6.  吹扫捕集进样模块
★6.1  配备六通进样阀（或等效的多通切换阀），可将样品和内标物直接通过六通进样阀进样至吹扫捕集U型管内；
6.2  样品进样注射针取样范围：1mL~10mL,软件可自由设定进样量；
6.3  样品瓶通量：≥70位（适用40mL吹扫样品瓶）；
★6.4  内标物进样应具备不低于两种互为备用的定量方式（如微量进样针精密取样、微量定量环定量等），以确保内标物加入量的准确性及实验方法开发的灵活性。两种方式均应可在软件中独立选择与切换。
6.5  内标物微量进样针取样范围：1~100μL可选（或通过更换不同规格定量环实现相应体积范围），可根据需求选择安装不同体积的定量环。
6.6  可同时放置超过5个不同的内标物样品瓶，用户可根据分析需求灵活选用不同的内标物；
6.7  配置热水清洗模块，使用热水清洗流路管路，有效减少高沸点或粘附性样品的残留污染；
★6.8  进样器软件可直接控制吹扫捕集仪运行，只需编辑一个样品序列表，即可同时直接发送指令触发色谱工作站和吹扫捕集仪。
7．软件控制
★7.1 配备全中文操作界面，平台所配置的所有功能只需一套控制软件即可实现，并且可以与色谱仪或色谱质谱仪软件实现同步通讯，实现液体进样批处理和定位步骤的全面控制；（提供软件操作界面截图，截图需体现全中文软件）
7.2 软件支持宏命令或脚本功能，具有可扩展的功能模块开发空间，可对控制过程进行自定义，可根据用户要求进行二次开发，为以后添加新的模块提供足可能性。
7.3 控制软件具备三级权限管理功能（如操作员、主管、管理员等不同角色）；
7.4  仪器运行日志文件可自动存档，存档期限不少于1年且可自定义设置，并且日志可被其它系统抓取，便于审计追踪。
7.5 厂家快速响应定制化需求和技术服务。
7.6  软件可以实现接收外部序列，自动开始运行，可以实现远程重启仪器，可实现远程备份。
8.配置清单：
8.1长度≥160cm主机1套（包含至少三位自动换针模块一套）；
8.2 加热振荡模块 1套；
8.3 ≥4位针座收纳模块1套；
8.4 标准托盘支架1套；
8.5 ≥15位20mL样品盘3套
[bookmark: OLE_LINK2]8.6 10μL液体样品针2支（原装）
8.7 配标针座1个
8.8 1mL液体样品针 1支（原装）
8.9 大体积洗针模块1套
8.10 2mL磁性样品瓶盖1套
8.11 加热振荡器2mL样品瓶适配件套装1套
8.12 物联网推送模块1套
8.13 一带二控制器1套
8.14 一带二独立控制软件2套
8.15 吹扫捕集主机 1台
8.16 吹扫捕集水自动进样模块1套
9.质保期：12个月
	否
	1
	套
	900,000.00
	核心产品

	7
	全自动微生物药敏分析仪
	1.功能用途：微生物药敏分析系统，用于食品、环境、临床样本中微生物的药物敏感性测试，研究标本中细菌、真菌和分枝杆菌等多种微生物的耐药性。
2.技术参数      
2.1、检测原理：采用荧光增强技术的检测盘中包含荧光指示剂、通过≤15分钟连续检测生成荧光信号曲线并转换数据结果，实时检测药物浓度结果，最短4小时报告。
2.2、药敏检测：完全遵照 CLSI 推荐的微量稀释法提供定量MIC结果，提供4-12个稀释浓度，可以检测真正的MIC值。       
2.3、可提供国家致病菌识别网方案、食品安全风险监测项目、动物源耐药监测等多个项目配套的药敏检测板，能够检测：肠道菌群、非发酵菌、嗜血杆菌属、葡萄球菌、肠球菌属、链球菌属、弯曲杆菌，真菌等。   
2.4、敏感性解释：参照最新版CLSI、EUCAST、FDA药物敏感性标准文件，并配备专家规则系统进行结果提示，提示耐药表型。       
2.5、药敏报告时间：上样后4~16个小时内出具报告单，常见细菌药敏时间≤6个小时。
★2.6、仪器采用整机一体化设计，仅需手工配置菌悬液，系统自动完成菌液分配、孵育、检测、卸载废盘和报告全流程，期间无人工干预，保障人员安全性。
2.7、整机需配有LED显示屏，对孵育仓内部温度及卡位数量实时监测。  
2.8、仪器需配备高精度温控和恒温空气循环系统，温度精准度在±0.5℃，为微生物生长提供最佳培养条件。       
★2.9、仪器允许同时进行≥40个样本的药敏孵育检测，样品盘随机摆放，无序列要求，随到随检。       
2.10、操作系统支持全中文操作软件，提供LIS或HIS系统的接口。   
★2.11、药敏检测板采用≥96孔的微流圆形卡盘式设计，自动化离心上样，25ul定量反应体积，预设阳性对照检测孔，样品体积≤3.5ml。  
2.12、密封式卡片设计，保证样本检测过程无生物安全风险。    
★2.13、每块药敏检测板预设独立二维码，保证不同样本检测的唯一性，方便数据溯源。
2.14、耐药性检测：可自动检测≥20余种耐药机制，常规如CRE、ESBLs、MARS。
2.15、系统配置质量控制模块，协助实验室的系统认证和产品质控追踪。
2.16、软件免费升级，可根据CLSI和国家方案及时响应变化。   
2.17、定制药敏板，药物可选范围≥240种，药敏反应孔≥95个，可根据用户要求自定义设计药物浓度，梯度监测最大可达12个。   
2.18、系统可进行流行病学统计，包括敏感率、MIC值曲线图、耐药谱、分布情况等都分步呈现，报告格式对接国家上报系统格式。
3、质保期：整机质保3年以上，保证设备停产后至少10年的零配件供应。
	否
	1
	台
	680,000.00
	


（二）说明
1.本一览表中的各项技术参数和规格要求如出现引用某一特定的专利技术、品牌、型号、商标、名称、设计、原产地或供应者等情况，则仅起参考作用，不作为歧视性或诱导性指定。供应商可选用实质上“相当于”或“优于”该参考技术规格要求的其他产品。同时填写技术规格偏离表。
2.以上技术参数及要求若出现通过某权威机构检测或认证的相关证书、授权函、承诺函；证明产品在行业荣誉、品牌荣誉、生产厂家证明文件等其他非产品技术参数/功能描述的条款，仅作为评分参考的佐证资料，不作为资格及符合性评审依据，各供应商可根据自身情况做出响应。
3.核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价低的获得中标人推荐资格，评审得分且报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

[bookmark: _Toc213141118][bookmark: _Toc11605][bookmark: _Toc210921104]第六章 资格审查
一、资格审查程序
1.开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2.投标人有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
3.资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Hlk211329727]二、资格审查要求
	条款号
	审查因素
	审查内容

	1
	资格审查要求
	具有独立承担民事责任的能力
	供应商为法人或者其他组织的提供营业执照等证明文件，供应商为自然人的提供自然人身份证明。

	
	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2025年度经审计的财务审计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表或损益表、现金流量表）或基本开户银行出具的资信证明（资信证明出具时间应为近3个月内）或财政部门认可政府采购专业担保机构出具的投标担保函。若为工商登记注册之日起至投标文件提交截止时间止不满1年的作出说明即可，无需提供以上证明材料。
注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）的规定，供应商提供的2025年度经审计的财务审计报告须附验证码。

	
	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。

	
	
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年7月至今任意1个月缴纳税收（增值税或者企业所得税等税）的凭据或由税务局出具的纳税情况相关证明，依法免税的供应商或者上税为零，应该提供2025年7月至今任意1个月税收为零的《增值税或者企业所得税等税款申报表》或者《增值税或者企业所得税等税款网上办税受理通知单》或者其他相应的免税文件证明资料，否则，依据不齐全（若公司成立不足1个月的作出说明即可，无需提供以上证明材料）；
②提供2025年7月至今任意1个月缴纳社会保障资金的缴款凭证，不需要缴纳社会保障资金的供应商需提供相应证明文件，否则，依据不齐全（若公司成立不足1个月的作出说明即可，无需提供以上证明材料）。

	
	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

	
	
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（提供声明书）。
②供应商信用记录：根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）相关要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商拒绝其参与政府采购活动，供应商在中国执行信息公开网（http：//zxgk.court.gov.cn）上未被列入“失信被执行人名单”，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）上未被列入“重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单”，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”。
信用信息查询的查询截止时点：提交投标文件截止时间以后、资格审查阶段前采购人或采购代理机构的实际查询时间；无需供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。





140

137



[bookmark: _Toc210921105][bookmark: _Toc18472]第七章 评标方法、评标标准、评标程序
[bookmark: _Toc28260][bookmark: _Toc8680][bookmark: _Toc8292][bookmark: _Toc21503][bookmark: _Toc10010][bookmark: _Toc396408457][bookmark: _Toc23168][bookmark: _Toc210921106][bookmark: _Toc213248526][bookmark: _Toc6665][bookmark: _Toc9128][bookmark: _Toc11215][bookmark: _Toc23433][bookmark: _Toc29620][bookmark: _Toc17451979][bookmark: _Toc15645][bookmark: _Toc16407][bookmark: _Toc12283][bookmark: _Toc326218111][bookmark: _Toc1345]1.评标方法
[bookmark: _Toc396408458][bookmark: _Toc314817934][bookmark: _Toc326218112]本项目评标办法为综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc210921107][bookmark: _Toc888][bookmark: _Toc6143][bookmark: _Toc18358][bookmark: _Toc17451981][bookmark: _Toc2631][bookmark: _Toc4418][bookmark: _Toc31878][bookmark: _Toc21466][bookmark: _Toc9480][bookmark: _Toc213248527]2.符合性审查
[bookmark: _Toc520356167]2.1符合性审查：评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
2.2评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，作投标无效处理。
符合性审查要求
	条款号
	审查因素
	审查内容

	2.1
	符合性审查要求
	投标文件编制
	①投标人的《投标文件》按给定格式编写，未出现缺项、漏项的情况；
②《投标文件》的签章符合“第二章 投标人须知”第17.6项要求。

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	法定代表人身份证明书符合招标文件规定的格式及内容，并按招标文件规定签署、盖章（代理人出席的，按招标文件要求提供法定代表人授权委托书，并按招标文件规定签署、盖章；符合招标文件规定的格式及内容）。

	
	
	投标保证金
	符合“第二章 投标人须知”第16.1项规定。

	
	
	其他实质性响应
	满足招标文件要求的其他实质性要求

	
	
	交货（安装、调试）时间、质保期、交货（安装、调试）地点、质量要求
	[bookmark: _Hlk204935440]交货（安装、调试）时间承诺、质保期承诺、交货（安装、调试）地点承诺、质量要求承诺符合“第二章 投标人须知前附表”第3.2项规定。

	
	
	质量保证书
	提供质量保证书

	
	
	投标报价
	投标报价（包括单价）未超过招标文件中规定的本项目最高限价，对本项目内所有内容均作出完整唯一的投标报价，未出现缺项、漏项的情况。

	
	
	异常低价审查
	①未异常低价投标（响应）；
②供应商的投标（响应）报价出现招标文件“第七章 评标方法、评标标准、评标程序”第4.2.3条规定情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序。

	
	
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律 性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

	
	
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件。


[bookmark: _Toc213248528][bookmark: _Toc18770][bookmark: _Toc17022][bookmark: _Toc314817936][bookmark: _Toc17451982][bookmark: _Toc396408460][bookmark: _Toc24264][bookmark: _Toc29268][bookmark: _Toc1655][bookmark: _Toc32156][bookmark: _Toc210921108][bookmark: _Toc18556][bookmark: _Toc24892][bookmark: _Toc4808][bookmark: _Toc32189][bookmark: _Toc24972][bookmark: _Toc326218114][bookmark: _Toc4535][bookmark: _Toc17929][bookmark: _Toc28074][bookmark: _Toc17947]3.分值结构与评分标准
3.1分值构成：满分100分。
投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3
其中：
①F1、F2、F3分别为投标报价、技术部分、商务部分3项评分因素的汇总得分；
投标报价F1:30分；
技术部分F2:60分；
商务部分F3:10分；
评标总得分=技术部分得分+商务部分得分+投标报价得分
3.2评标基准价计算方法：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
3.3评分标准
按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性评审合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
[bookmark: _Toc12538][bookmark: _Toc314817937][bookmark: _Toc23677][bookmark: _Toc22278][bookmark: _Toc396408461][bookmark: _Toc26097][bookmark: _Toc1035][bookmark: _Toc16433][bookmark: _Toc11030][bookmark: _Toc32186][bookmark: _Toc3459][bookmark: _Toc19158][bookmark: _Toc17451983][bookmark: _Toc1322][bookmark: _Toc326218115][bookmark: _Toc20461]（1）投标报价评分标准：见以下评分标准；
（2）技术部分评分标准：见以下评分标准；
（3）商务部分评分标准：见以下评分标准。
评分标准
	[bookmark: _Toc20248][bookmark: _Toc6294][bookmark: _Toc213248529][bookmark: _Toc210921109]条款号
	评分因素
	评分标准
	分值

	3.3（1）
	投标报价评分标准
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100×30%（权重）。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（1）对小微型企业的评审：
对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。监狱企业、残疾人福利性单位属于小微企业的，不重复享受政策。提供的货物既有小微企业制造货物，也有大中型企业制造货物的，不享受价格扣除优惠政策。小微企业应当出具《中小企业声明函》，残疾人福利性单位应当出具《残疾人福利性单位声明函》，监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受价格扣除优惠政策。供应商提供声明函内容不实的，或者提供属于监狱企业的证明文件不真实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
（2）对本国产品的支持政策 
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
	30分

	3.3（2）
	技术部分评分标准
	所投产品技术参数
	依据投标人提供产品的技术参数及配置与招标文件第五章“采购需求”中规格（技术参数、性能要求）的响应情况进行综合评分：
1.投标人所投产品技术参数完全满足招标文件第五章“采购需求”中规格（技术参数、性能要求）的得满分30分。若投标人每出现1项标“★”技术参数/标“★”佐证材料未响应或不满足要求的扣 25/M分（总扣分保留小数点后两位，第三位四舍五入），其中M为重要参数的项数，M= 47。若投标人每出现1项未标“★”技术参数/未标“★”的佐证材料未响应或不满足要求的扣5/N分(总扣分保留小数点后两位，第三位四舍五入)，其中N为一般参数的项数，N=332。
上述两种扣分可累计扣分。
关于产品技术支撑资料/佐证材料的要求以及评审注意事项：
（1）针对标“★”技术参数的产品技术支持资料/佐证材料要求：
①针对招标文件第五章“采购需求”规格（技术参数、性能要求）中未明确要求提供佐证材料的，投标人需在“2.技术规格偏离表”中如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，并在“2.技术规格偏离表”中填写对应技术参数佐证证明材料的索引条目号及页码；投标人在投标文件中必须自行提供最新且真实的技术支持资料/佐证材料支持技术要求偏离表予以应答。提供佐证材料的必须清晰、有效、对应的扫描件/复印件或截图，不接受投标人自行印刷、打印或者手写的技术支持资料，若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述技术支持资料，视为无效技术支持材料。凡不符合上述要求的，视为无效佐证材料，该项参数作不满足处理。
②针对招标文件第五章“采购需求”中规格（技术参数、性能要求）明确要求提供佐证材料的项，投标人须提供对应的佐证材料。投标人需在“2.技术规格偏离表”中如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，并在“2.技术规格偏离表”中填写对应技术参数佐证证明材料的索引条目号及页码；投标文件中提供的佐证材料，须支撑技术规格偏离表的应答内容。若投标文件中佐证材料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述佐证材料，视为无效佐证材料，该项参数作不满足处理。
（2）针对非标“★”技术参数的产品技术支持资料/佐证材料要求：
①针对招标文件第五章《采购需求》技术要求中未明确要求提供佐证材料的，投标人需在“2.技术规格偏离表”中如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，并如实填写真实的投标产品技术参数偏离表予以应答。
②针对招标文件第五章“采购需求”中规格（技术参数、性能要求）明确要求提供佐证材料的项，投标人须提供对应的佐证材料。投标人需在“2.技术规格偏离表”中如实填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”，并在“2.技术规格偏离表”中填写对应技术参数佐证证明材料的索引条目号及页码；投标文件中提供的佐证材料，须支撑技术规格偏离表的应答内容。若投标文件中佐证材料参数与技术规格偏离表应答不符或无上述佐证材料，视为无效佐证材料，该项参数作不满足处理。
（3）所投产品有多个产品技术参数若出现严重偏离，严重影响整个项目的实施的情况，该项评分不得分。
（4）投标人若提供虚假材料和虚假承诺，经核实取消其投标资格，中标的取消中标资格。因提供虚假材料或伪造证明材料，所产生的损失由投标人自行承担，并上报监管部门，并赔偿相关损失。
（5）所有技术参数为现场验收指标，按投标人响应的参数验收，如提供虚假参数应标，现场验收不能满足，取消中标资格，不予验收付款，并按政府采购法相关规定处罚。
	30分

	
	
	节能、环境标志产品
	1.产品被认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分。
2.产品被认定为环境标志产品的得0.5分。
注：产品属于节能产品或环境标志产品的，投标人需在投标文件中提供产品经国家确定的参与实施政府采购节能产品认证机构或参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人及采购代理机构将对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
	1分

	
	
	项目实施方案
	根据投标人提供的项目实施方案进行综合评分，应包含：
①对本项目现状与实际情况的了解（包含但不限于项目实施现状、实施重点及难点、项目实施准备及现场勘查情况等）
②供货计划及配送流程（包含但不限于备货计划与方案、包装运输计划与方案、运输方案、设备的现场安置与部署方案等）；
③供应渠道（包含但不限于供应渠道的来源正规性、可持续性）；
④设备安装调试方案（包含但不限于设备安装方案、设备调试方案、效果演示与功能测试等）；
⑤项目人员安排（包含但不限于项目负责人、安装人员、技术服务人员、售后服务人员，包括数量、人员结构、职责分工、管理体系、类似服务经验）；
⑥退换货方案（包含验收前、质保期内、质保结束后等不同时段不同情形的退换货方案）。
⑦应急情况处理与验收方案。
1.以上内容全部提供，每项内容完整、描述清晰全面、符合项目实际情况、重点突出且针对性强、有利于保障项目顺利实施，每一项满分3分，以此类推，满分21分。
2.每有一项内容基本完整，但描述的重点/针对性不足的，该项得1.5分。
3.每有一项方案有基本内容，但过于简略的，该项得1分。
4.每有一项方案内容过于简略且有明显错误的，该项得0.5分。
5.每缺少上述任意一项方案内容的，扣3分。
注：
（1）描述的重点/针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购需求不相符、套用其他行业或项目内容，例如采用通用化描述，未结合本项目的特定需求、环境、技术要求等进行阐述；
（2）过于简略：内容不完整或缺少关键节点，如缺失关键的操作步骤或时间节点规划；内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；
（3）错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞；常识错误；涉及的规范及标准错误，引用了已废止的标准或与本项目不相关的错误规范；不利于项目实施，如所制定的计划或措施在实际操作中难以执行，或会对项目进度、质量等产生负面影响，不利于本项目目标的实现；在现有技术条件下不可能出现；没有可行性等；任意一种情形。
	21分

	
	
	维保方案与技术支持方案
	第一个档次（3分）：针对维保方案内容完整（包括质保期内的巡检计划、质保后的维修/维保，以及日常维护、周期性维护、突发性维护），相关制度及收费标准明确清晰；维保计划与时间安排具体合理；故障响应及时，故障处理方案合理，可行性强、针对性和操作性强；使用过程中，有技术支持承诺的，且技术支持方案内容详细具体、可行性强的。
第二个档次（2分）：针对维保方案内容基本完整（包括质保期内的巡检计划、质保后的维修/维保，以及日常维护、周期性维护、突发性维护），相关制度及收费标准基本明确；维保计划与时间安排有一定的合理性；故障响应及时，故障处理方案合理，有一定的可行性、针对性和可操作性；使用过程中，有技术支持承诺的，且技术支持方案内容基本可行。
第三个档次（1分）：维保方案一般，方案内容不完整有缺漏，相关制度及收费标准不明确；维保计划与时间安排简单；故障响应合理性一般，故障处理方案欠缺；维保期后，有一定的技术支持承诺的。
第四个档次（0分）：无维保方案/未承诺维保期后有技术支持的。
	3分

	
	
	产品质量保障
	产品质量保障应包含：①产品质量承诺及保障措施；②产品正规来源保障措施；③产品安装及测试质量控制及监督方案；④问题产品处理方式和措施；⑤产品质量问题的违约承诺及惩罚措施。
根据投标人提供的以上5项内容进行评分。
①承诺全面、针对性强，保障/处罚措施具体、切实、可行性强的每项得1分，共5分；
②承诺及相应措施表述不明确不具体，内容过于简略的，每项扣0.5分；
③无承诺及相应措施或表述与本项目无关或不相符的不得分；
	5分

	3.3
(3)
	商务部分评分标准
	售后服务方案及保障措施
	售后服务方案及保障措施应包含：1.售后服务机制；2.售后服务保障措施；3.售后服务承诺；4.售后服务人员；5.售后服务响应时间。 
根据投标人提供的售后服务方案及保障措施在“完整性、合理性、专业性、可行性”4个方面进行评审评分，以上内容没有缺陷的且满足招标文件第五章“采购需求”中售后服务要求的得满分5分，有1项内容缺失扣1分，有1项内容存在缺陷的扣0.5分。
注：
缺陷是指：
①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、套用其他行业或项目内容；
②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；
③错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞；常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现；没有可行性等；任意一种情形。
	5分

	
	
	培训服务方案及保障措施
	培训服务方案及保障措施应包含：1.培训内容；2.培训方式；3.培训人员；4.培训周期；5.培训目标与成果。 
根据投标人提供的培训服务方案及保障措施在“完整性、合理性、专业性、可行性”4个方面进行评审评分，以上内容没有缺陷且满足招标文件第五章“采购需求”中培训要求的得满分5分，有1项内容缺失扣1分，有1项内容存在缺陷的扣0.5分。
注：
缺陷是指：
①针对性不足：与项目实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目或与本项目采购要求不相符、套用其他行业或项目内容；
②过于简略：内容过于简单而不能对采购需求做出足够响应；
③错误：文字表述、技术描述、引用、图表制作有明显错误；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞；常识错误；不利于本项目目标的实现；现有技术条件下不可能出现；没有可行性等；任意一种情形。
	5分
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4.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合性审查要求的，作投标无效处理。
4.1.2 投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
4.1.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第五十一条第二款的规定（第五十一条第二款的规定：对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
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4.2.1 评标委员会按本章第3.3款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出投标人的评标总得分。
（1）按本章第3.3（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分F1；
（2）按本章第3.3（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分F2；
（3）按本章第3.3（3）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分F3；
（4）按本章第3.1项所列公式计算评标总得分。
4.2.2技术部分和商务部分得分由评标委员会成员独立评分，计算各投标人得分的算术平均值计入各投标人总分。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
4.2.3异常低价审查
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第①项至第③项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第①项至第④项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
4.2.4评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
4.2.5评标中若遇特殊问题，由评标委员会根据有关法律法规研究决定。
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4.3.1 在评标过程中，评标委员会可以（应当由评标委员会专家签字）要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
4.3.2 投标人的澄清、说明和补正应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
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4.4.1 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4.2 评标委员会确定中标候选人名单后，编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
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5.1关于中小企业
5.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.1.2《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
5.1.3中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
5.1.4按规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
5.1.5采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中小企业划型标准规定节选：
工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
5.2关于监狱企业
5.2.1根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
5.2.3在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。
5.2.4监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.3关于残疾人福利性单位
5.3.1根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
5.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）提供规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
5.3.3在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
5.3.4残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.4关于节能、环保产品
节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，政府强制采购节能产品是指“品目清单”中以“★”标注类别的产品。
投标产品属于财政部和国家发改委公布的当期《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的节能产品，供应商需在投标文件中提供节能产品认证证书。
财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局“关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号”“关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕18号及“关于印发节能产品政府采购品目清单的通知”财库〔2019〕19号、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告2019年第16号可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅、下载。
5.5关于核心产品提供相同品牌产品
核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照报价低的获得中标人推荐资格，评审得分且报价相同的，技术指标优的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.6关于对本国产品的支持政策 
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
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