巴彦淖尔市黄河水厂水质预警监控能力建设项目

需求书

建设背景
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想，贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，坚持“共同抓好大保护、协同推进大治理”，“坚持生态优先、绿色发展，以水而定、量水而行，因地制宜、分类施策，上下游、干支流、左右岸 统筹谋划”。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，全面落实习近平总书记关于内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，牢牢把握习近平总书记对内蒙古提出的“两个屏障”“两个基地”和“一个桥头堡”的战略定位，紧紧围绕建设现代化生态田园城市的奋斗目标，持续改善水生态环境质量，积极推进美丽河湖建设，以流域水生态环境高质量保护促进区域高质量发展。

巴彦淖尔市黄河水厂饮用水水源地自总干渠取水，而总干渠来水为黄河水通过三盛公水闸的引水，目前，总干渠取水口上游的排口已全部取缔，且无其他汇水。总干渠上游主要污染类型为面源污染（包含铁路流动源）和人为活动可能产生的影响，为预防不可控制因素对取水口上游可能造成的影响，需建设水质预警自动监测站。

为满足临河区饮用水源地水环境管理要求，本项目拟对黄河水厂水源地采水口建设水质预警自动监测站。项目建成后可实现全天候在线监测总干渠水质状况，动态监测污染物变化，实时掌握饮用水源地的潜在风险源情况，提高管理部门的监测、决策和环境应急能力和水环境形势分析能力，为临河区水源地的科学管理与精准施策提供技术支撑。

针对巴彦淖尔市临河区饮用水源地的监控能力薄弱的问题，通过配备饮用水源地监控能力，搭建临河区饮用水源地的水质在线监控能力监测网络，构建饮用水源地的风险源监测与环境应急平台，提高临河区水源地监管信息化水平，强化临河区饮用水源地监管现代化水平，提升临河区饮用水源地的风险管理水平及应急能力，切实保障临河区广大人民的饮用水健康。

项目要求

凡符合《中华人民共和国政府采购法》等相关规定的投标人，均可参加投标。投标产品应符合国家强制性技术标准。

一、技术要求

（一）投标人须承诺所投产品和服务符合相关强制性规定。交货时采购人有权要求投标人出具所投产品、服务符合上述规定的证明文件。

（二）投标文件中对所投产品的名称、品牌、制造商、产地、主要技术性能指标及其在技术、安全、性能、管理、厂家标准、使用年限及售后服务等方面情况根据招标文件要求提供详细的具有法律效力的技术资料。

（三）投标文件中按要求提供能够证明所投产品性能质量的证明材料，如检测/检验/试验/测试报告、与所投产品相关的知识产权证书、第三方认证机构出具的认证证书等。

（四）投标文件中按要求提供能够证明所投产品制造商能力的证明材料。

执行主要规范及标准依据

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

（2）《城市供水水质标准》（CJ/T 206-2005）

（3）《地表水自动监测技术规范》（试行）(HJ/T 915-2017)

（4）《水和废水监测分析方法》（第四版）


（5）中国环境监测总站《地表水水质自动监测站安装验收技术要求》（试行）

（6）中国环境监测总站《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》

（7）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002 ）

（8）《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

（9）《多泥沙河流水环境样品采集及预处理技术规程》（SL 270-2001）

（10）《pH 水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 96-2003）

（11）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 97-2003）

（12）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 98-2003）

（13）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 99-2003）

（14）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 100-2003）

（15）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ1010-2019）

（16）《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

（17）《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

（18）《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》

（HJ377-2019）

（19）《六价铬水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》（HJ 609-2019）

（20）《汞水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》（HJ926-2017）

（21）《砷水质自动在线监测仪技术要求及检测方法》（HJ 764-2015）

（22）《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范（试行）》(HJ/T 352-2007)

（23）中国环境监测总站《国家地表水自动监测仪器通信协议技术要求》

（24）中国环境监测总站《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》

（25）《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007）

项目建设内容
拟建巴彦淖尔市黄河水厂水质预警监控自动监测站，监测目标为黄河总干渠临河区黄河水厂取水口上游2小时流程以上水域（约13公里处）。建设内容包括分析仪器单元、采水单元、配水及预处理单元、控制单元、留样单元、质控单元、数据采集与传输单元、辅助单元、智慧监测站房、配套单元、水源地水环境质量综合监测监管平台等。

采购清单

	序号
	设备名称
	数量
	备注

	1
	常规五参数水质分析仪
	1台
	

	2
	高锰酸盐指数水质分析仪
	1台
	

	3
	化学需氧量水质分析仪
	1台
	

	4
	氨氮水质分析仪
	1台
	

	5
	总磷水质分析仪
	1台
	

	6
	总氮水质分析仪
	1台
	

	7
	重金属（铜）水质自动分析仪
	1台
	

	8
	氟化物水质分析仪
	1台
	

	9
	砷水质分析仪
	1台
	

	10
	汞水质分析仪
	1台
	

	11
	六价铬水质分析仪
	1台
	

	12
	氰化物水质分析仪
	1台
	

	13
	挥发酚水质分析仪
	1台
	

	14
	硫化物水质分析仪
	1台
	

	15
	硫酸盐水质分析仪
	1台
	

	16
	氯化物水质分析仪
	1台
	

	17
	硝酸盐水质分析仪
	1台
	

	18
	水质综合毒性在线分析仪
	1台
	

	19
	采水单元
	1套
	

	20
	配水及预处理单元
	1套
	

	21
	控制单元
	1套
	

	22
	留样单元
	1套
	

	23
	质控单元
	1套
	

	24
	数据采集与传输单元
	1套
	

	25
	辅助单元
	1套
	

	26
	智慧监测站房及基础配套设施
	1套
	

	27
	配套设施
	1套
	

	28
	水源地水环境质量综合监测监管平台
	1套
	


仪器分析单元

基本功能要求
分析单元是水质自动监测系统的核心部分，由满足各检测项目要求的自动监测仪器组成。仪器的选择原则为仪器测定精度满足水质分析要求且符合国家规定的分析方法要求。所选择的仪器配置合理，性能稳定；运行维护成本合理，维护量少，二次污染小。选择的仪器应具备RS-232或RS-485标准通讯接口，此外主要水质分析仪器还须至少满足如下功能要求：

（1）具有分析仪器过程日志记录功能；

（2）存储不少于1年的原始数据和运行日志；

（3）能接受远程控制指令；

（4）所有光度法监测仪器必须具备抗浊度干扰装置；

（5）具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能；

（6）具有仪器状态(如测量、空闲、故障、维护等)显示；

（7）具有RS-232或RS-485标准通讯接口；

（8）水质自动分析仪器（常规五参数外）应具有三级管理权限；

（9）必须支持《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》；

（10）应具备1小时1次的监测能力；

五参数水质分析仪

功能要求
▲（1）应具有电极状态诊断功能，可根据信号值判断电极的性能状态，性能不良时发出异常告警功能；

▲（2）五参数应具有可同步进行标样核查或校准，支持远程一键核查/校准，校准失败告警功能；

▲（3）pH、电导率、浊度应支持3种（或以上）不同浓度的标样进行核查；

▲（4）应具有电极自清洁功能，人工维护周期≥1个月；

（5）分析仪能自动统计运行时间，应具有耗材、备件维护提醒功能；

（6）分析仪可记录标样更换时间、保质期等信息，应具有标样更换提醒功能；

（7）应具有可远程设置五参数分析仪运行模式及参数，支持远程控制调试功能；

（8）应具有分析仪检测时连续采集多组数据进行统计，自动剔除离群数据后计算结果，避免单次采集偶然误差造成的数据失真功能。

水温水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	铂电极法

	测量范围
	-5～60℃

	准确度
	±0.1℃

	平均无故障连续运行时间
	≥1440h/次

	重复性
	≤2%

	分辨率
	0.1℃

	测量偏差
	0.5℃


pH水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	玻璃电极法

	测量范围
	0～14

	重复性
	±0.1pH

	漂移（pH=9）
	±0.1pH

	漂移（pH=7）
	±0.1pH

	漂移（pH=4）
	±0.1pH

	准确度
	±0.1pH

	平均无故障连续运行时间
	≥1440h

	分辨率
	0.01pH

	实际水样比对试验
	±0.1pH

	响应时间（T90）
	≤0.5min

	温度补偿
	自动温度补偿功能

	温度补偿精度
	±0.1pH

	电压稳定性
	±0.1pH

	绝缘阻抗
	＞5MΩ


溶解氧水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	荧光法

	测量范围
	0～60mg/L

	重复性误差
	±0.3mg/L

	零点漂移
	±0.3mg/L

	量程漂移
	±0.3mg/L

	准确度
	≤±0.2mg/L

	平均无故障连续运行时间
	≥1440h/次

	分辨率
	0.001mg/L

	实际水样比对试验
	±0.3mg/L

	响应时间（T90）
	≤60s

	温度补偿
	自动温度补偿功能

	温度补偿精度
	±0.3mg/L

	电压稳定性
	±0.3mg/L

	绝缘阻抗
	＞5MΩ


电导率水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	电极法

	测量范围
	0-500mS/cm

	重复性误差
	±1%

	零点漂移
	±1%

	量程漂移
	±1%

	准确度
	±0.5%

	平均无故障连续运行时间
	≥1440h/次

	实际水样比对试验
	±1%

	分辨率
	0.1μS/cm

	响应时间（T90）
	≤0.5min

	温度补偿
	自动温度补偿功能

	温度补偿精度
	±1%

	电压稳定性
	±1%

	绝缘阻抗
	＞5MΩ


浊度水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	光散射法

	测量范围
	0～4000 NTU

	重复性误差
	±5%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±5%

	准确度
	±1%

	线性误差
	±5%

	平均无故障连续运行时间
	≥1440h/次

	实际水样比对试验
	≤10%（或±10 NTU）

	响应时间（T90）
	≤30s（25℃）

	分辨率
	0.001NTU

	电压稳定性
	±3%

	线性误差
	±5%

	绝缘阻抗
	＞5MΩ


其他仪器
功能要求
（1）水质自动分析仪器进行24小时零点漂移和24小时量程漂移自动核查、零点校准、标样校准等质控功能；

（2）具有异常信息记录、上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息功能；

▲（3）应具有可根据样品浓度变化，动态选择合适的样品进样量，具备样品自动稀释功能；

▲（4）应具有故障时仪器自动保护、停机功能，如加热部件、电机部件、进样部件、消解部件、光源部件等故障功能；

▲（5）应具有一键性能检验功能，包括零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限测试，并自动计算测试结果功能；

（6）应具备健康状态分析诊断功能，分析仪实时监控计量、消解、检测等关键部件的状态数据，当识别到状态异常时给出预防性维护提醒功能；

（7）应具有关键部件和主要耗材累计运行时长统计功能，可指导运维人员合理更换、使用备品备件与耗材功能；

（8）应能感知泵、阀的工作状态，当泵、阀出现故障时能及时中止流程并告警，避免故障进一步扩大功能；

▲（9）应具有根据水样浊度自动选择适合量程及清洗策略，水样浊度高时仪器自动稀释并加大水样管、液位管的清洗频次功能；

▲（10）应具有可远程设置分析仪运行模式及参数，支持远程控制调试功能；

▲（11）应具备自动校准功能，可定期自动校准或在质控不合格时自动校准，支持平台远程一键校准，校准失败告警功能；

（12）应具有试剂余量监控功能，可记录试剂更换时间、保质期、规格容量等关键信息，试剂余量不足时给出试剂更换提醒功能；

（13）应具备纯水余量监控功能，纯水余量不足时给出维护提醒功能；

（14）应具备废液存量监控功能，废液存量超限告警，提醒及时处理废液功能。
高锰酸盐指数水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	高锰酸钾氧化滴定法

	测定范围
	0～40mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	葡萄糖试验
	±5%（测量误差）

	重复性误差
	±5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	检出限
	≤0.1mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.01mg/L

	测量时间
	≤40min

	平均无故障运行时间
	≥720h/次

	电压稳定性
	±5%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


化学需氧量水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	重铬酸钾氧化分光光度法

	测定范围
	0～5000mg/L（可扩展）

	准确度
	±3%

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±5mg/L

	量程漂移
	±10%

	检出限
	≤5mg/L

	实际水样比对试验
	COD≥50mg/L，相对误差≤10%

	
	COD＜50mg/L，绝对误差≤5mg/L

	分辨率
	0.1mg/L

	测量时间
	≤35min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	记忆效应
	≤5mg/L

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


氨氮水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	水杨酸分光光度法

	测定范围
	0～300 mg/L，可调

	重复性
	≤2.0%

	24h低浓度漂移
	≤0.02 mg/L

	24h高浓度漂移
	≤1.0%

	示值误差
	标液浓度为20%时
	±8.0%

	
	标液浓度为50%时
	±5.0%

	
	标液浓度为80%时
	±3.0%

	定量下限
	≤0.02mg/L

	记忆效应
	标液浓度为80%→20%时
	±0.3 mg/L

	
	标液浓度为20%→80%时
	±0.2 mg/L

	电压影响
	±5%

	pH影响
	±6.0%

	实际水样比对试验
	水样浓度<2.0 mg/L，绝对误差≤0.2 mg/L；

水样浓度≥2.0 mg/L，相对误差≤10.0%；

	最小维护周期
	≥168h

	数据有效率
	≥90%

	一致性
	≥90%

	分辨率
	0.002mg/L

	测量时间
	≤30min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


总磷水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	过硫酸钾氧化-钼酸铵分光光度法

	测定范围
	0～50mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性误差
	±3%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±4%

	检出限
	0.005mg/L

	实际水样比对试验
	±10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤25min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	直线性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


总氮水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	过硫酸钾氧化紫外分光光度法

	测定范围
	0～50mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性误差
	±10%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	检出限
	≤0.05mg/L

	实际水样比对试验
	±10%

	分辨率
	0.01mg/L

	测量时间
	≤25min

	平均无故障运行时间
	≥720h/次

	电压稳定性
	±5%

	直线性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


重金属（铜）水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	阳极溶出伏安法

	测定范围
	0～2mg/L（可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	▲检出限
	≤0.005mg/L

	实际水样比对试验
	≤15%

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤20min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；


氟化物水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	离子选择性电极法

	测定范围
	0～1000mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性
	≤3%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	▲检出限
	≤0.05 mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001 mg/L

	响应时间
	≤5 min

	测量时间
	≤10 min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


砷水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	新银盐分光光度法/硼氢化钾分光光度法

	测定范围
	0～5mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性
	≤5%

	示值误差
	±5%

	精密度
	≤5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	▲定量下限
	≤0.002mg/L

	实际水样比对试验
	实际水样浓度≤0.05mg/L时，绝对误差在±0.01mg/L以内；实际水样浓度＞0.05mg/L时，比对检测相对误差≤15%

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤35min

	最小维护周期
	≥168h

	记忆效应
	±10%

	标样加入试验
	80%～120%

	离子干扰
	±30%

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


汞水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	冷原子吸收分光光度法

	测定范围
	0～100μg/L（可扩展）

	准确度
	±3%

	重复性
	≤3%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±3%

	▲检出限
	≤0.05μg/L

	实际水样比对试验
	≤15%

	分辨率
	0.01μg/L

	测量时间
	≤30min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	记忆效应
	±10%

	标样加入试验
	80%～120%

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


六价铬水质分析仪

	项目
	技术参数

	分析方法
	二苯碳酰二肼分光光度法

	测定范围
	0～20mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性
	≤10%

	示值误差
	±10%

	精密度
	≤5%

	零点漂移
	≤5%

	量程漂移
	≤10%

	▲定量下限
	≤0.005mg/L

	实际水样比对试验
	实际水样浓度＞0.4mg/L，相对误差≤15%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤25min

	平均无故障运行时间
	≥720h/次

	离子干扰
	±15%

	记忆效应
	±10%

	最小维护周期
	≥168h

	电压稳定性
	±10%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


氰化物水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	异烟酸-巴比妥酸分光光度法

	测定范围
	0～5mg/L（可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	▲检出限
	≤0.005mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤40min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


挥发酚水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	4-氨基安替比林分光光度法

	测定范围
	0～1mg/L（可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤10%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	▲检出限
	≤0.002mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤60min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


硫化物水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	直接比色分光光度法

	测定范围
	0～20mg/L（可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤5%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±10%

	▲检出限
	≤0.02mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤30min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


硫酸盐水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	比浊法

	测定范围
	0～100mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性
	≤2%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±3%

	▲检出限
	≤5mg/L

	实际水样比对试验
	≤15%

	分辨率
	0.1mg/L

	测量时间
	≤20min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


氯化物水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	离子选择性电极法

	测定范围
	0～10000 mg/L（可扩展）

	准确度
	±10%

	重复性
	≤3%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	检出限
	≤0.9 mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.1mg/L

	响应时间
	≤5 min

	测量时间
	≤10 min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


硝酸盐水质分析仪
	项目
	技术指标

	分析方法
	紫外分光光度法

	测定范围
	0～50mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	重复性
	≤3%

	零点漂移
	±5%

	量程漂移
	±5%

	检出限
	≤0.05mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤20min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次

	电压稳定性
	±5%

	环境温度稳定性
	±10%

	功能要求
	具有在意外断电再度通电后应自动排出断电前正在测定的待测物质和试剂，自动清洗各通道并复位到重新开始测定的状态。若在断电前处于加热消解状态，再度通电后能自动冷却，并复位到重新开始测定的状态功能；

具有对不同测试数据添加标识，如人工维护：M；故障：D；校验：C；标样核查：SC；

具有漏液自动监测，并立即停止运行给出警告提示功能；

	试剂用量
	必须提供每月分析所需试剂用量及试剂配方，确保所用试剂为国内公开销售，并方便就近采购。


水质综合毒性在线分析仪

	项目
	技术指标

	测试原理
	通过细菌发光强度的变化指示样品的潜在毒性

	菌种
	费氏弧菌或明亮发光杆菌冻干粉

	最大计数率
	≤16Ms

	细菌工作温度
	15-20°C

	可控测光谱范围
	300nm-650nm

	毒性物检测谱
	5000多种化合物

	本底计数率
	≤300s-1（常规检测温度≤25°C）

	纯水检测光损失
	±5%

	检测时间
	可设置5—30min

	检测精度
	EC50Zn2+≤5.0mg/L（ZnSO4.7H2O为标准样）

	
	RSD<10%

	平均无故障运行时间
	≥1440h

	重复性
	ZnSO4（5.0））RSD﹤5%

	电源
	AC 220V±22V

	通讯输出
	RS232/485/4—20mA

	菌液储存杯温度
	2-5℃

	菌液反应池温度
	15-20℃

	发光细菌
	使用周期不小于10天；

反应应灵敏，检测范围广（需能检测重金属、农药以及其他多种有机和无机毒物）；


采水单元

采水单元必须根据拟建站点的实际水文地质状况采用合适的取水方案，确保在任何情况下将采样点的水样引至站房内，满足配水系统和分析仪器的需要，不能影响监测结果。

采水单元总体要求

（1）需免构筑物设计，施工便捷，建设成本低；沉底式采水，洪涝灾害不易损毁；

（2）采样头应能柔性避障，可避免杂物附着，以减少维护工作量；

▲（3）取水点摄像机通过视频电子围栏监控取水头所处位置，当取水设施偏离视频围栏范围或存在非运维人员非法闯入时发出告警；

（4）应具有取水点摄像机应具有图像识别功能，当取水口水体颜色、断面水位、雨情出现异常突变时发出告警功能；

▲（5）应具有可对源水泵运行状态进行实时监控，可识别水泵卡死、开路、空转及管路堵塞等异常情况，同时具备上水超时告警功能，提醒对取水头或管路进行预防性维护功能；

▲（6）采样头应具有取水深度监测功能，采水深度偏离0.5～1.0米深度范围时发出告警；

▲（7）系统应具有能记录并上传取水深度、水体颜色、取水口位置偏离情况、取水口漂浮物聚集情况、断面水位、断面雨情、水泵状态、上水时间等关键参数和状态数据，可对取水过程进行溯源功能；

（8）应具有可远程设置各项采水单元运行参数，支持远程控制调试功能；

（9）采水单元应采用双回路取水，一用一备。在控制系统中设置自动诊断泵故障及自动切换泵工作功能。

（10）采水单元设计采用连续或间歇可调节工作方式；除非特殊需要，一般采用间歇工作方式。

（11）采水单元应当具备较长平均无故障工作时间，确保水质自动监测系统年无故障率达到95%以上。

（12）采水单元需要设计并制作必要的保温、防冻、防压、防淤、防撞、防盗措施，并对取水设备和设施进行必要的固定。

（13）采水单元设置采水单元清洗和防藻功能。但是当使用化学清洗时，必须能够将所有试剂回收，防止对水体和环境造成污染。

（14）采水单元对测定项目监测结果的影响必须小于5%；水深足够满足要求时取水深度水面下0.5～1.0m，根据调水量不同具有可行的取水方案。

（15）取水量要满足所有分析仪器的需要；管路采取可拆卸式,应具备防冻隔热措施，应具有极好的化学稳定性。采水单元能够在停电时自我保护，再次通电时自动恢复。

（16）采水单元所有部件均要选用优质产品，取水泵和管路应采用优质产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。

取水方式

（1）根据业主拟建站点的实际水文地质状况采用合适的取水方式。保证取水口能够随水位变化，能适应包头地区四季气候条件。并与渠底保持一定距离，保证采集到具有代表性的符合监测需要的水样，又要保证取样吸头的连续正常使用。

（2）取水口应具有防止进水口淤积和杂物堵塞的措施。采取必要的措施，保证取水口在封冻期不冻结。

（3）采水单元应保证在不同调水期能正常工作而不至被损坏，在水量少时期保证不受水体底部泥沙的影响。

（4）采水单元要方便采样泵的提升与安装，以便进行人工的日常清洗和维护。

取水泵

（1）根据取水点到站房的距离、地形等实际情况，选择潜水泵或自吸泵，保证站房的进口压力和流速流量达到整个系统全部仪器的要求，潜水泵及自吸泵应有漏电保护装置。

（2）采用双泵/双管路取水，一采一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。

（3）取水泵具有停电后来电再启动的自动恢复功能。

（4）自吸泵及潜水泵选用优质产品。采用不锈钢等耐用材料避免生锈影响取水，交流220V、单相，供电要求低，额定频率50Hz，功率相对低，降低运行费用，保证≥10m扬程和≥200m水平距离取水。

取水管路及保温、防冻要求
（1）双管路取水，取水管路均要安装保温套管进行绝热处理，并在外部套用抗压保护管材，减少环境温度等因素对水样造成的影响，保证对测定项目监测结果的影响必须小于5%。

（2）采水单元管路保证-30～50℃能正常运行。采取输水管路尽可能深埋至冻土层下（覆土1.5m），外套多层保温套管，两端密封，中间抽成真空，对于外露管路，采用采样管护管外加保温棉、PAP片，内加拌热带相结合的保温方式或其他保温方式，以保证冬季不结冰。并在管道最低点设排空阀。夏天管道的良好保温或系统停运后自动排空对于系统管道内抑制藻类孳生有着良好的效果；冬天因故停运时应开启排空阀将系统存水放空，以防低温下系统管道被冻裂。

（3）管路外应有必要的防水、防压、防冻保护措施。

（4）取水管必须具有较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀，避免对水样产生污染。要求：尺寸DN25，工作温度-30℃～60℃，常用压大于4kgf/cm2。

（5）管道采用排空设计，使管道内不存水，以防藻类孳生。

（6）取水主管路采用串联结构，各仪器并联到管路中。各仪器的压力、流量均可单独调节并分别配备压力表。在站房进水处，要实时显示进口压力，近程、远程了解采水单元的工作情况。能通过流量或压力显示取水状态并能报警。

（7）采样管路护管每个拐角处设检查井一个，便于日后维护。

（8）水中管路和电缆不直接暴露在水中，应做到有效保护防止水流的冲刷。

（9）安装管路时，适当增加管路长度，维持增加量在10米以内，以备水位骤降可以及时调整取水点安装位置。

（10）防水电缆采用铠装电缆，必须具有较好的防水性能、较强的机械性能，抗压、耐磨、防裂等，还具有较好的化学稳定性、耐腐蚀。

其他要求

（1）采水单元中的所有部件均要选用优质产品，取水泵采用原厂原装产品，保证采水单元工作的可靠性和使用寿命。

（2）采水单元的总水量可以满足利旧的仪器和本次采购的仪器的总用水量，同时应满足将来增加不少于10台仪器的余量。

（3）管路中电路和取水管路分开安装。

（4）投标人须根据监测点位现场情况，提供包括点位选择、取水方式、仪器间布局等相关的详细方案。

配水及预处理单元

总体功能要求
（1）配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样能代表断面水质情况，并通过液位传感器对流量监控满足仪器测试的需求；且当仪器发生故障时，能够不影响其它仪器正常工作的前提下进行维修和更换。

（2）五参数检测池、过滤装置和采样杯等装置有排空设计，并具备自动反清（吹）洗功能，配备足够的活动接口，易拆洗，在每次测试完毕后配水及预处理装置可自动用自来水冲洗管道，冲洗完毕后自动排空。

（3）采用管路自排空设计，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或使管路中的残留水不影响仪器下一周期的分析监测，设计中不使用对环境产生污染的清洗方法。

（4）配水主管路采用串联方式，各仪器管路采用并联方式并单独配置采样杯采样，并具有独立的水量控制手阀控制水量，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。

（5）具备可扩展功能，水站预留4台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口；配水单元管路采用模块化设计，扩展接口安装方便，快捷，兼容性强。配水模块两端设置的活接，可根据扩展设备数量扩展至少不少于4台设备的接水口与排水口；

（6）具备配合控制系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（7）通过对仪器和管路配水流量的监控，自动分配满足各仪器和设备对样品水流量和压力的具体要求。

（8）配水及预处理单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（9）所选优质P-PR管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量；

（10）配置微滤模块构成的旁路系统针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，具备自动切换工作功能。 

▲（11）系统应具备浊度沉降模式，上清液浊度降至目标阈值时结束沉降，保证预处理的一致性；

（12）自然沉降期间，系统能对沉降效能进行预测，如预测上清液浊度在指定时间内能降至目标阈值则选择继续沉降，否则结束沉降并启用上清液旁路过滤或稀释等二级预处理方式；

（13）系统应能记录原水浊度、沉降时间、沉降后浊度、预处理模式、二级预处理方式等关键参数，可对预处理过程进行溯源；

▲（14）应具备样杯水位实时检测功能，可识别仪器是否从样杯取样，有效防范进样环节的人为干扰；

▲（15）系统应具备0.45μm自动膜过滤功能，满足重金属指标的预处理要求；

（16）应具有可远程设置预处理单元运行参数，支持远程控制调试；

▲（17）沉降桶具有旋转喷淋自清洁功能，人工维护周期≥1个月；

▲（18）采用计算机视觉技术对沉降桶和采配水管路的洁净程度进行识别，出现不洁净情况时告警提醒人工清洗维护。

（19）沉降箱上清液取样头能跟随水位浮动变化，配水过程与手工采样虹吸分装过程一致，保证水样代表性。

配水单元

（1） 配水单元直接向自动监测仪器供水，其水质、水压和水量应满足自动监测仪器的需要，保证水样的水质代表性。配水管线应设计合理，流向清晰，便于维护。配水单元主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试。常规五参数自动监测仪使用原水，水样进入配水单元后一部分直接送入五参数检测池，池内保证水流稳定持续，水位恒定。

（2）配水单元所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量。

（3）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制，能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能。

（4）配水单元具备可扩展功能，水站预留后期增加设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口。

（5）五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响，清洗过程中不对环境造成污染。

预处理系统

（1）五参数等有特殊进样要求的仪器使用未经过预处理的样品。

（2）尽可能满足标准分析方法中对样品的预处理要求，水样预处理既要消除干扰仪表分析的因素，又要保证每次分析样品的代表性，预处理对测定项目监测结果影响必须小于（含）5%。

（3）水样的预处理可保证分析系统的连续长时间可靠运行，不能采用拦截式过滤装置。

（4）根据现场水质条件及仪器进样要求，配置相应功能的预处理装置，包括沉沙装置、过滤装置等。

（5）预处理要求采用粗滤和先进的超声波匀化装置处理系统相结合的方法，以达到分析仪器所要求的水质。

（6）能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能；

（7）配水单元的所有操作均可通过控制单元实现，并接受平台端的远程控制；

（8）针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能。

清洗灭藻单元

（1）具备足够的反冲洗和杀菌除藻能力，保证管道内无泥沙、无藻，管壁无附着物。

（2）配置在线除泥沙装置和灭藻清洗装置，保证系统管路内部免受和藻类影响。

（3）能通过通入清洁水、化学试剂清洗液和加压清洁水流对采、配水管路和采样吸头进行自动反冲洗。能采用加压清洁水流对五参数传感器进行冲洗。

（4）所配置的空压机须是无油型低噪声空压机，保证不对分析结果造成影响。

（5）系统反冲清洗的操作，可以通过现场或远程进行自动或手动控制。

（6）冲洗水应保证抽排至不会对监测结果产生影响的区域外。考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。

其他要求

（1）配水及预处理单元的能力满足利旧的仪器和本次采购的仪器的总用水量，同时应具备可扩展功能，满足将来增加不少于10台仪器的余量。

控制单元

基本要求

（1）控制系统由控制单元主体设备（工控机）、现场软件、总空气开关、各仪器设备的空气开关、接触器、直流电源、继电器和接线端子等部分组成。

（2）全部仪器设备等供电电缆、信号电缆均采用高质量屏蔽电缆，穿管或在线槽中布线，美观整齐。主要配件（如空气开关、按钮、转换开关、继电器、输入输出接线端子等等）采用优质产品，符合相关部门抗电磁辐射、电磁感应的规定。

（3）要求采用三相五线制进线供电,动力设备、监测仪器和计算机、辅助设备分相供电，避免相互干扰，并保持三相用电的平衡；每相供电能力有一定余量，方便扩充。

（4）为自动站内的采、配水，管路清洗等单元以及仪器的校准和同步启动等工作模式进行自动控制，并对故障或异常事件进行处理。

（5）可对自动站控制系统和分析仪器的工作状态及分析流程进行参数设置，并记录。

（6）对仪器的分析结果进行采集，处理和存储。

（7）响应远程中心站的对现场各种参数的状态显示，并可根据权限进行参数修改和控制功能等。

（8）能够响应远程中心站的对现场数据下载（实时和历史数据）。

（9）数据采集与传输须完整、准确、可靠,采集值与仪器测量值无误差。

控制主机

（1）工控机

	序号
	指标名称
	性能指标

	1
	CPU
	≥2.0GHz

	2
	内存
	≥2GB

	3
	硬盘容量
	≥500GB

	4
	显示器
	≥12英寸

	5
	通讯接口
	RS232/485 COM口，不小于8个

	
	
	网口，不少于2个


（2）可编程控制器

	序号
	指标名称
	性能指标

	1
	扩展能力
	控制器输入输出接口满足需求且余量不少于4路，以便以后扩展。

	2
	防雷抗干扰能力
	符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施。


功能要求

（1）具有三级权限管理功能；

（2）具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（3）具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；

（4）具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等的显示功能；

（5）具有监测数据自动采集、查询、导出、分类保存、自动备份等功能，采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，以运行日志的形式记录保存，存储不少于1年的原始数据和运行日志，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；

（6）能够实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息等记录和显示；具有对自动分析仪器启停、校时、校准、质控测试等的控制功能；

（7）支持环保部门制定的监测系统通信协议相关技术要求，与数据平台通讯，向数据平台发送指令或接受数据平台指令，并主动上传至数据平台。具有仪器关键参数（如消解温度、显色时间、量程上限、消解时间、静止时间、校准系数、工作曲线、工作曲线相关系数、测试信号值等）的上传、远程设置功能和异常信息（如部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）的记录、上传功能。能接受远程控制指令（如启动采水、水样测试、加标回收率测试、远程调整摄像头、清洗管路、零点核查、跨度核查等），并按照设定周期或远程接受指令对主要自动分析仪器（常规五参数除外）开展标样自动核查、自动加标回收率测试等质控；

（8）能够提供控制单元具备多种智能模式运行设置功能，并可本地和远程灵活设定；在数据平稳、数据波动异常、数据超标等各类情况下自动分析、精准识别，数据波动异常、持续升高或连续超标等场景自动进入应急加密监测模式，系统各动作流程全记录各类监测数据全流程质量控制；具有对常规评价指标、特征污染指标进行同时或顺序、随机监测（例如每24小时测试1次），对特征污染指标一旦有检出后系统自动判别数据的真实性，并进入应急监测，周期缩短加密测试，由系统设备自动完成，并具备全流程质控功能；具有针对不同的水质情况（浊度、色度、泥沙等），控制系统满足复杂水样的监测要求，具备抗浊度模式、抗色度模式、抗泥沙模式等，并可一键配置，还可灵活修改配置PLC的流程关键参数（如采水时间、沉降时间、清洗时间等）。
（9）应能保证长期无人值守运行的体系结构，控制软件可与数据平台的远程控制完全兼容，当现场控制单元停电或者损坏不运转的时候，整个系统仍然能正常通讯，平均无故障时间（MTBF）不小于 10000 h；

（10）具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统。系统集成管路具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能；

（11） 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施；

（12）具有良好的扩展性和兼容性，控制器输入输出接口余量有不少于4路，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；

（13）满足无线、有线的数据传输要求，具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

留样单元

主要功能要求

采样方式：自动采样、手动采样、随机采样；

触发方式：常规采样、瞬时采样、等时等比例采样、远程遥控采样；

样品冷藏、自动混合样品、分项目样品贮存；

冷藏系统可使水样恒温在设定的温度的±1℃范围内,如设定为4℃,系统会恒温在4±1℃范围内；

具有高灵敏度进样液位检测器；

具备数字（RS232或RS485）和模拟（4～20mA,0～20mA,0～24mA,0～5V）输出；

可根据外接（4～20mA）信号进行相应的显示和以及对强电的反控；

具有自动清洗、反吹洗和润洗的功能；

具有缺水样报警功能；

采样量只能在采样成功后自动存储，不会误报采样量；

自动加密、故障报警

技术参数

采样间隔：1-9999分任意设定，增量为1分钟；

采样瓶数：24瓶，可设；

单次采样量：5～1500ml可设定；

采样量误差：≤±3%；

等比例采样量误差：≤±5%；

温度设定范围：4-20℃；

控温精度：±1℃；

管路系统气密性：≤-0.05Mpa；

平均无故障时间：≥1440小时；

通讯方式；RS232/RS485 /ADSL/CDMA/GPRS；

其他：可记录采样正常/失效、电源关闭等各种信息；自带门禁系统，可独立运行，可实现循环留样。自动密封、自动排空、留样瓶具有密封功能；具有留样后自动排空的功能；配置门禁系统；具有留样失败报警功能。

质量控制单元

（1）应具有远程设置功能和异常信息（如部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等）的记录、上传功能。

（2）可自动进行24小时零点漂移和24小时量程核查、漂移核查、零点校准、标样校准等功能。

（3）具有平行样测量、标样核查，加标回收率测试、动态密码加标等质控功能，并具备远程质控功能；具有识别仪器进样，具有对样杯水量的实时监控与精确检测功能，具有识别仪器是否从样杯进样的功能；

（4）系统应具备接收远程控制指令功能，远程启动采水、水样测试、零点核查、跨度核查、标样校准等功能；

（5）水样杯、标样杯应为独立设置，避免水样、标样交叉干扰；

▲（6）应具有可自动制备任意浓度标准样品，可远程开展多点线性核查、加标回收、盲样考核等质控工作功能；

▲（7）质控模块应具有可记录母液更换时间、保质期等信息，具有母液余量监控功能，母液余量不足或临期可及时推送更换提醒功能；

▲（8）质控模块应具备电子锁控功能，维护人员需要授权开启，有效防范人为干扰功能。

（9）质控模块技术参数：

	项目
	性能指标

	加标量误差
	±2%

	定容误差
	±2%

	模块制样误差
	±3%

	模块制样重复性
	≤1%

	平均无故障运行时间
	≥1440h/ 次


数据采集与传输单元
数据采集与传输主要实现现场运行状态的监控，现场运行参数的设置，历史数据和系统运行日志的存储，与上位机的通信等功能。同时具备数据存储能力，可作为备用存储器贮存仪器日志、系统日志、仪器数据等信息。

数据采集与存储

（1）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；

（2）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（3）能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（4）断电后能自动保存历史数据和参数设置。

（5）采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存，可查询周期数据、实时数据、分钟数据、小时数据、天数据、平行样数据、空白测试数据、加标回收数据、标样核查数据等数据查询。

（6）实时显示的信息有：仪器名称，最新测试值，连接状态，系统状态，仪器状态、流程、故障等信息，当数据超标时对应测试值为显示为红色以示标记。

（7）采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存；

（8）系统及仪器历史运行状态显示，包括系统记录本地用户或者远程用户发送过来的控制、维护指令、集成运行状态、参数更换历史记录等，并可查询显示。

（9）监测站内、外设置图像摄取装置，定时对周围环境进行拍摄抓取图片（如业主要求可传输视频图像），以实际客观的观察现场的状况，能够实时采集视频信息并传输至中心平台；

（10）采样测试周期可以按时间来设置，也可在接入流量计的情况下按流量设置。断电后能自动保存。

（11）参数设置中包含常规的小数点、单位、系数（单位转换时需要）、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等常规设置外，还有质控条件的设置：异常判断条件、核查测试参数、加标回收测试参数、以及各质控开关等。

数据传输与通讯

（1）可采用无线、有线、专线、VPN的通讯方式满足数据传输要求和数据安全要求。

（2）具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能。

（3）采用具有校验功能的通讯协议，能够及时纠正传输错误的数据包，能按要求接受、处理和反馈远程控制命令。

辅助单元

辅助单元包含UPS（不间断电源）、稳压电源、系统集成机柜、试剂恒温单元、废液自动处理及收集单元、防雷单元、纯水制备单元等部分。

UPS（不间断电源）
为了避免站点断电，保证仪器在断电的条件下，正常工作，数据正常传输，配备一台UPS电源，总容量3kVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机1h以上，UPS应具备电量、负荷实时监控功能，UPS电量低可触发工控机软关机。

稳压电源
水质自动监测系统的主体设备均属于精密分析仪表，供电电源的稳定性决定自动分析仪表的准确性和使用寿命，为防止电压较大的波动对自动分析仪器造成影响，为每一套水质自动监测系统的总电源接入配备了稳压电源。根据整个站点的耗电情况，对稳压电源和UPS电源进行了选型，稳压电源和UPS电源的作用是保障连接在控制单元中的A、B、C三相设备稳压供电，稳压电源配备不小于35KVA满足系统要求。

配套机柜及成套工具
水质自动监测装置安装均采用机柜式集成，机柜包括柜身、前柜门和后柜门。要求机柜便于检修维护，散热性能良好，应采用防腐材质或经防腐处理，不与所用化学试剂发生化学反应。配备成套、齐全的工具。

机柜具备安装设备部件和整体设备的功能，并能进行机柜与机柜之间的连接。把各自独立运行的设备有机的结合起来，实现设备与系统集成形成整套监控系统，并采用全封闭模式保证整体美观与统一。

机柜具有通用性，能兼容不同尺寸的设备；

机柜采用先进的加工工艺，柜体耐锈蚀和抗腐蚀，颜色统一；

机柜具有可扩充性；

机柜应方便操作与维护。

试剂恒温模块

分析试剂是在线监测分析仪器的基础，试剂变质会影响到整个监测结果的准确性，针对试剂保质问题，采用智能电脑温控系统的恒温箱，确保分析试剂不会因为外界温差变化导致测试数据的失真。

分析试剂的恒温存储冰箱采用全封闭超强压缩机，四档位，灵敏度为0.5℃，自动制冷。温控范围可根据环境温度自行设定，保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存，试剂箱应具有冷藏温度监控功能，超温自动告警。

试剂恒温箱技术参数表

	序号
	技术指标
	性能参数说明

	1
	工作电源
	DC12V/24V/AC220v

	2
	额定功率
	65w

	3
	商品重量
	7Kg

	4
	商品容量
	40L

	5
	温度范围
	-5-55度


废液自动处理系统

为避免水质自动站运行过程中产生的废液造成二次污染，实现绿色零污染水质监测。在水质自动站建设废液处理系统，对废液进行原地处理。配置废液自动处理及收集单元，满足两周以上废液量的收集。

（1）主要功能要求

在仪器测试及清洗过程产生的废液，经统一收集至废液处理系统中，通过加入相应的调节液调节废液的pH值，再通过PP棉将废液中的大颗粒物滤除，然后经过活性炭柱吸附水中的有机物，褪去水中的有色污染物，然后再通过树脂离子交换柱对废液中的重金属及盐类物质进行离子交换，最后通过出水检验。可避免水质自动站运行过程中产生的废液造成二次污染，实现绿色零污染水质监测。

（2）主要技术指标要求
废液处理单元的主要技术指标要求

	序号
	技术指标
	性能参数

	1
	pH调节
	待处理废液调节到5-9

	2
	PP棉
	除去大颗粒物

	3
	活性炭
	吸附有机物、重金属等

	4
	树脂离子交换柱
	重金属和盐类离子交换

	5
	维护周期
	大于30天

	6
	适用温度
	0-60摄氏度

	7
	处理效率
	100L/d


防雷单元
为保证系统稳定、可靠运行，降低雷电对建筑物设施设备的危害，保护水站生命和财产安全，保障建筑物供电系统、监测系统设备的正常运行。按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2004）及相关要求，配置具有电源、信号等设施的三级防雷措施。

智慧监测站房及基础配套设施
建设面积、结构

总体规划方案，通过建筑、景观等各方面的处理来强调整体环境统一性。

本项目需采购长18.5米，宽8米，面积148平方米的智慧监测站房，高度3.3米，室内净高2.8米，站房包括仪器间、质控间，值班室，站房形式可以为新型材料、砖混结构，满足中国环境监测总站制定的《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求(试行)》要求。
    站房需保证水站系统长期、稳定运行，包括用于承载系统仪器、设备的主体建筑物和外部配套设施两部分。主体建筑物由仪表间、质控间和值班室（在满足功能需求的前提下，可根据站房实际条件对各室进行调整合并）组成。外部配套设施是指引入清洁水、通电、通讯和通路，以及周边土地的平整、绿化等。

站房供电要求

（1）供电负荷等级和供电要求应按现行国家标准《供配电系统设计规范》（GB 50052）的规定执行。

（2）水站供电电源使用380伏特交流电、三相四线制、频率50赫兹，电源容量要按照站房全部用电设备实际用量的1.5倍计算，本项目供电功能不能小于35kw。

（3）电源线引入方式符合国家相关标准，穿墙时采用穿墙管。施工参考《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303-2002）。

（4）在监测仪器室内为水质自动监测系统配置专用动力配电箱。在总配电箱处进行重复接地，确保零、地线分开，其间相位差为零，并在此安装电源防雷设备。

（5）根据仪器、设备的用电情况，在380伏特供电条件下总配电采取分相供电：一相用于照明、空调及其他生活用电（220伏特），一相供专用稳压电源为仪器系统用电（220伏特），另外一相为水泵供电（220伏特）。同时在站房配电箱内保留一到两个三相（380伏特）和单相（220伏特）电源接线端备用。

（6）系统应配备UPS和三相稳压电源，功率应保证突然断电后各自动分析仪能继续完成本次测量周期。

（7）电源动力线和通讯线、信号线相互屏蔽，以免产生电磁干扰。

站房给排水要求

（1）给水系统

站房应根据仪器、设备、生活等对水质、水压和水量的要求分别设置给水系统。

站房内引入自来水（或井水），必要时加设高位水箱。自来水的水量瞬时最大流量3立方米/小时，压力不小于0.5千克/平方厘米，保证每次清洗用量不小于1立方米。

（2）排水系统

站房的总排水必须排入水站采水点的下游，排水点与采水点间的距离应大于20米。各类试剂废水按照危险废物管理要求，单独收集、存放和储运，并统一处置。

站房内的采样回水汇入排水总管道，并经外排水管道排入相应排水点，排水总管径不小于DN150，以保证排水畅通，并注意配备防冻措施。排水管出水口高于河水最高洪水水位的，设在采水点下游。站房生活污水纳入城市污水管网送污水处理厂处理，或经污水处理设施处理达标后排放，排放点应设在采水点下游。

站房通讯要求

固定站房网络通讯建设应以光纤/ADSL有线网络传输为主，现场条件不具备的情况下，可选用无线网络进行传输，站点现场应通过手机等通讯设备进行通话测试，通讯方式应选择至少两家通讯运营商，无线传输网络（固定IP优先）应满足数据传输要求及视频远程查看要求，传输带宽不小于20兆。

站房防雷要求

站房防雷系统应符合现行国家标准《建筑防雷设计规范》（GB 50057）的规定，并应由具有相关资质的单位进行设计、施工以及验收。

水站内集中了多种电气系统，需预防雷电入侵的主要有三种途径，包括电源系统、通道和信号系统、接地系统。

具体要求如下：

（1）对于直击雷的防护

采用避雷针是最首要、最基本的措施，完整的防雷装置应包括接闪器、引下线和接地装置。

（2）电源系统、通信系统的防护

在总电源处加装避雷箱，内装多级集成避雷器。避雷器本身具有三级保护，串接在电源回路中可靠地将电涌电流泄入大地，保护设备安全。

如不用避雷箱，按照分区防护的原则，一般选并联的避雷器，选用通流容量比较大的，作为第一级防护。在总电源进线开关下口加装电源电涌保护器作为电源的一级保护，在稳压器后加装多级集成式电涌保护器。

通信系统防护：对于卫星通讯系统，应在馈线电缆进入站房时安装同轴馈线保护器；对于电话线系统，应采用电话线路防雷保护器。利用铜质线缆的数据信号专线，在设备的接口处应加装信号专线电涌保护器，该保护器应是内多级保护，要依据被保护设备传输的信号电压、信号电流、传输速率、线路等效阻抗及衰耗要求，同时考虑机械接口等配置电涌保护器。

地表水自动监测站站内管线选用金属管道、金属槽道或有屏蔽功能的PVC塑料管，并且将两端与保护地线相连。

（3）接地系统

站房内电源保护接地与建筑物防雷保护接地之间要加装等电位均衡器，正常情况下回路内各用自己的保护接地，当某点出现雷击高电压时，两地之间保持等电位。站房内设置等电位公共接地环网，使需要有保护接地的各类设备和线路，做到就近接地。

站房安全防护要求

（1）站房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB 50016）的规定。

（2）站房与其他建筑物合建时，应单独设置防火区、隔离区。

（3）站房应设火灾自动报警及自动灭火装置；火灾自动报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》（GB 50116）的规定；配置的自动灭火装置，需有国家强制性产品认证证书。自动灭火装置触发可靠，灭火时间短，灭火干粉对人和仪器无损害，体积美观实用，与站房和仪器系统整体协调。

（4）站房内应至少配置感烟探测器；为防止感烟式探测器误报，宜采用感烟、感温两种探测器组合。

（5）站房内使用的材料需为耐火材料。

（6）站房应设置防盗措施，门窗加装防盗网和红外报警系统，大门设置门禁装置。

（7）抗震：场地地震基本烈度为7度，抗震按7度设防，设计基本地震加速为0.10g，设计特征周期为0.35秒，设计地震分组第一组，建筑物场地土壤类别为II类。

站房暖通要求

站房结构需采取必要的保温措施，站房内有空调和冬季采暖设备，室内温度应当保持在18～28℃，湿度在60%以内，空调为立柜式冷暖两用，功率不低于3匹，根据站房面积配备适量数据的空调，具备来电自动复位功能，并根据温度要求自动运行。在北方寒冷地区应配备电暖器等单独供暖设备，保障室内设备的正常工作。

站房装修要求

（1）仪器间要求

①仪器室内地面应铺设防水、防滑地面砖，离地1.5米高度以下铺设墙面砖，并在室内所需位置设置地漏，仪器摆放顺序从远离配电系统可分别为五参数/预处理单元、氨氮、高锰酸盐指数、总磷总氮、其他特征污染物仪器及主控制柜。

②监测系统采水和排水：仪器室内预留30厘米深地沟，地沟上面加盖板（需便于取放），地沟的地漏和站房排水系统相连。

③电缆和插座：配电箱中预留一根φ50聚氯乙烯线管到地沟中，四周墙上预留五孔插座，墙上的五孔插座高于地面不少于0.5米。预留空调插座，空调插座距吊顶或顶部0.5米。配电箱预留五芯供电线路至自动监测系统控制柜位置。

④排风扇：仪器室应安装排风扇，若有吊顶，则可做在吊顶上，电源线引至配电箱中。

⑤站房吊顶：根据站房建设情况可安装吊顶，站房内空高度应在3.2米以上。

（2）质控间要求

质控室内应至少配有防酸碱化学实验台1套（1.5—2米）和4个实验凳，台上可以放置实验室对比仪器，配备冷藏柜以便于试剂存放。备有上下水、洗涤台。

①实验台：主架采用40毫米×60毫米×1.8毫米优质方钢，表面经酸洗、磷化、均匀灰白环氧喷涂，化学防锈处理，台面选用复合贴面板台面（1毫米厚酚醛树脂化学实验用专用板）、实芯板台面（12.7毫米厚酚醛树脂板化学实验用专用板）或环氧树脂台面（20毫米厚），具备耐强酸碱腐蚀、耐磨性、耐冲击性、耐污染性要求，底座可调节。

②洗涤台：主架与台面应与实验台保持一致，洗涤槽采用PP材料，水龙头采用两联或三联化验水龙头，底座可调节。

③上水：水管采用PP-R材质，热熔连接，不渗漏。

④下水：实验区排水全部采用防腐蚀耐酸碱材质（PP），达到排水不渗漏不腐蚀。

⑤插座：实验台处预留至少2个五孔插座，实验台处五孔插座及灯开关高于地板1.3米。

⑥冷藏柜：应配备冷藏容量不小于120升的冰柜一台。

（3）值班室要求

值班室主要用于站房看护人员使用，一般不小于30平方米。值班室应配备一台空调（变频冷暖1匹）、值班用办公桌一张、椅子两把。考虑到工作人员在水站工作的方便，建议修建卫生间（厕所）。其他设施可根据需要考虑。
配套设施

视频监控

为发挥自动监测系统预警功能，对水源地突发环境事故起到预警预报作用，同时保证系统运行安全，防止设备设施损坏被盗，自动监测站应安装视频监控系统。

前端视频监控设备应至少布设于自动站取水口处上游（500—1000m）、自动站取水口处下游（入自来水厂处）、自动站取水口处、站房仪器间、站房门口等处。为获取更大范围的图像，设备间选用球机，其余摄像机选用枪（筒）机。应选用不低于400万像素、具备夜间补光功能的监控摄像头。

高清网络录像机可接驳符合ONVIF、PSLA、RTSP标准的网络摄像机，应支持不低于400万像素高清网络视频的预览、存储和回放，IPC集中管理（包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等），智能搜索、回放及备份等功能。

表  视频监控配置及参数表

	序号
	项目
	安装位置
	数量

	1
	枪机
	自动站取水口处上游（500—1000m）、自动站取水口处下游（入自来水厂处）、自动站取水口处、站房门口
	3套

	2
	网络球机
	仪器间、质控间
	1套

	3
	硬盘录像机
	仪器间
	1套


（1）站房内摄像机

	传感器类型
	1/3" Progressive Scan CMOS

	最低照度
	彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR

	宽动态
	120 dB

	调节角度
	水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360°  

	焦距&amp;视场角
	2.8 mm，水平视场角：97°，垂直视场角：52.3°，对角线视场角：114.3°

4 mm，水平视场角：78.8°，垂直视场角：40.5°，对角线视场角：93.9°

6 mm，水平视场角：49.1°，垂直视场角：26.3°，对角线视场角：57.2°

8 mm，水平视场角：37.5°，垂直视场角：20.7°，对角线视场角：43.3°

	补光灯类型
	红外灯

	补光距离
	最远可达30 m

	红外波长范围
	850 nm

	防补光过曝
	支持 

	最大图像尺寸
	2688 × 1520（默认2560 × 1440）

	视频压缩标准
	主码流：H.265/H.264

子码流：H.265/H.264/MJPEG

	音频
	1个内置麦克风

	网络
	1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 

	存储温湿度
	-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

	启动及工作温湿度
	-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）

	供电方式
	DC：12 V ± 25%，支持防反接保护

PoE：802.3af，Class 3

电流及功耗：DC：12 V，0.41 A，最大功耗：5 W

PoE：（802.3af，36 V~57 V），0.18 A ~0.11 A，最大功耗：6.5 W


（2）取水点摄像机

	传感器类型
	1/2.8＂ progressive scan CMOS

	最低照度
	彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR

	宽动态
	支持真宽动态

	光学变倍
	32倍 

	焦距
	4.6mm to 147.2 mm

	视场角
	水平：56.1° to 2.1°(广角-望远)

垂直：33.4° to 1.2°（广角-望远)

对角线：62.8° to 2.4°(广角-望远)

	补光灯类型
	红外补光

	补光灯距离
	150 m 

	水平范围
	360°

	垂直范围
	-15°-90°(自动翻转)

	水平速度
	水平键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;水平预置点速度：120°/s

	垂直速度
	垂直键控速度：0.1°-80°/s,速度可设;垂直预置点速度：80°/s 

	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

	视频压缩标准
	H.265;H.264;MJPEG 

	网络接口
	RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 

	SD卡扩展
	内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 

	供电方式
	DC36V

	电流及功耗
	最大功耗：24 W

	工作温湿度
	-30℃-65℃;湿度小于90%

	除雾
	加热玻璃除雾


（3）硬盘录像机

硬盘录像机，8TB硬盘；16路H.265、H.264混合接入；2盘位/1个HDMI、1个VGA，异源输出；报警4进1出；1个千兆网口/1个USB2.0，1个USB3.0；Smart 2.0/ANR/智能检索/浓缩播放/车牌检索/人脸检索/热度图/客流量统计/视频摘要回放/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份。
门禁系统

仪器间大门配备门禁系统，能够记录出入站房人员信息，保证站房内设备的安全。

门禁控制器技术要求：

采用4.3寸全玻璃触摸显示屏,屏幕分辨率272(H)x480(V)；

采用200万广角双目摄像头,支持红外补光,宽动态对环境光线自动调节；

支持指纹、人脸、卡(IC卡)、密码、二维码(二维码大小应不小于30mmx30mm,二维码字节容量应小于128字节,并且需要保证二维码纸张平整)认证方式,支持分时段开门和组合开门；

支持面部识别距离0.3m-1.5m;适应1.1m~2.0m身高范围(镜头安装高度1.4米)；

支持20000个用户、20000张人脸、50000张卡、10000枚指纹、20000个密码、50个管理员、30万条记录；

支持活体验证检测,人脸验证准确率99.9%,1:N比对时间0.2S/人；

支持多人识别，最多支持4人同时识别；

支持自定义语音播报,可通过文本转语音分时段自定义播报内容,可叠加播报姓名；

支持口罩检测,可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式；

支持安全帽检测；

支持隐私(编号、姓名)保护功能；

支持本机WEB人员管理,支持人员新增、删除和修改；

支持本地考勤管理和考勤报表导出功能；
支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个韦根读卡器、1个门锁信号输出,1个门磁反馈、1个百兆网口、1个报警输入、1个报警输出、1个音频输出；

支持128个时间段,128假日计划,128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置；

支持胁迫报警、防拆报警、闯入报警、门超时报警、非法卡超次报警、胁迫指纹；

支持下发普通用户/VIP用户/巡逻用户/来宾用户/黑名单用户/其它用户；

具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能;支持首用户开门；

支持门控安全模块扩展,防止暴力开门,提升通行安全；

支持TCP/IP和WiFi接入网络,支持主动注册、P2P注册、DHCP；

支持可视对讲(与室内机、管理机对讲),云对讲(与手机APP对讲,配套云睿、云联使用)；

支持在线升级,USB升级；

设备支持断网模式下单机运行;联网模式下与后台通讯；

支持看的门狗守护机制,保障设备运行稳定性；

支持提供第三方接入SDK,方便第三方平台开发接入；

采用PC+GF外壳材质,适合室内和室外环境使用。
空调

为保证系统运行安全，室内温度应控制在18-28℃，湿度在60%以内。室内应安装具备来电自动复位功能的冷暖空调。

（1）3P柜式空调2台

制冷：

制冷量：7200W

额定制冷功率：2300W

制热：

制热量：9300W

额定制热功率：3280W

电辅热功率：2500W

电源：AC220V 50Hz

能效等级：一级能耗

变频/定频：变频

（2）空调控制器
	项目
	技术指标

	温湿度测量
	测景范围：-10~60℃，0~100RH

测量精度：±0.5℃@25℃；±3%@20~80%

分辨率：0.1℃，0.1%



	空调监控
	运行电流:0-10A运行状态；

根据电流判断空调开关机状态

	红外遥控
	存储命令：64个

载波频率：38KHz，可定制其他频率

遥控距离：0-10米

	定时控制(可选功能)
	可远程设置每天两组定时开关机时间

	工作环境
	-10~60℃，10%~90%，无凝露

	电源电压
	DC8-30V，功耗<1W

	安装方式
	室内壁挂安装


实验室设施

为便于开展质控试验和配制试剂，在质控间及仪器间配置防酸碱化学实验台，台上可以防止实验室比对仪器，台下有工作柜，便于放置试剂，并且配备上下水、洗手池等，洗涤槽采用耐强酸碱腐蚀、耐磨性材料，水龙头采用两联或三联化验水龙头。为便于保藏菌种、标准物质及试剂，质控间还应配置具备冷藏及冷冻功能的冰箱。

办公设施

为便于值守人员在水站开展维护和实验工作，在值班室配置办公桌椅、床、柜等办公设施和生活设施。为营造合适的运行环境，站房应安装窗帘。

文化建设

为进一步强化水站的公共服务功能，赋予水站人文内涵，丰富和拓展水站文化属性，培育生态环境监测文化理念，引导公众走进生态环境监测，了解生态环境监测，信任生态环境监测，树立生态环境监测品牌和权威，应对水站进行文化建设。参照《国家地表水水质自动监测站文化建设方案（试行）》要求，规范统一站房外标注标识和内部展示。

水站站房外部应统一设置水站标志牌、简介牌和LOGO，并悬挂于指定位置。水站站房内部应统一设置站点流域表征图、运维管理体系图、水站系统流程图。

消防设施

为保证自动监测设施运行安全，在发生火灾时能迅速扑灭，仪器间应安装自动灭火装置。自动灭火装置应不能对仪器设备造成损害。

水源地水环境质量综合监测监管平台
水质预警自动监测站建设完成后，能够实现远程数据的实时传输，并能在远程端及时展示，并且可实现对现场端设备的远程控制，需要建设水环境质量综合监测监管平台一套。

总体要求

（1）性能要求

在系统软件设计和开发中应充分考虑并满足如下几方面的性能要求：

① 运行效率

系统应能达到3s内完成相应的运行速度，能达到数据录入与浏览、数据统计与查询等日常工作的响应要求，且速度不以依赖特定的硬件能力为前提（满足主流硬件配置环境即可支持该相应要求），以利于提高整体业务处理的工作效率；系统运行时对硬件资源的利用率要合理，避免占用过多系统硬件资源或过于频繁的硬盘访问等，以提升整体运行速度。

② 响应速度

在系统启动或者运行过程中，特别是由一个功能模块转换到另一个功能模块时应无明显的时间延迟现象，更不能有明显停止等待的状态；对于超出响应时间要求的响应能提供进度条或图标等方式告知系统使用者；应充分估计网络流量，根据硬件能力限制网络会话的最大数目，保证网络服务质量；在系统功能设计、数据库设计及开发技术的选择中要充分考虑运行时的系统承受能力，保证系统录入、修改、统计等功能的系统响应速度。要求满足500个用户同时访问，平均响应时间小于2s，大数据量查询响应时间小于7s。

③ 通讯存储性能

系统不仅仅满足目前水站数据接入的需求，需要考虑未来点位扩展需求，要求至少支持500个现场自动站同时接入，满足分钟级数据上传需求，支持10Tb以上数据存储及计算要求，常规数据量访问不得超过3s（网络等硬件限制及大数据量传输情况除外）。

④ 灵活性

系统要有足够的灵活性，数据格式和用户界面以及使用功能等需满足各用户的需求。

（2）安全要求

① 网络安全

建立网络访问控制、网络安全审计、网络入侵方法、漏洞扫描、传输加密等机制。

② 主机安全

具备主机身份鉴别和主机访问控制功能，建立主机安全审计、入侵防范和防病毒等机制。

③ 应用安全

具备应用系统身份识别和访问控制功能，充分考虑数据访问传输加密机制和应用服务的安全机制。

④ 数据安全

建立数据的完整性和保密性、备份和恢复机制，具备数据库监控能力。

（3）智能化要求

支持与前端监测站点进行无缝集成。要求如下：

① 与工控机软件配合实现零点核查、跨度核查、加标回收、平行样测试等在线质控功能和远程留样功能，需提供详细的实现方案。

② 根据智能化通讯传输规约，实现监测数据采集、仪器质控数据采集、仪器远程测量控制、系统级远程反控及运行状态监控功能。

（4）数据融合要求

具有与历史数据、手工监测数据等其他多元数据融合的兼容性。
（5）系统模块要求
水源地水环境质量综合监测监管平台内容应包括：数据采集与储存、数据展示与共享、运维维护与管理、基础信息管理、数据质量控制与管理、数据综合应用、饮用水源地及风险源管理、水环境预警、数据分析报告、数据发布、移动应用等。

数据采集与存储

实时采集、接收地表水自动站发送的实时监测数据。数据分库管理，分为原始数据、有效数据、质控数据等。

数据采集
（1）水质数据

能够采集自动在线监测站数据、手工检测数据、自动检测数据。

（2）流量数据、雨量数据

能够采集自动监测数据、手工监测数据。

（3）视频数据

通过视频平台开放的数据共享接口，获取图像数据。

（4）其他数据

对空间地理信息数据、遥感数据、风险源数据、敏感点数据、应急类数据、法律法规等所需信息进行采集，并手工录入系统。

数据存储

数据存储服务采用先进技术满足高性能的通讯存储要求，系统不仅仅满足目前全部水站数据接入的需求，最大支持1000个点位扩展需求，满足日益增长的水站数据传输和交换需要。

数据存储系统是对采集来的数据进行存储，按照数据结构类型、重要程度，以及查询性能等要求，采用不同的软硬件方案进行存储。

（1）实时将数据采集、传输系统接收到现场端上传的数据包按照统一的标准解释入库，将结果存储于数据资源中心的指定位置。

（2）原始数据包查询，能直接查询水站现场端上传的原始数据包，为核对上端平台与下端数采仪数据的一致性提供有力证明。

（3）提供数据自动分析功能，能对超标、故障、异常等数据自动识别、能自动评价各站与河流的水质；通过模块面板控制，是否启用相关模块，进行协议数据解析、入库、统计、报警等。

（4）数据通信机制，当数据存储系统与数据采集系统通信时，系统采用“消息队列”机制即时接收数据交换系统发送过来的数据包，同时建立线程池按“先入先出”方式异步处理在线监测监控数据，充分保证通信系统下发数据不阻塞、不延时。

数据展示与共享

数据展示

（1）综合展示

综合展示所关注区域或流域在某个时间段内的水质状况及设备运行的总览情况，包括质控统计情况、运维统计情况、重要任务、重要报警及跟踪处理情况、数据审核完成情况、重要公告及关注信息等信息，以上信息支持大屏模式展示，面向领导汇报及重点任务跟踪管理，实现水环境大屏看板管理。

（2）现场工况

通过扩展图模拟水站当前的运行情况，展现监控站点的基本信息、仪器执行情况、最新的监测数据、管路运行情况、系统报警、仪器报警、现场照片等信息。配以直观明了的曲线显示某监测参数的变化趋势。提供现场取水、管路清洗、PLC动作、流程日志等信息查询；

实时显示环境参数，参数可根据现场情况配置，包括温度、湿度、供电状况等，如部分站房没有则显示未接；

实时显示水质监测仪在线/离线联机状态/故障（故障标黄）、仪器系统状态、流程记录，每3秒自动从基站获取并刷新一次，参数可根据现场情况配置，最多可配置48个参数；

实时显示当前运行模式，常规监测、异常数据监测、数据超标应急监测，直观了解当前站房异常监测参数、数据超标参数；监控中心系统能修正子站的时间使之与监控中心同步。

（3）视频监控

实现对水站现场自动监测系统的视频集成功能，可以调看现场实时视频、历史视频，支持视频云台控制。

支持视频事件联动，依据门禁事件、报警事件等联动控制视频转动，录取视频和拍照，并上传到中心平台保存，作为报警等事件的关联信息，便于以后查看。

能够将系统运行情况和用户的主要操作自动生成日记，方便维护管理和用户行为的事后审计；所有日志能够导出，保存成 CSV 格式，用户可以通过 EXCEL 等工具进行浏览分析。

环境一张图

在GIS地图上直观展示所有水站的点位分布位置、运行状态、通讯状态、最新监测数据等信息。通讯状态在线的站点按照一类至劣五类水质类别显示不同颜色站点图标，点击站点图标可以查询最新及历史的监测数据。

可以查看水质类别情况、在线率、超标情况、超标点位、首要污染物因子及历史数据等内容。对超标站点进行突出显示，点击站点，可以查询首要污染物及超标倍数，并可以查询历史数据。

能通过行政区域/流域详细查看具体区域、各流域整体水质的情况，各类水质占比等。能通过图表等方式对历史数据趋势进行分析，并对异常数据进行标识提醒。

数据共享
实现对环境管理所涉及的海量、多源、异构数据进行全方位的采集、清洗、转换、加载、分析及处理，建设内容全面、业务广泛、数据规范、组织合理的环境信息资源体系，实现环境数据的有机整合、数据共享和深度应用。

系统同时建立数据开放接口，可供其他系统运行时调用，获得相应的数据服务。数据接口管理提供日志、审核、查询、监控等辅助功能，以增加数据交换过程的透明度，提高数据交换过程可管理性。

（1）完成基础信息采集及共享交换

（2）建立数据仓库整合环境资源

（3）实现与国家/省级水质监管平台的衔接

运行维护与管理

运行情况监控

（1）工作门户

依据市级管理人员、运维公司管理人员、运维工作人员等不同角色，提供运维工作相关的各种信息，便于整体了解运维工作情况。门户提供的信息包括运维待办事项、提醒和预警报警信息、关注的各种统计数据等。

（2）运行监控

平台需要具备监控具体水站运行情况的功能，应能够展示水站的运行状态、设备参数信息、系统和设备报警数据、动力环境信息、现场监视视频等信息。

（3）运维地图

能够基于GIS展示全市水站的整体运行情况，市级管理人员可以直观了解到各个运维公司的运维工作开展情况，至少包括运维商基本信息、相关的支撑文档等（运维记录、故障记录等）。能够汇总各类运维管理指标和统计分析数据，形成GIS专题分析。

运维过程管理

（1）运维任务

运维任务的生成包括：系统自动分析现场采集的数据、状态、故障报警等信息，自动生成超标、故障、周期巡检等任务，提高任务安排的及时性和智能化； 

（2）运维档案

运维记录、档案内容、建立水站运维档案（一站一档）、远程控制与自动化巡检等。

（3）运维分析

1）运维分析包括：数据有效率、数据捕获率（传输率）、数据超标倍数、巡检次数、故障维修次数、试剂用量汇总、仪器校准状况、（日、周、月）质控合格率、运维超期提醒等。

2）能够根据仪器品牌和运维公司等信息进行分类统计，可分析仪器的优劣及运维公司的运维情况，排查经常出现的问题，以便管理人员及运维公司对运维工作进行分析和完善。

3）申报管理

停运管理、有证标准物质管理。

4）数据录入

实际水样比对、盲样真值管理。

5）现场维护

提供巡检维护内容、试剂更换、耗材（易耗品）更换、仪器设备检修、仪器关键参数变更、废液处置、仪器校准等信息的录入和管理，并提供统计分析功能。

6）质控设置

平台需提供质控设置、审核管理，现场需满足集成测试、数据传输等完整管理过程。质控设置包括：日质控、周质控、月质控、盲样设置等质控措施。

7）质控管理

平台需提供质控管理功能，实现对水站的日质控（零点与跨度）、周质控（五参数周核查）、月质控（集成干预、实际水样比对、多点线性、加标回收）、盲样测试等质控措施，进行统计和评价合格情况。

运维资源管理

（1）站点信息

对水站基本信息、在线监测设备、试剂、内八方位图、外八方位图等信息进行管理。

（2）运维单位及运维人员、运维车辆管理

平台需提供运维公司信息、运维人员管理、运维车辆管理。

运维单位管理包括单位简称、单位全称、详细地址、状态、单位类别、组织机构代码、法人姓名、行政区、规模、登记注册类型、开业时间、联系人、联系方式等信息，还可以上传资质证书等附件。

运维公司对水站运维配备的人员、车辆、设备等信息在系统中进行维护。

（3）运维知识库

1）建立运维知识库，内容至少包括运维基础知识、法律法规、作业指导书、质控规范要求、专家指南、应急预案、设备说明书等仪器相关资料、运维经验、典型运维案例、站点运维历史情况、站房常见故障、站房隐患等内容。具备在线上传、下载和在线浏览功能。

2）建立针对不同污染物的应急处理知识库，当发生污染事故时可以从知识库中及时找到为应对不同污染物的事故解决处理方案。

运维考核

（1）平台能够根据运维管理数据和运维台账填报内容，可以生成对设备的运维情况报表、通过仪器设备检修记录对仪器及系统的稳定性进行评价。

（3）平台能够根据运维台账填报内容，对各站点的运维巡检频次、试剂更换频次等进行统计，评价运维频次是否达到管理要求，

（3）平台能够通过数据有效率、数据捕获（传输）率等对水站的运行维护情况进行统计。

（4）平台通过日质控、周核查和月实际水样比对的合格率对运维单位进行考核。

平台能通过以上统计和评价自动生成运维单位考核报告，并提供下载。

数据质量控制与管理

数据审核

对监测数据进行自动初审与人工三级审核。平台对数据进行自动初审，系统自动根据监测情况，初步自动分析判断监测数据的有效性，并将判断结果用不同的数据标记标识。系统可依据《地表水自动监测技术规范》中的异常数据判定原则，进行异常自动判断识别；

（1）自动审核

1）基于仪器设备参数的数据审核

根据仪器设备的数据状态标识，如零点校正状态、故障等，由系统进行自动判别，自动标记监测数据的QC状态。

2）基于仪器质控考核结果的数据审核

基于设备质控考核（如实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等）结果、系统及仪器测量日志综合判断某条数据是否有效，并可查看质控记录或质控报告。

3）基于规则的数据审核

基于预先设置的审核规则对水站上传的原始数据进行自动判断，实现数据有效性自动审核。各种规则参数，可在软件内进行灵活配置。

4）基于模型和大数据分析的数据审核

利用统计分析、聚类分析、回归分析、多维空间计算等算法，通过对历史数据、实时数据等的合理性、逻辑性、相关性进行分析，创建异常数据捕获模型，对可疑数据自动筛选和预判。

（2）自动预审

系统依据审核策略自动对数据进行判断，对于识别的异常数据自动发送给运维人员排查确认，标识数据的有效性，为下一步人工审核确认做准备（系统也可对部分数据直接自动确认数据有效性，不再需要人工确认环节处理，提高数据审核效率）。

（3）人工审核

利用运维公司等资源，建立运维公司数据审核人员、环保单位数据审核人员等多级审核机制，对已经过自动预审的数据进行人工有效性判断，最终确认数据有效性。

人工数据审核包括审核流程定义、步骤定义、操作人员权限分配、审核辅助工具等功能。

（4）辅助审核

提供质控、上下游数据、图形、GIS、表单等功能辅助人工进行数据审核，提高数据审核效率，减少人员工作量。

质控管理

系统自动形成各自动站的质控任务、日常巡检、设备维护和预防性维护等多种质控任务，并提前以任务单形式向监管人员和运营公司技术人员发送，保证质控任务有序、规范、完整地执行。运营公司技术人员到现场进行质控操作，必须按照质控任务提示的流程完成质控过程，系统能自动计算结果并形成规范化的质控任务单，实现质控管理的规范化和自动化。按照巴彦淖尔市水站管理要求，厘清运维单位、监管单位质控职责，并对质控过程性文件进行管理。实现水站仪器的远程质控功能。实现各级质量控制措施的统计分析。

（1）远程控制

能够对现场仪器设备进行远程质控考核，包括：仪器性能指标测试、实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等任务，并将测试结果上传至平台端，平台端根据质控考核标准判定质控合格情况。

（2）人工补录

对断线超过48h的水站，进行数据人工补测，平台具有单个数据补足和批量数据补足功能，为方便数据补足，用户可按照平台提供的接口单个数据录入，或以平台规定的标准化EXCEL文件格式导入，并在系统中作标识，支持多级架构的数据填报，支持接口扩展。

运维质控分析

（1）质控考核分析

能够根据不同查询条件，对数据上传率、数据有效率、设备运转率、准确度、精密度、标准曲线、零点核查、跨度核查、实际水样比对、标样自动核查、盲样考核、加标回收率测定等历史数据进行分析和汇总统计。

（2）数据有效性分析

能够对水站的系统及仪器的运行状态进行分析，并结合定期质控考核结果，对水站数据进行有效性分析。

（3）运维资质分析

平台能够对数据审核人员、运维人员、运维公司的资质等方面进行考核和管理，上传并审核对应的资格证明文件，确保数据审核人员的合格性、运维人员的合格性、运维公司运维资质符合规范要求。

（4）仪器质量分析

能够对现场不同品牌的监测仪器设备的故障次数、零部件更换数量、维护成本等方面进行综合统计分析，评价现场仪器供应商的质量，为以后优选供应商提供数据参考。

（5）运维任务质量控制

通过GPS定位、轨迹跟踪、拍照取证等形式，防止运维人员对运维数据作假，为做到有据可依提供数据支撑。

数据综合应用

数据查询
从点位维度、时间维度、周期维度、自定义维度等不同条件下能够查询相应监测数据的功能，筛选条件包括监测日期、监测站、分析项目、点位、断面属性等参数，支持图形化数据展示；支持单点多参、多点单参数等数据比对查询；查询结果可导出，应包含：
（1）数据查询与导出

（2）数据比对查询与图形化展示

数据报表

数据报表功能模块，提供多种类型的报表生成与导出功能，支持生成单个站点的水质报表，和按时间、流域、区域等导航的方式生成多个站点的水质状况报表。报表可导出Excel文件。可以对监测年月范围、地域范围、点位级别、水体类型、评价方法等对监测项目的平均值、最大值、最小值、数据区间等进行分析并导出，应包含：

（1）单站点水质报表

（2）多站点水质报告

数据分析评价

按照国家标准的评价考核标准，进行水质类别、超标污染物分析、水质达标率、水质趋势分析、数据比较分析、城市排名等方面实现对监测数据分别进行水质分析、评价与比对。实现水站运行参数、数据传输率、数据有效率等参数的自动统计功能。通过可视化窗口集中展示水质分析与评价内容，能直观地反映河流流域、断面的水质情况，应包含：
（1）水质类别分析

（2）超标污染物分析

（3）水质达标率分析

（4）水质变化趋势分析

饮用水源地及风险源管理

饮用水源地数据台账

饮用水源地数据台账应包含：
（1）饮用水水源地监测数据更新

（2）饮用水水源地基本信息

（3）水厂信息

（4）饮用水水源管理信息

（5）风险应急信息

饮用水源地统计分析图表

通过统计表、饼图、柱图、曲线等多种方式实现分析结果的可视化表达，结合GIS 地图，将饮用水源地与行政区域、河流、水库叠加到一张图进行展示，实时风险事件高亮预警。

集中式饮用水水源地名录

（1）饮用水名录清单管理

（2）饮用水源地名录变更管理

（3）绘制饮用水源地名录历年地图

饮用水源地潜在风险源管理

调用饮用水源地保护区图层服务，开展饮用水源地内的污染源、入河排污口分析，以及饮用水源保护区外周边缓冲区范围的污染源，形成潜在风险源清单，并推送至问题台账中进行跟踪管理。

水环境预警

水环境预警模型

实现各监控点位的监测数据超标预警，可设定多种预警条件。预警方式至少包括系统界面预警、手机短信。

支持总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数、pH、溶解氧、水质综合毒性等指标的超标报警，能基于《GB3838-2002地表水环境质量标准》水质类别阈值，或根据污染参数监测浓度值的范围实现超标报警，支持设定“事故性超标、严重超标、轻微超标”不同报警级别，能根据报警信息所处级别，结合三级报警权限配置，自动选择向特定报警对象发送短消息。

 (1) 运用水环境突发事件预警模型，对监测数据进行分析，在发现水环境风险事件时，通过多种模型进行结果验证，并在验证后进行预警。

(2) 在出现水质风险事件时，平台会自动向相关管理人员发送信息提醒。不仅如此，还可以针对不同的超标程度、风险等级，实现发送内容信息、发送频次、发送时间段等设置自定义。
污染扩散模型

结合GIS技术研发河流污染动态模拟系统，结合区域水体水动力研究成果，以应急监测数据结合地理底图和基本数据为背景，实现了对河流污染情况的动态模拟.通过对该系统的一系列操作，可以对河流河段污染物浓度水质类别进行整体渲染和数据查询，从而为河流水质污染的监测和管理提供可视化参考依据，为管理部门在面对突发事件时应急处置提供辅助决策工具。

水质预警流程

优化特征数据信息流转机制，提升报警研判能力，针对水质数据超标、异常、仪器故障，系统自动生成工单，利用工单信息逐级流转机制，系统会自动对每一级的人员进行跟踪，对未处理的信息进行短信督办提醒，厘清市级管理人员、运维人员等职能部门的职责，建立考核机制，从而保障超标事件及时预警、设备异常及时处理等，整套系统实现自动化、流程化的管理。

系统能根据业务管理需要，通过灵活设置预警处置流程与分配处置人员角色级别实现预警处置闭环管理，即支持灵活设置级别层次，一级处置、二级处置、三级处置……，支持灵活设置接收预警处置信息的对象等。

污染物溯源

应用大数据分析技术，快速确定污染源原因；综合各监控站点空间位置信息、关联的上下游断面信息等，进行沿程数据分析，锁定污染来源。同时跟踪问题处置情况，对比前后水质评价结果，展现处置成效，推进区域、流域综合整治。

数据分析报告

数据分析支撑算法

（1）规律性分析算法

 通过规律性分析算法，对平台中所有的水站进行筛选，筛选出存在规律性水质变化的水站。

（2）参数相关性分析算法

1）一致性分析算法，单站点中两个或多个特征的相关性分析，包括正相关、负相关等，通过线性回归判定异常数据，从而判定设备监测稳定性；

2）两站点或多站点单⼀特征滞后期数分析算法，对同一流域上的点位单一特征参数之后时间进行分析；

3）异常值检测分析算法，判定设备监测稳定性。

（3）突发性分析算法

通过突发性分析算法，对平台中所有的水站进行筛选，筛选出存在突然超标或者水质类别变化情况的水站。

定期水质分析报告

总结当月，季度、年度水质分布情况、变化特征、异常值特点。

分析总结全市范围内水质概况，分析全市水质监测数据所表征水体的水质情况。将监测站按照分布区域（流域或行政区域等）进行区域性分析。对每个区域针对不同监测因子分析其排名情况。总结各个监测因子的变化情况（周期、趋势、异常值范围等）。提取当月、季、年所辖监测站点的主要污染因子，对其进行归类，并分析其可能成因，应提交：
（1）月度水质分析报告

（2）季度水质分析报告

（3）年度水质分析报告

专题分析报告

（1）超标异常报告

针对超标值进行分析，总结超标概况，描述超标特征，分析其成因。

（2）非超标异常报告

对非超标但属于异常变化的监测值进行分析，描述其分布特征，变化规律，以及成因。

（3）单流域分析报告

围绕单流域进行分析，针对该流域进行总结描述性分析，并结合其地理特征、污染源分布情况等多种实际情况开展相应的分析工作。

（4）多流域分析报告

分析多流域水质情况，对比变化特征及差异性，具备相关分析条件的，开展相应的关联性分析。

（5）特殊断面分析

以客户实际需求为目标，针对特殊断面进行分析，变化特征、异常值特点，对比不同时间周期的变化情况。

基础信息管理

基础数据库管理系统模块主要具有通用配置、基础字典、用户权限、系统配置、站点管理等功能等。

通用配置

通用配置管理的对象为系统运行配置过程中所有涉及的原子级属性信息，管理内容具体为数采仪厂家、仪器厂家、仪器设备、仪器分析方法、单位类型、试剂厂家、试剂字典、单位管理等，系统可对这些类型的数据实现增加、删除、修改、查询等操作等。

基础字典管理

基础字典管理功能，主要管理系统中字典类型的基础信息，如流域管理、区域管理、监测参数管理、行业管理、控制级别管理、数据标记管理等。

用户权限管理

多重功能账户全线分配管理并具备账户信息导出功能。

用户权限管理可对系统的功能及监测站点权限统一管理，用户权限管理分为用户信息、角色信息、分组信息、用户权限分配、报警短信配置等。

系统配置管理

系统配置管理包括全局管理、视频管理、子系统配置、功能配置，可管理系统的全局性设置信息等。

监控站点管理

监控站点管理功能提供了一整套监控站点信息管理接口，包括监控站点基础信息，监控站点监测相关仪器信息，以及监测参数信息管理功能等。

对自动监测点位进行管理，包括点位名称、点位编码、点位编号、经纬度、所属水系、开始监测时间、停止监测时间、地址位置、排序、仪器设备（出厂编号、量程、检出限）等信息。并具备可选择导出功能。

数据发布

为便于公众及时了解全市水环境质量状况，进一步强化社会监督和公众参与，促进地方政府持续强化水污染防治工作，在系统运行稳定且数据质量得到有效保证的前提下，实时公开已建成联网并稳定运行的水质自动监测站。实时更新发布相关水站的水质监测结果和各设区市、重点流域水质排名情况。在此基础上，开发手机APP软件，公众下载后可在移动通信设备上查阅相关信息。向社会公开监测结果，提高公众参与环境保护的积极性，服务于我市生态环境保护工作，大力推进生态文明建设。

1）公开的主要信息

2）信息更新频次

3）信息公开流程

实时数据

依据《地表水环境质量标准》，对该断面水质进行综合评价，确定水质类别，并依据国家规范注明该断面水质状况，与各类别水质分别对应为：优（Ⅰ～Ⅱ类）、良好（Ⅲ类）、轻度污染（Ⅳ类）、中度污染（Ⅴ类）、重度污染（劣Ⅴ）。

GIS地图

在GIS地图上直观展示所有数据发布水站的点位分布位置、运行状态，同时按照一类至劣五类水质类别显示不同颜色站点图标等信息，点击相应水站，能查看对应水站的站点图片、水质类别（状况）、最新监测数据等信息。

水质排名

根据各水库水质指数（CWQI），依CWQI值大小，每天更新排名上一日各水库水质状况。

参照《城市地表水环境质量排名技术规定（试行）》，将相关断面pH值等5项指标的日均值计算出各水库水质指数（CWQI）。依CWQI值从小到大的顺序进行排序，排名越靠前说明该水质越好。

移动应用

所选技术方案应体现先进性、采用主流移动应用开发技术。

建设统一水环境移动应用中心，管理所有的移动应用，提供统一的移动应用访问入口，访问可以按照不同角色权限控制，可以访问的移动应用包括：移动监测与管理、移动运维与管理、移动质控与管理、移动数据审核、移动数据分析等。

移动应用能够检测更新最新版本，当系统登录并检测到新版本时给出更新提示、系统使用帮助、关于版本介绍等。

其他要求
供货要求
供货期：合同签订后60日内；
供货地点：甲方指定地点。
报价要求
  投标人报价包含本项目所涉及所有设备、运输、安装费用，以及引电、引水、土地征用等相关的一切费用。

智慧水站方案要求
根据中共中央、生态环境部、中国环境监测总站连续发布有关现代化生态环境监测体系与数智化转型的指示，包括《关于全面推进美丽中国建设的意见》《关于加快建立现代化生态环境监测体系的实施意见》《2024年深化全国生态环境智慧监测创新应用工作要点》等相关政策文件要球，明确加快建立现代化生态环境监测体系成为当前环境监测领域的重要发展目标。“三智一体”政策的推出，正是在此背景下的重要举措，为国家生态环境监测网络的建设提出了具体的建设目标，以环境监测数智化转型为引擎，以国家网运行机制改革为抓手，优化供应链标准管理，构建以“无人化”为目标的“智能无人采样+智能无人分析+智能无人运维”的“三智一体”新模式，通过集智能装备、智慧运维、智慧应用于一体的智能站房系统，实现设备运行环境保障、数据质量保障、智能监控应用，提高站房的智能化、便利化和安全性能，进而提升站房的智能管理水平、降低运营成本，进而推进现代化生态环境监测体系建设。

基于本项目的实际需求，要求投标人能够针对国家政策要求，提供智慧水站的技术方案。

智慧站房要求
电源管理

（1）应具有识别停电、过欠压、缺相、缺零等电源故障；火灾、水浸报警及电源出现异常时自动拉闸断电，电源正常后自动恢复供电；

（2）应具有实时监控站房主要设备用电数据，识别异常用电情况并告警。

环境管理

（1）应具有根据环境温湿度和站房当前状态自动调节空调新风系统运行模式，能识别站房内是否有人维护并自动调整新风连续/间歇运行；当站房内湿度过大时，空调自动切换除湿模式并主动关闭新风系统，在保障运行环境前提下实现节能降耗运行；

（2）应具有平台可实时监控站点各项运行环境参数，并可远程控制门禁、电源、空调、新风等运行保障设施。

安防监控

（1）应具有通过门禁信息及站房内视频自动记录运维人员的入站时间和离站时间；

（2）应应具有通过授权解锁门禁时，站点安防系统自动撤防；人员离站后，站点安防系统自动布防；

（3）应具有站房内、外视频监控可对火点、烟雾、水浸等异常情况进行识别并告警功能；

（4）应具有站房内视频可对维护人员行为进行识别分析，主动抓拍关键维护动作，并对着装不规范、站房内抽烟等异常行为进行识别告警。

多维度质控要求
日质控

常规水质仪器由基站软件配置日质控测试任务，每天定时启动质控模块制备零点、跨度核查样品并启动仪器进行零点核查与跨度核查。核查样品现配现用，质控母液更换周期不小于一个月，能够有效解决标样保质期短，更换频繁的问题。（提供相关功能截图）

周质控

五参数分析仪应能自动完成周核查，核查时间及频次由基站软件进行任务配置。分析仪设置4组不同浓度的标准样品，能够对分析仪进行动态核查，保证整个测量范围内的准确性。（提供相关功能截图）

月质控

（1）多点线性核查

系统可从平台远程发送多点线性核查命令，基站响应平台命令并控制质控模块制备指定浓度的样品对仪器进行线性核查。单点核查不通过时，系统会中断测试并推送提醒。

（2）加标回收率测试

加标回收率测试由基站软件配置测试时间及频次，或由平台远程启动测试，质控模块制备加标样品并启动仪器加标回收测试。

（3）水样比对

留样器可执行水样比对留样任务，接收该任务后，留样器同步留取水站周期测试的水样，完成指定数量的留样后，系统推送消息给运维人员取样送往实验室手工检测，同一水样的实验室手工检测数据与在线监测数据可自动在平台上关联比对，用以考核仪器实际水样测试的准确性。

（4）集成干预检查

集成干预检查需要运维人员每月前往现场开展集成干预检查的水样测试。

站点健康状态要求
仪器健康状态

智慧水站水质分析仪应具有状态感知与异常识别，包括：当泵、阀电流识别，管路漏气告警，升温、降温超时告警，用电异常识别等，同时对关键部件和主要耗材累计运行时长统计，从而实现对异常/故障的前置识别与预防性维护提醒。（提供相关功能截图）
集成健康状态

集成健康状态主要采集采水单元、配水及预处理单元、质控单元、留样单元、辅助单元及站房环境的传感器参数及数据。系统应具有实时监控上述各单元的运行状态，当底层硬件模块或传感器数据异常时能及时诊断预警并给出维护指导建议。（提供相关功能截图）

关键过程参数

系统应具有实时记录采水、预处理、仪器分析、站房环境等数据产生过程的关键节点状态及数据，用于数据全方位溯源并作为数据智能审核的参考要素。（提供相关功能截图）

全要素运维管理要求
站点全方位自动巡检

系统应具有智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。能24小时进行实时巡检，有异常时能智能识别，异常事件能全部显示。

系统应具有将AI算法部署到监控视频上，对取水点当前的状态实时监控，取水点和站房内部都能AI视频全方位巡检。（提供相关功能截图）
故障智能诊断与预警

智慧水站应具有状态感知与异常识别，仪器故障自诊断，健康状态综合评估。通过对仪器设备相关实时信号值的抓取，提前识别设备可能的故障情况，提前预警。（提供相关功能截图）
异常识别与防范人为干扰

应具有视频监控的自动化分析，智能识别，智能报警等，当检测到异常行为或事件时，自动触发报警。

应具有图像识别技术能识别出违规抽烟、明火等异常情况。

质控模块应具有实时监测仪器进样过程，判断当前测试是否从水样杯里进样，防止取样存在人为干扰行为。（提供相关功能截图）
站点远程仿真运维

基于仿真技术、通讯技术实现远程巡检、远程质控、远程检查，降低运维成本。可进行运行状况检查及异常处置，运行记录检查，对系统及设备反控等。

应具有通过仿真界面，可以对采配水管路的泵阀进行远程控制，能远程进入五参数分析仪和常规水质分析仪的控制软件，从而实现对仪器及系统的桌面级远程控制，平台远程操作如临现场。

平台应具有集成仪器测试、标样核查、一键校准等常用控制命令，一键下发，快速响应。平台对站点的所有远程控制操作均有操作记录，能进一步规范和约束维护人员的远程维护行为。

留样器应具有智能反控，具备远程留样、一键全部排空或指定留样瓶排空等功能。（提供相关功能截图）
操作记录溯源

仪器、基站、平台应具有对运维人员的实际操作进行详细记录，三者中的关键操作记录可合并生成电子维护台账。全方面的操作记录采用的是信息化的手段对现场是否按要求运维，以及运维过程的合规性进行监管，是运维质量监管与考核的依据，当出现维护不当或运维不到位情况时，可通过现场和平台的操作记录对运维过程进行回溯。（提供相关功能截图）
“人机料法环”全面管理

构建“人机料法环”全要素运维管理体系，实现运维管理信息化，运维单位可精准掌握各类运维信息，为运维管理提供有力抓手，有效保障监测数据质量。强化“人机料法环”等各环节质量管理数字化和智能化能力，推进数据驱动质量策划、质量控制和质量改进，加强全生命周期质量数据开发利用，实现降本增效，确保生产质量和效率。

（1）人：通过信息化平台对人员基本信息进行全面归集，并开有在线培训及持续教育版块，在监管平台上建立人员技能等级、绩效评价，出勤情况等。

根据计划维护内容和设备异常、故障情况自动生成计划维护工单和应急维护工单。

（2）机：通过信息化平台对自动监测仪器运行中存在的问题进行预警、推送。设备相关信息、版本、关键参数、维护保养信息，性能状态、健康度等在平台上均有呈现。对备机、固定资产等备案监管。

（3）料：通过信息化系统对试剂、标准品、耗材、备件、关键部件等物流的信息进行全流程监管。

（4）法：法律法规、标准规范、合同约定、运维要求、作业指导等纳入到平台文件管理中。

（5）环：站点信息、周边环境信息、质量状况特点、文化建设等在平台上全面呈现，依靠电子围栏建设，对站房内外环境要素进行全方位监控。

（提供相关功能截图）


