# 第四章   采购需求

一．需求一览表

| 包号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 超高压痕量标志物分离系统 | 1套 |

★1.1如果投标人所投产品为进口产品，须出具制造厂家的资格声明或者提供制造厂家针对本项目的授权。

二．技术规格

1．用途

主要用于生物样品中复杂基质中分析物的分离分析，提高对微量分析物的定性定量分析能力，推动脂类分析、代谢组学、药物研究等领域的发展。

2．工作条件

2.1工作温度和湿度：温度15-30℃，湿度20%-80%

2.2 电力要求：单相220V±10%，50/60Hz，30A

2.3 场地要求：实验室需配备空调和除湿仪

3．配置要求

3.1 主机   1台

3.2 管路连接包  1套

4．技术要求

4.1．高压双梯度送液泵

★4.1.1 梯度方式：双泵高压梯度混合

4.1.2每台泵流速范围：0.0001-5.0000ml/min

4.1.3工作压力：0-3ml范围内最大耐压130Mpa

4.1.4流速精确度：≤0.065% RSD

4.1.5流速准确度：±1 % (水1mL/min、80MPa时)

4.1.6具有独立的参数设定和监控面板

4.1.7在线脱气：5流路在线脱气机

4.1.8系统延迟体积< 40ul

4.2柱温箱

4.2.1容量：可放置4-6根色谱柱和预加热3ul管路、梯度混合器、柱切换阀等

4.2.2温度控制范围：4C—85C，有低温制冷功能

4.2.3温度重现性：≤0.1C

4.3.自动进样器

★4.3.1最大使用耐压：130MPa

4.3.2进样量设定范围：0.1L—50L (标准值)

4.3.3样品瓶数目：≥150个(1mL样品瓶)

4.3.4交叉污染：≤0.0015% (5ul进样，不使用自动清洗时)

4.3.5进样针清洗：在进样前后任意设定内外清洗

4.3.6进样线性：>0.999

4.3.7样品盘温度控制范围：4—40℃（可低温温控）