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第一章 投标邀请

政融（天津）工程咨询有限公司受中国民航大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规，对中国民航大学信创数据中心采购项目进行公开招标，请潜在投标人在政融（天津）工程咨询有限公司（天津市南开区红旗路218号慧谷大厦1010室）获取招标文件，并于2026年9月10日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：中国民航大学信创数据中心采购项目
2.项目编号：ZRZX2026-A-0115

3.预算金额：145万元
4.最高限价：145万元
5.招标内容：数据库管理平台1套、数据库防火墙1套。具体详见项目需求书。

6.本项目共1个标段。

7.项目属性：货物

8.合同履行期限：自合同签订生效之日起60日内。投标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
9.本项目采购标的对应中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业。
10.是否专门面向中小企业采购：否。

11.本项目不接受联合体投标并不得分包转包。

12.本项目不接受进口产品。

二、投标人资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求
（1）根据财政部、工业和信息化部关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)规定，本项目对小型和微型企业报价给予10%的扣除。投标人应当如实填写《中小企业声明函》，标明企业规模。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件。

（2）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会联合发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。投标人属于残疾人福利性单位，同时也属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（3）根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，对监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位须提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，同时监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提供的将不予以认定。
注：中小企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准；残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准；监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定，以上政策不重复享受。

（4）涉及商品包装和快递包装的，按照财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。
（5）根据财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），市场监管总局《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件规定，对政府采购节能、环境标志品目清单内的产品实施优先采购和强制采购的评标方法。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
（6）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据开标当日提交投标文件截止时间后“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

（7）根据国务院办公厅发布的《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发〔2025〕34号)规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
供应商出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，该产品视为本国产品。

3.本项目的特定资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供证明供应商具有独立承担民事责任能力的相关证件。营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书在有效期内。若是自然人投标，需提供有效的自然人身份证明。提供复印件加盖公章。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。须提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务审计报告或递交投标文件截止日前一个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的单位无需提供财务审计报告，仅提供单位财务报表即可）。提供复印件加盖公章。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。投标人须提供以下两种证明材料：

①2025年06月至递交投标文件截止之日前任意3个月依法缴纳税收的税收缴纳凭证等证明文件（依法免税的，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件；未到缴纳时间（不足3个月）的新注册的公司应提供税务机关出具的《无欠税证明》；提供复印件加盖公章。

②2025年06月至递交投标文件截止之日前任意3个月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证等证明材料。依法免缴的，应提供社会保险基金管理部门出具的免缴相关证明文件；未到缴纳时间（不足3个月）的新注册的公司应提供自公司成立起依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证等证明材料。提供复印件加盖公章。

（4）无重大违法记录的书面声明。投标人须提供投标文件截止日近3年，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明函）。

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书。
（6）本项目不接受联合体投标并不得分包转包。

三、招标文件获取

1.时间：2026年8月19日至2026年8月26日，每天上午9:00至11:00，下午14：00至17:00（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：政融（天津）工程咨询有限公司（天津市南开区红旗路218号慧谷大厦1010室）

3.获取方式：

方式1：现场获取招标文件：为保证开票信息的准确性，请在获取招标文件时提供营业执照复印件。

方式2：邮件获取：（1）请将标书款以电汇或银行转账方式从投标人单位账户汇至我公司的银行账号，并请在汇款备注中标明：“项目编号+标书款”，采购代理机构开户信息如下：户名：政融（天津）工程咨询有限公司  开户银行：中国农业银行股份有限公司天拖南支行  帐号：02194101040000103   （2）标书款汇款后，请将如下报名信息：投标人名称、投标人地址、营业执照扫描件、汇款单截图、项目编号、投标人联系人、联系电话及投标人邮箱以邮件正文形式发送至ZRGC_Co@163.com邮箱，并电话至我公司予以确认。（3）邮件主题为：“项目编号”报名信息。（4）邮件方式进行报名，报名日期以标书款到账日期为准。注：本项目采用资格后审合格制，报名成功不代表评标现场通过资格审查，提交文件时需提供完整、清晰、齐全的资格证明文件。

4.招标文件售价：￥500元，一经售出，概不退还。
四、投标文件递交截止时间、开标地点和时间

1.投标文件递交截止时间：2026年9月10日9点30分（北京时间）
2.开标时间：2026年9月10日09点30分（北京时间）
3.地点：中国民航大学东丽校区北院北四综合楼（校史馆对面原老校医院）一楼107号会议室

4.递交方式：纸质文件递交。

投标人须由法定代表人或授权代表人向招标单位递交投标文件（含对投标文件的有效修改、澄清文件）。以传真、电子邮件、电报、电话等方式递交的投标文件无效。

注：开标地点在中国民航大学进行的项目，供应商须在招标截止时间前至少2个工作日进行入校申请，并将入校人员回执发送至代理机构邮箱：ZRGC_Co@163.com，未按照规定时间或未按照要求提交入校申请，导致无法入校的，供应商须自行承担后果。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、投标询问的联系方式
1.采购代理机构信息
名 称：政融（天津）工程咨询有限公司
地 址：天津市南开区红旗路218号慧谷大厦1010室

联系电话：022-83571558
2.采购人信息
名 称：中国民航大学
地址：天津市东丽区津北公路2898号

联系电话：022-24092962
3.询问联系方式
项目联系人：赵扬、苗洁、李佳
联系电话：022-83571558

电子邮箱：ZRGC_Co@163.com
七、其他补充事宜
无。
2026年8月19日

第二章 投标须知

一、投标人须知前附表

	项号
	投标人须知条款号
	条款
	内容

	1
	2.2
	采购人
	采购人：中国民航大学
地址：天津市东丽区津北公路2898号
联系电话：022-24092962

	2
	2.3
	采购代理机构
	采购代理机构：政融（天津）工程咨询有限公司
地址：天津市南开区红旗路218号慧谷大厦1010室
联系人：赵扬、苗洁、李佳
联系电话：022-83571558

邮箱：ZRGC_Co@163.com

	3
	8
	招标文件澄清答疑
	投标人对招标文件提出需澄清答疑的问题以书面形式提交至采购代理机构。

	4
	17
	投标保证金
	本项目投标保证金：缴纳人民币29000元。

保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式；
未按规定递交投标保证金的投标人，将被视为未实质上响应招标文件，其投标文件将被拒绝。

（1）投标人采用保函的，应在投标截止日前将保函原件交至招标代理机构并将保函扫描件发至邮箱ZRGC_Co@163.com。投标文件中附投标保证金保函复印件。保函或保单的格式以银行或其他第三方机构出具的格式为准。但应明确采购人名称、项目名称、保证金金额、保函有效期（投标保函的有效期不能少于投标有效期）。

（2）采取电汇形式交纳投标保证金的，保证金应当从投标人账户汇出，与投标人名称保持一致，保证金支付凭证应附在投标文件中。电汇信息如下：

采购代理机构汇款银行及账号：
单位名称：政融（天津）工程咨询有限公司

开户银行：中信银行天津南开支行

行号：302110023219

账号：8111401012200589759

（3）采用支票、汇票或本票形式的，投标人须在开标时间前，提交支票、汇票或本票的原件至代理机构。同时，在投标文件中附支票、汇票或本票的复印件。

投标人须在提交前自行核实票据有效性、确保资金兑付能力，因票据无效、过期等原因导致保证金未生效的，由投标人自行承担责任，将按无效投标处理。

票据须在票面空白处标注本项目项目名称及项目编号，便于核对管理，未标注导致错配的责任由投标人承担。

注明项目名称或项目编号
投标保证金应于递交投标文件截止时间前完成缴纳并确保到账。

中标人投标保证金的退还：政府采购合同签订生效之日起2个工作日内，中标人需将1份政府采购合同原件交至代理机构，代理机构按规定时间和程序退还中标人的投标保证金。

	5
	18
	投标有效期
	投标有效期为投标截止之日起90个日历日。

	6
	19
	投标文件份数
	纸质版投标文件1份正本，4份副本，2份电子版（U盘）。
电子版应包含可编辑的Word版投标文件及加盖投标人公章的投标文件纸质版扫描件（pdf版）。电子文本要求为投标文件正本word文档及正本纸质投标文件签字盖章后的PDF扫描文档，U盘正面注明投标项目名称、招标编号和投标单位全称。U盘不得含有病毒、宏和其他异常执行程序，应保证正常读取，不包含要求外的任何其他文件（多标段投标的，须按标段编制投标文件，每标段按照上述要求独立封装）。

	7
	23
	投标文件的密封和标记
	投标文件的所有正本、所有副本及电子文件密封在同一个包封内包封上标明项目名称、招标编号、标段号（如有）、采购人名称、投标人名称、地址。
包封上均须注明“    年  月  日  时  分（指开标时间）开启，此时间以前不得开封”的字样。

	8
	24
	投标文件递交截止时间、递交地点
	投标文件递交截止时间：2026年9月10日9点30分（北京时间）

投标文件递交地点：中国民航大学东丽校区北院北四综合楼（校史馆对面原老校医院）一楼107会议室。

	9
	27
	开标
	开标时间：投标文件递交截止时间
开标地点：同投标文件递交地点

	10
	28
	资格审查内容
	详见“第四章 评分办法”资格审查内容

	11
	39
	代理服务费收取标准
	代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定下浮20%，由中标人向采购代理机构交纳。
本项目为货物采购。

	12
	7
	踏勘组织
	是否安排踏勘：否

	13
	37
	履约保证金
	（1）投标人在合同签订后7个工作日内，提交合同总价的5%的履约保证金至采购人指定账户。项目验收合格后退还履约保证金。

（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式。

电汇信息：

单位名称：中国民航大学

单位地址：天津市东丽区津北公路2898号

开户行名称：工商银行天津滨海国际机场支行

开户行地址：天津市东丽区外环线天津机场内

账号：0302015109100467065

（3）投标人自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。

（4）投标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。对于投标人违反采购合同约定的行为，采购人可依法追究其违约责任。

	14
	
	其他说明
	无


二、投标人须知

（一）总则

1.适用范围
1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件。

1.2本招标文件仅适用于投标邀请函中所叙述项目货物和服务的采购。

1.3参与本项目招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。
2.定义
2.1“公开招标”系指采购人依法以招标公告的方式邀请非特定的供应商参加投标的采购方式。
2.2“采购人”系指本次招标活动的采购单位。

2.3“采购代理机构”系指组织本次招标活动的机构。
2.4“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.5“货物”系指供应商按招标文件规定，须向采购人提供的各种形态和种类的物品（包括原材料、燃料、设备、产品等）、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
2.6“服务”系指按本公开招标文件规定投标人须承担的相关服务和公开招标文件中规定投标人应承担的相关义务。

2.7“联合体”系指两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合《招标公告》规定的投标人资格条件（实质性要求）。联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交，明确约定联合体主体及联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。联合体投标的，应以主体方名义提交投标保证金（如有），对联合体各方均具有约束力。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。业绩等有关打分内容根据共同投标协议约定的各方承担的工作和相应责任，确定一方打分，不累加打分；评审标准无明确或难以明确对应哪一方的打分内容按主体方打分。联合体中任意一方为中小企业的，该方应提供《中小企业声明函》。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
3.解释权

3.1本次招标的最终解释权归为采购人和采购代理机构。

3.2本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，采购代理机构将对此解释为依据有关法律、法规的规定。
4.合格的投标人
4.1本项目对合格投标人的资格审查内容详见投标人须知前附表。

5. 投标费用
5.1投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用，不论投标结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

（二）招标文件说明

6. 招标文件的构成
6.1招标文件由下述部分组成：
第一章 投标邀请；
第二章 投标须知；
第三章 项目需求书

第四章 评标办法

第五章 合同文本

第六章 投标文件格式
6.2除6.1内容外，采购人或采购人委托采购代理机构在提交投标文件截止时间前，以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对采购人和投标人起约束作用。
6.3投标人获取招标文件后，应认真审阅。如果投标人的投标文件没有按照招标文件的要求提交全部资料和相关证件，或造成投标文件实质上不响应招标文件的要求而被拒绝的责任由投标人自负。
6.4招标文件以中文编印。除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.5招标文件中的标题仅起引导作用，而不应视为对招标文件内容的理解和解释。

7.投标预备会和现场踏勘
7.1投标人有选择出席或不出席投标预备会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及招标文件内容问题的权利；未在投标预备会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉投标预备会举行并自愿缺席；无论是否参加投标预备会和踏勘现场，投标人必须自行承担缺席投标预备会和踏勘现场可能产生的风险。
7.2如有需要，采购人将统一组织投标人对项目现场及周围环境进行踏勘。投标人踏勘现场发生的费用自理。投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，为投标人在编制投标文件时提供参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
7.3投标人到项目场地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或服务时间延长申请将不被批准。
8. 招标文件的澄清或修改
8.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

8.2投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清，但应按照投标人须知前附表第3项规定的形式提交采购代理机构，将需澄清问题的电子版（Word版）发至采购代理机构邮箱（详见投标人须知前附表）。采购人或采购人委托采购代理机构自收到询问之日起3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。
8.3在投标截止日期前，无论出于何种原因，采购人或采购人委托采购代理机构可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件，并以更正公告的形式在中国政府采购网上发布，且同时以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.4招标文件的澄清、答复、修改或补充都应由采购人或采购人委托采购以更正公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，由此导致的风险由投标人自行承担，采购人、采购代理机构不承担任何责任。
8.5请投标人在开标前随时关注本项目信息发布媒体。若有更正公告，更正公告内容为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等的法律效力。当招标文件与更正公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的更正公告内容为准。投标人自行承担因未及时查看更正公告所产生的风险。

8.6投标人在收到采购人或采购人委托采购代理机构发出的更正公告后，都应在24小时以内（以发出时间为准）以书面形式向采购人或采购人委托采购代理机构确认，未在24小时以内确认收到的投标人均视为已经了解更正公告所述内容。

（三）投标文件编写

9.编制要求
9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件要求编制投标文件，以使其投标对招标文件做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，保证投标文件中提供的所有复印件均应清晰可辨。否则，其投标文件可能被拒绝，投标人须自行承担由此引起的风险和责任。

9.2投标人应根据招标项目需求和投标文件格式编制投标文件，保证其真实有效，并承担相应的法律责任。
9.3投标人应对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人、采购代理机构核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，按有关规定执行。
10.投标语言及计量单位

10.1投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供经公证后的中文译文或者提供翻译公司加盖公章的中文译文，保证与外文原文内容一致，否则投标人将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，视为未提供相关内容。
10.2除在招标文件中另有规定，投标文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

10.3招标文件所使用的语言为中文。
10.4招标文件中的所有计量单位和规格说明都是用中华人民共和国法定计量单位（国际单位制和国家选定的其他计量单位）表示。

11. 投标文件的组成
11.1投标人编写的投标文件应包括下列内容：

第一部分 资格应答部分

第二部分 政府采购政策和承诺应答部分

第三部分 技术商务和报价应答部分

第四部分 其他应答部分

投标文件应按上述四部分内容装订成一册。
11.2投标人还须提交与纸质投标文件相一致的电子文件。电子版应包含可编辑的Word版投标文件及加盖投标人公章的投标文件纸质版扫描件。电子文件与纸质文件具有同等的法律效力。当电子文件与纸质文件不一致时，以纸质文件为准，且投标人应承担一切可能的风险。
12.投标文件格式
12.1投标人应严格按照招标文件第六章《投标文件格式》的规定编制投标文件。投标文件的顺序及编号应与招标文件规定一致。

12.2投标文件对招标文件未提出异议的条款，均被视为接受和同意，投标文件与招标文件有差异之处，应按投标文件格式填写说明。

12.3投标文件应采用国际标准A4纸型胶装（如有A3纸型图纸等文件折叠成A4纸型装订），书式装订，装订牢固，不易散开，不掉页。必须编制目录，需编辑页号，中间不得丢页、少页。

12.4如投标多个包的，要求按包分别独立制作投标文件。若无特殊说明，每一包的内容不得分项投标，原则上按照整包确定中标人。
12.5投标文件的每一页，从目录开始按阿拉伯数字1、2、3…顺序编制页码。
13.投标报价与投标文件中的报价方案

13.1 投标报价是为完成招标文件规定的一切工作所需的全部费用的最终优惠价格。
13.2投标人对所投标货物或服务应提供分项单价及总价。除项目需求书中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
13.3投标人充分了解项目存在的各种不确定性因素，以及任何其它足以影响投标报价的情况。
14.投标货币
14.1除特殊说明外，投标书、开标一览表等各表中的报价应采用人民币填报。
15.投标人资格证明文件
15.1投标人必须提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分。
16.技术响应文件
16.1投标人须提交证明其拟提供的服务符合招标文件规定的技术响应文件，作为投标文件的一部分。
16.2上述技术响应文件可以是文字资料、图纸或数据，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。
17.投标保证金
17.1 投标人应按投标人须知前附表第4项规定的数额提交投标保证金，投标保证金应用人民币，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式提交。
17.1.1如投标保证金形式为金融机构、担保机构出具的保函，投标人提供金融机构、担保机构出具的保函复印件加盖公章（保函中注明项目名称）；如投标保证金形式为电汇，投标人提供电汇凭证；如投标保证金形式为支票、汇票、本票，投标人提供开具支票和基本账户开户许可证复印件（或基本户信息复印件）。

17.1.2投标人采用保函的，应在投标截止日前将保函原件交至招标代理机构并将保函扫描件发至邮箱。投标文件中附投标保证金保函复印件。

17.2投标保证金用于保护本次招标免遭因投标人的行为而蒙受的损失。
17.3投标人应在提交投标文件截止时间前将投标保证金交至采购代理机构指定账户。对于未能按要求提交投标保证金的投标文件，采购人将视为不响应招标文件实质性条款而予以拒绝。

17.4投标保证金的退还

17.4.1开评标结束后，代理公司根据不同情况办理投标保证金的退还工作。

（1）对开评标过程中依法作为无效投标或因投标人不足三家、投标人报价均超出采购人预算或最高限价而造成的采购失败等，在开评标结束后五个工作日内向投标人退还投标保证金。

（2）中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

（3）对其他情形的投标保证金退还及违约投标保证金的处理，依据招标文件及国家有关法律、法规执行。
（4）保证金的退还方式：投标保证金的退还采用电汇等非现金方式。
（5）投标人应按相关程序与代理机构协调做好保证金退还工作，以便于采购代理单位能够尽快将投标保证金退还至投标人账户。因投标人的原因，未能及时退回投标保证金的，由投标人自行承担有关损失。

17.4.2投标人应在知晓或应当知晓的时间内向采购代理机构申请退还投标保证金，因未能及时提供正确的退款信息造成投标保证金退还迟缓的，采购代理机构不承担相关责任。
17.5联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
17.6发生以下情况投标保证金可以不予退还：

17.6.1在投标有效期内投标人撤销投标文件的。

17.6.2投标人在投标文件中提供虚假材料的。

17.6.3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的。

17.6.4投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的。

17.6.5招标文件规定的其他情形。

18.投标有效期
18.1投标有效期详见投标人须知前附表。投标文件中规定的有效期短于招标文件规定的，其投标将被拒绝。
18.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求。答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收投标保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其延长投标保证金的有效期。本须知中有关投标保证金的要求在延长的有效期内继续有效。
19.投标文件的份数及签署
19.1投标人应按投标人须知前附表规定的份数提交投标文件，并在投标文件封面要明确注明“正本”或“副本”字样，副本可为正本复印件，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

19.2投标文件的正本须按招标文件规定的格式加盖印鉴（或/和）签字，投标文件中除文字描述内容以外，涉及图片、证照材料内容均需加盖投标人公章。投标文件的副本可采用正本的复印件。
19.3全套投标文件应无涂改和行间插字，对必须修改的错误，修改处应由投标人法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。
19.4投标人应提供无加密电子版投标文件。电子版应包含可编辑的Word版投标文件及加盖投标人公章的投标文件纸质版扫描件（pdf版）。电子文本要求为投标文件正本word文档及正本盖章的PDF扫描文档，提交形式为U盘，需在U盘正面注明投标项目名称、招标编号和投标单位全称。U盘不得含有病毒、宏和其他异常执行程序，应保证正常读取，不包含要求外的任何其他文件。电子版文件与纸质文件不一致时，以纸质文件正本为准。
19.5投标文件以胶装方式进行装订，建议采用双面打印，须装订牢固，不易散开，不掉页，采用胶粘装订。多标段投标的，须按标段编制投标文件，每标段按照上述要求独立封装。

20.知识产权和专利权

20.1投标人应保证，不会有任何第三方因采购人在中国使用该项目的任何一部分而提出任何有关知识产权、名誉权、隐私权或相关权利的任何主张。如采购人因任何第三方采取的任何行为受到损失，全部责任由投标人承担。

20.2投标报价包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的税费。
21.保密

21.1由采购人向投标人提供的招标文件、详细资料和其他资料，均被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。

21.2开标完成后，应采购人要求，投标人应归还采购人认为必要的从采购人处获得的保密资料。
21.3评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
21.4有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
22.投标人知悉

22.1投标人将被视为已合理地尽可能地对所有影响的事项，包括任何与交货现场和用户需求书所列明的有关的特殊困难进行了充分了解。
22.2在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其投标被拒绝。
22.3投标人在开、评标过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。
22.4为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处。
22.5采购人不保证所有投标一定有中标结果，如出现招标后没有符合法定数量的投标人或者经审查没有合格标的，将会出现废标的可能。
23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件的所有正本、所有副本及电子文件密封在同一个包封内包封上标明项目名称、招标编号、采购人名称、投标人名称、地址。

23.2包封上均须注明“ 年 月 日 时 分（指开标时间）开启，此时间以前不得开封”的字样。

23.3投标文件如果未按上述规定进行密封和标记，导致采购人及采购代理机构对投标文件误投或不予接收的，后果由投标人自负。
23.4投标文件均采用A4纸型编制，如有A3纸型图纸等文件折叠成A4纸型装订。 
23.5装订好的投标文件要求逐页编辑连续的页码和目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任应当由投标人承担。

23.6每个投标人须按照招标文件要求提交投标文件，一经投标，无论投标结果如何，其投标文件恕不退还。
23.7如本项目包含多包，投标人应按所投包号每包单独编制一套投标文件，并按规定单独装订密封。

（四）投标文件的递交
24.递交投标文件的截止时间

24.1投标人应按投标人须知前附表第8项规定的时间及地点递交投标文件。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。
24.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按采购代理机构修改通知规定的时间递交。在此情况下，采购代理机构和采购人受投标截止时间制约的所有权利和义务均相应延长至新的截止时间。未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。
24.3投标人一经投标，无论投标结果如何，其投标文件不予退还。
25.迟交的投标文件

25.1采购人将拒绝在投标截止时间后收到的任何投标文件。

26.投标文件的修改和撤回
26.1投标人在提交投标文件后，可对其投标文件进行补充、修改或撤回，但补充、修改或撤回通知应以书面形式在投标截止时间之前送达采购代理机构。且该补充、修改材料或撤回通知须有投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人签字。

26.2投标人对投标文件修改的书面材料或撤回的通知应按第23条规定进行密封、标记，并注明“补充、修改投标文件”或“撤回投标”字样。

26.3投标截止时间以后不得修改投标文件。

26.4投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

（五）开标和评标
27.开标
27.1采购代理机构将会同采购人于投标人须知前附表第9项规定的时间及地点进行开标，开标由采购代理机构主持，采购人代表及所有到场的投标人代表参加。评标委员会成员不得参加开标活动。
27.2投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人应出席开标会并签到证明其出席。投标人的法定代表人（负责人）或其授权委托人未参加开标会的将被视为认可开标结果。

27.3开标时，由投标人或者其推选的代表查验投标文件密封情况，确认无误后由采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并做记录，并由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

27.4投标人不足3家的，不得开标。
27.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请进行处理。
28.对投标人的资格审查
28.1开标结束后，由采购人授权的开标代表或代理机构对各投标人的资格进行审查，审查内容详见投标人须知前附表第10项规定。

28.2资格审查的评审结果为合格、不合格两种。通过资格审查的投标人的投标文件进入评标。
28.3合格投标人不足3家的，不得评标。
29.评标委员会

29.1评标委员会由采购人或采购人委托采购代理机构依法组建，负责评标活动。

29.2资格审查结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
30.投标文件的澄清
30.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3澄清文件将作为投标文件的一部分，与投标文件具有同等的法律效力。
31.评标程序

当通过资格审查的投标人少于3家时，采购人重新组织招标。
31.1符合性审查

详见招标文件第四章。

31.2评标原则
31.2.1经符合性审查合格的投标文件，评标委员会成员将采用采购文件规定的综合评分法或其他法定的评审办法对投标文件商务部分、技术部分和资信部分进行进一步评审、比较。

31.2.2评标委员会按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，但不影响项目评审的，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
31.2.3实质上没有响应招标文件要求的投标文件，将被拒绝。详见“第四部分”符合性审查内容。
31.2.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
31.2.5如果项目分多包进行评审，则按照第一包评审结束后进行第二包评审的顺序进行，以此类推。
31.2.6投标文件内容无法辨认的，包括盖章不清楚、印刷不清楚、字迹模糊等情形的，相关内容的有效性和真实性不予认定，评标委员会依照评审原则进行评定。
31.3其他注意事项

31.3.1在开标、投标期间，投标人不得向评标委员会成员或采购代理机构询问评标情况、施加任何影响，不得进行旨在影响评标结果的活动。
31.3.2为保证定标的公正性，在评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在开、评标期间及招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得透露审查、澄清、评价和比较等投标的有关资料以及授标建议等评标情况。
本项目不接受赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
32.评标原则和方法
32.1评标方法
详见本文件第四章。
32.2根据项目的实际情况，分别可采用下列评标方法：
（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
评审因素包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。评审因素应当在招标文件中规定。
评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100
评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An
F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；
A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
32.3评标原则

32.3.1评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
32.3.2评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。
32.3.3对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。
32.3.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准；

（3）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，且采购方式不变的，重新组织招标。

32.3.5根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库〔2012〕69号）的规定，评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
32.3.6评标委员会审查产品资质或检测报告等相关文件符合性时，应综合考虑行业特点、交易习惯、采购需求最本质原义等情况，而不应以投标文件中产品名称与招标文件产品名称是否一致作为审查的标准。
32.3.7中标候选人产生办法：评标委员会根据投标人总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。总得分及投标报价相同，且技术得分仍相同的，由评标委员会以不记名投票方式按照少数服从多数的原则确定中标候选人，采购人或评标委员会经采购人授权后按中标候选人顺序确定中标人。

33.编写评标报告

评标委员会完成评标后，出具书面评标报告。
34.中标人的确定
34.1中标候选投标人及中标人的确定方法详见招标文件第四章。
34.2采购人按照相关法律法规的规定和招标文件的要求确认中标人。

34.3采购人不承诺最低价中标。

34.4严格按照招标文件的要求和条件进行评标，实质上响应招标文件且满足下列条件之一者为中标候选人：
（1）采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分及投标报价相同，且技术得分仍相同的，由评标委员会以不记名投票方式按照少数服从多数的原则确定中标人推荐资格。

35.中标通知
35.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
35.2采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
35.3《中标通知书》一经发出即发生法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
35.4采购代理机构在发出《中标通知书》的同时，按本须知第17条的规定退还未中标人的投标保证金。

35.5《中标通知书》是签订合同的依据，且为合同的组成部分。

（六）合同授予

36.签订合同
36.1采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的附加条件。
36.2招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据，且为合同的组成部分。
36.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
36.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

37.履约保证金
37.1合同签订后，中标人须按采购文件规定向采购人提交履约保证金。
37.2采购文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
37.3中标人自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。
37.4中标人不履行与采购人订立的合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿;没有提交履约保证金的，应当对采购人的损失承担赔偿责任。
38.转包与分包

本项目不允许转包及分包。
（七）其他

39.代理服务费收取标准
39.1代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格[2002]1980号）》和《国家发展改革委办公厅关于采购代理服务收费有关问题的通知（发改办价格[2003]857号）》的文件规定，招标代理服务费的收费标准见以下附表1，本项目服务费下浮20%，由中标人向采购代理机构交纳。
39.2以《中标通知书》中确定的中标价作为收费的计算基数。
39.3招标代理服务费收费标准： 

附表1：招标代理服务费收费标准
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费  率
中标金额（万元）
	工程
	服务
	货物

	100以下
	1.0%
	1.5%
	1.5%

	100~500
	0.7%
	0.8%
	1.1%

	500~1000
	0.55%
	0.45%
	0.8%

	1000~5000
	0.35%
	0.25%
	0.5%

	5000~10000
	0.2%
	0.1%
	0.25%

	10000~50000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	50000~100000
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	100000~500000
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	500000~1000000
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	1000000以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：此费率为差额累进费率。例如：
货物类项目：中标金额为350万元，招标代理服务费金额为：100万元*1.5%+250万元*1.1%=4.25万元。
40.关于中小微企业和本国产品

40.1 中小微企业相关规定根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）执行。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

①在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

②在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

③在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业参与投标应提供《中小企业声明函》。

40.2 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

40.3 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同为小型、微型企业，须提供《残疾人福利性单位声明函》。
40.4 关于本国产品标准

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号规定，本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（1）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（1）项和第（2）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.5 关于中国境内生产的组件成本核算基本规则

根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号规定，产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。

（1）产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。

（2）二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。

（3）产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。

（4）需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。

41.质疑投诉
41.1投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的规定向财政部门提起投诉。

41.2质疑
41.2.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
41.2.2投标人认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式针对同一采购程序环节一次性向采购人、采购代理机构提出质疑，否则不予受理。
41.2.3质疑函应当符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条的规定，并按照统一格式提出（具体格式可参照中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）“下载专区”中的“政府采购供应商质疑函范本”）。质疑函应当明确阐述采购文件、采购过程、采购结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源，质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。采购人或采购人委托采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报同级财政部门依法处理。

41.2.4质疑函接收人及联系方式
代理机构：政融（天津）工程咨询有限公司
质疑联系人：赵扬、苗洁、李佳 

联系电话：022-83571558

电子邮箱：ZRGC_Co@163.com
通讯地址：天津市南开区红旗路218号慧谷大厦1010室
采购人：中国民航大学

质疑联系人：王老师
联系电话：022-24092962
通讯地址：天津市东丽区津北公路2898号

41.3投诉

投标人对质疑答复不满意的，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内，按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定，向同级财政部门提出投诉。

第三章 项目需求书
一、说明

本章所有带★标记的条款，均为实质性条款，不满足该指标项将导致项目投标被拒绝，以点对点应答表为准。#代表本项目产品的重要性指标；无标识代表一般指标。如要求提供证明材料或承诺书的，应全部加盖投标人公章，以证明材料或承诺书的符合性和有效性为评审标准，不符合或未提供的，项目投标将被拒绝。如未要求提供证明材料的，则以采购内容与服务要求响应表的响应情况为准。
二、项目概述

1.采购项目实现的功能和目标

随着教育数字化转型的不断深入，关键信息基础设施的数据安全与高效运维已成为学校信息化发展的核心要求。当前，我校各业务系统长期运行过程中，积累了多种类型的数据库实例，包括商业数据库、开源数据库和国产数据库。这些异构数据库种类繁多、部署分散，缺乏统一的管控手段，导致运维效率低下、版本与补丁管理困难，难以形成有效的全局安全防护。特别是仍有大量核心业务系统依赖早期部署的非信创数据库，其技术支持与供应链连续性存在不确定风险，对学校业务稳定运行构成潜在挑战。

为解决上述问题，亟须建设一套能够管理多类型、多版本数据库的统一管理平台。本项目拟建设的数据库管理平台，可灵活部署于通用或国产服务器及操作系统环境，重点实现对现有主流关系型数据库的统一管理、集中监控、自动化备份恢复、高可用调度与资源管理。同时，配套部署数据库防火墙，实现数据库访问的实时审计、SQL注入防护与敏感数据动态脱敏，形成“平台化管理 + 主动式安全”一体化防护体系。最终构成一个安全合规、运维高效、生态开放的数据库基础设施底座，为学校教学、科研及管理业务提供稳定可靠的数据服务支撑。
2.采购标的名称和数量

	序号
	货物名称
	规格
	数量
	单位
	备注

	1
	▲数据库管理平台
	/
	1
	套
	/

	2
	数据库防火墙
	/
	1
	套
	/

	特别说明：

1.“▲”标注为核心产品。

2.本项目不包含强制性节能产品。


三、商务要求

★1.报价要求
（1）投标报价以人民币填列。
（2）投标人充分考虑各种风险，所报价格为最优惠总价格,包含为完成本项目的实施、所投货物货款、配件费、安装费、调试费、相关技术支持及服务、与其他系统对接的接口费用、运输费、保险费、装卸费、验收费、安装用主要及辅助材料费、人工费、办公费用、资料费用、管理费用、税费、相关检验检测及其他不可预见费等一切相关费用。

（3）采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，以及因投标人违反国家相关法律法规而造成采购人的连带责任和损失，全部后果由投标人承担。

（4）验收及相关费用由投标人负责。

（5）不接受选择性的投标产品及报价。
2.交货要求
★（1）交货期：合同签订后 60 日内。
（2）交货地点：中国民航大学东丽校区南院明德馆。

（3）配送要求：货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求（特殊情况以合同为准）。
（4）提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等，如为外文，投标人需提供中文译本。
（5）质量达到国家、地方和行业现行规定合格标准，同时满足招标文件规定的所有技术需求。投标人应提供所代表品牌原装、全新、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。

（6）采购人有权要求投标人就产品的合法进货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的承诺材料。

（7）其他要求：无

★3.付款方式

合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的5%的履约保证金，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方在收到履约保证金后，向乙方支付合同总金额的30%的预付款；系统部署完成，乙方开具合同金额40%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的40%货款；双方组织验收后15个工作日内，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额30%的货款；履约保证金在验收合格后返还乙方。
4.履约保证金

★（1）投标人在合同签订后7个工作日内，提交合同总价的5%的履约保证金至采购人指定账户。项目验收合格后退还履约保证金。
（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式。
电汇信息：
单位名称：中国民航大学
单位地址：天津市东丽区津北公路2898号
开户行名称：工商银行天津滨海国际机场支行
开户行地址：天津市东丽区外环线天津机场内
账号：0302015109100467065
（3）投标人自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。
（4）投标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。对于投标人违反采购合同约定的行为，采购人可依法追究其违约责任。
四、技术要求
1.技术指标

(1)指标按重要性分为“★”和“#”。“★”代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。“#”代表重要性指标，必须按照该参数规格要求提供证明材料，无证明材料的不得分。

(2)“证明材料要求”要求投标人须提供包含相关指标项的证明材料，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所要求指标不一致的，该指标按不满足处理。

(3)提供视频证明材料的请使用移动介质提交材料，移动介质作为标书的组成部分，请注意保密。
	序号
	名称
	数量
	技术要求

	1
	▲数据库管理平台
	1
	★（1）架构要求
	为最大程度的减少硬件资源损耗，平台需基于容器与Kubernetes技术的云原生架构设计以及部署。并具备多种主流数据库的全生命周期管理功能及数据库DBaaS服务功能，可通过可视化运维管理平台进行统一管理。证明材料要求：须提供能够证明采用了云原生架构的材料（产品界面截图或白皮书等），材料中应明确体现容器（Container）、Kubernetes等元素信息。

	
	
	
	（2）数据库支持能力要求
	须具备业界主流数据库服务化部署能力，包括但不限于 Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB 以及国产化数据库，如KingBase（金仓）、VastBase（海量）、DaMeng（达梦）、openGauss、等类型，具备图形化界面的管理功能，包括不限于数据库的日常管理、日志管理、备份管理、计算规格变更、监控告警等。

	
	
	
	（3）非国产数据库管理功能要求
	①集群快速部署

具备通过可视化界面快速创建Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB等非国产数据库集群的能力。创建时可自定义实例名称和数据库版本，并根据各类数据库特性选择架构类型，包括但不限于：Oracle ADG/单机、SQL Server Always On可用性组/单机、MySQL主备/单机、PostgreSQL主备/单机、Redis主从哨兵/分片集群/单机、MongoDB副本集/分片集群/单机等。可配置高可用实例数量及只读从库数量，自定义实例规格（CPU、内存）和IOPS限制，具备多可用区选择以增强容灾能力，具备静态或动态IP地址分配能力，存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案，可集成备份接口或预设参数模板。

②计算规格动态调整

具备通过可视化管理界面对上述各类数据库实例的计算规格进行在线调整的能力，实时反映资源变更情况，满足业务弹性伸缩需求。

③综合数据库运维管理

平台提供统一的管理能力，覆盖各数据库对象的全生命周期操作：Oracle表空间的创建、扩展、收缩与删除；SQL Server、MySQL、PostgreSQL、MongoDB等数据库的创建、删除及配置修改；Redis认证密钥的创建、存储与更新。账号统一管理，实现用户创建、权限分配、密码管理及白名单等安全访问控制。具备全量与增量等多种备份方式、手动与自动备份能力。可集中存储并分析各类数据库日志（包括操作日志、错误日志及SQL语句执行记录），便于问题排查与性能分析。能够按需调整数据库运行参数，实时监控数据库运行状态，并在异常时自动触发告警通知。

④备份策略定制与自动化

提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、备份周期、备份类型（全量/增量）等；具备按策略自动执行备份任务的能力，减少人工干预；备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。

	
	
	
	（4）国产数据库KingBase（金仓）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：

提供Web页面化创建KingBase数据库的功能，创建过程中用户可自定义实例名称、数据库版本，适配高可用集群架构；允许自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置及IOPS限制；具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。
#②计算规格动态调整：

通过直观的可视化界面，支持KingBase数据库实例计算规格的在线变更。

#③综合数据库管理功能：

具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控KingBase集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析KingBase日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。

#④备份策略定制与自动化：

提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。可按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。

证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。

	
	
	
	（5）国产数据库VastBase（海量）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：

提供web页面化创建VastBase数据库功能，创建过程中，用户可自定义实例名称、数据库版本。支持主机和单机架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置，以及IOPS限制。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。

#②计算规格动态调整：

通过直观的可视化界面，支持VastBase数据库实例计算规格的在线变更。

#③综合数据库管理功能：

具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控VastBase集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析VastBase日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。

#④备份策略定制与自动化：

提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。可按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。

证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。

	
	
	
	（6）国产数据库DaMeng（达梦）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：

提供web页面化创建达梦数据库集群功能，简化部署流程。创建过程中，用户可自定义实例名称、指定数据库版本。多种架构类型选择，包括主备和单机架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置。IOPS限制可灵活设置，确保数据库操作的响应速度与存储效率。提供多可用区选择，增强数据的冗余与容灾能力。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。

#②计算规格动态调整：

通过直观的可视化界面，支持达梦数据库实例计算规格的在线变更。

#③综合数据库管理功能：

支持达梦数据库表空间管理、账号管理、日志管理、监控告警。

#④备份策略定制与自动化：

提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。支持按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。

证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。

	
	
	
	（7）国产数据库openGauss数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：

提供web页面化创建openGauss数据库功能，创建过程中，支持用户自定义实例名称、数据库版本。支持多种架构类型选择，包括单机和主备架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置，以及IOPS限制。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。

#②计算规格动态调整：

通过直观的可视化界面，支持openGauss数据库实例计算规格的在线变更。

#③综合数据库管理功能：

具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控openGauss集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析openGauss日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。

#④备份策略定制与自动化：

提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。

证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。

	
	
	
	（8）多租户功能
	#具备租户创建能力，可限制租户的CPU、内存大小、存储空间、IOPS等资源使用；租户只对自己所有的数据库资源可见，能够按照部门进行租户管理，设置部门的资源使用限额。

证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（9）备份恢复
	管理界面具备数据库备份功能，支持自定义S3/NAS备份存储，通过图形化界面自定义备份策略，以实现数据库按设置的策略自动生成备份。

	
	
	
	（10）平台能力
	适配x86架构及国产处理器平台（如鲲鹏、海光等）

	
	
	
	（11）双机房支持
	#具备双机房部署的能力，实现多可用区（AZ）的配置，单机房故障情况下，数据库持续对外提供服务。

证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（12）日志审计功能
	具备日志审计功能，对平台的操作进行日志记录，方便后续审计和追踪。

	
	
	
	（13）CPU超分
	#具备CPU超分策略配置能力，支持2倍以上超分比设置。

证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（14）横向扩展能力
	具备数据库集群的横向扩展能力，包括在线添加高可用备节点，只读从节点等功能，所有操作可通过平台的图形化界面完成。

	
	
	
	（15）高可用能力
	#具备数据库集群的高可用管理能力，可将主备实例自动分布在不同的主机，具有高可用集群保护以及服务自愈能力，可配置数据库主备实例高可用切换。

证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（16）平台运维能力
	具备可视化运维能力，平台可监控资源详情（至少包含 CPU、Memory、Pods）、监控类型（至少包含运行时长、CPU 数量、内存大小）、错误日志导出等；具备实时告警能力，提供包括WebHook、邮件、企业微信等多种方式，可自定义路径日志告警和实现对业务关键字进行告警；具备商业/开源数据库镜像的导入功能并可以对数据库版本根据实际需求进行选择。

	
	
	
	（17）SQL审计能力
	具备开启和关闭SQL审计能力，开启后能够查看操作开始时间、用户、SQL语句、状态等信息。

	
	
	
	（18）访问白名单能力
	具备配置访问白名单能力，可通过IP地址限制只允许指定IP访问数据库，不在白名单的IP无法访问数据库。

	
	
	
	（19）回收站能力
	#具备删除的数据库回收站功能，提供数据库二次保护，防止误删除。

证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（20）产品基础能力认证
	#通过中国信息通信研究院等第三方权威检测机构检验，证明具备数据库管理平台基础能力，满足《数据库集中运维管理平台技术要求》中所规定的各项技术要求。

证明材料要求：须提供第三方检测机构出具的证明材料，如中国信息通信研究院或其他具有同等资质的检测机构。

	
	
	
	★（21）正版授权许可要求
	提供1套数据库管理平台正版授权（须至少包含3个节点正版永久授权许可）。

证明材料要求：投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。

	
	
	
	★（22）服务要求
	一、数据库管理平台

1）提供软件一年7×24小时保修服务；

2）提供相关软件的功能补丁包升级；

3）维保期内，提供7*24小时软件故障处理服务，包括400电话、企业微信、邮件、QQ等多种支持方式；

4）提供平台现场安装、配置、调试服务，确保整个系统能够正常运行，保证业务稳定与可靠运行。

5）迁移服务

提供数据库迁移服务，从客户现有平台迁移到数据库管理平台。针对数据库现状环境评估，设计数据迁移割接方案，进行数据迁移割接方案验证与演练，最终正式迁移割接实施，割接后系统运行稳定保障。

6）紧急救援服务

维保期内，提供数据库管理平台之上运行数据库异常宕机、性能缓慢、误删除、比特币勒索等场景紧急救援服务，远程无法处理的，提供现场专家服务，一年两次。

7）巡检服务

维保期内，提供至少每季度1次远程巡检服务，巡检内容应包括：数据库管理平台运行状态、系统性能、容量监控、问题修复等，并最终出具详细巡检报告。

二、国产信创数据库

提供2种国产信创数据库正版授权许可且每种国产信创数据库包含2个节点的正版授权，并支持主备集群部署模式。

1）安全可靠测评

产品须已通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心等机构组织的安全可靠测评。（提供测评中心官网截图并加盖投标人公章）

2）国产环境兼容性

适配国产操作系统（如麒麟、统信UOS、龙蜥Anolis OS等），适配国产CPU（如鲲鹏、海光、兆芯等），适配国产中间件（如东方通Tongweb、金蝶Apusic、普元等）。

3）基本安全功能

具备身份鉴别、自主访问控制、强制访问控制（或基于安全标签的访问控制）、数据加密、安全审计等安全功能。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）

4）支持三权分立功能

具备三权分立（或三元分立）的安全管理架构，实现系统管理员、安全管理员、审计管理员权限分离。

5）数据类型适配

适配常见数据类型（整型、浮点型、字符型、日期时间型、货币型、二进制型、大对象型等）；适配JSON数据类型；适配空间数据类型（如地理、几何数据）及基本空间操作（如距离计算、相交判断等），适配GIST等空间索引。

6）行存与列存混合存储

适配行存储表和列存储表，能够在同一事务中对行存表和列存表进行增、删、改、查操作，以及在同一查询语句中关联行存表和列存表。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）

7）中文全文检索

具备中文全文检索功能，适配LIKE操作符的全文检索，且不强制依赖外部中文词典。

8）高可用与数据保护

可配置一主多备的高可用架构，可配置同步备机和异步备机模式；具备数据零丢失能力；故障节点重新启动后，可自动加入集群并自动同步历史数据；允许备机提供只读操作。具备完善的数据备份与恢复功能。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）

9）开发接口与编程语言

全面支持SQL标准，并提供主流编程语言接口及开发框架，包括但不限于：JDBC、ODBC、Python（含Django/SQLAlchemy）、.NET（含EF）、Go、PHP、Node.js等。

10）数据加密与脱敏

具备数据加密存储和传输及动态数据脱敏功能，可针对不同用户场景配置脱敏策略，在不改变源数据的前提下保护隐私数据。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）

	2
	数据库防火墙
	1
	★（1）硬件要求
	标准2U机架式设备，≥ 6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥ 2个万兆光口（需支持bypass功能），支持≥2个接口扩展槽。硬盘≥16T；内存≥128G；双电源。

	
	
	
	★（2）性能要求
	并发数据库连接≥10000个,并发数据库流量≥1.2Gbps,峰值处理能力≥100000QPS,数据库实例数≥100个。

证明材料要求：提供产品彩页等证明材料，并加盖投标人公章。

	
	
	
	（3）功能要求
	为适应我校网络环境，产品需支持透明串联部署并具备硬件Bypass功能，保障设备故障时业务不中断；具备反向代理部署能力且兼容IPv6，反向代理模式下须支持HA高可用及策略实时或定期同步；同时具备策略路由引流部署能力，便于在不调整网络结构的前提下将特定流量导向安全检测；能够配置入侵检测和入侵防御的防护模式，以适应一般数据库与核心数据库防护的不同需求；支持旁路阻断部署，在不中断正常访问的前提下对恶意连接进行会话复位或IP封禁；具备集群部署能力，可应对多校区或大规模数据库场景下的配置同步、负载分担与故障自动转移等场景。

	
	
	
	
	#为适配我校各类信息系统的实际运行环境，需广泛兼容主流及国产数据库，包括但不限于Oracle、MySQL、Mariadb、PostgreSQL、DB2、MSSqlserver、hive、hbase、kingbase、gbase8a、sybase、informix、MongoDB、达梦（DM）、人大金仓（KingBase）、ODPS、vertica、Guassdb 100/200、GreenPlum、spark、TiDB、GoldenDB、HANA、Impala、Presto等数据库。

证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	为满足校内敏感信息的精准识别与分类需求，能够自动扫描并发现身份证、银行卡、手机号、座机号、军官证、护照号、车牌号、MAC地址、日期、时间、港澳台通行证、台胞证、邮箱、中文姓名等至少14种敏感数据类型，并可自定义敏感数据扫描规则。

	
	
	
	
	#须与我校在用敏感数据发现与风险评估系统（安恒DAS-ABL-AiSort/V2.0）对接，可直接调用敏感数据发现与风险评估系统的结果，从而实现对师生个人信息、教职工隐私数据、科研涉密数据等数据的统一分级管控与差异化防护，避免重复配置策略，提升数据安全管理效率。

证明材料要求：提供承诺函并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	#须具备隐藏数据库真实端口与响应特征功能，使无权人员无法利用常用扫描手段探测数据库类型及漏洞，可从源头上降低被攻击概率，并具备对主流漏洞扫描器的防护能力。

证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	#须具备对恶意探测行为自动下发阻断策略的功能，实现即时防护；同时为避免误封合法访问IP，可以对自动下发的阻断策略进行一键加白的能力，方便安全管理员快速恢复误阻断的合法连接，确保在提升数据库相关安全性的同时不影响我校正常业务运行。

证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。

	
	
	
	
	数据库网关应具备对Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MariaDB、Hive、Teledb-MySQL、Teledb-PostgreSQL等常见及定制化数据库类型的动态脱敏功能。须具备涵盖字符串取整、遮蔽等多种方式的数据脱敏算法支持能力。

	
	
	
	
	#须与我校在用数据安全运营平台（安恒DAS-DSC-S1000/V2.0）对接，实现通过平台下发相关防护规则至数据库防火墙。且数据安全运营平台上可查看数据库防火墙的运行状态及安全策略总数、告警数量、防护资产数量、在线会话数、虚拟补丁数量、策略执行数量等信息。

证明材料要求：提供承诺并加盖投标人公章。 

	
	
	
	（4）服务能力
	#为保证服务质量，产品制造商须具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级及以上），提供有效证书复印件并加盖投标人公章。


2.质量要求

★（1）中标人提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家监测标准以及该产品的出厂标准，产品包装上必须有完好的生产厂家、规格型号、出厂号等有效信息。中标人保证所供设备与投标设备完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，中标人将承担违约责任。
★（2）投标人所提供的设备必须具有合法手续及相关文件，否则招标人有权拒绝履行合同所规定的一切责任。
（3）投标人应随设备向采购人交付设备的使用说明及随货物的其他相关资料。
（4）投标人提供的货物必须符合合同技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

3.安装调试要求
（1）中标人安装调试应符合国家、行业规范要求，特殊行业人员应持证上岗。

（2）因货物到场安装、调试导致对采购人场所、环境破损的，由中标人按照原标准免费恢复。

（3）在设备安装调试期间，由中标人派技术人员到现场进行技术指导，所发生的一切费用均包含在投标总价中。

★（4）在安装调试过程中，中标人应充分考虑现场安全条件，并采取相应的安全措施，在安全的前提下作业，发生的安全事故的责任及后果均由中标人负责。
4.质保要求
★（1）本项目数据库管理平台免费维保期要求不低于 1 年、数据库防火墙免费质量保证期要求不低于 3 年，包括但不限于系统硬件维保、系统软件升级、每季度一次原厂工程师现场巡检。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
（2）在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。
（3）所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，供应商应免费解决，采购人有权要求供应商无条件免费更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理，且维修或更换件的质保期相应延长。

（4）中标人保证在收到采购人报修电话后的24小时内用电话或传真答复指导，如仍未解决问题，中标人保证在电话沟通后的2个工作日内到达现场进行维修服务，并常年提供技术咨询（具体以合同约定为准）。

5.验收要求

（1）验收主体：中国民航大学。

（2）验收时间：收到中标供应商书面验收申请之日起20个工作日内启动项目验收。

（3）验收方式：采购人成立验收小组进行现场验收，按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。

（4）验收程序：

①为本项目提供服务的货物运抵后，采购人实施货物验收。外观、数量验收包括对合同、到货清单和实物三者数量、型号、配置等的相符性验证和外包装是否完好，拆箱后货物的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备等的验收。如货物外观受损或发现货物包装箱件数不符，采购人有权拒绝收货。

②供应商安装调试完毕、试运行正常后，采购人根据质量标准及学校相关验收标准组织平台及设备功能交付验收。验收合格后，采购人出具验收合格书，收取符合规定的发票，依据合同条款进行支付。

③服务期截止，采购人根据质量标准及学校相关验收标准组织整体服务验收。验收合格后，采购人出具验收合格书，依据合同条款退还履约保证金。

（5）验收标准：比选文件要求及比选应答。

★（6）违约责任

如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款。若因中标人违约，导致项目无法验收通过，采购人有权依法追回已支付货款，依据合同要求投标人赔付相应损失，同时依法追究相应法律责任。
6.其他要求

1.培训要求

投标人负责免费对采购人操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训等等，使之完全掌握全部使用技术，以便使采购方人员正常地使用、维修保养设备。

2.保险要求

由中标人指定运输公司,承担运保费,在货物到达指定交货地点前货物风险由投标人承担。

3.知识产权和保密要求
★（1）投标人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权、名誉权、隐私权等。采购人在使用本采购合同项下的采购货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或著作权的起诉，如发生相关起诉，投标人应承担一切侵权责任并就对招标人造成的名誉、经济等方面的损失给予相应的赔偿。

（2）投标人应保证提供货物的商标、专利等知识产权归投标人所有的，对于非投标人所有知识产权的货物，投标人有义务提供给采购人正规渠道证明。采购人提供的技术资料等知识产权归采购人所有，由采购人授予投标人在本合同货物范围内使用，未经采购人许可，投标人不得在本合同货物范围外使用。

（3）除法律规定或合同另有约定外，未经采购人的书面许可，投标人均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露，对合同中的知识产权信息、进货渠道、进价策略等信息进行保密。

第四章 评标办法

一、说明

1.为保证招标“公开透明、公平竞争、公正和诚实信用”，根据国家政府采购相关法律、法规，结合本项目特点，制定本评标办法。
2.本评标办法仅适用于本次招标项目，本次采购方式为公开招标。
3.本评标办法的解释和修订权属采购人及采购代理机构。

二、评审依据

1.评标工作严格执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规。

2.评标的依据是招标文件及其补充通知、投标人的投标文件及其澄清文件以及本评标办法。
3.本次评标采用综合评分法。

三、评标委员会
1.评标委员会组成

评标委员会由采购人或采购人委托采购代理机构依法组建，负责评标活动。

2.评标委员会的职责

（l）根据评标标准和办法及招标文件要求，对投标文件进行认真评审和比较，并对评标结果签字确认。

（2）向采购人提交书面评标报告，推荐排序的中标候选人。
四、评标委员会评审纪律和步骤
1.评标纪律

（1）评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。
（2）评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得向任何投标人或与评标工作无关的人员透露与评标有关的任何情况。
（3）封闭评标期间，评委不得独自与外界接触，个人的通讯工具均应集中保管。需要和外部联系应通过招标监督人员联系。
2.评标步骤

评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐中标候选人。详见投标人须知。
3.评分及其统计

按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别首先就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术、商务评分。然后，评出投标人的价格评分。将各投标人的技术评分、商务评分和价格评分相加得出其综合得分。详见投标人须知。
五、评标程序
1.资格性审查

（1）开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人进行资格性审查。
（2）资格审查的评审结果为合格、不合格两种。通过资格审查的投标人的投标文件进入评标。
（3）合格投标人不足3家的，不得评标。

（4）资格性审查内容为实质性要求，如有不满足，将视为无效投标。本项目资格性审查内容如下：
	序号
	资格性审查内容
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任能力
	供应商须具备独立法人资格，提供营业执照或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书在有效期内。

注：提供证明文件的复印件并加盖公章。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	须提供2025年度经第三方会计师事务所审计的企业财务审计报告或递交投标文件截止日前一个月内银行出具的资信证明（成立不足一年的单位无需提供财务审计报告，仅提供单位财务报表即可）。

注：提供证明文件的复印件并加盖公章。

	3
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①2025年06月至递交投标文件截止之日前任意3个月依法缴纳税收的税收缴纳凭证等证明文件（依法免税的，应提供税务机关出具的依法免税的证明文件；未到缴纳时间（不足3个月）的新注册的公司应提供税务机关出具的《无欠税证明》。

注：提供证明文件的复印件并加盖公章。
②2025年06月至递交投标文件截止之日前任意3个月依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证等证明材料。依法免缴的，应提供社会保险基金管理部门出具的免缴相关证明文件；未到缴纳时间（不足3个月）的新注册的公司应提供自公司成立起依法缴纳社会保障资金的入账票据凭证等证明材料。
注：提供证明文件的复印件并加盖公章。

	4
	无重大违法记录的书面声明
	投标人须提供投标文件截止日近3年，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（不足3年的投标人可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明函）。

注：提供声明函原件并加盖公章。

	5
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供承诺书。

注：提供承诺书原件并加盖公章。

	6
	本项目不接受联合体投标并不得分包转包
	本项目不接受联合体投标并不得分包转包

注：提供声明函原件并加盖公章。

	7
	其他被拒绝参与政府采购活动的情形
	根据开标时间之后资格审查阶段内“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。
注：以采购人或采购代理机构在开标时间之后资格审查阶段在相关网站查询打印的结果为准。


资格审查所涉及到的证明文件集中于投标文件中《资格证明文件》的章节中进行制作（《资格证明文件》详见招标文件第五部分投标文件格式），并将相关内容标清页码。

2.符合性审查
（1）符合性审查将对开标时有效且通过资格审查的投标文件进行，根据招标文件，审查并逐项列出投标文件的全部投标重大偏差。
（2）下列情况属于重大偏差

a未按规定的格式编制内容的，或内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
b投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
c未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
d投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
e不按要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

f投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
g不能满足招标文件中任何一条实质性要求，或不能满足加注“★”号条款的采购需求的，或经评标委员会认定与招标文件需求存在重大偏离的投标文件，或投标内容不符合国家相关强制性规定的；
h投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；
i明显不符合技术规格、质量要求、检验标准和方法；
j投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
k投标有效期短于招标文件要求的；

l单位负责人或法定代表人为同一人，或者存在控股、管理关系的不同投标人，参加同一包或者未划分包的同一项目投标的；
m应提供而未提供的政府强制采购节能产品的；

n授权代表授权证明文件不符合招标文件要求的；

o除《项目需求书》中说明并允许外，投标的每一个货物、服务的单项报价以及采购项目的投标总价存在多个报价或选择性报价的；

p投标文件未实质性响应招标文件项目需求书中采购货物清单、服务清单或工程量清单，有缺漏项的；

q投标文件中提供虚假或失实资料的；
r扰乱评标现场秩序，无理取闹，恶意诽谤的；

s法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
投标文件有上述重大偏差之一的，视为未能对招标文件作出实质性响应，应被否决，不再进入以后的评标程序。
（3）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标的实质性内容。拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会将否决其投标。
（4）在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标将作否决投标处理。有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
a不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e不同投标人的投标文件相互混装；

f不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（5）评标委员会符合性审查后，将投标人的投标界定为无效投标后，因有效投标不足3家，招标人将重新组织招标。
3.详细评审

（1）本项目采用“综合评分法”的评审方法。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
（2）评标采用百分制，各评委独立分别对实质上响应招标文件的投标进行逐项打分，对评标委员会各成员每一因素的打分汇总后取算术平均分，该平均分为供应商的得分。

（3）按价格评审分、客观评审分、主观评审分，总分100分进行评审。
	第一部分 价格评审分（30分）

	序号
	评审要素
	评分标准
	满分

	1
	投标报价
	非专门面向中小企业
（1）评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 

（2）投标报价超过采购预算的，投标无效，未超过采购预算的投标报价按以下公式进行计算：

投标报价得分=评标基准价/投标报价×30(保留两位小数)。
	30（0~30）

	第二部分 客观评审分（40分）

	序号
	评审因素
	评分标准
	满分

	1
	业绩评价
	提供2023年1月1日（以合同签订时间为准）至投标截止时间与本项目类似产品销售（至少包含信创数据库服务）已完成的业绩，每提供1个合格业绩得2分，最高得6分。

注：完全按照以下要求提供证明材料，均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分：

（1）合同复印件（须包括产品清单），包括买卖双方名称及盖章、合同清单、合同签订日期。

（2）用户出具的成功履行合同的相关证明材料（需体现甲方章或用户章）。
	6（0/2/4/6）

	2
	非“★”技术要求响应性评价
	对项目需求书的技术要求中非“★”技术要求逐条响应性进行评审：

（1）“#”为重要指标，共28项，每满足无偏离一条得0.5分，最高得14分；

（2）无标识为一般指标，共15 项，每满足无偏离一条得0.2分，最高得3分。

本项最高得17分，最低得0 分。漏报技术条款视为不满足，作为负偏离条款，正偏离不加分。以《技术要求点对点应答表》应答为准，其中要求证明材料的还应按招标技术要求提供加盖投标人公章的证明材料，否则不予认定得分。
	17（0-17）

	3
	体系认证评价
	投标人具备质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，提供在有效期内的证书复印件，且在国家市场监督管理总局网站（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询显示有效，每提供一种证书复印件及网站截图得1分，最高得4分。
	4（0/1/2/3/4）

	4
	能力评价
	（1）投标人具备数据库服务能力成熟度模型-运维运营专项检验证书，提供证书复印件，五级得3分，四级得2分，三级及以下得1分，不提供得0分。
（2）投标人具备数据管理能力成熟度证书（DCMM），提供证书复印件，三级及以上得3分，二级得2分，一级得1分，不提供得0分。
	6（0/1/2/3/4/5/6）

	5
	相关人员评价
	投标人应为本项目组建专业的数据库服务团队：
（1）服务团队具有类似信息系统集成项目实施经验，团队人员≥6人得1分，少于6人得0分；
（2）服务团队中配置1名项目经理，具有有效期内的信息系统项目管理师认证得1分，不提供得0分；
（3）服务团队项目经理及成员具有有效期内的所投国产数据库认证证书，国产数据库认证证书≥4张得1分，少于4张得0分，每人只提供1个厂商的证书计为有效证书。
注：提供服务团队成员名单、简历、上述认证证书复印件、厂商相关证明、投标人为上述服务团队成员缴纳社保的证明（社保机构出具），并加盖投标人公章，否则相应项不予认可。
	3（0/1/2/3）

	6
	产品质量评价
	为保障所投数据库防火墙产品为经过市场验证具备自主知识产权的成熟产品，应具备以下资质：

（1）数据库防火墙制造商具备信通院颁发的“可信数安-数据安全网关”基础能力专项评测证书。提供有效证书复印件并加盖产品制造商公章；

（2）数据库防火墙制造商具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全漏洞库（CNNVD）漏洞信息共享合作单位证书，提供证书原件或复印件加盖公章；
投标文件中提供有效期内的有效证书复印件并加盖公章。每提供一项得2分，最高得4分，最低得0分，不提供不得分。
	4（0/2/4）

	第三部分 主观评审分（30分）

	序号
	评审因素
	评分标准
	分值

	1
	技术方案评价
	投标人对用户需求理解透彻，明确数据库管理平台的建设要求和目标，方案至少包括平台功能、部署设计、适配设计、数据安全设计、性能等方面内容。
技术方案科学、合理、详尽，可行性强，部署设计、适配设计能很好的满足招标人的需要，得6分；
技术方案科学、合理、详尽，可行性强，部署设计、适配设计较满足招标人的需要，得4分；
技术方案科学、合理、详尽，可行性强，部署设计、适配设计基本满足招标人的需要，得2分；
其他：得0分
	6（0/2/4/6）

	2
	实施方案评价
	实施方案详尽，科学，合理，项目团队人员配备充足，技术能力出众，人员分工合理，项目实施关键时间节点清晰，项目进度控制措施清晰，培训方案全面，并提供详细的项目进度表。
方案完整详细，针对性、可操作性强，完全满足项目需求，得5分；
方案较完整详细，针对性、可操作性较强，满足项目需求，得3分；
方案基本完整，针对性、可操作性一般，基本满足项目需求：得1分；
其他：得0分
	5（0/1/3/5）

	3
	售后服务方案
	投标人提供针对本项目的售后服务方案。按照方案的合理性及完善程度分档计分（售后服务方案应包含但不限于以下内容：质保期、服务响应时间、服务方式、服务团队、服务内容、服务计划、售后服务文档）：
服务方案完整、针对性强，关键指标量化明确，应急保障机制健全，服务团队配置专业，服务计划科学合理，售后服务文档齐备，得5分；；
服务方案覆盖主要内容（不少于5项要素），整体满足项目基本要求，但部分内容表述笼统或缺乏针对性，得3分；
服务方案内容简单，要素覆盖不足，或方案脱离实际需求，缺乏实操价值，得1分；
其他：得0分
	5（0/1/3/5）

	4
	现场系统演示
	演示产品一、数据库管理平台
演示内容为在数据库管理平台中进行真实系统演示，演示内容包含如下内容：
（1）支持通过web页面创建KingBase（金仓）、VastBase（海量）、DaMeng（达梦）、openGauss数据库集群；

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。

（2） 支持单机、主备架构；

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
（3） 支持CPU、内存、存储配置在线调整功能；

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
（4） 支持通过web页面设置数据库监控、访问控制、数据备份等数据库常规运维功能。

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
演示产品二、数据库防火墙
演示内容为在数据库防火墙中进行真实系统演示，演示内容包含如下内容：

（1） 满足校内敏感信息的精准识别与分类需求，设备应支持对身份证件号（身份证、军官证、护照号、港澳台通行证、台胞证）、银行卡、手机号、车牌号等用户自定义的敏感数据类型进行自动扫描发现；

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
（2） 支持隐藏数据库真实端口与响应特征功能；

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
（3） 支持对恶意探测行为自动下发阻断策略，并支持对自动下发的阻断策略进行一键加入白名单。

演示内容全面、专业、细致、能充分满足此项要求的，得2分；

演示内容基本满足此项要求的，得1分；

未提供演示，得0分。
注：演示环境必须基于真实案例系统演示；（将演讲材料录制视频存储在U盘中，和标书电子版一块提供。）
（1）投标人需自行录制功能演示视频文件，对以上评分项中提及的功能模块技术指标进行演示，视频应画面清晰，操作演示配有人声讲解，演示视频总时长不超过10分钟。
（2）视频应为MP4格式，确保可在主流视频播放软件中正常播放，并以U盘形式密封后同投标文件一并递交并注明（单位名称+视频演示），评标委员会根据演示视频中展现的功能效果进行评分。
（3）演示评审项的得分，仅是指由评标委员会依据招标文件的要求对比投标人提供的产品经过视频演示结果，来判定对应评分项是否得分的依据。
（4）使用文稿、图片、demo等其他形式录制的演示视频均不得分。
	14（0-8）

（0-6）


4.核心产品
（1）核心产品在项目需求书中以“▲”标注。
（2）在本项目中，提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人，按一家投标人计算，评审后总得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分及投标报价相同，且技术得分仍相同的，由评标委员会以不记名投票方式按照少数服从多数的原则确定中标人推荐资格。
5.综合评审

（1）评标委员会每位评委根据上述评标办法对投标文件技术标进行评审打分，计算出每一投标人的技术合计分，所有评委评分的算术平均值为该投标人的技术得分，小数点后四舍五入保留两位小数。将技术得分与资信得分和商务得分相加即为该投标人的总得分，总得分保留小数点后两位，小数点后保留值按四舍五入方式取舍。
（2）将评标委员会校核后的各投标人的投标总价定义为评标价格。取各评标价格的最低价作为评标基准价格。各投标人的价格评分按以下公式计算：

价格评分=（评标基准价格/评标价格）×价格权重

（3）关于响应政府采购扶持政策的企业参与投标的：

①中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供货物的，中小微企业投标应提供《中小企业声明函》。

②根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。若成为中标人将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。若提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

④根据财政部发布的《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）规定，应对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（4）评标委员会对确定为实质上响应的投标文件进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

①对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人企业的价格扣除。在政府采购活动中，供应商提供的货物符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
a在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
b以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
②对于非专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照相应比例给予相应的价格扣除。

③根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

④根据财政部发布的《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）规定，应对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（5）根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知（财库〔2026〕2号）

①政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%； 

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%； 

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%； 

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 

②评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（6）投标人书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。 

（7）投标人提供书面说明后，评标委员会应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、投标人财务状况报告、与其他投标人比较情况等就投标人书面说明进行审查评价。投标人拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（8）评标委员会对确定为实质上响应的投标进行审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本部分第30.2条的规定，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

六、编写评标报告

1.评标委员会完成评标后，出具书面评标报告，评标报告包含并如实记载以下内容：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点。

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单。

（3）评标方法和标准。

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因。

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人。

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

2.评标报告应由评标委员会全体成员签名。

七、推荐中标候选人、确定中标人
1.评标委员会根据投标人总得分由高到低的顺序推荐前三名作为中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；总得分及投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；总得分及投标报价相同，且技术得分仍相同的，由评标委员会以不记名投票方式按照少数服从多数的原则确定中标候选人。
2.采购人根据评标委员会推荐出的中标候选人的排列次序，确定排名第一的中标候选人为中标人。

3.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
八、重新招标

有下列情况之一的采购人将依法重新招标：

（1）到招标文件规定的提交投标文件截止时间，提交投标文件的投标人不足三家的。
（2）通过资格审查的投标人不足三家的。
（3）评审过程中，当符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家，或投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的情况时，或出现影响采购公正的违法、违规行为时，评标委员会认为应该重新招标的。

（4）法律规定的需重新招标情形的。
第五章 合同文本
中国民航大学货物采购合同
（具体以签订合同为准）

甲方（购货单位）：中国民航大学        
乙方（供货单位）：                    
为维护甲、乙双方合法利益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就        项目，经双方友好协商，达成如下货物采购合同条款：

一、采购内容及金额

1.货物名称、规格、品牌、数量及金额                     （单位：元） 

	序号
	货物名称
	规格型号
	品牌/厂家
	单位
	数量
	单价
	总金额

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额（大写）：
	

	特别说明：本合同内容包括但不限于以上内容，具体以实现项目整体功能、性能，达到项目验收要求为准。


2.乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同总价中，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费、验收时的试剂耗材、强制性第三方监督检验机构的验收检验费、培训费以及售后服务费等，甲方不再另行支付其它任何费用。

3.合同总价为设备安装到位、调试运行正常后或者项目执行完毕的总价。执行完毕之前产生的一切费用由乙方承担，为一次性包死价格，不受市场价格变化及其它因素的影响，在合同不发生变更时作为付款结算的依据。

4.其他说明：                                         。

二、货物质量及要求

1.乙方提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家监测标准以及该产品的出厂标准，产品包装上必须有完好的生产厂家、规格型号、出厂号等有效信息。乙方承诺所供设备与谈判意向所示设备完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，乙方将承担违约责任。

2.乙方对所供的设备要按照 采购项目谈判要求/合同约定 提供售后服务，根据不同情况负责保修、包换或者包退，并承担维修、调换或者退货以及由此给甲方造成的实际费用。乙方不能修理和不能调换，按不能交货处理。质量保证期内乙方免费负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。质量保证期满，乙方负责货物的终身维修，甲方如需更换零配件，乙方只能收取零配件的成本费，并由乙方负责更换零配件。

3.乙方所提供的设备必须具有合法手续及相关文件，否则甲方有权拒绝履行合同所规定的一切责任。

4.乙方应随设备向甲方交付设备的使用说明及随货物的其他相关资料。

5.乙方提供的货物必须符合合同技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。

6.其他质量要求：                                 。

三、付款时间及方式

1.本合同按以下方式支付：

合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的5%的履约保证金，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方在收到履约保证金后，向乙方支付合同总金额的30%的预付款；系统部署完成，乙方开具合同金额40%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的40%货款；双方组织验收后15个工作日内，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额30%的货款；履约保证金在验收合格后返还乙方。

2.本合同履约保证金按以下方式执行：

本项目质量保证期履约保证金为合同总额的5%。合同签订生效后7个工作日内，乙方向甲方足额交付履约保证金；履约保证金的交付作为本合同服务费用末次支付的依据。经甲方对乙方质量保证期的货物质量验收合格后，一次性退还履约保证金，履约保证金不计利息。

四、交货要求

1.乙方保证于本合同签署之日起，在___  ___天内，将甲方采购的设备全部送达     交货地点)，否则乙方应从最迟交货日的次日起，每日向甲方支付延迟交货部分货款一定比例的违约金，并赔偿因此给甲方造成的其他损失。

2.乙方将合同设备运至交货地点并经安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为设备交货日期。甲方在合同约定的交货地点提货，运输费及保险费均由    方承担，合同设备的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。

3.乙方应在合同设备发运后    天内将发运情况（包括合同号、设备名称、型号规格、数量、交货时间、地点、运输安排等）通知甲方，甲方应在合同设备到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同设备提取完毕。 

4.本合同所有物品运抵甲方现场后，乙方应在确保设备外包装完好无损的情况下向甲方交货，出现货物不全，外包装破损等情况，甲方不予接收，由乙方负责更换，其相关费用由乙方负担。乙方负责安全地在约定期内送货到约定的地点，运输方式由乙方自行决定，相关费用由乙方承担。

5.其他交货要求：                                 。

五、验收要求 

1.本合同验收标准按第  种方式执行：

（1）货物验收要求：                                     。
（2）乙方所有货物安装调试完毕后，乙方可向甲方项目单位提出书面验收申请，甲方根据质量标准及学校相关验收标准组织验收。验收合格后，甲方出具验收合格书。

2.甲方提取合同设备时，应检查合同设备外箱包装情况。合同设备外箱包装无损数量正确，方可提货。如合同设备外箱包装受损或发现合同设备包装箱件数不符，甲方有权拒绝收货。

3.如甲方在使用过程中发现，乙方所提供的货物不符合合同约定或为不合格产品，则验收合格书自动失效。甲方有权追究乙方违约责任。

4.其他验收约定：                                   。

六、技术服务要求

1.到货后，由乙方技术人员会同甲方项目单位人员在甲方现场开箱、安装、调试，乙方不得另行收费。开箱结论合格，由乙方负责安装调试，否则不能进行安装调试，且乙方须按照甲方要求开展工作；若乙方对开箱结论不认可，可向甲方所在地质检部门进行复检，复检发生的费用由乙方承担。

2.乙方负责提供仪器设备相应的技术资料，包括产品合格证、产品保修单、安装使用及维护说明书以及运输装箱清单等。

3.乙方负责免费对甲方操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训等等，使之完全掌握全部使用技术，以便使甲方人员正常地使用、维修保养设备。

4.在安装调试过程中，甲方应提供各种配合条件和所需称职的技术人员和辅助人员，在乙方技术人员的指导下配合乙方进行安装、调试和其他辅助工作。其间发生的安全事故均由乙方负责。

5.其他技术服务要求：                                 。

七、保修方式

1.乙方承诺：产品免费质量保证期为货物验收合格后   。质量保证期内，乙方免费负责对其提供的硬件设备、软件和系统进行维护或维修，包括设备维修所需的零配件及不能解决的故障需要返回生产厂家维修时所发生的一切费用。质量保证期满，乙方负责货物的终身维修，甲方如需更换零配件，乙方负责更换零配件，只能收取零配件的成本费。

2.如果货物在质量保证期内出现质量问题，乙方收到甲方维护要求后，在   小时内做出响应；遇有严重技术问题，重大故障，需要现场维护，乙方应在   小时内到达甲方现场（在交通允许的情况下）。

3.保修期内，如由于火灾、水灾、地震、磁电串入等不可抗拒原因及甲方人为破坏因素造成的损坏，乙方负责免费维修，设备材料成本费用由甲方承担。 

4.其他质保约定：                                 。

八、知识产权及保密要求
1.乙方保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权、名誉权、隐私权等。甲方在使用本采购合同项下的采购货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或著作权的起诉，如发生相关起诉，乙方应承担一切侵权责任并就对甲方造成的名誉、经济等方面的损失给予相应的赔偿。

2.乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。甲方提供的技术资料等知识产权归甲方所有，由甲方授予乙方在本合同货物范围内使用，未经甲方许可，乙方不得在本合同货物范围外使用。

3.除法律规定或合同另有约定外，未经另一方的书面许可，甲乙双方均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露，对合同中的知识产权信息、进货渠道、进价策略等信息进行保密。

4.任何一方违反上述约定义务的，需向另一方承担违约责任，并承担损害赔偿责任。

5.合同知识产权和保密其他约定：                     。
九、违约责任
1.合同生效后，甲乙双方应按合同规定认真履约。合同履约责任只涉及合同甲乙双方，不考虑第三方因素。

2.甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的   %违约金。

3.乙方因非不可抗力因素逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额   %的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的   %。逾期交货超过   天，视为交货不能，乙方应返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付   %违约金。

4.乙方所交的设备未按照合同之约定通过甲方验收合格，甲方有权拒收设备，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

5.保修期内，乙方未能在合同约定的期限内履行保修义务，甲方有权要求乙方换货或解除合同并要求赔偿经济损失。

6.合同履约过程中，甲方应积极配合乙方进行验收以及验收前的设备外围配套等工作，否则因此导致设备不能按期验收时，不能追究乙方责任。

7. 如乙方未能全面履行合同所有条款，甲方有权单方面解除合同，乙方所交履约保证金作为违约金予以扣缴（如有），如果所扣缴的履约保证金不能弥补给甲方所造成的损失的，甲方可以依法向乙方追偿，同时甲方有权追究乙方其它相关责任。

8.其他违约责任约定：                                 。

十、不可抗力
1.不可抗力是指本合同生效后，发生合同订立时不能预见、不能避免，并不能克服的客观情况，如地震、台风、水灾、战争等，致使直接影响本合同的履行或不能按约定的条件履行。

2.发生不可抗力的一方应立即通知对方，并在15天内提供不可抗力的详情及将有关证明文件送交对方。

3.发生不可抗力事件时，甲乙双方应协商以寻找合理的解决方法，双方不可放任不可抗力事件损害后果。

4.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后

   日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、争议解决方式 
双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，应依法向甲方住所地人民法院起诉。

十二、其他约定条款
其他约定：                                 。

十三、合同生效与终止
1.在本合同执行过程中，甲、乙双方协商签订的补充合同与原合同具有同等法律效力。本合同的所有附件及本项目全部采购文件及投标文件作为本合同不可分割的部分，具有与本合同同等法律效力。

2.本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

3.本合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份。

4.本合同的最终质量保证期限届满日期，即为本合同的终止日期。但保密条款、争议解决和双方未了的债权和债务不受合同期满的影响，并且守约方有权提出索赔。

5.如乙方未能全面履行合同所有条款，甲方有权单方面解除合同，不退还乙方所交履约保证金（如有），以此作为对甲方的赔偿，并保留追究相关责任的权利。

6.本合同所载明通讯地址及联系方式为甲、乙双方的有效送达地址及司法送达地址。在本合同履行过程中，甲、乙双方任何一方的通讯地址或联系方式如发生变更，则应在变更后七日内以书面方式通知对方，否则，该方通讯地址或联系方式仍以本合同所载明为准。

7.合同附件：                                                    。

	甲方
	乙方

	单位名称（盖章）：中国民航大学
	单位名称（盖章）： 

	法定代表人或委托代理人：

联系人：
	法定代表人或委托代理人（签字）：

联系人：

	联系电话：
	联系电话：

	地址： 
	地址：

	税号： 
	Email：

	开户行： 
	开户行：

	账号： 
	账号：

	签订日期：          年    月    日
	签订日期：          年    月    日


第六章 投标文件格式

正本（副本）
投 标 文 件
项目名称：                                       

项目编号：                                       
标段（包）号（若有）：                            

投标人名称（盖公章）：                            

投标人地址：                                     

法定代表人（签字或盖章）：                        

授权代表（签字或盖章）：                          
                  年   月   日

投标文件目录格式
（投标人自行编制）
评分项索引表
供应商需按照招标文件评分表中每个评分项，逐项列明其在投标文件的页码

附件1
投标书

致：政融（天津）工程咨询有限公司
根据贵方为               项目的投标邀请（项目编号：         ），授权代表      （姓名/职务）经正式授权并代表投标人          （投标人名称、地址）提交下述文件正本  份、副本  份、投标文件电子版  份。
据此函，签字代表宣布同意如下：

开标一览表
	序号
	项目名称
	投标价（元）

	1
	
	

	合计（大写）：


1.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2.投标人已详细审查全部招标文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们完全理解并认为本招标文件公平、公正，不存在倾向性内容。
3.投标有效期为投标截止之日起90个日历日。
4.投标人在投标有效期内撤销投标文件，采购人或采购代理机构可以不退还投标保证金。
5.我公司同意按照招标方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明投标文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。
6.与本次招投标有关的一切正式往来通讯请寄：
公司名称：
地    址：                        
邮政编码：                        
电    话：                         
传    真：                        
联系人：
手机号码：
授权代表姓名、职务：
投标人名称（公章）：
日期：     年    月    日
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
第一部分：资格应答部分

说明：

1.资格文件内容由供应商按照要求自行编制。

2.资格性审查内容详见招标文件第四章《评标办法》，请将资格审查所涉及到的证明文件集中于本章节中进行制作，并将相关内容标清页码。

注：

1.关于供应商资格要求中：提供“……依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料……”的规定，要求供应商提供能证明其已经实际缴纳税收和社会保险费的相关证明材料，例如：缴税凭据、社会保险的专用收据或者社会保险缴纳清单等。但“社会保险缴费通知单”或其他不能证明已实际缴纳的单据，不能作为依法缴纳税收或社会保险费的证明。

2.依法免税或不需要缴纳社会保险费的供应商，须提供税务机关或社会保险事业管理部门出具的相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保险费。
附件2

法定代表人资格证明书

单位名称：                         

地址：                             

成立时间：     年     月    日

经营期限：                         
姓名：              性别：        职务：               

系           （投标人名称）               的法定代表人。

特此证明。

附：   
	法定代表人身份证正面扫描件


	法定代表人身份证反面扫描件


投标人名称：（盖章） 

日期：        年    月    日

附件3
授权代表授权书

（法定代表人参加投标时无须提供）
致： （代理机构/采购人单位名称） 

本人   （姓名）   系        （投标人名称）        的法定代表人，现授权  （姓名）   （身份证号码：                 ，联系电话：             ）作为授权代表，以本单位名义参加        项目（项目编号：           ）政府采购活动，并代表我单位全权办理上述项目的投标、开标、投标文件澄清、说明或者更正等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对授权代表的签名事项负全部责任。

我单位对填写的上述授权代表的信息真实性负责，如有不实，愿承担相应的责任。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

授权代表无转委托权，特此委托。

附：   

	授权代表身份证正面扫描件


	授权代表身份证反面扫描件


                                 投标人名称：（公章）

                                       法定代表人：（签字或盖章）

                                       日期：        年   月   日

附件4

无重大违法记录声明函

我单位现参与                        项目（项目编号：          ），并作出如下声明：

我单位在参加本次政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

                           法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
  年   月   日

注：

1.重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件规定，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。

2.提交投标文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函，如果截至提交投标文件截止日成立不足3年的供应商，可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明函。

附件5

非联合体投标声明函

致：政融（天津）工程咨询有限公司
我单位                            郑重声明：我单位参加本次          项目的招标活动（项目编号：                 ），属于非联合体投标。

如声明不实，我单位愿意承担相应责任。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
  年   月   日

第二部分：政府采购政策和承诺应答部分

附件6

中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加中国民航大学      XX      项目采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于（请填写本项目采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    x   人，营业收入为    x    万元，资产总额为        万元，属于（请根据中小企业划分标准填写中型企业/小型企业/微型企业）；
2. （标的名称），属于 XX行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
                                        日 期： 
填写说明：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

附件7
残疾人福利性单位声明函
（若不是残疾人福利性单位，投标文件中可不提供此声明函）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为        （符合/不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                               单位名称（盖章）：
                                 日  期：
填写说明：

投标人如为符合条件的残疾人福利性单位，请填写上述表格。如不是，则无需提供。
附件8
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）
，生产厂为（厂名）
，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）
。（产品名称1）的（关键组件）
在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）
在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

单位名称（盖章）：

日期：       年    月     日 

附件9

政府采购政策情况表
项目名称：                    
项目编号：                    
填报要求：

1.本表的产品名称、品牌型号、金额应与《开标分项一览表》一致。

2.“制造商企业类型”栏填写内容为“微型”、“小型”、“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。

3.环境标志产品是指财政部、生态环境部发布现行的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品；节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布现行的《节能产品政府采购品目清单》中的产品。提供相关产品认证证书。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果填写不完整或有误，不再享受上述政策优惠。

单位：元

	环境标志产品
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	环境标志认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	环境标志产品金额合计
	     元

	
	比重（环境标志产品金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	
	环境标志产品证明材料见投标文件第   至   页。

	节能产品（非强制节能产品）
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	节能认证证书编号
	金额

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	节能产品（不包括强制节能产品）金额合计
	     元

	
	比重（节能产品金额/投标所投包总价）*100%
	     %

	
	节能产品证明材料见投标文件第   至   页。

	中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位扶持政策
	所投货物中有大型企业制造的，不享受中小企业扶持政策，无需填写以下内容；所投货物全部为小型、微型企业制造的，只填写小型、微型企业制造的货物。

	
	产品名称
	品牌型号
	制造商
	制造商

企业类型
	金额

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	只填写小型/微型/监狱/残疾人福利性单位
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额合计
	     元

	
	比重（小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造的货物金额/所投包投标总价）*100%
	     %

	中小企业
	如属于中小企业，须提供《中小企业声明函》。

该声明函见投标文件第   至   页。

	监狱企业
	如属于监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

证明材料见投标文件第   至   页。

	残疾人福利性单位
	如属于残疾人福利性单位，须提供《残疾人福利性单位声明函》。

该声明函见投标文件第   至   页。

	本国产品
	符合本国产品标准的产品成本之和：                       元

	
	全部产品成本之和：                              元

	
	提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例：     %


投标人：（盖章）
日期： 年  月  日
注：
1.如本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品，则供应商必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则视为无效投标。

2.如本项目采购产品属于《节能产品政府采购品目清单》中节能产品（除政府强制采购产品以外），则评审时予以优先采购。供应商必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

3.如本项目采购产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，则评审时予以优先采购。供应商必须提供该产品由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。

附件10
承诺书
我单位现参加                        项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)第18条规定“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”，我单位承诺不存在上述禁止性规定，满足相关法律法规要求。
我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。
如若出现与上述承诺内容不符的情况，一经查实，同意视为无效投标，并自愿接受相应处罚。
特此承诺。
投标人名称（公章）：
授权代表签字或盖章：
日期：
附件11：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺
我公司现参与           项目（项目编号：      ），并作出如下承诺：

我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

特此承诺。

投标人全称（公章）：                              
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：               
日期：   年    月    日
第三部分：技术商务和报价应答部分

附件11

商务要求点对点应答表

项目名称：                    
项目编号：                    

	序号
	名称
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	商务支撑材料页码（如有）

	★1.报价要求

	（1）投标报价以人民币填列。
	
	
	

	（2）投标人充分考虑各种风险，所报价格为最优惠总价格,包含为完成本项目的实施、所投货物货款、配件费、安装费、调试费、相关技术支持及服务、与其他系统对接的接口费用、运输费、保险费、装卸费、验收费、安装用主要及辅助材料费、人工费、办公费用、资料费用、管理费用、税费、相关检验检测及其他不可预见费等一切相关费用。
	
	
	

	（3）采购人不接受投标人任何因遗漏报价而发生的费用追加，以及因投标人违反国家相关法律法规而造成采购人的连带责任和损失，全部后果由投标人承担。
	
	
	

	（4）验收及相关费用由投标人负责。
	
	
	

	（5）不接受选择性的投标产品及报价。
	
	
	

	2.交货要求

	★（1）交货期：合同签订后 60 日内。
	
	
	

	（2）交货地点：中国民航大学东丽校区南院明德馆。
	
	
	

	（3）配送要求：货物的供货、安装、调试和培训工作,符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求（特殊情况以合同为准）。
	
	
	

	（4）提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册等，如为外文，投标人需提供中文译本。
	
	
	

	（5）质量达到国家、地方和行业现行规定合格标准，同时满足招标文件规定的所有技术需求。投标人应提供所代表品牌原装、全新、符合国家及采购方提出的有关质量标准的产品。
	
	
	

	（6）采购人有权要求投标人就产品的合法进货渠道进行说明；采购人认为有必要的，投标人应提供有效的承诺材料。
	
	
	

	（7）其他要求：无
	
	
	

	★3.付款方式

	合同签订后7个工作日内，乙方向甲方提交合同总金额的5%的履约保证金，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方在收到履约保证金后，向乙方支付合同总金额的30%的预付款；系统部署完成，乙方开具合同金额40%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额的40%货款；双方组织验收后15个工作日内，乙方开具合同金额30%的增值税专用发票，甲方向乙方支付合同总金额30%的货款；履约保证金在验收合格后返还乙方。
	
	
	

	4.履约保证金

	★（1）投标人在合同签订后7个工作日内，提交合同总价的5%的履约保证金至采购人指定账户。项目验收合格后退还履约保证金。
	
	
	

	（2）履约保证金提交方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电汇等非现金形式。
电汇信息：
单位名称：中国民航大学
单位地址：天津市东丽区津北公路2898号
开户行名称：工商银行天津滨海国际机场支行
开户行地址：天津市东丽区外环线天津机场内
账号：0302015109100467065
	
	
	

	（3）投标人自行承担与按规定提供履约保证金有关的全部费用。
	
	
	

	（4）投标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。对于投标人违反采购合同约定的行为，采购人可依法追究其违约责任。
	
	
	


注：

1. 不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 项目要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指项目要求与投标应答之间的不同之处。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   

职务：_________日期：                   
投标人名称（公章）：                   
附件12

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：
	序号
	货物名称
	招标要求
	投标应答
	偏离说明
	技术支撑材料页码

	1.技术指标

	1
	▲数据库管理平台
	★（1）架构要求
	为最大程度的减少硬件资源损耗，平台需基于容器与Kubernetes技术的云原生架构设计以及部署。并具备多种主流数据库的全生命周期管理功能及数据库DBaaS服务功能，可通过可视化运维管理平台进行统一管理。证明材料要求：须提供能够证明采用了云原生架构的材料（产品界面截图或白皮书等），材料中应明确体现容器（Container）、Kubernetes等元素信息。
	
	
	

	
	
	（2）数据库支持能力要求
	须具备业界主流数据库服务化部署能力，包括但不限于 Oracle、SQLServer、MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB 以及国产化数据库，如KingBase（金仓）、VastBase（海量）、DaMeng（达梦）、openGauss、等类型，具备图形化界面的管理功能，包括不限于数据库的日常管理、日志管理、备份管理、计算规格变更、监控告警等。
	
	
	

	
	
	（3）非国产数据库管理功能要求
	①集群快速部署
具备通过可视化界面快速创建Oracle、SQL Server、MySQL、PostgreSQL、Redis、MongoDB等非国产数据库集群的能力。创建时可自定义实例名称和数据库版本，并根据各类数据库特性选择架构类型，包括但不限于：Oracle ADG/单机、SQL Server Always On可用性组/单机、MySQL主备/单机、PostgreSQL主备/单机、Redis主从哨兵/分片集群/单机、MongoDB副本集/分片集群/单机等。可配置高可用实例数量及只读从库数量，自定义实例规格（CPU、内存）和IOPS限制，具备多可用区选择以增强容灾能力，具备静态或动态IP地址分配能力，存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案，可集成备份接口或预设参数模板。
	
	
	

	
	
	
	②计算规格动态调整
具备通过可视化管理界面对上述各类数据库实例的计算规格进行在线调整的能力，实时反映资源变更情况，满足业务弹性伸缩需求。
	
	
	

	
	
	
	③综合数据库运维管理
平台提供统一的管理能力，覆盖各数据库对象的全生命周期操作：Oracle表空间的创建、扩展、收缩与删除；SQL Server、MySQL、PostgreSQL、MongoDB等数据库的创建、删除及配置修改；Redis认证密钥的创建、存储与更新。账号统一管理，实现用户创建、权限分配、密码管理及白名单等安全访问控制。具备全量与增量等多种备份方式、手动与自动备份能力。可集中存储并分析各类数据库日志（包括操作日志、错误日志及SQL语句执行记录），便于问题排查与性能分析。能够按需调整数据库运行参数，实时监控数据库运行状态，并在异常时自动触发告警通知。
	
	
	

	
	
	
	④备份策略定制与自动化
提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、备份周期、备份类型（全量/增量）等；具备按策略自动执行备份任务的能力，减少人工干预；备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。
	
	
	

	
	
	（4）国产数据库KingBase（金仓）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：
提供Web页面化创建KingBase数据库的功能，创建过程中用户可自定义实例名称、数据库版本，适配高可用集群架构；允许自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置及IOPS限制；具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。
	
	
	

	
	
	
	#②计算规格动态调整：
通过直观的可视化界面，支持KingBase数据库实例计算规格的在线变更。
	
	
	

	
	
	
	#③综合数据库管理功能：
具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控KingBase集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析KingBase日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。
	
	
	

	
	
	
	#④备份策略定制与自动化：
提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。可按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。
证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（5）国产数据库VastBase（海量）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：
提供web页面化创建VastBase数据库功能，创建过程中，用户可自定义实例名称、数据库版本。支持主机和单机架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置，以及IOPS限制。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。
	
	
	

	
	
	
	#②计算规格动态调整：
通过直观的可视化界面，支持VastBase数据库实例计算规格的在线变更。
	
	
	

	
	
	
	#③综合数据库管理功能：
具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控VastBase集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析VastBase日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。
	
	
	

	
	
	
	#④备份策略定制与自动化：
提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。可按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。
证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（6）国产数据库DaMeng（达梦）数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：
提供web页面化创建达梦数据库集群功能，简化部署流程。创建过程中，用户可自定义实例名称、指定数据库版本。多种架构类型选择，包括主备和单机架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置。IOPS限制可灵活设置，确保数据库操作的响应速度与存储效率。提供多可用区选择，增强数据的冗余与容灾能力。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。
	
	
	

	
	
	
	#②计算规格动态调整：
通过直观的可视化界面，支持达梦数据库实例计算规格的在线变更。
	
	
	

	
	
	
	#③综合数据库管理功能：
支持达梦数据库表空间管理、账号管理、日志管理、监控告警。
	
	
	

	
	
	
	#④备份策略定制与自动化：
提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。支持按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。
证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（7）国产数据库openGauss数据库管理功能要求
	#①集群快速部署：
提供web页面化创建openGauss数据库功能，创建过程中，支持用户自定义实例名称、数据库版本。支持多种架构类型选择，包括单机和主备架构。允许用户自定义实例规格，包括CPU、内存等资源配置，以及IOPS限制。具备静态或动态方式分配IP地址能力；存储类型与空间可按需灵活配置并支持高性能存储方案。
	
	
	

	
	
	
	#②计算规格动态调整：
通过直观的可视化界面，支持openGauss数据库实例计算规格的在线变更。
	
	
	

	
	
	
	#③综合数据库管理功能：
具备数据库的创建、删除、配置修改等操作能力。多种备份方式，包括定期备份、按需备份等。实时监控openGauss集群状态，包括性能指标、健康状态等，异常时自动发送告警通知。集中存储并分析openGauss日志。集成白名单等安全策略。提供用户账号的创建、权限分配、密码管理等功能。
	
	
	

	
	
	
	#④备份策略定制与自动化：
提供灵活的备份策略配置界面，可根据业务需求自定义备份时间、周期、备份类型等。按策略自动化执行备份任务。备份数据可存储于本地或云端，确保数据的多重保护与灵活访问。
证明材料要求：提供上述全部产品功能的对应截图作为证明材料，并在材料上加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（8）多租户功能
	#具备租户创建能力，可限制租户的CPU、内存大小、存储空间、IOPS等资源使用；租户只对自己所有的数据库资源可见，能够按照部门进行租户管理，设置部门的资源使用限额。
证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（9）备份恢复
	管理界面具备数据库备份功能，支持自定义S3/NAS备份存储，通过图形化界面自定义备份策略，以实现数据库按设置的策略自动生成备份。
	
	
	

	
	
	（10）平台能力
	适配x86架构及国产处理器平台（如鲲鹏、海光等）
	
	
	

	
	
	（11）双机房支持
	#具备双机房部署的能力，实现多可用区（AZ）的配置，单机房故障情况下，数据库持续对外提供服务。
证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（12）日志审计功能
	具备日志审计功能，对平台的操作进行日志记录，方便后续审计和追踪。
	
	
	

	
	
	（13）CPU超分
	#具备CPU超分策略配置能力，支持2倍以上超分比设置。
证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（14）横向扩展能力
	具备数据库集群的横向扩展能力，包括在线添加高可用备节点，只读从节点等功能，所有操作可通过平台的图形化界面完成。
	
	
	

	
	
	（15）高可用能力
	#具备数据库集群的高可用管理能力，可将主备实例自动分布在不同的主机，具有高可用集群保护以及服务自愈能力，可配置数据库主备实例高可用切换。
证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（16）平台运维能力
	具备可视化运维能力，平台可监控资源详情（至少包含 CPU、Memory、Pods）、监控类型（至少包含运行时长、CPU 数量、内存大小）、错误日志导出等；具备实时告警能力，提供包括WebHook、邮件、企业微信等多种方式，可自定义路径日志告警和实现对业务关键字进行告警；具备商业/开源数据库镜像的导入功能并可以对数据库版本根据实际需求进行选择。
	
	
	

	
	
	（17）SQL审计能力
	具备开启和关闭SQL审计能力，开启后能够查看操作开始时间、用户、SQL语句、状态等信息。
	
	
	

	
	
	（18）访问白名单能力
	具备配置访问白名单能力，可通过IP地址限制只允许指定IP访问数据库，不在白名单的IP无法访问数据库。
	
	
	

	
	
	（19）回收站能力
	#具备删除的数据库回收站功能，提供数据库二次保护，防止误删除。
证明材料要求：须提供产品功能截图作为证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（20）产品基础能力认证
	#通过中国信息通信研究院等第三方权威检测机构检验，证明具备数据库管理平台基础能力，满足《数据库集中运维管理平台技术要求》中所规定的各项技术要求。
证明材料要求：须提供第三方检测机构出具的证明材料，如中国信息通信研究院或其他具有同等资质的检测机构。
	
	
	

	
	
	★（21）正版授权许可要求
	提供1套数据库管理平台正版授权（须至少包含3个节点正版永久授权许可）。
证明材料要求：投标人须提供承诺函，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	★（22）服务要求
	一、数据库管理平台
1）提供软件一年7×24小时保修服务；
2）提供相关软件的功能补丁包升级；
3）维保期内，提供7*24小时软件故障处理服务，包括400电话、企业微信、邮件、QQ等多种支持方式；
4）提供平台现场安装、配置、调试服务，确保整个系统能够正常运行，保证业务稳定与可靠运行。
5）迁移服务
提供数据库迁移服务，从客户现有平台迁移到数据库管理平台。针对数据库现状环境评估，设计数据迁移割接方案，进行数据迁移割接方案验证与演练，最终正式迁移割接实施，割接后系统运行稳定保障。
6）紧急救援服务
维保期内，提供数据库管理平台之上运行数据库异常宕机、性能缓慢、误删除、比特币勒索等场景紧急救援服务，远程无法处理的，提供现场专家服务，一年两次。
7）巡检服务
维保期内，提供至少每季度1次远程巡检服务，巡检内容应包括：数据库管理平台运行状态、系统性能、容量监控、问题修复等，并最终出具详细巡检报告。
	
	
	

	
	
	
	二、国产信创数据库
	
	
	

	
	
	
	提供2种国产信创数据库正版授权许可且每种国产信创数据库包含2个节点的正版授权，并支持主备集群部署模式。
	
	
	

	
	
	
	1）安全可靠测评
产品须已通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心等机构组织的安全可靠测评。（提供测评中心官网截图并加盖投标人公章）
	
	
	

	
	
	
	2）国产环境兼容性
适配国产操作系统（如麒麟、统信UOS、龙蜥Anolis OS等），适配国产CPU（如鲲鹏、海光、兆芯等），适配国产中间件（如东方通Tongweb、金蝶Apusic、普元等）。
	
	
	

	
	
	
	3）基本安全功能
具备身份鉴别、自主访问控制、强制访问控制（或基于安全标签的访问控制）、数据加密、安全审计等安全功能。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	

	
	
	
	4）支持三权分立功能
具备三权分立（或三元分立）的安全管理架构，实现系统管理员、安全管理员、审计管理员权限分离。
	
	
	

	
	
	
	5）数据类型适配
适配常见数据类型（整型、浮点型、字符型、日期时间型、货币型、二进制型、大对象型等）；适配JSON数据类型；适配空间数据类型（如地理、几何数据）及基本空间操作（如距离计算、相交判断等），适配GIST等空间索引。
	
	
	

	
	
	
	6）行存与列存混合存储
适配行存储表和列存储表，能够在同一事务中对行存表和列存表进行增、删、改、查操作，以及在同一查询语句中关联行存表和列存表。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	

	
	
	
	7）中文全文检索
具备中文全文检索功能，适配LIKE操作符的全文检索，且不强制依赖外部中文词典。
	
	
	

	
	
	
	8）高可用与数据保护
可配置一主多备的高可用架构，可配置同步备机和异步备机模式；具备数据零丢失能力；故障节点重新启动后，可自动加入集群并自动同步历史数据；允许备机提供只读操作。具备完善的数据备份与恢复功能。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	

	
	
	
	9）开发接口与编程语言
全面支持SQL标准，并提供主流编程语言接口及开发框架，包括但不限于：JDBC、ODBC、Python（含Django/SQLAlchemy）、.NET（含EF）、Go、PHP、Node.js等。
	
	
	

	
	
	
	10）数据加密与脱敏
具备数据加密存储和传输及动态数据脱敏功能，可针对不同用户场景配置脱敏策略，在不改变源数据的前提下保护隐私数据。（提供产品功能截图并加盖投标人公章）
	
	
	

	2
	数据库防火墙
	★（1）硬件要求
	标准2U机架式设备，≥ 6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥ 2个万兆光口（需支持bypass功能），支持≥2个接口扩展槽。硬盘≥16T；内存≥128G；双电源。
	
	
	

	
	
	★（2）性能要求
	并发数据库连接≥10000个,并发数据库流量≥1.2Gbps,峰值处理能力≥100000QPS,数据库实例数≥100个。
证明材料要求：提供产品彩页等证明材料，并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	（3）功能要求
	为适应我校网络环境，产品需支持透明串联部署并具备硬件Bypass功能，保障设备故障时业务不中断；具备反向代理部署能力且兼容IPv6，反向代理模式下须支持HA高可用及策略实时或定期同步；同时具备策略路由引流部署能力，便于在不调整网络结构的前提下将特定流量导向安全检测；能够配置入侵检测和入侵防御的防护模式，以适应一般数据库与核心数据库防护的不同需求；支持旁路阻断部署，在不中断正常访问的前提下对恶意连接进行会话复位或IP封禁；具备集群部署能力，可应对多校区或大规模数据库场景下的配置同步、负载分担与故障自动转移等场景。
	
	
	

	
	
	
	#为适配我校各类信息系统的实际运行环境，需广泛兼容主流及国产数据库，包括但不限于Oracle、MySQL、Mariadb、PostgreSQL、DB2、MSSqlserver、hive、hbase、kingbase、gbase8a、sybase、informix、MongoDB、达梦（DM）、人大金仓（KingBase）、ODPS、vertica、Guassdb 100/200、GreenPlum、spark、TiDB、GoldenDB、HANA、Impala、Presto等数据库。
证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	
	为满足校内敏感信息的精准识别与分类需求，能够自动扫描并发现身份证、银行卡、手机号、座机号、军官证、护照号、车牌号、MAC地址、日期、时间、港澳台通行证、台胞证、邮箱、中文姓名等至少14种敏感数据类型，并可自定义敏感数据扫描规则。
	
	
	

	
	
	
	#须与我校在用敏感数据发现与风险评估系统（安恒DAS-ABL-AiSort/V2.0）对接，可直接调用敏感数据发现与风险评估系统的结果，从而实现对师生个人信息、教职工隐私数据、科研涉密数据等数据的统一分级管控与差异化防护，避免重复配置策略，提升数据安全管理效率。
证明材料要求：提供承诺函并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	
	#须具备隐藏数据库真实端口与响应特征功能，使无权人员无法利用常用扫描手段探测数据库类型及漏洞，可从源头上降低被攻击概率，并具备对主流漏洞扫描器的防护能力。
证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	
	#须具备对恶意探测行为自动下发阻断策略的功能，实现即时防护；同时为避免误封合法访问IP，可以对自动下发的阻断策略进行一键加白的能力，方便安全管理员快速恢复误阻断的合法连接，确保在提升数据库相关安全性的同时不影响我校正常业务运行。
证明材料要求：提供界面截图证明并加盖投标人公章。
	
	
	

	
	
	
	数据库网关应具备对Oracle、MySQL、SQL Server、DB2、PostgreSQL、MariaDB、Hive、Teledb-MySQL、Teledb-PostgreSQL等常见及定制化数据库类型的动态脱敏功能。须具备涵盖字符串取整、遮蔽等多种方式的数据脱敏算法支持能力。
	
	
	

	
	
	
	#须与我校在用数据安全运营平台（安恒DAS-DSC-S1000/V2.0）对接，实现通过平台下发相关防护规则至数据库防火墙。且数据安全运营平台上可查看数据库防火墙的运行状态及安全策略总数、告警数量、防护资产数量、在线会话数、虚拟补丁数量、策略执行数量等信息。
证明材料要求：提供承诺并加盖投标人公章。 
	
	
	

	
	
	（4）服务能力
	#为保证服务质量，产品制造商须具备中国信息安全测评中心颁发的国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类三级及以上），提供有效证书复印件并加盖投标人公章。
	
	
	

	2.质量要求

	★（1）中标人提供的设备必须是全新（包括零部件）的设备，设备必须符合国家监测标准以及该产品的出厂标准，产品包装上必须有完好的生产厂家、规格型号、出厂号等有效信息。中标人保证所供设备与投标设备完全一致，不存在任何偏差。如出现不一致，中标人将承担违约责任。
	
	
	

	★（2）投标人所提供的设备必须具有合法手续及相关文件，否则招标人有权拒绝履行合同所规定的一切责任。
	
	
	

	（3）投标人应随设备向采购人交付设备的使用说明及随货物的其他相关资料。
	
	
	

	（4）投标人提供的货物必须符合合同技术指标要求，并能按国家标准（行业标准）供应、检测、调试，确保产品技术指标满足使用要求。
	
	
	

	3.安装调试要求

	（1）中标人安装调试应符合国家、行业规范要求，特殊行业人员应持证上岗。
	
	
	

	（2）因货物到场安装、调试导致对采购人场所、环境破损的，由中标人按照原标准免费恢复。
	
	
	

	（3）在设备安装调试期间，由中标人派技术人员到现场进行技术指导，所发生的一切费用均包含在投标总价中。
	
	
	

	★（4）在安装调试过程中，中标人应充分考虑现场安全条件，并采取相应的安全措施，在安全的前提下作业，发生的安全事故的责任及后果均由中标人负责。
	
	
	

	4.质保要求

	★（1）本项目数据库管理平台免费维保期要求不低于 1 年、数据库防火墙免费质量保证期要求不低于 3 年，包括但不限于系统硬件维保、系统软件升级、每季度一次原厂工程师现场巡检。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。质量保证金扣押年限和投标方承诺免费质量保证期相同，且不计利息。免费质量保证期以整个项目为单位进行响应。
	
	
	

	（2）在任何时候，投标人均不能免除因产品本身的缺陷所应负的责任。投标人有义务对所提供的货物实行终身维护和对产品进行定期的检测与维护。
	
	
	

	（3）所投产品在保修期内，如非人为原因而出现的产品质量问题，供应商应免费解决，采购人有权要求供应商无条件免费更换同品牌、同型号的新设备或作退货处理，且维修或更换件的质保期相应延长。
	
	
	

	（4）中标人保证在收到采购人报修电话后的24小时内用电话或传真答复指导，如仍未解决问题，中标人保证在电话沟通后的2个工作日内到达现场进行维修服务，并常年提供技术咨询（具体以合同约定为准）。
	
	
	

	5.验收要求

	（1）验收主体：中国民航大学。
	
	
	

	（2）验收时间：收到中标供应商书面验收申请之日起20个工作日内启动项目验收。
	
	
	

	（3）验收方式：采购人成立验收小组进行现场验收，按照采购合同的约定和现行国家标准、行业标准以及企业标准对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。采购人有权根据需要设置出厂检验、到货检验、安装调试检验、配套服务检验等多重验收环节。
	
	
	

	（4）验收程序：
①为本项目提供服务的货物运抵后，采购人实施货物验收。外观、数量验收包括对合同、到货清单和实物三者数量、型号、配置等的相符性验证和外包装是否完好，拆箱后货物的外观有无破损，合格证、说明书、保修单等是否齐备等的验收。如货物外观受损或发现货物包装箱件数不符，采购人有权拒绝收货。
②供应商安装调试完毕、试运行正常后，采购人根据质量标准及学校相关验收标准组织平台及设备功能交付验收。验收合格后，采购人出具验收合格书，收取符合规定的发票，依据合同条款进行支付。
③服务期截止，采购人根据质量标准及学校相关验收标准组织整体服务验收。验收合格后，采购人出具验收合格书，依据合同条款退还履约保证金。
	
	
	

	（5）验收标准：比选文件要求及比选应答。
	
	
	

	★（6）违约责任
如验收达不到规定要求，采购人有权要求更换货物或拒绝付款。若因中标人违约，导致项目无法验收通过，采购人有权依法追回已支付货款，依据合同要求投标人赔付相应损失，同时依法追究相应法律责任。
	
	
	

	6.其他要求

	1.培训要求
投标人负责免费对采购人操作、维修人员和有关的工艺技术人员进行操作培训、维修培训、设备保养培训等等，使之完全掌握全部使用技术，以便使采购方人员正常地使用、维修保养设备。
	
	
	

	2.保险要求
由中标人指定运输公司,承担运保费,在货物到达指定交货地点前货物风险由投标人承担。
	
	
	

	3.知识产权和保密要求
★（1）投标人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权、名誉权、隐私权等。采购人在使用本采购合同项下的采购货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或著作权的起诉，如发生相关起诉，投标人应承担一切侵权责任并就对招标人造成的名誉、经济等方面的损失给予相应的赔偿。
（2）投标人应保证提供货物的商标、专利等知识产权归投标人所有的，对于非投标人所有知识产权的货物，投标人有义务提供给采购人正规渠道证明。采购人提供的技术资料等知识产权归采购人所有，由采购人授予投标人在本合同货物范围内使用，未经采购人许可，投标人不得在本合同货物范围外使用。
（3）除法律规定或合同另有约定外，未经采购人的书面许可，投标人均不得将本合同中的内容及在本合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露，对合同中的知识产权信息、进货渠道、进价策略等信息进行保密。
	
	
	


注：

1.不如实填写偏离情况的投标文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

5. 如有技术支撑材料，请在“技术支撑材料页码”中填写页码，未填写视为无技术支撑材料。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：___

职务：_________日期：                   
投标人名称（公章）：                 

附件13-1
星号项及承诺项或证明资料页码索引
项目名称：                    
项目编号：                    
以下内容为招标文件带★号项的实质性要求,供应商必须逐一响应。以《技术（商务）要求点对点应答表》中应答内容为准，另要求提供承诺书（格式自拟）或其它证明资料的,还须另行提供于投标文件中。
	序号
	内容
	点对点应答页码索引
	承诺书或证明资料页码索引（如有）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件13-2

非星号项及证明资料页码索引
项目名称：                    
项目编号：                    
以《技术（商务）要求点对点应答表》中应答内容为准，另要求提供其它证明资料的,还须另行提供于投标文件中。

	序号
	内容
	点对点应答页码索引
	承诺书或证明资料页码索引（如有）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


附件14

货物开标分项一览表

项目名称：

项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌

（如有）
	规格型号
	生产厂商
	产地
	数量
	单位
	属性

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：

1. 商品属性应在“环保产品”、“节能产品”、“无”三个选择项中选择填写。环保产品、节能产品均以是否属于《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》中产品且具有由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书为填写依据。

2. 开标分项一览表中应列明采购清单中的每项产品。 

3. 如国产产品，产地精确到省级行政区域。如进口产品，产地精确到国家。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
职务：_________日期：                   
投标人名称（公章）：                   
附件15

主要相关项目业绩一览表

项目名称：                                      

项目编号：                                      

	序号
	用户单位名称
	项目内容
	实施地点
	联系人及联系方式
	项目起止时间
	合同金额
	证明材料所在页码

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
职务：_________日期：                   
投标人名称（公章）：                   
附件16

售后服务承诺

（售后服务承诺由投标人提供，如项目涉及到投标人提供培训，则还应将培训内容附于技术标内）

	序号
	项目
	承诺内容

	1
	保修期内
	

	2
	保修期后
	

	3
	培训方案
	

	4
	其他内容
	


法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
职务：             日期：                   
投标人名称（公章）：                   
附件17

货物项目报价明细表
项目名称：                                      
项目编号：                                      
                                                        单位：元
	1-1货物部分

	序号
	货物名称
	品牌
（如有）
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	　
	
	
	
	
	
	
	　

	…
	　
	
	
	
	
	
	
	　

	合计（货物部分）
	
	　

	1-2服务部分（根据项目实际情况填写，如不涉及可不填写该部分）

	1
	服务名称
	数量
	单位
	单价
	总价
	备注

	2
	
	
	
	
	
	　

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计（服务部分）
	
	

	合计（货物部分+服务部分）
	
	　


注：1、本报价明细表中各项货物（服务）名称的数量*单价之数必须与总价一致，各项货物（服务）名称的总价汇总之和必须与合计数一致，均不得四舍五入。
2、如出现不一致，按照招标文件的相关规定处理。
3、上表中货物部分、服务部分合计之和为本项目最终投标报价，与投标书中开标一览表投标价一致。
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
职务：            日期：                   
投标人名称（公章）：                   
第四部分：其他应答部分
附件18
真诚投标承诺书

政融（天津）工程咨询有限公司：

本投标人愿意参与“                       项目（项目编号：         ）”的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司、个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄露投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务。

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4.保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）交工交货期；（3）业绩；

（4）资格文件；（5）技术响应；（6）供货及履约情况。

特此承诺。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                   
职务：            日期：                   
投标人名称（公章）：                   
� 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。


� 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。


� 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。


� 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。


� 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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