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货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	水生生物在线观测（浮游生物鉴定计数系统）
	1
	否




注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。




一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体规格要求中有本总则不一致之处，以具体规格中的要求为准。

二、具体规格要求
第1包 水生生物在线观测（浮游生物鉴定计数系统）


（一）技术要求：
1.工作条件：
1.1工作电压：220V±10%
1.2工作温度：-15℃～＋30℃
1.3湿度：0~80%

2.设备用途：
一体化水生浮游生物全自动鉴定、分类、计数、形态观测、荧光 / 可见光特征分析专业实验室系统，主要用于地表水、湖泊、水库、河流、近海海域、饮用水源地等水体的藻类、浮游动物定性定量监测，适配生态环境监测、水环境评价、水华预警、渔业水质、高校科研等场景。

3.技术规格：
3.1 总体要求
★3.1.1 规范符合性：符合HJ 1216-2021、HJ 1215-2021、SL 733-2016。
3.1.2 数据对接：提供开放API接口，支持数据自动推送至采购人指定平台。
3.1.3 配套功能：包含浮游生物智能鉴定系统及浮游生物前处理系统。
#3.1.4 前处理系统：至少可以同时处理20个样品自动加药，静置。
#3.1.5 自动上样系统：支持不少于20个载玻片的显微镜自动上样装置。
3.2 光学成像系统
3.2.1 成像传感器：≥3000万像素科学级CMOS或sCMOS。
3.2.2 图像分辨率：40X物镜下物理分辨率≤0.10μm/pixel。
3.2.3 全时自动对焦的高分辨率大视野光学成像系统，支持景深叠加功能。
3.3 电控扫描平台
3.3.1 X-Y轴平台：行程≥120mm×80mm。
3.3.2 Z轴控制：电动Z轴行程≥10mm。
3.3.3 物镜转盘：D型6孔电动转盘，软件自动切换。
3.4 显微物镜系统
#3.4.1 显微镜主机：研究级三目生物显微镜，含机架、三目观察筒、D型6孔电动物镜转盘、镜臂。
#3.4.2 物镜配置：全套平场复消色差物镜（4X、10X、20X、40X、100X油镜）。
3.4.3 目镜：10倍宽视场可调目镜。
3.5 AI智能识别与实时计数系统
#3.5.1 AI识别库：浮游植物≥200个属种，浮游动物≥80个大类或属，支持种级识别，可扩展至≥300个属种。
3.5.2 识别准确率：优势种≥95%，综合识别率≥90%。
3.5.3 实时流式计数：扫描-成像-推理为并行流式。
#3.5.4 形态与生物量：自动输出面积、周长、体积等形态参数，自动计算多样性指数、藻密度、生物量。
3.6 软件系统与数据接口
3.6.1 软件功能：双进程同步操作，三级权限管理，审计追踪，历史回溯，一键生成Word/PDF报告。
3.6.2 数据接口：开放API（HTTP/HTTPS），支持JSON/XML自动推送，支持MQTT协议，支持SQL数据库导出。
3.7 分析工作站与辅助设备
3.7.1 分析工作站不低于以下配置：酷睿i5 九代以上CPU /16G内存/含支持CUDA的GTX1060 及以上GPU卡/ 256G固态硬盘+1T硬盘/ 23”彩显，1个USB3.0口+3个USB2.0口，运行环境Windows 10操作系统。
3.7.2 影像扫描仪：超高分辨率、高性能A4幅面影像扫描仪。
3.7.3 水样盘：高透明大容量水样盘，自动进样。

4.产品配置要求
4.1 水生生物智能鉴定与计数系统软件1套（含浮游植物/浮游动物AI识别库）；
4.2 研究级三目生物显微镜主机1台（含机架、三目观察筒、D型6孔电动物镜转盘、镜臂、同轴调焦机构）；
4.3 平场复消色差物镜组1套（4X/10X/20X/40X/100X油镜，全套荧光优化镀膜）；
4.4 10倍宽视场可调目镜1对；
4.5电控X-Y-Z扫描平台1套；
4.6 平台控制器与驱动系统1套；
4.7 分析工作站1台； 
4.8 A4影像扫描仪1台；

（二）质保及售后服务：
1.安装调试与维护
1.1仪器设备运抵安装现场后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。买方发现所提供的仪器品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，买方有权要求卖方负责更换。卖方应承担相应责任并负责赔偿全部损失，并承担由此给买方带来延期使用等方面造成的损失。
1.2验收由采购人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人在验收报告上签名。
2.技术培训
2.1现场培训：在安装仪器时由专业工程师进行免费安装调试和现场培训。讲解仪器内部构造、仪器维护保养以及简单的故障排除方法，直至用户技术人员熟练使用仪器以及会应用仪器完成整个分析检测工作。
2.2现场回访培训。根据用户使用情况及需求，供应商不定期安排专业应用工程师免费对用户的使用情况进行提高培训，帮助客户解决遇到的问题和项目开发，并进行技术提高和方法开发等高级培训。
2.3厂家培训中心培训：提供2个名额的学习班系统培训，包括仪器原理、操作、维护等。
★3.质保期
提供≥3年的免费质保期服务。制造商应当提供所有的服务，包括备有零件及易耗品。
4.售后服务
供应商有固定的办事处、维修部及零配件保存仓库。质保期内如设备出现故障，供方应在接到需方通知后的2小时内响应，24小时内确定故障原因和维修方法。如需要到现场维修，供方维修工程师应在48小时内（遇见不可抗拒的因素除外）到达现场，免费更换受损元件和提供免费服务，快速排除故障。
质保期后，供方承诺将为需方提供长期维修服务，对于需方的任何投诉和要求，供方将在4小时内做出相应答复；当仪器出现故障时，供方工程师在接到需方故障通知后24小时内提出处理意见；供方在接到需方维修通知后72小时到达现场修复，维修费用由双方协商解决。

（三）订货数量：
水生生物在线观测（浮游生物鉴定计数系统） 1套

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：
交货地点：用户指定地点
交货日期：合同签订后30天。                                           

（五）付款方式：
合同签订后，甲方向乙方支付合同金额的50%（需乙方向甲方提供相应金额银行保函），安装调试完成后，乙方提交合同总额10%的质保金或等额质保函，凭采购人代表签字并加盖单位公章后的验收报告，乙方开具增值税专票，甲方向乙方支付合同金额的50%。质保期满后，无质量问题后无息返还质保金或解除保函。

（六）执行的相关标准
产品应满足相关国家标准及行业标准。

（七）验收要求：
★1.设备的配置、功能和技术实质性指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
2.技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。
★3.投标商需提供验收承诺函，承诺如下内容：如经检测验收所供货设备无法通过验收，技术指标、参数指标等不符合招标文件及/或采购合同约定标准的，视为根本违约，招标人除有权解除合同外，中标人应向招标人承担合同总金额30%的违约金，用以弥补招标人的损失。
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