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第八部分  采购需求

1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	在线气体和气溶胶组分分析仪
	1套
	详见具体技术规格





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














2、 总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包 在线气体和气溶胶组分分析仪


（1） 技术要求：

1. 工作条件：
1.1电源：220V±10﹪,50Hz
1.2 室温： 18 ～ 25℃ 
1.3 环境湿度：0-100%
1.4 其它：仪器周边应避免有强烈震动 

2. 设备用途：
用于自动在线监测空气中气体组分和气溶胶中的可溶性离子成分的含量，以小时分辨率连续监测气体中的HCl,HNO3,HNO2,SO2,NH3，PM2.5气溶胶中的Cl- NO3- SO42- NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+。    

3. 技术规格：
3.1 整机系统要求
*3.1.1整套系统主要包括采样系统，分析系统，控制系统和辅助系统。为保证整套系统在线稳定运行性能，整套系统必须由同一厂家设计生产。
*3.1.2整套设备通过权威第三方机构认证，整套系统具有断电来电自动恢复功能，有效数据捕获率优于90%，提供证明材料。 
3.1.3 系统分析方法可扩展至MSA、草酸、有机胺或其他有机酸分析。

3.2采样系统
3.2.1气体部分由水平旋转式液体气蚀器（WRD）收集，；WRD需具有自清洁功能，有效避免样品滞后和交叉污染，无需更换膜，维护简单。
*3.2.2气蚀器旋转速度≥8转/分钟，具有自动清洁功能。
3.2.3气溶胶收集：由蒸汽喷射气溶胶收集器收集。
3.2.4气蚀器可免维护连续运行时间≥3个月（免维护，无膜组件需更换）。
3.2.5气体和气溶胶吸收效率≥99% (提供证明材料)。
#3.2.6采样和吸收部分气体流速1m3/h,进入切割头、吸收和分析系统的流速一致，无分流装置。
3.2.7取样系统预留升级接口，可扩展进行预富集和连接在线重金属离子自动测定系统，可选配自动进样器收集样品用于其他分析。
3.3分析系统
3.3.1阴阳离子双通道离子色谱仪系统：一套用于阴离子和有机酸分析，一套用于阳离子分析。
#3.3.2抑制器类型：微填充床抑制器或者柱抑制器，为保证在线耐用性和系统稳定性，不采用电解微膜抑制器。
*3.3.3抑制器十年免费更换服务，提供厂家盖章的服务承诺。
*3.3.4校正方法：同时支持外标校正和内标法。
每次分析时，系统可自动添加内标，用于系统验证，实现在线校正，确保数据准确，内标与每个样品一起进样作为实时校准，无需做标准曲线额外校正。
3.3.5分析系统高压泵、色谱柱、检测器具有智能芯片技术，可对系统进行监控并防止误操作，须有实物。
#3.3.6 高压泵流速范围：不更换泵头情况下，流速可达到0.001-20.000mL/min。
3.3.7不更换泵头情况下，流速最小分度值0.001mL/min。
3.3.8柱温箱控温范围：环境+5℃—环境+40℃
3.3.9温度稳定性：<0.08℃
3.3.10标配原厂在线脱气装置
3.3.11电导检测器检测范围：0—15000μS/cm，线性偏差：≤0.1%
3.3.12电导检测器温度补偿： 0-5%/K，可任意调节
#3.3.13电导池温度稳定性：≤0.001℃
3.3.14蠕动泵：类型：双通道，旋转速度：0-42 转/分钟，共7种调速级，每级6转/分钟
3.3.15分析频次：
      每小时分析并报告以下组分数据：
      气体中的HCl,HNO3,HNO2,SO2,NH3
      PM2.5气溶胶中的Cl- NO3- SO42- NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+
     或者 PM10 气溶胶中的Cl- NO3- SO42- NH4+ Na+ K+ Mg2+ Ca2+
#3.3.16检出限：≤0.05 μg/m3，气体以HCl计，气溶胶是以氯离子计。

3.4 智能补液系统
3.4.1 补液单元加液分辨率:1/10,000
3.4.2 加液精度：1uL
3.4.3 最大加液速率：大于250ml/min
3.5 软件控制系统 
*3.5.1内置工业PC，专业化软件，同时控制采样系统和分析系统，并可实现有远程控制及诊断。
3.5.2配备经过认证的可连续运行的工业电脑IPC， IPC包括主板和控制状态板，IPC SSD主板硬盘≥64GB；内置windows，系统防护和控制操作软件。
3.5.3仪器每小时自动生成监测报告，对单个分析数据有效性进行判别并标注。
3.5.4可实现远程传输和控制诊断，支持移动终端。

4. 产品配置要求
4.1 旋转式液体气蚀器          1套
4.2 蒸汽喷射气溶胶收集器      1套
4.3 智能型补液系统                3套
4.4 内标自动加注系统            1套
4.5 在线离子分析系统             2套
4.6 在线脱气装置              1套
4.7 柱温箱                    1套
4.8 工业电脑                 1套
4.9 软件工作站                1套
4.10 PM2.5和PM10切割头       1套

5.要求的附件、专用工具和消耗品：
提供1年运维所需消耗品。保障投标设备停产后10年的关键零部件（包括耗材）供应。

6.其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)

7. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
7.1 查询项目
7.1.1日常所需消耗品清单 
    
8. 技术文件：提供说明书、建议操作手册、运行维护指南。

（二）质保及售后服务：
1. 免费提供1套详尽的技术资料，包括：产品注册证；产品验收标准、出厂检验合格证书与验收清单；仪器设备技术说明书、应用方案、安装指南、仪器设备详细操作使用说明书、仪器设备标准操作规程与维护规程、仪器设备安装调试资料。
2. 仪器将于合同约定的时间内到货，售后服务工程师于七个工作日内（或其它客户约定的时间）现场开箱验收安装。供货商免费提供安装和调试所需的专用工具和辅助材料，并提供装机验证服务。根据合同要求及仪器设备本身标注的性能，仪器设备在指定地点和环境下，免费完成所有安装、调试工作并实现正常运行，达到标书要求的性能和产品技术规格中的性能。供货商免费提供内容详实、完整、有效的仪器设备验证指导文件范本。设备的安装调试应由厂家有经验的工程技术人员到现场进行实施，同时必须在采购方技术人员在场的情况下进行，直至验收合格；
3. 技术培训
培训地点：用户项目现场；培训时间：首次设备安装调试完毕及二次安装调试后；师资配备：资深的技术工程师；学员数量：3-5人；经费预算：免费；培训内容：包括最新技术的解读，仪器功能、应用、基本原理、操作方法、数据处理、仪器基本维护等，使培训人员能够正确、熟练的操作及掌握仪器简易、常见故障的判别及排除、维修等；
4. 质保期：自设备安装验收合格后，质保1年。质保期内，免费提供配件与维修服务；保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除；
5. 提供设备易损件主要配件报价单，并承诺在质保期满后按最优价格提供相关配件供应和维修服务；
6. 维修及应用技术支持响应时间：供应商应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则供应商应赔偿相应损失；质保期内维修及应用技术支持免费；

（三） 订货数量：
 1套

（四） 目的港：
北京机场

（五）交货日期：
   合同生效后4个月                                           

（六）执行的相关标准
无

（七）	验收要求
*1.	设备的配置、功能和技术指标必须满足招标文件要求，所有技术指标必须能够现场验收或提供第三方权威机构的证明材料，投标商需在投标文件中提供完备的现场验收方案，未提交现场验收方案将作为废标处理。
[bookmark: _Hlk139638902]#2.	技术指标现场验收方案科学、合理，具有可行性。其中#号和*号指标项必须提供检测方法、所用设备、材料和试剂、验收流程、结果表述及是否达到要求的判断方法等。
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