# 北京理工大学条件建设项目激光显微高温拉曼光谱仪采购公开招标公告

项目概况

北京理工大学条件建设项目激光显微高温拉曼光谱仪采购招标项目的潜在投标人应在北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标获取招标文件，并于2021年9月23日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXTC-A1-21630912

项目名称：北京理工大学条件建设项目激光显微高温拉曼光谱仪采购

预算金额：828.56万元

最高限价（如有）：828.56万元

采购需求：

货物名称：激光显微高温拉曼光谱仪；

主要规格：详见附件；

单位：套

数量：1

交货时间或交货期：签订合同之日起180日内；

交货地点：北京理工大学

是否接受进口产品投标：是

其他：投标人必须对招标货物内所有货物进行投标，不允许只投标其中的一部分，否则作为无效标处理。

合同履行期限：签订合同之日起180日内交货

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：2021年8月31日至2021年9月7日，每天上午9点至12点，下午13点至17点（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标

方式：报名流程：

1、请在“国信招标集团单位入库在线申请系统”（http://user.gxzb.com.cn/ztb/unit/login/register.jsp）注册并填报相关信息（上述网址仅限电脑端浏览器使用，手机等移动端无法使用）。

2、在上述“国信招标集团单位入库在线申请系统”注册成功后，于2021年8月31日至2021年9月7日（每日9:00-12:00，13:00-17:00，周六、周日及法定节假日除外），将材料发送至guoxinsyj@163.com，材料如下：

（1） 法人代表证明书及法人代表授权及被授权人的有效身份证明（加盖公章）扫描件

（2）报名信息编辑文字，包括：项目编号、项目名称、投标单位名称、投标单位地址、联系人、联系人手机号、邮箱。

（3）标书款付款截图。

标书款账户：

开户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司北京第四分公司

开户银行：招商银行中关村支行

银行账号：1109090990102012100000288

3、特别提醒：投标单位在“国信招标集团单位入库在线申请系统”第一次注册时填报的人员，默认为该单位的主账号管理员。后续再来注册的时候，会提示该单位已注册，此次来报名的人员如发现本单位已注册，应去联系本单位主账号管理员，申请添加子账号，或者由主账号管理员告知其主账号用户名及密码。

售价：人民币 500元/本，售后不退。只有购买了招标文件并登记备案的投标人才有资格参与投标。售卖标书联系人：苏女士 010-87235337

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年9月23日14点00分（北京时间）

地点：北京市海淀区和泓四季六号楼国信招标B1层小会议室。

五、公告媒介及公告期限

本公告在《中国政府采购网》（http://www.ccgp.gov.cn/）上发布。

公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.采购项目执行政府采购政策

（1）对小微企业的产品给予价格扣除（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）。

（2）优先采购节能环保产品（注：所采购的货物在政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。

2.本项目投标截止期前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和/或重大税收违法案件当事人名单的供应商、被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内），无资格参加本项目的采购活动。

3.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目的投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目投标。

4.本项目若接受联合体投标，联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及本条第2、3款要求。

5.请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

6.接收标书款、服务费的银行账户信息：

开户名称：国信国际工程咨询集团股份有限公司北京第四分公司

开户银行：招商银行中关村支行

银行账号：1109090990102012100000288

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京理工大学

地址：北京市海淀区中关村南大街5号

联系方式：刘老师010-68913281

2.采购代理机构信息

名 称：国信国际工程咨询集团股份有限公司

地　址：北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标二层

联系方式：苏雅静、张肃、彭光昀；010-87235337、15010369515

电子邮箱：guoxinsyj@163.com

3.项目联系方式

项目联系人：苏雅静、张肃、彭光昀

电　话：010-87235337、15010369515

附件：

一、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求；

注：

1、“▲”为重要技术指标，如不满足每条扣5分。

2、“▲”技术指标，需提供技术证明文件，否则视为不满足。技术证明文件以制造厂家盖章的技术白皮书、公开印刷发行资料为准。

3、注明需提供使用用户证明文件的参数，则需提供设备使用用户出具的证明文件（用户盖章复印件），否则视为不满足。用户证明文件格式自拟，需符合如下要求：（1）明确体现设备品牌型号，需与投标品牌型号一致。（2）需明确体现设备符合或具备采购要求中的技术要求。

（一）、光学分析模块：

1. ▲光谱仪：透射式光谱仪，焦长：200-500mm。

2. 光谱分辨率：<1cm-1（检测条件：采用标准氖灯信号源测量；测量585nm原子发射光谱线，使用1800线光栅全半高宽（FWHM）:<1cm-1）。

3. 光谱重复性：≤±0.1cm-1（检验方法：使用表面抛光的单晶硅样品，100倍物镜，光谱范围100～4000cm-1，重复40次。观测硅拉曼峰（520cm-1），520峰中心位置重复性≤±0.1cm-1），此指标作为验收标准。

4. ▲仪器灵敏度：单晶硅第三阶拉曼信号信噪比：>30:1（检测条件：使用单晶硅片，波长532nm,到样品上实际测量功率<=10mW，狭缝宽度（或针孔）<=50um，使用1800线光栅，曝光时间60秒，累加5次，显微镜头为100倍，此指标作为验收标准。

5. ▲共焦显微：须采用数字化控制CCD的新型共焦显微技术，不采用传统针孔共焦方式。

6.空间分辨率：XY ≤ 0.5μm ， Z≤ 2μm

7. ▲光栅：采用双光栅背靠背转台，配有1200刻线／mm,1800刻线／mm的和2400刻线／mm光栅。

8. 拉曼光谱测量范围：200-1000nm

8.1 ▲325nm激光激发，光谱范围：200-11000cm-1；

8.2 532nm激光激发，光谱范围50-8000cm-1；

8.3 633nm激光激发，光谱范围 50-5500 cm-1

8.4 785nm激光激发 ，光谱范围50-3100cm-1。

9. ▲样品点激光功率控制：计算机控制激光衰减片，须实现15级以上到样品激光功率调节，需提供软件截图。

10.探测器：紫外近红外增强型CCD，1024x256像元，像元尺寸26微米，真空密封，致冷温度至少-70ºC

11. 激光器：

11.1 532nm，激光功率不小于50mW；

11.2 ▲785nm，激光功率不小于250mW；需提供使用用户证明文件。

11.3 633nm，激光功率不小于17mW；

11.4 ▲325nm, 激光功率不小于20mW；

11.5 ▲所有激光器均不得内置于仪器内部。

12. ▲显微系统：需配备高性能研究级显微镜，包括：目镜和彩色摄像机，反射和透射科勒照明，X5、X20、X100及X50LWD物镜，紫外X15和X40物镜。需提供使用用户证明文件。

13.智能控制功能

13.1 自动切换Edge滤光片、光栅和激光波长。

13.2自动光路准直：仪器自动准直激光激发光路、拉曼信号传递光路。

13.3自动荧光背景扣除：一键自动扣除拉曼光谱的荧光背景。无需改变激光输出频率 而对拉曼光谱进行差谱的扣除荧光背景的激光微差方法。

13.4 ▲配备激光扩束器，焦平面内的光斑尺寸连续可调，可连续调节样品表面的功率密度，需提供使用用户证明文件。

14高精度快速拉曼三维扫描成像自动平台：

14.1 ▲X,Y方向最小步长≤50nm。

14.2 ▲XY方向采用光栅尺反馈系统，需提供使用用户证明文件。

14.3 平台移动重复性≤+/-0.05微米。

14.4 XY方向移动距离大于110mm x 75mm，采用软件和操纵杆双重自动控制

15 实时自动聚焦功能：

15.1 ▲针对表面不平、弯曲或粗糙的样品，白光观察及扫描测试过程中保持真正的实时聚焦功能，无需白光预扫，无需额外时间。

15.2 ▲测试拉曼传递样品化学结构信息的同时得到样品的形貌信息，可实时记录样品的不平整、弯曲及粗糙程度。

15.3 ▲以拉曼激发激光为光源，实现自动聚焦，不得通过以白光为光源进行自动聚焦，从而实现自动聚焦与拉曼扫描一次性完成。需提供使用用户证明文件。

15.4拉曼成像过程中实时改变图像分析轮廓物理化学量：关联光谱，峰强，峰面积，峰强比，峰面积比，峰位与MCR等。

16 高空间分辨快速拉曼扫描成像：

16.1 快速实时拉曼成像，适用于多种激发波长。

16.2 点光斑模式，保持高空间分辨率。

16.3 多变量化学计量学统计数据分析软件包。

16.4 ▲具备超快扫描成像功能，扫描速度≥1000张光谱/秒。

16.5 ▲实现样品的三维实体（不同深度）的拉曼扫描成像，重构三维立体分布。

17.  原位冷热台（-195 oC 到 +600 oC），包括：

17.1 原位冷热台

17.2温度控制器

17.3液氮泵

17.4液氮杜瓦瓶

17.5拉曼仪器软件可连接冷热台

18原位热台

18.1含热台、温度控制器、连接电缆、连接软管、控制软件。

18.2▲温度范围：室温到1500℃。

18.3全程温度精度和稳定性：≤0.1℃。

18.4加热速率：0.01-150℃/min。

18.5气密样品腔室,可充入保护性气体。

18.6独立温度控制。

18.7可利用支架直接安装在显微镜上进行原位拉曼测试。

19▲原位三维扫描臂（需提供实物照片）：

19.1可实现水平光路和垂直光路拉曼测试。

19.2▲通过 XYZ自动平台控制三维扫描臂精确移动，实现样品保持不移动的高精度原位拉曼/PL成像，扫描范围可达厘米级别。

19.3 适用于大型且不易移动的样品或体系，如变温装置或反应釜等原位装置。

（二）、形貌分析模块

1.智能扫描模式

自动设定扫描，选择扫描速度及扫描范围，系统即可自动调整反馈,无需寻找共振峰,无需调整反馈参数gain值

2.接触模式

3.轻敲模式

4▲峰值力轻敲模式

要求采用力曲线的峰值力作反馈, 针尖与样品之间的相互作用力≤几十pN。

5.抬起模式

6.相位成像

7.矩共振模式

8.磁力显微镜

9.静电力显微镜

10.表面电势显微镜

11.压电响应显微镜

12.力曲线 / 力谱 测量

13.导电原子力显微镜

电流分辨率：≤1pA。有两个档位量程：10nA和1uA。偏压范围：1mV--10V。

14. ▲大尺寸样品台：

自动样品台，样品直径≥100mm(移动范围至少5mm×5mm)，最大样品厚度≥15mm。真空或磁性吸附，可360度旋转。

15. 扫描器

15.1▲扫描器范围:XY方向最大扫描范围≥90um, Z方向≥9um。

15.2扫描器噪音：RMS < 0.03nm(垂直方向)，横向分辨率：≤0.1nm (XY方向)。

15.3扫描方式：采用探针扫描的扫描方式，有闭环系统，可以准确进行定位。

16. 控制系统及功能

16.1定量纳米力学测试：峰值力反馈可软件实时调整峰值反馈力的大小，控制精度小于50pN  ，峰值力轻敲模式测试高分辨图像可以对样品表面形貌高分辨率成像，同时可以对纳米力学性能（包括弹性模量、粘附力、能量损失、样品变形量）进行成像。模量测试范围0.1KPa-20GPa。

16.2▲力电特性综合测试：在一次成像中即可得到高度、相位等形貌特性，杨氏模量、粘附力等力学特性，I/V曲线、电流分布等电学特性，且可以进行相互叠加，以实现对样品表面的形貌、力学、电学的综合分析。要求测试电流噪音≤50fA。

接触共振力学性能测试模式：基于快速力阵列（FFV）模式，而不是接触模式。测试超硬材料的纳米力学性能，模量测试范围1GPa-300GPa。

16.3▲高低温控制：变温范围≥室温-150℃, 控制精度≤0.1℃。

17. 纳米压痕模块

17.1▲可测量的物理量：硬度、弹性模量、蠕变性、应力松弛、断裂韧性、硬度和模量随深度变化等。

17.2▲力量加载方式：静电压驱动；压头压入样品方向：沿垂直方向，自上而下压入；

17.3▲最大载荷：≥10 mN；

17.4▲载荷(力量)分辨率：≤1 nN；

18 数据采集和控制系统：设备必须可以在力和位移反馈控制模式下工作.

二、配置列表：

1. 光谱仪主机： 一套

2. 325nm激光器及全套光学元件：  一套

3. 532 nm激光器及全套光学元件：  一套

4. 633 nm激光器及全套光学元件：  一套

5. 785 nm激光器及全套光学元件：  一套

6. XYZ三维自动样品台：  一套

7. 快速光谱成像模块：  一套

8. 原位冷热台：  一套

9. 原位高温台：  一套

10. 原位三维扫描臂：一套

11. 配套显微系统：一套

12. 力学扫描测试模块：一套

13. 电学测量模块：一套

13. 纳米压痕模块：一套

14. 变温扫描分析功能：一套

15. 高速控制系统：二套

16. 工具：二套

17. 光学防震台： 一张

18. UPS电源及除湿机： 一套

4.采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购标的物1套，

交付时间：合同签订后180日；

交付地点：北京理工大学。

5.采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

（1）在用户现场进行为期至少3个工作日的培训，包括技术原理、操作培训、日常维护、安全事项等，直至用户能独立完成设备连接、操作、后处理等，费用包含在合同价格内；

（2）提供1年的整机免费保修（不包括易损件和消耗件），时间从验收合格之日起计算。在保修期内若设备发生非人为因素故障，供货方负责维修或提供技术支持，并承担由此所产生的费用；

（3）软件终身免费升级；

（4）设备发生故障，在接到用户通知后，供货方应在4小时内做出电话响应，72小时内到现场，应在一周内解决或提出明确的解决方案；

6.采购标的的验收标准；

（1）光谱分辨率<1cm-1，光谱重复性≤±0.1cm-1，信噪比>30:1（单晶硅）；空间分辨率：X/Y≤0.5μm、Z≤2μm；

（2）设备到货后由设备厂商和用户在场共同开箱验货。确保货物齐全且无损坏。

（3）设备的安装、调试由卖方负责，基本功能调试完成期不得超过15天。在安装调试中如因遇到暂时无法解决的技术问题（双方认可）不能达到规定的技术状态时，必须保证在现有系统环境正常运行的前提下，30日内给出明确的技术答复并实施新的调试方案。验收合格后，双方授权代表在验收合格书上签字确认。