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[bookmark: _GoBack]第八部分  采购需求

1、 货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	电感耦合等离子体串联质谱仪
	1
	详见需求部分

	
	固体蒸发进样系统
	1
	详见需求部分





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。














2、 总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。
4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

第一包 固体进样-电感耦合等离子体串联质谱仪
1. 总体要求
[bookmark: _Hlk194912602][bookmark: _Hlk194918852]本次采购的电感耦合等离子体串联质谱仪需要与固体蒸发进样系统联用，实现固体直接进样的分析检测。要求电感耦合等离子体串联质谱仪具备开放的端口，且与固体蒸发进样系统操作软件兼容可处理，实现联用；产品需采用三重四极杆结构设计，即分析腔内具备三套可实现质量数筛选功能的四极杆、六极杆或八极杆：通过第一重四极杆去除基体离子和非目标离子；利用第二重四极杆、六极杆或八极杆为碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；第三重四极杆质量分析器测定目标离子或经反应的产物离子，以实现干扰物的充分消除。
2. 技术要求
2.1 等离子体
2.1.1 射频发生器：采用27MHz射频频率，功率范围500-1600W连续可调，并可使用不高于500W功率稳定进行冷等离子体操作。毫秒级快速变频匹配等离子体负载变化，切换固体进样模式时不熄火。
[bookmark: _Hlk195694568]#2.1.2 等离子体彩色摄像头：具有带电磁屏蔽的等离子体实时观测功能。（提供盖制造商公章的观测图）
#2.1.3 离子源采用垂直炬管设计。（提供盖制造商公章的证明材料）
2.2 离子提取
[bookmark: _Hlk194939093]2.2.1 采样锥和截取锥采用铂锥和镍锥两种材质，分别满足高灵敏度锥和耐高盐锥要求。
#2.2.2 截取锥孔径不得大于0.5mm。
2.3 质量分析器
*2.3.1 四级杆质量分析器：真正意义上的三重四极杆设计，Q1、Q2均实现单位质量分辨。
*2.3.2 碰撞反应池：采用四极杆、六极杆或者八极杆组成。反应池至少配置4路碰撞反应气，可使用的反应气包含但不限于氢气、氦气、氧气、氨气和甲烷等气体，并且不会对仪器造成损害。在同一方法中可以同时使用多种气体。
2.4 气路系统
[bookmark: _Hlk194917694]2.4.1 整机至少配备7个高精度气体质量流量计，用于精确控制进样系统和碰撞反应池的气体流速。
#2.4.2 仪器配置全自动在线气体稀释装置，可在矩管之前把样品基体稀释到0.3%以内。氩气稀释后可实现>10%含盐量的直接测定。
2.4.3 可提供超低功率待机模式，降低氩气消耗，待机状态氩气用量不高于5L/min。
2.5检测系统
一次进样过程中可同时完成定性和定量分析，线性动态范围不低于10个数量级。
2.6仪器性能
2.6.1 质量范围：2-290 amu
2.6.2 背景稳定性：5 amu处背景信号的平均值低于0.2 cps
2.6.3 仪器稳定性：厂家提供的调试溶液短期稳定性（RSD）：≤ 2 %（20分钟）；长期稳定性（RSD）：≤ 3 %（2小时）
#2.6.4在氧化物产率小于2 %的前提下，满足以下灵敏度要求：
低质量数：Li ≥ 75 Mcps / ppm；中质量数：Fe ≥ 50 Mcps / ppm；高质量数：Ce/Eu/Yb ≥ 100 Mcps / ppm
#2.6.5标准模式下测试，采用镍锥，氧化物离子产率（CeO+ / Ce+）≤ 3 %，双电荷粒子产率（Ce++ / Ce+）≤ 3 %
#2.6.6仪器检出限：轻质量数元素：Li ≤ 0.1ppt；中质量数元素：Fe ≤ 5 ppt；高质量数元素：Ce/Eu/Yb ≤ 0.5 ppt
2.6.7 丰度灵敏度：≤ 5×10-8
2.6.8 质量轴稳定性: < 0.05 amu/24h（测定U238在24小时前后质量峰中心偏移程度作为验收指标）
2.6.9 同位素比精密度: < 0.2 % （以Eu151/ Eu153测试值作为验收指标）
2.7真空系统
2.7.1 真空系统：具有高性能真空系统。四级杆和碰撞反应池都采用分子涡轮泵维持真空，且配备不少于2个分子涡轮泵。
#2.7.2四级杆真空和碰撞池真空可达到10-7mbar，抽真空时间不超过2小时。
2.8数据处理系统
2.8.1 仪器操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。
*2.8.2 固体蒸发进样系统的操作软件可联动控制电感耦合等离子体串联质谱仪的操作系统，在同一台工作站完成数据采集和数据分析。
2.9与固体蒸发进样系统的联用
[bookmark: _Hlk194919734][bookmark: _Hlk194919396]配置固体蒸发进样系统：该系统用于高复杂基体样品的低温蒸发和传输，与本次采购的电感耦合等离子体串联质谱仪联用，用于分析样品在特定温度下蒸发所得的气相组分中的元素组成信息，该系统主要由三个功能模块组成：（提供盖制造商公章的实际应用图）
2.9.1 气路加热模块
[bookmark: _Hlk194919313]用于载气/稀释气进入样品蒸发腔之前的预加热处理。技术参数要求如下：
①气路加热温度范围：50℃-200℃；
*②气路加热控温精度：±0.5℃；
③气路升温时间：≥40℃/min。
2.9.2 样品蒸发腔模块
[bookmark: _Hlk194919410]用于样品的蒸发。技术参数要求如下：
①蒸发台加热温度范围满足或优于：50℃-450℃；
*②蒸发台加热控温精度满足或优于：±0.1℃；
③样品承载舟最大承载质量范围：≥20mg；
*④蒸发腔最低升温速率满足或优于：10℃/min；最高升温速率满足或优于150℃/min;
⑤可灵活设置温度序列，可阶梯式多段升温；
⑥瞬态温度实时反馈功能。
2.9.3 气相传输伴热模块
用于将蒸发腔产生的样品气相组分传输至电感耦合等离子体串联质谱仪过程中的样品传输管路的保温伴热。技术参数要求如下：
①伴热温度控制范围：50℃-250℃；
*②伴热控温精度：±0.5℃；
③样品传输管路内衬材质：惰性失活处理的熔融石英传输管或高纯化学PFA惰性管。
2.10进样系统要求
*2.10.1 配备全功能进样系统，包括石英雾化室、石英雾化器、PFA雾化室、PFA雾化器、蓝宝石中心管、石英中心管、石英炬管外管、在线稀释系统、有机进样系统、废液管，满足各种高酸、高盐、有机、氢氟酸基质下的进样分析需求。
2.10.2 蠕动泵：确保稳定进样的同时，可支持进样管、内标管、废液管同时运行，或支持高纯化学PFA惰性管自吸进样。
3. 配置要求
3.1 电感耦合等子体串联质谱仪主机
包括：（1）专用分析软件以及在线帮助系统；（2）耐氢氟酸进样系统及制冷模块；（3）蠕动泵；（4）铂和镍材质的截取锥和采样锥及配套垫圈、锥拆卸专用工具；（5）ICP离子源；（6）提取透镜、偏转透镜、二次离轴偏转透镜；（7）四极杆质量分析器Q1；（8）碰撞反应池；（9）四极杆质量分析器Q2；（10）检测器；（11）等离子体彩色摄像头；（12）分子涡轮泵；（13）机械泵；（14）氦气碰撞气气路；（15）氧气反应气气路；（16）氨气反应气气路；（17）氢气反应气气路；（18）排风管（含卡箍）；（19）安装及维护工具包；（20）操作手册。（若中标商所投产品具备以上硬件和配件）
3.2 调谐液和校正液5套
3.3 仪器运行两年的耗材
[bookmark: _Hlk194937114]清单（不含随机耗材）：PFA雾化器2套；PFA雾化室1套；石英雾化器3套；石英雾化室1套；石英炬管外管5套；石英中心管组件3套；蓝宝石中心管组件2套；采样锥和截取锥（铂材质）2套；采样锥和截取锥（镍材质）2套；采样锥配套石墨垫圈10套；蠕动泵废液管2套；泵管连接废液管2套；蠕动泵进样管5套；PFA进样管1套；泵油5瓶，其他仪器运行必备的耗材。（若中标商所投产品具备以上耗材，需提供）
3.4 配套和联用配置要求
3.4.1 工作站性能满足或优于：多任务系统， i7处理器，16G内存，256G固态硬盘，1T硬盘，27寸液晶显示器，键盘鼠标，无线网卡。
3.4.2 冷却循环水系统：制冷量不低于2100W，水箱容积大于2L。
3.4.3 不间断电源：15KVA，输入电压140V-300V，输出电压220 V±1%。停电后可持续供电2小时。
3.4.4 固体蒸发进样系统一套。
3.4.5 快速扫描仪一台。
自动连续双面高速扫描，60页120面/分钟。光学分辨率：600dpi。
3.4.6 第一次安装调试使用的所有钢瓶、气体和减压阀：氩氧/氦气/氢气/氨气等气体、钢瓶和减压阀。
3.4.7 仪器安装需要的各种的接头、气管和阀等耗材。
3.4.8 满足仪器运行要求的除湿机1台。
除湿量不低于70升/天，水箱容积不低于10升。
4. 质保及售后服务要求
[bookmark: _Hlk194938221][bookmark: _Hlk194938451]4.1仪器供应商必需在使用者的实验室内免费安装调试仪器，并实现与固体蒸发进样系统的联用，完成联用分析方法的调试，直至用户认可仪器无偏离技术性能为止。
[bookmark: _Hlk194938298][bookmark: _Hlk194938353]*4.2质保：从验收合格之日起，整机及非消耗配件质保三年，由厂家维修人员操作失误或使用不当造成仪器硬件损坏，卖方免费维修；但由于买方操作失误或使用不当以及不可抗力因素（战争、地震、雷击、洪水等）等原因造成仪器硬件损坏，卖方可收取成本费和维修费。
[bookmark: _Hlk194937987][bookmark: _Hlk194938525]4.3仪器制造商在江西省赣州市至少匹配1名专门对接的售后服务人员；设备出现故障后供应商及制造商的维修人员需在2小时内电话响应，在48小时内到达现场。
[bookmark: _Hlk194938605]4.4仪器制造商须免费提供厂家现场技术培训4人次，每次不少于4天，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备。
#4.5仪器制造商须配合用户开发固体直接进样新方法，自中标之日起，每年开发2个与固体直接进样联用的新方法，连续3年共计6个新方法。固体直接进样技术人员到用户现场指导，每次不少于5天，3年累计不少于4次。
4.6交货地点：中国科学院赣江创新研究院用户指定实验室现场
[bookmark: _Hlk195252636][bookmark: _Hlk195252485]4.7付款方式：签订合同后中标商支付合同金额的5%作为履约保证金，验收合格后凭用户签字的验收单返还。履约保证金到款后，用户支付预付款20%，设备到货后支付50%，验收合格后凭用户代表签字并加盖单位公章的验收报告支付剩余货款。
4.8交货期：合同签订生效后4个月。
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