第八部分  采购需求

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 （台/套） | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱-三重四极杆高灵敏度质谱联用仪 | 1 | 签订合同后3个月内交付 | 北京 | 中国科学院大学 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“★”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

三、具体技术规格

采购货物名称：超高效液相色谱-三重四极杆高灵敏度质谱联用仪购置项目

- 技术要求：

- 工作条件：

1.1工作电压：220 ± 5% V

1.2操作温度：15 – 27 ℃

1.3湿度：< 85 %

- 设备用途：

超高效液相色谱-三重四极杆高灵敏度质谱联用仪，能对目标化合物进行高灵敏度、高选择性的筛查和对痕量化合物的准确定量。

3.技术规格：

3.1超高效液相色谱

3.1.1超高压二元梯度泵

3.1.1.1串联双柱塞往复泵，每个泵头具有独立马达驱动；可自主设置溶剂压缩因子；

3.1.1.2为保证仪器寿命，以及长期使用后的性能，要求溶剂泵传动装置采用金属滚珠螺杆，而非皮带轮设计；

★3.1.1.3流量范围：0.001mL/min–4.0mL/min，递增率0.001mL/min；流量精度：≤0.070%RSD

3.1.1.4压力范围：≥1200bar；

3.1.1.5延迟体积：< 45 µL；

★3.1.1.6混合准确度：±0.4%；

3.1.2自动进样器：

#3.1.2.1样品容量：≥106位2mL样品瓶；

3.1.2.2压力范围：≥1200bar；

3.1.2.3 进样范围：0.1–20 μL，以0.1 μL步进；

3.1.2.4 交叉污染度：<0.003%（以氯己定为测试对象，而非咖啡因）；

3.1.2.5 温度控制范围：4℃～40℃；分辨率：1℃；控制精度：1℃。

3.1.3智能化温控柱箱

#3.1.3.1静态控温型柱温箱，不接受强制风冷柱温箱。控温范围：4℃～100℃或更宽（提供产品技术白皮书或官网截图或检测报告作为证明材料）；控温精度：0.05 ℃，温度准确度：± 0.5 ℃

#3.1.3.2 柱容量：≥3根30cm色谱柱或6根10cm色谱柱。

3.2三重串联四极杆质谱仪

★3.2.1离子源： 配备独立的ESI源和独立的APCI源，不接受复合离子源。为提高仪器的抗污染能力，要求离子源喷雾针垂直于质谱入口，并具有反吹氮气功能。

#3.2.2 四极杆质量分析器：四级杆质量分析器为双曲面结构，可加热控温至90℃以上。

3.2.3 碰撞反应池：碰撞反应池为90度弯曲结构，能够有效消除中性碎片粒子干扰，无记忆效应。并且碰撞气采用氮气，无需额外氩气；

#3. 2.4 检测器：为保证正负离子模式的长期灵敏度性能，要求采用电子倍增器而非光电倍增器；

3.2.5真空系统：带有差动抽气真空系统，由2个独立的分子涡轮泵和大抽速的前级机械泵组成，具有自动断电保护功能；

3.2.6 调谐系统：仪器内置传输泵系统以及切换阀，可通过软件进行控制，实现自动调谐校正，无需通过外置蠕动泵等方式完成；

3.2.7扫描方式：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、多反应监测扫描（MRM）、选择性离子监测、动态多反应监测扫描、触发多反应监测扫描等；

★3.2.8 质量范围：软件可设置范围5- 2150amu；质量分辨率：0.4amu

质量准确度：± 0.1amu；质量轴稳定性：＜0.1 amu/24hr

3.2.9最大扫描速率：≥18,000amu/s

★3.2.10灵敏度：ESI正离子模式，液质联用柱上进样1pg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，信噪比≥800,000:1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg 利血平，检测离子对 m/z 609->195，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 3fg； ESI负离子模式，液质联用柱上进样1pg 氯霉素，检测离子对 m/z 321>152，信噪比≥800,000:1，连续进样10次，峰面积RSD≤2%；柱上进样10 fg 氯霉素，检测离子对 m/z 321>152，连续进样10针，峰面积的重复性≤10%，仪器检出限（IDL）< 3fg；

3. 2.11动态范围：> 4×106 ；

# 3.2.12 MRM最小驻留时间：<0.6ms；

3.2.13仪器控制软件：所有液相单元和质谱由同一软件控制。可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制，在线监测，反馈显示和序列采集。

3.2.14自动方法优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化每个目标化合物的质谱参数，如最佳碰撞电压，MS/MS的碰撞能量，不需要注射泵，直接液相联机柱上进样即可MRM自动优化；

3.2.15离子源参数自动优化软件：采用自动进样器流动注射功能，自动优化离子源温度，气流压力和速度；

3.2.16质谱控制软件和数据分析软件支持中文界面；

#3.2.17智能反馈功能：结合预设的判定标准（如交叉污染、线性范围等），仪器可以根据当前样品的检测结果进行自动判定。当检测结果超出所设定的判定标准时（如交叉污染过高，或检测值超出线性范围等），仪器会自动在同一序列中重新进样，直至分析结果符合所预设的判定标准；

3.2.18氮气发生器输出压力≥100psi氮气流速范围 0-34L/min，最高纯度可达99.5％；

#3.2.19具有色谱联机扩展能力，LC-MS软件可以扩展直接控制同品牌的超临界色谱、毛细管电泳2种设备，并由同一版本软件控制。

4产品配置要求

4.1超高效液相色谱，包括超高压二元梯度泵，自动进样器，独立柱温箱各1套；

4.2三重串联四极杆质谱仪（含独立的ESI源和独立的APCI源）1套；

4.3电脑工作站（Win11,CPU四核，单主频不低于8G内存、500G硬盘或以上）和仪器控制与数据处理软件各1套；

4.4消耗品：C18 2.1x50mm，粒径<2 um色谱柱1根；样品瓶（含瓶、盖和垫） 100/包；在线过滤器1只；在线过滤器滤芯，5个； Peek接头，10个；ESI调谐标样100mL；1/8英寸铜管接头1个；机械泵真空泵油1L等；

4.5辅助设备：10KVA UPS延时1小时不间断电源、进口氮气发生器1套；

（二）质保及售后服务：

1.1 设备安装调试

仪器到达最终用户现场并完成场地准备，供货方在接到用户通知后一周内，安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试。供货方和最终用户按投标的技术参数和性能描述为标准进行验收，仪器的安装调试需在接到用户通知后10日内完成。

1.2 技术培训

安装验收期间，须由制造厂家工程师在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等。

1.3 质保期

质量保证期为验收合格后 1 年。

1.4 维修响应时间

在质保期内或质保期外，接到用户关于设备发生故障的通知后24小时内应答，应答后三个工作日内抵达现场维修。

（三） 订货数量：

超高效液相色谱-三重四极杆高灵敏度质谱联用仪1套

（四）交货日期：

合同签订后3个月内，运送至用户指定地点。

（五）执行的相关标准

无

六、验收标准

1. 仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收，如卖方届时不派人参加，则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

2. 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准。任何虚假指标响应一经发现，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

3. 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。