# 第八部分 采购需求

货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 是否接受进口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微量等温滴定量热仪 | 1 | 是 |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本采购需求书中标注“*”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 微量等温滴定量热仪

- 技术要求：

1.工作条件

1.1电源:100-240V，50/60Hz

1.2 温度:室温+10℃~+30℃

1.3 相对湿度:<70%的环境

2.设备用途

主要用于测定分子间的相互作用。

3.技术要求

3.1 量热模式：功率补偿方式；

*3.2 噪音水平：不高于0.2 ncal/s；

3.3 温控范围：2℃-80℃；

*3.4 响应时间：不高于10秒；

#3.5 样品池材质：镍合金；

*3.6 最高搅拌速率：不低于1000 转/分；

3.7 样品池设计：封闭式，固定式，能保证与样品的最大的接触表面积；

#3.8 滴定注射器体积：不高于40微升，带自动滴定及搅拌；

3.9 最小注射体积：0.1微升；

3.10 样品池体积≤ 200微升；

#3.11 样品实际消耗量≤ 300微升；

3.12 快速温度平衡时间：不高于10 min；

3.13 温度稳定性：设定温度±0.1℃；

#3.14 热信号响应模式：根据不同的实验和样品要求，用户可通过控制软件选择不同的信号响应模式；

3.15 亲和力KD检测范围：10-2-10-12 M;

3.16 一次实验可直接获得KA，ΔH，ΔS，n；

#3.17 独立的样品池和滴定注射器清洗单元；

3.18 滴定针移动方便；

3.19清洗液可自动进行正向/反向冲洗，确保样品池和滴定针干净；

3.20具有负压报警和漏液传感器，可及时显示于屏幕；

3.21进样简单，排气泡方便；

3.22控制软件具有直观的操作界面；

3.23可实时显示实验数据；

3.24可进行多种结合模型的实验模拟；

3.25 控制软件定期进行仪器维护提醒；

3.26软件内置操作录像，无论对ITC新手和老手均可快速掌握更换易损部件的更换，确保仪器始终处于最佳状态；

3.27分析软件基于Origin内核算法，有多种基于Origin内核的数据拟合模型;

3.28数据分析软件具有数据批量处理功能，一次可导入和分析多达数百个原始数据；具有图形化的数据质量分析和评价功能。

4.配置清单

4.1 主机 1套

4.2分析软件  1套

4.3 清洗模块，包含清洗模块运行所需附件1套

4.4 滴定模块（包含滴定针）1套

4.5进样针 1套

4.6电脑工作站 1台

（二）质保及售后服务：

1．投标商应对任何由于不当包装或防护措施不利而导致的商品损坏、损失、锈蚀、费用增长等后果负责。

2．免费保修期要求在1年。保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，厂家负责免费维修。保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

3．维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求做出响应，一般问题在48小时内解决，重大问题或其它无法立刻解决的问题应在一周内解决或提出明确的解决方案，否则卖方应赔偿相应的损失。

4．厂商需提供迅速优质的售后服务和技术支持。提供至少五年的免费技术支持和培训服务；合同期外，需提供永久的保障性服务，以保障软件的正常使用。

5．到货安装调试完成后，有专业工程师现场提供一次系统的使用培训服务，直至采购人相关人员熟练掌握为止。

6．需提供制造商盖章的售后承诺。

（三） 订货数量：

1台

（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

交货地点：中国科学院植物研究所

交货期：合同签订后120日内交货

（五）付款方式：

对于国产产品，合同签订后10个工作日内甲方支付合同总价款的30%，设备安装调试完毕能正常投入使用，甲方验收合格签字后，乙方按合同总金额开具符合要求的等额发票，甲方收到发票后10个工作日内支付剩余70%的款项。

对于进口产品，采用即期不可撤消信用证等国际贸易支付条件支付：90%凭合同要求单据支付；10%凭用户代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付。