技术规格
一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4 关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

























二、具体技术规格

第1包：
品目1大气边界层塔

1. 工作条件：
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏－40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在野外太阳能供电/100Hz、气温摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度20～70％的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不少于12小时。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转化插座。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明

2. 设备用途：
2.1大气边界层塔：空气温湿度、CO2/H2O分析仪、三维超声风速仪、净辐射和土壤温湿度、土壤热通量部分。其中CO2/H2O分析仪、三维超声风速仪等配合采用涡度相关原理可以测量地表和大气边界层之间感热通量、潜热通量、动量通量、摩擦风速，以及二氧化碳通量等。辐射和土壤热通量部分主要测量近地表四分量净辐射的变化，土壤中热通量和水分及温度变化。常规气象主要包括空气温湿度，风速风向、雨量桶以及带有太阳能供电系统，能在缺电的地方正常运行。

3. 技术规格：
3.1数据采集器：
3.1.1运行频率：最大100Hz 
3.1.2模拟电压范围：±5V 
3.1.3模拟电压单端通道数量：不小于12个
3.1.4A/D 转换位：24位
*3.1.5功耗：休眠时≤1mA；1Hz工作状态时≤3mA 
3.1.6模拟量测量精度：±（0.04%读数+偏移量）
3.1.7通讯方式：RS-232、RS-485，SDM，SDI-12
3.1.8配16GB存储卡
3.1.9工作温度: -40~70℃（标准），-55℃~85℃（扩展）
#3.1.10提供厂家或者代理商提供针对本项目的售后质保服务承诺书
3.2涡动通量
气体分析仪部分：
3.2.1.工作频率：≥10Hz
3.2.2.工作温度：-30℃～+50℃
3.2.3.整机运行功率：≤5W
二氧化碳（CO2）测量性能：
3.2.4.量程：0～1000 µmol/mol
3.2.5.准确度：≤1% 
3.2.6.增益漂移：≤0.1%（读数）/℃
3.2.7. RMS分辨率：0.2mg/m3 
水汽（H2O）测量性能：
3.2.8.量程：0～60 mmol/mol
3.2.9.准确度：≤2% 
3.2.10.增益漂移：≤0.3%（读数）/℃
3.2.11.实时在线通量计算模块
3.2.12.提供国家计量机构或者厂家标定能力证明
#3.2.13.提供该产品的制造厂商针对本项目的售后质保服务承诺书
#3.2.14.提供自动维护系统装置，有知识产权保护证明
三维风速仪部分
*3.2.16风速量程：0～65m/s
3.2.18.测量精密度：1mm/s(Ux,Uy)
3.2.19.风向量程：±170°
3.2.20.风向精度：±1°（水平风在1m/s）
3.2.21.测量频率：≥50Hz
*3.2.22.为了准确测量上下方向垂直风速，超声的固定支架必须位于后方，不能位于下面
3.2.23.提供厂家或者代理商提供针对本项目的售后质保服务承诺书
3.2.24.提供国家计量机构或者厂家标定能力证明
3.2.25.配备仪器专用防护运输箱
3.3空气温湿度传感器（6层）
3.3.1温度测量范围：-80～+60℃
3.3.2温度精度（-20～+60℃的测量范围内）：±（0.055+0.0057*读数）℃
3.3.3湿度测量范围：0.8-100%RH，非冷凝环境
3.3.4湿度精度（-20～+40℃的测量范围内）：±（1+0.008*读数）%RH 
3.3.5每个传感器配1个通风防辐射罩
#3.3.6制造厂商针对本项目出具的产品质量保证证明
3.2.7提供国家计量机构或者原厂标定证明
3.4风速风向传感器 （6层）
3.4.1工作温度：-50℃~50℃
风速：
3.4.2量程：0~100m/s；
3.4.3精度：±0.3m/s或读数的1%；
3.4.4启动风速：1.0m/s
风向：
3.4.5量程：360º（机械），355º（电子）
3.4.6精度：±3º；
3.4.7启动风速（10º位移）：1.1m/s
3.5四分量净辐射传感器：
3.5.1输出：分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波
3.5.2光谱范围：短波300~2800nm，长波4.5~42μm
3.5.3灵敏度：5~20μV/W/m2（短波）；5~15μV/W/m2（长波）
3.5.4响应时间：<6s（63%）；<18s（95%）
3.5.5非稳定性（年变化）：<2%
3.5.6温度响应：<5%（-10℃~40℃）
3.5.7水平泡精度：<0.2°
3.5.8工作环境：-40℃~80℃，0~100%RH
#3.5.9制造厂商针对本项目出具的产品质量保证证明
3.5.10 ISO 9060 2018的热电式太阳辐射“温度响应和倾斜响应”二项最基本项的出厂测试数据报告。
3.6高原大气压传感器
3.6.1量程：500mb到1100mb(hPa)
3.6.2总精度：±0.3hpa @ 20℃
3.6.3温度范围：-40℃到+60℃
3.6.4长期稳定性：±0.1mb每年
3.6.5响应时间：小于100毫秒
#3.6.6制造厂商针对本项目出具的产品质量保证证明
3.6.7提供国家计量机构或者原厂标定证明
3.7土壤温湿盐三参数传感器：（5层）
土壤温度：
3.7.1范围：-10° to + 70°C；
3.7.2精确度：±0.5°C（埋设在土壤中）；
3.7.3准确性：±0.02°C
体积含水量：
3.7.4范围：5% to 50%；
3.7.5精确度：±3% VWC（标准矿质土壤），溶液电导率 ±10 dS/m；
3.7.6准确性：< 0.05%
电导率：
3.7.7测量范围：(0 to 8) dS/m
3.7.8精确度：±(5%读数+ 0.05dS/m)；
3.7.9准确性：0.5% of BEC
3.8自标定土壤热通量传感器(2层) :
3.8.1测量范围：+2000~2000 W.m-2
3.8.2反应时间：± 4 分钟 (类似于土壤)
3.8.3灵敏度：大约50 µV/ W.m-2
3.8.4工作温度：-30~70℃
3.8.5制造厂商针对本项目出具的产品质量保证证明。
3.8.6提供国家计量机构或者原厂标定证明
3.9红外地表温度传感器：
3.9.1工作环境：-55—80℃；0—100% RH
3.9.2波长范围：8—14 μm 
3.9.3绝对精度：±0.2℃ @ -10—65℃；±0.5℃ @ -40—70℃
3.9.4响应时间：小于1秒
3.10降水传感器：
3.10.1量程：12.7cm/hr；-20~70℃
3.10.2精度：±1.0%（20mm/hr时）；±0.47℃（25℃时）
3.10.3工作温度：0~50℃
3.10.4存储温度范围：-20 – 70℃
3.11软件平台：
远程信息监控系统，数据管理收集展示模块
3.11.1能图形界面显示远程仪器工作状态, 有错误提示, 
3.11.2查看实时通量结果、台站状态信息。
3.11.3同时可以通过E-Mail或短信发送台站状态预警。便于及时诊断排除故障。
数据预处理模块
3.11.4数据处理再现:软件桌面版可使用相同设置再现通量处理结果
3.11.5时滞补偿：可优选无补偿，固定时滞，协方差最大化等
3.11.6谱分析：解析法，混合法，实验法等
3.11.7 具备能谱、协谱和ogive函数计算功能
#3.11.8提供制造厂家针对本项目长期服务支持证明
数据细化处理模块
3.11.9面拟合和坐标旋转：支持2种坐标旋转，完全自定义风向扇区，自动计算平面拟合矩阵
3.11.10实时在线实现通量数据全处理（包含平面拟合、频谱校正等各种处理）; 
#3.11.11提供制造厂家针对本项目长期服务支持证明
3.12机箱：
3.12.1材质：聚酯纤维，
3.12.2尺寸：37.5 x 32.7X12.88 CM；
3.12.3 重量：2KG以内
3.12.4 IP等级：IP65
3.13供电系统：
3.13.1太阳能供电，可满足在阴雨天气等太阳能不能正常工作的恶劣环境下14天以上正常工作
3.13.2蓄电池工作时间：断电可连续供电48小时以上
3.13.3工作温度：-40°~ +60°C
3.13.4工作寿命：可至少维持系统四年工作
3.13.5供电系统需含有防水防冻防盗设计
3.14观测用塔
3.14.1 30米三角塔，带拉纤、架设横臂,抗腐蚀，用于长期部署在野外为传感器。
3.14.2 包括混凝土基础安装，观测塔及避雷装置安装。
3.14.3 抗风等级8级以上
3.15架设地点
普兰和措勤（河湖源区），吉隆（喜马拉雅山区中段），尼玛和班戈（江湖源区），吉尔吉特（中巴经济走廊） ，波密和墨脱中心（藏东南区），昌都（三江流域及横断山区），青海茫崖

4. 产品配置要求
4.1整机套，各个单项按照技术要求的数量配置
4.2无线通讯：4G网络传输或wifi 
4.3含所有设备安装所需线缆和必须的配件支架、横臂；满足传感器的安装通道数量，最好提供方便的野外插销式配件安装方式。
4.4其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
4.5 备件：其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
投标成本中应包含所有设备运输及人员安装费用
4.6选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
5. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
为维护10套大气边界层塔在高原连续正常运转，及涡动设备仪器，每半年~1年需要标定一次的要求，需要: 
5.1 数据采集器、高频通道扩展板、涡动通量(含气体分析仪和三维风速仪)各一套备用， 用于标定设备和设备维护替换，6次标定所需CO2和N2标准气体及药物。
5.2 提供项目常用的干燥剂备件
5.3 提供常用的系统电池的技术支持和供应保障渠道
5.4 提供易损耗的备品备件服务和供应
6. 技术文件：
6.1 请参考总则第1.2条。
6.2 请参考总则第2.3条。

7. 技术服务：
7.1、技术资料：卖方应提供所投机型的全套详细彩页资料、全套详细英文和中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。
7.2、安装调试与验收：卖方负责设备及技术人员到买方指定的现场免费安装、调试设备，进行指导操作试验，直至运行正常确保仪器技术指标验收合格。
7.3、培训：卖方为用户免费培训技术操作人员不少于两名，提供免费使用、操作及维护培训。
7.4、质保期：验收合格之日起免费保修壹年。质保期外，供应方至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证终身保修。
7.5、故障响应：质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期卖方应在接到故障通知后立即给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在72小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
*7.6、按设备最少半年标定一次的要求,卖方提供标定用标准气体和药品，并连续三年,每年免费安排技术人员到每个架设地点维护标定仪器2次, 一次在高原季风前4-5月, 一次在季风后10-11月. 共计6次。
7.7、软件升级：供货方应免费向用户提供仪器验收后的终身免费升级服务。

8. 订货数量：
10套

9. 目的港/交货地点：
北京机场/中国科学院青藏高原研究所用户指定项目现场

10. 交货日期：
合同签订后4个月内完成全部交货

11. 执行的相关标准：
无

品目2 风吹雪测量系统
1.工作条件：
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏－40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在野外太阳能供电/100Hz、气温摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度20～70％的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不少于12小时。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转化插座。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明

2.设备用途：
风吹雪测量系统: 利用采集单元以及多个风吹雪探头布置不同垂直高度，进行风吹雪粒子的通量及摩擦风速对比式分析研究。风吹雪传感器直接同步测量出风吹雪粒子的通量以及摩擦风速，由采集器运算并存储。系统组成：数据采集器单元，风吹雪传感器，太阳能供电支架组成。

3.技术规格：
3.1 数据采集器
3.1.1 操作温度：-40～70℃
3.1.2 模拟电压范围：-100mV～﹢2500mV
3.1.3 模拟电压单端通道数量: 不小于6个
3.1.4 A/D转换位: 24 位
3.1.5 模拟电压精度：±（读数*0.04%+ 漂移量）@ 0～40℃
*3.1.6功耗：休眠时1.5mA；1Hz工作状态时为5mA
3.1.6 通讯方式：RS-232、USB等
3.1.7 数据存储：不小于30MB
3.1.8 具有脚本语言，支持用户编程，提供完整的脚本语言说明书。
#3.1.9制造厂商针对本项目的产品质量保证书
3.2 风吹雪传感器
3.2.1 每套配2个风吹雪传感器及配套支架
3.2.2测量垂直高度：1米/个
3.2.3风速通量比例:0-70m/s
3.2.4分辨率：10mv/0.28m/s
3.2.5粒子通量比例:0-250g/㎡/s
3.2.6分辨率：10mv/0.28m/s
3.2.7供电:6-30v（9.6-16v的供电,可以输出sdi-12的协议）
3.2.8工作温度：-40～+80℃（可选配-50～+100℃）
3.2.9工作湿度：0-100%RH
#3.2.10 制造厂商针对本项目的产品授权质保书
3.3 . 机箱，支架，供电，无线通讯
3.3.1 含野外专用防护机箱一套，
3.3.2 不锈钢安装支架
3.3.3 太阳能供电系统一套，保证阴雨天气正常工作7天以上，以实现不间断测量。
3.3.4 供电系统工作温度：-40°~ +60°C
3.3.5 工作寿命：可至少维持系统四年工作
3.3.6 供电系统需含有防水防冻防盗设计
3.3.7 支持4G无线通信，连接数据软件平台
3.4 软件平台：
远程信息监控系统，数据管理收集展示模块
3.4.1 能图形界面显示远程仪器工作状态, 有错误提示, 
3.4.2 查看实时通量结果、台站状态信息。
3.4.3 同时可以通过E-Mail和短信发送台站状态预警。便于及时诊断排除故障。
3.5 架设地点
普兰和措勤 （河湖源区），吉隆和珠峰站 （喜马拉雅山区中段），班戈、纳木错、那曲和安多 （江湖源区），沱沱河站和昌都 （三江流域及横断山区）


4．产品配置要求
4.1整机套，各个单项按照技术要求的数量配置
4.2无线通讯：4G网络传输或wifi
4.3含所有设备安装所需线缆和必须的配件支架、横臂；满足传感器的安装通道数量，最好提供方便的野外插销式配件安装方式。
4.4其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
4.5 备件：其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
投标成本中应包含所有设备运输及人员安装费用
4.6. 选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

5．选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）
5.1提供项目常用的干燥剂备件
5.2提供常用的系统电池的技术支持和供应保障渠道
5.3提供易损耗的备品备件服务和供应

6．技术文件：
6.1 请参考总则第1.2条。
6.2 请参考总则第2.3条。

7．技术服务：
7.1、技术资料：卖方应提供所投机型的全套详细彩页资料、全套详细英文和中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。
7.2、安装调试与验收：卖方技术人员到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常确保仪器技术指标验收合格。
7.3、培训：卖方为用户免费培训技术操作人员不少于两名，提供免费使用、操作及维护培训。
7.4、质保期：验收合格之日起免费保修壹年。质保期外，供应方至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证终身保修。
7.5、故障响应：质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期卖方应在接到故障通知后立即给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在72小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
7.6、提供进一步的长期免费技术支持服务，就仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足用户实验室的长期技术需求。
7.7、软件升级：供货方应免费向用户提供仪器验收后的终身免费升级服务。

8.订货数量：
10套

9.目的港/交货地点：
北京机场/中国科学院青藏高原研究所用户指定项目现场

10.交货日期：
合同签订后4个月内完成全部交货

11.执行的相关标准：
   无





第2包：
                           地基多通道微波辐射计

1.工作条件：
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
1.1  适于在气温为摄氏－40℃～＋50℃、相对湿度为90％、海拔5000m的环境条件下运输和贮存。
1.2  适于在野外太阳能供电/100Hz和50Hz交流220V两种电源，在气温-40℃～＋50℃和相对湿度20～80％的环境条件下运行。连续正常运行的时间应不少于24小时。设备电气开关应具有防断电、开电的保护装置，防止意外停电造成设备损坏。
1.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转化插座。
1.5 适合于海拔 -300~4800m的野外观测环境。
1.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明

2.设备用途：
微波辐射计可实时自动解算顶空0-10公里对流层大气温度、湿度、云水的垂直分布以及水汽、液态水含量、云底温度、云底高度、工作现场气温、湿度、气压、降水等多种大气参数，可用来（1）观测青藏高原及其周边长期连续的高质量、高精度的垂直大气温度、湿度、水汽含量、液态含水量的动态变化；（2）验证和修订模式模拟资料，提高区域模式的模拟能力。

3.技术规格：
	参数指标名称
	条件
	技术指标

	*接收方式
	=
	外差串行

	*微波通道数
	≥
	湿度通道≥10
温度通道≥14
注：需省部级技术成果鉴定证书或公开发表文献证明

	*输出亮温数
	≥
	湿度通道≥8
温度通道≥14   

	*测云通道
	=
	被动式红外观测仪，采用镀金反射镜
注：需表现力充分的实物彩照证明

	空间垂直分层
	≥
	58

	探测高度
	≥
	10000m

	通道频率范围
	=
	湿度通道22～30GHz，温度通道51～59GHz

	亮温测量范围
	=
	0～400K

	亮温测量分辨率
	≤
	0.2K  RMS（1秒积分时间）

	积分时间分辨率
	=
	0.01～2.5s

	廓线采样速度
	=
	30-120秒

	*湿度廓线误差
	≤
	15% RH

	*积分水汽误差
	≤
	4mm

	*水汽廓线误差
	≤
	1.0 g/m³

	*温度廓线误差
	≤
	1.5 K

	#廓线垂直分辨率
	≤
	≤50m（500m以下范围）
≤100m（500m～2000m范围）
≤250m（2000m～10000m范围）
注：需省部级技术成果鉴定证书或公开发表文献证明

	云底高度误差
	≤
	200m(2000以下)

	标定设备
	
	提供标定设备

	*光学分辨率
	≤
	湿度通道≤5°
温度通道≤3°

	天线旁瓣电平
	≤
	湿度通道≤-25dBc
温度通道≤-30dBc
注：需公开发表文献证明

	终端人机界面
	=
	中文、或英文操作界面

	终端电脑配置
	
	具备防震、抗摔、适应高海拔野外恶劣自然环境。硬盘≥500G，内存不小于16G，具备4G上网功能。

	实时廓线图
	=
	图形化显示廓线数据，可回溯显示历史数据，温度廓线具备用户指定数值标识功能   
注：需真实的软件运行截屏

	时空剖面图
	=
	采用色温图显示廓线数据随时间的演变情况，具备实时等值线显示 
 注：需真实的软件运行截屏

	埃玛图
	=
	实时温压图显示，提供露点温度廓线及状态曲线等，可回溯显示历史数据
注：需真实的软件运行截屏

	大气状态分析界面
	=
	图形化显示大气稳定指数及其他多种大气状态参数随时间的演变情况    
注：需真实的软件运行截屏

	历史回放界面
	=
	时间序列跨度最大值≥5天，可任意选择数据产品及日期
注：需真实的软件运行截屏

	提供数据产品
	≥
	大气辐射亮温，大气温度廓线，水汽浓度廓线，相对湿度廓线，液态水廓线，积分水汽，积分液态水，降雨标志，云底温度和云底高度，大气稳定度KI指数、对流有效势能、对流抑制能量

	允许工作环境
	≥
	海拔：-300～4800m

	*设备可靠性
	≥
	无故障连续工作时间≥2500小时

	沙尘防护
	≥
	具有空气过滤装置，并允许用户现场更换和维护

	*数据文件
	=
	日新建一组数据文件，采用可读csv文本存储，其中Lv1文件存储亮温数据，Lv2文件存储气象产品数据每

	*数据处理
	
	含神经网络反演算法



4. 产品配置要求：
4.1整机套，各个单项按照技术要求的数量配置
4.2无线通讯：4G网络传输
4.3生产厂家应根据每套设备安装地点选择最近的探空数据对微波辐射计人工神经网络算法进行最优化，以确保每个安装点达到技术规格所列的参数指标。
4.3含所有设备安装所需线缆和必须的配件支架、横臂；满足传感器的安装通道数量，最好提供方便的野外插销式配件安装方式。 
4.4其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
附件、专用工具及消耗品
	名称
	数量
	单位

	室外主机支架
	1
	套

	低温标定源及支架
	1
	付

	专用螺栓
	1
	套

	主机电源电缆
	1
	根（100米）

	数据传输电缆
	1
	根（100米）

	红外观测仪
	1
	付

	雨水感应器
	1
	付

	天线罩（随机备件）
	1
	个

	空气过滤器（随机备件）
	1
	个

	主机保险丝（随机备件）
	5
	个

	专用工具
	1
	套

	产品随机资料（合格证 1份，出厂测试报告1套，技术说明书 1本，使用维护说明书1本，软件操作说明书1本）
	1
	套

	液氮瓶
	1
	个

	耗材
	1
	年



4.5 备件：其它保证仪器设备的正常运行和常规保养所需的附件、专用工具和消耗品。(由投标人提供，请参考总则第2.1条)
 
5.选购附件、备件及消耗品（请参考总则第2.2条）

6. 技术文件：
6.1 请参考总则第1.2条。
6.2 请参考总则第2.3条。

7.技术服务：
售后服务：
 厂家必须具有完善的售后服务标准化体系，售后服务通过ISO 9001质量体系认证，并要求提供证书证明。
7.1、技术资料：卖方应提供所投机型的全套详细彩页资料、全套详细英文和中文操作手册及说明书、详细的操作指南、仪器维护的相关资料，并提供其他配套设备的技术推荐。
7.2 、安装调试与验收：卖方技术人员到买方提供的现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常确保仪器技术指标验收合格。
7.3 、培训：要求生产厂家为用户免费培训技术操作人员不少于两名，进行全面系统的培训，提供免费使用、操作及维护培训。以保证用户能够尽快熟练的掌握仪器操作及常见故障排除。
7.4、质保期：验收合格之日起免费保修三年。质保期外，供应方至少保证10年以上时间的仪器易耗品和配件的正常供应，并保证终身保修。如因设备保修发生的人员差旅费用双方协商解决。
7.5、设备标定：生产厂家应每年安排工程师对设备进行免费标定5次，每年确保一次，设备标定需要的耗材及人员往返差旅由买方支付。
7.6、故障响应：质量保证期内，必须提供电话咨询服务。保修期卖方应在接到故障通知后2小时内给予响应，24小时内给予解决方案。需到现场解决的，维修工程师应在72小时内到达现场解决仪器故障问题，保证系统正常运行。
7.7、提供进一步的长期免费技术支持服务，就仪器应用、实验设计、数据分析、故障诊断等几个方面长期提供及时的支持与服务。提供仪器终身培训支持，由厂家培训过的专业技术人员随时提供服务，满足用户实验室的长期技术需求。
7.8、软件升级：供货方应免费向用户提供仪器验收后的终身免费升级服务。

8.订货数量：
10套

9. 交货日期：
合同签订后4个月内完成全部交货。

10.送货安装具体地点：
青海茫崖，西藏吉隆和加德满都 （喜马拉雅山区中段），安多（江湖源区），慕士塔格站和阿里站 （中巴经济走廊） ，墨脱中心和藏东南站 （藏东南区），昌都和玛曲 （三江流域及横断山区）

11.执行的相关标准：
无

