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	采购内容
	单位
	数量

	1
	重金属检测（全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪）设备
	1
	台



[bookmark: _Toc16711]二、采购要求
1.总体要求
该仪器广泛应用于水质、土壤、大气颗粒物、固废、食品、动植物、食品接触材料、化妆品、半导体、高纯材料、矿产、石油化工、工业品、纺织等领域，且符合相关国家标准分析方法的要求。
2.技术要求
2.1 进样系统：
2.1.1 小体积旋流型雾化室，死体积小，低记忆效应。
2.1.2 标配高效石英雾化器进样系统，并支持耐高盐、耐氢氟酸、耐有机物等多种进样系统可选。
2.1.3 分体设计的可拆卸式石英炬管，预准直的炬管座内置式气路连接，易操作的卡式推入炬管设计，方便日常更换维护而无需拆卸气体管路。
2.1.4 多种中心管可选，可根据需要配置耐高盐、耐HF中心管等不同类型，与炬管分离式设计，方便更换与维护。
2.1.5 集成气路全自动控制，采用精密质量流量控制器控制多路气体流量，最多可控制五路，包括雾化气、辅助气、冷却气和可扩展的附加气体（O2和Ar），精度0.01L /min。
2.2 检测器：带高效半导体制冷的科研级防溢出面阵CCD检测器
2.2.1 检测单元：百万像素；
2.3 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统   
2.3.1 单色器：全反射成像光路，石英棱镜二维色散系统；
2.3.2 光室：精密恒温36℃±0.1℃，驱氩气或氮气；
2.3.3 焦距:380mm；
2.3.4 波长范围：165-870nm，全波长覆盖，可测Al 167.120nm；
2.3.5 全谱波长实时校正:每次点火，仅用C、N、Ar谱线，自动进行光谱位置校正，保证分析波长的正确性，无须波长校正溶液，无须汞灯校准的预热和耗材问题；
2.3.6 吹扫型光室：对189nm以下波长测定，选择氩气进行光路吹扫，不得使用真空泵，防止真空返油，污染光室；
2.3.7 杂散光：≤2.0mg/L（10000mg/L Ca溶液在As 188.980nm处测定）；
2.3.8 光学分辨率（FWHM）：≤7pm @200 nm（分辨率和检出限须在相同条件获得）。
2.4 等离子体：
2.4.1 RF发生器：全固态发生器，直接耦合、自动调谐，水冷。自激式电源匹配速度快，功率负载能力强，可以直接分析100%的甲苯样品。
2.4.2 RF功率：700-1350W，连续可调，最大可达1600W，计算机控制进行功率调节。
2.5 软件要求：	
2.5.1 具有同时记录所有元素谱线全谱数据采集功能，数据可安全存储，支持分析数据保存和检索功能，方便日后再分析。
2.5.2 具有50000条以上的谱线库，每条谱线至少可以选择30个象素点进行测量。
2.5.3 具有全谱采集功能，软件上可直接获取完整全谱图，了解样品光谱及光谱干扰状态。
2.5.4 具有多种干扰校正方法和实时背景扣除功能：如标准比较法、内标法、干扰元素校正系数法（IEC）、标准加入曲线法等，丰富了用户多种分析研究的手段。
2.6 性能要求：
2.6.1 分析速度：约每分钟200条谱线；
2.6.2 样品消耗量：不超过2ml；
2.6.3 测定谱线的线性动态范围：≥105（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.999）；
2.6.4 精密度：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%；
2.6.5 稳定性：测定1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，连续测定2小时的长时间稳定性RSD≤1%，4小时的长时间稳定性RSD≤2%；
2.6.6 检出限：(单位ug/L，按JJG768-2005规定的元素)
Zn213.856 Ni231.604 Mn257.610 Cr267.716 Cu324.754 Ba455.403 2.5 5 2.5 5 5 0.5
2.6.7 可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，支持内标法、标准加入法、干扰元素校正等方法；
2.6.8 预热时间：从待机状态到等离子体点燃时间小于20分钟。
3.配置要求
3.1 电感耦合等离子体光谱仪，包括：
3.1.1 分光器单元。
3.1.2 射频发生器。
3.1.3 检测器。
3.1.4 三通道蠕动泵。
3.1.5 减压阀。
3.1.6 旋流雾化室组件。
3.1.7 石英同心雾化器组件。
3.1.8 R型石英矩管中心管组件。
3.2 ICP专用分析软件及在线帮助系统。
4.其它配套配置要求
4.1 计算机系统
≥4GB内存，≥500G硬盘，配DVD和键盘鼠标。
4.2 冷却循环水系统
制冷量1490W，温度范围5-35℃。
4.3 激光打印机
4.4 额外配送耗材包
	配件名称
	数量

	R型石英矩管
	1

	石英中心管
	1

	泵管连接管
	1

	15ml样品管
	100

	O型圈套组件
	2

	蠕动泵排液管（不带扩口 12根/包）
	1

	蠕动泵进样管（不带扩口 12根/包）
	1



5.其他要求
1、电感耦合等离子体光谱仪作为新一代无机分析系统，为保证仪器自动化程度仪器可搭同一生产厂家全自动超级微波化学工作站系统，可实现“一键式”完成样品消解到样品分析全过程，把分析人员从大量的重复性工作中解放出来。（提供参数确认函加盖厂家原色公章)
2、高精度 12 转子，4 通道蠕动泵。确保稳定进样的同时，可根据需求加入内标溶液，标准加入溶液等有利于复杂样品分析。（提供参数确认函加盖厂家原色公章）
3、冷却系统：高效半导体制冷（三级TEC），制冷温度可达 -45℃。（提供参数确认函加盖厂家原色公章）
4、全谱实时校准技术：利用无干扰的氖特征谱线，对光谱的细微偏移进行实时校正，实现光谱的最优积分，确保长期稳定性，良好消除光谱漂移对于测量的影响。（提供参数确认函加盖厂家原色公章）

注：以上技术要求均为基本要求，所供产品的参数均须满足或优于此基本要求， 
否则视为响应无效。
  

三、商务条款
1、交货期限：
合同签订后 10 日内。供应商应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试并交付使用。
2、交货地点：
甲方指定地点
3、付款方式
完成所有货物的安装调试并经验收合格后，凭验收文件（原件壹份）、按货物所属单位开具的货物发票、向采购单位申请结算，采购单位向中标人支付中标金额90%的货款，剩余10%作为质保期满后付清（所有款项支付均为无息）。
4、质量保证期：
自合同货物全部到货安装完毕并验收合格之日起 1 年（相关标准大于壹年的，则按相关标准执行）。以上所有费用均包含在本次报价中，采购人不再支付其他任何费用。
5、包装和运输
符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
6、验收标准
1、货物运抵采购人指定地点后，由采购人和供应商组织相关人员依据货物清单共同对货物的数量、型号、外观、包装质量、技术资料等进行核查，核查无误双方确认后开始安装、调试。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，采购人有权提出退换货。
2、成交供应商所提供的货物应是全新的、质量合格的产品，并提供产品出厂合格证明材料。
3、验收时间：货物安装调试完成后，由成交供应商提出项目验收申请报告，采购人收到验收申请报告后组织相关人员对货物进行验收，验收合格后，双方在验收报告上签字。
4、采购人对提供不合格货物的成交供应商，可以选择以下方式进行处理：
1）一旦发现是伪劣假冒产品、以次充好产品，成交供应商承担全部法律责任；采购人可以拒绝验收，不支付货款，未经采购人允许，成交供应商不能拆走货物。
2）采购人可以要求成交供应商重新提供合格产品，并接收采购人的再次抽检（送第三方检测机构检测），直至检测合格。由此延误的交货时间由供应商承担（按合同有关延期交货期条款处理），并同时对供应商进行处罚。
7、售后服务
1、维修保养期：合同货物全部到货安装完毕并验收合格之日起 1 年（相关标准大于壹年的，则按相关标准执行）。
   2、在维修保养期内，非不可抗力和人为原因造成的损坏，皆由成交供应商负责维修及包换零部件；接维修通知后 2 小时响应，24 小时派人上门服务，每两个月上门检修，随时维修；维修保养期满后由成交供应商按成本价进行修理。以上所有费用均包含在本次报价中，采购人不再支付其他任何费用。
3、在维修保养期内，成交供应商必须及时维修、更换有缺陷的产品或部件。如果成交供应商收到采购人通知后，未在规定的响应时间内到现场弥补缺陷，采购人可采取必须的补救措施，但费用全部由成交供应商承担，并从履约保证金中抵扣。
4、在采购人使用单位内，如发现产品有其他潜在缺陷及成交供应商使用了不符合投标书承诺的原材料、零部件、外购件，采购人有权退货或向成交供应商索赔。
8、知识产权
   采购人在中华人民共和国使用成交供应商所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

注：上述所有商务条款，供应商需完全响应，不满足的视为响应无效。
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