采购需求
一、功能用途：
高效液相色谱质谱联用仪通过前端液相的高效分离，采用多反应监测（MRM）模式，通过设置特定的前体离子和产物离子，可实现复杂基质样品中低浓度组分的高通量定量分析。可应用于农业科学、食品安全、环境监测、药物分析和临床医学等研究，如植物生长过程中次生代谢物研究、食品中农残和有害物质分析、药代动力学研究。
二、技术参数：
一.质谱仪部分
1.质谱仪主机
1.1  质量数范围(m/z)：不窄于5-2000 m/z，同时质量数上限不大于m/z 2250，以保证全质量范围内均可达到高灵敏度和高稳定。（需提供制造商官方链接作为证明文件）
1.2 扫描速度：≥20,000 amu/sec。
1.3 质量稳定性：<0.1 Da (24hr)。
1.4 最小离子驻留时间：1ms，改变离子驻留时间不损失灵敏度。
★1.5 质量分析器：串联四级杆采用金属钼四极杆质量分析器和碰撞室。如非金属钼四极杆，请额外提供2套原装四极杆备用。（需提供制造商官方链接地址作为证明文件）
1.6 MRM通道数：≥32768个MRM通道。
1.7大抽速机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却。具有自动断电保护功能，配备无油机械泵。
1. 8质谱调谐和校正系统：调谐和校正系统，3路调谐流路，可实现全自动质谱调谐和校正.
2离子源
★2.1 离子源要求提供单独的可加热电喷雾源（ESI）和大气压化学源(APCI)各一套，同时具有一次进样完成ESI/APCI离子的同时检测，可以同时获得ESI和APCI的正负离子方式四通道数据等四张谱图便于方法开发。（需提供软件界面截图以及制造商官方链接作为证明文件）
2.2 离子源具有真空隔断阀，无须真空系统放空，即可拆洗离子源锥口。
★2.3 离子源接口采用锥孔结构，离子传输通道无毛细管类组件（毛细管组件如加热毛细管、非加热毛细管、DL管等均视为毛细管），具有高抗污染能力，使用过程不产生毛细管类组件或耗材的费用。
★2.4 离子源具有双控温区域，离子源具有双控温区域，脱溶剂气温度设置≥600度，且需满足离子源接口作为另一控温区域，温度设置≥150度（可调），提高脱溶剂化效果.(需提供软件温度设置截图以及制造商官方链接作为证明文件)
2.5 配备全自动数据系统控制的注射泵（蠕动泵）和进样切换阀。
3检测器
★3.1检测器采用光电倍增管或电子倍增器，若为光电倍增器，需提供官方承诺的8年保修证明文件，如为电子倍增器，由于其寿命短，需额外配置8个电子倍增器。
3.2正/负离子快速切换扫描，同时测定正、负离子化合物，切换速度：≤15ms。
3.3 动态线性范围：> 106
★3.4灵敏度：.(需提供制造商官方链接作为证明文件)
ESI+ 利血平的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比≥600,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.4 mL/min，MRM通道 609 > 195)。通过十次重复进样计算得出的仪器检测限(IDL)低于0.4 fg(利血平)。
ESI- 氯霉素的柱上进样量为1 pg时，未经平滑处理的原始数据的色谱信噪比≥300,000:1(梯度分离，LC流动相流速0.8 mL/min，MRM通道 321 > 152)
二 惰性液相色谱仪部分
1溶剂管理系统
1.1色谱泵 ：一体式独立柱塞，数控直线驱动色谱泵技术，双压力传感器反馈回路，无需阻尼器
1.2 HPS技术 ，高性能表面技术，完全惰性材料，不仅能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且/或者无需使用添加剂。.(需提供制造商官方链接作为证明文件)
1.3 pH范围：1-12.5
1.4 压缩补偿 ：自动、连续
1.5 溶剂混合：采用Auto•Blend Plus技术自动在线混合溶剂，得到不同pH、离子强度以及含不同有机改性剂的流动相
1.6 流速范围 ： 0.010~2.000 mL/min，增量为0.001 mL
1.7 最大操作压力 ：15,000 psi
1.8 梯度延迟体积 ：≤90 μL
1.9 流速精度：≤0.075% RSD
★1.10 梯度变化模式 ：预编11种梯度曲线，分为1线性、2步进、4凹线、4凸线四种类型（需提供操作说明说截图以及制造商官方链接作为证明文件）
2自动进样器管理系统
2.1材料：HPS ，PEEK混合物，DLC等
2.2最大样品容量： 2 mL 96个样品，另设有4个位置用于稀释 
2.3进样精度：≤0.25% RSD，5~100 μL
2.4样品交叉污染度（样品残留）：对于咖啡因，≤0.002% (UV)；
2.5进样体积 ：0.1~10μL（标配），增量：0.1μL
2.6温度范围：4℃~40℃，增量：0.1℃
3柱温箱
3.1温度范围 ：20.0~90.0℃，增量：0.1℃
3.2色谱柱室加热时间：≤15 min
3.3 即插主动式溶剂预热器 
3.4 HPS技术 ，高性能表面技术，完全惰性材料，不仅能降低表面相互作用导致的变异性和样品损失，还省去了耗时的钝化操作，并且/或者无需使用添加剂
3.5 溶剂平衡：主动预加热（标配）
三  软件部分
4.1操作模式：全扫描(Full Scan)，选择离子扫描(SIM)，多反应监测扫描(MRM)，子离子扫描，母离子扫描，中性丢失扫描。
4.2 MRM触发的子离子扫描，MRM定量分析的同时给出子离子全扫描谱图，定量同时给出定性分析报告。
★4.3 双重扫描MRM模式：一针进样同时得到MRM和Full Scan数据，用于评估检测过程中的样品背景基质情况，避免假阴性的产生：提供一针进样同时得到甲胺磷、灭多威、乙酰甲胺磷、去乙基阿特拉津、去乙基西马嗪、绿麦隆、 单宁、阿特拉津、甲氧隆、布洛芬等≥20化合物的特征MRM和Full Scan（50-550Da）（需提供制造商官方数据作为证明文件）
★4.4一次性全自动生成包括离子对信息、碰撞能、离子导入电压等参数在内的SIR/MRM方法，提供可供查询的官方证明资料。（需提供制造商官方链接作为证明文件）
4.5 软件具有质谱分析方法自动开发功能，并可建立基于化合物名称的质谱分析方法数据库，软件输入化合物名称自动调用储存方法进行分析.
4.6谱图库：有国内外检测农药、兽药以及添加剂等有机污染物的液相方法、三重四级杆质谱方法以及二级图谱数据库，1500种化合物以上。
4.7软件具有数据自动计算及结果变化趋势绘图功能，内置定性、定量数据管理插件，自动给出定性定量报告。
4.8 软件运行要求：Microsoft Windows 10操作环境, 质谱系统软件能对整套系统进行控制进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析、建立数据库功能，自动校正和全自动分析功能。
三、配置：
1、三重四极杆质谱仪主机 (包括离子源、内置式蠕动注射泵、机械泵、配套电源线、调机标样)一台
2、超高效惰性液相色谱仪主机(包括超高压泵、在线脱气机、自动进样器、柱温箱)一台
3、系统控制及分析软件一套
4、氮气发生器一台
5、UPS稳压电源一台
6、色谱柱2套
7、2ml样品瓶(带瓶盖及垫片)300个
8、显示器一个
9、溶剂瓶六个
四、售后服务：
1、设备供应方负责整机的安装、调试，并进行必要的操作人员培训。保证设备达到满足使用方要求的工作状态；
2、整机自验收合格之日起免费原厂保修壹年（提供原厂售后服务承诺），保修期内定期保养及检测，终身维修，保修期外酌情收取零配件费用，不收相关维修费用；
3、在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用，在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证十年的供应；
4、合同生效后3个月交货。
