第三部分 技术需求书

一、技术指标要求

- 注1：★号条款，对其中任意一项的偏离或不符合或缺失即按无效响应处理；▲号条款为重要条款；未标注为一般条款。

- 注2：供应商应在《技术要求响应/偏离表》中对第三部分技术需求书所有要求等进行点对点应答，对有具体参数要求的指标，供应商需提供所投硬件或软件的具体参数值；对于磋商文件要求提供证明文件的，供应商应提供相应的证明文件，不满足上述要求的所对应分项视为不满足。

- 1、主机要求

1.1系统由光源、反射光路、样品架、单色仪、荧光检测器、吸收检测器等部分组成；

1.2系统能同时快速测量三维荧光和紫外可见吸收；

★1.3激发光源：150W（激发波长200nm起）氙灯，带后反射弧面镜；

★1.4激发单色仪：双光栅激发单色仪，带自动消级次滤光片轮；

1.5出厂自带激发光谱全范围200~800nm强度校正；

1.6激发波长准确度：≤±1nm；

1.7激发波长范围：200~800nm；

1.8发射光谱仪：像差校正成像光谱仪；

▲1.9出厂自带发射光谱全范围250~800nm强度校正；

★1.10检测器：TE制冷背照射CCD检测器，保证快的测量速度和好的光谱效率响应；

★1.11信噪比＞20000:1（RMS 350nm激发测量水拉曼峰S/N）；

▲1.12 3D光谱扫描模式：从长波长到短波长，减少紫外光对样品漂白的几率；

★1.13 同时快速测量三维荧光和紫外可见吸收；

1.14内置实时内滤校正检测扫描；

1.15发射光谱全谱（250~800nm）读出时间：5ms；

1.16吸收波长测量范围：200~800nm；

1.17毫秒级动态扫描功能包含：强度与时间和发射光谱-强度-时间。

- 2、软件功能

★2.1一键式内滤校正；

  - 一键式样品浓度标准化（水拉曼和硫酸奎宁单元）；

2.3系统校正功能：暗噪声归零校正，激发源实时校正，激发谱校正，发射谱校正；

二、售后服务要求

1、质保期：1年。

2、保修期内维修响应时间为24小时（法定工作时间）。

保修期外维修响应时间为4小时（法定工作时间），48小时内赶到现场。

3、在保修期内，任何由制造商选材和制造不当引起的质量问题，制造商负责免费维修。接到用户通知后24小时内响应，如有必要尽快派出维修人员到达现场进行服务。安装、培训：厂家将负责在用户单位安装与调试，并现场进行操作演示、数据处理等培训。

三、培训要求

质保期内，提供不少于2次/年的免费培训服务。培训内容包含但不限于：使用

培训、维护维保培训、简单维修培训。

- 四、其他要求

- 1.配备吸收和荧光发射光谱仪主机1套。

- 2.配备标准水样 1个。

- 3.配备石英比色皿 4个。

- 4.配备单池恒温液体样品支架1个。

- 5.配备仪器控制软件 1套。

- 6.配备台式数据处理存储装置1台。

- 7.配备平行因子分析软件1套。