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第一章 公开招标公告
	项目概况
大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目的潜在投标人应在政采云平台（https://www.zcygov.cn/）获取招标文件，并于2026年08月24日 09:30（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：YNZC2026-G1-04667-YZGF-1077
项目名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目
预算金额（元）：17073100
最高限价（元）：16943100
采购需求：

包号001：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号001
数量：1
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三维电生理导航系统，1套；允许进口产品投标；预算金额：220万元，最高限价：220万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号002：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号002
数量：2
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全身彩超，1台；不允许进口产品投标；预算金额：200万元，最高限价：200万元；全身彩超，1台；不允许进口产品投标；预算金额：199.31万元，最高限价：199.31万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号003：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号003
数量：3
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：宫腔镜系统，1套；不允许进口产品投标；预算金额：200万元，最高限价：200万元；腹腔镜系统，1套；不允许进口产品投标；预算金额：160万元，最高限价：160万元；术中加温毯，1台；不允许进口产品投标；预算金额：10万元，最高限价：5万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号004：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号004
数量：1
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：超广角荧光眼底造影系统，1套；允许进口产品投标；预算金额：220万元，最高限价：220万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号005：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号005
数量：2
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消化内镜治疗工作站，1台；允许进口产品投标；预算金额：120万元，最高限价：120万元；高清电子治疗型胃镜，1条；不允许进口产品投标；预算金额：45万元，最高限价：45万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号006：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号006
数量：4
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：电子鼻咽喉镜吞咽评估系统，1台；不允许进口产品投标；预算金额：50万元，最高限价：45万元；上下肢主被动训练系统等设备，1批；不允许进口产品投标；预算金额：48万元，最高限价：48万元；软体手功能康复机器人等设备，1批；不允许进口产品投标；预算金额：48万元，最高限价：48万元；经颅电刺激仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：48万元，最高限价：45万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

包号007：

标项名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号007
数量：2
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：快速多舱式全自动清洗消毒器，1套；不允许进口产品投标；预算金额：130万元，最高限价：130万元；管腔器械腔内检测仪，1台；不允许进口产品投标；预算金额：9万元，最高限价：9万元；进口产品是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

交货期：进口产品合同签订后60个日历日内，国产产品合同签订后30个日历日内。

本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无，本项目不属于专门面向中小企业采购的项目；
（1）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号001：非专门面向中小企业采购；（2）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号002：非专门面向中小企业采购；
（3）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号003：非专门面向中小企业采购；
（4）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号004：非专门面向中小企业采购；
（5）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号005：非专门面向中小企业采购；
（6）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号006：非专门面向中小企业采购；
（7）大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目-包号007：非专门面向中小企业采购；
3.本项目的特定资格要求： 

3.1投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证 生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）。 

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。
3.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

三、获取招标文件
时间：2026年08月03日至2026年08月10日，每天上午06:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外） 

地点：云南省政府采购电子交易平台（政采云https://www.zcygov.cn/）

方式：1.凡有意参加投标者，须持与云南省政府采购电子交易平台（政采云）兼容的数字证书（CA），在平台绑定后，线上获取采购文件及其它采购资料。CA申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/list?_app_=zcy.sys

2.按上述要求获取文件的供应商视为合法获取了本项目采购文件，具备本项目的投标资格。

售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年08月24日 09:30（北京时间） 

投标地点（网址）：请登录云南省政府采购电子交易平台（政采云）投标客户端投标

开标时间：2026年08月24日 09:30

开标地点：大理市下关经济技术开发区云岭大道五台路8号云南招标股份有限公司大理分公司大理开标室。

五、投标保证金信息

是否需要缴纳投标保证金：是

缴纳形式：

包号001：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089009
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号002：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089005
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号003：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089008
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号004：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089004
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号005：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089007
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号006：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089010
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

包号007：

（1）保函

供应商在云南省政府采购电子交易平台-金融支撑服务模块（https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/yunnan）申请电子保函的，平台自动提交和验真，具体办理流程详见：https://jinrong.zcygov.cn/luban/anti-disease/detail/yn?id=1007531；申请纸质保函的，送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

（2）银行转账

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行

收款户名：云南招标股份有限公司

收款账号：010000089006
（3）支票、本票、汇票

送达地址：云南招标股份有限公司昆明市人民西路328号办公楼2楼201（财务室）

六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
七、其他补充事宜
1.本次采购公告在云南省政府采购网上发布。请各位供应商在递交投标（响应）文件前随时查看，以获取最新的消息。2.本次项目采用全流程电子化采购方式，各供应商认真学习云南省政府采购电子交易平台（政采云）发布的相关操作手册。操作手册查询链接：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=yunnan。如有疑问联系95763。（1）供应商注册。供应商须在云南省政府采购电子交易平台注册后，方可参与项目。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-业务支持-用户注册-供应商模块。（2）CA数字证书办理。供应商须办理有效CA数字证书。申领链接：https://middle.zcygov.cn/ca/apply/choose。（3）CA数字证书绑定。供应商进行CA绑定。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-系统管理-ca管理-ca绑定。（4）采购文件获取。供应商须在采购公告规定的文件获取期限内，使用账号密码或ca数字证书登录平台，获取采购文件。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购--获取采购文件。请务必在规定期限内获取采购文件，逾期将无法获取。（5）投标（响应）文件编制与递交。供应商须下载投标（响应）客户端，通过客户端编制投标（响应）文件，并线上递交。投标客户端下载路径：https://market.zcygov.cn/application-market/#/download/list（6）开评标。供应商须在项目指定的开标时间前，提前登录政府采购电子交易平台，并在规定时间内完成解密，如供应商因自身原因，无法在规定时间内解密的，自行承担后果（如：设备故障、浏览器故障、驱动故障、网络故障、加密CA与解密CA不一致等）。操作路径：云南省政府采购电子交易平台-我的工作台-项目采购-开标评标-进入开标大厅。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：大理大学第一附属医院

地 址：大理市下关镇嘉士伯大道32号

联系方式：0872-22831102

2.采购代理机构信息
名 称：云南招标股份有限公司
地 址：云南省昆明市人民西路328号
联系方式：0871-65321232、65339622

项目联系人：吕舜屹、田俊杰、倪粒桑、张林秀
3.项目联系方式
项目联系人：吕舜屹、田俊杰、倪粒桑、张林秀
电话：0871-65321232、65339622
第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1

2.1
	采购人 
	大理大学第一附属医院

	
	采购代理机构
	云南招标股份有限公司

	
	项目名称及招标编号
	项目名称：大理大学第一附属医院2026年第一批医疗设备购置项目
招标编号：Q53A00W26001310

	3.1
	招标范围
	详见招标公告及招标文件第五章

	3.2
	交货
	交货期：进口产品合同签订后60个日历日内，国产产品合同签订后30个日历日内。

交货地点：大理大学第一附属医院用户指定地点。
交货方式：安装验收完成。

	4.1.4
	依法缴纳税收和社会保障资金证明材料的时间范围
	见第六章“资格评审标准”

	4.2
	采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件
	见第一章“招标公告”及第六章“资格评审标准”

	★4.4
	是否政府购买服务项目
	□是      ■否

	★4.5
	是否接受联合体投标
	不接受

	★15.1
	本项目预算金额及最高限价
	见第一章“招标公告”

	★17.1
	投标文件有效期
	从提交投标文件截止之日起90日历天

	18.1
	分包
	■本项目不得分包。
□本项目中，            可以分包。

	21.1
	投标保证金
	一、缴纳方式：支票、汇票、本票、保函或者保证保险、其他非现金形式：银行转账、网银、电汇等形式，投标人可根据实际情况，选择保证金的提供或缴纳方式。

二、保证金金额：

包号001：￥28000.00元（人民币贰万捌仟元整）

包号002：￥47000.00元（人民币肆万柒仟元整）

包号003：￥45000.00元（人民币肆万伍仟元整）

包号004：￥28000.00元（人民币贰万捌仟元整）

包号005：￥22000.00元（人民币贰万贰仟元整）

包号006：￥25000.00元（人民币贰万伍仟元整）

包号007：￥20000.00元（人民币贰万元整）

缴纳时间：投标文件（响应文件）递交截止时间，以提交或实际到账时间为准。

保证金有效期同投标文件有效期，需符合本章17.1条规定。

三、投标保证金办理程序

1.以转账、电汇方式提交的应以投标人自身的名义提交，并且必须从其基本账户一次性汇入或转入招标人指定的帐户，不得以分支机构其他名义提交（按照规定，投标人可以为自然人的项目除外）

投标保证金缴纳至如下账户：

包号001：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089009；

包号002：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089005；

包号003：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089008；

包号004：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089004；

包号005：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089007；

2.保证保险：

包号006：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089010；

包号007：

开户名称：云南招标股份有限公司

开户银行：富滇银行股份有限公司昆明科技支行；

开户账号：010000089006；

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由保险公司按照保险合同对招标人的损失承担代偿责任。

（2）投标人在支付投标保证金保险费时，必须使用基本账号资金支付购买，未从基本账户转出支付保费造成经济纠纷的应由企业自行承担。

（3）在投标保证保险中，投标人为投保人，招标人为被保险人。

3.银行保函：

（1）当投标人未能按照招投标文件要求履行投标义务而导致招标人受到损失时，由担保银行按照要求对招标人的损失承担代偿责任。

（2）在投标担保中，投标人为被担保人，招标人为受益人。

四、投标保证退还方式：

1.以电汇、网银、转账方式缴纳的保证金，以网银对公转账的方式退还到投标人打款账户；

2.以支票、汇票及本票等票据方式缴纳的保证金，经财务查账确认后以网银对公转账的方式退还到投标人开户账户；

3.以银行保函或者保证保险方式缴纳的保证金由投标人自行联系出函机构进行退还。

	23.1
	提交投标文件截止时间
	见第一章“招标公告”

	23.2
	提交投标文件的地点
	见第一章“招标公告”

	23.3
	投标文件的退还
	不予退还

	24.1
	开标时间和地点
	同提交投标文件截止时间和地点  

	26.3
	评标方法
	综合评分法，见第七章“评标方法”

	31.1
	履约担保
	■本项目要求提交履约保证金，金额为合同金额的 10  %；履约保证金形式为： 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交
□本项目不要求提交履约保证金。

	★34.1
	备选方案
	不接受

	34.2
	需要补充的其他内容

	1）
	支持本国产品   ■适用  □不适用

	2）
	省级政府采购中标人须知：
中标人在《云南省政府采购网》查询到中标公示后，需办理以下事宜：
1、在《云南省政府采购网》（http://www.yngp.com）完成云南省政府采购管理信息系统供应商入库申请。
2、缴纳招标代理服务费。
3、领取中标通知书，并与采购人联系、洽谈采购合同。

	3）
	招标代理服务费发票开具说明：

需要开具全信息数电发票的投标人，需要提供在税务机关登记的公司名称、统一社会信用代码、开户行全称、开户行账号、地址、联系电话及收票人邮箱号到云南招标股份有限公司财务部现场办理数电发票开具手续，或将以上开票信息发送邮件到项目负责人邮箱，由项目负责人代为开具。邮箱地址：437958046@qq.com。


一、总  则
1. 采购人、采购代理机构、项目名称及招标编号，详见招标文件“投标人须知前附表”。
2. 资金来源
2.1“投标人须知前附表”中所述的采购人资金已落实，用于采购“项目需求及技术要求”所列货物。
3. 招标范围
3.1 本项目招标范围：见“投标人须知前附表”。
3.2 本项目交货期、交货地点、交货方式：见“投标人须知前附表”。
4. 合格的投标人
4.1投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：
4.1.1投标人必须是具有独立承担民事责任的能力的法人、其他组织或者自然人，须提供相关证明材料（扫描件加盖单位公章）；
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
4.1.2投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效。

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

4.1.3投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
4.1.4投标人须具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，须提供相关证明材料：
1）投标人是企业的，提供 “投标人须知前附表”规定时间范围内的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供“投标人须知前附表”规定时间范围内的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足“投标人须知前附表”规定时间范围的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
4.1.5投标人参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
4.2 投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件。特定条件见 “投标人须知前附表”。
4.3本项目信用记录查询及使用作如下规定：
4.3.1信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。
4.3.2信用信息查询的截止时点：评标前。
4.3.3信用信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将于评标前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”对投标人进行信用信息查询。上述网站信用信息查询结果的网页截图或网页打印稿作为证据留存。
4.3.4信用信息的使用规则：投标人若被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”之一且处罚期限尚未届满的，资格审查不合格，不得参与政府采购活动。
4.4“投标人须知前附表”中说明本项目属于政府购买服务的，投标人不得为公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。
4.5“投标人须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第4.1-4.3项和“投标人须知前附表”的要求外，还应遵守以下规定：
(1) 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；
(2)联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任；
(3)以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一项目包下的政府采购活动。
4.6 符合上述条件的投标人应承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。
5. 投标费用
5.1不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与准备和参加投标活动有关的全部费用。
6.询问
6.1投标人可向采购代理机构就招标文件的内容依法提出询问，采购代理机构将在收到询问后 3 个工作日内作出答复。
7.质疑
7.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑内容不得含有虚假、恶意成分。当事人对自己提出的主张，有责任提供证据，提出质疑时应同时提交相关证据材料和注明事实的确切来源。质疑函在质疑期满前交邮的，不算过期，提出质疑的日期按交邮日期计。
7.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为投标人获取采购文件之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
7.3投标人提出质疑应符合中华人民共和国财政部第94号令《政府采购质疑和投诉办法》的规定。提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

7.4质疑函应当由投标人的法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。委托代理人进行质疑的，应当提交投标人的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：以书面形式递交由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料。
联系部门：招标五部
联系电话：0871-65339622
通讯地址：云南省昆明市人民西路328号
7.5采购代理机构将在收到投标人的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
8.投诉
8.1投诉必须首先经过质疑程序。质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内书面向同级财政部门提出投诉。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1要求提供的货物、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件共七章，各章的内容如下：
第一章  公开招标公告
      第二章  投标人须知
      第三章  合同书样式及主要条款
第四章  投标文件格式
      第五章  项目需求及技术要求
第六章  资格评审标准
第七章  评标方法
10. 招标文件的澄清或者修改
10.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
10.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。
10.3采购代理机构和采购单位可以视项目具体情况，延长投标截止时间和推迟开标时间，但至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将变更时间书面通知所有获取招标文件的投标人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
三、投标文件
11. 投标文件编写注意事项
11.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解采购的内容、技术性能要求和商务条件后，编写投标文件。招标文件中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指：投标人必须对招标文件中的实质性要求和条件的内容作出满足或者优于招标文件要求和条件的承诺，并按招标文件要求提供相应的证明材料。
12. 投标的语言及计量单位
12.1投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外）。
12.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标文件构成
13.1投标人编写的投标文件应由下列部分构成，并按第四章“投标文件格式”要求填写。
13.1.1开标一览表；
13.1.2资格证明文件；
13.1.3投标文件商务部分
13.1.4投标文件技术部分
13.2投标人同时投多个包的，投标文件应按包分别编制，单独成册。
14. 投标文件的格式要求
14.1投标人应按第四章“投标文件格式”提供的格式完整地编制。
14.2 招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人必须全部填写格式中要求的所有内容。无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。有具体数值的应填写具体数值，而不能笼统地响应为“符合”、“满足”等结论性内容。
15. 投标报价
★15.1本项目预算金额及最高限价见“投标人须知前附表”，若投标人的投标报价超过最高限价，按不实质性响应招标文件要求处理。

15.2投标人须就“项目需求及技术要求”中的所投包货物内容作完整唯一报价。
15.3投标人应依据招标文件的要求及有关资料，按国家或行业现行技术经济标准、定额及规范，自行测算出满足招标要求的投标货物的竞争性报价。投标报价包括但不仅限于货物的出厂价、随机备品备件、运杂费、投标人技术服务费、保证期内缺陷的修复补救费用、市场价格变化的风险费用、利润、税金等响应招标文件所有技术、商务要求的价格总和，该报价应考虑市场风险、政策性风险、汇率风险等因素，并能保证投标人完成履行合同所需的全部工作，此价格在合同签订后不得调整。
15.4货物的出厂价指制造厂生产的，满足招标要求及符合国家质量检测标准的货物的价格。包括但不仅限于产品的设计费、投标人为取得生产制造投标货物所需的图纸或为采购人提供所生产货物的图纸和技术资料的费用、生产所需的材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费、外购配套件费、包装费、利润和税金等费用。还包括必不可少的部件、标准备件、专用工具的价格。

15.5进口组部件、元器件或全进口产品的全部费用须折合成人民币报价，并注明进口件的原产地，交货时需提供商检证明。汇率风险由投标人自行承担。
15.6运杂费用：即投标货物到交货地点前的所有费用，包括铁路或公路运费、提货及转运费用、短途运费、包装费、装卸费用、加固费用、保险费等。
15.7技术服务费用包括：设计联络费用、现场服务（包括安装和调试费用）和人员培训的费用、技术资料费以及技术咨询协调费用等。
16. 投标货币
16.1本项目投标货币为人民币。
17. 投标文件有效期
17.1在“投标人须知前附表”规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
★17.2投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购代理机构可以不退还投标保证金。
17.3在特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效，但投标人有权收回其投标保证金。
18.分包
18.1“投标人须知前附表”规定允许分包的项目，投标人在中标后只能将项目的非主体、非关键性工作分包。投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
19. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
20. 投标文件的编制
20.1投标文件全部采用电子文档，投标人应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和政采云电子交易平台的要求编制，编制后应进行电子签名及加密。
★20.2如投标人提交的电子标书不符合20.1要求或开标时无法读取导入或解密，其投标文件将不予受理。
20.3投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。
★20.4关键内容字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.5投标文件中提供的资料（扫描件），内容必须清晰可辨，若内容模糊，无法辨识，均视为未提供。
★20.6投标文件中对招标文件商务条款及技术要求的应答出现完全或绝大部分复制招标文件要求的，视为未实质性响应招标文件的投标文件。
20.6投标文件应由法定代表人或其委托代理人在规定的电子签名处逐一电子签名（电子签名或电子签章），要求盖章处应盖单位章（电子签章）。
21. 投标保证金
21.1投标保证金为人民币。投标人应在提交投标文件截止时间以前按“投标人须知前附表”规定的金额及形式提交，并在规定的时间内保持有效。
21.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将在自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.3未中标人的投标保证金将在中标公告发出后5个工作日退还；中标人的投标保证金将在采购合同签订之日起5个工作日内退还。
21.4采购代理机构逾期退还投标保证金的，除退还投标保证金本金外，还将按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
21.5下列情况发生时，投标保证金将不予退还
（1）投标人在投标有效期内要求撤回投标的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人存在违法违规行为的；
（4）中标人中标后除因不可抗力拒绝与采购人签订合同的；
（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（6）招标文件规定的其他情形的。
四、投标文件的提交
22. 投标文件的密封与标记
22.1投标人进行电子交易应安装客户端软件—“政采云电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。招标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。
22.2使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

22.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

23. 提交投标文件截止时间和地点
23.1投标文件的提交/上传不得迟于“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间。逾期送达/上传的投标文件，将被拒收。
23.2投标人必须在规定时间内将投标文件提交到“投标人须知前附表”规定的地点。
23.3 除“投标人须知前附表”另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
23.4在投标截止时间前，投标人可以撤回在网上已递交的投标文件，修改后重新上传，无须书面形式通知采购人。

23.5修改的投标文件应按照本章第20款、第22款的要求进行重新编制、加密和递交。

23.6在投标截止时间后递交的投标文件不予撤回。

五、开标与评标
24. 开标
24.1采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间和地点进行开标。
24.2投标截止后投标人不足3家的，不得开标。
24.3开标程序：
开标会由采购代理机构主持，具体流程如下：

（1）采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人须使用加密时所用的CA锁按平台提示和招标文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到，并在平台规定的解密时间内完成对电子投标文件在线解密。

（2）如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。

24.4开标工作人员将做开标记录。

24.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
25. 资格审查
25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构应当按照“第六章 资格评审标准”依法对投标人的资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.2招标文件“第六章 资格评审标准”中的评审内容及标准均为招标文件的实质性要求。除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。

25.3澄清情形如下：

（1）在资格审查程中，资格审查小组可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。资格审查小组不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（2）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

26. 评标
26.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为5人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会应当推选组长，但采购人代表不得担任组长。
采购人委派代表参加评标委员会的，要向采购代理机构出具授权函。
26.2评标原则及方法
    评标活动遵循客观、公正、审慎的原则，评审专家应当根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。
26.3评标方法
本项目按“投标人须知前附表”规定的评标方法评标。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。第七章“评标方法”没有规定的评审因素和标准，不作为评标依据。
26.4评标应当在严格保密的情况下进行。 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。评标委员会成员和与评标活动有关的人员在政府采购活动中应严格遵守政府采购评审工作纪律，不得向外界泄露评审情况。
★26.5有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
（一）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（二）投标人之间约定中标人；
（三）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（五）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
26.6有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
★26.7在评标过程中，评标委员会发现投标人有本须知第19、26.5、26.6条款及规定的情形，将认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
★26.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一招标项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会将依次按价格部分得分高优先、技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序确定；所有得分均相等的，重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
26.9若单个项目包为非单一产品采购项目，对于招标文件第五章规定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌有一项品牌相同的，按26.8款规定处理。
27.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
(4)因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。
27.2电子交易活动的中止

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法正常操作电子交易平台的情况。

27.3出现27.2中情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

六、中标结果
28. 中标人的确定
28.1采购代理机构应当在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人确认。
28.2采购人应当在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告中推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
29. 中标通知书
29.1中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标人发出中标通知书。
29.2中标通知书是合同的组成部分。
30. 签订合同
30.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
30.2中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，或中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
30.3政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
31. 履约担保
31.1签订合同前，中标人应按“投标人须知前附表”规定的履约担保的金额及形式向采购人提交履约担保；联合体中标的，其履约担保由牵头人递交。否则，视为放弃中标项目，投标保证金将不予退还。
31.2签订合同后，如中标人不按双方签订合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
32.3履约保证金按合同约定退还。
七、其他事项
32. 采购代理服务费
32.1采购代理机构按以下收费标准下浮20%向中标人收取招标代理服务费（注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算）：

中标金额100万元以下：1.5%；中标金额100—500万元：1.1%；中标金额500—1000万元：0.8%；中标金额1000—5000万元：0.5%；中标金额5000—10000万元：0.25%。
32.2中标人应在接受“中标通知书”前向采购代理机构一次付清代理服务费。
33. 招标文件编制依据
33.1本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规编制。
34.需要补充的其他内容
34.1 “投标人须知前附表”中若规定可以接受备选方案的，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案，并注明主选方案，且备选方案的投标价格不得高于主选方案。凡提供两个以上备选方案或未注明主选方案的，该投标将被视为未实质性响应招标文件要求。
评标委员会在对有备选方案的投标人进行评审时，应当以主选方案为准进行评审，如考虑备选方案的，备选方案必须实质性响应招标文件要求。

34.2其它需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

第三章 合同书样式及主要条款
合同条款前附表
	序号
	内      容

	1
	交货期、交货方式及交货地点

1）交货期：进口产品合同签订后60个日历日内，国产产品合同签订后30个日历日内。

2）交货地点：大理大学第一附属医院用户指定地点。

3）交货方式：安装验收完成

	2
	定价方式：固定总价

	3
	付款方式：

1）合同签订后，设备到货，安装调试、检测、技术培训工作完毕，乙方应向甲方交付合同价款10%的履约保证金，乙方提供履约保证金缴款凭证及合同价款发票，甲方一次性支付全部合同价款。

2）包号001、包号002、包号003、包号004、包号005、包号006、设备验收合格起满2年后，设备正常运行无质量问题，甲方向乙方无息退还合同价款10%的履约保证金。包号007设备验收合格起满1年后，设备正常运行无质量问题，甲方向乙方无息退还合同价款10%的履约保证金。


政府采购合同
项目名称：                     
合同编号：                     （系统编号）

                   （自编号）
甲    方： 

乙    方： 

甲方（采购人公章）名称： 
地址： 

邮编：
法定代表人或委托代理人：
项目（技术）负责人：
电话：
签订日期：
乙方（供应商公章）名称： 

地址：
邮编：
法定代表人或委托代理人： 
经办人：
电话：
签订日期：
根据招标编号：_________________________采购结果，经甲乙双方协商，签订以下内容：

一、项目或设备(产品)名称、品牌、型号规格、产地、制造商名、数量、单价  
	项目或设备(产品)名称
	品牌
	型号规格
	产地
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	

	大写
	


(技术参数和详细配置不够填写须另作附件)

二、随机资料和配套附属设备要求

三、安装调试要求

设备安装调试(或项目建设)符合   国家相关  标准，并满足甲方技术要求，乙方负责进行设备的免费安装测试同时完成。

四、配套设备、备品备件(含易损件或消耗品)要求及长期供应优惠条件

五、合同总价(大写)：                   (人民币·元)

小写：                            元

以上价格为甲方指定地点交货价并包含安装运输调试费用。

本合同的供货范围，除包括上述货物外，还包括随机的辅助电气设备、专用电线电缆、随机软件、技术文档、设备运行所必需的随机消耗品(如箱包等)，相应的技术服务与质量保证文件。

六、甲乙双方的权利和义务

(一)甲方的权利和义务

1.负责合同签订后项目的配合、协调工作(如与乙方的具体联系和衔接，设备现场安装调试或项目建设施工时配备人员进行监管控制)；

2.负责提供设备和安装调试或项目建设施工所必须的场地和环境；

3.负责组织成立验收小组对设备或项目进行验收并签署验收报告；

4.按合同规定享有乙方提供的设备和项目服务。

(二)乙方的权利和义务

1.乙方保证按本合同一、二、三、四、五条款负责完成甲方项目，并保证提供的设备是全新(包括零部件)、符合招标文件规定、具有国家有关部门注册并符合国家质量检测标准(进口产品具有国家有关部门完整手续)和产品出厂标准的设备；设备及主要配件保修期为(  )年，终身负责维修；并保证设备在甲方报废前正常运行。 具体服务：保修期内，乙方对设备提供全免费上门保修或免费更换；在保修期，同一货物、同一质量问题连续三次维修仍无法正常使用，乙方必须予以更换同品牌、同型号或不低于投标配置的其它新机器。保修期后，收取成本费维修(自然灾害及人为故意损坏除外)；主设备乙方提供现场维修，维修人员在收到故障报告后保证(12)小时内到达现场，      一     类故障保证由          人员(或工程师)在( 5 )天内修复，    二     类故障保证由  维修    人员(或工程师)在( 10 )天内修复；乙方保证在甲方指定地点供应备品备件(含易损件)和配套消耗品；乙方对所提供的设备实行( 6 )月时间定期进行保养(或维护、巡检)制度；

2.保证甲方在合同设备或项目(有配套软件的还包括软件产品)使用期间不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。

3.严格遵守投标、技术澄清、商务谈判、中标所承诺的一切规定和条款；

4.参与甲方共同进行设备和项目的验收。                                       

七、以上内容与甲方采购确认和乙方中标承诺情况一致(或中标产品和设备或项目的技术及服务保证甲方正常使用)。

八、技术培训：

乙方向甲方提供 3-5    天的设备使用人员现场例行免费培训，培训内容包括设备的调试、使用、一般的维修、维护及保养等；食宿自理(各自负责)；大型设备(或招标文件有要求、或投标文件有承诺的)，乙方还将负责甲方     人专业技术人员(或工程师)国内培训并应获得技术证书，费用由乙方负责，具体时间为     天、地点为   大理大学第一附属医院   ，其他由甲乙双方协定。

九、甲方在设备使用过程中发生技术质量问题，乙方应提供及时有效的技术支持。

乙方应向甲方提供在省内的维修服务中心、特约维修服务站等售后服务网点的名单、联系地址、联系电话。
乙方技术支持电话：              ，联系人：
                。

十、整体项目完成时间或设备送达甲方指定地点并按规范安装调试完毕时间为合同签订生效后      日内。

十一、验收及验收标准

1.设备验收：设备到达甲方指定地点后甲方统一初验是否符合合同要求(或按所提供样品进行验收)；

设备交验地点和方式：合同签订后，乙方负责将完整配套的原封设备(含开机必要消耗品)送到甲方指定的地点(大理大学第一附属医院)，由甲乙双方共同开箱初验，并由乙方按合同规范要求完成安装及加电测试等。交货时，乙方随货向甲方交付设备必需的合格证、保修卡，相关资料(如操作手册、使用指南、维修手册、安装调试说明书、服务手册等)及配备的用件、工具等；货物到达指定交货地点后，将由甲方和乙方进行集中验货，若开箱加电测试发现不合格的货物，乙方必须予以更换；在货物最终验收后的质量保证期，乙方应对由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由乙方承担。

2.项目验收：设备安装和调试或项目建设施工完成后，甲方检验、测试是否合格并满足合同技术要求。

3.验收标准：按国家、行业标准。

十二、合同价款结算

1、合同签订后，设备到货，安装调试、检测、技术培训工作完毕，乙方应向甲方交付合同价款10%的履约保证金，乙方提供履约保证金缴款凭证及合同价款发票，甲方一次性支付全部合同价款。

2、包号001、包号002、包号003、包号004、包号005、包号006、设备验收合格起满2年后，设备正常运行无质量问题，甲方向乙方无息退还合同价款10%的履约保证金。

3、包号007设备验收合格起满1年后，设备正常运行无质量问题，甲方向乙方无息退还合同价款10%的履约保证金。

十三、违约责任：

除发生不可抗力事实外，乙方所交设备(或项目)和安装调试(或建设施工)与合同标准不相符合的，甲方有权拒收设备(或项目)；逾期交货(或完工)将向甲方每日偿付合同总额万分之五的滞纳金。因乙方不能按期交付设备(或项目)和完成安装调试(或建设施工)及所交设备(或项目)和安装调试(或建设施工)与合同标准不符使甲方造成经济损失的应依法赔偿。

甲方无正当理由拒收设备(或项目)，甲方向乙方偿付合同款总价百分之五的违约金；逾期支付合同款将向乙方每日偿付欠款总额万分之五的滞纳金。

甲方有权拒付合同价以外的任何费用；乙方有权拒绝合同整体范围以外的条件。

十四、甲乙双方在履行合同过程中发生纠纷，应及时向有关监督管理部门反映，以便相关部门进行协调或处理；也可以直接向合同签订地仲裁部门申请仲裁；本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订地人民法院管辖。

十五、本合同其他未尽事宜，按国家《中华人民共和国民法典》有关规定处理。

十六、本合同一式陆份，甲方五份，乙方一份。

十七、本合同自签订之日起生效。

十八、本合同不可分割之部分：

1、廉洁购销协议

2、中标人投标文件及澄清

3、中标通知书

4、配置清单

5、合同书附件

廉洁购销协议
甲方：大理大学第一附属医院
乙方：
为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本协议，并共同遵守：
一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及《大理大学第一附属医院经济合同管理办法（试行）》规定对外签订、履行涉及经济权利义务关系的各类合同中约定的医用设备、医用耗材、信息、服务、租赁、外包等医疗产品。
二、甲方应当严格执行医疗产品购销合同验收、入库制度，对所采购的医疗产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。
三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。
四、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医疗产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。
五、乙方必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医疗产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。
六、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。
七、本协议作为医疗产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。
八、本协议一式六份，甲方五份、乙方一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：大理大学第一附属医院     乙方（盖章）： 

法定代表人(负责人):                   法定代表人（负责人）：
经办人签名：                          经办人签名：
签订时间：      年    月    日        签订时间：      年    月    日
第四章 投标文件格式
大理大学第一附属医院

2026年第一批医疗设备购置项目

投 标 文 件
招标编号：           

包号：           
投标人全称：                                (电子签章)
法定代表人或委托代理人：                    （电子签名）
日期：          年     月     日
格式1：
开标一览表
项目名称：                     招标编号：                  包号：            
	投标人名称
	投标总报价
（万元）
	交货期
	交货地点
	投标保证金
形式
	备注

	
	小写：
大写：
	
	
	
	


投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
一、资格证明文件
投标人应按所附格式要求填写并提交。
资格声明中的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
投标人提交的材料将被保密，但不退还。
格式1：
营 业 执 照（投标人）
1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；
2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”； 
3）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“个体工商户营业执照”； 
4）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明。
（以上证照提供扫描件加盖电子公章）
营 业 执 照（制造商）

（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）

格式2：
法定代表人身份证明书
投标人名称：                        
单位性质：                          
成立时间：        年       月       日
经营期限：                          
姓名：            性别：            年龄：            职务：            
系                        （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
注:后附法定代表人身份证复印件。
投标人：                      （电子签章）
         年       月        日
格式3：
法定代表人授权委托书
本授权书声明：  （投标人全称） 的法定代表人代表本公司授权（委托代理人姓名）为本公司合法代理人，就贵方组织的有关（采购项目名称）项目（招标编号：            ）的招标，以本单位名义投标。代理人在本项目投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认。
代理人无转委托权。
投标人名称：       （全称）       （电子签章）
法定代表人：                      （电子签名或签字）
法定代表人身份证号码：                   
委托代理人：                      （电子签名或签字）
职      务：                             
代理人身份证号码：                       
          年       月        日
附：委托代理人详细地址：                             

    电话：                             
注:1.在投标文件中附委托代理人身份证扫描件。
2.如投标人代表不是法定代表人，应当在本《法定代表人授权书》后附授权代表由投标人缴纳社保的证明材料。其他单位代缴社保的证明材料不予认可。
格式4：

投标人财务状况报告
投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

格式5：

投标人依法缴纳税收的证明材料
格式6：

投标人依法缴纳社会保障资金的证明材料
格式7：

投标人具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
格式8：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（投标自行承诺及说明，内容自拟）
注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日
格式9：
医疗器械生产（经营）许可证、医疗器械注册证及附件
   投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证 生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）

格式10：
投标人无直接控股、管理关系书面声明函
云南招标股份有限公司：
一、下述公司负责人与我公司单位负责人为同一人：（如无则本项填写“无”）  
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
二、我公司与下述公司存在直接控股关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
三、我公司与下述公司存在直接管理关系：（如无则本项填写“无”） 
1.                              
2.                              
3.                              

……
（可自行添加）
我单位郑重声明：与本单位负责人为同一人或者与本单位存在直接控股关系、管理关系的供应商未参与_    (项目名称)      同一合同项下的投标。 
我单位保证上述声明真实、有效、可查。 
特此声明。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

注：
1、单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。
2、直接控股关系，是指单位或个人股东的直接控股关系；控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
3、直接管理关系，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的直接管理与被管理关系，如上下级关系的事业单位和团体组织。
格式11：
无串通投标行为的承诺函
一、有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
（一）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；
（二）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
（三）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（五）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；
（六）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；
（七）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。
二、有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（五）不同投标人的投标文件相互混装；
（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
请投标人出具是否存在上述情形的承诺函（内容自拟），并按附表（投标人在职人员情况表）格式填写相关内容。如出现上述情形的，将向财政部门报告，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任。 
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式11-1：
投标人在职人员情况表
	序号
	姓名
	性别
	职务
	身份证号

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标人须如实填写公司所有在职人员 。
★2、评标委员会如发现投标人提供的在职人员与其他投标人所提供的在职人员存在重复的，相关投标均按不实质性响应招标文件要求处理。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式12：   
投标保证金交纳凭证
格式13：

招标文件第一章“投标人资格要求”中要求提供的其他资格证明文件
二、商务部分

格式1：
投标函
致：                  
我方仔细研究了（采购项目名称）   （招标编号：               ）项目招标文件的全部内容，正式授权下述签字人   （姓名和职务）     全权代表投标人  （投标人全称）   参加投标，并按招标文件规定提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布同意如下：
1、按招标文件项目需求及技术要求和投标报价汇总表，投标总报价（大写）       元，人民币(￥        )，在  （交货期）   完成交货。
2、我方已详细审查全部招标文件，包括（澄清文件）(若有)。我方完全理解相关文件要求，并承担对这方面有不明及误解的后果。

3、在《投标人须知》规定的开标日期起遵循本投标文件，并在投标人须知第17.1条规定的投标文件有效期满之前均具有约束力。
4、同意《投标人须知》中关于投标保证金不予退还的规定。
5、同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料，并保证数据和资料的完整性和真实性。
6、如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，按中标通知书内容在法律规定的期限内与贵方签订合同，并履行相应的合同责任和义务。
（2）我方承诺按照招标文件规定向贵方提交履约担保。
（3）我方承诺将承担售后服务及保修责任。
8．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
9．                                       （其他补充说明）。
与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                                 邮政编码：             
电话：                                      　　　　　　　　　
传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
开户名称：                                                    
开户银行：                                                    
帐    号：                                                    
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式2：
货物分项报价表

项目名称：                                            招标编号：                                  包号：                
	序号
	货物名称
	医疗器械注册证号
	制造商名称、国别
	品牌
	型号和规格
	制造商规模类型
	制造商授权
	数量
（1）
	单价（元）
（2）
	合计（元）
（3）=（1）*（2）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）：


注：1、投标人必须根据招标文件第五章“项目需求及技术要求”中“采购标的物清单”中的采购货物，按顺序逐项报价并填报此表，不得缺项漏项或任意合并项目报价；不得删除或修改本表要求填报的内容，否则评委可视为未响应招标文件实质性要求。
2、本表填报报价应当包含招标文件第二章“投标人须知”中“投标报价”要求的所有报价。
3、在“制造商授权”列中填写授权主体的名称。若多级授权的，须填写从制造商到投标人的完整授权路径；招标文件不要求提供制造商授权的，不用填写该列。
4、在“制造商规模类型”列中如实填写“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”、“残疾人福利性单位”、“监狱企业”或“其他”，并按招标文件要求提供《中小企业声明函》。本项填报的制造商规模类型应与《中小企业声明函》中的规模一致，若出现内容矛盾、前后不一致的，以《中小企业声明函》为准。

5、对于单个序号的产品，只能响应一个型号，不接受多个型号对单个序号产品进行响应及报价。如：XXX产品，数量2台；接受的响应方式：投标产品型号为“A”，则2台设备型号均为“A”，不接受的响应方式：投标产品型号“A”m台，型号“B”n台，m+n=2。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

格式3：
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （ 单 位 名 称 ）    的    （ 项 目 名 称 ）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业 （含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
 1.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于 □大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）； 
2.    （ 标 的 名 称 ） ，属于   （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行 业 ；制造商为   （ 企 业 名 称 ）   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（只能勾选一种类型）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
     日 期
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
注：
1.投标人须根据制造商情况如实出具声明函。享受本招标文件规定的中小企业扶持政策的，将随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。
2.所声明的从业人员人数、营业收入金额或资产总额不实的，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
3.投标人须按招标文件规定的所属行业，核对《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，如实出具声明函。中小企业划型填写错误或所属行业填写错误的，评标委员会将不予进行价格扣除。
4. 若采购项目包含多个标的物的，须按第五章“采购标的物清单”逐项将货物制造商的相关信息全部列入《中小企业声明函》，并由投标人出具、加盖投标人公章。

附件：
《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中小企业划型标准规定节选：
四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


格式4：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                           单位名称（盖章）：
                                   日  期：
注： 1、投标人若非上述企业，则不需提供此附件

2、中标供应商为残疾人福利性单位的，其《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告，接受社会监督。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
格式5：
监狱企业证明文件
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定：监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注：投标人若非上述企业，则不需提供此附件
格式6：
关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
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1.（产品名称1，型号（如有））1，生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致）2，厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2，型号（如有）），生产厂为（厂名，与生产厂营业执照一致），厂址为（生产厂址，与生产厂营业执照一致）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                                   日期：  年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.当《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中含有多个产品，应当逐项填写。
7.服务采购项目中涉及的货物，也应按本函格式，逐项填写。
8.招标代理机构将随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件，请各投标人如实进行声明。
9.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
10.若供应商认为提供的货物不符合本国产品标准，可以不填写声明函，不享受价格评审优惠政策。

11.划斜线处无需填写。
格式6-1：
本国产品支持政策价格评审优惠声明函
本公司（单位）郑重声明：符合本国产品标准的产品成本之和占该我公司提供的全部产品成本之和的比例及本国产品的报价具体内容如下：
	项目名称
	符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例（%）

	
	


本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
投标人：                                   （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）
日期：            年       月       日

说明：

本声明函适用于：采购项目或者采购包中含有多种产品，或服务采购项目中包含货物时填写。存在以下任意一种情况的，无需填写：

1.《第五章 项目需求及技术要求》的《一、项目需求一览表》中只有一个产品；

2.服务采购项目中不包含货物；
3.符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例未达到80%的。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
格式7：
商务条款偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的商务条款，认真填写本表。
商务条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的商务要求和《合同条款前附表》中要求的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式、履约保证金等要求。
项目名称：                     招标编号：                    包号：               
	序号
	招标文件页码及条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	响应情况说明
	商务条件支持资料索引
（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：对于投标产品商务条款响应要求需有证明材料支持的，必须在投标文件中提供证明材料，并将该证明材料在投标文件中的索引（页码及条目号等）标注在“商务条件支持资料索引”中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式8：

配置清单
根据招标文件第五章《项目需求及技术要求》，列出投标产品详细配置清单，必须包括在《技术规格偏离表》、《商务条款偏离表》中响应提供的所有软件产品、硬件产品、第三方产品及相关服务。配置清单必须包含产品名称、制造商名称、规格型号及数量。格式由投标人自拟。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

附件9:
售后服务承诺书
(由投标人按《项目需求及技术要求》售后服务及要求自行分别填写)
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式10：
投标人信息表
（请投标人如实填写本表信息）

	公司名称
	

	公司地址
	

	公司性质
	
	公司类型
	

	法定代表人
	
	注册资金
	

	注册日期
	
	开户银行
	

	
	
	开户基本账号
	

	联系人
	
	联系电话
	手机
	

	
	
	
	固话
	

	联系传真
	
	联系邮箱
	

	经营范围
	

	持股情况
	(1)股东名称：       ，持股比例       ；

(2)股东名称：       ，持股比例       ；

...（可自行添加）

	持股比例最高者性别(勾选)
	□男    □女

	供应商规模类型(勾选)
	□小微企业□中型企业□大型企业□其他(如事业单位、会计师事务所、非企业团体组织等)

	公司管理体系认证
	（质量、职业、环境管理体系）

	公司资质及各类生产、经营许可

	备注
	


投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式11：
构成投标文件商务部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他商务部分资料，格式自拟。

三、技术部分
格式1：
技术规格偏离表
投标人须逐条对应招标文件中要求的技术条款，认真填写本表。
技术条款是指：招标文件第五章《项目需求及技术要求》中要求的技术要求。
  项目名称：                     招标编号：                   包号：            
	产品名称
	序号
	招标文件技术规范、要求
	投标品牌、型号、技术参数及配置
	偏离
	技术支持资料索引（页码及条目号等）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：
1、上表中“偏离”一列，投标人须如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。凡投标内容高于招标文件要求的，按“正偏离”填写；低于招标文件要求的，按“负偏离”填写；满足招标文件要求的，按“无偏离”填写。并在“投标品牌、型号、技术参数及配置”一列中写明投标产品实际的技术参数。

2、上表“序号”一列，应对应该产品在第五章《项目需求及技术要求》中的序号。
3、各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
4.投标人应将支持该项技术要求响应的技术支持资料在投标文件中的索引（页码或条目号等）标注在“技术支持资料索引”一栏中。
投标人：                                   （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：               （电子签名）

日期：            年       月       日

格式2：
技 术 文 件
应包括（但不限于）以下内容：

1. 投标人基本情况（投标人的组织机构、制造商的生产能力、主要加工机具装备等）概述；

2. 货物重要技术参数、参数及性能的详细说明；原材料选择、设计（使用）寿命；外购/外协件制造厂、产地等；

3. 货物设计、制造、检验（测）、试验、验收、包装、运输、储存及试车等拟采用的标准、规范和方式等；
4.人员培训、技术服务计划及说明；货物安装、调试、试运行实施方案及进度计划；

5. 投标人提出的合理化建议（如技术方案的调整、设备配置及功能等）；

……

格式3：
技术支持资料
包括但不限于：投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等。投标人根据自身实际情况和产品特点自行提供，以证明其产品具体配置情况及技术指标响应的真实性。未提供上述资料导致评委无法进行技术评审的，后果由投标人自行承担。
格式4：
构成投标文件技术部分的其他资料
投标人认为应当提交的其他技术部分资料，格式自拟。

第五章 项目需求及技术要求
一、项目需求一览表
	（一）
	采购标的物清单

	包号
	序号
	★是否接受进口产品
	项目名称
	数量
	计量单位
	预算金额
(万元)
	最高限价（万元）

	001
	1
	是
	三维电生理导航系统
	1
	套
	220
	220

	002
	1
	否
	全身彩超
	1
	台
	200
	200

	
	2
	否
	全身彩超
	1
	台
	199.31
	199.31

	003
	1
	否
	宫腔镜系统
	1
	套
	200
	200

	
	2
	否
	腹腔镜系统
	1
	套
	160
	160

	
	3
	否
	术中加温毯
	1
	台
	10
	5

	004
	1
	是
	超广角荧光眼底造影系统
	1
	套
	220
	220

	005
	1
	是
	消化内镜治疗工作站
	1
	台
	120
	120

	
	2
	否
	高清电子治疗型胃镜
	1
	条
	45
	45

	006
	1
	否
	电子鼻咽喉镜吞咽评估系统
	1
	台
	50
	45

	
	2
	否
	上下肢主被动训练系统等设备
	1
	批
	48
	48

	
	3
	否
	软体手功能康复机器人等设备
	1
	批
	48
	48

	
	4
	否
	经颅电刺激仪
	1
	台
	48
	45

	007
	1
	否
	快速多舱式全自动清洗消毒器
	1
	套
	130
	130

	
	2
	否
	管腔器械腔内检测仪
	1
	台
	9
	9

	（二）
	核心产品：包号001：三维电生理导航系统；包号002：序号1全身彩超；包号003：宫腔镜系统；包号004：超广角荧光眼底造影系统；包号005：消化内镜治疗工作站；包号006：电子鼻咽喉镜吞咽评估系统；包号007：快速多舱式全自动清洗消毒器；

	（三）
	采购标的物所属：工业


说明：
1.各投标人必须对招标文件第五章《项目需求及技术要求》中的技术要求，逐条作出全面、真实的反映，除如实填写技术规格偏离表外，投标文件中必须提供技术支持资料支持参数技术规格偏离表应答（包括但不限于投标产品的技术白皮书、产品相关鉴定资料、试验报告、检验报告、技术彩页、或宣传资料、图纸资料等）。若投标文件中技术支持资料参数与技术规格偏离表应答不符，以技术支持资料为准；若无技术支持资料导致评标委员会无法判断的，评标委员会可认定为不响应该条技术参数要求。
★2.投标人必须对所投包内所有产品进行完整报价，不得缺漏，否则按不实质性响应招标文件要求处理。

二、技 术 要 求
包号001：

三维电生理导航系统1套

*1.系统定位要求：支持磁场和电场混合定位，磁场定位为主，实时校正电场，三维模型精度≤1mm，支持多导管、导管头端和弯型可视化。能够兼容星型、环型、桨型标测导管。

2.系统平台采用Windows≥10操作系统。

3.软件组成：包括激动图软件、解剖图软件、电压图软件、网图软件、等时图软件、阻抗图软件、高精密度标测模块、压力监测模块、消融点数据实时标记模块、距离/面积测量工具、消融指数、可调弯鞘管显示模块、MRI/CT图像融合模块、X光图像融合模块、三维心腔内超声模块等。

4.匹配消融导管头端具有四色打弯提示功能，能够提示导管打弯方向。能够匹配双向打弯的脉冲导管。
5.匹配导管的定位精度误差≤1mm。
6.自动实时保存手术过程中采集的信息。具有自动形态匹配及自动采点功能。能定性和定量评价血管形态，提供血管图像和管壁结构，空气中的 A 扫描范围≥19mm，造影剂中 A 扫描范围≥14mm ，轴向（纵向）分辨率≤15μm;
7.可以同时捕捉前后不低于10个心跳的心电信号，可以随意选择和编辑任意一个心电信号。
8.一次采集不低于8种心电信息：可同时获得空间解剖，激动顺序，电传导，单、双极电压图，阻抗图和三维网图等。系统可自动计算和显示每一帧图像的光衰指数数值，显示光衰指示器和光衰毯展图。
*9.具有自动呼吸补偿和呼吸门控功能，抗呼吸干扰。具备实体降噪电极，降低电场干扰。
*10.可用于连续标测多达4种具有不同周长、信号形态等的心律失常图。

11.具有电位洋流图，可同时动态显示速度矢量、显示传导方向以及在整个心腔中的方向和相对传导速度。

12.具有实时压力监测功能，可监测压力大小和方向，并有压力矢量箭头直观显示，以克（g）为单位记录，精度≤1g。

13.具有消融点数据自动标记功能，并可实时动态显示消融点和消融点之间的距离，用户能通过自定义消融点的各种参数，判断消融效果，提示消融漏点。
*14.具有智能超高精密度标测功能，能智能化自动选取符合条件的标测点并自行校准，单根标测导管标测电极≥50个。
*15.具有心内超声影像与三维导航系统整合模块，能在电生理系统上实时持续显示三维超声图像，并可以借助超声影像实现超声自动建模功能。

16.支持可视化鞘在系统页面实时三维显影，提示导管到位及导管操作。
17.具有智能化手术数据统计分析模块，能够实时分析整合每台手术的数据。显示消融的：碎点比例、Gap分析、压力稳定性、手术效率、消融指数综合评分、及线性消融的整体情况。

*18.三维电生理导航系统具备心脏消融仪，能够心脏脉冲消融，可显示完整导管形态，至少兼容单环电极数量≥10个的脉冲导管。
19.具有射频消融，技术控制方式至少包括：温度控制，功率控制，自动灌注控制。

*20.三维导航系统与灌注泵信息集成，与灌注泵联合使用并在射频仪、脉冲仪上设置灌注泵的参数，消融信息可传输至三维导航系统。

21.可兼容使用≥50孔冷盐水灌注消融导管。

22.能远程控制面板联合使用，在观察室远程操纵和修改射频仪参数。

23.射频输出功率：0～100W可调，最低调节幅度1W，温度感知范围：0～95℃；最低调节幅度：1℃，可设置的目标温度范围：0～90℃，阻抗感知范围：50～300欧姆，射频释放时间：0～999秒。 

*24.灌注泵气泡检测：检测最低2µL的气泡

25.灌注泵流速调节（单位调节量1mL/min）

低速（待机）流动：1 mL/min～5 mL/min

高速（消融）流动：6 mL/min～60 mL/min

26.灌注泵清洗流量≥80ml/min，灌注泵灌输压力≥130psi。
27.配置冠脉内OCT，用于对接受冠状动脉介入手术的病人进行冠脉成像，能定性和定量评价冠状动脉的血管形态，提供血管的图像和管壁结构。  

27.1空气中的A扫描范围：≥19mm，造影剂中A扫描范围：≥14mm; 轴向（纵向）分辨率：≤15μm；

*27.2 斑块光衰指数（IPA）：自动计算和显示每一帧图像的光衰指数数值，显示光衰指示器和光衰毯展图；
27.3 支持单根血管长度≥100mm 的OCT影像分析； 

*27.4 支持智能钙化评估：自动识别钙化斑块，计算钙化体积和钙化评分；
27.5 支持床旁控制器和脚踏功能；

27.6 具备OCT-FFR功能：自动计算基于OCT图像的虚拟血流分数，实时同屏显示OCT图像和整段回拉成像的VFR数值及当前横断面位置的VFR数值。

包号002：

序号1：全身彩超1台
*1高分辨率宽屏显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080，可任意调节支撑臂。

2操控面板具备液晶触摸屏≥12英寸, 分辨率≥1280×800，可通过手指滑动触摸屏进行翻页、选择参数等操作。

3操作控制台可上下左右自由调节。

4激活成像探头接口≥4个，通用可互换。

5系统最大成像深度≥50cm。

6二维灰阶：

6.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹。A/D≥14 bit。

6.2声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦。

6.3并行多倍信号接收技术，接收信号的方向≥64个。

6.5回放重现：灰阶图像回放≥9000幅，回放时间≥180秒。

6.6增益调节：纵向增益STC（DGC），分段≥8。横向增益，分段≥6。

7 彩色多普勒：

*7.1显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示。

7.2彩色增强功能：组织多普勒成像，方向性能量图，高分辨率血流成像，超低速血流显示技术。

7.3彩色和二维/频谱多普勒可独立变频。

7.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：～30°～+30°。

7.5显示控制：零位移动分级可调、黑/白与彩色比较、彩色对比。

7.6彩色显示速度：超低速血流显示模式最低平均血流测量速度≤2mm/s。

7.7彩色分辨率：最小血管空间分辨率≤0.2mm。

8频谱多普勒：

8.1方式：PWD、HPRF PWD、CWD 

8.2频谱显示具有自动包络、智能化显示功能。

8.3智能多普勒优化功能，可根据多普勒取样位置自动聚焦，多普勒标尺及基线可自动调节。

8.3最大可测量速度：PWD：最大血流速度≥17.0m/s

CWD：最大血流速度≥22.0m/s

*8.4最低测量速度：≤0.1cm/s（非噪声信号）。

8.5电影回放时间：≥210秒

8.6取样容积宽度：0.3mm至20mm。

9超声功率输出调节：B/M、PWD、CWD、彩色多普勒输出功率可调。

10应用最新智能波束形成技术，包括多同步脉冲激励、多声束高密度接收及多谐波回波声束复合等技术，提升图像的空间分辨率、对比分辨率、穿透力及成像帧频。

11复合数据处理技术。

12组织特性优化成像技术。

*13组织谐波成像。

14高级复合成像技术，包括空间复合、频率复合和斑点噪声消除等技术，增强组织的边界显示，减少斑点噪声，支持所有凸阵、线阵、双平面腔内、穿刺及腹腔镜等探头。

*15高分辨率血流成像技术：采用宽带多普勒技术，可以提高细小血管的空间分辨率，无外溢显示≤0.2mm的血管血流，具有方向性显示，可进行频谱测量。

16精确成像技术，组织结构显示清晰、自然，背景更加平滑，有效降低组织结构中高回声区域的饱和度。可应用在所有探头上。

17智能图像一键优化技术，可应用在二维、频谱及彩色多普勒等模式。2D图像的增益和时间增益补偿可自动调节；频谱多普勒的标尺及基线可自动调节；彩色多普勒的ROI位置及彩色偏转可自动调节；多普勒取样门的位置、偏转角度及多普勒角度可自动调节（线阵探头）。

18组织多普勒成像，支持相控阵探头、凸阵探头和经食道探头等。

19穿刺针增强显示。

*20超低速血流显示技术：消除运动伪像，增强超低速血流信号的显示，具有高敏感、高分辨、高帧频、低噪声等优势。具有三同步显示功能，可取频谱进行定量。

20.1超低速血流显示技术的三维成像模式，使用常规探头，实现超低速血流的高分辨率立体显示。

21声衰减成像，对肝脏组织的衰减系数进行测量及可视化显示。应用原始数据，采用参数成像方式对取样框内的衰减系数进行彩色编码，用于脂肪肝和肝纤维化的量化评估。

22弹性成像技术

*22.1剪切波弹性成像，2D模式的剪切波成像方式；支持凸阵、线阵和腔内等探头。可显示剪切波传播的速度图和组织的弹性图，可形成相应分析曲线。具有专业规范的评估分析手段，可形成专业测量分析报告系统。

22.2应变弹性成像，支持凸阵、线阵、腔内、腔内容积、双平面腔内及腹腔镜等探头，具有成像质量控制曲线及分析显示。

23造影成像技术，具有双幅对照模式

23.1支持三维立体显示。

23.2支持双幅图像同步测量。

23.3造影微血管/超微血管成像模式，可根据造影剂灌注的时间顺序进行彩色编码。

*23.4超声造影定量分析功能，如时间增强曲线等相关定量分析。

24微小钙化增强显示功能。

25宽景成像技术

26探头规格：

26.1性能：超宽频带变频探头，中心频率的变频在屏幕上可视可调。

26.2 系统支持的探头频率范围：在1.5～33MHz之间，最高显示频率≥30MHz。

26.3探头类型：凸阵、微凸阵、线阵、腔内探头、L型线阵探头。探头个数：6个。

凸阵探头：可视频率范围：1.8～6.0MHz

线阵探头：可视频率范围：4.0～18.0MHz 

腔内探头：可视频率范围：3.6～10.5MHz，成像角度≥170°

微凸阵探头：可视频率范围：1.8～6.0MHz

L型线阵超高频探头：可视频率范围：8.8～20.0MHz

线阵超高频探头：可视频率范围：10.0～33.0MHz

27测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒）

27.1 一般测量。

27.2 心脏功能测量与分析。

27.3 妇、产科测量与分析。

27.4 血管血流测量与分析。

28 输入/输出信号：

28.1 输入：S～VHS、RGB彩色视频等。

28.2 输出：S～VHS、复合彩色视频、S～Video、DVI（HDMI）、USB接口，USB接口≥5个。

29连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件，装机后可正常使用。

30 图像管理与记录装置：

30.1 内置超声图像存档与病案管理功能，在主机中完成病人静态图像和动态图像的存储、管理及回放，可完成硬盘、DVD/CD、USB存储盘等多种文件格式静态及动态图像的存储。

30.2 支持原始数据存储。

31设备主要配置：彩超主机1台，耦合剂加热器1个，512GB双接口U盘31个，超声图文工作站3套（≥处理器I7-13700,内存32GB，硬盘500G+1T，显示器≥27英寸，带彩色打印功能,检查桌，检查椅),温度调节装置1台，3KW断电保护装置3台。

序号2：全身彩超1台
1、主机成像系统：
*1.1.1  高分辨率液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920×1080,可上下左右任意旋转，可前后折叠。

1.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥12英寸,可通过手指滑动触摸屏进行翻页，直接点击触摸屏即可选择需要调节的参数，操作面板可上下左右进行高度调整及旋转，最大旋转角度达360度。

1.1.3 全新集束精准发射技术

1.1.4 脉冲优化处理技术

1.1.5 海量并行处理技术

1.1.6 自适应增益补偿技术

1.1.7 数字化二维灰阶成像及M型显像单元；

1.1.8 解剖M型技术,可360度任意旋转M型取样线角度方便准确的进行测量,支持所有探头

1.1.9 脉冲反向谐波成像单元；

1.1.10 彩色多普勒成像技术；

1.1.11 彩色多普勒能量图技术；

1.1.12 方向性能量图技术

1.1.13 数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括 PW 、CW和 HPRF)；

1.1.14 动态范围≥300dB

1.1.15 数字化通道≥7071000

1.1.16 智能全程聚焦技术；

1.1.17 智能聚焦技术 ：焦点区域随深度调节安图像比例自动优化聚焦区域；不同模式切换后，聚焦区域保持原有模式深度。

1.1.18 智能化一键图像优化技术；可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像

*1.1.19 智能实时图像优化技术：，通过实时监测图像像素曝光度，全程实时自动优化图像中的每一个像素，获得更优异的图像；减少操作步骤。

1）、可实现自动优化远场图像；多级可调，范围±20dB。

2）、可实现自动补偿声影后方图像；多级可调，范围±10dB。

1.1.20空间复合成像技术，同时作用于发射和接收，支持所有凸阵、微凸阵和线阵成像探头。

1.1.21自适应核磁像素优化技术，支持所有成像探头，可分级调节≥5级。

1.1.22 图像自定义排序技术：可对已经存储的图像，根据客户需求手动进行图像排序。

1.1.23 内置 DICOM 3.0标准输出接口；

1.1.24 内置一体化超声工作站；

1.2 先进成像技术：

 *1.2.1具备全屏高清放大功能，放大后图像显示区域尺寸≥23英寸，显示比例≥16：9，分辨率≥1920×1080
1.2.2 超宽视野成像扫描技术

1)测量功能,电影回放功能

2)线阵、凸阵及容积探头具备

3)结合先进的成像技术如复合成像技术结合使用
1.2.3 超声声速自动校正技术

1)针对肥胖及困难病人

2)可用于乳腺检查，并可调整级别

3)专门的预置条件

1.2.4 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。

1.2.5 组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有彩色，谐波，PW， M型多种模式，并有在机应变及应变率定量分析工具。

*1.2.6 多影像实时对比联合诊断技术：主机可直接获取和浏览CT/NM/MR，乳房×线/超声的DICOM图像，同屏对比既往和目前的超声图像，回顾实时的、存储的、输出的图像进行对比诊断。

1.2.7 术者模式，可实时双屏显示，主屏幕与触摸屏实时同步显示扫描图像。
1.2.8 弹性成像技术

1)实时软组织弹性成像技术，无需人工加压，具有灰阶，反转及彩色多普勒多种显像方式

2)具备囊实性结构鉴别弹性成像技术

3)具备浅表及腔内弹性成像
4)主机内置一体化实时弹性定量分析技术，可对弹性图像进行直径面积对比分析、动态弹性应变分析、动态弹性参数成像。

*1.2.9 肝脏剪切波定量技术

1)具备无创评估肝组织弹性的超声成像技术，可以结合常规超声图像检测特定区域组织的弹性硬度。

2)具有肝纤维化分级指示器，自动将获得的剪切波数值和肝纤维化分级关联显示。

3)测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

4)具备单一定量区域≥15组测量值录入，并可存储导入报告体系，报告可输出打印

5)测量结果需包含：平均硬度及硬度标准差

6)可在1秒内快速获取剪切波数值。

1.2.10实时剪切波弹性定量技术，可实时对感兴趣区域内组织进行硬度定量评价。

1)支持腹部及浅表探头。

2)具有彩色编码功能，可双幅显示灰阶图与彩色编码图，并具有置信图模式。

*3)取样框ROI可调节大小，腹部最大达5×6cm；浅表最大达5×3.6cm

4)具有多种测量模式，可根据临床需求使用取样框、圆圈、描记、点式等方式进行测量；

5)具有原始数据搜集及处理能力，可任意回放并进行回顾性测量计算

6)测量值可以两种单位显示，KPa及m/s

*1.2.11具有微视血流成像技术，可捕捉超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式等，≥8种图可选，并可进行血流速度测量，已存储的图像亦可使用增强模式进行观察。

1.2.12具有高清微视血流成像技术，可高清显示超微细血流及超低速血流信号，支持凸阵、线阵探头、微凸阵探头，可用于腹部、浅表、肌骨、儿科、血管等多种应用，具有单独模式、增强模式及2D对比模式等。

1.2.13立体光影血流成像技术：结合血流速度和能量信号，通过模拟光照，在二维探头下实现三维立体血流显示效果。提高血流空间分辨率。5档可调：关闭、低、中、高、最大。

1.2.14 血管中内膜自动测量与分析

1)要求对感兴趣区域内自动测量，无需手动描计

2)计算结果为一段距离内的平均值，提高测量的可靠性和可重复性，并可根据血管内中膜厚度不同进行优化设置

3)脱机数据可输出

1.2.15具备智能多普勒血管检查技术

1)单键优化二维、多普勒图像质量

2)单键自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等

*3)具备血流自动追踪技术，可跟随探头的移动实时追踪血管位置，自动调整彩色图像（包括取样框角度、位置等），自动优化频谱测量以保证测量值的准确性

1.2.16脑卒中疾病诊断相关技术

1)可自动记录颈总动脉和颈内动脉的近端、中端、远端的血流速度测量结果

2)自动得到颈总动脉和颈内动脉血流速度峰值

3)计算出颈内动脉和颈总动脉的血流速度峰值速度比

1.2.17 具备血流参数定量分析技术

1)可对感兴趣区彩色血流像素及3D血流体素等多参数进行定量分析，帮助判断肿瘤、移植肾等内部血供情况

2)测量结果需包含：VI/FI/VFI

3)支持在机及离线分析

1.2.18负荷超声成像(内置一体化)：具备二维负荷超声

1.3 测量和分析：( B 型、M 型、D 型、彩色模式)

1.3.1 一般测量：距离、面积、周长等；
1.3.2 产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数、新生儿髋关节角度等；
1.3.3 外周血管测量和计算功能；

1.3.4 多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算);
1.3.5 心脏功能测量；
1.4 图像存储 (电影) 回放重显及病案管理单元

1.4.1 数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，实时 JPEG 解压缩，

可进行参数编程调节；

*1.4.2 硬盘≥1T（1024G），DVD／USB图像存储,电影回放重现单元≥2200帧；
1.4.3 具备主机硬盘图像数据存储；

1.4.4 病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等；

1.4.5 可根据检查要求对工作站参数（存储、压缩、回放）进行编程调节；
1.5 连通性：医学数字图像和通信 DICOM 3.0 版接口部件

2、系统技术参数及要求：

2.1 系统通用功能：

*2.1.1探头接口选择：≥4个，微型非针式，并激活可互换通用，接口需具备照明系统。

2.1.2 预设条件: 针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件。
2.2 探头规格

*2.2.1 提供至少5把探头：满足浅表、血管、腔内、心脏、腹部等部位检查
2.2.2 腹部凸阵探头（1.0～5.0MHz）

血管专用探头（3.0～12.0MHz）
血管/小器官线阵探头（4.0～18.0MHz）
心脏相控阵探头（1.0～5.0MHz）

腔内微凸阵探头（3.0～10.0MHz）

2.3 二维显像主要参数：
2.3.1成像速度：相控阵探头，85°角,18CM深度时,帧速度≥58帧/秒
凸阵探头, 85°角,18CM深度时,帧速度≥45帧/秒
2.3.2 增益调节：TGC增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节；TGC 调节：图像实时或冻结后均可以调节TGC。

2.3.3 声束聚焦：发射及接收全程连续聚焦;

2.3.4 接收方式：独立接收和发射通道数, 多倍信号并行处理；

2.3.5 接收超声信号系统动态范围≥320 dB

2.4 频谱多普勒：

2.4.1 显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、

高脉冲重复频率 (HPRF)、

连续波多普勒（CW）；

2.4.2 发射频率: 电子相控阵: PWD,CWD1.6～1.8MHz

电子凸阵:PWD:2.0～2.2MHz

电子线阵:PWD:5.75～7.0MHz

2.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；

B/CPA/PW；B/CDV/CW；

2.4.4 最大测量速度：PWD正或反向血流速度：≥ 10.0 m/s（0度夹角）；

CWD:血流速度(28.0m/s
*2.4.5 最低测量速度≤ 0.25mm/s (非噪音信号)；

2.4.6 Doppler及M型电影回放：(48 秒；

2.4.7 滤波器：高通滤波或低通滤波两种，分级选择；

*2.4.8 取样宽度及位置范围：宽度 0.5mm至20mm多级可调；

2.4.9 零位移动：( 9 级；

2.4.10显示控制：反转显示 (上/下)、零移位、B～刷新、D 扩展、B/D 扩展，

局放及移位；

2.4.11 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算
2.5 彩色多普勒：

2.5.1 显示方式：速度图 (CDV)、能量图 (CPA)、方向性能量图（DCPA）

2.5.2 彩色增强功能:彩色多普勒能量图(CDE/CPI);组织多普勒(TDI)

2.5.3 具有双同步/三同步显示(B/D/CDV)
2.5.4 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤5mm/s（非噪声信号）
2.5.5 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比
2.5.6 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：～20°～ +20°；

2.6 超声功率输出调节：

6.6.1 B/M、PWD、COLOR DOPPLER

6.6.2 输出功率选择分级可调
2.7 记录装置：

2.7.1 主机硬盘容量≥1T（1024GB），USB接口≥5个
2.8 设备主要配置：主机1套，超声图文工作站1套(≥处理器I7-13700;内存32GB;硬盘500G+1T，显示器≥27英寸，彩色打印功能，检查椅，检查床，温度调节装置，断电保护装置)。

2.9 负责将设备接入现有体检软件。
包号003：

序号1：宫腔镜系统1套

一、设备整体要求：摄像主机、摄像头、冷光源、宫腔镜及手术器械为同一生产厂家，配置内镜台车。

二、摄像主机
1.输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描；

2.集成图文工作站功能，可术中记录≥1920×1080全高清录像及≥3840×2160超高清图片；

*3.主机模块化设计，可同时连接≥3种功能的模块，可搭载硬镜模块，软镜模块；

4.主机可兼容同品牌电子镜及光学摄像头，实现4K荧光、4K白光、4K3D荧光功能；

5.主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示；

*6.通过摄像头控制可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示；

7.影像增强功能≥5种，可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮并降低反光；可实现图像色彩增益；

8.腔镜光谱分析处理模式≥2种，可提高对血管及组织的辨识度；

9.可通过画中画功能实现≥4种同屏显示模式；

10.术野画面≥5级亮度可调；

*11.术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能；

12.通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源；

13.输出端口：DP数字端口≥2个，12G/3G-SDI数字端口≥1个，DVI-D数字端口≥1个，USB 接 口≥4 个（非外接）； 
14.电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备；

三、冷光源及导光束

1. 色温≥6000K；

2. 灯泡寿命≥30000小时；

3. 具有SCB集总控制功能，可实现光源亮度自动调节；

4. 具有灯泡寿命预警； 

5. 防电击安全类型和等级：CF I级，可直接用于心脏手术；

6. 支持备用按钮一键恢复最低亮度； 

7. 具有自测功能和安全模式，操作不当时灯光会自动关闭。

8. 导光束≥6根。
四、4K摄像头

1.采集像素：摄像头像素≥3840×2160，逐行扫描；

*3. 可实现通过摄像头、键盘按键控制气腹机，冷光源等；

4. 摄像头的按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、白平衡、亮度、色彩；

5. 术野画面放大功能，≥7级可调，具备自适应缩放功能；

6. 电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备；

7. 焦距18mm。

五、医用监视器

1. ≥32英寸医用级4K监视器；

2. 分辨率≥3840×2160，宽高比16：9；

3. 色域：BT.2020/BT.709；

4. 视角：178°/178°；

5. 双屏显示功能，包括画中画、画外画模式等

六、宫腔镜镜子

1. 宫腔镜要求：

1.1．柱状晶体镜，非球面镜，蓝宝石镜面； 

1.2. 镜体头端人体工程学无创设计；

1.3. 可高温高压消毒； 

1.4. 导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接； 

1.5. 视向角30°； 

1.6. LUER灌流接口，带阀门开关；

2. 宫腔镜、操作鞘和连续灌流鞘： 

2.1 2.9mm宫腔镜1条，5Fr： 

2.1.1 操作鞘1条：规格4.3mm，带5Fr.器械通道；

2.1.2 连续灌流鞘1条：规格5mm。 

2.2、4mm宫腔镜3条，5Fr： 

2.2.1 操作鞘3条：规格5.4mm，带5Fr.器械通道；

2.2.2 连续灌流鞘3条：规格6mm。

3. 配置电切镜2条

3.1 内镜： 

3.1.1柱状晶体镜，防球形畸变，蓝宝石镜面； 

*3.1.2视向角12°，视场角≥55°，镜体外径≤2.9mm； 

3.1.3 导光束接口含≥3种接头，可与不同厂家导光束连接；

3.1.4 可高温高压消毒。

3.2 电切镜鞘： 

3.2.1 外径≤22Fr； 

3.2.2由内鞘和外鞘组成，内鞘陶瓷斜面头端绝缘； 

3.2.3内鞘和外鞘连接后带独立通道，实现连续灌流； 

3.2.4外鞘带LUER灌流接口，带阀门开关，可调节进出液体流速； 

3.2.5配置标准锁扣或360°便捷锁扣外鞘用于连接内镜和工作手件； 

3.2.6 可高温高压消毒。

3.3 工作手件：被动式工作手件;电切环组装于工作手件上；可高温高压消毒。

3.4 电切环：为可重复使用电切环,可高温高压消毒；电流通过电切环头端的回流环形成回路，电流不通过镜鞘；电切环种类多样，环型、针型、球型、带角度电切环等。
七、配套手术器械及其他设备 

1. 半硬性手术器械:抓钳、活检钳、剪刀各3把

1.1 活检抓钳：双关节，5Fr，长度34/40cm可选；

1.2 剪刀：尖头，单关节，5Fr，长度34/40cm可选；

1.3 活检勺钳：双关节，5Fr，长度34/40cm可选。 

2.持针器1把：直型手柄，钳口左弯，直径5mm，工作长度≥36 cm。

3.推结器1把：打结器，直径5mm，长度≥36cm，用于体外打结。
4.配套宫腔镜消毒盒8个。

5.配置膨宫机1台、气腹机1台。

序号2：腹腔镜系统1套

1、4K摄像主机

*1.1、输出分辨率≥3840×2160，逐行扫描。

1.2、图像色域范围BT.2020。

*1.3、集成图文工作站功能，可术中记录≥1920×1080全高清录像及≥3840×2160超高清图片。

1.4、主机可同时处理两路图像信号，进行标准画面与增强画面进行同屏对比显示。

*1.5、可实现单平台双镜联合，两幅不同内镜图像在同一显示器分屏显示。

1.6、可根据手术需要，动态调节画面亮度，暗处增亮，并降低反光。

1.7、至少2种腔镜光谱分析处理模式，可提高对血管的辨识度。

1.8、可通过画中画功能实现至少4种同屏显示模式。

1.9、术野画面至少5级亮度可调。

1.10、术野画面至少3倍电子放大功能，7级可调。

1.11、至少2种纤维镜图像优化功能。

1.12、术野画面可实现上下、左右及180°翻转功能。

1.13、通过摄像头可操控手术设备，如气腹机，电子调光冷光源，并可实现与一体化手术室无缝连接。

1.14、至少4 个USB接口，输出端口：DP数字端口2个，12G-SDI数字端口1个， DVI-D数字端口1个。

1.15、电气安全：医用设备电气安全CF级别I类防护，可应用于心脏设备。
2、4K摄像头

*2.1、摄像头与摄像主机为同一品牌,采集像素：摄像头像素≥3840×2160。

2.2、全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输。

2.3、可实现通过摄像头按键控制气腹机，冷光源。

2.4、摄像头2个按键可设置≥4种快捷键，可预设功能至少包括术野录像、拍照、打印、调节白平衡、亮度、增益、色彩。

2.5、电气安全：医用设备电气安全CF-1类，可应用于心脏设备。

3、LED冷光源及导光束

*3.1、LED冷光源,色温≥5700K；LED灯泡，寿命≥30000小时。

3.2、可实现光源亮度自动调节。

3.3、具有待机键，可一键开启或关闭照明；触摸面板设计。

3.4、安全等级：CF级，可用于心脏相关内窥镜手术

3.5、导光束≥6根，长度≥250cm，直径≤5mm。

4、医用监视器

4.1、4K超高清医用液晶监视器≥32英寸。

4.2、分辨率≥3840×2160，逐行扫描，16:9显示模式。

4.3、有DVI高清数字输入端口，并具有RGB、Y/C等多种输入方式。

5、气腹机

*5.1、气腹机与与摄像主机同一品牌，灌流速度最高达≥40L/min；

5.2、适用于成人，压力调节范围≥1-30 mmHg；流速调节范围：1-40 L/min；

5.3、适用于儿童，压力调节范围≥1-15mmHg；流速调节范围：0.1-15 L/min； 

5.5、具备自动压力调节；电器安全达到CF；

6、腹腔镜镜头

6.1、柱状晶体镜，30度角，直径10mm，长度≥30cm。

6.2、镜面前端用人工蓝宝石制成。镜体采用钛合金，表面作磨砂抗反光处理。

6.3、腹腔镜镜头≥3把，内镜消毒盒≥3个；镜头可高温、高压、气熏或浸泡消毒

7、器械

7.1、双极电凝钳2把，钳芯，直径2mm，工作长度≥160mm

7.2、高频导线2根

序号3：术中加温毯1台

1、垫（毯）子加热方式：≤24V直流安全电压电加热 

*2、接触面温度控制：33℃～39℃，步进≤0.1℃ ,过高温度报警：≤41.5℃±0.5C 

3、工作模式：两种加温模式.

自动加温模式：在33～39℃范围内，设置录小步长为0.1℃ 

手动加温模式：在输出功率为0%到100%范围内，设置最小步长为10% 。

4、配垫子和盖毯。

5 、垫（毯）子加热部分采用碳纤维织物，可透过×光；可重复使用，无需专用耗材。 

6、垫（毯）子组成：不使用时可卷曲存放。 

*7、垫子具有防水排气功能。 

8、内置体温监测传感器，监测传感器≥6个。
包号004：

超广角荧光眼底造影系统1套

1设备用途：适用于对人眼进行观察、拍摄并显示眼部图像、眼底自发荧光图像及眼底血管造影图像。

2具有NMPA认证的人工智能功能，通过定位患者视盘位置，自动或手动生成超广角全眼底图像，并校正周边图像畸形。

3成像模式

*3.1真彩色成像拍摄，真实反映眼底色彩，高还原度。具有红色，绿色和蓝色光通道分解查看功能。采用BLFI宽线眼底成像技术。

3.1.1 蓝光成像:凸显视网膜浅层，清晰观察视网膜神经纤维层缺损、及丢失进展情况。

3.2广波长范围500～585纳米绿自发荧光功能，检测630～750纳米范围吸收光的所有荧光团。

3.3广波长范围435～500纳米蓝自发荧光功能，检测532～650纳米范围吸收光的所有荧光团。

3.4具有红外成像IR功能，红外光具有强的组织穿透特性。
3.5具有外眼，眼表成像拍摄功能。

3.6具有立体成像拍摄模式。

*3.7 具有视网膜造影功能，通过激发490～510纳米波长光，产生荧光。

4拍摄监视

4.1采用屏幕实时红外眼底图像监视技术，可实时观察拍摄眼底情况。

4.2具有双眼位实时监视窗口，引导眼位高度和前后距离。

5拍摄角度

*5.1从眼球中心计算：内置超广角镜头， 广角成像模式≥130°，超广角成像模式≥200°，超广角成像模式≥260°

6光学分辨率≤7.3微米。

*6.1 彩色模式像素≥3600万像素，自发荧光像素≥1200万像素。

7拍摄瞳孔直径最小值≤2.5毫米。

8工作距离：25毫米，从患者眼睛至镜头。

9屈光补偿范围：-24D至+20D连续可调。

10光源：连续光谱光源，红光585～640nm，绿光500～585nm，蓝光435～500nm，红外激光二极管，785nm；FA照明光源，绿光490nm～510nm。

11采用高度可调整的一体化患者头托设计。

12自动功能：自动对焦，自动增益，自动拼图，自动识别眼别。
13采集速度≤0.2秒

14实时红外预览≥10帧/秒

15 主设备配置：

15.1 配备原厂电动升降台；配置原厂图文工作站，具备打印功能。
15.2具有USB接口≥3个，千兆以太网端口≥2个。
15.3 配置国际标准DICOM接口，免费开放端口。

15.4 图像文件存储类型≥5种，至少包含DICOM、JPG、TIFF、JPG2000、PNG。 
15.5 配置超广角造影影像系统。

*16 配置60D眼底镜1个，128D眼底镜1个。

17.配置光学生物测量仪1台

17.1测量方法：扫频技术测量，检出率≥99%；激光波长：1035nm至1077nm。

17.2可视化测量：黄斑OCT断层图及角膜顶点至视网膜的OCT全程图像。

17.3具备通过黄斑中心凹固视确认真实视轴功能。

17.4 测量范围：眼轴长度14-38mm，角膜曲率半径5-11mm，前房深度0.7-8mm，白-白角膜直径8-16mm。

*17.5测量精确度：眼轴长度≤0.01mm，角膜曲率≤0.01mm，前房深度≤0.01mm，白-白角膜直径≤0.1mm。

17.6 测量重复性：眼轴长度≤9μm，角膜曲率≤0.07D，前房深度≤10μm，晶体厚度≤19μm，中央角膜厚度≤2μm。
包号005：

序号1：消化内镜治疗工作站1台

*1、主机模块化设计, 可根据需求实现个性化硬件模块配置，可以连接氩气、水刀、吸引模块等； 

2、中文操作界面，彩色全触摸屏≥10英寸；

*3、具有内镜下手术专用的电切模式，内镜电切模式≥2种，其中针型刀模式，效果调节≥4档，圈套器模式，效果调节≥4档；

4、主机具有内镜切割模式，具有其他单极和双极模式，有≥17个电切电凝模式，适配各种手术器械。

5、主机和配件出现故障时主机屏幕弹出中文对话框报警提示;

6、具有器械自动识别功能，连接器械后主机自动给出常用参数设置；

*7、适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压≤4950V；

8、主机系统支持无线通信功能；

*9、主机程序储存≥100个程序，每个程序≥3个子程序，可储存程序≥300组子程序；

*10、整机采用微电脑技术和传感器技术（支持≥2000万次/秒数据处理），具有自动切割控制功能，可根据组织变化自动动态输出功率；

11、设备有多种智能调节技术：

11.1电压调节，可实现组织损伤及重复性极佳的电切和与电凝；

11.2电弧调节，可实现电切、电凝和液体环境下的电切提供支持，高阻抗组织区域内实现可重复的高效率电切；

11.3输出调节，可实现电凝和组织失活提供稳定的功率输出；

12、设备具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供智能补偿支持；

13、最大电切功率≥360W,最大电凝功率≥240W；

14、主机频率（单、双极）≤410KHZ。

15、提供的设备注册证应用范围必须满足内科的使用范围。

16、内镜下氩气流量2.4升/分，范围为0.1～2.4升/分,氩气电极连接后自动设定氩气流量。                                                                                                                                                         

17、氩气电极末端气体具备压力恒定系统。                                                                                                                                                                                                                    

*18、氩气电极前端具有色环标记，具有直喷、侧喷和360度环喷多种规格可选。

19、具有体外氩气电弧测试器；具有三种氩气模式：精细模式、脉冲模式和强力模式。

20、设备主要配置：电外科主机1台，氩气控制器主机1台，中性电极连接电缆1根，单极连接电缆1根，双脚踏开关（含遥控功能）1个，台车1张，5升氩气瓶1个，氩气软管5根，中性电极2盒，减压阀1个。

序号2：高清电子治疗型胃镜1条

1、感光元件：≥100万像素CMOS；

2、视野角：≥140°；

3、观察景深：≥2～100mm；

4、先端部直径：≤11mm；软性部直径：≤11mm；


*5、弯曲角度上/下：上≥210°/下≥140°；

6、弯曲角度左/右：各≥100°；

7、钳道直径：≥3.5mm；

*8、工作长度：≥1100mm；

9、与主机连接方式：无线连接、无线插拔，连接部没有任何金属触点；具备前射水。
包号006：

序号1：电子鼻咽喉镜吞咽评估系统1套

一、摄像主机系统1套

1、采用集成光源的一体式设计，光源工作寿命≥50000小时；

*2、支持同一台主机兼容软镜和硬镜摄像头；

3、前面板具备≥8英寸触摸屏，支持中英文界面，软硬镜分别具有专用界面，且连接电子软镜或摄像头时，可自动匹配相应的操作界面；

4、视频输出信号：软硬镜均支持1080P 60Hz信号输出，具备DVI和SDI信号输出接口各≥2个，USB接口≥3个；支持图像冻结，并支持≥5种方式实现；

5、录制视频最大分辨率≥1920×1080；

*6、连接软硬镜时分别支持≥3种测光模式；

7、全数字化图像处理，支持图像降噪；支持图像增强，≥3档8级可调；支持色彩增强，≥3档8级可调；色调调节支持红色、蓝色与饱和度各±8级可调；支持对比度增强与自动增益；

*8、电子放大倍数≥4倍；

9、可兼容高清摄像头，用于连接耳鼻喉硬质内窥镜等各类硬镜，摄像头快捷按钮≥3个，并可自定义功能；

10、具备报警提示功能和掉电保存功能；

*11、支持镜体热插拔；

12、支持≥3种特殊光照明模式；具备光电复合染色成像与聚谱成像功能；支持增强白光；

13、支持自动白平衡与白平衡记忆功能；支持手动与自动亮度调节，调光级别≥19级；

*14、支持去摩尔纹功能，可通过摄像头连接纤维镜并实现清晰视野；

15、可兼容硬镜摄像头，硬镜摄像头模式下，支持≥10种手术模式选择：鼻窦镜模式、气管镜模式、纤维镜模式、腹腔镜模式、胸腔镜模式、宫腔镜模式、膀胱镜模式、关节镜模式、输尿管镜模式、电切镜模式等；

*16、支持透光功能，持续时间大于6秒；光源总通光量≥1500lm；
二、电子鼻咽喉内窥镜1条

1、视场角≥120°；景深范围2～50mm；

*2、分辨率：工作距离7mm时，中心分辨率≥14.9 lp/mm；照度：10mm 时，≥8000Lx；

*3、弯曲角度：上弯≥130°，下弯≥130°；具备弯曲角度锁定功能；

4、工作长度≥365mm；头端部外径≤4.8mm；主软管外径≤4.9mm；

5、最大插入部外径≤5.7mm；器械孔道内径≥2.0mm；吸引量≥200mL/min；

6、远程控制按钮≥4个；色彩还原性≥4级；有镜体信息存储功能；

7、支持戊二醛浸泡消毒和灭菌；进液防护等级为IPX7；

三、检查型电子鼻咽喉内窥镜1条

1、视场角≥120°；景深范围2～50mm；

*2、分辨率：工作距离7mm时，中心分辨率≥14.9 lp/mm；照度：10mm 时，≥8000Lx；

*3、弯曲角度：上弯≥130°，下弯≥130°；具备角度锁紧拨杆；

4、工作长度≥300mm；头端部外径≤3.9mm；主软管外径≤3.6mm；最大插入部外径≤4.4mm；

5、远程控制按钮≥4个；色彩还原性≥4级；有镜体信息存储功能；

6、支持戊二醛浸泡消毒和灭菌；进液防护等级为IPX7；

四、监视器1台
1、监视器尺寸：≥27英寸；显示器对比度：≥1000:1；支持图像翻转，包括镜像和旋转；分辨率≥1920×1080；

2、视频输入接口：具有DVI、SDI、RGB等多种视频输入接口，多个视频输入可实现画中画、画外画显示；

3、视频输出接口：具有DVI等视频输出接口；

4、视角为水平≥178°，垂直≥178°；

五、专用台车1台
1、整体台车具有绝缘性、防水性和耐腐蚀性；

2、具有监视器支臂，层板高度可调；

六、图文工作站1套

1、支持与HDMI、 DVI、 HD、SDI 等接口的高清内窥镜设备连接，支持所有高清格式的采集与显示，支持≥1920×1080 分辨率图像的完整采集和指定区域采集；支持≥1080p高清格式的视频录制与回放；

2、具有已采集图像的快速放大功能，静态图像后处理功能：图像裁剪，标注等，支持静态图像和动态影像的导出功能；

3、模板智能识别：根据检查类型、操作医生等自动匹配模板，提供词条模板和大模板；自定义诊断报告：工作列表、快速登记、病案管理和既往报告等表格可以自定义显示或隐藏，并可自定义表格宽度、位置及任意列排序等。

七、设备配置清单

1.内窥镜图像处理器 1套，监视器 1台，台车1台，图文工作站 1套，
2.电子鼻咽喉内窥镜（带钳道）1条，电子鼻咽喉内窥镜（检查镜）1条

3.医用内窥镜存储柜1套
序号2：上下肢主被动训练系统等设备1批

一、上下肢主被动训练系统1台 

1.适用范围：用于中风、偏瘫等肢体障碍患者进行肌力和关节活动度的功能康复训练；

2.主要作用：增强肌力，降低高肌张力，改善关节活动度和行走的能力；缓解痉挛，增强运动的协调性、对称性，预防废用性萎缩，增加骨密度，预防骨质疏松，改善血液循环，预防褥疮，预防深静脉血栓，增强康复者信心，恢复运动能力；

3.应具备3种以上训练模式：具有主动训练、被动训练、主被动训练模式等，模式可自由切换；

4.应具备上肢多角度、多维度训练模式：上肢可采用水平训练模式、垂直交叉训练模式、垂直水平训练模式三种方式进行训练，多角度、多维度进行上肢训练；

5.主动训练模式：可根据患者用力情况实时调节阻力大小；

6.主被动训练模式：可帮助肌力极低患者做主动运动；

7.主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式；

8.具备肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；

9.对称性训练：主动运动过程中实时显示左右两侧用力程度的比例情况，训练左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示，游戏显示；

10.具备痉挛控制功能：可开可关，开启后，软件可智能识别痉挛，识别到痉挛后，设备会自动改变运动方向；

11.痉挛识别灵敏度：可开可关，关闭后即不识别痉挛；开启后，痉挛识别灵敏度高、中、低三档可调，可根据患者的痉挛程度适当选择；

12.训练时间可调：0～99min可调；

13.速度调节范围：被动模式与主被动模式中，被动运动速度5～60rpm可调；

14.阻力等级可调：主动模式与主被动模式下，电机阻力0～20档可调；

*15.应具备训练方向转换：训练过程中，训练方向可定时自动改变，范围1～30min之间；

16.设备自检功能：开机时，可以自动检测可能存在的问题，并把自检问题返回在显示器上；

17.语言选择：可以选择中文和英文两种语言版本；

*18.触控显示屏≥10英寸；

19.训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

20.具备语音提示功能：训练过程中，提供语音提示引导播报；

*21.程序更新功能：程序版本更新可以直接通过U盘自动更新；

22.设备数据互联：联网情况下，设备与设备之接，设备与管理软件之间可以互联；

23.具备急停功能：紧急情况下可按下急停按键控制，设备停止；

24.个性化参数训练：阻力、速度、痉挛等级等可根据患者情况设定；

25.内置多款游戏；

26.训练数据实时反馈：训练过程中，训练的数据实时记录和反馈；

27.具备设备范围可调：高度可调范围83～89cm，上肢水平旋转角度：180°，上肢垂直旋转角度：90°，可根据需要调节至合适的位置进行训练；
二、多功能恒温蜡疗机1台 
1、仪器组成：熔料装置、饼箱装置、加热装置、排放料管道系统装置、泥蜡、蜡疗袋、托盘、控制系统及嵌入式软件等组成。

3 、功率：≤2600W

4 、容积：熔料装置≥70升、饼箱装置≥180升。

5、具备多功能：自动开关机、融料、多重过滤、自动完成制饼、恒温储存饼和蜡疗袋。

6、具备全自动功能：微电脑智能控制，一键放料和制饼。

7、蜡疗袋：设备具有标配蜡疗袋自动熔化和恒温功能。

*8、设备具有与泥蜡、蜡疗袋联合使用功能。

9、具有颈肩腰腹关节系列蜡疗袋和固定绑带。

10、设备具有紧急按下停止和复位按钮。

*11、设备具有电源、熔料箱和饼箱运行、警示等状态指示灯装置。
12、温控范围：熔料装置：60.0℃～95.0℃；饼箱装置：30.0℃～85.0℃；温控精度±0.1℃。

13 、智能控制：具有 24小时智能循环任意时段控制设置，各功能参数一键保存并自动执行控制。

14 、具备智能显示功能：采用液晶屏触摸式控制，仪器工作运行状态参数全程实时显示。

15 、运行模式：具有全自动模式一和全自动模式二，一键切换。

16 、饼箱装置：采用多层分组分区，可根据需要制作不同数量的料饼及蜡疗袋。

17 、制饼厚度：厚度可智能一键选择，标准厚度为 15mm。

18 、蜡饼数量：制饼数量≥16 盘，采用分区独立控制，并智能一键选择。

19 、消毒模式：多重过滤消毒结合。

20 、制饼模式：具有立即制饼、预约制饼、假期制饼、饼箱制饼等多制饼模式。

21 、立即设置：具有智能一键立即制饼功能。

22 、预约设置：具有可设置预约制饼工作起始时间点。

23 、假期设置：具有全年假期设置功能，可在假期结束前提前开始启用和自动完成制饼。

24 、急熔急冷：具有可将用过泥蜡块放入饼箱托盘内，即可直接急熔后自动冷却制饼并保温储存。

25 、饼箱制饼：具有预约凌晨自动放料到托盘中自动制饼功能。

26 、智能放蜡：每个蜡盘均有单独的出蜡装置，智能管道防堵设计。

27 、医用泥蜡：设备具有标配的泥蜡石蜡。

28、标配泥蜡： ≥50kg。

29 、料饼效果：采取特殊风道设计，确保饼温差不超过±0.8℃ , 内部无夹心无液体包裹。

三、超激光疼痛治疗仪1台 

*1.光源特性/波长范围/辐射照度:具有红外直线偏振光特性，有效光谱波长范围600～1600nm，中心峰值波长约1080nm，中心峰值波长的辐射照度≥350mw/㎡/nm

2.偏振度:波长1200nm≥99% 

3.光源:≥150W宽光谱金卤灯（高分子碘光源）

4.控制方式:双路控制，独立控制两路红外偏振光治疗头的输出

5.人机交互界面:≥4英寸高清彩色显示，中文导航式操作指引

*6.应具备多种治疗模式:安全、连续、间隔、功率优先、时间优先等5种模式；其中间隔模式下，通过光输出强度、间隔照射时间与间隔关闭时间的调节，可产生≥100种组合

7.光输出强度范围:10～100%，调节步长1%

8.定时时间:1～10分钟，调节步长1分钟

9.治疗头种类


1）治疗一型，出光面直径10mm，最大输出功率1.5W；

2）治疗二型，出光面直径78mm，最大输出功率3.0W

10.具备患者紧急停止保护:通过自控开关实现患者自主的紧急停止保护

11.具备安全保护功能:具有声光提示及热防护装置

12.具备预防性维护自主提示:具有偏振光灯泡寿命提示功能

13.治疗万向臂:可360度旋转，任意角度稳定悬停；配置强力磁性夹头

四、超短波治疗仪 1台

1、机器类别：I类BF型

2、工作频率：40.68MHz，误差±1.5%

3、输入功率：≤1000VA

4、输出功率：≥200W，

*5、治疗时间：0～30min

6、输出模式：连续波输出

五、吞咽神经肌肉电刺激仪 1台

1.适用范围：适用于对咽部非机械原因损伤引起的吞咽及构音障碍进行评估、治疗及训练。

2、主要构成：由主机、操作控制器及电极线组成

3、结构形式：不可分拆的柜机推车式

4、显示方式：液晶屏幕显示界面

*5、操作方式：一键飞梭的操作方式，所有功能的调节仅需通过对一个键施以旋转及按压动作即可全部完成。

6、应具备治疗功能及输出路（线）数：同时具备评估、治疗及训练三种功能。治疗（成人、儿童）模式：2路（4线）；评估、训练模式：1路（2线）

 7、开路电压峰值：≤150V

 8、定时范围：1～99min

 9、输入功率：≤100VA

*10、四种输出模式：成人连续脉冲治疗模式、儿童交替脉冲治疗模式、单脉冲训练模式（训练模式有手控触发与自动触发）、评估模式。

11、连续脉冲治疗模式（成人）：

*11.1、脉冲强度：0～30mA可调，50档可调

  11.2、脉冲宽度：100～300uS可调，步距增量20uS，11档可调

  11.3、脉冲间隔：100uS

  11.4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调

12、交替脉冲治疗模式（儿童）：

*13.1、脉冲强度：0～30mA可调，50档可调

13.2、脉冲宽度：100～300uS可调，步距增量20uS，11档可调

13.3、脉冲间隔：100uS

13.4、脉冲频率：20Hz～100Hz可调，持续时间：≥1s

  14、单脉冲训练模式（手控触发与自动触发）：

*14.1、脉冲强度：0～30mA可调，50档可调

  14.2、脉冲宽度：10ms～1000ms可调，步距增量10ms、50ms

 14.3、脉冲间隔：1s～5s可调，步距增量1s

15、评估模式

15.1、脉冲宽度：1000ms

  15.2、评估模式脉冲间隔：1000ms

15.3、评估模式阈值I：0～30mA可调，步距增量0.12mA

15.4、评估模式阈值Ⅱ：0～30mA可调，步距增量0.12mA

六、深部肌肉振动治疗仪1台
1.振动频率：10～80Hz连续可调

2.运行时间：1～60分钟连续可调

3.刺激头规格：Ф35mm刺激头，Ф25mm刺激头，Ф15mm刺激头

4.振动幅度（刺激头伸缩量）：≥6.5mm，动力管：长度≥2米

5.储电功能：不插电工作≥8小时
七、振动式物理治疗仪1台 

1.振动频率: 分别在10～35Hz和10～50Hz内连续可调，控制精度±1Hz，

2.振动时间: 1～60分钟，连续可调

3.输出路数: 双路输出

4.振动幅度: 动力头偏心块偏心距为2.5mm，径向振幅≤5mm

5.叩击换向器:

1）配置可调角度叩击换向器，叩击头可进行180度调整；

2）配置90度固定角度叩击换向器

6.动力管:长度≥2米，采用柔性弹簧钢材质和减震弹簧

7.人机交互界面: 高亮电子数码管显示，按键式操作

8.伺服系统:采用≤24V安全电压和伺服系统电路设计

9.标准叩击头:


1号叩击头（外径尺寸Φ130mm，滑面硅橡胶叩击头）

2号叩击头（外径尺寸Φ92mm，聚氨酯海绵面叩击头）

3号叩击头（外径尺寸Φ68mm，聚氨酯海绵面叩击头）

4号叩击头（羊角形，聚氨酯海绵面叩击头）

10.小型叩击头:

1号叩击头（小叩手，外径尺寸Φ47.5mm，聚氨酯海绵面叩击头）

2号叩击头（小Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）

3号叩击头（大Q，半球型，滑面硅橡胶叩击头）

4号叩击头（小型羊角头，聚氨酯海绵面叩击头）

八、低频体外膈肌起搏器2台 
*1、输出脉冲频率：工作频率：40Hz±10%，复合频率：（40Hz+2.5Hz）±10%，（40Hz+10Hz）±10%

2、输出脉冲峰值电压：脉冲峰值电压为0V～15V,分为31档调节，误差±15%

3、输出脉冲串时间间隔：输出脉冲串时间间隔可调节，分为2s，3s，4s，5s，6s，误差±10%

4、输出脉冲串宽度：1.2s±10%

5、电极：电极采用纽扣电极。

*6、血氧饱和度：显示范围0～100%，测量误差±3%

7、最小脉冲宽度：0.3ms±10%

8、起搏次数：8～23次/分钟，可选择

9、治疗时间：0～60min可选择，有倒计时功能

10、噪音≤40dB

11、≥7英寸彩色触摸液晶屏，分辨率≥1024×600

内置电池

九、大数据分析工作站1台

1.一体机，CPU：≥20核，GPU：兼容NVIDIA Blackwell架构；

2. AI算力：≥1000 TOPS (FP4)；

2.硬盘容量：≥4TB，内存容量：≥128 GB

设备3：软体手功能康复机器人等设备1批

（1）、软体手功能康复机器人 1台 

（一）硬件参数：

1、软体手套最大工作气压 2bar；

2、具备软体手套弯曲角度≥270°；

3、软体手套输出力≥7N；

4、具备固定式手托、随动式减重手托。

5、具备分指式软体手套设计，适配不同尺寸的手；

6、移动推车式设计，43英寸以上大屏幕，满足情景互动式反馈训练；

*7、训练模式应具备被动训练、镜像训练、主动训练、屈伸双向抗阻力运动以及游戏训练等；

*8、具备光学手势识别传感器：帮助康复患者实现手功能评估和角度监测等功能；

9、手部姿势识别，并以动画形式进行实时显示；

10、电动升降桌；

11、每个手指驱动力量≥100档可调；

12、训练动作末端停留时间最大20s；

*13、具备气电联合腕手一体化治疗：有效进行患者手部张开和分指等功能；

（二）软件参数：

*1、具备手功能评估功能：可以进行每个手指的运动角度和范围的评估，并给予评估报告和趋势图；

2、具备镜像模式功能：采集健侧手的运动信号，用于带动患侧手运动，让患侧手完全复制健侧的动作，实现双侧同步同幅度的镜像训练；

3、具备被动精细化动作模式：可实现握拳、抓握、单指、对指、拿捏等精细动作，并可以单独对手指的角度进行调节，≥100档可调；

4、具备抗阻模式：通过软体手套给予手指双向渐进式阻力，帮助实现手指屈肌和伸肌的肌力提高，通过和动画反馈的结合，实现运动控制的训练；

5、具备主动训练模式：光学传感器采集手部动作，通过场景和游戏反馈给予患者一些任务，患者主动运动手指实现精准性、协调性和耐力的训练；

6、具备自定义模式：可以实现被动运动的方案自定义，每个手指运动角度、运动顺序都可以自定义；

7、具备病员管理功能

8、根据训练需要选取患者所处阶段自动推送方案，可以直接进行治疗或进行修改；

9、具备气电联合模式，智能算法协调气电介入时间，有效进行手部牵伸。

10、具备触发式/引动式气电联合，利用肌电检测技术，采集患者主动运动意图，触发气电联合，实现主被动相结合的训练；

11、双通道刺激与训练：可以实现手部、腕部和肘部整个上肢的完全伸展训练。

（2）、高频胸壁振荡排痰仪1台

1.振动频率：≤13Hz，控制精度±15%，调节步长1Hz，长按可以连续调节

*2.振动压力：0～5kPa以内，1～10级可调，调节步长1级，长按可以连续调节，控制精度±0.2kPa

3.定时时间：1～60分钟可调，调节步长1分钟，长按可以连续调节

4.具备人机交互界面：≥10.7英寸操作界面，内嵌≥4.3英寸高清液晶显示屏，中文导航式操作指引，多参数显示及可调（频率、压力、治疗时间等）

5.具备亮度调节：显示屏亮度1～10级可调

6.具备自定义治疗模式：可自定义设定频率、压力和治疗时间

7.具备紧急停止保护：通过手持开关实现患者自主的紧急停止保护

8.空气脉冲发生器：采用直流无刷电机和鼓风机

*9.具备背心设计：全胸充气背心采用“倒V式”设计；背心长度三档可调

背心类型：≥25种背心式或胸带式气囊可选

11.背心组成：背心由外套及气囊两部分组成，背心内衬可拆卸，满足单人单用，外套可按普通衣物的方式进行清洗和消毒，洗后可与内层气囊重新组装

12.具备智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，仪器可自动记忆该参数，在每日开机使用中自动使用该参数

13.具备信息存储：内置治疗记录存储功能

14.使用期限：≥10年

（3）、多关节主被动训练仪2台
1、支持床旁操作方式，用于卧床患者的康复训练。

2、阻力设定范围：1Nm～15Nm，步进1Nm，允差±5%。

3、速度调节范围：5rpm～55rpm，步进1rpm。

4、训练时间：1min～60min连续可调，步进1min。

5、电机等级分为高、中、低三档。

6、具有平稳驱动系统，当训练开始或结束时，设备缓慢加速或减速。

7、设备高度可电动调节，调节范围：0～150mm，允差±10%。

*8、横向直臂长度可电动调节，调节范围：0～150mm。

9、下肢配件可灵活调节，护腿板高度、腿围、悬吊绳长均可根据患者需求进行调节。

10、液晶触摸屏≥8英寸，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。

11、机身底部具有四个脚轮，脚轮可锁止。

12、主动运动过程中屏幕实时显示左右两侧用力程度的比例情况，可训练患者左右肢体对称性及协调性，同时两种显示模式：柱状图显示和游戏显示。

13、具有训练时间、训练速度、训练阻力、痉挛等级的设定功能。

14、具备痉挛保护功能，痉挛保护可选择关闭或开启。

15、痉挛识别灵敏度可设置高、中、低3档，痉挛暂停时间可调。

16、训练过程中显示的数据包括运动时间、运动阻力、运动速度、对称性、训练模式及痉挛显示。

*17、训练结束后显示总训练时间、主动训练时间、被动训练时间、左平衡比例、右平衡比例、痉挛次数、卡路里、距离等参数。

18、设备具有手动急停开关。

19、设备可以智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换主动模式或被动模式。

20、具有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。

（4）、设备管理信息系统1套
一、全生命周期管理

（一）资产管理

1、支持新增、修改、删除、查询设备资产信息；

2、支持手动录入、批量导入、批量导出设备基础信息如设备类型、品牌、型号、序列号、所属科室等，并与设备资产编号对应；

3、支持通过系统对接或批量导入医院原设备管理台账；

4、支持配置设备的资金来源信息，包括财政、自筹、科研、其他等资金来源选项；

5、支持自定义配置设备资产的字段及设备资产字段在用户界面上的显示和顺序；

6、支持设备购置相关过程文件的上传、预览和下载功能；

7、支持设备照片、使用说明书、维修说明书、注册证等文件的上传，并与设备建立关联关系；

8、支持培训记录单及培训照片的上传记录功能；

9、支持设备资产的借用功能，需求科室发出申请，借出科室审批确认，系统记录设备的借出和归还记录；

10、支持设备资产的调拨功能，资产转出方发出申请，设备科审批确认，系统记录设备资产的归属权变更情况；

11、支持通过设备资产编号、科室、类型等条件组合及模糊查询，检索设备基础信息、使用率分析、效益分析、维修记录、维护记录、质量控制记录、计量记录等；

12、支持按不同的角色权限对能够查看或管理的设备进行区分；

13、提供设备资产报告，包含全院或单科室设备数量、总值、资产折旧、资产年限分布、年度（月度）资产变化趋势、设备分类、设备分布和设备变化统计等；

14、支持配置个人设备管理工作台，通过工作台可以一览设备维修、盘点等待办工作任务，支持查看个人名下管理的设备清单及其位置、状态等信息；

（二）设备盘点

1、支持创建盘点任务，填写盘点名称、盘点类型、盘点科室、关联的设备、盘点负责人、预计完成时间等；

2、支持通过手持终端进行扫码盘点，对盘到、盘盈、盘亏自动核算，盘点结束自动生成盘点报告；

3、支持对实时位置监控设备的自动盘点功能，对盘到、盘盈、盘亏自动核算，盘点结束自动生成盘点清单；

4、支持创建自动周期性盘点任务，定期对设备进行快速盘点，实现对设备的快速清查核对；

5、支持对盘点任务的执行情况进行汇总统计，生成设备盘点看板；

6、支持对盘点任务与责任人的汇总统计，计入个人的工作量或绩效考核；

（三）设备巡检

1、支持设定不同类型设备的巡检实施模板，设备巡检时可对照模板进行巡检；

2、支持创建巡检计划，填写计划名称、要求完成时间、执行方式、周期、执行人、关联的设备等；

3、支持巡检计划的新增、查询、修改与删除功能；

4、支持巡检记录的检索查询功能；

5、支持个人工作台中对即将到期未完成的巡检任务进行提醒；

6、支持对巡检任务与责任人的汇总统计，计入个人的工作量或绩效考核；

（四）设备保养

1、支持根据设备分类自定义配置设备保养模板，设备保养时对照保养项目进行设备保养；

2、支持创建设备保养计划，填写计划名称、要求完成时间、执行方式、周期、执行人、关联的设备等；

3、支持保养计划的新增、查询、修改与删除功能；

4、支持个人工作台中对即将到期未完成的保养计划任务进行提醒；

5、支持对保养任务与责任人的汇总统计，计入个人的工作量或绩效考核；

6、在工作台中，基于预设的天数，在预计完成的保养时间之前进行提醒；

（五）计量管理

1、支持按设备的类型进行强检、非强检的标识；

2、支持按设备的类型制定不同的设备计量计划；

3、支持根据计量计划提前推送相应的计量任务到相应的责任人；

4、支持根据计量计划及时提醒设备管理人员进行计量操作；

5、支持在设备计量完成后批量上传计量证书文件并关联设备；

6、支持查询计量设备计量属性标志，计量周期、计量状态、证书是否过期、上次检定日期到期及下次计划时间；

7、支持计量结果的统计、表单的导出及打印功能；

二、使用率分析

1、支持网络接入的监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等生命支持类设备的使用率分析；

2、支持监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵等设备的单机使用率分析和数据展示；

3、支持单机运行时长、使用率、开机率、开机总时长、运行总时长的精准统计；

4、支持科室设备数量统计、科室设备使用率统计、峰值设备使用数量、维修频次统计；

5、支持根据工作时长统计超负荷、高负荷、正常负荷和低负荷设备数量的统计；

6、支持单科室设备数量统计、科室设备使用率统计、峰值设备使用数量、维修频次统计；

7、支持不同科室间设备负荷、使用率、使用时长等数据的对比；

8、支持所有使用率分析相关数据以列表的形式进行导出；

三、管理驾驶舱

1、支持以管理驾驶舱的形式呈现医院现有接入的所有设备资产的数量、工作年限、设备分布、价值、趋势情况；

2、支持以管理驾驶舱的形式呈现不同种类设备（监护仪、呼吸机、麻醉机、输注泵、超声等）的数量、分布、运行状态、使用率分析情况；

3、支持以管理驾驶舱的形式呈现设备的实时监控情况，包含设备的楼栋/楼层分布、设备运行状态、故障信息；

4、支持医工工作量的管理看板，集中呈现设备维修、盘点、保养、巡检、质控统计、包含工作量、及时性、维修时长、满意度、趋势情况；

5、支持对设备运营情况进行监控，包括各类设备的服务量、成本、收入、开机时长、工作时长等。能够查询我院重点管理设备每日运行记录、每日各时段服务量记录；

6、支持按设备类型对设备资产情况、成本效益情况、使用效率情况、维修维保情况、质量控制情况等进行分析展示；

7、支持设备共享调配情况的统计集中呈现，包括共享设备总量、可用设备数量、实时共享设备总量、历史调配设备数量、借调市场、科室排名等；

8、可视化驾驶舱支持大屏全屏展示；

四、选配质量管理

1、支持按不同设备类型和科室创建质控计划，以满足不同设备和科室的特定质控需求；

2、提供质控计划管理功能，责任工程师根据要求制定设备质控检测计划，并关联相应的设备；

3、支持通过设备名称、资产编号、责任人、日期进行质控记录的查询、修改、删除功能；

4、支持质控计划的提醒功能；

5、支持录入质量控制检测结果，或与质控检测仪器连接导入检测结果数据；

6、质控检测记录可拍照或扫描上传存档；

7、支持质控计划的执行情况、质控结果统计，并提供质控统计看板；

8、支持对质控任务汇总统计，计入个人工作量或绩效考核；

9、设备质控记录支持汇总与导出；

五、选配维修管理

1、支持通过移动端或电脑端进行报修，填写或使用语音描述故障、拍摄故障照片等；

2、支持通过扫码直接录入匹配设备的资产信息、设备名称、型号等；

3、支持工程师接单前报修工单的撤销；

4、支持通过消息提醒的方式通知工程师及时处理维修工单；

5、支持查看当前待接单、维修中、待验收和已完成的维修工单记录；

6、支持维修工程师接单响应报修任务，支持驳回、接单或转单派工；

7、支持工程师填写故障处理过程、故障原因、备件使用情况、维修费用等信息；

8、支持维修单接单后撤单或转外修，并录入原因；

9、支持查看设备的历史维修记录及保修期情况；

10、支持录入维修费用费用，合同及发票号码，照片的上传；

11、支持报修科室人员对维修服务的故障修复情况的确认和满意度评价；

12、支持多维度的统计分析，如个体工作量、维修时长、修复率、满意度，全体维修人员技能横向对比等；

六、选配成本效益分析

1、支持对接医院的财务、HIS等系统获取设备相关的成本及收入情况；

2、支持对接医院的PACS系统获取影像类设备的检查次数、部位、检查时长等信息；

3、支持院内超声设备的单机效益分析，包括设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、设备工作量等关键指标；

4、支持超声类设备实现不同类型探头配置数量、使用时长等探头使用分析；

5、支持院内放射类设备（CT/MRI/DSA/DR）的单机效益分析，包括设备服务量、业务收入、成本、投资回收期、设备工作量等关键指标；

6、支持对设备的折旧、人员、维修维护等成本构成进行统计分析；

7、支持按设备类别、品牌型号、科室等维度进行设备效益分析；

8、支持生成单机成本效益分析及使用效率分析图表；

七、硬件

（一）工作站

1、主频≥2.9GHz，CPU≥8核

2、内存≥16GB ；

3、数据硬盘≥500G；操作系统：Windows Sever 2016 及以上

（二）手持扫码枪

1、触摸显示屏≥5.5英寸，支持多点触控；

2、操作系统：Android 10.0及以上；

3、支持蓝牙5.0；支持IEEE802.11a/b/g/n/ac；

4、支持超高频； 902MHz～928MHz/865MHz～868MHz；

5、防护等级：主机IP65；充电时间≤5小时；工作时间≥14小时（满电）；

6、支持Type-C、OTG接口；支持一维/二维条码扫描；

7、支持识别3米范围内无源RFID标签的识别；

（三）RFID标签打印机

1、支持打印模式：热敏/热转印；普通RFID标签≥5659个
2、支持最大打印范围：2500mm×104mm（长*宽）；

3、支持打印宽度：108mm；支持打印分辨率：300dpi；

5、支持集成UHF读写器/编码器；

6、支持RS-232串口、100/1000Mbps以太网口、和USB 2.0
柔性抗金属RFID标签：≥11889个
1、材质：需防水防污可擦拭消毒；尺寸：按需求定制；防护等级：IP54；
2、协议标准：支持EPC C1G2 (ISO18000-6C)等协议；

3、擦写次数：≥100000 次；安装方式：背胶粘贴；

设备4：经颅电刺激仪1台

*1.输出方式：支持≥12名患者同时开展治疗，各通道间相互独立；

*2.传输方式：无线传输协议（非WiFi协议），传输距离≥30米；

3.接触质量：经颅电刺激控制软件端和刺激器端均可通过光标移动来体现电极接触质量；

*4.输出电流：电流最大强度≤2.5mA，步长0.01 mA,电流误差不大于±10%设定值；
5.刺激过程中，支持旋钮调节，电流强度可实时线性调节；

*6.输出频率：最大输出频率200Hz ，步长0.5Hz，误差不大于±10%设定值；

*7.刺激时间：最大刺激时间40min，每档可调，误差不大于±5%设定值；

8.至少具有 tDCS经颅直流电刺激模式，tACS经颅交流电刺激模式、tPCS经颅脉冲电刺激模式、预刺激及伪刺激模式，可自定义tRNS经颅随机噪声刺激模式；

9. 单双相模式，具有单相/双相波形功能，通过按键或控制软件进行设置，包括单相和双相经颅交流电刺激；

10.参数设定：所有刺激参数均可通过经颅电刺激仪控制软件设置，及通过电刺激器上的专用按键调节； 

*11.电刺激器工作时间：内置可充电锂电池（非可拆卸电池），支持无线磁吸和有线type C两种充电方式，且满电状态可连续工作不低于8小时；

12.安全保护功能：一键终止功能，刺激过程不直接关闭电源可随时停止电流输出；

*13.具有认知评估功能，可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，可保存评估记录，查看报告及打印；

14.具有信息管理功能：可进行患者选择、方案选择、检索或新建患者以及根据患者的治疗记录进行方案选择和治疗记录打印等功能；

15.具有屏幕显示功能：实时显示电流强度、剩余时间、刺激波形、接触质量、阴阳极摆放位置、工作状态、电池电量等；

16.具有一键物理锁定功能;

*17.支持实现电流电场可视化功能；

18.适用范围：对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，开展认知障碍的评定，可辅助改善患者失眠症状。

19.设备配置清单：台车（含图文工作站主机）1套，经颅电刺激仪控制软件1套，电刺激器 12个，理疗用体表电极 12套，固定绑带12套，绑带扣24个，电极固定帽12个。

包号007：

序号1：快速多舱式全自动清洗消毒器1套

*1、容积、舱数：≥510L/舱，四舱（清洗舱、超声清洗舱、漂洗消毒舱、干燥舱）

2、舱体材质：≥1.5mm厚316L不锈钢镜面板无死角焊接；清洗架材质：316L不锈钢；外装饰罩：304不锈钢拉丝板

3、清洗架注水口位于清洗腔体的侧面。

4、超声舱：含超声波电源、换能头等

5、门通道：双门通道型、双门可实现互锁，设备整体宽度≤120cm；

6、开门方式：自动上开门；

7、门板材质：δ2/0Cr18Ni9/拉丝板；

*8、门玻璃：采用镀膜防爆钢化玻璃,厚度≥22mm，透光率≥75%；

9、门障碍控制：关门遇障碍可自动返回；

10、维修门：舱体一侧和外罩板上都设有玻璃观察维修窗，门玻璃为钢化中空玻璃，厚度≥22mm；

11、快速预热双水箱设计：清洗水箱、消毒水箱；

12、计量泵：2个 （加清洗液泵 1个；加上油液泵 1个）

13、循环泵：不锈钢泵体，流量≥1100L/分钟

14、空气过滤器：过滤精度≤0.5um，过滤等级可达到H13级（99.99%）

15、控制方式：采用PLC控制；具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；

*16、界面显示≥12英寸彩色触摸屏，前后双屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；具有多级操作权限；

17、安全保护：超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置；

18、记录方式：可自动打印过程曲线、并记录A0值；

19、程序数量≥10套预置程序，≥6套自定义程序，且用户可根据需要进行程序编辑。

20、流程控制：预洗、清洗、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程由控制器自动控制。

*21、运行时间：连续运行≥12分钟/批次(标准器械程序)。

22、最大装载量≥18个标准器械,托盘≥450×250×50mm（六层清洗架）

23、清洗温度45℃、消毒温度80℃～93℃可调、干燥温度70～110℃

24、加热方式：蒸汽加热

25、耗水量：纯水 ≤112L/架次

26、使用寿命≥10年/30000次循环

27、传送方式：滚轮传动

28、主设备配置要求：主机1台、4层器械清洗架2个、搬运车2个、碗盘清洗架1个、麻醉/呼吸管道清洗架1个、玻璃器皿清洗架1个、标准器械托盘24个、自动装卸载单元2个。

29、配置水处理机1台。

*29.1、一级纯水产水量≥5000L/h ；二级纯水产水量≥3000L/h。

29.2、一级纯水用于医院消毒供应中心的单舱清洗机、多舱清洗机、清洗槽、清洗喷枪、超声波、热水器、洗眼器、酸化水机、甲醛灭菌器等；二级纯水用于灭菌用蒸汽发生器。

29.3、产水水质标准：产水水质满足《WS310.1～2016医院消毒供应中心管理 第1部分：管理规范》第10条10.1中清洗用纯化水应符合电导率≤15us/cm(25℃)的规定,以及10.2中压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标，产水水质符合电导率≤5us/cm，硬度≤0.02mmoL/L等指标。

*29.4、分级供水：设备采用分级供水模式，可独立制备单级纯水及双级纯水，分别独立纯水箱≥2000L储存；漏水保护功能：设备具备漏水保护功能，出现漏水可紧急关闭进水总阀门；消毒功能：设备具有全自动一键消毒功能，可对反渗透主机及纯水箱进行消毒灭菌。

29.5、系统可自动检测显示进水电导、一级、二级纯水电导及显示纯水流量和浓水流量；

纯水泵采用双变频泵恒压供水，一备一用交叉使用。

序号2：管腔器械腔内检测仪1台

1、用于对管腔器械内部进行视觉检查，可对管腔内部的清洗效果、损伤和腐蚀情况等进行评价。
2、检测线直径≤2mm，长度≥100cm，镜头真实像素≥16万像素；检测线可以清洗、消毒；检测线上有刻度，刻度标识≤5cm。

3、设备自带屏幕，屏幕尺寸≥5英寸，为全视角触摸屏；能够充电使用，续航时间≥3小时。

4、图文工作站需要自带设备软件，配套设备使用，主机内存≥16G。
5、可通过图片、视频方式储存检查结果，具有追溯性；能对所拍图片做标注、重命名等处理，图片可添加时间水印；能够对待检测物品的信息进行录入、编辑，建立待检测物品信息档案；可生成检查报告，报告中需包含检测对象完整信息，检测时间、检测照片、检测结果、检测人信息等，且历史检查报告可查询。

三、商务要求

1、包号001：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥2年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号002：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥3年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号003：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥2年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号004：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥2年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号005：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥2年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号006：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥2年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。包号007：设备质保期自设备验收合格之日起原厂质保≥1年，每半年维护保养一次，质保期满后提供维修服务，不收取上门服务费。

2、维修响应：接到故障通知后2小时内电话响应，24小时内到达现场。常规故障48小时内解决，重大故障（如血泵异常）提供备用机，备用机到位时间≤72小时。

3、安装培训：安装完成后5个工作日内，安排专业技术人员负责上门进行产品的安装、调试运行、操作培训以及维修保养培训，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。

4、投标人如果不是核心产品的制造商，须提供制造商至投标人的逐级别授权书或代理证书。

5、中标产品应提供软件升级，及时提供设备新功能信息和临床应用的资料。

6、系统对接承诺：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS 等），需与医院在用的信息系统进行无缝对接，直至科室可以全部正常使用,如有对接所需费用及服务由中标人承担。

7、中标供应商提供设备必须是签订合同之日期半年内所生产设备。中标方在安装设备时必须符合相关法律、法规的所有要求。

8、验收时落实现场安装使用所需的所有相关条件要求，达到使用交付标准。

9、维修备品：在产品维修期间，提供相应的备品。

第六章 资格评审标准

投标文件出现不满足下列各项评审内容及标准要求之一的，则资格评审为不合格。合格投标人不足3家的，不得评标。下列各项评审内容及标准均为招标文件的实质性要求，除招标文件规定的澄清情形外，投标文件响应各款所列材料在开标后不得后补、修正。

	评 审 内 容 及 标 准

	1
	投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并提供下列材料：

	1.1
	投标人必须具备独立承担民事责任的能力的证明材料（扫描件加盖单位公章）

	1.2
	投标人须提供财务状况报告，可提供以下1）、2）二者之一；若投标人成立时间短，不足以出具经审计的财务审计报告的投标人，则提供第2）项即可。

1）2023年-2025年任意一年度经审计的财务审计报告，包括财务审计报告及“四表一注”，“四表一注”即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注；执行小企业会计准则的投标人可不提供所有者权益变动表。（扫描件加盖电子公章）注：根据《关于加强审计报告查验工作的通知》（财会〔2023〕15号）规定，在2022年10月以后出具的审计报告须在注册会计师行业统一监管平台（网址：http://acc.mof.gov.cn）取得赋码，未取得赋码的财务报告视为无效。

2）自投标文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明（扫描件加盖电子公章）

	1.3
	投标人须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

	1.4
	1）投标人是企业的，提供 2025年1月至投标截止日期前任意2个月的税务局税收通用缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或税务局出具纳税情况的相关证明复印件；提供2025年1月至投标截止日期前任意2个月的社会保险费缴款书复印件或银行电子缴税（费）凭证复印件或社保管理部门出具的有效的缴款证明复印件：
2）投标人是其他组织和自然人的，提供2025年1月至投标截止日期前任意2个月的缴纳税收和社会保险的凭据。
3）成立时间不足2个月的投标人，提供依法缴纳税收和社会保障资金的承诺书。
4）依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	1.5
	投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）

	2
	投标人应符合采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件

	2.1
	投标人如果是代理商或经销商，须提供医疗器械经营许可/备案证、所投产品制造商医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件；投标人如果是制造商，须提供医疗器械生产许可/备案证（制造商工商注册地在中华人民共和国境外的，不做此要求）、所投产品的医疗器械注册证及附件。医疗器械生产或经营许可/备案证生产或经营范围须覆盖所投第二、三类医疗器械（扫描件加盖电子公章。根据中华人民共和国国务院令第739号《医疗器械监督管理条例》和国家药品监督管理局《医疗器械分类目录》的规定，在《医疗器械分类目录》内的产品必须按照《医疗器械监督管理条例》的要求提供，其他不在《医疗器械分类目录》内的不作强行要求）；

	2.2
	投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”（处罚期限尚未届满的）

	2.3
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一招标项目包的政府采购活动。

	2.4
	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

	3
	本项目不接受联合体投标

	4
	投标人按招标文件规定提交了投标保证金


第七章 评标方法（综合评分法）
评标方法前附表
	条款号
	评审程序
	评 审 内 容 及 标 准

	3.1
	符合性评审标准
	投标人存在下列情况之一的，投标无效：

	
	
	投标文件签署、盖章
	投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

	
	
	法定代表人身份证明书及法定代表人授权委托书
	未按招标文件要求的格式提供或未按要求签署、盖章的；

	
	
	投标报价
	投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

	
	
	不能接受的附加条件
	投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

	
	
	其它实质性条件
	未实质性响应招标文件中标注★条款内容的；

	
	
	无串通投标情形
	有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

⑦其他围标串标的情形”。

	
	
	其他无效情形
	法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

	
	
	投标人名称
	投标文件签章与政采云平台、营业执照登记（事业单位法人证书、个体工商户营业执照、自然人身份证）的名称不一致的。

	3.2
	详细评审标准
	1、评标总得分计算公式
	投标人的评标总得分＝F1＋F2＋F3

其中：

①F1、F2、F3分别为技术部分、商务部分、投标报价3项评分因素的汇总得分；

	
	
	2、评分因素分值及权重
	技术部分F1：满分45分。

商务部分F2：满分25分。

投标报价F3：满分30分。

	3.3
	详细评审标准
	3、技术部分
评审F1

（满分45分）
	包号001：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共10条），每满足一条“*”技术参数得3分，满分30分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共23条）*14（四舍五入保留两位小数），满分14分。

包号002：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共21条），每满足一条“*”技术参数得1分，满分21分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共138条）*23（四舍五入保留两位小数），满分23分。

包号003：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共13条），每满足一条“*”技术参数得2分，满分26分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共94条）*18（四舍五入保留两位小数），满分18分。

包号004：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共6条），每满足一条“*”技术参数得4分，满分24分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共32条）*20（四舍五入保留两位小数），满分20分。

包号005：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共8条），每满足一条“*”技术参数得3分，满分24分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共23条）*20（四舍五入保留两位小数），满分20分。

包号006：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共41条），每满足一条“*”技术参数得0.5分，满分20.5分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共207条）*23.5（四舍五入保留两位小数），满分23.5分。

包号007：

1）技术指标响应评分（满分44分）
根据投标文件对招标文件技术指标的响应程度进行评分：

a.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：标注“*”为重要技术参数（共6条），每满足一条“*”技术参数得4分，满分24分。

b.招标文件第五章“项目需求及技术要求”的技术要求中：非“*”技术参数得分=满足非“*”技术参数条款数量/非“*”技术参数总条款数量（共33条）*20（四舍五入保留两位小数），满分20分。

包号001、002、003、004、005、006、007：
2）节能、环保产品评分（满分1分）
投标产品认定为节能产品（非政府强制采购节能产品）的得0.5分，环保产品的得0.5分。

	
	
	4、商务部分
评审F2

（满分25分）
	1）商务指标响应评分（满分6分）
根据投标文件对招标文件商务指标的响应程度进行评分，招标文件第五章“货物需求及技术要求”的商务要求和“合同条款前附表”中的交货期、交货地点、交货方式、定价方式、付款方式、履约保证金要求等，每出现一项不满足招标文件不得分。
2）实施方案评分（满分9分）
根据投标人提供的实施方案进行评审及评分，方案应包含①供货计划安排；②质量承诺及保证措施；③供货保障措施每有1项不具专业性的扣1分；每有1项针对性不强的扣1分；每有1项可行性不强的扣1分。

3）售后服务评分（满分10分）
根据投标人提供的售后服务方案、培训方案、应急预案进行评审及评分，方案应包含①售后服务能力及服务保障措施；②培训计划及课程安排；③培训师资力量配备；④应急预案；⑤应急保障能力及措施；每有1项不具专业性的扣1分；每有1项不可行或针对性不强的扣1分。

	
	
	5、投标报价
评审F3

（满分30分）
	投标报价计算公式= 
[image: image1.emf]该投标人报价
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评标基准价

×30
即：F1=[C/（B1，B2，…，Bn）]×30
注：C为评标基准价，即经符合性评审合格且投标价格最低的投标报价；

B1，B2，…，Bn为第n个经符合性评审合格的投标报价。

注：

1.在计算投标报价得分时，既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，未达到80%，不享受价格评审优惠。本项目适用情形详见“投标人须知前附表”的规定

2.对小型或微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业；监狱企业或残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复计算，只进行一次价格扣除。

3.当涉及以上政府采购政策叠加适用的，相关价格评审扣除优惠，均在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。


注：

“针对性不强”是指：内容与项目实际情况不匹配、没有紧扣主题、不符合项目特点、表述多为无关话语，未涉及内容重点、提出的内容不能迅速找到问题的根源并采取有效的解决措施，解决问题的能力不足，阐述逻辑错误，前后不一致，不适用于本项目或与本项目采购要求不相符。 

“不可行”是指：方案缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，在实际情况与层面站无法落实，比如逻辑上有明显错误或漏洞；缺乏事实、数据或经验支撑，凭主观臆断得出结论；不符合客观规律、实际情况或普遍认可的准则不切实际，可能在实际操作中难以实现，存在不合理的情况。
“不具专业性”通常指项目、方案或产品在专业领域的技术、知识或经验方面存在不足，缺乏足够的依据、逻辑或道理，难以让人信服，论据无法支持结论。

1.评标方法：

1.1本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件全部实质性要求（即通过资格性评审及符合性评审）的投标文件，按照本章前附表规定的评分标准进行打分，并按评标总得分计算公式计算评标总得分，按总得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人；得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐;评标总得分及投标报价相等时，评标委员会将依次按技术部分得分高优先、商务部分得分高优先的顺序推荐；所有得分均相等的，按优先采购监狱企业、残疾人福利性单位的产品和服务的原则推荐中标候选人；所有得分均相等且政府采购政策条件也相等的，按重要技术参数高优先、质保期长优先、交货时间短优先、故障到达时间短优先的顺序推荐中标候选人。
2.政府采购政策：

2.1中小企业扶持政策
2.1.1根据《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库【2020】46号）的规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受评标方法中小企业扶持政策：
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受评标方法规定的中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
2.1.2根据《云南省工业和信息化厅关于落实政府采购促进中小企业发展政策意见的通知》（云财采〔2022〕13号）的规定，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受《办法》规定的小微企业扶持政策。

2.1.3评标方法所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。
符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
2.1.4中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（详见《投标文件格式》），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.2监狱企业扶持政策

2.2.1根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
2.3残疾人福利性单位扶持政策
2.3.1根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

　　（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

　　（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

　　（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

　　（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.3.2符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

2.4节能、环境标志产品扶持政策

2.4.1节能产品是指列入财政部和国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》中的货物。政府强制采购节能产品是指《节能产品政府采购品目清单》中以“★”标注类别的产品。
2.4.2环境标志产品是指列入财政部、生态环境部公布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的货物。

★2.4.3本项目采购清单中若有政府强制采购节能产品，只接受强制节能产品投标，投标人必须选报，否则按不实质性响应招标文件要求处理。
2.4.4投标人应在投标文件中提供所投标产品国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认可。

2.4.5《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》可通过中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/ ）查阅、下载。 
2.4.6参与实施政府采购节能产品认证机构名录：

	序号
	一级目录
	二级目录
	认证机构名录

	
	产品代码
	产品名称
	产品代码
	产品名称
	

	1
	A020101
	计算机设备
	A02010104
	台式计算机
	中国质量认证中心
北京赛西认证有限责任公司
中国网络安全审查技术与认证中心
广州赛宝认证中心服务有限公司

	
	
	
	A02010105
	便携式计算机
	

	
	
	
	A02010107
	平板式微型计算机
	

	2
	A020106
	输入输出设备
	A02010601
	打印设备
	

	
	
	
	A02010604
	显示设备
	

	
	
	
	A02010609
	图形图像输入设备
	

	3
	A020202
	投影仪
	
	
	

	4
	A020204
	多功能一体机
	
	
	

	5
	A020519
	泵
	A02051901
	离心泵
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	6
	A020523
	制冷空调设备
	A02052301
	制冷压缩机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司
北京中冷通质量认证中心有限公司

	
	
	
	A02052305
	空调机组
	

	
	
	
	A02052309
	专用制冷、空调设备
	

	
	
	
	A02052399
	其他制冷空调设备
	

	7
	A020601
	电机
	
	
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
电能（北京）认证中心有限公司
中国船级社质量认证公司

	8
	A020602
	变压器
	
	
	中国质量认证中心
电能（北京）认证中心有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	9
	A020609
	镇流器
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	10
	A020618
	生活用电器
	A0206180101
	电冰箱
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A0206180203
	空调机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司

	
	
	
	A0206180301
	洗衣机
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司

	
	
	
	A02061808
	热水器
	中国质量认证中心
威凯认证检测有限公司
中家院（北京）检测认证有限公司
合肥通用机械产品认证有限公司(范围仅限于“热泵热水器”)

	11
	A020619
	照明设备
	
	
	中国质量认证中心
深圳市计量质量检测研究院
中标合信（北京）认证有限公司

	12
	A020910
	电视设备
	A02091001
	普通电视设备（电视机）
	中国质量认证中心
北京泰瑞特认证有限责任公司
广州赛宝认证中心服务有限公司

	13
	A020911
	视频设备
	A02091107
	视频监控设备
	

	14
	A031210
	饮食炊事机械
	
	
	中国质量认证中心
北京鉴衡认证中心
中国市政工程华北设计研究总院有限公司

	15
	A060805
	便器
	
	
	中国质量认证中心
北京新华节水产品认证有限公司
方圆标志认证集团有限公司

	16
	A060806
	水嘴
	
	
	

	17
	A060807
	便器冲洗阀
	
	
	

	18
	A060810
	淋浴器
	
	
	


2.4.7参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 
	序号
	目录
	认证机构名录

	1
	环境标志产品
	中环联合（北京）认证中心有限公司
中标合信（北京）认证有限公司
中环协（北京）认证中心
天津华诚认证有限公司


2.5 本国产品支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）以及《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（ 财库〔2025〕30号），供应商提供的产品符合本国产品标准及相关政策的，享受评标方法规定的本国产品支持政策。
2.5.1本国产品标准

本国产品应当符合以下条件：

（一）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。

属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：

1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；

2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；

3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；

4.简单的上漆、磨光和分装；

5.其他不属于属性改变的情形。

另外，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
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财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

财政部会同有关行业主管部门自该通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。

2.5.2 本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.5.3 对本国产品的支持政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指：货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。
2.5.4 评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

2.5.5 供应商对其提供的产品出具《声明函》（详见《投标文件格式》），是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件。不出具《声明函》的，不得享受政府采购对本国产品的支持政策。

3. 评标程序及标准
3.1符合性评审
3.1.1依据招标文件的规定，评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，见评标方法前附表。

3.1.2算术性错误修正。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

★同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章3.1.2款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★3.1.3投标文件的澄清 

（一）在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

（二）投标人的澄清、说明应当采用书面形式，由法定代表人或其授权的代表签字，澄清事项不得超出投标文件的范围并不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

（三）评标委员会对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明。
3.1.4 异常低价审查

在评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

★评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
3.2详细评审

3.2.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价, 见评标方法前附表。

3.2.2评标委员会各成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。对投标人的客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
3.2.3 价格部分（F3）按评标方法前附表规定的投标报价计算公式，计算出各投标人价格部分得分。技术部分（F1）和商务部分（F2）得分由评标委员会成员独立评分，投标人各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值。所有计算结果均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.4评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

4.评标结果
4.1评标委员会按最终得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并提出书面评标报告。

4.2 采购人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人名单，确定中标人。
4.3评审委员会发现采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者采购文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动；发现投标人具有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的,应当及时向财政部门报告。
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