东方国际招标有限责任公司
第八部分  采购需求

一、货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	交货期
	指定到货港
	项目现场（交货地点）

	1
	全自动电位滴定仪
	1台
	详见具体技术规格

	
	紫外分光光度计UV7
	1台
	

	
	多功能酶标仪
	1台
	

	
	高速台式冷冻离心机
	1台
	





注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。













二、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。
1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。
1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。
1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。
2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。
2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。
2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。
2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。
3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏＋15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。
3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准
除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。
4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为实质性要求，不满足其投标将被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。
三、具体技术规格

第1包


（1） 技术要求：
1. 工作条件：
1.1相对湿度：≤80%
1.2适用电源：电压220V（±10%），50Hz(±2%)。
1.3环境温度：5℃～35℃

2. 设备用途：
2.1 全自动电位滴定仪：用于国标中要求的电位滴定、酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定滴定等。
2.2 紫外分光光度计：用作物质鉴定、纯度检查，有机分子结构的研究。在定量方面，可测定结构比较复杂的化合物和混合物中各组分的含量，也可以测定物质的离解常数，络合物的稳定常数，物质分子量鉴别等。
2.3 多功能酶标仪：测定土壤的过氧化氢酶、蔗糖酶、脲酶、磷酸酶、纤维素酶等活性，另外也可满足其他样品的荧光检测、化学发光检测、光吸收检测的各种应用。
2.4 高速台式冷冻离心机：用于样品高速离心。

3. 技术规格：
3.1 全自动电位滴定仪：
*3.1.1 mv测量范围≧±2,000.0 mv。mv≧测量分辨率0.1mv；误差≧0.2mv；
*3.1.2 PH测量范围≧-26.0---40.0。PH测量分辨率≧0.001 PH；误差≧0.003PH；
*3.1.3 滴定管分辨率≧1/20000滴定管体积；以10ml滴定管为例：0.5ul滴定管排空和充满时间≦20s；
*3.1.4 主机具备中文触摸屏操作功能；
#3.1.5 相对封闭的手工滴定台，减少有机样品的挥发及对人体的伤害；
#3.1.6 主机可通过触摸屏和软件双通道同时或分别控制；

3.1.7 极化电极测量范围≧0-2,000.0mv/0-200uA。极化电极分辨率≧0.1mv/0.1uA；PT1000温度电极测量范围≧-20-130℃。温度电极分辨率≧0.1℃；
#3.1.8 电极内置智能芯片，主机可自动识别和配置电极；电极校正可以分为折线性和线性，更准确的反映电极真实状态，更准确地判断终点；
3.1.9 可以配置由滴定仪主机控制的溶剂管理器。无需用户干涉即可将废液排掉；
3.1.10 滴定管须内置智能芯片，主机可自动识别滴定管（记录滴定管编号、体积、溶剂类型、溶液的浓度、配制日期、有效期、过期报警信息等）；
3.1.11 不同滴定方法可预设快捷启动键，实现一键启动滴定；每个用户可设置最常用的12个滴定方法为快捷启动键；
3.1.12 主机内置网络接口、RS232接口、多个USB、CAN接口能够连接打印机、自动进样器、天平、优盘、LIMS和电脑等外围设备，即插即用，不需要转接盒；
3.1.13 可以存储至少100个方法，每个样品系列中样品的数量至少100个以上；
3.1.14 支持PDF报告输出。

3.2紫外分光光度计：
3.2.1波长准确度：<±0.5nm（氧化钬）(全光程190-1100nm)；
*3.2.2光度准确度（重铬酸钾）：0.005A（≤1A）, 0.006A（≤2A）；
3.2.3杂散光：198nm（KCl）＜0.5%T，220nm/340nm (KI/NaNO2) <0.02%T；
#3.2.4波长范围：190-1100nm；
3.2.5 波长重复性：<±0.08nm（氧化钬）；
3.2.6 波长分辨率(正己烷中的甲苯)：>1.9； 
3.2.7 光度重复性（重铬酸钾）：0.002A；
3.2.8 全程最快光谱扫描时间：1s；
*3.2.9 光源：长寿命闪烁氙灯，即开即用，无需预热，光源必须只在测试时才点亮；
*3.2.10 检测器：不低于2048像素CCD阵列式检测器，无需关闭样品室就可以测试数据
#3.2.11 四种直接测量方法：固定波长、扫描、含量、动力学检测；
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.2.12 独立操作终端，7英寸彩色液晶触摸屏可实现如下程序控制：
3.2.12.1 可以对所有固定波长测量数值实时进行统计分析，计算平均值、绝对偏差和相对偏差，并可以对可疑结果进行排除筛选；
#3.2.12.2 实现波长扫描、固定波长、定量分析和动力学分析应用程序包；
#3.2.12.3 内置自动性能认证功能，可随时检验仪器状态性能，同时出具检测报告；
#3.2.12.4 可以对全谱结果进行一阶求导、二阶求导以及对数显示；
3.2.12.5 可进行透光率、吸光度、浓度分析；
3.2.12.6 可对结果进行复杂四则运算分析，并直接显示结果；
3.2.12.7 具有一键操作功能，发送快捷键于桌面可立即开始实验；
3.2.12.8 具有四级用户管理权限，根据不同需求选择不同用户名；
3.2.12.9 数据结果可以打印、导出至U盘或者保存于网络文件夹内，可以自定义导出报告的内容；
3.2.13 仪器具有强大的扩展功能，标配色度功能，同时后期可以扩展连接多位自动进样器，可以和电位滴定仪、折光率仪、密度计等仪器联用，实现多参数同时测量；

3.3多功能酶标仪:
*3.3.1 波长准确性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）；
*3.3.2 波长重复性：＜±0.3nm（λ≦315nm），＜±0.5nm（λ＞315nm）；
*3.3.3 图形界面，拖放式操作，检测结果直接导出至Excel；
#3.3.4 检测范围：0-4 OD；
#3.3.5 检测分辨率：0.0001 OD；
#3.3.6 检测准确性：＜0.5% @260nm；
#3.3.7检测精确性：＜0.2% @260nm；
3.3.8 光程：严格0.5 mm；
3.3.9 检测范围：1-2900 μg/ml，dsDNA；
3.3.10 准确度：CV＜3%；
3.3.11 重复性：CV＜1%；
3.3.12 波长范围：230-1000nm，1nm连续可调；
3.3.13 带宽：＜5nm（λ≦315nm），＜9nm（λ＞315nm）；
3.3.14 260/280nm精度：±0.07；
3.3.15 样品数量：16个；
3.3.16 检测时间核酸定量：≦1分钟；
3.3.17 荧光探针标记效率：≦1分45秒	；	
3.3.18 检测模式：光吸收；
3.3.19 光源	：UV高能闪烁氙灯，自带硅光电二极管进行监测、校准每次闪烁能量，免维护无需预热；
3.3.20 波长选择：双光栅；
3.3.21 检测器光吸收：紫外硅光电二级管；
3.3.22 光栅杂光率：＜10^-6；
3.3.23 支持板型：6-384孔板；
3.3.24 孔内多点读数：光吸收6-384孔板，最多15×15个点，可覆盖全孔，7种检测点布局；
3.3.25 振荡：线性或圆形可选；振幅1-6mm，0.5mm步进；1-1000秒可调；
3.3.26 多标记多模式检测：单个实验中可进行无限制的多波长、多模式检测（光吸收、荧光、发光、波长扫描）；
3.3.27 专有应用，内置DNA/RNA定量及纯度计算；

3.4 高速台式冷冻离心机:
*3.4.1 最高转速：≥16000r/min；
*3.4.2 最大容量：≥12×5ml；
*3.4.3 温度设置范围：-20℃～+40℃；
3.4.4 最大相对离心力：≥21532×g；
3.4.5 转速精度：±30/min；
3.4.6 定时范围：1min～99min；
3.4.7 温控精度：±1℃；
3.4.8 压缩机组：高性能压缩机组环保制冷剂；
3.4.9 整机噪声：≤57dB
3.4.10 具有电子门锁,提高操作安全性；
3.4.11 设有故障自诊断系统，能自动检测超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种故障，并在显示窗口显示故障信息；提高仪器安全性能；
3.4.12 微机控制、大屏幕LCD笔端型液晶，无刷电机；
3.4.13 设RCF键,可随时观察离心力；

4. 产品配置要求 
4.1 全自动电位滴定仪
4.1.1 自动电位滴定仪主机（内置20000步滴定驱动器和中文彩色触摸控制屏）  1套
4.1.2 水溶液样品酸碱滴定用复合pH玻璃智能电极                           1支
4.1.3 沉淀滴定用复合智能银环电极                                        1支
4.1.4 氧化还原滴定用复合铂环电极                                        1支 
4.1.5 桨叶式搅拌器                                                      1套
4.1.6 20毫升可交换智能上推式滴定管                                      2套
4.1.7 聚丙烯滴定烧杯,100毫升规格,120个/盒                                1盒
4.1.8 连接智能电极电缆                                                   1根
4.1.9 封闭式滴定台套件                                                   1套

4.2 紫外分光光度计
4.2.1 仪器主机                            一台 
4.2.2 七英寸彩色液晶触摸屏控制器          一台
4.2.3 内含向导软件                        一套
4.2.4 原厂配套长光程支架                  一套
4.2.5 配套标准石英比色皿1cm              两支

4.3 多功能酶标仪
4.3.1 酶标仪主机       1台
4.3.2 外壳面板         1个
4.3.3 激发双光栅       1个
4.3.4 光吸收模块       1个
4.3.5 温控模块         1个
4.3.6 光纤             1个
4.3.7 电源线           1个
4.3.8电脑（主流配置）  1套

4.4 高速台式冷冻离心机
4.4.1 主机              1台
4.4.2 转子              1个
4.4.3 5ml离心管        12个
4.4.4 电源线            1个

5.  技术文件：
5.1 请参考总则第1.2条。
5.2 请参考总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：
1.1 设备安装调试：
仪器设备到达用户现场后，供应商应派人到项目现场，联络厂家到现场安装调试及现场培训。供应商和厂家人员的费用由供应商承担。生产来现场的计划安排提前2天报买方确认。
在仪器设备安装结束后，进行仪器的调试以及可靠性试验，在完成可靠性试验之后，在合同规定的期间内进行性能试验，达到设备正常的工作状态。
1.2 技术培训：
仪器设备到达用户现场后，在安装调试过程中，对操作人员进行技术培训，内容包 
括仪器原理，使用方法和维护方法等，直至操作人员达到能够熟练使用设备，并能对设备进行日常的运行维护。
1.3 保修期：仪器设备安装调试合格后12个月或者仪器到货后18月。
1.4 维修响应时间：24小时响应，如需工程师现场处理为题，8小时到达用户现场。
1.5 要求卖方提供的其它技术服务内容：供方承诺仪器软件应提供永久免费升级的服务。

（三） 订货数量：
全自动电位滴定仪、紫外分光光度计、多功能酶标仪、高速台式冷冻离心机各一台

（四） 交货地点：
新疆乌鲁木齐市北京南路818号中国科学院新疆生态与地理研究所研究所行政楼1009实验室

（五） 交货日期：
合同签订后60天。

（六） 执行的相关标准：
JJG 814-2015 自动电位滴定仪检定规程
JJG 178-2007紫外、可见、近红外分光光度计检定规程
JJG 861-2007酶标分析仪检定规程
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