技术需求书

一、采购需求一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	是否允许采购

进口产品
	备注

	1
	高通量基因分型系统
	套
	1
	允许
	


二、交货时间及地点
交货时间：合同签订后 90 天内完成供货。

交货地点：甲方指定地点

三、产品指标要求
（1）“★”号标记的为核心技术指标，无响应或不满足，将导致废标。
（2）“#”号标记的为重要技术指标，无响应或不满足，将导致扣分。
（3）★、#号标记的技术指标须提供技术白皮书或彩页或厂家盖章的参数文件证明，否则该指标项按无效响应或扣分处理。
四、配置及要求
1.本项目核心产品为： 高通量基因分型系统
2. 产品清单及指标
重要性分为“★”、“#”。★代表最关键指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝，#代表重要指标。
1、 反应板制备仪（pcr体系构建）
#1.1反应板制备仪器用于PCR反应板的制备，包含样本分装，试剂添加，反应板封膜等流程，且在同一台仪器内，整合了样本复制转移、试剂加样与反应板热封功能，整个工作流程无需人工干预，自动完成；
1.2适用于单个及少量位点检测，样本及位点组合灵活，满足1位点*384样本，4位点*96样本，8位点*48样本，12位点*32样本等，加样样本与试剂组合随机组配；
1.3耗材：符合SBS国际标准96、384孔板，开放；
1.4样本复制：96道接触式移液头，移液体积0.5-10微升，精度CV<5%；
#1.5试剂添加：四通道非接触式喷头，每个通道可单独分液，加样范围0.2-20微升，精度CV<3%；
1.6自动热封膜热封时间<5秒；
1.7所有移液吸头均可自动清洗，带超声波清洗功能；
1.8金属钢针直接从试剂槽吸取溶液；
1.9仪器附带条码自动扫描功能，自动记录样本板与反应板的信息；

2、水浴热循仪
★2.1水浴热循仪用于96，384等多种规格孔板PCR扩增实验。温度控制40℃-98℃，精度±0.1℃，温度均一性±0.2℃；
2.2可进行常规PCR程序设置以及Touchdown实验，一次性扩增PCR板数量：1-20块；
2.3三水箱运行，可设置自动预热及缓冲温度，从而避免了反应板在水箱间移动时，带入水分影响目标水箱温度，导致反应温度不准；
★2.4具备自动补水功能。水蒸汽可通过水浴锅上方管道排出；
2.5水浴热循环仪软件可实时显示PCR过程中的温度曲线；
2.6机械臂自动操作，自动切换不同的温度；
2.7兼容SSR标记PCR实验及大体积PCR实验；


3、高速荧光扫描仪
3.1高速荧光扫描仪模块开放，可用于96孔板、384孔板等多种格式的扫描。分液样本信息与位点信息自动与PCR扫描结果匹配，分型结果与位点信息一一对应；
3.2兼容Taqman、KASP、PARMS等多种主流荧光终点法检测的实验数据， 以FAM（激发波长470±15nm）、HEX/VIC（激发波长530±15nm）、ROX（激发波长570±15nm）等多荧光通道检测为主，并可更换兼容其他通道，开放；
3.3采用高质量LED光源，光源寿命大于30000小时；
#3.4使用CCD全场扫描技术，扫描时间3-5秒，荧光通道采用滤光片；
3.5分型软件可以对96/384孔板进行结果的录入和分析，自动聚类；可对任意样本及引物数进行随意选取分区分析，适应各种检测及引物筛选等各种需求；分析结果提供精确聚类结果图和各格式导出数据，使客户能够方便查看数据的各种属性；
3.6项目管理模块：多用户共享数据库，密码保护的多级安全数据存储；
3.7对于微孔板和引物管进行条形码跟踪，并可检索；可对引物，DNA样本进行追踪，可以比较孔间数据；

4、其他附属配置
4.1全自动核酸浓度分析-均一化工作站
#4.1.1移液模块：≥2*8 TIP通道，间距为9mm；接触式加样，加样体积2-15ul；加样后自动更换TIP头；精度CV≤10%（样本量低于5ul时），CV≤5%（样本量大于5ul时）；
4.1.2加试剂模块：非接触式加样；至少4个独立柱塞泵加样通道；单孔加样体积为5-150ul；精度CV＜5%（加液量小于10ul时），CV＜3%（加液量大于10ul时）；
4.1.3加水模块：非接触式加样；至少4个独立柱塞泵加样通道；单孔加样体积为5-150ul；精度CV＜5%（加液量小于10ul时），CV＜3%（加液量大于10ul时）；
4.1.4光块：检测范围5-300ng/uL，提供荧光值亮度数据导出；单光学通道检测；光学模块重复性精度CV≤3%；光学模块定标相关系数R^2≥0.995；
4.1.5均一化功能：均一化后浓度偏差≤10%，浓度精密度CV≤7%；
4.1.6堆叠站模块：≥6组，每组最大容量≥10块SBS标准耗材；
4.1.7软件：根据浓度标准曲线，生成各位点浓度值，以文档保存或网络发送到其他下游设备；
4.2自动化点胶仪
4.2.1加样品模块：≥2*12 TIP通道，接触式加样；加样体积2-5ul；加样后自动更换TIP头；CV＜10%；
#4.2.2加试剂模块：单通道加样针，非接触式加样；加样体积2-5ul；CV＜5%；
4.2.3快速清洗模块：清洗单通道非接触式加样针及管路的内外壁，时间≤5s；
4.2.4定制制胶模具：可以同时制备≥4*8*14个点胶孔；


★5、每个有数据输入/输出点的设备需提供API接口，样品数据可自动以csv, excel文件形式存储，也可与LIMS系统连接，实现数据的高效传输；


6、配置清单
6.1反应板制备仪（pcr体系构建）1套
6.2高通量水浴热循环仪1套
6.3高速荧光扫描仪主机1台
6.4数据软件（包括基因分型管理软件）8套及电脑1台
6.5自动化点胶仪1套、全自动核酸浓度分析-均一化工作站1套
6.6各设备产品手册，操作、安装、及保养说明书2套


7、售后服务及其他
7.1供货方负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试、运行、性能测试并提供完整的检测报告，保证买方正常使用。设备质量保证期自验收合格之日起不少于36个月，在质保期内，由于卖方的原因，设备发生故障或不能使用，供货方应在接到通知后4小时内响应，24小时内派人到现场解决问题，所有费用由卖方承担；质保期内，每年对所供设备提供至少三次现场维护保养，保障设备运行可靠及定量的准确性；
7.2质保期后，每年收取不超过设备成交价5%作为设备维护保养费用（全保）；
★7.3根据客户需求提供一次免费移机服务，供货方提供二次异地安装调试（包括设备专业技术拆、运，确保设备安全）并派专业技术人员到现场提供技术培训；
7.4根据客户需求长期提供设备及所配软件的现场免费培训：工程师驻地培训，确保客户熟练操作使用设备；
★7.5提供主机软件免费升级服务；配合客户进行LIMS系统对接工作；
7.6提供设备易损件报价，并承诺在保修期满后按最优价格提供易损件供应和维修服务。
强制采购节能产品规定：
根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185 号）和《财政部发展改革委关于调整公布节能产品政府采购清单的通知》：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。
供应商所投产品被列入市场监管总局向认证结果信息发布平台公布的品目清单中要求强制采购的，应提供所投产品由国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品认证证书，对获得证书的产品实施政府强制采购（复印件加盖公章）。
