
[image: image1.png]RhiBiR
olTC



                                           
中国科学院上海有机化学研究所

400MHz核磁共振波谱仪采购项目

招  标  文  件
招标编号：OITC-G250303008
采购人：中国科学院上海有机化学研究所
采购代理机构：东方国际招标有限责任公司

2025年10月
目录

2

第一部分 投标邀请

6

第二部分 投标人须知资料表

12

第三部分 投标人须知

27

第四部分 合同一般条款及格式

38

第五部分 合同特殊条款

39

第六部分 附件

77

第七部分 资格审查和评标办法

82

第八部分 采购需求




第八部分 采购需求
货物需求一览表

	包号
	货物名称
	数量
	是否接受进口

	1
	400MHz核磁共振波谱仪
	1套
	否


注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

一、总则
1、投标要求
1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

1.4  投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2、评标标准
2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。
2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。
3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求： 
3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（(10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。
3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收： 
4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。
4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。
5、本采购需求书中标注“★”号技术条款的为实质性要求，不满足其投标将视为无效投标被拒绝。
6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

第1包 400MHz核磁共振波谱仪
（一）技术要求：

工作条件：

1.1 见总则第3条。

1.2 环境温度15( ~ 25(C。

2.  设备用途：

2.1 进行有机化合物小分子结构分析和鉴定。

3.  技术规格：

3.1  射频发射系统 1套

3.1.1 发射通道类型：全宽带射频发射通道；

3.1.2 通道数量：3个发射通道；

3.1.3 各通道有独立的发射、观测及去耦功能；

3.1.4 频率分辨率：≤0.01 Hz；

3.1.5 相位分辨率：≤0.006度；
3.1.6 脉冲发射功率：质子≥100W，多核≥330W；

3.1.7 高中频频率：≤880MHz。

3.2 射频接收系统 1套

3.2.1 数字分辨率：≥14bit；
3.2.2 采样谱宽：≥2MHz。

3.3锁场系统

3.3.1支持连续自动锁场；

3.3.2使用数字化技术，快速反应的偏置补偿，低噪声；

3.4 前置放大器
高动态范围、低噪音、快速恢复的多核前置放大器，数字滤波器。
3.5匀场系统

3.5.1支持自动及手动匀场；

3.5.2自动和精确的氘梯度匀场；

3.5.3可对氢自动匀场
3.6 变温控制系统 1套

变温范围：-150℃—+200℃，精度±0.1℃；

3.7 Z脉冲梯度场 1套

3.7.1 梯度场强度：≥50G/cm；

3.7.2 梯度场功率放大器输出电流：≥10A；

3.8  5mm三共振宽带高灵敏度液体探头 1套

3.8.1  检测核：1H，13C，15N，31P，19F等核；

3.8.2  灵敏度： 

（1）1H≥ 500:1(0.1％ EB)

（2）13C≥ 200:1(ASTM)

（3）31P≥ 130:1(0.0485% TPP)

（4）15N≥ 25:1(90% Formamide)

（5）19F≥ 430:1(TFT)

3.8.3  90°脉冲宽度:  

（1）1H≤11us（0.1% EB）；

（2）13C≤11us(ASTM)；

（3）31P≤11us(0.0485% TPP)；
（4）15N≤22us(90% Formamide)；
（5）19F≤11us(TFT)

#3.8.4  1H线型 不旋转≤ 0.6/6/12 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)；

3.8.5  变温范围：-70℃—+120℃；
3.8.6  Z-梯度场强度：≥50G/cm；

3.8.7  配置所有核的全自动调谐及匹配附件；

  ★3.8.8 探头具有观察13C对1H、19F同时去耦功能和观察13C对1H、31P同时去耦功能。
3.9  5mm双共振宽带高灵敏度液体探头 1套

3.9.1 检测核：1H，13C，15N，31P，19F等核；

3.9.2  灵敏度： 

（1） 1H≥ 500:1(0.1％ EB)

（2） 13C≥ 200:1(ASTM)

（3） 31P≥ 130:1(0.0485% TPP)

（4） 15N≥ 25:1(90% Formamide)

（5） 19F≥ 430:1(TFT)

3.9.3  90°脉冲宽度:  

（1）1H≤11us（0.1% EB）；

（2）13C≤11us(ASTM)；

（3）31P≤11us(0.0485% TPP)；
（4）15N≤22us(90% Formamide)；
（5）19F≤11us(TFT)

#3.9.4  1H线型 不旋转≤ 0.6/6/12 Hz (1% CHCl3 in Acetone-D6 sample)；

3.9.5  变温范围：-70℃—+120℃；
3.9.6  Z-梯度场强度：≥50G/cm；

3.9.7  配置所有核的全自动调谐及匹配附件；

#3.9.8  可以进行1H和19F的各种一维、二维相关实验。

3.10 控制及数据处理软件 1套

3.10.1 操作系统：Windows 11专业版操作系统

3.10.2 NMR控制及处理软件包终身免费使用，免费升级；

3.10.3 具备自动相位和自动基线校正功能；

3.10.4 支持一维及多维核磁实验。
3.11  超导磁体 1套

3.11.1 自屏蔽磁体，液氦和液氮消耗低、高稳定性、高均匀性、抗干扰强；

3.11.2 磁场强度：9.39特斯拉；

3.11.3 低温匀场线圈：≥9组；

3.10.4 室温匀场线圈：≥32组；

3.10.5 磁场漂移：≤ 4Hz/h；

3.10.6 横向5高斯线：≤ 0.65米；

3.10.7 垂直5高斯线：≤ 1.0米；

3.10.8 液氦液面自动检测及自动报警装置；

#3.10.9 防震气垫装置：振动频率减低超过3Hz；

★3.10.10 液氦保持时间：≥280天；

3.10.11 室温腔直径：54mm。
3.11 计算机工作站2台
3.11.1 CPU：英特尔高端处理器；
3.11.2内存：≥16 GB；
3.11.3硬盘：≥2 TB；
3.11.4显示器：≥24英寸宽屏液晶彩色显示器；

3.11.5配备Windows11专业版操作系统；
3.11.6 HP激光打印机；
3.12  60位以上自动进样器及配套转子和附件
3.13  液氮制冷装置：不低于30L液氮杜瓦，最低制冷温度可至-70℃

3.14  压缩制冷机：最低制冷温度可至-20℃

3.15  无水无油空压机：产气量≥400L/min

3.16  不间断电源：功率≥6KW，保持时间≥2hr

4.  产品配置要求：

4.1  400MHz核磁共振波谱仪：1套；

4.1.1  400MHz超导磁体：1套
4.1.2  5mm双共振宽带高灵敏度液体探头：1套；

4.1.3  5mm双共振宽带高灵敏度液体探头：1套；

4.1.4  控制柜系统：1套；

4.1.5  计算机工作站：2台；

4.1.6  60位以上自动进样器：1套；

4.2  谱仪系统附件

4.2.1  5mm液体常温转子100个，5mm液体可测高低温转子5个；

4.2.3  样品量规：2个；
4.2.3  无水无油空压机：1套；

4.2.4  不间断电源：1套；

4.2.5  标准样品：1套；

4.2.6  液氦传输管：1根；

4.2.7  液氮传输管：1根；

4.2.8  液氮制冷系统：1套；

4.2.9  压缩制冷机：1套；

4.2.10  安装磁体时，提供所需正常状态下的液氦，液氮，氦气，氮气。
 选购附件、备件及消耗品：

无

6.  技术文件：

6.1 见总则第1.2条。

6.2一套中文或英文说明书在合同签定后45天内提供给用户。另一套完整的中文或英文说明书、维修说明书、线路图随仪器包装提供给用户。

6.3 见总则第2.3条。

（二）质保及售后服务：

1.设备安装调试

1.1 仪器到达用户所在地后,在接到用户通知后1周内执行安装调试直至达到验收指标。

1.2每台仪器的安装调试-验收期不应长于20个工作日。

2.技术培训

2.1 在用户所在地对用户进行1人、为期1周的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

3.保修期：提供5年或5年以上的免费保修，保修期自验收签字之日起计算。保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。

4.维修响应时间：卖方应在24小时内对用户的服务要求作出响应，一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则卖方应赔偿相应损失。

5.软、硬件升级：卖方应免费向用户提供自验收之后未来5年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。

（三） 订货数量：

 400MHz核磁共振波谱仪 1套
（四）交货日期和交货地点（项目现场）：

   1. 交货期：合同生效后4个月内。
   2. 交货地点：用户指定实验室。
（五）付款方式：                                         
   签订合同后15日内付款至总合同金额70%；尾款：全部调试完成，并稳定运行15个工作日，凭用户代表签字并加盖公章后的验收报告付款至总合同金额100%。
（六）执行的相关标准

   产品应满足相关国家标准及行业标准。
62
86

